广西建澜项目管理有限公司关于医疗设备采购项目（GXZC2023-G1-004648-GXJL）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2023-G1-004648-GXJL

原公告的采购项目名称：医疗设备采购项目

首次公告日期：2023年12月12日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三章项目采购需求 三、本项目技术要求 参数和性能要求 | 序号3.移动式电动手术床： 1.手术床为电动液压驱动，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 2.手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 3.手术床具备腰桥功能，可实现现场升级安装，通过腰桥把手在床体两侧操作， 避免医护人员在床梁下方操作的弯腰导致不方便使用。 4.手术床配有高性能充电电池，可满足至少1周手术需要. 5.手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 6.手术床承重≥275kg。 7.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质材料制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，不生锈，坚固耐用。手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术。 8.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板、腿板可拆卸、可分叉,采用进口气弹簧组件助力,可在+20°/-90°范围内任意上下折。 9.头板和腿板可前后互换功能。独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 10.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 ★11.手术床最低台面≤498mm。 可选配脚踏泵功在手术床油泵发生故障仍可以进行解锁手术床。 13.手术床出厂前需经过油路透析处理。 14.手术床腿板采用按钮式一键拆卸，方便快捷。 15.手术床操作手柄可升级无线控制手柄。 ★16.手术床通过静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射试验，与高频手术设备的使用时，不会造成安全方面的危险，（投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的第三方检验机构出具的合格有效的检测报告复印件或相关有效认证证书复印件）。 | 序号3.移动式电动手术床： 1.可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。 2.手术床具备头腿板互换功能，并有正反方向体位设置功能。 3.手术床可一键预设体位：正、反屈曲位（正、反折刀位），一键复位。 4.手术床包含快速记忆体位和记忆体位功能；记忆体位可存储不小于10个体位。 5.手术床具备多种电动控制方式。至少两套功能一致的独立操作系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可运行。 6.手术床内置蓝牙模块，可快速升级无线控制功能。 7.线控器配备液晶显示屏，实时显示手术床关键运动姿态及角度信息，手术床电池电量、正反向体位状态、手术床解锁和锁定状态、提示信息。线控器按键具备背景光功能、任意键开机功能、自动待机功能。 8.无线遥控器配备液晶显示屏，具备无线充电功能，实时显示手术床关键运动姿态及角度信息、手术床电池电量显示、遥控器电量显示、手术床命名、手术床解锁和锁定状态、提示信息。无线遥控器通过蓝牙技术与手术床进行连接。 9.控制器具有正反向体位操作、解锁和锁定、蓝牙连接、脚踏开关标定的操作指引。 10.控制器有任意键开关机功能、按键背光功能、屏幕亮度可调节功能。 11.手术床内部具备传感装置，具有角度分色预警提示功能，在头脚、左右倾角度变化时能通过不同颜色进行预警提示。 12.手术床采用模块化设计，可根据不同手术类型选择搭配全碳纤手术板、 骨科牵引架、肩关节手术板等不同模块， 适用于各类手术需要。 13.手术床床面框架、手术床底罩和立柱护罩采用不锈钢制成，床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。 14.手术床床垫采用多层结构，厚度为≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。 15.手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线。 16.手术床可拆卸模块的安装关节处均采用一键快插式连接结构，即可在不按操作按钮的情况下可将模块快速安装至手术床或者其他模块上。 17.手术床整体式底罩要求采用不锈钢材料，表面平整，无缝隙、无凹凸设计，方便底罩清洁。底座厚度不超过150mm要求，方便骨科手术C臂操作要求。 18.手术床4个脚轮采用万向脚轮结构， 采用电动起落架式电动刹车机构， 确保手术床稳定。在刹车状态下，刹车油缸处于非受力状态。 19.手术床配可充电电池， 配置电池电量指示灯，可直观显示电池当前电量。 手术床电源系统同时具有交流供电功能及内置电池直流供电功能，手术床控制系统可自动依据电源输入条件切换供电模式。 20.手术床升降距离≥430mm， 且最低台面≤600mm。 21.手术床整体通过油路透析，确保手术床出厂时油路系统洁净。 22.手术床整机满足IPX5防水需求。 23.手术床可选配电动腰桥功能，腰桥升级距离范围为≥120mm。 24.手术床可配置平移功能，可水平双向移动，用于术中透视，移动距离≥340mm，头端平移距离≥150mm；腿端平移距离≥180mm。 25.手术床可配置脚踏开关，脚踏开关至少可控制手术床台面6个动作，脚踏开关满足IPX8防水需求； 26.手术床开关，等电位柱及电源接口均有防水盖设计。 |
| 2 | 第三章项目采购需求 三、本项目技术要求 参数和性能要求 | 序号4.电动手术床： 1.可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。 2.手术床具备头腿板互换功能，并有正反方向体位设置功能。 3.手术床可一键预设体位：正、反屈曲位（正、反折刀位），一键复位。 4.手术床包含快速记忆体位和记忆体位功能；记忆体位可存储不小于10个体位。 5.手术床具备多种电动控制方式。至少两套功能一致的独立操作系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可运行。 6.手术床内置蓝牙模块，可快速升级无线控制功能。 7.线控器配备液晶显示屏，实时显示手术床关键运动姿态及角度信息，手术床电池电量、正反向体位状态、手术床解锁和锁定状态、提示信息。线控器按键具备背景光功能、任意键开机功能、自动待机功能。 8.无线遥控器配备液晶显示屏，具备无线充电功能，实时显示手术床关键运动姿态及角度信息、手术床电池电量显示、遥控器电量显示、手术床命名、手术床解锁和锁定状态、提示信息。无线遥控器通过蓝牙技术与手术床进行连接。 9.控制器具有正反向体位操作、解锁和锁定、蓝牙连接、脚踏开关标定的操作指引。 10.控制器有任意键开关机功能、按键背光功能、屏幕亮度可调节功能。 11.手术床内部具备传感装置，具有角度分色预警提示功能，在头脚、左右倾角度变化时能通过不同颜色进行预警提示。 12.手术床采用模块化设计，可根据不同手术类型选择搭配全碳纤手术板、 骨科牵引架、肩关节手术板等不同模块， 适用于各类手术需要。 13.手术床床面框架、手术床底罩和立柱护罩采用不锈钢制成，床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。 14.手术床床垫采用多层结构，厚度为≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。 15.手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线。 16.手术床可拆卸模块的安装关节处均采用一键快插式连接结构，即可在不按操作按钮的情况下可将模块快速安装至手术床或者其他模块上。 17.手术床整体式底罩要求采用不锈钢材料，表面平整，无缝隙、无凹凸设计，方便底罩清洁。底座厚度不超过150mm要求，方便骨科手术C臂操作要求。 18.手术床4个脚轮采用万向脚轮结构， 采用电动起落架式电动刹车机构， 确保手术床稳定。在刹车状态下，刹车油缸处于非受力状态。 19.手术床配可充电电池， 配置电池电量指示灯，可直观显示电池当前电量。 手术床电源系统同时具有交流供电功能及内置电池直流供电功能，手术床控制系统可自动依据电源输入条件切换供电模式。 20.手术床升降距离≥430mm， 且最低台面≤600mm。 21.手术床整体通过油路透析，确保手术床出厂时油路系统洁净。 22.手术床整机满足IPX5防水需求。 23.手术床可选配电动腰桥功能，腰桥升级距离范围为≥120mm。 24.手术床可配置平移功能，可水平双向移动，用于术中透视，移动距离≥340mm，头端平移距离≥150mm；腿端平移距离≥180mm。 25.手术床可配置脚踏开关，脚踏开关至少可控制手术床台面6个动作，脚踏开关满足IPX8防水需求； 26.手术床开关，等电位柱及电源接口均有防水盖设计。 | 序号4.电动手术床： 1.手术床为电动液压驱动，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 2.手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 3.手术床具备腰桥功能，可实现现场升级安装，通过腰桥把手在床体两侧操作， 避免医护人员在床梁下方操作的弯腰导致不方便使用。 4.手术床配有高性能充电电池，可满足至少1周手术需要. 5.手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 6.手术床承重≥275kg。 7.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质材料制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，不生锈，坚固耐用。手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术。 8.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板、腿板可拆卸、可分叉,采用进口气弹簧组件助力,可在+20°/-90°范围内任意上下折。 9.头板和腿板可前后互换功能。独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 10.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 ★11.手术床最低台面≤498mm。 可选配脚踏泵功在手术床油泵发生故障仍可以进行解锁手术床。 13.手术床出厂前需经过油路透析处理。 14.手术床腿板采用按钮式一键拆卸，方便快捷。 15.手术床操作手柄可升级无线控制手柄。 ★16.手术床通过静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射试验，与高频手术设备的使用时，不会造成安全方面的危险，（投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的第三方检验机构出具的合格有效的检测报告复印件或相关有效认证证书复印件）。 |
| 3 | 开标、截标时间，开标室 | 原招标文件开标、截标时间为： 2024年1月3日09时30分9号开标室 | 现延期至：2024年1月18日10时30分13号开标室 |

更正日期：2024年1月2日

三、其他补充事宜

相关条款作相应变更，其余不变。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：桂林医学院附属医院

地    址：桂林市秀峰区乐群路15号

联系方式：0773-2802050

2.采购代理机构信息

名    称：广西建澜项目管理有限公司

地    址：桂林市秀峰区中隐路13号7栋四楼

联系方式：0773-2583851

3.项目联系方式

项目联系人：姚莉 覃丽莎

电    话：0773-2583851