无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：WXWJCG2019-080

采购项目名称：江南大学附属医院消毒供应中心项目

部门集中采购机构: 无锡市卫生健康采购与药具管理中心

二○一九年十二月二十日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（15）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（40）

五．合同条款（格式）------------------------------------（41）

六. 附件------------------------------------------------（44）

一．投标邀请函

我中心受江南大学附属医院的委托，对江南大学附属医院消毒供应中心项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：江南大学附属医院消毒供应中心项目

2.项目编号：WXWJCG2019-080

3.项目预算：

| 产品名称 | 国别 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平移门脉动真空灭菌器 | 国产 | 台 | 70 | 6 | 420 |
| 高效清洗消毒器 | 国产 | 台 | 62 | 3 | 186 |
| 多舱式全自动清洗消毒器 | 国产 | 台 | 152 | 1 | 152 |
| 自动回传轨道 | 国产 | 套 | 40 | 1 | 40 |
| 低温等离子灭菌器 | 国产 | 台 | 40 | 2 | 80 |
| 低温灭菌器(环氧乙烷） | 国产 | 套 | 46 | 1 | 46 |
| 干燥柜 | 国产 | 套 | 12 | 1 | 12 |
| 真空干燥柜 | 国产 | 套 | 17 | 1 | 17 |
| 外车清洗机（大型多功能全自动清洗消毒器） | 国产 | 台 | 160 | 1 | 160 |
| 纯蒸汽发生器 | 国产 | 套 | 59 | 1 | 59 |
| 单级反渗透水处理设备 | 国产 | 套 | 20 | 1 | 20 |
| 双级反渗透水处理设备 | 国产 | 套 | 25 | 1 | 25 |
| 多功能清洗中心 | 国产 | 台 | 43 | 3 | 129 |
| 腔镜清洗工作站 | 国产 | 套 | 14 | 2 | 28 |
| 脉动清洗消毒器 | 国产 | 台 | 45 | 1 | 45 |
| 集中供酶系统 | 国产 | 套 | 20 | 1 | 20 |
| 追溯信息管理系统 | 国产 | 套 | 45 | 1 | 45 |
| 新风与净化工程系统 | 国产 | 套 | 605 | 1 | 605 |

4.采购方式：公开招标

5.采购人：江南大学附属医院

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定条件：

（1）具有《医疗器械生产许可证》（含附表）（生产厂家）或《医疗器械经营许可证》（代理商）；

（2）具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（3）具有机电设备安装工程专业承包二级及以上资质；

（4）具有建筑智能化工程专业承包二级及以上资质；

（5）具有《中华人民共和国特种设备安装改造与维修许可证（压力管道）》；

（6）具有安全生产许可证；

（7）投标方需提供设计方案，装修效果图；

（8）各投标公司在该项目挂网公示期间可向院方提出勘察现场请求。

（9）以联合体形式参加投标的，能够提供联合体各方共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体成员数量不得超过2家（含2家）。

（三）招标文件提供期限

自招标公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）每天上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

请有意参加本项目投标的供应商如实填写《依法获取采购文件的潜在投标(报价)人联系方式表》（见附件），回传至本中心并电话确认（传真及电话：0510-85739907）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注本网站发布的更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

（四）投标保证金

投标人投标前须交纳投标保证金20万元人民币。投标保证金采用电汇或者本采购文件内规定的金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

①	投标人须在投标截止时间前缴纳投标保证金，且投标保证金必须在投标截止时间前到达无锡市卫生健康采购与药具管理中心指定账户（投标保证金的缴纳时间以银行系统推送的入账时间为准），未在规定的时间内将投标保证金缴纳至本项目的指定账户，视为未缴纳投标保证金；

本项目指定账户信息如下：

收款单位：无锡市卫生健康采购与药具管理中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司无锡长街支行

账号：1103021429200099658

②	投标保证金只允许单笔准额缴纳；

③	投标保证金必须通过投标人的基本账户缴纳。未从基本账户汇出投标保证金，以及使用其他账户汇款的，视为未缴纳投标保证金；

④务必备注项目编号及标项，可简写，不可不填。未备注项目编号及标项的不予受理，后果由供应商自行承担。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市卫生健康采购与药具管理中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXWJCG2019-080项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2019年12月30日

公开答疑会地点：无锡市卫生健康采购与药具管理中心二楼会议室（文华路99号）

（六）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间：2020年1月16日13：00

投标截止时间及开标时间：2020年1月16日13：30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点：无锡市卫生健康采购与药具管理中心一楼第二开标室

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市卫生健康采购与药具管理中心

（七）投标文件份数：

商务标投标文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；

技术标投标文件一式陆份。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）其它

采购代理机构名称：无锡市卫生健康采购与药具管理中心

联系人：郭丽凤  严瑛

联系电话：0510-85739907（报名咨询）0510-85756982（采购文件咨询）

传真：0510-85739907

地址：无锡市梁溪区文华路99号

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 投标人应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

1.	采购人、无锡市卫生健康采购与药具管理中心将于2019年12月30日14:00在无锡市卫生健康采购与药具管理中心二楼答疑室对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。（答疑会时提交盖章原件）

2.	投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于2019年12月30日10:00前送（或传真0510- 85739907）至无锡市卫生健康采购与药具管理中心。

3.	本文件的最终解释权归无锡市卫生健康采购与药具管理中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市卫生健康采购与药具管理中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市卫生健康采购与药具管理中心将在无锡市卫生健康委员会网、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

第一部分 商务标

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件 (以联合体形式参加投标的，以下文件涉及“投标人”的均指联合体各方) ：

- 关于资格的声明函（格式见附件）

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

- 法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 法定代表人身份证复印件；

- 法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人连续6个月 (不含投标当月)为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，法定代表人亲自参加投标的除外，投标时提交原件）；

- 投标人由会计师事务所出具的近两年（2017年、2018年）中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件（投标时必须提交原件）；

- 投标人近6个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人企业基本账户开户许可证复印件（或投标人开户行出具的《基本存款账户信息表》或其他有关部门出具的关于基本账户信息的证明材料复印件），和投标保证金银行有效回单复印件，加盖公章（投标时必须提交开户许可证原件或由投标人开户行出具的《基本存款账户信息表》或其他有关部门出具的关于基本账户信息的证明材料原件；提供投标担保函的按本招标文件的规定执行）；

- 承诺书（格式见附件）；

- 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）；

- 有效完整的医疗器械产品注册证或备案凭证的复印件，包括平移门脉动真空灭菌器、高效清洗消毒器、多舱式全自动清洗消毒器、低温等离子灭菌器、低温灭菌器(环氧乙烷）、腔镜清洗工作站、脉动清洗消毒器；

- 联合体各方共同投标协议原件（以联合体形式参加投标的，格式见附件）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 商务条款偏离表（格式见附件）

- 主要零配件及耗材试剂的清单及优惠价格（格式自拟）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 技术标

- 设备清单（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 技术实施方案

上述1-3项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分、按照“投标文件的组成”顺序制作,并分别编制目录、页码。投标人应将明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“明标正本”、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“明标副本”；技术文件（暗标）正本单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地表明“技术文件正本”。将所有技术文件（暗标）副本单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地表明“技术文件副本”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证和保证金等可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

- 商务标投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标文件商务标不应有涂改、潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 商务标投标文件一式叁份，正本一份，副本两份，并注明“正本”、“副本”字样；技术标投标文件一式六份。

- 技术标的投标文件制作要求：

① 纸张大小和颜色：A4白纸 (无花纹)

② 封面封底：白底(无花纹)黑字，封面格式按附件

③ 字体设置：黑色、小四号宋体字

④ 不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码（封面不得有页码），采用小5号阿拉伯数字，Times New Roman格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，正反打印，装订必须在左侧装订。

⑤ 技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法。

- 投标文件中的非中文材料，需同时提供经公证处公证的中文翻译件，公证内容应包括中文翻译件与原文一致的内容。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标人技术标投标文件未按招标文件要求制作的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- ★条款负偏离；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市卫生健康采购与药具管理中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市卫生健康采购与药具管理中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标文件技术标编号

由招标工作人员对所有投标文件的技术标进行拆封、随机编号、封存投标人对应表，在不透露投标人身份的前提下将投标文件技术标交给评标委员会。

  - 评标程序

评标工作由无锡市卫生健康采购与药具管理中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，涉及到商务标的，由其授权的代表签字，涉及到技术标的，由其授权代表的手印代替签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的商务标分值和技术标分值，在拆封投标人对应表后，将各投标人的两部分得分合计，各投标人的评审后得分为各评委所评定合计分值的平均值，并按高低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市卫生健康采购与药具管理中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市卫生健康采购与药具管理中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市卫生健康采购与药具管理中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市卫生健康采购与药具管理中心无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市卫生健康采购与药具管理中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的商务标投标文件正本及一份技术标投标文件、中标供应商的商务标投标文件正本、副本及三份技术标投标文件留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）投标保证金：

1. 投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

2. 如投标人在投标截止期后撤回报价，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3.采购活动结束后，无锡市卫生健康采购与药具管理中心自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。中标人须在合同见证日递交《标保证金退还申请登记表》（见附件）办理投标保证金退还手续。投标人应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

4.如招标项目终止，已经收取的投标保证金，无锡市卫生健康采购与药具管理中心在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

5. 中标供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市卫生健康采购与药具管理中心见证后生效。

- 无锡市卫生健康采购与药具管理中心监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市卫生健康采购与药具管理中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市卫生健康采购与药具管理中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

- 项目技术要求：

| 序号 | 产品技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一、平移门脉动真空灭菌器，数量：6台 |
|  | ★单台内室容积：≥1500L |
|  | 使用寿命：≥15年或30000次 |
|  | 加工工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；自动控制无过烧现象，有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，保障设备使用寿命 |
|  | ★主体结构：内壳厚度≥6mm，采用国际先进的环形加强筋结构，内室夹层为316不锈钢结构。环形加强筋个数≥6个。内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节约蒸汽消耗 |
|  | 程序运行以倒计时方式体现在触摸屏，方便操作人员清楚的观察设备运行情况，提供触摸屏真实图片 |
|  | 触摸屏可实时查看在运行过程中的曲线报表与数据报表，相关报警信息实时观察，提供触摸屏真实图片 |
|  | ★密封门：双门，门板厚度≥10mm，开门方式采用电动平移，气动密封的自动门，关门中遇障碍，门会反向开启保证操作人员安全 |
|  | 采用圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，保证密封效果 |
|  | 彩色触摸控制屏≥10寸，可动态显示工作过程中的温度、压力、时间等参数 |
|  | 运行程序包含：配备织物敷料，常规器械，骨科器械，管腔负载，重型负载，小型负载，阮病毒，热敏材料，敞口液体，快速程序，辅助干燥灭菌程序，BD测试，PCD测试和泄露测试功能测试程序等，提供触摸屏真实图片 |
|  | 夹层与内室压力控制为数字化控制，在控制屏上实时显示 |
|  | 内室温度采用双温控方式 |
|  | 主要控制阀件为：角座式气动阀，不锈钢阀座体，金属阀头 |
|  | 配备排水冷却系统和节水降噪装置，提供真实图片 |
|  | 保护系统：内室压力和温度超高，程序自动退出 |
|  | 换热器为：板式换热器方式 |
|  | 符合国家质量技术监督局要求的压力安全联锁装置，提供国家或省级技术监督部门鉴定证书 |
|  | 提供设备的电磁兼容性能检测报告 |
|  | 生产厂家要具有ISO9001和ISO13485证书 |
|  | 生产厂家通过ASME认证 |
|  | 生产厂家具有特种设备制造许可证，特种设备设计许可证，并提供证件证明 |
|  | 生产厂家具有特种设备安装改造维修许可证，并提供证件证明 |
| 二、高效清洗消毒器，数量3台 |
|  | 舱体材质：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板 |
|  | ★单台设备最大装载量：18个标准器械托盘480*250*50（六层清洗架） |
|  | ★清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 |
|  | 舱体具有照明系统，便于观察设备运行情况 |
|  | 密封门：自动下开门，双门通道型、双门可实现互锁 |
|  | 密封方式：门采用气缸压紧密封，防爆玻璃门 |
|  | 具有快速预热水箱，双水箱可有效节约运行时间 |
|  | 设备运行噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统 |
|  | 循环泵为不锈钢泵体，流量大，确保清洗效果 |
|  | ★具有变频清洗功能，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗，保护器械 |
|  | 彩色触摸屏≥8寸，前后双触摸屏，能动态的显示运行状态及各个状态参数；具有报警信息显示功能；适合高温、高湿环境； |
|  | 带有超温自动保护装置：超过设定温度，自动断电 |
|  | 具有防干烧保护装置：水位低时，系统自动断电 |
|  | 有风压低保护装置：风压过低时，系统自动断电 |
|  | 具有门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍，向反方向运行，保护操作人员。 |
|  | 具有电机过流保护装置：电机过载时，电机停止工作。 |
|  | 设备可自动打印过程曲线、并记录A0值 |
|  | 流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
|  | ★预置程序≥9套，自定义程序≥21套，可根据需要进行程序编辑，运行时间≤30分钟 |
|  | 设备节能：水耗量≤25L/步 |
|  | 提供设备的二类医疗器械注册证 |
|  | 提供设备的消毒效果检测报告 |
|  | 提供设备的卫生安全评价报告 |
|  | 提供设备的电气安全性能检测报告 |
|  | 提供设备的EMC电磁兼容检验报告 |
| 三、多舱式全自动清洗消毒器 数量：1台 |
|  | 舱体材质：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板 |
|  | ★单舱最大装载量：18个标准器械托盘480*250*50（六层清洗架） |
|  | 清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 |
|  | 密封门：自动上开门，双门通道型、双门可实现互锁 |
|  | 门玻璃采用镀膜防爆钢化玻璃,厚度≥22mm,透光率≥75%，隔音隔热 |
|  | 密封门具有人员保护功能：关门遇障碍可自动返回，避免操作人员误操作 |
|  | ★舱体一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，厚度≥22mm，方便观察舱内运行情况，同时便用户及维修人员对舱体内部进行维修 |
|  | ★快速预热水箱设计，双水箱设计 |
|  | 设备运行噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统 |
|  | 控制方式：采用PLC控制； 通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展； 具有故障自动检测功能，故障声音报警功能； 抗干扰能力强，稳定性高。 |
|  | 前后双彩色触摸屏≥10寸，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高； |
|  | 带有超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； |
|  | 具有防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源 |
|  | 有风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 |
|  | 具有门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。 |
|  | 具有电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |
|  | 流程控制：预洗、清洗、超声、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
|  | 运行时间：连续运行时≤12分钟/批次(标准器械程序) |
|  | ★传送方式：滚轮传动，保证了整个设备传动系统的稳定性 |
|  | 提供设备的二类医疗器械注册证 |
|  | 提供设备的消毒效果检测报告 |
|  | 提供设备的卫生安全评价报告 |
| 四、自动回传轨道 数量：1套 |
|  | ★回传空的清洗架，清洗架自动回传到多舱清洗机装载清洗架的区域，为消毒供应中心减少工作量，提高自动化程度 |
|  | 过流保护装置：电机的电流过大时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 防碰撞保护：传递窗前及最后一平台设有限位气缸，防止在误操作时造成的清洗架碰撞传递窗或跌落平台；各平台有车位检测，用于单独控制电机转动，防止清洗架拥堵碰撞 |
|  | 智能自动回传，无需选择操作 |
|  | 有配套的传递窗在前一平台有车位时自动升降 |
|  | 各个电机、传递窗配合动作均由控制器自动控制，保证设备稳定有序的运行 |
|  | 配套快速多舱式与单舱式全自动清洗消毒器使用 |
| 五、低温等离子灭菌器 数量：2台 |
|  | 总容积≥150L |
|  | ★舱体为矩形，截面容积利用率高 。 |
|  | 每个循环的过氧化氢加注量＜4.5ml，精确控制加注量对器械腐蚀小。 |
|  | ★单门，灭菌器密封门为全金属结构，不带视窗，保证密封门处灭菌物品的灭菌效果，采用顶杆驱动式自动升降门。 |
|  | 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 |
|  | 采用可耐过氧化氢腐蚀的旋片式真空泵，有真空泵相序保护器，防止真空泵反转向灭菌室反油。 |
|  | ★采用卡匣式加注，自动计算胶囊使用个数，显示屏提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 |
|  | 卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%，并提供省级以上检测报告。 |
|  | ★具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，并提供省级以上检测机构出具的检测报告。 |
|  | 产品压力传感器数量≥3个，其中内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。 |
|  | 采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,提供省级以上检测机构检测报告。系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。 |
|  | 具有过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。 |
|  | 采用PLC控制系统，彩色触摸屏≥10寸,微型热敏打印机,打印记录保存3年以上. |
|  | 显示屏显示温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图和报警信息等。 |
|  | 能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息， |
|  | ★设有全循环、快速循环和软镜循环，全循环≤50分钟；快速循环≤30分钟。 |
|  | ★采用波长紫外线光电检测气体浓度原理，实时检测显示灭菌阶段舱内过氧化氢浓度并记录打印阶段临界值。通过过氧化氢浓度系统自动判断灭菌效果。 |
|  | 具有上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。 |
|  | 提供设备的卫生安全评价报告。 |
|  | 提供设备的灭菌效果检测报告， |
|  | 提供设备的电磁兼容检测报告。 |
|  | 提供设备的二类医疗器械注册证 |
| 六、低温灭菌器（环氧乙烷） 数量：1台 |
|  | 总容积≥220L |
|  | ★不需要外接压缩空气，采用内置式空气压缩机 |
|  | 采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证环氧乙烷保持100%气态。 |
|  | 舱体形状：矩形柜体，有效使用容积大 |
|  | ★单门，开门方式为自动升降门 |
|  | 门板带加热膜，确保门板温度和内室温度一致，使灭菌物品受热均匀，保证灭菌效果。 |
|  | 具有门保护功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 |
|  | 采用加湿系统，精确控制加湿用水量，保证灭菌湿度要求， |
|  | 在负压时刺破气罐，确保气体不会泄露， |
|  | 压力传感器≥2个，1个故障时,另外1个会自动开始工作，保证设备安全和操作者的安全. |
|  | 采用进口PLC控制系统，彩色触摸屏≥5.7寸 |
|  | ★中文显示灭菌过程的温度，压力，湿度，时间，循环模式，过程阶段，报警信息提示等，提供实际界面照片 |
|  | 采用微型热敏打印机，中文打印，具有曲线打印和报表打印两种方式 |
|  | 有37℃和55℃两种程序，运行前可随时切换灭菌温度,方便针对灭菌物品选择合适的灭菌温度。 |
|  | 运行中停电有记忆功能，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。 |
|  | 灭菌完成后,15分钟后开门,会进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留EO。 |
|  | 负压循环过程安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别小于0.840mg/m3和0.160mg/m3，并提供省级以上机构检测报告。 |
|  | 程序在运转时，按下开门按钮，门不会被打开，防止误操作。 |
|  | 提供设备卫生安全评价报告； |
|  | 提供设备省级以上检测机构的电气安全性能检测报告； |
|  | 提供设备省级以上检测机构的环氧乙烷残留量检测报告； |
|  | 提供设备省级以上检测机构的环氧乙烷电磁兼容性检测报告； |
| 七、干燥柜 数量：1台 |
|  | 总容积≥500L |
|  | 干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触。 |
|  | 显示屏和控制面板位于侧维修门处，高度利于操作员操作 |
|  | 手动连杆锁，保证密封效果 |
|  | ★密封门上下转轴方式固定，隐藏式结构，开关闭合方便。 |
|  | 设备具备加热系统故障检测、保护、报警功能，保护阶段，排出故障方可正常使用。 |
|  | 采用进口风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启时，风压过低，风压开关启动，蜂鸣器报警，显示屏提示报警信息，程序停止运行，直至故障排除。（提供报关单材料） |
|  | 一体化控制器，内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），可自行设置参数。 |
|  | 具有抽插式医用导管干燥架，湿化瓶干燥架： |
|  | ★满载一次可处理≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶 |
|  | ★采用电加热方式:箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。 |
|  | 高效空气过滤器:采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒和细菌微生物等进入干燥舱体内。 |
|  | 采用品牌交流离心风机，电容感应启动，长效免维护，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面，均匀快速底进行空气加热。 |
|  | ★医用导管干燥架:采用抽拉式，通过管架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管，结构简单，操作方便。 |
|  | ★湿化瓶干燥架：结构简单，使用方便，适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品放置在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内，增强干燥效果。 |
|  | ★具有风压检测功能：风压不对时，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。 |
| 八、真空干燥柜 数量：1台 |
|  | 舱体为优质铝合金防锈板拼接成型，表面光洁，提高热辐射效率，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。 |
|  | 舱体容积：≥100L，分为二个舱体，每个舱体：≥50L可独立工作。 |
|  | ★方形舱体，舱体深度≥700mm |
|  | 门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形。 |
|  | 医用硅橡胶模压而成门的密封胶条。 |
|  | ★采用钢化玻璃密封，在运行中可观察内部负载情况。 |
|  | 具备电动锁，自动检测门关位，避免手动操作引起的误操作。 |
|  | 真空泵为低噪音，低震动，抽空速度快，且维修保养方便。 |
|  | 抽空阀采用电动执行器控制，更安全、可靠； |
|  | 回空阀为进口电磁阀，质量稳定、寿命长。 |
|  | PLC控制器，≥7寸高清彩色触摸屏，可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数，触摸式操作； |
|  | 预置多套程序，包含默认程序和自定义程序，可根据需求自行调节参数； |
|  | 温度可调范围：室温～65℃；控制压力：0~101kPa；具有权限设置，防止误操作； |
|  | ★智能判断腔内物品的干燥情况。实现一键干燥。程序运行全过程无时间限制，可长时间干燥对物品无任何损伤。 |
|  | 设备有电器保护装置，真空泵热过载保护，门电机过载保护 |
|  | 设备有温度保护功能 |
| 九、外车清洗机（大型多功能全自动清洗消毒器） 数量：1台 |
|  | 内室容积：≥4500L |
|  | 清洗方式：清洗舱两侧有多排喷头，可以自动左右摆动保证清洗效果，不存在清洗死角。 |
|  | ★具有清洗架倾斜功能：清洗架能自动倾斜，以消除清洗物品中的积水 |
|  | ★门采用气缸压紧，具有防爆功能的钢化玻璃门，隔音隔热 |
|  | 主体为非焊接方式固定，双层保温，保温效果好 |
|  | 自动左右平移门，双门通道型、双门可实现互锁 |
|  | 干燥方式：为进口风机，采用蒸汽加热和电加热，能消除因环境温度变化而对干燥效果的影响， |
|  | ★≥10寸彩色触摸屏显示，前后双屏，显示设备运行状态及状态参数；具有报警信息显示功能； |
|  | 双循环泵喷淋系统，进口品牌，不锈钢泵体，高压循环泵 |
|  | 记录方式：自动打印过程曲线、并记录A0值 |
|  | 具有预置程序和自定义程序，可根据需要进行程序编辑。 |
|  | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； |
|  | 防干烧保护装置：水位低时系统自动切断加热电源； |
|  | 风压低保护装置：风压过低系统自动切断加热电源。 |
|  | 门障碍保护装置：在关闭过程中遇到阻碍时，向相反方向运行，保护人员安全； |
|  | 电机过流保护装置：设备电机过载时，电机停止工作。 |
|  | 清洗流程：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
|  | ★回收漂洗用水用于下一步清洗使用，节约能源 |
|  | ★开门后，自动填补密封门留下的空隙，实现带轮推车无障碍进入清洗舱，方便操作。 |
|  | ★回收漂洗二用水用于下一步清洗使用 |
|  | 消毒温度：80℃～93℃可调 |
|  | 清洗温度：45℃ |
|  | 干燥温度：70～120℃ |
|  | 使用寿命：10年/15000次循环 |
|  | 提供设备的二类医疗器械注册证 |
|  | 提供设备的消毒效果检测报告 |
|  | 提供设备的卫生安全 评价报告 |
| 十、纯蒸汽发生器 数量：1台 |
|  | 产汽量： ≥2000kg/h |
|  | 设计寿命≥10年 |
|  | 设计压力：管程：0.9MPa 壳程：0.9MPa。设计温度：180℃ |
|  | 设备所产生的蒸汽质量符合EN285和WS310的蒸汽质量的要求 |
|  | 控制系统采用进口控制器及触摸屏。确保设备的稳定运行。 |
|  | 触摸屏记录相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看 |
|  | ★换热管采用密集型三角形排列，蒸馏塔采用升膜式原理，汽水分离确保纯蒸汽中冷凝水的分离。 |
|  | 本设备由蒸发器、预热器、机架、水泵及控制系统等部件组成，过流部件均采用316L材质，确保水质纯净。 |
|  | 管路材质：不锈钢卫生级316L管路，不锈钢卡箍、法兰连接。 |
|  | 具有权限管理功能，避免错误操作，不同权限功能不同。 |
|  | 主要控制阀件为：进口气动阀、疏水阀和隔膜阀。 |
|  | ★采用彩色触摸屏作为控制界面，动态显示工作流程及工作过程中工业蒸汽与纯蒸汽的温度、压力等参数，操作更加直观、方便。 |
|  | 生产厂家具有特种设备制造许可证，并提供证件证明。 |
|  | 生产厂家具有特种设备设计许可证，并提供证件证明。 |
|  | 生产厂家具有特种设备安装改造维修许可证，并提供证件证明。 |
|  | 生产厂家通过ASME认证，并提供证件证明。 |
|  | 生产厂家要具有ISO9001和ISO13485证书 |
|  | 设备配备蒸汽稳压装置，提升蒸汽品质，实现减压、疏水等功能 |
|  | 汽水分离器、截止阀、减压阀为原装进口配置 |
|  | 可去除蒸汽中的冷凝水，提高蒸汽干燥度≥0.9 |
|  | 可调节蒸汽压力，保障蒸汽压力稳定 |
|  | 保温层采用≥30mm厚硅酸铝纤维，外表面温度小于40℃ |
| 十一、单级反渗透水处理设备 数量：1台 |
|  | 产水量：2000L/h |
|  | ★处理方式：单级反渗透，纯水电导率：≤15μs/cm （25℃） |
|  | 管路材质：U-PVC |
|  | 预处理系统自动冲洗及再生运行 |
|  | ★反渗透主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能 |
|  | 具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 |
|  | 多功能监测可实现水质、流量、压力等通过液晶触摸屏在线显示 |
|  | 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 |
|  | 软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水 |
|  | 反渗主机一体化结构，占地面积小 |
|  | 采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率等参数 |
|  | 该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成； |
|  | 预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成 |
|  | 多介质过滤器要求：滤料为石英砂，污染指数（SDI）≤4；处理量≥5m3/h，阀体为全自动控制阀， |
|  | 活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，处理量≥5m3/h、 阀体为全自动控制阀， |
|  | 软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥4m³/h 罐体为树脂罐，阀体为全自动控制阀， 溶剂箱：容积200L,材质PE, |
|  | 高压泵要求：流量≥ 产水量两倍、扬程≥ 150m。 |
|  | 膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：聚酰胺复合膜产水量为≥ 1m³/H/支膜元件数量：≥5根/套 |
|  | 由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成 |
|  | 纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m |
|  | 水箱：容积为2000L,材质为SUS304不锈钢，佩带呼吸器、液位装置 |
|  | ★供水受水箱液位或低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护 |
| 十二、双级反渗透水处理设备 数量：1台 |
|  | 产水量：2000L/h |
|  | ★处理方式：双级反渗透，纯水电导率：≤5μs/cm |
|  | 管路材质：U-PVC |
|  | 主要工艺流程：采用“预处理+双级反渗透+纯水恒压供水”工艺 |
|  | ★反渗透主机的自动清洗保养功能, |
|  | 具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 |
|  | 多功能监测可实现水质、流量、压力等通过液晶触摸屏在线显示 |
|  | 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 |
|  | 软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水 |
|  | 反渗主机一体化结构，占地面积小 |
|  | 采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率等参数 |
|  | 该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成； |
|  | 预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成 |
|  | 多介质过滤器要求：滤料为石英砂，污染指数（SDI）≤4；处理量≥5m3/h，阀体为全自动控制阀， |
|  | 活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，处理量≥5m3/h、阀体为全自动控制阀， |
|  | 软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥4m³/h，罐体为树脂罐，阀体为全自动控制阀，溶剂箱：容积200L,材质PE, |
|  | 高压泵要求：流量≥ 产水量两倍、扬程≥ 150m。 |
|  | 膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：聚酰胺复合膜产水量为≥ 1m³/H/支，膜元件数量：≥5根/套 |
|  | 由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成 |
|  | 纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m |
|  | 水箱：容积为2000L,材质为SUS304不锈钢，佩带呼吸器、液位装置 |
|  | ★供水受水箱液位或低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护 |
| 十三、多功能清洗中心 数量：3套 |
|  | 多功能清洗消毒中心功能包括：蒸汽清洗，超声清洗，热力消毒等功能。 |
|  | 台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm； |
|  | 沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。台面高度≥850mm； |
|  | 槽盖采用304不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封； |
|  | 柜体采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。 |
|  | 柜门采用SUS304优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。 |
|  | 控制系统采用与设备一体式的设计，外表美观协调；控制面板外置，避免了控制系统受到高温的影响，延长了其使用寿命；一键式操作，智能方便快捷。 |
|  | 控制器为液晶显示屏；任意显示汉字及字符；各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态。 |
|  | ★喷蒸汽系统手柄按键式操作，简单便捷，只在“喷蒸汽”状态下，蒸汽才可喷出，防止操作人员误操作；连续喷气≥30min，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.25Mpa。 |
|  | 具有过热保护器，达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热，排出故障后，对过热保护器手动复位后即可正常使用。 |
|  | ★蒸汽清洗机为全自动注水系统，全程自动控制，节约了劳动力，提高工作效率 |
|  | ★超声频率40/80kHz 标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒，实现对器械的彻底清洗； |
|  | 超声篮筐采用不锈钢丝网式结构，网格尺寸为4*4mm |
|  | 排风装置采用大风量离心风机 |
|  | 内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，冷凝后的蒸汽排入下水道 |
|  | 排水系统：不锈钢落水器为密封圈结构，使用寿命更长。排水采用螺纹软管式结构，利于安装； |
|  | 提供多功能清洗消毒中心的二类医疗器械注册证。 |
|  | 提供多功能清洗消毒中心电磁兼容检测报告以及性能检测报告。 |
| 十四、腔镜清洗工作站 数量：2套 |
|  | 进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥6MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 |
|  | 清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面。并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。 |
|  | 清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 |
|  | 槽盖为透明亚克力并配有手柄，板材厚度≥4mm，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 |
|  | 柜体为分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 |
|  | ★柜门为钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体，非整体柜门设计，柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |
|  | 柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况 |
|  | 超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合工作频率：40/80KHz,双频超声。 |
|  | 控制器为液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。 |
|  | 医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：36L 噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。 |
|  | 中心气体处理器为无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，无耗材、免维护、免清洗。 |
|  | 给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，（提供产品实物照片） |
|  | ★所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不可使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点， |
|  | 自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，一键启动，操作简便。具备酶液不足报警提示功能， |
|  | 消毒液气体解析系统为隐藏式设计，同时不占用内镜清洗操作空间，控制按钮位于功能背板上面，方便操作，随时分解并通过下水总管或专用排气通道排除槽内会发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医务人员。 |
|  | 提供内镜清洗工作站二类医疗器械注册证 |
|  | 腔镜清洗中心配备一台酸化水机 |
|  | ★酸化水主机组成主要是由控制系统、电解槽、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）以及增压泵等组成，所有组成件集中在设备内部，占地面积小。 |
|  | 碱性还原电位水生成量：≥1500mL/min 酸性氧化电位水生成量：≥1500mL/min |
|  | 电源AC220V 50Hz、额定功率550W、待机功率≤10W。 |
|  | 设备内置机架为304不锈钢。 |
|  | 控制方式为全自动控制，一切均按程序自动运行。 |
|  | 人机界面为液晶触摸屏操作。 |
|  | ★实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格自动报警。 |
|  | 具有打印功能，可打印出酸化水PH、ORP、有效氯及日期、时间等参数。 |
|  | ★实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。 |
|  | 电解质加入方便、快捷，缺盐报警时加入一包电解质即可，不用人为繁琐配比，省时省力。 |
|  | ★设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性。 |
|  | ★设备每次提示加盐之前自动清洗盐箱，并实现加盐后自动搅拌，溶盐功能。 |
|  | ★主机的电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥1400平方厘米，采用日本原装进口食品级隔膜，安全、耐用。 |
|  | 电解槽有效寿命≥3000小时。 |
|  | ★定期自动清洗管道功能，不用人为繁琐清理管路，防止长时间运行堵塞管道，保持管路清洁。 |
|  | 加药泵全自动控制，耐腐蚀性强、工作精度高，寿命长，安全可靠。 |
|  | ★触摸屏可显示盐箱缺水、电流过大、pH过高等中文报警信息，同时伴有声音报警，以保证设备的正常运行和消毒液的合格。 |
|  | 根据不同区域不同水质自动调节电解电流，保证在不同水质下都能制得合格的酸化水。 |
|  | 设备电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水。 |
|  | pH值在2.0～3.0之间、有效氯可在50mg/L～70mg/L之间调节,ORP≥1100mV。 |
|  | 内置原水箱20L、内置盐箱17L 内置酸水箱20L、碱水箱20L |
|  | 酸碱水箱、盐箱和原水箱采用耐腐蚀、卫生级、不透光的材质。 |
|  | 具有各种自动保护功能，如无水保护、电流过大保护等，保护电解槽不被烧坏；酸碱水箱留有溢水口及溢水管路。 |
|  | 酸碱水箱及酸碱水路要求：可根据医院临床使用要求配置各种容积的储液箱，并布置耐酸碱的管路到用水点，以便于使用与排放。 |
|  | ★内置恒压供水系统，在不增加外部硬件的条件下实现恒压供水。 |
|  | 配备酸碱水专用耐腐水龙头。 |
| 十五、脉动清洗消毒器 数量： 1台 |
|  | 容积：≥150L |
|  | 清洗方式：脉动真空清洗 |
|  | 直接放在托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械不用对接（提供该方式清洗合格的证明资料） |
|  | 柜体材料为进口不锈钢（需提供报关单），厚度≥5mm。 |
|  | 便于观察运行情况，玻璃视窗面积应≥180mmx150mm |
|  | 升降门开关，带门障碍开关，遇障碍自动打开，保护操作人员 |
|  | 可以对腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械以及外来器械的清洗、消毒和干燥 |
|  | ★根据清洗器械的多少，三级液位可调，达到节能运行目的；同时可自动调整耗材进给量，节约能源和耗材 |
|  | 真空泵、电磁阀采用进口知名品牌 |
|  | 为保障设备可靠运行，压力变送器，温度探头，液位传感器等各类传感器≥9个 |
|  | 程序≥9套，20套自定义程序，可根据需要进行程序编辑。 |
|  | 可自动打印过程曲线、并记录A0值 |
|  | 触摸屏≥8寸，显示清晰，触摸准确 |
|  | ★双门，密封门为压缩气主动密封 |
|  | 使用年限：10年或15000次循环 |
|  | 电机过流保护装置：设备电机过载时，电机停止工作。 |
|  | 真空泵空转保护：真空泵水箱没水时，真空泵无法启动工作。 真空泵超时保护：防止真空泵一直工作，造成泵的损害。 |
|  | 真空泵过载保护：防止由于异物堵塞或者抽水等可能对泵造成的损坏； |
|  | 可控制调节蒸汽源压力，保证设备用汽安全，保证设备有较高的运行速度。 |
|  | 提供省级以上疾控部门出具的依据清洗消毒器行业标准《YY/T 0734-清洗消毒器》提供的清洗效果检测报告 |
|  | 设备应具备卫生安全评价报告、电磁兼容报告； |
|  | 具备二类医疗器械注册证 |
|  | 为保证设备主体使用寿命，生产厂家具有压力容器设计许可证和压力容器制造许可证 |
|  | 生产厂家具有特种设备安装改造维修许可证，并提供证件证明。 |
| 十六、集中供酶系统 数量：1套 |
|  | ★可同时供应8台以上清洗设备 |
|  | 全部采用进口控制器、元器件 |
|  | 采用进口触摸屏方便操作、观察 |
|  | 进口特氟龙材料，口径大于等于8mm |
|  | ★可实时监控主桶及设备端小桶内液位状态 |
|  | 可对缺液、进液超时等进行报警 |
|  | 软管最远输送距离≥200m |
|  | 外形尺寸：≥750*750*1800mm |
| 十七、追溯信息管理系统 数量：1套 |
|  | ★为各类消毒包构建全周期的监控支持，每个包具备唯一的身份标识，支持一维码等标识载体。 |
|  | ★要实现与清洗、灭菌设备的数据对接 |
|  | 严格遵循卫生部规范管理和展示各类包的标识信息，内容包含：消毒包名称、消毒日期、失效日期、灭菌锅号锅次、配包人、检查人等。 |
|  | 提供专业消毒包标识载体，带灭菌指示物，耐高温，可打印标签。 |
|  | 消毒包信息库，提供医院常用消毒包信息库，图文并茂方式展示每类包的名称、包内器械清单、包装材料要求及有效日期等内容 |
|  | 监控并实时记录手动清洗信息，包含清洗责任人员、清洗器械等信息。 |
|  | 监控并记录机械清洗环节工序信息，包含清洗责任人员、清洗时间、所选用的清洗机、清洗器械等。 |
|  | 实时记录配包、核包环节工序操作信息，包含配包人员、消毒包标识、包内器械清单、失效日期以及核包人等。 |
|  | ★监控并实时记录消毒灭菌环节工序信息，包含消毒责任人员、所选用的消毒设备(高温、低温)、消毒程序、消毒包清单等，能够通过采集消毒设备实时运行数据生成对应批次的消毒工作报表，并核实消毒是否符合质量要求。 |
|  | 回收管理：实现消毒包的回收登记功能，记录下收人、回收人、回收时间、回收科室等信息，支持扫描回收、请领回收等方式；支持消毒包包内容物的图片显示、支持语音清点；支持丢失损坏器械的登记与管理；支持消毒包加急或感染登记；支持回收记录查询 |
|  | 清洗登记功能：实现消毒包清洗登记功能，建立消毒包与清洗设备、清洗批次的关联；支持机器清洗登记和手工清洗登记 |
|  | 清洗检查功能：实现消毒包清洗结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记 |
|  | 包装管理：实现消毒包包装检查登记和条码打印功能，记录包装人、检查人、包装检查时间、灭菌日期、失效日期等信息；支持消毒包及包内容物的图片显示，支持打包指导；条码标签支持六项信息打印，支持包内容物打印；支持自备包和敷料包管理；支持包装检查记录查询 |
|  | 灭菌登记功能：实现消毒包灭菌登记功能，建立消毒包与灭菌设备、灭菌批次的关联 |
|  | 灭菌检查功能：实现消毒包灭菌结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记 |
|  | ★消毒记录追溯管理，通过扫描或录入消毒包唯一身份标识信息，可以快速追溯到每个消毒包在回收、清洗(人工、自动)、清洗检测、配包、核包、灭菌、灭菌检测、存储、发放、使用等各个工序的操作记录数据，及消毒包具体的使用患者、住院床号、手术医师等信息。 |
|  | 快速召回管理，对于灭菌失效消毒包可实现快速的召回管理。 |
|  | 记录发放人、下送人、发放时间、发放科室 支持扫描发放；人工录入发放 支持所有包类型发放，对比发放科室，实现发放单打印 科室使用追溯，支持与His系统接口建立各消毒包具体的使用患者、住院床号、手术医师等信息内容，形成更为完整的消毒包追溯信息。 |
|  | 配套专业化消毒包标识，适合高温高压、低温、防水、微酸环境使用，不影响消毒包标识信息的读写；消毒包标识印刷两个条码方块，在使用时分别贴到：使用病人病历单上，返回回收扫描。 |
|  | 可提供双层不干胶消毒包标识卡，加载消毒(高温、低温)指示剂，能够直观指示每个包的消毒效果是否达标。 |
|  | 清洗篮、装载蓝、装载架标识牌管理，提供高效、专业定制标识牌，以提升消毒供应中心各个工序上的操作效率和记录数据采集能力。 |
|  | 可记录设备的维修情况，记录日期，维护人员，故障描述，检修方法，维护后监测等信息 |
|  | 可根据时间条件筛选时间段内设备维护记录 |
|  | 实现消毒包计费发放，记录发放人、科室、费用、数量 |
|  | 实现手术室消毒包接收、使用、库存管理、器械清点等功能； 提供标准病人接口，实现病人信息与使用消毒包的关联； 支持手术包追溯查询功能； |
|  | 实现消毒包请领、一次性物品请领、请领查询、发放查询等功能； |
|  | 实现消毒包处理流程查询、设备运行状况查询、基础资料维护、人员权限设置、追溯信息查询、各类报表查询等管理功能、支持各科室、医院的费用统计、支持工作人员工作量统计，绩效考核 |
|  | 支持以数据库表或视图、实时通信等方式与医院His、物流信息系统建立接口。 |
|  | 实现一次性物品仓库管理，包括出库、入库、库存预警、库存盘点及各种统计功能 |
|  | 各科室申领消毒包信息查询及费用统计 |
|  | 具有器械的数据查询功能：申领数据查询，清洗数据查询，配装检查数据查询，灭菌数据查询，发放数据查询，工作量数据查询 |
|  | 可以统计数据：费用统计，设备使用数据统计，丢失损坏统计，清洗灭菌合格及合格率统计，外来器械统计 |
|  | 支持外来器械相关信息的录入与管理，应包括外来器械信息、植入物信息、厂家信息、病人信息、手术信息等 |
|  | 支持录入信息的自动字典维护功能 |
|  | 支持分包操作 |
| 十八、新风与净化工程系统 数量：1套 |
| 消毒供应中心装修安装工程技术要求 消毒供应中心是向全院提供各种无菌器材、敷料和其它无菌物品的重要科室，要求保证设备先进，布局合理，保证临床供应的安全。 整个供应中心范围内的装修均由中标方负责设计和施工，包工包料。本工程是医院内一个特殊功能区，各投标单位必须严格按照医疗卫生机构消毒供应室审核验收标准进行设计和装修。按照该方面的规范将辅助区域、去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品存放区进行全面装饰、使之成为一个明亮、洁净、舒适、物流人流合理的医院消毒物品供应中心 各投标方所提供的供应中心方案必须满足卫生部《医院消毒供应中心管理规范》《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》《医院消毒供应中心清洗消毒器及灭菌效果监测标准》及相对应的医疗卫生机构消毒供应室审核验收标准的各项要求。 投标所选用的装修方案及装修材料必须符合国家医疗卫生机构消毒供应室审核验收的标准的要求；所选用的主要装修材料必须在标书中注明品牌。 招标范围： 工程方案设计内容包括：消毒供应中心范围内的 装饰部分 （1）地面、墙面及顶棚面层的装饰装修 （2）传递台、阴阳角线、门窗等细部节点的装饰处理 （3）工作区装饰缝隙密封等细部规范化处理 安装部分 （1）设备动力系统（不包含总配电箱及其以前进线部分、不包含与实现消毒供应中心工艺要求无关的设备及电力，如消防动力电、消防排烟、消防应急电力等） （2）照明及插座系统的安装布线 （3）弱电接线及电视、电话、网络接口系统及门禁系统 （4）给水（纯水）系统（指消毒供应中心总阀门以后的部分） （5）蒸汽系统（指消毒供应中心总蒸汽阀门以后的部分） （6）压缩气系统（指消毒供应中心总压缩气阀门以后的部分） （7）消毒供应中心内的空调通风系统 不包含的项目： （1）消毒供应中心范围外部分及排水部分、土建部分（如地面垫层、防水、墙体砌筑、抹灰等）、环氧乙烷排气、拆除部分等 （2）消毒供应中心内的消防系统部分（如平面因我单位二次设计而变动则需甲方另行委托有设计资质的单位重新设计），如消防喷淋、排烟、应急疏散、应急灯、消防报警等 装饰安装工程方案设计依据： 1. 《医院消毒供应中心 第1部分 消毒供应中心管理规范（Ws310.1-2016）》 2. 《医院消毒供应中心 第2部分 清洗消毒及灭菌技术操作规范（Ws310.2-2016）》 3. 《医院消毒供应中心 第3部分 清洗消毒及灭菌效果监测标准（Ws310.3-2016）》 4. 《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014 5. 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 6. 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017 7. 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版） 8. 《民用建筑电气设计规范及条文说明》 JGJ16-2008 9.《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 10.《低压配电设计规范》 GB50054-2011 11.其他与消毒供应中心装饰安装工程相关的其他国家规范 工程施工方案细部说明： 1.工作区（去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品存放区）： a）墙面：实体墙面面层采用干挂 医疗洁净板(或8mm抗倍特板) ，区域内隔断采用轻钢龙骨双面干挂8mm抗倍特板，颜色与大楼主色调统一色； b）地面：采用2mm橡胶地板无缝焊接（3mm自流平水泥基层处理）、颜色（甲方在产品颜色范围内指定）； c）吊顶：采用上人型轻钢龙骨，面层600*1200*2mm铝单板； d）所有90度阴阳角全部采用配套板材专用转角过渡，墙板间施工缝采用橡胶密封条密封，顶板间施工缝打耐候密封胶； 2.接收大厅、发放大厅 墙面：实体墙面面层采用干挂8mm抗倍特板，区域内隔断采用轻钢龙骨双面干挂8mm抗倍特板，颜色与大楼主色调统一色； 地面：采用2mm橡胶地板无缝焊接（3mm自流平水泥基层处理）、颜色（甲方在产品颜色范围内指定）； 吊顶：采用上人型轻钢龙骨，面层600*1200*2mm铝单板； 所有90度阴阳角全部采用配套板材专用转角过渡，板间施工缝采用橡胶密封条密封，顶板间施工缝打耐候密封胶； 3.卫浴间、洁具间、小车清洗间、水处理间等湿区房间 墙面：采用300*600高档全瓷玻化墙面砖（颜色与大楼主色调统一）； 地面：600*600mm的高档全瓷玻化地砖（颜色与大楼主色调统一）； 吊顶：工作区域内湿区采用采用上人型轻钢龙骨，面层600*600*2mm铝单板；辅助区域湿区采用600*600*2mm微孔铝合金单板吊顶； 4.办公室、值班室、学习室等生活区 墙面：采用抗菌釉面漆（颜色与大楼主色调统一）； 地面：采用2mm橡胶地板无缝焊接（3mm自流平水泥基层处理）、颜色（甲方在产品颜色范围内指定）； 吊顶：采用上人型轻钢龙骨，面层600*1200*2mm铝单板； 5.消毒供应中心内走廊 墙面：实体墙面面层采用干挂8mm抗倍特板（颜色与大楼主色调统一）； 地面：采用2mm橡胶地板无缝焊接（3mm自流平水泥基层处理）、颜色（甲方在产品颜色范围内指定）； 吊顶：采用上人型轻钢龙骨，面层600*1200*2mm铝单板； 6.灭菌器、清洗机设备隔断间 墙面：采用轻钢龙骨单面干挂8mm抗倍特板，1mm厚304不锈钢板包边装饰； 地面：防水水泥地面; 吊顶：采用上人型轻钢龙骨，面层600*1200*2mm铝单板； 所有90度阴阳角全部采用配套板材专用转角过渡，板间施工缝采用橡胶密封条密封； 7.门窗部分(参观窗) 门采用成套医用门，与大楼装饰门统一； 窗采固定窗，窗玻璃采用10mm厚钢化玻璃，窗套采用304不锈钢窗套； 8.洁具部分 洗手盆采用成套全瓷柜式，并带有感应式出水装置； 淋浴器采用不锈钢明杆式，带恒温混水阀； 拖布池、大便器采用全瓷成套成品； 9.管道部分 给水（热水）、纯水管道采用薄壁不锈钢管，环压连接；10-20厚橡塑保温； 压缩气管道采用脱脂紫铜管，焊接； 蒸汽管道采用流体输送用不锈钢无缝钢管，氩弧焊接，离心玻璃棉管壳保温外包带筋铝箔保护层； 管道阀门设置于方便维修处，并做详细标记，各主要支管处均设置；管道均顶棚内敷设，管道及管道支架的安装施工均严格按照国家相关规范执行。管道的设置满足消毒供应中心各用水点要求。 10.电气部分 配电箱电器元件均采用质量稳定可靠品牌（必须填报品牌） 消毒供应中心内电缆均采用低烟无卤型铜芯电缆（WDZ-YJY)； 消毒供应中心照明灯具工作区及一般生活区选用嵌入式LED平板灯，设备间采用防爆灯具； 与插座回路相对应的开关选用带有漏电保护装置的开关；电气管线敷设均严格按照国家相关规范执行； 11.弱电部分 在污物回收、无菌发放、人员入口处均设置可视门禁对讲系统，内部相应功能区设置门禁控制器，主控制器设在办公室； 在人员入口处设刷卡器; 在工作区及生活区相应位置设置一定数量的电话、网络等信息插座。 弱电线缆均采用六类线缆，管线的敷设严格按照国家相关规范执行。 12.空调通风部分： ⑴空调部分设计依据： a)、设计依据甲方提供的功能要求及建筑专业设计平面图。 b)、医院消毒供应中心第一部分：管理规范 WS310.1-2016 c)、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 d)、空气调节设计手册 （第二版） e)、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012 ⑵室内设计主要参数： 房间 温度(℃) 湿度 换气次数 无菌物品存放区 <24 <70% 4~10 检查包装区域 20-23 30~60% ≥10 去污区 16~21 30~60% ≥10 工作区域照明的要求 工作区域／功能 最低照明度 平均照明度 最高照明度 普通检查500 1ux 750 1ux 1000 1ux 精细检查 1000 lux l500 1ux 2000 1ux 水槽区域 500 lux 750 1ux 1000 lux 普通工作区域200 lux 300 lux 500 1ux 灭菌物品储存区域 200 1ux 300 lux 500 lux 空气流向由洁到污，去污区保持相对负压，检查包装及灭菌区保证相对正压，无菌物品存放区保持相对正压。 ⑶系统形式: a、检查包装及灭菌区、低温灭菌间、辅料打包间、无菌物品存放区为一个区域，采用独立组合式空调机组，满足室内温湿度、换气次数、压差等要求，机组放于空调机房。 b、去污区、水处理间、一次性物品仓库为一个区域，采用风机盘管加新排风的空调方式。 c、辅助区采用风机盘管加新排风的空调方式。 d、灭菌设备间、纯蒸汽间散热量较大，配备一台新风机组降温处理。 e、辅助区采用大楼冷热源系统，工作区域冷热源配备低温制冷型风冷冷热水机组。 ⑷新风： a、无菌物品存放区、检查包装及灭菌区、低温灭菌间、敷料打包间为保证工作人员的舒适性及工作区域正压的要求，需提供大量室外新风，由机组自取; b、去污区、一次性物品仓库、清洗机设备间配备一台新风机组取新风。 c、辅助区域用一台新风机处理新风，送入室内，满足人员新风量要求； d、灭菌设备间、纯蒸汽间设置一台新风机组，补充设备间新风，保证设备间温度满足设备要求。 ⑸排风： a、检包区、无菌物品存放区要散发大量热量，配备一台排风机排风； b、清洗机设备间、灭菌设备间、纯蒸汽间各配备一台排风机排风； c、去污区采用一套系统排风，排风量由补充新风量、负压综合考虑确定； d、低温灭菌间单独配备一台排风机且不与其他排风混合； e、卫浴间采用排气扇排除异味，保证空气流通； f、排风系统均装设止回阀防止气流倒灌。 |
| 品牌推荐表： 序号 材料名称 品牌、规格、型号 产地/厂家 产地/厂家 产地/厂家 1 抗倍特板 8mm厚抗倍特板含专用龙骨 普利/意大利 富美家 千思 2 阴阳角圆弧 抗倍特板专用转角 普利/意大利 富美家 千思 3 铝单板 铝单板 欧斯龙 维斯特 友邦 4 瓷砖墙砖 300*600防水型系列 东鹏 马可波罗 诺贝尔 5 橡胶地板 2mm卷材 德国/诺拉 意大利/盟多 阿姆斯壮 6 自流坪 橡胶地板专用自流坪 汉高 优成 7 铝型材 常熟/澳华 南山铝材 中铝铝材 8 地面砖 600*600系列地面砖 东鹏 马可波罗 诺贝尔 9 地面砖 800*800全瓷系列地面砖 东鹏 马可波罗 诺贝尔 10 陶瓷盆 成套陶瓷盆（拖布池/大便器等） 广东/法恩莎 广东/箭牌 广东/恒洁 11 淋浴器 全不锈钢明杆式冷热水 广东/法恩莎 广东/箭牌 广东/恒洁 12 门 医用钢制门 汤臣瑞 马斯德克 豪森 14 不锈钢管 冷、热水系列管 金羊 雅昌 华涛 15 管道阀门 不锈钢系列 上海/良工 浙江/玉环 埃美柯 16 电器元件 塑壳断路器、小型断路器等 施耐德 ABB 西门子 17 电力电缆 低烟无卤型铜芯线缆 远东 江苏/上上 江苏/江南 18 洁净灯具 矩形LED灯 天方 欧普 阳光 19 其他灯具 全节能LED灯 天方 欧普 阳光 20 门禁系统 智能可视控制型 广东/安居宝 门吉利 纽贝尔 21 开关插座小电器 方形明装插座 施耐德 西门子 罗格朗 22 空调机组 空调机组 麦克维尔 开利 约克 23 风冷冷热水机组 落地式室外机组 麦克维尔 开利 约克 24 新排风机 新风机、排风机 上海/应达 广东/绿岛风 江苏/嘉宝 25 通风管道镀锌钢板 镀锌钢板 武钢 宝钢 鞍钢 26 消声器 微穿孔板消声器 江苏/勇士 上海/艾绿 江苏/嘉宝 |
| 清洗工作台 数量：2个 1 材质：不锈钢； 2 底部带疏列式隔板； 3 底部带万向轮4个，方便移动。 4 尺寸：≥1800×1100×800mm 5 用途： 用于污染物品的分类 污物接收台 数量：1个 6 不锈钢；尺寸：≥2000×600×800mm，折叠台：≥1400×600×800mm 7 底部带一层搁板，带折叠台； 8 万向轮4个 9 用途：用于物品的传送、接受和发放 双头洗眼器 数量：1个 10 双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有效防止冲伤眼睛； 11 防尘盖采用PP材质，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口，保证水质洁净； 12 供水软管长度≥1.4米，采用软性PVC管外覆不锈钢网；柔软耐用； 13 可安装在污物清洗槽上使用 小车清洗机 数量：2个 14 最大压力≥120bar,工作压力≥70bar； 15 最大水流量≥6L/min； 16 最高水温≤50度； 17 水管长度≥5米；电线长度≥5米。 18 用途：用于密封下送车及污物回收车的清洗与消毒 器械检查打包台 数量：7个 19 材质不锈钢 20 配置：主体×1，双层搁板单元×1 （含搁板×2，LED灯×1，5孔插座×2，开关×1，电源线×1），4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2 21 尺寸：≥2000×1100×1450mm 22 用途：用于对器械的检查包装 包布检查打包台 数量：8个 23 材质不锈钢 24 配置：万向轮4个 25 尺寸：≥2000×1100×850mm 26 带包布检查灯 27 用途：用于包布的检查包装 器械检查放大镜 数量：7个 28 荧光灯光线为日光色，镜片采用镀膜技术，光线没有闪烁感、可保护视力，放大与照明双重组合，使观察更清晰，更入微； 29 放大倍数≥4倍； 30 弯折式支杆，可根据不同需要随意调整观察角度和位置 敷料柜 数量：6个 31 材质：不锈钢材质； 32 带有四层隔板； 33 四个门，推拉门结构，柜门整体不锈钢； 34 存储容量大，也可作为库房储柜。 35 用途：用于存放敷料或其它物品 36 单层搁板的最大承重为：40Kg 37 尺寸：≥1200×405×1750mm 器械柜 数量：6个 38 材质：不锈钢材质； 39 外形尺寸：≥960（L）×405（W）×1750（H） 40 内置4层搁板，可根据需求调节搁板间距，便于存放不同规格器械； 41 柜门带玻璃视窗，方便柜内物品的观察。 42 用途：可存放不同规格的器械 43 单块搁板的最大承重为：40Kg 密封上送下收车 数量：8个 44 材质为不锈钢材质； 45 门带有密封胶条，密封性好； 46 门能旋转≥260°，带有门定位装置，防止门板撞击损坏，适合狭小的空间使用 47 内置搁板，高度可调 48 车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小； 49 底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动。 50 采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成。 51 尺寸：≥1140×675×1100mm 多功能台 数量：2个 52 材质不锈钢 53 配置：背挂式储物盒×5，纸塑袋搁架×1，斜口篮筐×1，纸袋切割机×1，10孔插座×2，网线接口×1，搁板×1，万向轮4个 54 尺寸：≥2000×800×1800mm 55 用途：对纸塑包装袋的切割封口 切割封口打印一体机 数量：2个 56 7寸彩色液晶屏，安卓控制系统 57 封口速度10±0.5m/min,密封宽度12mm, 58 切割长度≥50mm,切割速度10±0.5m/min 59 封口边缘可根据需要调节0-35mm 60 封口温度可以调节60-220℃ 61 自动进纸，自动切割与封口自带封口温度和封口压力测试功能 62 可打印有效期、批次、使用科室、操作者信息、锅号、锅次。 二次干燥工作台 数量：1个 63 根据用户现场情况订制 疏列式货架 数量：8个 64 材质：不锈钢材质； 65 五层疏列式隔板，承重大； 66 底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动。 67 外形尺寸：≥1200（L）×600（W）×1800（H） 68 用途：用于各种物品的存放。 69 单层的最大承重为：60Kg；货架的最大承重为：300Kg 双列立式网筐储存架 数量：4个 70 材质：不锈钢材质； 71 立式网筐存储结构、易于通风，双侧使用，脚杯×6； 72 可存放40只标准篮筐≥535x380x195 73 尺寸：≥2190×785×1748mm 自动升降传递窗 数量：2个 74 通道尺寸：≥710（W）×790mm（H） 75 采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观； 76 材质：不锈钢材质。 77 用途：作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域 一单元双门互锁传递窗 数量： 3个 78 全不锈钢材质 79 双门互锁，通道内带紫外线灯 80 通道尺寸≥450*630*450（长宽高） 81 双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离 标准篮筐 数量：160个 82 材质304不锈钢 83 整体电抛光 84 尺寸：≥535×380×195mm 高温灭菌极速生物培养箱 数量：1个 85 可同时培养10支生物指示剂，一体化棕色遮光盖， 86 生物监测完成可记录输入的灭菌信息，可存储≥10000条记录，可连接追溯系统 87 ≥7英寸触摸屏，显示培养倒计时、生物监测结果，可随时查询培养记录， 88 监测到生物培养结束、操作不当、设备故障时，可快速提醒工作人员报警， 89 58℃培养，1小时显示培养结果 等离子极速生物培养箱 数量：1台 90 可同时培养10支生物指示剂，一体化棕色遮光盖， 91 生物监测完成可记录输入的灭菌信息，可存储≥10000条记录，可连接追溯系统 92 ≥7英寸触摸屏，显示培养倒计时、生物监测结果，可随时查询培养记录， 93 监测到生物培养结束、操作不当、设备故障时，可快速提醒工作人员报警， 94 58℃培养，1小时显示培养结果 环氧乙烷快速生物培养箱 数量：1台 95 可同时培养10支生物指示剂，一体化棕色遮光盖， 96 生物监测完成可记录输入的灭菌信息，可存储≥10000条记录，可连接追溯系统 97 ≥7英寸触摸屏，显示培养倒计时、生物监测结果，可随时查询培养记录， 98 监测到生物培养结束、操作不当、设备故障时，可快速提醒工作人员报警， 99 37℃培养，3小时显示培养结果 平板货架 数量：3个 100 材质：不锈钢材质； 101 五层平板，存取方便、承重大、容量大； 102 四角安装橡胶轮，移动方便 组合货架 数量：2个 103 全不锈钢材质 104 可根据空间要求组合 105 隔板高度可调，可承载灭菌篮筐、硬质容器 106 网格设计利于空气流通 贮槽平台车 数量：1个 107 材质：全不锈钢 108 结构轻便，推拉方便，便于各种物品运输 两层平台车 数量：1个 109 材质：全不锈钢， 110 结构轻便，推拉方便，便于各种物品运输 平板送物车 数量：1个 111 材质：全不锈钢 112 结构轻便，推拉方便，便于各种物品运输 库房垫板 数量：10个 113 全不锈钢 114 结构简单，承重大 能量柱 数量：9个 115 集成电源、网络、压缩气等资源接口 116 集成电脑、打印机、扫描枪等设备 117 为污物接收和检查打包等提供能源、追溯等整体解决方案 多功能洗手槽 数量：3个 118 自动出水，自动出洗手液，自动出手消毒液 119 体积小，不占用空间 环境安全监测报警系统 数量：1套 120 7寸彩色屏显示，触摸控制， 121 专业设计，可监测环氧乙烷和过氧化氢气体浓度值 122 具有自检功能，可及时发现故障 123 可显示即时数值，15分钟加权平均值和8小时加权平均值 包布车 数量：4辆 124 全不锈钢 125 存储方便，移动灵活 126 可存放不同规格的包布和包装纸 稳压系统 数量：1套 127 为蒸汽发生器提供稳定蒸汽压力，确保设备正常运行 128 关键阀件进口，稳定可靠 办公电脑桌 数量：6张 129 全不锈钢，定制 |

- 有关说明(★以下条款需在《商务条款偏离表》内逐条响应)：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 质保期：贰年，以生产厂家出具的质量保证及售后服务承诺书原件为准（格式见附件）。

  - 完工期：合同签订后4个月完成全部工程及设备安装调试。

  - 付款方式：合同签订后30%预付款，60%货到项目现场清点完毕后支付，10%待合同执行完毕，设备验收合格后，凭加盖设备部门的验收报告3个月内一次付清。

  - 设备随机耗材要求：投标供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材及维修配件的清单及价格（格式可自拟）；未列其中的，视为免费维保范围之材料。

  - 具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，并由供应商配合与医院系统相连接。(格式可自拟)。

  - 具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。(格式可自拟)

  - 设备使用年限内，生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。(格式见附件)

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，项目技术要求的偏离情况请于技术偏离表中逐条说明，如无任何技术偏离，请于技术偏离表“偏离说明”中注明“无偏离”。

  - 本项目合同履行地点：具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：  标的、规格型号、数量、单价

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，供方一份，需方二份，市财政局一份，无锡市卫生健康采购与药具管理中心一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经无锡市卫生健康采购与药具管理中心见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：无锡市卫生健康采购与药具管理中心（盖章） 供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市卫生健康采购与药具管理中心编号WXWJCG2019-    招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                      。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为           元。

2.	付款方式：按照招标文件的规定支付。

（三）	知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）	质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向无锡市卫生健康采购与药具管理中心反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

1.	 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.	 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.	 质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.	 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.	 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

1．在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2．如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3．需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4．由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5．供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6．由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7．如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8．招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9．如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其它：

1．合同经供需双方代表签字并盖章，经无锡市卫生健康采购与药具管理中心见证后即生效。

2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市卫生健康委部门集中采购领导小组办公室协调解决。如协商不能解决，双方可向需方所在地人民法院提起诉讼。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5．本合同的附件具有补充、解释或修改合同的作用，对合同双方有约束力。其他事宜按投标书承诺执行。

六. 附件

附件一：评分标准

一、 商务标（51 分）

（一）价格（30 分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

如存在联合报价，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的法人，与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除（报价人须在《联合体各方共同报价协议》中明确联合体各方是否存在投资关系，否则不得享受价格扣除）

（二）售后服务（最高得分8分）

1、服务的可行性与可靠性（3分）：投标产品生产厂家直接提供售后服务（提供相关证明材料），并且售后服务场所在距医院地址不超100公里内，得3分，其余酌情打分。

2、在无锡有全职售后服务人员（2分）（凭六个月之内的社保凭证）。

3、免费质保期及质保内容（2分）：必须满足招标文件要求项目整体质保贰年，根据各投标人的质保承诺，每增加一年得1分，最高2分。

4、施工方案具备各专业人员明细化（1分）。

（三）业绩评价（最高得6分）：

1.装修投标人近年完成类似项目业绩（单项合同金额在300 万元（含300 万元）以上医院消毒供应中心设备安装及装修项目），每完成一笔供货合同得1分，本项得分最高为3分。

2.设备投标方公司及产品综合实力（3分）。

（四）其他措施（6分）

1.是否提供招标文件要求范围以外，招标人认可的具体的、实在的优惠措施1分。

2.设备品牌统一性，设备类品牌如同一品牌5分，三个品牌（含三个品牌）3分，五个品牌（含五个品牌）1分，5个品牌以上不得分。

（五）投标文件的规范性、完整性比较（1分）

二、 技术标（49 分）

（一）设备装修技术（最高得分49分）：

所投设备、材料的技术参数应符合或高于招标文件的要求；技术指标出现负偏离由评委评定扣分，偏离构成未实质性响应的为无效投标，指标若有正偏离，可由评委酌情加分。

1. 设备技术方面（40分）：

评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：

完全响应招标文件技术规格条款要求，得40分；

技术规格基本参数每负偏差一项扣1分，至扣完；技术规格加注“★”的条款不得有负偏离。

2. 施工安装方案方面（9分）：

具有完整详细项目安装方案、项目解决方案、项目优化方案、项目合理化建议清晰有效、可行、操作性强。（0-5分）

施工方案完全符合整体项目计划施工工期实施方案的进度计划，完成时间，验收等条理清晰、计划合理的内容。（0-4分）

三、加分因素：

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

注：1、以上每条评分标准，投标人均需提供相关材料，否则不作为评分依据（要求提供原件的，在投标文件中可提供复印件，但同时须在投标文件递交截止时间前提交原件，否则视为不具备该项得分的条件）。

2、付款方式及交付时间不满足招标文件要求的不得分。

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务  标）

采购项目编号：WXWJCG2019-080

采购项目名称：江南大学附属医院消毒供应中心项目

投标人：

二○    年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市卫生健康采购与药具管理中心：

我方收到贵方编号WXWJCG2019-080招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一．	我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

二．	我方愿意提供贵中心在招标文件中要求的文件、资料。

三．	我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四．	如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五．	我方认为贵中心有权决定中标者。

六．	我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七．	我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八．	我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则投标保证金将被贵中心没收。

九．	如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十．	我方承诺不提供虚假材料谋取中标、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、不与采购人、其它供应商或者贵中心恶意串通、不向采购人、中心工作人员和评委进行商业贿赂、不在采购过程中与采购人进行协商谈判、不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵中心及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市卫生健康采购与药具管理中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXWJCG2019-080）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXWJCG2019-080）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （三）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市卫生健康采购与药具管理中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXWJCG2019-080）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

# 法定代表人（签字或盖章）：

# 注：以联合体形式参加投标的，“单位名称”指代表联合体投标的公司（单位），法定代表人指代表联合体投标公司（单位）的法定代表人。

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（WXWJCG2019-080）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：WXWJCG2019-080

| 项目名称 | 投标总报价 (小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以联合体形式参加投标的，“投标人名称”指代表联合体投标的公司（单位），法定代表人指代表联合体投标公司（单位）的法定代表人。

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXWJCG2019-080

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品 | 原厂 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 | 合同签订生效后 个工作日之内 |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位产品的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市卫生健康采购与药具管理中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （4）以联合体形式参加投标的，“投标人名称”指代表联合体投标的公司（单位），法定代表人指代表联合体投标公司（单位）的法定代表人。

# （九）商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除项目技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

# （十）依法获取采购文件的潜在投标(报价)人联系方式表（格式）：

# 依法获取采购文件的潜在投标(报价)人联系方式表

无锡市卫生健康采购与药具管理中心：

本单位将参加贵中心于＿＿月＿＿日开标的采购编号为WXWJCG2019- 的＿＿＿＿＿项目的投标（报价）。本单位已通过信息发布网站成功下载招标（采购）文件，特发函确认。

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 邮编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 |  |

备注：1、请准备参与本项目投标（报价）的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后传真至我中心（传真号码：0510-85739907）。

2、因投标（报价）人不填写或有误，造成以上信息资料的不全、不实将由投标（报价）人承担责任。

# （十一）投标保证金退还申请登记表（格式）：

# 投标保证金退还申请登记表

| 一、采购项目情况 |
| --- |
| 采购项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 签订合同日期 |  |
| 二、退还企业信息 |
| 开户名称 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 退还金额 |  |
| 注：以上信息请企业准确填写，信息误填造成的退还失败后果自负。 |
| 企业经办人（签字）： 身份证号码： 联系电话： 申请日期： |

# （十二）政府采购投标担保函（格式）：

# 政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的            项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

# （十三）政府采购履约担保函（格式）：

# 政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

# （十四）联合投标协议书（格式）：

# 联合投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加                      （项目编号：           ） 的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人全称）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 各方一致决定，以      （公司全称）     为本次投标联合体主体方进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

2. 在本次投标过程中，联合体主体方的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3. 联合体投标各方保证对主体方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

4. 本次联合体投标中，联合体主体方（公司全称）承担的工作和义务为:              ；

协办方（公司全称）承担的工作和义务为：                 。

5. 有关本次联合体投标的其他事宜：                      。

6、本协议提交招标方后，联合体投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

7.联合体成员（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型、监狱、残疾人福利性单位）企业，将承担的合同金额占到联合体协议合同总金额        %（联合体其中一方成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

五、本协议书正本一式   份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

# （十五）质量保证及售后服务承诺书(格式)

# 质量保证及售后服务承诺书

致：无锡市卫生健康采购与药具管理中心

我们（制造厂商）郑重承诺，保证（投标供应商）在本项目所投的涉及本公司的产品质量，并提供　       　年质保期。

我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商）于    年  月  日接受此件，以此为证。

制造厂商（盖章）：

投标供应商名称：

日期：

# （十六）关于所投    设备的配件、耗材供应情况的承诺函（格式）

# 关于所投  设备的配件、耗材供应情况的承诺函

我方承诺确保      设备在设备使用年限（自设备安装验收合格之日算起    年）内的配件、耗材的正常供应；如因设备升级等原因而导致配件、耗材价格提高，且采购人无法接受时；或已无法正常供应配件、耗材时，我方同意按折旧后的价格将设备回购（折旧方法：直线折旧法）。

特此承诺。

制造厂商：

制造厂家法定（授权）代表人： 
                                      日期：

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：WXWJCG2019-080

采购项目名称：江南大学附属医院消毒供应中心项目

2020年1月16日

目     录

一．设备清单------------------------------------------（ ）

二．技术偏离表----------------------------------------（ ）

三. 技术实施方案--------------------------------------（ ）

# 一、设备清单

# 设备清单

采购项目编号：WXWJCG2019-080

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）上表所列设备须与商务标中明细报价表设备一致，“名称”栏一一对应，如存在差别，以上表为准。

# （2）表格不够可自行延长。

# （3）上表中不得标注或做任何可以辨认投标人的标记，如品牌型号一栏有投标人名称，则填写“自有品牌”。

# 二、技术偏离表：

# 技术偏离表

采购项目编号：WXWJCG2019-080

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# 三、技术实施方案