无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

政府采购编号：PXGJCG2019-043

采购项目名称：无锡市第五人民医院DSA、CT保修项目

采   购   人：无锡市第五人民医院

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

2019年5月

目   录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．附件（投标文件格式）

一．投标邀请函

普信国际工程咨询有限公司受无锡市第五人民医院的委托，就其DSA、CT保修项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：无锡市第五人民医院DSA、CT保修项目 采购项目编号：PXGJCG2019-043 采 购 人：无锡市第五人民医院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 地 址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼1楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）维保设备清单： 设备类型; 设备型号; 保修类型; 年限; 合同包括部分; 合同未包括部分. 飞利浦 Allura Xper FD20; Allura Xper FD20; 白金服务保修; 3年; 包含设备的主机零备件、工作站、探测器、球管,平板; 移机、其他厂家产品及劳务. 飞利浦 Brilliance iCT; Brilliance iCT; 白金服务保修; 3年; 包含设备的主机零备件、工作站、球管、高压发生器、探测器; 移机、其他厂家产品及劳务. （2）服务周期：3年； （3）保修类型：白金服务保修（保人工和零配件）； 服务范围：整机保修，所更换的零部件必须为原厂同型号全新匹配备件； （4）服务质量要求：满足采购人使用要求； （5）维修响应时间：实时响应，接到维修通知后8小时内工程师必须到达现场。球管等备件国内有货，24小时之内须到医院。一般故障12小时内完成维修，大故障或现场不具备维修条件的故障在2天内完成维修。全年365天日历日开机率大于95%； （6）具备客户服务专线电话，365天开通， 24小时有专人接听（提供专线号码等）； （7）合同期内，每台每年定期做4次的预防性保养，并出具完整的保养报告及质量管理报告； （8）最高限价：603万元。 |
| 4 | 投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1.中华人民共和国境内合法注册、具有独立法人资格； 2.具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； 3. 投标供应商必须具备《医疗器械经营许可证》； 4. 法定代表授权委托人、项目负责人必须为投标人在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2018年11月～2019年4月的缴费清单）或由社保机构出具的2018年11月～2019年4月的缴费证明； 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 招标文件出售时间：2019年5月17日-2019年5月24日。 （法定假日除外，每天9:00-11:30，13:30-16：00时） 招标文件出售地点：普信国际工程咨询有限公司基建二部 （无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼115） 招标文件出售方式：电子文档介质，请购买招标文件的供应商自带U盘。 招标文件售价：捌佰元/份，售后不退。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2019年5月27日10:00时前； 以书面及电子文档形式同时送至采购代理机构 答疑时间：2019年5月27日17：00 答疑方式：以书面形式 传真：0510-82726957基建二部收 |
| 7 | 投标供应商须按规定交纳投标保证金：壹拾贰万元。投标保证金必须从企业法人的基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标人的其他账户缴纳的投标保证金无效。投标保证金必须在投标截止时间前一个工作日16：00前到达普信国际工程咨询有限公司指定帐户。投标保证金可用电汇、银行汇票、本票、网上银行支付或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式交纳。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标人按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。） 未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。如采用电汇形式的必须在投标前与普信国际工程咨询有限公司财务室确认。 收款单位：普信国际工程咨询有限公司 开户银行：交行无锡分行 账 号：322000600018170133652 |
| 8 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接收时间：2019年6月13日下午13：00始 投标文件接收截止时间：2019年6月13日下午13：30止，截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：普信国际工程咨询有限公司 （无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼102会议室） |
| 10 | 开标时间：2019年6月13日下午13：30 开标地点：普信国际工程咨询有限公司 （无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼102会议室） |
| 11 | 定标时间：2019年6月13日评标结束 定标地点：普信国际工程咨询有限公司 （无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼102会议室） |
| 12 | 投标文件份数： 明标部分：1本正本，4本副本；暗标部分1本正本，5本副本；电子光盘1份（含明标部分、暗标部分，并注明单位名称） |
| 13 | 最高限价：603万元； 投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 联系地址：普信国际工程咨询有限公司 （无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 3号楼普信二部） 联系人：赵忠启 施晓旻 蒋新雨 联系电话: 13812091825、15651504035 传 真：0510-82726957基建二部收 |
| 15 | 资金来源：财政资金 |

二．投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标供应商应向普信国际工程咨询有限公司购买招标文件及相关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。

E-mail：wxpx2b2@163.com 	传真：0510-82726957基建二部收。

    - 采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

- 招标文件的补充或修正：

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，普信国际工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网）发布更正公告并书面通知已报名单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）普信国际工程咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的组成：

明标部分包括：1、证明文件部分；2、报价文件部分；3、电子光盘

暗标部分包括：技术文件

- 明标部分：

1）投标函（格式见附件）；

2）证明文件：

- 资格、资信证明文件

➀关于资格的声明函；（格式见附件）

➁具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件、税务登记证复印件（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本复印件加盖公章； （投标时必须提交原件或公证件）

➂投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

➃投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

➄投标供应商的《医疗器械经营许可证》复印件并加盖公章；（投标时必须提交原件或公证件）

⑥投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2017或2018年度审计报告复印件并加盖公章；

➆投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

➇投标供应商的基本存款账户开户许可证复印件和投标保证金进账凭证或收据复印件；如采用信用担保的，提供政府采购投标担保函(政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行按招标文件要求)，格式见附件；（投标时必须提交原件，投标保证金必须从企业法人的基本存款账户缴纳，在开标前一个工作日16：00前到达指定帐户）

➈法定代表人授权代表、项目负责人与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2018年11月～2019年4月由社保局出具的缴费证明）或由社保机构出具的2018年11月～2019年4月缴费证明复印件（投标时必须提交原件）；

➉投标人由第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（江苏）”（ http://www.jscredit.gov.cn/）等网站，另外本市企业可登陆无锡诚信网信用基准评价系统申报；并至无锡市公共信用信息中心7楼领取报告】（投标时必须提交信用报告原件）；

⑪承诺书（格式见附件）

注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如不提交按无效投标处理。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 补充性文件

    - 投标供应商简介和经营情况说明；

    - 投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

    - 如是中小企业的，提供《中小企业声明函》（格式见附件）

    - 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

    - 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）

    - 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）

    - 对应评分标准所需的其他证明材料。

3）开标一览表（格式见附件）

①开标一览表

②报价细目表

4）人员配置情况；（需附人员身份证复印件、职称证书复印件、社保缴费证明复印加加盖单位公章）

(人员配置表及拟派项目负责人简历表)（格式见附件）

5）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件）；

暗标部分：

1、技术标

投标单位应编制针对本地区、本项目特点的技术、服务、组织方案，并作为今后实施的相关依据，方案编制应严谨、完整并具有相当的可操作性。

（以上未提供格式的自行编制格式）

（六）投标报价说明：

1.本项目投标报价必须包括：本项目服务周期内保修3年的所有费用（含所有人工及其它备件）。所更换的零部件必须为原厂同型号全新备件；同时还需包含本项目服务过渡期发生的维修费用。即项目报价包含所更换的设备费、配件费、人工费、税金等涉及到的所有费用。

2.投标报价按招标文件要求的内容和范围报价。

3.投标文件中的报价为一次性报价，在项目实施中如有疏漏，后果由中标人负责，招标人在项目实施上，不再支付任何费用。投标人可先到现场踏勘以充分了解项目情况及任何其他足以影响报价的情况。

- 投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并编制目录。

7. 投标文件份数，明标：正本1份，副本4份；暗标：正本1份，副本5份。投标人还应提供投标文件电子光盘1份（含明标部分、暗标部分，并注明单位名称），光盘单独密封在一个封袋中，并在封袋上清楚地表明“投标文件电子光盘”。封袋的封口处应加盖投标人印章。

8. 投标文件的装订要求：商务标部分、技术标部分分别单独装订成册，不得有分册。投标人应将商务标正本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“商务标正本”；将所有商务标副本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“商务标副本”；将技术标正本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明 “技术标正本”；将所有技术标副本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“技术标副本”。 所有投标文件封袋的封口应加盖投标人印章。资格证明文件要求的原件及评分标准中要求的原件，需单独封袋，在封袋上清楚的标明“资格证明原件”及投标单位名称，并密封后随投标文件一起提交。

9. 为方便开标时唱标，投标人需将商务标（明标）中的“开标一览表”另行制作壹份（加盖公章），单独密封在一个标袋里，并在标袋密封处盖投标人公章或有投标人单位全称的封口章，标袋上注明 “商务标（明标）开标一览表”,写明招标编号、项目名称及投标人名称。

10.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

11. 投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准.

12、技术标是暗标，暗标书面文件须单独装订成册。暗标的书面文件封面、封底和装订夹由采购代理机构统一发放。暗标文本须全部采用A4纸单面黑色打印。暗标书面文件中均不得出现供应商名称、人员姓名。要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法等。

暗标排版要求：使用word文件形式，A4白色纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写。单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，页码采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，暗标页码从目录开始编制，装订必须在左侧装订，暗标封面“底面”字样朝内装订。

网络图、平面图、进度表用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制。

暗标不按照以上要求制作的视为无效投标文件。

（八） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的(提供投标保证金收据原件）；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件内容出现异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者单位联系人为同一人；

- 不同投标人存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 投标总价超过招标文件规定的最高限价的；

- 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

- 未按招标文件要求制作投标文件或投标格式不符合招标文件规定的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标（暗标）页数偏少（不得少于30页），或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的

- 投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的。不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性。

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低或明显一致，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的。

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的

- （九） 开标、评标：

1）由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2）投标文件不一致情形的处理：

2.1商务标（明标）和技术标（暗标）的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；

2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3. 开标工作程序

3.1 密封性检查:

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或采购人监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标供应商是否按规定缴纳投标保证金；

3.2.2 投标供应商的投标文件是否在规定的期限、地点送达；

3.2.3投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.4 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

工作人员将审查内容进行记录，由各投标人被授权代表签字确定，并存档备查。

3.3  唱标：

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的明标投标文件，由工作人员在公证员公证或纪委人员监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

3.3.2唱标内容仅涉开标一览表内容。

3.4唱标结束，投标人退场。

3.5编制投标供应商暗标编号

3.5.1由监督人员随机编制暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标正本）封存（不拆封）。技术标（暗标副本）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

3.6采购人或采购代理机构在投标截止日前一天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（江苏）”（ http://www.jscredit.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4．评标工作程序：

4.1投标文件资格、资信检查。

4.1.1投标文件资格性检查由采购人及采购代理机构负责。

4.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明、资信的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.2投标文件符合性检查：

4.2.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.2.2澄清有关问题。涉及到明标部分的，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。涉及到暗标部分的，应由招标工作人员传递给投标人法人授权代表，并按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。投标人的澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 比较与评价

商务标（明标）投标文件和技术标（暗标）投标文件的符合性检查结束后，按招标文件中规定的评标方法和标准，进行比较与评价。

4.3.1明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、财务状况、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

4.3.2暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.3.3技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的商务标分值和技术标分值，在拆封投标供应商对应表后，将各投标供应商的两部分得分合计，最终得分为各评委所评定合计分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的，按暗标部分（技术文件）的得分优劣顺序排列。

- 评分标准

(一)商务标部分（57分）：

- 报价（15分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

备注：价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。（供应商《中小企业声明函》和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

按照《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。

（2）投标供应商评价（42分）

1）投标文件格式、规范（2分）

投标文件格式规范，得1分；内容完整，表述清楚，得1分。

2）维修零部件及零备件仓库（11分）

①承诺维修所用零部件为原厂同型号匹配备件且投标时提供所有核心部件报关单复印件的得5分。（未提供承诺书或提供的证明材料不全不得分，核心部件清单详见服务需求）。

②投标供应商在国内设有专门的零备件仓库，投标时提供零备件仓库信息（地址及联系人、联系电话备查），提供一个得3分，最多得6分。须提供仓库有效证明文件，未提供或提供的资料不全不得分；

3）技术团队实力 （12分）

投标供应商同时具备飞利浦DSA(FD20) 、飞利浦ICT、专职设备服务工程师各1名，得基本分6分（人员不足不得分）；每增加一名飞利浦DSA(FD20)专职设备服务工程师加1分，最多加3分；每增加一名飞利浦ICT专职设备服务工程师加1分，最多加3分；本项最高得12分。注：投标时提供每个专职设备服务工程师基本信息资料（姓名、年龄、职称、维保业绩）及经原厂培训资质证明原件（如英文证书需附中文翻译）、在职证明原件、由投标供应商企业为其缴纳的近六个月（2018年11月-2019年4月）社保证明原件，复印件装订在补充证明文件部分，不提供原件或提供的原件资料不齐全不得分。

4）投标供应商具备质量管理体系认证证书得2分、具备医疗器械质量管理证书得2分（投标时提供证书原件，如英文证书需附中文翻译，证书复印件装订在补充证明文件部分，不提供原件不得分。）

5）投标供应商业绩（10分）

投标供应商自2016年以来具备类似维保招标项目整机维保实例的，每个业绩得2分,最高得10分；

【投标时提供覆盖价格的设备维修保养合同复印件加盖公章，并提供采购方联系人及联系方式备查，如有虚假，该项不得分】

6）维修响应时间（3分）

维修响应时间满足招标文件要求得1.5分，不满足不得分。到达现场时间每提前四小时加0.5分，最多加1.5分。

（二）技术标（服务方案）暗标部分（43分）：

1）针对本项目的日常维护方案（6分）

根据维护方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施、重大故障处理等方面。

2）投标供应商组织机构、各岗位职责分工、管理机制（6分）

a.组织架构（2分）

b.各岗位职责分工（2分）

c.管理机制（2分）

3）提升临床应用水平及维修技术人员能力培训方案  (7分)

根据投标文件对采购人使用人员的培训方案对比打分

4）应急抢修、应急响应及重点活动保障的应急维护方案（6分）

5）安全管理方案（6分）

6）技术实施方案（6分）

7）与业主方以及其他单位、部门的综合协调方案（6分）

除招标文件“（八）无效投标文件的确认”中涉及到的情况外，技术标按照下列评分幅度进行评分：

90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；60%≤中＜80%。

评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容 。

所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中技术标给予5%的加分。

- （十） 定标：

1. 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标供应商。普信国际工程咨询有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网、中国政府采购网上发布中标公告。普信国际工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均由采购人或监督部门或监察部门进行现场监督。

3.中标公示结束后，普信国际工程咨询有限公司向中标供应商发中标通知书。

4.未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

- （十二）投标保证金：

1.投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

2.如投标供应商在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3.未中标供应商的投标保证金于中标通知书发出5个工作日后退还，未中标供应商应自行与普信国际工程咨询有限公司联系办理投标保证金退还事宜。

4.中标供应商的投标保证金将在合同生效后5个工作日内无息退还。

5.中标供应商有下列情形之一的，采购代理人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1).中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2).将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

(3).拒绝履行合同义务的。

- （十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。

2．中标供应商须自中标通知书发出之日起十日内向采购人交纳中标合同总金额10%的履约保证金证。履约保证金应该以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具保函等非现金形式提交。履约保证金在本项目验收合格并按相关规定扣除处罚款后退还，不计利息。

3.普信国际工程咨询有限公司监督合同的履行。中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，普信国际工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

(十五) 政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

- （十七）代理服务费：

1.中标供应商在领取中标通知书时支付采购代理服务费。本项目根据国家现行收费政策，代理服务费为：按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准规定计取，采购代理服务费的收费按差额定率累进法。

2.代理服务费由中标单位支付，签订合同时中标人向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将没收其投标保证金,并保留诉讼的权利。

三．服务需求

投标单位必须完全满足本项目以下要求，不得有负偏离

一、维保设备清单：

| 设备类型 | 设备型号 | 保修类型 | 年限 | 合同包括部分 | 合同未包括部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞利浦 Allura Xper FD20 | Allura Xper FD20 | 白金服务保修 | 3年 | 包含设备的主机零备件、工作站、探测器、球管,平板 | 移机、其他厂家产品及劳务 |
| 飞利浦 Brilliance iCT | Brilliance iCT | 白金服务保修 | 3年 | 包含设备的主机零备件、工作站、球管、高压发生器、探测器 | 移机、其他厂家产品及劳务 |

二、服务要求：

（1）服务周期：3年；

（2）保修类型：白金服务保修（保人工和零配件）；

服务范围：整机保修，所更换的零部件必须为原厂同型号全新匹配备件；

（3）服务质量要求：满足采购人使用要求；

（4）维修响应时间：实时响应，接到维修通知后8小时内工程师必须到达现场。球管等备件国内有货，24小时之内须到医院。一般故障12小时内完成维修，大故障或现场不具备维修条件的故障在2天内完成维修。全年365天日历日开机率大于95%；

（5）具备客户服务专线电话，365天开通， 24小时有专人接听（提供专线号码等）；

具备远程网络维修诊断系统，提供远程诊断服务；

（6）合同期内，每台每年定期做4次的预防性保养，并出具完整的保养报告及质量管理报告；

（7）须能提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本。

（8）本次招标服务周期为期3年

（9）付款方式：合同签订后支付30%合同款，一年后支付40%合同款，维保期结束后支付30%合同款；中标供应商需提供正规发票。

（10）中标单位须将招标过渡期已发生的备件费用含在合同内，院方将不为备件单独付

费；

四．合同书

甲方（设备保修买方）：无锡市第五人民医院

乙方（设备保修卖方）：

为保证甲方                               正常运行，经友好协商，甲乙双方签定本协议，共同信守。

第一  保修设备名称、型号

| 设备类型 | 设备型号 | 保修类型 | 年限 | 合同未包括部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二  保修期限

保修期限自       年     月    日 至       年    月    日止。

维修响应时间：       小时

第三  保修类型：                        ，如有需要可另附页注明具体保修或升级的详细项目清单及范围，并签字确认。

第四  保修期内双方责任

（一）保修期内甲方责任

1.甲方应保证设备电源质量稳定、可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

2.未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸，更换机上的线路板，元件或用本机测试其他单位线路板。

3.保修期间，甲方提供乙方在甲方的基本工作条件。

4.保修期间，甲方有义务保存乙方人员所需的设备书面资料及故障记录以备使用。

5.保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备使用的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。

（二）保修期内乙方责任

1.乙方承担上述保修设备责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并在_____小时内赶到现场，由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。

2.乙方人员在维修期间的往返费用由乙方自理。

3.为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年_____次（2、3、4）定期预防性维护，确保设备达到制造商标准运行；

A)维护内容包括：a.设备清洁；b.性能测试；c.校准；d.必要的机械，电气检查；

B)乙方工程师向甲方提供一份计划性的定期维修报告。乙方在预期保养时间之前二周通知甲方保养时间，如因甲方原因导致不能执行保养，乙方将不对此承担责任。乙方就计划性定期的维修服务检测内容需列出检测清单。

4.乙方在系统故障维修过程中，⑴若签全保合同则必须免费更换配件，并由乙方承担人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等保修过程中产生的一切费用。⑵若签半保（人工）合同则由乙方承担人工的所有一切费用。⑶若签半保（零配件合同）则由乙方承担零配件及其搬运、安装、调试等安装费用。⑷若签升级合同则由乙方承担升级中所牵涉到的任何费用。

5.全保型开机率承诺：乙方承诺本合同所涉设备一年内开机率保证在95%以上。每年累计因设备故障原因停机不超过18个日历日，自合同签订之日起一年以365个日历日计算，停机天数超过约定每年累计停机天数一天，保修期限延长_____天，按保修合同总价的_____%/天向甲方支付违约金，甲方有权从应当支付乙方的款项中直接扣除。

6. 不在本保修范围内的配套设施，如需更换，乙方则以市场价的_      __％优惠提供。

7. 如在维修中有任何设备零配件的更换，乙方保证其质量合格，符合该设备运转需要，并对该零配件在本合同保修期限内进行本合同约定之保修。

8.本设备配置的外周设备，如激光相机、洗片机、高压注射器等等，经双方协商，乙方可提供有偿维修服务。

9.保修期内，每次故障维修及保养事件，必须提供保养记录并到设备部门备案登记。

10.乙方维修人员在维修期间必须遵守院方在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则一切后果自负。

11.若有其他优惠条件请另附页。

第五  保修费及支付方式

1.保修款总额（人民币）：￥

(大写)：人民币

2.支付方式由双方协商签订：合同签订后每半年末付年合同总价               元的50%，计人民币_        _元，共分      期。

其中最后一次付款需在提交年检报告后办理支付，在每次付款前乙方应当提供符合财务要求的发票。

第六  违约责任

1.由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。

2.因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接与间接损失， 该损失赔偿额以合同价款为限。

3.在维修合同有效期内，如需更换第三方零备件，需双方协商解决。

4.在执行维修合同期间，如甲方停用设备，按实际使用月数结算维修款；遇其他情况终止合同，需经双方协商解决。

第七   乙方在保修期内维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目及发生的所有费用以年末甲、乙双方共同核对为准，相关文件交甲方存档。

第八   争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。

第九  合同不可分割部分

药品、器械采供廉政协议书、供方在报价、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清、补充协议等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第十   本协议一式陆份，甲方两份，乙方一份，见证方一份，无锡市财政局一份。双方代表签字并盖公章生效到本合同约定的维修期限届满时止。合同生效后，在合同有效期内，除非双方的授权代表以书面的方式确认，任何一方不得擅自变更本合同内容。未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决。

签约方：                                    签约方：

甲方单位：                                 乙方单位：

开户银行：

账    号：

（盖章）                                   （盖章）

甲方法定代表人                              乙方法定代表人

或授权委托人：（签章）                      或授权委托人：（签章）

____________________                        __________________

见证方

- 五．附件（投标文件格式）

（一）、封面格式：

公开招标

投标文件

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标人：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （二）投标函（格式）

致：致普信国际工程咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供普信国际工程咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由普信国际工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

九、我们愿意按采购文件的规定交纳人民币      元的投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及成交后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则投标保证金将被贵方没收。

十、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在签订合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十一、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （三）投标报价表（格式）

- 开标一览表

投标供应商名称（盖章）                    采购编号：

| 项目总报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件 份数 | 明标部分：1本正本，4本副本；暗标部分1本正本，5本副本；电子光盘1份（含明标部分、暗标部分，并注明单位名称） |

法定代表人或授权代表签字：                   日期：   年   月   日

备注：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，报价一览表必须盖章或签字。

细目报价表

投标人名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 分项内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否属于小、微型企业产品 | 是否属于监狱企业产品 | 是否属于残疾人福利性单位产品 | 是否属于节能产品、环境标志产品 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 维修费 | a.工程师差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b.配件运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c.人工维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d.保养费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元）： 含税价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（万元）（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于监狱企业产品的价格合计（万元）（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（万元）（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品、节能产品、环境标志产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的完整名称，以及提供投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定证明复印件，投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，投标供应商如为“残疾人福利性单位”，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （4）所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中技术标给予5%的加分。

（四）承诺书一（格式）

致：   普信国际工程咨询有限公司

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

### 承诺书二  廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人：

年    月     日

承诺书三（由投标人根据招标文件要求自行编制）

致采购人：

我方承诺以下：                           采购项目采购及售后服务如下：

1：

2：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

2019年   月   日

### （五）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

普信国际工程咨询有限公司：

（投标人名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

### （六）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

普信国际工程咨询有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （七）投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2018年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2018年12月股东权益 | 万元 | 2018年业务收入 |  | 万元 |
| 2018年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

- （八）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）

（1）人员配置表

投标人名称（盖章）                            政府采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持证证书名称 、证号 | 从事技术 领域年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表可自行延长。

（2）拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                    　  政府采购编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 部 门 |  |  | 岗 位 |  |  |
| 何年毕业于何院校、何专业、受过何种培训： |  |  |  |  |  |
| 工作经历及从事维保工作的经历： 签字： |  |  |  |  |  |
| 相关说明（若授权领域有变更应予以说明）： |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （十）中小企业声明函（格式）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加           单位的___________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他               （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- （十二）政府采购投标担保函 （格式）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

(十三)政府采购履约担保函（格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件（技术文件部分格式）

无锡市第五人民医院DSA、CT保修项目

技术文件

正本/副本

暗 标 封 面

请各投标人按下列顺序编写技术标暗标

- 1）针对本项目的日常维护方案

- 2）投标供应商组织机构、各岗位职责分工、管理机制

- a.组织架构

- b.各岗位职责分工

- c.管理机制

- 3）提升临床应用水平及维修技术人员能力培训方案

- 4）应急抢修、应急响应及重点活动保障的应急维护方案

- 5）安全管理方案

- 6）技术实施方案

- 7）与业主方以及其他单位、部门的综合协调方案

- （有格式的按照提供的格式做，未提供格式的自拟格式）

- 封

- 底