无锡市政府采购项目

公开招标文件

采购项目编号：JSJXCG2019-56

采购项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）空气环境质量监测感知能力建设项目

采购代理机构：江苏建协工程咨询有限公司

二○一九年八月十五日

目  录

第一部分    投标邀请…………………………………………………………..3-6

第二部分    投标供应商须知…………………………………………………7-27

第三部分    采购需求……………………………………………………………28-48

第四部分    合同书………………………………………………………………49-53

第五部分    附件…………………………………………………………………54-69

第一部分. 投标邀请

江苏建协工程咨询有限公司受无锡市生态环境局委托，就其“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）空气环境质量监测感知能力建设项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。本项目注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）空气环境质量监测感知能力建设项目 采购编号：JSJXCG2019-56 采购方式：公开招标 采购内容：环境监控中心自动站、安镇自动站所需环境空气VOCs连续监测系统2套及为保障系统正常运行所需所有配件，环境监控中心自动站所需大气重金属分析仪1套及为保障系统正常运行所需所有配件，环保物联网机房所需大气污染分析研判系统1套含灰霾站观测数据采集模块、查询模块、再分析模块、图表分析模块等。 采购数量：详见采购清单 |
| 2 | 采购人：无锡市生态环境局 采购人地址：无锡市市民中心11号楼3楼 采购代理机构：江苏建协工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市梁溪区清扬路清扬御庭16号4楼 |
| 3 | （一）招标项目简要说明： 1.采购范围：环境监控中心自动站、安镇自动站所需环境空气VOCs连续监测系统2套及为保障系统正常运行所需所有配件，环境监控中心自动站所需大气重金属分析仪1套及为保障系统正常运行所需所有配件，环保物联网机房所需大气污染分析研判系统1套含灰霾站观测数据采集模块、查询模块、再分析模块、图表分析模块等，具体参数要求详见采购需求。 2.供货期要求：合同签订后90天内完成系统所有建设内容。乙方中标供应商应制订明确的合同交货进度表，试运行期间保证正常运行，提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。误期违约金：供应商逾期交付货物的，每逾期一天，向采购人偿付货款总额1%的滞纳金，如供应商逾期交货达10天，采购人有权解除合同或双方协商赔偿方式。 3.质量要求：提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备。 4．质保要求：质保期2年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方中标供应商对本设备终身负责维修。 5.运维服务：按采购需求要求响应。 （二）本项目采购预算为 895万元。 （三）本项目 设定 最高限价，最高限价为 895万元。 |
| 4 | 投标供应商资格要求: 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定; 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标时提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）信用查询网页打印件，本市企业还可提供由无锡市公共信用信息中心出具的信用基准评价报告）； 3、其他资格要求： 1）投标供应商授权委托人必须为投标供应商企业在职员工；[投标时提供投标供应商法定代表人授权委托书、授权代表人身份证、联系方式、与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2019年2月-2019年7月的由投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）]; 2）投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格、具备所投设备的生产（或销售）能力的设备制造商或代理商；（投标时提供营业执照） 3）投标供应商具备完善的财务制度 [投标时提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2018年度的财务审计报告] 4）投标供应商依法缴纳税收和社会保障资金；[投标时提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）] 5）投标供应商所投环境空气VOCs连续监测系统和大气重金属分析仪设备如为进口设备的，投标时必须提供生产厂家授权书。 6）投标供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标时提供承诺书，格式自拟） 7）投标供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标时提供书面声明，格式自拟 4、本项目不接受联合体投标； 5、本项目环境空气VOCs连续监测系统和大气重金属分析仪设备接受进口产品投标。 |
| 5 | 获取招标文件时间：2019年 8月15日-2019年8月22日（法定假日除外），上午：09:00-11:30，下午：13:30-16:00。售价：捌佰圆/份，现金支付，招标文件售后不退。 招标文件提供地址：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市梁溪区清扬御庭16号4楼）401室。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商要求修改招标文件的截止时间：2019年8月23日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清修改的时间：2019年8月23日16时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商； |
| 7 | 投标供应商须按规定交纳投标保证金 壹拾陆万元人民币,投标保证金必须在2019年9月6日16：00前到达江苏建协工程咨询有限公司指定帐户： 户名：江苏建协工程咨询有限公司 账号：630105456 开户行：民生银行无锡北塘支行 投标保证金可用支票、汇票、本票、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标保证金必须以企业法人的名义提交且必须从企业的法人基本存款账户缴纳。投标供应商必须将投标保证金汇款（进账）凭证复印件或扫描件加盖公章递交至无锡市蠡湖大道2018号7号楼6楼财务室 联系电话：0510-85100352，联系人：刘会计，经确认到账后开具投标保证金收据。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接收时间：2019年9月9日13：00； 投标文件接收截止时间：2019年9月9日13：30。 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市梁溪区清扬御庭16号4楼）会议室 |
| 10 | 开标时间：2019年9月9日13：30 开标地点：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市梁溪区清扬御庭16号4楼）会议室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2019年9月9日评审结束 确定中标单位地点：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市梁溪区清扬御庭16号4楼）会议室 |
| 12 | 投标文件份数：正本明标1份，暗标1份； 副本明标2份，暗标5份； 投标文件电子光盘一张（包括明标、暗标部分）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购单位名称：无锡市生态环境局 采购单位统一社会信用代码：11320200014006702N 采购单位联系人： 陈铮 联系电话：0510-81824706 联系地址：无锡市市民中心11号楼3楼 代理机构名称：江苏建协工程咨询有限公司 代理机构统一社会信用代码：913202117945967221 代理机构联系人：史隽莹、薛卫东 联系电话、传真电话：0510-82603518 联系地址：无锡市清扬路清扬御庭16号4楼 邮政编码：214072 电子邮件地址：jsjxwxfb@163.com。 |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏建协工程咨询有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

3．投标供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购报价使用。

- （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建协工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏建协工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

- 3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

投标文件分为明标部分和暗标部分，明标部分包括：证明文件、响应函、报价文件，暗标部分为技术文件，明标部分装订成一册，暗标部分装订成一册。同时还需提供投标文件电子光盘一份，电子光盘中必须包括投标文件的所有内容

明标部分包括：

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照复印件并加盖投标供应商公章（投标时提供原件或公证件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2019年2月-2019年7月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（投标时提供原件）；

（6）投标供应商基本账户的开户许可证复印件、投标保证金汇款（进账）凭证复印件、投标保证金收据复印件或扫描件加盖公章（提供投标担保的按本招标文件规定执行，投标时提供投标保证金收据原件）；

（7）投标供应商企业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2018年度的审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）；

（8）投标供应商企业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）；

（9）投标供应商的由第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件或扫描件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“信用江苏”（http://www.jscredit.gov.cn），另外本市企业可登陆无锡诚信网信用基准评价系统申报；并至无锡市公共信用信息中心7楼领取报告）

（10）投标供应商所投进口设备（环境空气VOCs连续监测系统和大气重金属分析仪）的生产厂家授权书复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）；

（11）投标供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；（格式自拟）

（12）投标供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

（13）承诺书（格式见附件）。

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 投标供应商简介和经营情况说明。

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分（格式见附件）：

- 响应函 ；

- 服务承诺（包括免费质保期满后维保收费及内容、其零配件和维修备品备件的价格及供应保障等，由投标供应商根据招标文件要求自行编制）；

- 服务要求响应表；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）投标明细报价表；

（3）细目报价表；

暗标部分包括：

1.技术部分

投标供应商须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须同时提供：

- 设备主要技术性能的详细描述资料；

- 投标设备技术偏差表（投标供应商应对采购设备的技术要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出，或填写技术偏差表）；

- 技术方案：

- 项目实施方案

- 项目运维方案

- 投标报价说明：

  - 本项目投标报价应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、及投标人认为需要的其他费用等。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，且投标费用自理。

  - 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

  - 在本招标文件第五章 附件“（三）投标报价表（格式）”中未列出而投标人认为要单独列出的报价项目，投标人可增加列出，并计入“价格合计”中。

  - 投标报价既要有投标总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。

  - 投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人必须在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）投标文件的制作要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，明标装订成一册，并请编制目录及页码。暗标单独装订成册，编制及装订要求详见第10条。

  - 投标文件的份数：明标一正两副，暗标一正五副；

  - 投标供应商应将明标部分正本及投标文件电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标部分正本”，将明标部分的所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标部分副本”；暗标正本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“暗标部分正本”，暗标所有副本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“暗标部分副本”。招标文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中（身份证和投标保证金收据可随身携带），并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

  - 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

10.暗标编制、装订要求：

（1）暗标需单独成册，不得有分册。封面和装订夹采用招标人提供的统一样品,封底采用A4白色复印纸；

（2）暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；

（3）排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

（4）截图、示意图、图片中字体、字号均不作限制。

（5）暗标页数不得少于15页。

11.投标费用自理。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 未按招标文件规定交纳投标保证金的；

  - 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

  - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

  - 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

  - 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

  - 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同投标供应商投标文件相互混装的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

  - 未按要求提供技术文件的；

  - 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

  - 投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

  - 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于30页的）；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （九） 开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标人参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3  唱标

1.3.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.4唱标结束，投标人退场。

  - 抽取投标供应商暗标编号

2.1由工作人员和采购人代表在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）副本封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

  - 资格性审查：

3.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

3.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标保证金、法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在2019年  9  月  9 日14:30前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://www.jscredit.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序：

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

4.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

4.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

4.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1明标评审小组对投标人的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.2暗标评审小组对投标人的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.3评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分投标供商盖公章或法人签字或授权委托人签字予以确认，暗标部分由投标供应商授权代表按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

4.4.4暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.4.5技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

（一)评分项目及分值（总分100分）

明标部分（）

（1）报价                                     30分

（2）投标供应商评价                           24分

暗标部分（分）

（3）技术文件                                 46分

（二)各项目评分标准

明标部分：

（1)报价：（满分30分)；

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

价格扣除：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格进行评审。

参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。按属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）投标供应商评价（21分）

1）投标文件规范性、完整性（2分）

投标文件编制规范，响应招标文件要求，编写页码并有详细目录，通过目录索引可迅速对应评审内容，便于评委评审得2分，否则不得分。

2）售后服务机构（3分）

投标人在无锡市范围内设立有售后机构的得3分（投标时提供售后服务机构营业执照原件彩色扫描件并加盖公章，补充证明文件中提供复印件或扫描件并加盖投标供应商公章），承诺成立的得1分（补充证明文件中提供承诺书并加盖投标供应商公章）。

3）投标供应商业绩、经验、经历（6分）

3.1）投标供应商自2015年1月1日以来在国内具备超级站建设和集成经验，投标人每提供一份大气超级站（至少包含但不限于灰霾超级站系统集成平台、在线VOCs监测系统、大气重金属分析仪中任意2种产品）业绩得1分，最多得3分。补充证明文件中附该业绩的网上中标公告截图、中标通知书复印件或扫描件、与最终用户签订的采购合同和验收报告复印件或扫描件并加盖单位公章，且提供的证明材料中必须能体现包含相关设备的内容，否则不得分。（投标时提供原件，没有最终用户和招标过程而签署的企业与企业间的合同不作为有效合同，如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，视为无效。）

3.2）投标供应商自2015年1月1日以来具备省级以上重大活动或赛事的空气质量保障工作经验，提供合同复印件，每个得0.2分（同一个赛事不重复得分），否则不得分。本项最高得1分。补充证明文件中附该业绩合同复印件或扫描件并加盖单位公章，投标时提供原件，否则不得分。

3.3）投标供应商具备大气污染防治研究项目经历，每提供1个国家级研究课题的得1分，每提供1个省级研究课题的得0.5分，每提供1个市级研究课题的得0.2分。本项最高得2分。补充证明文件中附参与研究课题的合同或课题任务书（首页、参与单位信息等相关页）复印件或扫描件并加盖投标供应商公章,未按要求提供的不得分。

4）投标供应商实力（7分）

投标供应商具有大气环境科学领域院士工作站的得3分，具有省级环境科学领域科技服务站的得1分，具有大气环境污染监测先进技术领域参与国家工程实验室建设的得3分。投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分。

5）投标供应商具备ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证（以仍在有效期内的证书复印件为准），每提供一项证书得0.6分，最多得3分，缺项不得分。投标时提供原件，复印件或扫描件加盖公章装订入投标文件补充证明文件中，不按要求提供证明资料不得分。

暗标部分：

（1）技术文件（49分）

1）设备性能及对技术需求响应情况（39分）

①所投设备的技术指标、参数完全响应满足招标文件的技术指标、参数要求并按招标文件要求提供相关证明材料的得满分39分；

②采购需求中标注“#”且要求提供相关证明材料的技术指标（详见第三部分采购需求（二）大气重金属分析仪4.4、4.9、4.15共三项），未按要求提供相关证明材料的扣2分/项；

③采购需求中标注“★”且要求提供相关证明材料的技术指标（详见第三部分采购需求（一）环境空气VOCs连续监测系统5.1、5.3、5.5、5.13共四项），未按要求提供相关证明材料的扣5分/项；其他标注“★”的技术指标不符合招标文件要求的扣2分/项。

④采购需求中同时标注“#”和“★”且要求提供相关证明材料的技术指标（详见第三部分采购需求（二）大气重金属分析仪4.14、4.16共两项），未按要求提供相关证明材料的扣3分/项。

注：（1）本项39分扣完为止。（2）上述相关证明材料必须同时符合“暗标编制、装订要求”，否则按无效标书处理。

2）技术方案（10分）

①项目实施方案：根据项目实施计划及方案的合理性与可行性，功能测试科学性与完整性等情况进行综合打分。（3分）

②项目运维方案：运行维护服务概念理解（2分），运维服务方案设计合理、思路清晰、架构完整、技术先进（3分），运维服务方案设计的组织框架（2分）

除技术文件编制粗糙、缺漏项较多、页数明显偏少（少于30页）外，评委一般按照下列评分幅度对技术方案进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤合格＜80%（技术评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值）。

- 定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。江苏建协工程咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏建协工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）投标保证金：

1.  投标供应商投标前须交纳投标保证金（金额详见投标须知前附表），投标供应商应按招标文件规定的保证金递交截止时间前将投标保证金汇入指定帐户内：

户名：江苏建协工程咨询有限公司；

账号：630105456；

开户行：民生银行无锡北塘支行；

受理地点：江苏建协工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号7号楼6楼财务室），受理时间：法定工作日9：00～11：30；13：30～17：00，交纳时间以投标保证金指定账户实际收到的时间为准，投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标供应商按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。有疑问及时向代理机构联系，联系电话：0510-82603518。投标保证金到账查询电话（财务室）：0510-85100352，联系人：刘会计。

2.投标保证金可以使用以下形式支付，但不得使用现金支付：

（1） 银行汇票；

（2） 银行本票；

（3） 转帐支票；

（4） 电汇；

（5） 政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的投标担保（保函有效期不得低于投标有效期）。

3.对于未能按要求提交投标担保的投标，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4.投标保证金必须以企业法人的名义提交投标保证金，且必须从企业的法人基本存款账户缴纳，但同时满足以下情形的除外：

（1）投标供应商提交保函作为投标担保的；

（2）投标供应商提交的投标担保符合本招标文件“第二部分 投标供应商须知”第（十六）条第4款规定的。

5.以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标供应商企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的投标供应商，视为没有实质性响应招标文件的要求，一律作无效投标处理；已经确定为中标人的，取消其中标人的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定中标人。

6. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金或者转为中标供应商的履约保证金。

如投标供应商在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

7.中标供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建协工程咨询有限公司见证后生效。

- 签订合同时，中标人须向采购人交纳中标合同总金额5%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后转为质量保证金，1年后退还，不计利息。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的保函等非现金形式提交。

- 江苏建协工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

- 本项目代理服务费按差额定率累进法计算，中标金额100万以下费率为1.5%；中标金额100－500万费率为0.8%，中标金额500万-1000万费率为0.45%。

2.签订合同时中标人向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将没收其投标保证金,并保留诉讼的权利。

- （十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件1。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

- 5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

附件1.               政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                  年     月      日

附件2.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购需求

一、采购标的的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、建设背景及目标

围绕“感知环境，智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程项目（二期）环境质量目标管理体系的建设要求，以说清当前环境质量状况为目标，以空气质量监测、水质监测及噪声监测为核心，完善生态环境监测体系，运用先进通信技术，建设和完善低功耗、广覆盖、面向海量数据接入的环境数据通信网络，逐步形成天地空一体化的环境监测体系，可确保生态环境监测数据的全面性、真实性和及时性，动态掌握生态环境的演变趋势，为环境质量分析及环境目标达成情况评估提供数据支撑。

根据生态环境目标管理体系的建设要求，“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）空气环境质量监测感知能力建设项目，为说清区域空气质量状况，分析区域污染物成因和科学开展大气污染防治工作，进一步加强VOCs监测、重金属监测建设，同时建立大气污染分析研判系统，充分挖掘监测数据的内在关联，形成多种形式的产品来辅助整个区域的预报预警工作。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；

（2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

（3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、采购标的的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《江苏省生态环境监测监控系统三年建设规划（2018－2020）》（苏政办发〔2019〕27号）

《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》（苏环规〔2019〕2号）

三、采购标的的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、质量要求：提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备。

2、技术规格参数要求：

（一）环境空气VOCs连续监测系统

1、技术基本要求

用于实时测量环境空气中的VOCs浓度，大气中挥发性有机化合物至少能测PAMS 56组分；T015 65种组分。整套设备需包含气体采样预浓缩系统、气体分析系统、化学工作站（数据处理）等部件；环境空气VOCs连续监测系统除能实现实时在线直接进样分析外，还需具备以苏码罐，气袋或吸附管进样样，离线分析大气中VOCs的功能，并且在离线进样模式下，可进行分流流路的定量重新收集，以便进行重复分析和方法/数据验证。

2、配置基本要求

2.1 全在线大气预浓缩系统   2套

2.2 气质联用仪GC-FID/MS含FID检测器、分子涡轮泵、配套软件、624、PLOT柱、NIST谱库、中心切割模块、EI离子源等） 2套

2.3 在线独立除水装置 4套

2.4 在线VOCS平台软件

2.5 苏玛罐6L  6个

2.6 氢空发生器 2套

2.7 12位苏玛罐自动横流采样系统 1套

2.8 大气采样总管 2套

2.9 运维服务：提供2年仪器运行所需所有耗材，质保2年，原厂免费运维服务1年

3、工作条件

3.1电源：220V，50Hz；

3.2 温度：操作环境0～35 ℃；

3.3相对湿度范围：0~95％；

4、系统总体要求

4.1 自动采样：全天自动采样，24小时连续采样无间隔；

4.2 量程范围：0.05ppb～1ppm直接进样；

4.3 记忆效应：通30ppbv（TO-15和PAMS）稀释标样后，立即采集零气，采集1个循环的零气后，要求每个目标化合物响应＜2%稀释标样浓度；

4.4 采样体积0.1~10L 采样时间和流速可调节；

4.5 线性范围：0.3ppb～20ppb范围内线性R2大于0.98；

4.6 化合物的检测限：0.05ppb，定量限：0.1ppb；

4.7 系统重复性：85%化合物的RSD小于10%；

4.8 可在线远程控制仪器系统。

5、气体采样预浓缩系统

★5.1 采用双通道双冷阱设计，交替工作模式，一根采样的同时另一根分析，采样富集周期和分析周期是平行的交替运行，24小时没有采样盲点，每分每秒100%数据采集，全面反映当前空气中挥发性有机化合物的变化。真正的全在线采样分析。（需要软件操作截图和设备示意图两份资料作为证明是并联双通道双冷阱采样进样系统）

5.2 每组数据采样时间不少于30min。

★5.3 冷阱富集脱附温度范围： -30℃~410℃；控制精度为1 ℃。（需要提供温度设置的软件截图）

5.4 脱附时间：1～999.9 min(1～99.9 min) ；控制精度为0.1 min

★5.5 富集模式：半导体电子制冷技术无需液氮和超低温空管冷冻捕集制冷方式。功耗低，运行成本低。石英冷阱— 60 mm x 2 mm，为了保证多类型目标化合物的吸附效率,吸附柱填料至少有三种以上不同性质的吸附剂组成。电子制冷聚焦冷阱，无需液氮和超低温空管冷冻捕集制冷方式，冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便；冷阱升温速度快，升温速度快,可实现快速解吸,减少进样死体积,升温速率大于99.9℃/s加热速率保证了峰的尖锐和灵敏度。（需要提供半导体电子制冷技术证明材料，冷阱填充三种吸附剂的图片及升温速度的软件设置截图）

5.6 低温温度范围：-30～+50 ℃ ；控制精度为1 ℃。

5.7电子制冷部分能确保全部吸附柱均匀制冷或加热,不能因此影响吸附或解吸效果,造成精密度波动或较大的柱残留，同样可以使冷阱吸附剂部分均匀加热

5.8采样流速：采样流速：可根据仪器使用环境的VOC浓度设定不同的采样流速和采样时间,在 5~249ml/min  0.1~99.9min之间可选

5.9温控模块：冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富集温度和解吸温度，以保证瞬时解析，从而得到尖锐的色谱峰；无柱头聚焦时，以最快阱升温速度加热，得到的半峰宽一般小于2s。

5.10 对高分辨毛细管气相色谱，无柱头聚焦时最小脱附流量2 mL/min； 有柱头聚焦时最小脱附流量1 mL/min。

5.11 采用惰性气路/气阀,对极性化合物吸附性小,无残留。可根据实际样品浓度进行分流进样操作，保证仪器不受污染。

5.12、解析后样品传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～210℃；控制精度为1 ℃。

★5.13进样方式多元化，除了在线直接进样，要求可以采用吸附管，苏码罐和气袋进样。在线监测的方法依据是HJ644-2013、HJ734-2015和HJ759-2015，HJ644-2013是热解析吸附管气质联用方法，HJ734-2015是苏玛罐气质联用法。在线采样可以与离线进样进行比对作为参照。整套在线GCMS系统可以达到实验室分析要求，可实现离线吸附管检测。在吸附管进样模式下，可进行分流流路的定量重新收集，以便进行重复分析和方法/数据验证。（需提供可放置吸附管进样的图片证明，分流流路重新收集的图片证明）

5.14 具有内标、外标功能，在线自动校准功能。

★5.15具有加热采样管线，温度范围：室温～200 ℃（从采样总管到动态除水装置的连接管线）

6、在线除水系统

★6.1 在线除水系统是独立的设备与在线富集浓缩系统分开，保证水分不会进入富集和分析系统影响检测结果。

6.2 在线除水系统能有效去除在线样品中水分，同时对易挥发性有机物，极性化合物有很好保留，提高检测结果的准确度和检测灵敏度。

★6.3 采用空双冷阱独立除水,交替采样运行。

6.4 冷阱除水温度范围：低温-30～400℃；控制精度为1 ℃；

6.5 除水模式：电子半导体冷冻除水，无需另外增加制冷装置

6.6 石英除水冷阱—可均匀降温

6.7 连接管线采用惰性处理，阀部分采用PTFE材质，避免极性化合物吸附，传输线温度可调，保证不产生化合物的吸附和高浓度样品的残留，传输线温度：50～210℃

6.8 电子质量流量计控制进样流量。

7、气质联用仪

7.1气相色谱性能指标

★7.1.1 具备电子压力/流量控制，全电子气路控制EPC 20、三通道辅助EPC三通道压力控制，设置精度：0.0010psi。具备Psig（压力表读数）和psia（绝对压力）控制功能，具备前压控制功能

7.1.2 高精度控制柱头压力，保证在线连续运行的色谱稳定性，保留时间漂移小，压力控制精度≤0.001psi。压力设定范围：0-100psi；

7.1.3 需具备自动载气节省控制、载气压力控制、压力电子读数、漏气自动检测和自动切闭等功能；

7.1.4 柱箱工作温度：8℃-425℃；升温速率：≥120℃/min；

7.1.5 降温速度：从450℃ 到50℃，保证色谱运行周期稳定，应<4min

7.1.6 5个独立的加热区（不包括柱温箱）： （两个进样口，两个检测器，一个辅助区）

7.1.7 总流量设定范围：氮气：0-200ml/min, 氢气或氦气：0-500ml/min；

7.1.8 最大分流比：250:1；柱接口径范围：0.05-0.53mm

7.1.9 毛细管柱：DB624 0.25mm60m1.4um  plot 0.32mm15m3um

7.1.10 带EPC的氢火焰检测器FID，最低检出限： <1.4pgC/s、线性动态范围：>107；

最大数据采集数率：500Hz

7.2质谱部分

7.2.1 质量数范围：2-1050amu，以0.1amu递增，质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时。

7.2.2 EI灵敏度：1pg八氟萘（OFN）, 信/噪比≥1500：1

7.2.3 最大扫描速率：≥20,000amu/秒

7.2.4 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。（AutoSIM）

7.2.5 EI源灯丝：备有两根长效灯丝的惰性离子源，两根灯丝可以交替使用

★7.2.6 离子化能量：5-241.5eV

7.2.7 EI离子源: 采用完全惰性的材料制成，非涂层惰性EI源。独立控温，离子源温度：最高至350℃

★7.2.8 质量分析器：惰性四极杆，独立温控，106℃-200℃

7.2.9 真空系统：分子涡轮泵抽速大于250L/s

7.2.10 气质接口温度： 独立控温，可加热到350℃

7.2.11 质谱仪还应具备以下特征：eMethod功能、痕量离子扫描（TID）和归一化调谐功能。

7.2.12 数据处理系统

★7.2.13 气相色谱-质谱仪具有保留时间锁定（RTL）功能，保留时间重现性< 0.0012min；峰面积重现性 < 2.0% RSD

7.2.14 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能

7.2.15 内置稳定的半定量工作曲线，可对未知化合物进行半定量无需标样即可给出900种以上化合物的定性与半定量数据报告

7.2.16 质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻，并显示搜寻结果，搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差，定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性

8、在线VOCS平台软件

8.1主页面，实时显示各个化合物浓度。

8.2 实时在线数据显示，可以选择目标化合物进行连续的变化趋势显示。

8.3 各项统计列表，包括日报、周报、月报、年报等，以及QC测试统计。

8.4 具有设备自动QC评价功能，达到QC评价要求，自动进入做样状态，达不到自动QC评价要求，自动提醒运维人员。

8.5 具有在线质控，评价功能，无需人工手动处理数据。

9、质量控制

9.1 仪器兼具内标源和外标源，具备每日定时自动对所有目标化合物进行特定浓度校准功能，无需人工进行标气稀释操作。

9.2 可通过软件设定日校准时间，定时自动完成日校准标样的分析；

9.3 定期对测量物种PAMS，TO-15的标准气体的测量操作或采用标准气体（含所有待测物质）进行校准；具有单点或多点自动校准和检查仪器灵敏度是否稳定的自动校准功能，用户可根据时间提前进行校准点的设定，灵活应用.

10、配套辅助设备

10.1不锈钢加热采样总管

10.1.1 采样管长度应满足监测站房采样高度设置要求；

10.1.2 采气管入口应设有防雨伞状帽和纱网，应能防止雨水和粗大尘粒随空气一起被收入；

10.1.3采样管管道内壁，应为聚四氟乙烯材料。

10.2苏玛罐 6升

10.2.1 苏玛罐采样罐：不锈钢材质，罐壁厚1mm，耐压>3大气压，内壁经惰性化处理；多种体积的采样罐可供选择；能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.1~100ppb的采样要求；

11、氢空一体机

11.1 氢气纯度：99.999%

11.2 输出流量：ml/min氢气：0-500空气：0-3000

11.3 输出压（MPa）0-0.4

11.4 压力稳定性：＜0.001Mpa

11.5 电源电压（V）：220±15%V   50~60HZ

11.6 输入功率（W）＜300

11.7 工作噪音：＜40Db(A)

12、运维服务

12.1 中标人须安排熟悉色谱质谱的驻场人员（一名，服务期1年）专职对本仪器每天的运行状态、数据质量情况进行检查，并对VOCs在线监测系统每天数据的原始文件进行有效性判别。

12.2 质控方案

1）开展仪器全面质控，覆盖标气、校准、仪器性能审核、状态参数监控以及数据审核。

2）严格的全流程质量控制（QA）和质量保证（QC）措施。

12.3 质保要求：仪器验收合格后，质保期2年；质保期内，所有部件免费更换。

12.4 服务目标：

a）依照规范，科学管理，使监测站VOC快速在线监测系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修监测站VOC快速在线监测系统的故障，更要防范和减少故障，使其真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确；

b）VOC在线监测系统数据获取率≥80%（计算方法按行业标准执行）；

c）每天每种VOC有不少于18个有效小时平均值，

d）每周每种VOC有不少于6个有效日均值；每年每种VOC有不少于12个有效月均值；

e）具备完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目经理人，并组织其人员建立独立的职能部门，负责日常运营及质量管理；

f）保证向业主提供详尽的运维制度、工作流程、设备台帐、日常运行记录、报告等文件资料，建立质量保证体系，随时接受业主的台帐检查及指导工作；

（二）大气重金属分析仪

1、技术基本要求

1.1 基于XRF法检测原理的重金属分析仪。

1.2 检测项目：包含但不限于测量大气TSP、PM10及PM2.5中的Al（铝）、Si（硅）、K(钾)、Pb(铅)、Cd(镉)、Hg(汞)、As(砷)、Cr(铬)、Cu(铜)、Zn(锌)、Ni(镍)、Ba(钡)、Ag(银)、Se(硒)、Sb(锑)、Sn(锡)、Co(钴)、Mn(锰)、Ca(钙)、Fe(铁)、V(钒)、Tl（铊）、Ga（镓）、Au（金）等元素。

2、配置基本要求

2.1 分析仪主机系统1套（包括采样系统和分析系统等）；

2.2 数据分析软件1套；

2.3 仪器机柜1套；

2.4 标准膜片1套；

2.5 保证电压稳定性设备1套;

2.6 运维服务：提供2年仪器运行所需所有耗材，质保2年，原厂免费运维服务1年

3、工作条件

3.1 主机工作环境温度：20±3°C；

3.2 主机工作环境湿度：0%RH~85%RH；

3.3 供电电源：220VAC±10%，50Hz±1Hz。

4、技术性能指标要求：

#4.1检测原理：XRF法；

4.2仪器质控功能：对每个检测样品进行内标元素（Nb铌）质控；

★4.3具有自动质量保证和控制功能；内置金属（Cr铬、Cd镉、Pb铅）探棒测试，每日自动进行一次，测值偏差过大时分析仪有报警记录。保证仪器运行状态的精确性和稳定性；

#4.4校正稳定性的检查频率：每天都自动进行流量检查、测试准确性检查（必须提供权威机构检测认证报告等作为证明材料）；

4.5 重新校准频率：要求每年至少一次；

4.6 仪器流量自校准；

★4.7仪器自带软件数据分析要求：数据分析功能包括：元素组成饼图、小时数据时间序列曲线、日浓度数值分布曲线、小时数据趋势图、元素间相关性分析图、元素浓度风向散点图、浓度风回归和风频率图等，各分析结果可提供下载；

4.8技术比对：需提供权威第三方检测机构出具的技术比对认证，至少包含颗粒物（PM10或PM2.5）中钙Ca,锰Mn,铅Pb,硒Se,锌Zn等5种金属元素的ICP/MS比对报告；

#4.9产品具有国家级环保机构认证证书，并提供相关证明；

#4.10检测范围： 0~100μg/m3；

#4.11检出限：可达10pg/m3；

#★4.12采样和分析时间：最低要求每15分钟进行一次；

4.13重复性：RSD＜1% （以Pb的标准样片验证）；

#★4.14线性：＞0.98（必须提供权威机构检测认证报告等作为证明材料）；

#4.15采样流速；16.7lpm（必须提供权威机构检测认证报告等作为证明材料）；

#★4.16无损分析，能留存样品（必须提供权威机构检测认证报告等作为证明材料）；

4.17 X光管和探测器：大功率50WX光管；SDD探测器；

4.18拥有基于windows操作系统的10.1英寸触摸屏；

4.19稳定性：无故障连续稳定运行90天以上；

4.20出厂时提供完备的校准记录、放射性安全检测记录；

4.21在距离机箱5cm处，辐射剂量小于0.5mR/h，符合安全使用要求；

4.22仪器具有故障报警、判别错误信息。校准以及系统故障信息保持和查询功能；

4.23仪器具有自动校准功能，每次测量前自动进行校准；

4.24数据传输具有RS232/485、USB、以太网等多种数据传输方式，可实现运行参数、状态及数据的远程传输、监控和检验。

（三）大气污染分析研判系统

1、技术基本要求

大气环境灰霾站数据分析平台，接入无锡市已建设完成的灰霾站仪器，建设内容包括：

构建灰霾站观测数据库，开发一体化的数据实时采集、数据解析处理、自动质量控制、数据加工、叠加分析、预警识别等功能模块，实现数据一体化的统一加工处理和计算， 保障服务于大气环境原始数据、过程数据、结果数据和发布数据的一致性，为实现区域联动的重污染天气应急响应体系提供坚实的数据基础。

2、平台系统总体要求

2.1平台系统可实现大气灰霾站各仪器监测数据的自动采集、存储和上传功能

2.2平台系统可同时管理灰霾站里的激光雷达、OC/EC、离子色谱、重金属、黑碳仪、浊度仪、VOCs监测仪、常规空气参数监测、常规气象参数监测等分析设备，实现对图像和数据的存储、统计、显示，提供基于网页的系统分析结果，并进行展示

2.3对灰霾站内已有的各仪器数据集成展示，并参与污染过程特征分析，投标人需提供数据分析方案，以满足污染过程特征分析需求

2.4利用灰霾站在线监测仪器的实时监测数据进行小时级在线污染特征分析，并自动生成分析报告，报告中应包含必要的图表、文字描述，分析结果可提供下载

2.5根据实时监测结果识别颗粒物和VOCs的来源，计算重点排放源对颗粒物和VOCs的贡献。

2.6基于实测数据建立臭氧生成与前体物VOCs和NOx的关系曲线（EKMA曲线），并根据实时数据动态更新，通过此曲线为制定控制对策提供依据

2.7软件模块可通过网络进行远程登录访问、查询

3、数据采集传输

3.1数据规范与采集：为了确实有效的获取、加工、管理、共享灰霾站的产品数据和资料，在系统建设过程中需要建立一个统一的数据标准，采用一体化数据采集、一体化质量控制、一体化数据加工和一体化数据管理，从而使多渠道的数据能够转化为系统能够识别和利用的标准化数据，实现灰霾站数据一体化的统一加工处理，并保证灰霾站原始数据、过程数据、结果数据和发布数据的一致性，为实现大气复合污染防治提供坚实的数据基础

3.2质量控制与管理：依托灰霾站，在一点多发的数据采集和传输系统基础上，构建分区空气质量监测数据库，开发一体化的数据自动质量控制模块， 实现数据一体化的统一加工处理和计算，开发多级数据交互平台，实时交互原始数据、过程数据和各种加工后的成果数据，保障多级原始数据、过程数据、结果 数据和发布数据的一致性，最终实现多级数据一致的业务系统，并将数据实时与环保信息数据中心进行数据交换。

系统实时接收监测站一点多发的原始数据后，依据数据所带仪器参数和操作码，并根据多种审核规则完成自动审核功能，实现数据的质量控制。在统一的质量控制模块下，保证多级数据的一致性。

3.2.1异常数据判断

通过数据变化率、极值、离群判断等方法，对异常数据自动识别，在入库的时候进行标示，系统人员可以再对系统自动判别的数据进行人工标示。同时基于阴阳离子平衡等基本规则，根据用户要求实现数据的加和、乘积、乘积加和、 比值等计算功能并提供计算结果，同时提供可视化界面，利于人工查看和标识。

基于解析后的可识别数据，调取仪器参数和操作码，并结合多种审核规则，完成数据有效性自动审核判断，对数据的有效性进行标识，并存储自动审核数据表。自动审核数据表中每条记录以站点、时间和要素为主键，包括要素的浓度和此时刻此要素的有效性。自动审核数据为小时数据。

3.2.2在线数据审核

在上传页面的主界面中点击“审核”按钮，进入审核界面。

3.2.3人工矫正批量上传

允许后期人工校准数据的批量上传，并提供后期数据上传更新日志。

4、灰霾站数据展示:

对灰霾站多种污染物观测仪器的数据可实现数据可视化展示，包括大气颗粒物化学组分和光学特性监测数据、VOCs、污染气象监测数据等，并可通过曲线图、散点图、叠加图、时间序列玫瑰图、统计表等展现方式进行多角度展示

4.1常规因子

对于常规因子的展示，包括了气象监测数据和常规污染物的展示。

4.2颗粒物化学组分分析

展示站点的颗粒物分析特征，通过颗粒物间的相关性，用于寻找污染的特征相关性。

根据重金属、ECOC、离子色谱的组分情况，进行PM2.5质量浓度重构，任意选择时间段，展示时间序列图和百分比图，并通过箱式图分析重要组分的最大、最小值等情况。

对二次有机气溶胶进行分析，展示同一时间段内的风温湿压情况，OC/EC、SOR和NOR情况。

颗粒物的综合分析，比对PM2.5、PM10，并把与PM2.5相关的组分同时进行展示分析。

颗粒物的关联分析，可进行人为选择组分，选择时间段，进行相关性分析。

4.3光化学组分展示

按照不同类别和物种，选择任意时间段，对VOC的数据进行展示

4.3.1 颗粒物OC/EC 分析

系统可集成展示各种方法所测EC小时浓度值、OC小时浓度值，并可展示OC/EC比值，EC、OC浓度变化和能见度变化趋势、OC、EC浓度及OC/EC占比变化趋势图、OC/EC比值与PM2.5浓度的变化趋势图；对于SOC，可提供SOC判别方法和估算产品，以时间序列图表达二次有机碳的变化趋势。

4.3.2 颗粒物金属元素分析

选用ICP-MS分析水溶性重金属，选用XRF分析重金属。集成采样仪器自带数据，每次采样实时采样流量，各重金属元素实时监测浓度值（标准状态浓度）等，支持产品结果导出成格式化的文件。根据业务的特定要求，可定制相关专题的图形、数据表及其它相关分析功能，包括但不限于：元素组成成分比例饼图、各监测元素小时数据时间序列曲线、各元素间浓度相关性分析图、各元素浓度及风向散点图等，分析结果可提供下载。

利用元素浓度监测结果对污染过程特征进行统计分析，对于秸秆焚烧、扬尘等特征污染过程中的示踪元素具有报警提醒功能。

4.3.3 颗粒物离子组分分析

集成颗粒物离子组分监测仪器自带数据，各离子实时监测浓度值等，包括但不限于：离子组成成分比例饼图、离子小时数据时间序列曲线、各关性分析图、各浓度及风向散点图等，分析结果可提供下载或导出成格式化的文件。在灰霾站系统的该部分可表现大气气溶胶的酸性程度、实现离子与大气复合污染特征分析、表达SNA（二次无机气溶胶）指标的变化趋势、支持实现不同地区的颗粒物组分离散度分析等功能。

5、灰霾站数据综合分析：每月形成无锡地区灰霾站数据综合分析报告，重污染天气可根据实际需求增加分析频次。

5.1 颗粒物专题

展示站点的颗粒物分析特征，通过颗粒物间的相关性，用于寻找污染的特征相关性。

根据重金属、ECOC、离子色谱的组分情况，进行PM2.5质量浓度重构，任意选择时间段，展示时间序列图和百分比图，并通过箱式图分析重要组分的最大、最小值等情况。

对二次有机气溶胶进行分析，展示同一时间段内的风温湿压情况，OC/EC、SOR和NOR情况。

颗粒物的综合分析，比对PM2.5、PM10，并把与PM2.5相关的组分同时进行展示分析。

颗粒物的关联分析，可进行人为选择组分，选择时间段，进行相关性分析。

★5.2 光化学专题

展示站点的光化学特征，通过VOC组分数据，挖掘与臭氧的特征相关性。展示VOC类别，臭氧生成潜势，SOA生成潜势。

光化学综合分析，把臭氧与气象、辐射与VOC组分进行关联分析。

光化学关联分析，把voc内部组分进行任意时间段和物种的关联分析。

★5.3 颗粒物在线源解析

基于大气复合污染立体监测网络中的灰霾站的监测数据，在区域大气环境数据管理应用系统的基础上，利用 PM2.5化学组成在线监测数据和受体模型 PMF （正矩阵因子分解模型），自动地快速地解析出 PM2.5的来源，并以图表形式对解析结果进行分析展示，为管理部门进行污染预警和控制提供技术支撑。

5.3.1 PM2.5化学组成数据库构建

数据库主要包括PM2.5化学组成数据库。建立PM2.5 化学组成数据库，PM2.5化学组成数据为大气复合污染立体监测网络中灰霾站、区域站和背景站等功能性站位监测数据，经大气环境数据管理应用系统审核后输出并进入平台当中的在线源解析板块，主要包括 PM2.5 质量浓度、水溶性 离子、元素、元素碳和有机碳浓度等。PM2.5化学组成重构的方法是将PM2.5的各主要组分统一换算成质量浓度，然后进行加和，并计算各组分的比例。重构的组分包括8中水溶性离子（包括SO42-、NO3-、Cl-、NH4+、K+、Ca2+、Na+、Mg2+）、有机物OM（基于OC进行换算）、EC以及矾、锰、铁、镓、砷、硒、镉、铂、金、铅、铜、锌、银、溴等元素。PM2.5化学组成的重构过程需要对数据进行筛选，除了对不同仪器相同物质浓度进行比对以选择更为完整准确的数据外，还需剔除低于检出限的数据。

5.3.2 数据质量控制

开发PM2.5化学组成数据质量控制模块，根据各类数据特征，根据仪器参数、数据变化规律、统计指标、离群判断等手段，开发包括数据自动化审核和手工审核的数据质量控制模块，提高数据质量。

5.3.3 PM2.5 化学组成重构

将PM2.5的各主要组分统一换算成质量浓度，然后进行加和，并计算各组分的比例。重构的组分包括8中水溶性离子（包括SO42-、NO3-、Cl-、NH4+、K+、Ca2+、Na+、Mg2+）、有机物OM（基于OC进行换算）、EC以及矾、锰、铁、镓、砷、硒、镉、铂、金、铅、铜、锌、银、溴等元素。PM2.5化学组成的重构过程需要对数据进行筛选，除了对不同仪器相同物质浓度进行比对以选择更为完整准确的数据外，还需剔除低于检出限的数据。

5.3.4 大气颗粒物污染特征及成因分析

对于重污染过程，可利用监测点的常归空气污染物浓度数据和气象参数（温度、相对湿度、风速、风向、气压、露点、太阳辐射和紫外辐射）以及消光系数、吸收系数和大气能见度的观测数据，对灰霾天气的气候特征及成因进行分析。

5.3.4.1污染特征分析

通过对大气颗粒物 PM10、PM2.5质量浓度及化学组成数据的统计分析，说明大气颗粒物污染的浓度水平、变化趋势和化学组成特征，结合气象参数进行综合分析，筛选对颗粒物重污染过程起关键作用的物种。绘制并输出PM2.5主要组分及化学组成时间序列图及平均化学组成饼图等。

5.3.4.2重污染过程成因分析

展示监测时段内多尺度多气象的时间序列图，其中温度可影响光化学反应速率，湿度对气溶胶液相和非均相化学反应、颗粒物吸湿性增长均具有重要作用。风速和风向决定了大气污染物的稀释扩散速率和方向。分析重污染过程PM2.5与气象参数的相关性，初步判断颗粒物的生成途径和来源。通过各组分之间的相关性分析间接判断物种的来源。

5.3.5 大气颗粒物来源解析

针对不同排放源在燃料、燃烧方式等上不同导致排放大气细粒子在化学组成特征的差异性，开展大气细颗粒物的在线来源解析，同时通过特征示踪物、比值等方法对PMF解析结果进行验收。

该模块为核心功能，基于代码化并经过结果验证的PMF模型系统，实现 PM2.5来源的在线解析，提供其来源构成，并通过平台当中的在线源解析模块，实现计算各类来源的时间变化规律的在线计算和结果解译，并通过其他方法与 PMF 解析结果进行对比。

该功能模块中，PMF模型代码化，以及自动识别PMF结果，来源解析时间分辨率可支持1小时，每小时自动更新源解析结果，自动判别污染来源是最为核心的关键技术。

5.3.6 结果展示

开发系统结果展示模块，将每小时更新结果已时间序列图、百分比图、饼图等形式表达出来，并可交互操作，实时统计任意时段的源解析结果。

5.3.7 数据查询统计

开发数据查询统计模块，可以根据时间选择在线源解析结果，可查询任意时间段数据，谱图、F和G矩阵等。并实时统计选择的时间段数据总的来源解析情况。3个月以内的任意时间段数据均可实时统计查询和调取。

5.3.8 平台输出文件

开发数据导出模块，可输出 Microsoft  Excel 等常用办公软件可读格式文件。

5.4 VOCs在线源解析与臭氧分析

基于灰霾站产品，系统可对O3及其前体物VOCs进行一系列的特征分析。

5.4.1光化学污染特征分析

通过对VOCs和主要光化学反应产物测量数据的统计分析，说明主要光化学污染物的浓度水平、变化趋势和VOCs的化学组成特征。

5.4.2光化学污染成因分析

分析光化学污染的成因分析结合天气环流形势总体上分析是否利于污染物稀释扩散，轨迹输送分析是否是本地污染源造成光化学污染，气温、相对湿度、风速等气象要素对光化学污染的扩散条件分析，最终表明影响光化学污染程度的主要因素。

★5.4.3 臭氧生成控制EKMA曲线

通过绘制不同NOx和VOCs排放控制情景下的最大O3等浓度图，得到EKMA曲线。EKMA曲线有助于直观的了解O3浓度与前体物排放之间关系的变化规律，只管认识和评估不同排放控制政策对于减少O3污染的有效性。需要足够多的情景计算得到足够自己的与VOCs和NOx排放情景相对应的臭氧生成浓度数值，因此制作EKMA曲线的过程就是臭氧生成前体物控制得情景分析计算过程。

图 ： EKMA曲线示例图

5.4.4 臭氧生成潜势（OFP）

评估各种VOCs对臭氧生成的贡献。OFP和LOH均可用于定量估算各VOC物种对臭氧生成的贡献。LOH主要反映白天光化学反应过程中VOC对臭氧生成的贡献，并且由于大气化学反应涉及的化合物和化学 非常复杂，可能存在遗漏的OH。相比之下，OFP可从整体上反映VOC对臭氧生成的贡献，因此两者存在较好的相关性和互补性。

5.4.5 二次有机气溶胶生成潜势（SOAP）

通过二次有机气溶胶生成潜势（SOAP）的计算分析，获取对二次有机气溶胶SOA贡献最大的VOC关键物种。

★5.4.6 臭氧前体物VOCs来源解析

5.4.6.1 光化学污染特征分析

通过对 VOCs 和主要光化学反应产物测量数据的统计分析，说明 主要光化学污染物的浓度水平、变化趋势和 VOCs 的化学组成特征， 通过计算 VOCs 的臭氧生成潜势（OFP）和二次有机气溶胶生成潜势（SOA），筛选出对臭氧和颗粒物生成起关键作用的 VOCs 物种。

5.4.6.2光化学污染成因分析

通过多种光化学污染因子与气象参数的综合分析，说明影响光化学污染程度的主要因素。

5.4.6.臭氧与前体物关系分析

基于实测数据建立臭氧生成与前体物 VOCs 和 NOx 的关系曲线（EKMA 曲线），并根据实时数据动态更新，通过此曲线为制定控制对策提供依据。

5.4.6.4VOCs 来源解析

基于 PMF模型实现 VOCs 来源的在线解析，提供总 VOCs 和关键组分的来源构成，计算各类来源的时间变化规律。并通过其他方法与 PMF 解析结果进行对比。

5.4.6.5VOCs来源解析结果展示

开发系统结果展示模块，将每小时更新结果已时间序列图、百分比图、饼图等形式表达出来，并可交互操作，实时统计任意时段的源解析结果。

5.4.6.6结果诊断和参数调优

基于PMF模型的在线来源解析，受人为经验影响较大，随着时间的推移，需要人工对参数进行调优。系统将开发结果诊断参数，和因子诊断界面，如因子谱图、F矩阵G矩阵、相关系数等，供人工调优使用，该功能将大大提高解析结果的稳定性和准确性。

5.4.6.7数据查询统计

开发数据查询统计模块，可以根据时间选择在线源解析结果，可查询任意时间段数据，谱图、F和G矩阵等。并实时统计选择的时间段数据总的来源解析情况。3个月以内的任意时间段数据均可实时统计查询和调取。

6、灰霾站数据查询与统计

系统自动生成污染过程报告，可基于灰霾站数据分析结果自动化、智能化生成数据分析报告，报告除图表计算外还应包含文字描述。提供数据查询功能，能方便查找所有仪器的历史数据、状态数据，并提供数据下载功能。

对各类数据进行归类统计，展示仪器物种数据的日均值时间序列和变化箱式图，清晰了解各物种的变化情况。

6.1仪器监测数在线编辑报告

针对离子色谱、OC/EC监测数据，可在线制作报告，任选时间段的监测数据自动进行展示，可自行描述结果。在线编辑后可导出成word。

6.2颗粒物组分分析报告

系统可在线对颗粒物组分信息编辑报告，包含空气质量分布情况、颗粒物解析组分监测特征、颗粒物组分分析特征等多方面结果进行描述。在线编辑后可导出成word。

6.3臭氧分析报告

系统从VOC组分浓度、VOC类别，EKMA曲线图，臭氧浓度变化趋势和等多方面结果进行描述。在线编辑后可导出成word。

6.4系统管理

大气环境灰霾站数据分析诊断平台需要保证安全可靠，权限分配正常，对用户人员管理妥当。

用户设置管理级别

系统包含管理员、业务人员和运维人员，并针对不同级别人员分别设置可查看内容。不同级别人员可自行修改名称和密码，添加电话和邮箱信息。

权限分配

可灵活配置常规仪器设备标记，满足系统的可扩展性。

7、数据对接要求

数据与无锡市大气灰霾监测系统一期（环境监测设备）项目无缝对接，与“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）项目中支撑平台、无锡市环境监测（控）平台、预测预报平台等系统无缝对接，提供数据接口兼容后期灰霾监测仪器等设备数据接入。

8、运维服务

8.1运维服务2年，须安排熟悉灰霾分析驻场人员（一名，服务期1年）专职对平台仪器数据进行审核、质控，协助业务人员进行数据分析、整理工作、报告服务；

8.2其他日常维护，能及时与业务人员沟通需求，并有效反馈，6小时内处理解决；

8.3日常问题及功能修改响应时间在2小时以内，紧急事宜响应在30分钟以内，24小时内解决问题；

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 安装部署地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气VOCs连续监测系统 | 2套 | 环境监控中心自动站、 安镇自动站 | 货物包含保障系统正常运行所需所有配件 |
| 2 | 大气重金属分析仪 | 1套 | 环境监控中心自动站 | 货物包含保障系统正常运行所需所有配件 |
| 3 | 大气污染分析研判系统 | 1套 | 环保物联网机房 | 含灰霾站观测数据采集模块、查询模块、再分析模块、图表分析模块等 |

2、供货期要求：合同签订后90天内完成系统所有建设内容。中标供应商应制订明确的合同交货进度表，试运行期间保证正常运行，提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。误期违约金：供应商逾期交付货物的，每逾期一天，向采购人偿付货款总额1%的滞纳金，如供应商逾期交货达10天，采购人有权解除合同或双方协商赔偿方式。

3、实施地点：按采购人需求。

五、采购标的的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

- 质保期2年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外中标供应商对本设备终身负责维修。

- 如设备发生故障，中标供应商在接到采购人报修电话后1小时之内响应，4小时内到达采购人现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担。如有特殊情况，中标供应商应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

- 保修期内每年肆次定期维护。

- 无论在保修期内还是保修期外，中标供应商必须上门维修，中标供应商工程师至采购人维修本设备，必须事先与采购人设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由中标供应商负责。

- 如设备软件升级，中标供应商负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

- 如有设备具有远程维修诊断功能，中标供应商负责免费为采购人安装。

- 中标供应商免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

- 技术培训：在安装过程中或安装结束后，中标供应商提供原厂培训，原厂工程师有义务对采购人工程师和操作人员进行现场5人2周的免费培训，内容包含维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答采购人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见中标供应商公司承诺书。中标供应商在运维期间每年提供3人一周的免费正规培训班培训。

- 如中标供应商提供的设备设有维修软件密码，中标供应商保证无条件地为采购人永久免费打开。

- 如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由供应商承担，采购人不承担任何相关法律责任。

- 中标供应商需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，采购人在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由供应商承担。

六、采购标的的验收标准：

- 中标供应商免费提前为采购人提供设备安装图纸，并充分协助采购人做好机房的准备工作（如必要的话），接到采购人通知的2天内派技术人员到现场安装、调试至合格。

- 货物到达安装现场后，采购人、中标供应商、采购人委托的监理方共同打开包装验货检查货物数量。中标供应商应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

- 设备安装时，中标供应商负责设备的免费安装和调试，但中标供应商必须事先与采购人的设备管理部门联系，并与设备管理部门共同参与，否则引起的一切责任由中标供应商承担。

- 设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），中标供应商免费派工程师到达现场协助验收工作。

- 项目验收由采购人组织有关人员按照江苏省空气自动监测站相关管理规定、招投标文件要求及合同内容进行验收。采购人根据省要求考察系统运行情况，进行相关指标的测试，由中标供应商提供验收报告，采购人组织整体验收。验收相关费用由中标供应商承担。

- 保修期自采购人验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

- 采购标的的其他技术、服务等要求：

付款方式：合同签订后采购人支付合同总价的30%；货物安装调试完成并验收合格后，采购人支付合同总价的30%；验收合格满一年后，采购人支付合同总价的20%；验收合格满两年后，采购人支付合同总价的20%。

- 第四部分．合同书

根据项目编号                   采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次  “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）空气环境质量监测感知能力建设项目  及相关问题，同意按下列条款规定执行。

需方（采购人）：

供方（中标供应商）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格、供货期

……

供货周期：合同签订后90天内完成系统所有建设内容。乙方中标供应商应制订明确的合同交货进度表，试运行期间保证正常运行，提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。误期违约金：供应商逾期交付货物的，每逾期一天，向采购人偿付货款总额1%的滞纳金，如供应商逾期交货达10天，采购人有权解除合同或双方协商赔偿方式。

- 价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的额为             万元。

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.付款方式：合同签订后采购人支付合同总价的30%；货物安装调试完成并验收合格后，采购人支付合同总价的30%；验收合格满一年后，采购人支付合同总价的20%；验收合格满两年后，采购人支付合同总价的20%。

- 质量和包装要求及验收标准：

1．供方应严格按照采购文件的有关规定和供方响应文件提供合格的货物及服务。本项目为交钥匙工程，供方所提供的货物和技术性能应能保证达到采购文件及响应文件所提及的要求，并据此编制验收文件。供方提供的货物必须是以优质材料和一流工艺制造的全新、未使用过的货物。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．供方提供的整套设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。系统正常运行所缺的设备及附件，均为免费及时提供。

4.供方提供的货物不低于本项目招标文件所列的技术要求和档次。

5. 供方应免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

7．供方在验收时应先用函、电通告需方。

8. 产品的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺。

9.供方免费提前为需方提供设备安装图纸，并充分协助需方做好机房的准备工作（如必要的话），接到需方通知的2天内派技术人员到现场安装、调试至合格。

10.	货物到达安装现场后，需方、供方、需方委托的监理方共同打开包装验货检查货物数量。供方应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，需方有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，需方才能接受全部货物。

11.	设备安装时，供方负责设备的免费安装和调试，但供方必须事先与需方的设备管理部门联系，并与设备管理部门共同参与，否则引起的一切责任由供方承担。

12.	设备安装、调试结束后，需方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），供方免费派工程师到达现场协助验收工作。

13.	项目验收由需方组织有关人员按照江苏省空气自动监测站相关管理规定、招投标文件要求及合同内容进行验收。需方根据省要求考察系统运行情况，进行相关指标的测试，由供方提供验收报告，需方组织整体验收。验收相关费用由供方承担。

14.	保修期自需方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费

15.交货地点：按需方需求。

- 安装及售后服务：

1.供方负责本项目采购货物的安装，安装现场由供方提供基本的操作培训。本项目为交钥匙工程，即货物在完全正常工作之前，所需物品或其他的费用都由供方负责（包括货物拆箱、就位、安装调试时所需的工具和费用等）。

2.供方对其所供产品提供的服务全部按采购文件及供方投标文件中的承诺执行。

3. 质保期2年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外供方对本设备终身负责维修。

4. 如设备发生故障，供方在接到需方报修电话后1小时之内响应，4小时内到达需方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则需方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供方承担。如有特殊情况，供方应立即电话通知需方不能响应的原因，在获得需方同意后，才可推迟响应时间。

3.	保修期内每年肆次定期维护。

4.	无论在保修期内还是保修期外，供方必须上门维修，供方工程师至需方维修本设备，必须事先与需方设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与需方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由供方负责。

5.	如设备软件升级，供方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

6.	如有设备具有远程维修诊断功能，供方负责免费为需方安装。

7.	技术培训：在安装过程中或安装结束后，供方工程师或有关人员有义务对需方工程师和操作人员进行现场5人2周的免费培训，内容包含维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答需方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见供方公司承诺书。供方在运维期间每年提供3人一周的免费正规培训班培训。

9.	如供方提供的设备设有维修软件密码，供方保证无条件地为需方永久免费打开。

10.	如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由供应商承担，需方不承担任何相关法律责任。

11.	供方需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，需方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由供方承担。

12.……（按供方投标文件相关内容补充）

- 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费或在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，向供方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供应商逾期交付货物的，每逾期一天，向需方偿付货款总额1%的滞纳金，如供应商逾期交货达10天，需方有权解除合同或双方协商赔偿方式。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的20%。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9.  如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 合同不可分割部分：

- 采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，供方在投标、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式    份，供需双方各执    份，市财政局支付中心一份，江苏建协工程咨询有限公司一份。

- 合同生效：

- 合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏建协工程咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向需方所在地人民法院提起诉讼。

- 需方已支付合同价的部分，其所有权在支付该部分合同价的同时转移至需方。在任何情况下，所有权的转移都不能影响本合同中有关项目交付以及违约责任的规定。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，此附件与本合同具有同等效力。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标供应商）：                （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                 年      月       日

见证方：                （盖章）

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第五部分．附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：	                    （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	                （签字或盖章）

日期：       年    月    日

- （一）响应函（格式）：

致江苏建协工程咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供江苏建协工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标部分和暗标部分，明标部分包括：证明文件、响应函、报价文件，暗标部分为技术文件，明标部分装订成一册，暗标部分装订成一册。同时还需提供投标文件电子光盘一份，电子光盘中必须包括投标文件的所有内容

明标部分包括：

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；

（2）投标供应商企业营业执照复印件并加盖投标供应商公章（投标时提供原件或公证件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2019年2月-2019年7月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（投标时提供原件）；

（6）投标供应商基本账户的开户许可证复印件、投标保证金汇款（进账）凭证复印件、投标保证金收据复印件或扫描件加盖公章（提供投标担保的按本招标文件规定执行，投标时提供投标保证金收据原件）；

（7）投标供应商企业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2018年度的审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）；

（8）投标供应商企业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）；

（9）投标供应商的由第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件或扫描件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“信用江苏”（http://www.jscredit.gov.cn），另外本市企业可登陆无锡诚信网信用基准评价系统申报；并至无锡市公共信用信息中心7楼领取报告）

（10）投标供应商所投进口设备（环境空气VOCs连续监测系统和大气重金属分析仪）的生产厂家授权书复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）；

（11）投标供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；（格式自拟）

（12）投标供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（13）承诺书。

1.2补充证明文件：

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 投标供应商简介和经营情况说明。

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分：

- 响应函 ；

- 服务承诺（包括免费质保期满后维保收费及内容、其零配件和维修备品备件的价格及供应保障等，由投标供应商根据招标文件要求自行编制）；

- 服务要求响应表；

3.报价部分：

（1）开标一览表；

（2）投标明细报价表；

（3）细目报价表；

暗标部分包括：

1.技术部分

投标供应商须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须同时提供：

- 设备主要技术性能的详细描述资料；

- 投标设备技术偏差表（投标供应商应对采购设备的技术要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出，或填写技术偏差表）；

- 技术方案：

- 项目实施方案

- 项目运维方案

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建协工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、我们愿意按招标文件的规定交纳人民币      元的报价保证金。如我们在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则报价保证金将被贵方没收。

十、如果我方被确定为中标供应商,我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：                          开户账号：

### （二）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                        项目编号：

| 投标保证金 （人民币） | 金额（大写）： 形式： |
| --- | --- |
| 项目总报价： 万元人民币。 |  |
| 供货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保要求 |  |
| 运维要求 |  |
| 投标文件 份数 | 正本明标1份，暗标1份；副本明标2份，暗标5份； 投标文件电子光盘一张（包括明标、暗标部分）。 |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（三）投标明细报价表格式

采购项目投标报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

（四）细目报价表格式

采购项目细目报价表

- 细目报价表

投标人名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业产品 | 是否属于监狱企业位产品 | 是否属于残疾人福利性单位产品 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同生效后 天内交货并调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出其他具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定证明复印件或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，同时提供投标供应商《中小企业声明函》、《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏建协工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （五）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏建协工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （六）承诺书（格式）：

（投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

- 日期：

### （七）投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2018年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2018年12月股东权益 | 万元 | 2018年业务收入 |  | 万元 |
| 2018年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

### （八）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏建协工程咨询有限公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证

复印件或扫描件粘贴处

授权委托人身份证

复印件或扫描件粘贴处

### （九）服务要求响应表（格式）

| 序号 | 招标文件服务要求内容 | 投标文件服务要求响应内容 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

（十）技术文件（格式）

目  录

一、设备主要技术性能的详细描述资料                   （第  页-第  页）

1.投标设备技术偏差表                                 （第  页-第  页）

2.技术方案                                           （第  页-第  页）

二、项目实施方案                                     （第  页-第  页）

三、项目运维方案                                     （第  页-第  页）

表一：投标设备技术偏差表（格式）

| 序号 | 投标设备名称 | 招标技术要求 | 投标设备 技术指标 | 选择项（正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：           年  月  日

（十一）中小企业声明函（格式）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　期：

（十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：