# 嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）手术室设备及附件项目

（编号：ZJSFDC-SZ2025N13）

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

采购单位：嵊州市卫生健康局

采购代理机构：浙江省房地产管理咨询有限公司

日期：2025年6月

目  录

第一部分  采购公告	- 3 -

第二部分  投标须知	- 7 -

第三部分  项目招标范围及服务要求	- 26 -

第四部分  评标办法	- 37 -

第五部分  合同主要条款	- 40 -

第六部分  投标文件格式	- 40 -

# 第一部分  采购公告

项目概况

嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）手术室设备及附件项目的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2025年8 月 1日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJSFDC-SZ2025N13。

2.项目名称：嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）手术室设备及附件项目。

3.预算金额：标段一：68万，标段二：87万。

4.最高限价：标段一：68万，标段二：87万。

5.采购需求：

| 标段 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动液压手术床 | 1 | 张 | 详见招标文件 |  |
|  | 电动液压骨科手术床 | 1 | 张 | 详见招标文件 |  |
|  | 手术床 | 1 | 张 | 详见招标文件 |  |
|  | 无影灯1 | 2 | 台 | 详见招标文件 |  |
|  | 无影灯2 | 1 | 台 | 详见招标文件 |  |
| 2 | 麻醉工作站（配监护仪） | 3 | 套 | 详见招标文件 |  |
|  | 高频电刀 | 3 | 台 | 详见招标文件 |  |

6.合同履行期限： 采购人发出安装通知后一个月内完成交付、安装、调试。

二、供应商的资格要求：

（一）基本资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询为准。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无

¨专门面向中小微企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

（二）特定资格要求：投标人须为医疗器械设备合法经营或生产企业；投标产品属第三类医疗器械的，投标人应提供有效的医疗器械生产或经营许可证，投标产品属第二类医疗器械的，投标人应提供有效的医疗器械备案凭证。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.采购文件获取时间：公告发布之日起至2025年8 月 1日。

2.采购文件获取方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

3.采购文件售价：免费。

4.咨询：嵊州市三江街道兴旺街281号5幢（西边）6楼607室。联系电话：15815806475。

5.提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

6.公告信息及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在采购公告及更正公告页面中下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.供应商应于2025年8 月 1日09点30分时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

2.2025年8 月 1日09点30分整在政采云平台http://www.zcygov.cn/开标。

3.开标时间后30分钟内（2025年8 月 1日10点时前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

五、投标保证金：无。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、在线投标响应（电子投标）说明：

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标供应商名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

八、其他补充事宜

1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代保证金及进行预付款增信.支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。中标供应商若想了解或使用相关服务, 可拨打政采云金融热线进行咨询400-903-9583，或登陆政采云平台查看相应政策文件及各相关服务方案：https://jinrong.zcygov.en/finance-service/#/home。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.采购文件获取截止时间为2025年8 月 1日09点30分。如对采购文件有异议应该按财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》规定的时间要求一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期提出的，代理机构不予受理、答复。对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购代理机构将不予处理。

5.书面质疑受理地点：浙江省房地产管理咨询有限公司（嵊州市三江街道兴旺街281号5幢（西边）6楼607室），胡小姐收，15815806475。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嵊州市卫生健康局

地址：嵊州市三江街道兴旺街1号

项目联系人（询问）：姚先生

项目联系方式（询问）：0575-83517899

质疑联系人：求先生

质疑联系方式：0575-83275208

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地　址：嵊州市三江街道兴旺街281号5幢（西边）6楼607室

项目联系人：胡小姐

电　话： 15815806475

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：嵊州市采购监管

地 址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道国资综合大楼1004室

联系人：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

# 第二部分  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 编 例 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：嵊州市卫生健康局 地址：嵊州市三江街道兴旺街1号 项目联系人（询问）：姚先生 项目联系方式（询问）：0575-83517899 质疑联系人：求先生 质疑联系方式：0575-83275208 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江省房地产管理咨询有限公司 地址：嵊州市三江街道兴旺街281号5幢（西边）6楼607室 联系人：胡小姐 联系电话：15815806475 |
| 3 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘，供应商如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 4 | 答疑会 | 不召开 |
| 5 | 质疑与澄清 | 供应商如对采购文件有异议应该按财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》规定的时间要求一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期提出的，代理机构不予受理、答复。对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购代理机构将不予处理。 |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 投标文件组成 | 由“资格证明文件”、“资信技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 8 | 投标文件编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 签字或盖章要求 | 1. 电子投标文件必须有电子签章； 2. 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章，或者签章后上传相关文件，均认可； 3. 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 10 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的以介质（U盘）存储的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件份数 | 1、一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 - 如中标，中标人须在中标公示结束后三个工作日内根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，在领取中标通知书时递交至代理公司（邮寄地址：嵊州市三江街道兴旺街281号5幢（西边）6楼607室），如与电子投标文件不符或未在规定时间内提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）的将影响中标人领取中标通知书。 - “备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：嵊州市三江街道兴旺街281号5幢（西边）6楼607室，胡小姐收） |
| 12 | 电子加密投标文件的上传、递交 | （1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 备份投标文件的密封包装、递交 | （1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； （2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达投标地点的“备份投标文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标截止时间后90天。 |
| 16 | 放弃投标函 | 采购文件获取后不参加投标的供应商，须在投标截止时间前三个工作日向采购代理机构提供书面说明并加盖公章。 |
| 17 | 履约保证金 | ☑不需要 需要 |
| 18 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 19 | 开标时间和地点 | 按“采购公告”规定。 |
| 20 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定（有最新中小企业划型标准的以更新后的为准）： 标的： 手术室设备 ，属于 工业 ； 说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果情形的，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 21 | 支持中小企业财政扶持政策 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 小微企业应按照采购文件附件13要求提供《中小企业声明函》。 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件14）的残疾人福利性单位视同小微企业； 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 对于专门面向中小企业的项目，对小型或微型企业的投标报价不给予价格的扣除。 |
| 22 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监【2022】3号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.en/finance-service/#/home），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 23 | 节能产品、环境标志产品相关政策 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 |
|  |  | 节能产品、环境标志产品的优先采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 24 | 供应商信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询供应商的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的投标文件将被拒绝。 |
| 25 | 特别说明 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑时间前同时向招标采购单位书面反映。逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 |
| 26 | 有关费用 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： ①按照《卫生健康系统政府采购代理框架协议》的代理服务收费标准规定执行，中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时支付。 ②中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 收款单位：浙江省房地产管理咨询有限公司嵊州分公司 开户行：嵊州市农商银行剡湖支行 账 号：201000162958851 |
| 如果25 | 解释 | 凡涉及本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的重新组织招标。 |  |  |

## 二、总则

2.1、实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等招标投标有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.2、定义

采购人：是指依法进行招标采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

货物和服务：是指按采购文件要求的货物和服务；

政府采购监管部门：嵊州市财政局采购监管处；

“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指重要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应采购文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准规定处理。

2.3、供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：（本项目不适用）

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标；

2）组成联合体参加本项目投标的，供应商须在购买采购文件时向采购代理机构作出相关书面说明，否则投标无效；

3）以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，但同一专业的供应商组成的联合体以资质最低的一方为依据；

4）联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

2.4、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

2.5、保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2.6、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

2.7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8、踏勘现场

2.8.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

2.8.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

2.8.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.8.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

2.9、答疑会

2.9.1供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

2.9.2供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

2.9.3答疑会后，采购人按本章3.4款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

2.10、转包和分包

本项目不允许转包和分包。

2.11、偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

2.12、其他

2.12.1供应商对所投标项内的产品或服务必须按采购数量全部进行报价。

2.12.2供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

2.12.3投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

2.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

2.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

2.12.7项目资金已落实。

## 三、采购文件

3.1、采购文件组成

3.1.1第一章 采购公告

3.1.2第二章 投标须知

3.1.3第三章 项目招标范围及服务要求

3.1.4第四章 评标办法

3.1.5第五章 合同主要条款

3.1.6第六章 投标文件格式

3.1.7补充文件（如有）

3.2、采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购组织机构所有。

3.3、采购文件的澄清

3.3.1供应商在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题发电子邮件至460591689@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

3.3.2 供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

3.3.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有购买采购文件的供应商。

3.4、采购文件的修改

3.4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

3.4.3 在更正（澄清）公告发布后，如果供应商认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同供应商有充足时间编制投标文件。

3.4.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

3.4.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 四、投标文件

4.1、投标文件

4.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

4.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

4.2、投标文件组成

4.2.1资格证明文件部分

1）提供投标人营业执照扫描件与法人身份证证明书；

2）法定代表人授权委托书、授权委托人身份证复印件（若委托）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

5）特定资格条件证明材料；

4.2.2资信技术部分

1）投标函；

2）商务资信响应表；

3）技术偏离表；

4）服务响应能力；

5）人员配置；

6）业绩；

7）根据评分项所涉及的内容进行编制等详细内容；

8）供应商认为需要提供的与投标评标有关的其他资料。

4.2.3报价部分

1）开标一览表（见附件）；

2）报价明细表（见附件）；

3）中小企业声明函（若有）。

注：投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

4.3、投标文件的编制

4.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

4.3.2投标供应商应当按照本章4.2款中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《资信技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

4.3.3本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4.3.4投标文件应当对采购文件规定的内容进行明确，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

4.3.5投标文件由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

4.3.6投标供应商没有按照本章节 “4.2、投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.4、投标报价

4.4.1 ★本次投标报价为人民币。超过预算价或单价最高限价的作无效标处理。

4.4.2费用须包含产品价、运杂费、保险费、利润、关税（若有）、税金等。供应商根据采购文件的要求，将产品供货、包装、安装、调试、检验、检测、通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。供应商的报价应按采购文件要求的格式、顺序编制。

4.4.3 投标报价应按不同费用类别分开填写，具体详见“投标文件格式”。

4.4.4 ★所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

4.5、投标保证金

本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。

4.6、投标文件有效期

4.6.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

4.6.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标。

4.6.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.7、投标文件的式样

4.7.1 供应商通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

4.7.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件、报价文件三部分内容。

4.7.3 投标文件中投标函、法定代表人授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

4.7.4供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，供应商的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由供应商自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是供应商的责任。

## 五、投标

5.1、投标文件的上传、递交

5.1.1电子加密投标文件的上传、递交：

（1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

5.1.2备份投标文件的密封包装、递交：

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；

（2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收，（邮寄公司采用EMS或顺丰，以代理机构工作人员签收时间为准），采用邮寄的方式的请提前一天通知代理机构；

（3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

5.2、解密和异常情况处理

5.2.1开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

5.2.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

5.2.3投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

5.3、投标文件的修改和撤回

5.3.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

5.4、备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）

## 六、开标、评标

6.1．开标

6.1.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

6.1.2开评标期间，供应商代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。供应商代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

6.1.3 开标程序

6.1.3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

6.1.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

6.1.4如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

6.2评标

6.2.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

6.2.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

6.2.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第四章“评标办法”。

6.2.4 评标程序

6.2.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和供应商资格条件对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

供应商未按照采购文件中供应商资格条件要求提供相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知6.3.1条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

6.2.4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

6.2.4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)	投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6.2.4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2.4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对供应商进行排序，并推荐中标候选人。

6.2.4.6编写评标报告。

6.3无效投标的认定

评审时，对供应商的商务技术文件、报价文件和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

6.3.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 未按时上传或按时解密电子投标文件的

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

4）供应商的投标资格不满足国家有关规定和采购文件的要求；

5）投标文件没有供应商的法定代表人或法定代表人授权委托人签字、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

7）不响应采购文件标注“★”条款要求的；

8）投标文件载明的招标项目合同期或服务期少于采购文件规定期限的；

9）投标文件未响应采购文件规定的付款方式的；

10）投标报价超出预算或最高限价，采购人无法接受的；

11）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

12）供应商提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

13）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

14）投标文件附有采购人不能接受的条款；

15）与采购文件有重大偏离的投标文件；

16）不满足采购文件规定的实质性要求的；

17）国家和省另有规定属无效投标文件的。

6.3.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

6.3.3电子交易活动中，出现以下情形之一的，相关方均作无效投标处理：

- 电子交易平台提示不同投标人IP地址重复的（包括下载IP、上传IP）；

- 电子交易平台提示不同投标人MAC地址重复的；

- 电子交易平台提示不同投标人硬件号重复的（包括硬盘号、主板号）；

- 电子交易平台提示不同投标人其他设备或电子文档属性信息重复的。

6.4废标

6.4.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.4.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.4.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 七、定标

7.1依法确认采购结果

7.1.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

公告期限为1个工作日。

7.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

7.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

## 八、合同授予及签订

8.1合同授予

8.1.1本项目的合同将授予按本须知第7.1.1款所确定的中标人。

8.1.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8.2签订合同

8.2.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

8.2.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据8.1.2的原则另行选择中标人；

8.2.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

8.3采购代理服务费

本次采购代理服务费按“供应商须知前附表”规定收取。

8.4诚实信用

8.4.1供应商在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

8.4.2如果采购人有证据表明供应商在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、失信记录或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标，或中标无效。

8.4.3如果中标人没有按照采购文件和中标通知书的规定签订合同，报嵊州市政府采购监督管理部门按照政府采购的有关规定进行处理。

## 九、投诉与质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（供应商，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

9.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2供应商质疑

9.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.3.4采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

9.4采购结束

9.4.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

9.4.2本项目的投标文件不予退回。

# 项目招标范围及服务要求

- 采购需求

标段一：

1、电动液压手术床：1张

| 一、适用范围：用于胸腹外科、脑外科、五官科、妇产科、泌尿科、骨科等各类手术 |  |
| --- | --- |
| 二、主要技术要求（技术参数和功能）及配置要求： |  |
| 主要技术参数 |  |
| 1 | 采用医用级 304 不锈钢，包括床身、立柱罩、侧轨和附件。易清洁，抗污染，满足手术室感控要求； |
| 2 | 采用电动液压驱动 |
| 3 | 头腿板可拆卸 |
| 4 | 具有手持遥控器和面板控制器两种控制方式 |
| 5 | 床面采用可透 X 光材料制成； |
| 6 | 床垫采用记忆海绵材料，具有减压、吸震、易清洁、防静电等功能 |
| 7 | 采用电动刹车，手控器一键刹车，四组同时锁定，安全稳定 |
| ▲8 | 内置电池，确保手术床在市电发生故障时，电池能支撑可靠运行 |
| 9 | 具有电动腰桥功能满足特殊手术需要 |
| 10 | 腿板采用气弹簧助力调节，操作方便，即可快速调整位置 |
| ▲11 | 具有一键复位功能和一键屈曲反屈曲功能 |
| 12 | 台面长:≥2000mm,台面宽≥520mm |
| ▲13 | 台面最低高度 530mm |
| ▲14 | 台面升降行程 ≥500mm |
| 15 | 台面左倾≥18°、台面右倾≥18° |
| 16 | 台面前倾≥25°、台面后倾≥25° |
| 17 | 头板上折≥45°、头板下折≥90° |
| 18 | 背板上折≥75°、背板下折≥30° |
| 19 | 腿板上折：≥15° 腿板下折：≥90° 腿板外展：≥90° |
| 20 | 腰板升高：≥100mm |
| 21 | 床面纵向平移： ≥300mm，方便 C 型臂使用； |
| 22 | 配置要求：主床1台、支身架2只、支肩架2只、麻醉屏架1只、托腿架2只、托手板2只、床垫1套、手持控制器1套、 缚身带 1条 |

2、电动液压骨科手术床：1张

| 一、适用范围：用于胸腹外科、脑外科、五官科、妇产科、泌尿科、骨科等各类手术 |  |
| --- | --- |
| 二、主要技术要求（技术参数和功能）及配置要求： |  |
| 主要技术参数 |  |
| 1 | 采用医用级 304 不锈钢，包括床身、立柱罩、侧轨和附件。易清洁，抗污染，满足手术室感控要求； |
| 2 | 采用电动液压驱动 |
| 3 | 头腿板可拆卸 |
| 4 | 具有手持遥控器和面板控制器两种控制方式 |
| 5 | 床面采用可透 X 光材料制成； |
| 6 | 床垫采用记忆海绵材料，具有减压、吸震、易清洁、防静电等功能 |
| 7 | 采用电动刹车，手控器一键刹车，四组同时锁定，安全稳定 |
| ▲8 | 内置电池，确保手术床在市电发生故障时，电池能支撑可靠运行 |
| 9 | 具有电动腰桥功能满足特殊手术需要 |
| 10 | 腿板采用气弹簧助力调节，操作方便，即可快速调整位置 |
| ▲11 | 具有一键复位功能和一键屈曲反屈曲功能 |
| 12 | 台面长:≥2000mm,台面宽≥520mm |
| ▲13 | 台面最低高度 530mm |
| ▲14 | 台面升降行程 ≥500mm |
| 15 | 台面左倾≥18°、台面右倾≥18° |
| 16 | 台面前倾≥25°、台面后倾≥25° |
| 17 | 头板上折≥45°、头板下折≥90° |
| 18 | 背板上折≥75°、背板下折≥30° |
| 19 | 腿板上折：≥15° 腿板下折：≥90° 腿板外展：≥90° |
| 20 | 腰板升高：≥100mm |
| 21 | 床面纵向平移：≥300mm，方便 C 型臂使用； |
| 22 | 配置要求：主床1台、支身架2只、支肩架2只、麻醉屏架1只、托腿架2只、托手板2只、床垫1套、手持控制器1套、 缚身带 1条、骨科牵引架1副（含1床体转接架 2牵引连接架 3臀板组件 4会阴柱组件 5牵引靴6牵引器 7托腿架 8牵引支臂 9支腿 10碳纤维悬臂11不锈钢消毒网篮12附件连接件 13转运车） |

3、手术床：1张

| 一、适用范围：用于一般手术承载患者，提供合适的手术体位 |  |
| --- | --- |
| 二、主要技术要求（技术参数和功能）及配置要求： |  |
| 主要技术参数 |  |
| 1 | 采用医用级 304 不锈钢，包括床身、立柱罩、侧轨和附件。易清洁，抗污染，满足手术室感控要求； |
| 2 | 采用电动驱动 |
| 3 | 头腿板可拆卸 |
| 4 | 具有手持遥控器和面板控制器两种控制方式 |
| 5 | 床面采用可透 X 光材料制成； |
| 6 | 床垫采用记忆海绵材料，具有减压、吸震、易清洁、防静电等功能 |
| 7 | 采用电动或机械刹车 |
| 8 | 内置电池，确保手术床在市电发生故障时，电池能支撑可靠运行 |
| 9 | 具有腰桥功能满足特殊手术需要 |
| 10 | 腿板采用气弹簧助力调节，操作方便，即可快速调整位置 |
| 11 | 具有一键复位功能 |
| 12 | 台面长:≥2000mm,台面宽≥500mm |
| ▲13 | 台面最低高度 700mm |
| ▲14 | 台面升降行程 ≥240mm |
| 15 | 台面左倾≥15°、台面右倾≥15° |
| 16 | 台面前倾≥20°、台面后倾≥15° |
| 17 | 头板上折≥45°、头板下折≥90° |
| 18 | 背板上折≥70°、背板下折≥15° |
| 19 | 腿板上折：≥20° 腿板下折：≥90° 腿板外展：≥90° |
| 20 | 腰板升高：≥100mm |
| 21 | 配置要求：主床1台、支身架2只、支肩架2只、麻醉屏架1只、托腿架2只、托手板2只、床垫1套、手持控制器1套、 缚身带 1条 |

4、无影灯：2台

| 一、适用范围：用于医疗手术照明 |  |
| --- | --- |
| 二、主要技术要求（技术参数和功能）及配置要求： |  |
| 主要技术参数 |  |
| 1 | 采用医用级LED冷光源 |
| ★2 | LED灯珠采用串联连接 |
| 3 | 灯壳外罩表面采用抑菌粉沫喷塑处理 |
| ▲4 | 采用液晶触控面板，便于医生操作观察，具有腔镜模式、正常模式、明亮模式。 |
| 5 | 具有自定义临床模式，用户可根据自己的喜好设置自己偏好参数并保存。 |
| 6 | 光照强度采用 ≥10 级调节，满足各类手术需求 |
| 7 | 具有亮度记忆功能 |
| 8 | 无菌柄设计，便于安装拆卸，清洁消毒； |
| 9 | 万向臂设计，子母灯上下移动、水平移动轻巧便捷 |
| 10 | 深腔照明率≥80% |
| 11 | 显色指数Ra≥90，显色指数R9≥90 |
| 12 | 光斑直径≥200mm，满足各类手术需求 |
| ▲13 | 光柱深度≥1000mm |
| ▲14 | 中心照度：≥160000lux |
| 15 | 光源使用寿命≥50000h |
| 三 | 配置要求： |
| 1 | 母灯灯头 1 个 |
| 2 | 子灯灯头 1 个 |
| 3 | 母灯光源 1 套 |
| 4 | 子灯光源 1 套 |
| 5 | 开关电源 2 个 |
| 6 | 平衡臂 2 根 |
| 7 | 旋转体 1 套 |
| 8 | 防尘罩 1 套 |
| 9 | 无菌柄 4 套 |

5无影灯：1台

一、适用范围：用于医疗手术照明

二、主要技术要求（技术参数和功能）及配置要求：

主要技术参数

| 1 | 采用医用级LED冷光源 |
| --- | --- |
| ★2 | LED灯珠采用串联连接 |
| 3 | 灯壳外罩表面采用抑菌粉沫喷塑处理 |
| ▲4 | 采用液晶触控面板，便于医生操作观察，具有腔镜模式、正常模式、明亮模式。 |
| 5 | 光斑直径≥200mm，满足各类手术需求 |
| 6 | 万向臂设计，子母灯上下移动、水平移动轻巧便捷 |
| 7 | 无菌柄设计，便于安装拆卸，清洁消毒； |
| 8 | 显色指数Ra≥90 |
| 9 | 深腔照明率≥80% |
| ▲10 | 光柱深度≥800mm |
| ▲11 | 中心照度：≥120000lux |
| 12 | 具备腔镜等多种照明模式，一键切换方便快捷 |
| 13 | 光源使用寿命≥50000h |
| 三 | 配置要求： |
| 1 | 母灯灯头 1 个 |
| 2 | 子灯灯头 1 个 |
| 3 | 母灯光源 1 套 |
| 4 | 子灯光源 1 套 |
| 5 | 开关电源 2 个 |
| 6 | 平衡臂 2 根 |
| 7 | 旋转体 1 套 |
| 8 | 防尘罩 1 套 |
| 9 | 无菌柄 4 套 |

标段二：

1、麻醉工作站（配监护仪）：3套

| 一、适用范围：病人的全身麻醉，麻醉呼吸的监测和管理 |  |
| --- | --- |
| 二、主要技术要求（技术参数和功能）及配置要求： |  |
| （一）麻醉机主要技术参数 |  |
| 1 | 采用≥10寸屏幕监测，全中文操作界面 |
| 2 | 一体的呼吸机和气道监测，以及扩展的监测功能 |
| 5 | 具备直观流量计设计，调节范围：1-10L/min |
| ★6 | 容量模式下潮气量设置值：20-1400ML |
| 7 | 通气模式：手动模式、自主模式，容量控制模式，压力控制模式，压力限制模式 |
| 8 | 呼吸频率：4-60次/分 |
| 9 | 吸呼比：4：1-1：4 |
| 10 | 吸气平台时间/吸气时间：0~50% |
| 11 | 吸气流速：10-75升/分 |
| 12 | 吸气压力：PEEP 5-65cmH2O |
| 13 | 呼气末正压PEEP：0-20cmH2O连续可调 |
| 14 | 触发：2-15升/分 |
| ▲16 | 回路加热装置，防止呼吸回路积水 |
| 17 | 呼吸回路设计简洁，所有部件拆装方便，无需特殊工具，可高温高压消毒。 |
| 19 | CO2吸收罐容量≥1.5升 |
| ▲20 | 同品牌挥发罐，具有压力、流量、温度自动补偿。 |
| ▲21 | 双罐位，挥发罐容量≥300ml |
| 22 | 异氟醚或七氟醚 |
| 23 | 监测参数：吸入氧浓度、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、平均气道压、气道峰压、PEEP |
| 24 | 气道压力实时波形显示 |
| 25 | 三级智能报警系统，报警参数：潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。 |
| 26 | 待机界面可以查看系统顺应性和泄漏量数据 |
| 27 | 可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征 |
| 28 | 可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面 |
| 29 | 内置电池：≥120分钟 |
| ★三、 | 基本配置 |
| 1 | 主机 3套 |
| 2 | 挥发罐3套 |
| 3 | 钠石灰罐3套 |
| 4 | 呼吸回路管3套 |
| 5 | 内置电池3个 |
| （二）麻醉监护仪 |  |
| 一、 | 适用范围：用于院内重症、亚重症病人生命体征的监护 |
| 1 | 监护能力 成人，儿童，新生儿 |
| ★2 | 模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，与麻醉机同品牌 |
| 3 | ≥12英寸高分辨率彩色触摸屏 |
| 4 | 单个通道可同时显示小趋势、波形和参数 |
| 5 | 具有测量历史记录显示功能 |
| 6 | 支持≥150小时趋势表和趋势图回顾； |
| 7 | 支持≥1200组NIBP存储与回顾功能； |
| 8 | 支持≥200组报警事件与回顾功能； |
| 19 | 支持≥48小时心律失常统计与回顾功能； |
| 10 | 支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能 |
| 11 | 可充电锂电池，持续供电≥4小时 |
| 12 | 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、ETCO2等基础参数 |
| 13 | 支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能 |
| ▲14 | 支持≥16种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警 |
| 15 | 支持ST段分析功能 |
| 16 | 支持手动、自动间隔、连续、整点测量模式 |
| 17 | 具备抗电刀等高频干扰设计及误操作报警功能 |
| 18 | 支持RR呼吸率测量，测量范围：0～120rpm |
| ▲19 | 有创血压测量范围：-50 — 300 mmHg |
| 20 | 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒 |
| ★二、 | 基本配置 |
| 1 | 主机：3套 |
| 2 | 呼末二氧化碳模块：3个 |
| 3 | 麻醉深度监测模块：1个 |
| 4 | 呼吸力学监测模块：3个 |
| 5 | 心电附件：3套 |
| 6 | 无创血压袖套：3套 |
| 7 | 血氧探头：3个 |
| 8 | 内置电池：3个 |

2、高频电刀：3台

| 一、适用范围：切割/凝血的各类外科手术，包括普外、骨科、心胸外科、泌尿外科、妇科、五官科、手外、整形、整容肛肠等 |  |
| --- | --- |
| 二、主要技术要求（技术参数和功能）及配置要求： |  |
| 主要技术参数 |  |
| 1 | 最大功率输出：电切：≥350W 电凝：≥120W |
| 2 | 工作频率≥512kHz |
| 3 | 安全类别：1类CF型 |
| 4 | 输出方式：间歇加载连续运行，支持单极手控、单极脚控、双极脚控输出 |
| 5 | 记忆功能：记忆上次手术设定参数，当再次开机时可复现上次设定值 |
| 6 | 单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示 |
| 7 | 具有功率自动补偿功能 |
| ▲8 | 具备开机自检功能，自检不通过无输出。 |
| ▲9 | 具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能 |
| ▲10 | 采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程动态监测，短路、开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出，防止患者高频灼伤 |
| 11 | 对输出实行闭环控制，输出功率稳定。 |
| 12 | 具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能 |
| 13 | 高压电源和高频功放采用先进功率器件和高效开关电路制作 |
| 14 | 可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。 |
| 15 | 脚踏开关连接：可连接单联脚踏开关和双联脚踏开关，脚踏开关防水防潮 |
| 16 | 安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第1部分：安全通用要求》、《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》和《YY0505医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。 |
| 17 | 具有单极纯切、混1、混2、混3、点凝和双极凝等工作模式。 |
| 18 | 单极切割模式≥四种：纯切模式、低压混切模式、高压混切模式、中压混切模式 |
| 18.1 | 纯切： 功率0-350W 工作频率≥512kHz 负载400-500Ω |
| 18.2 | 混切1：功率0-250W 工作频率≥512kHz负载400-500Ω |
| 18.3 | 混切2：功率0-200W 工作频率≥512kHz负载400-500Ω |
| 18.4 | 混切3：功率0-120W 工作频率≥512kHz负载400-500Ω |
| 19 | 单极凝血模式≥一种 |
| 19.1 | 点凝：功率0-120W 工作频率≥512kHz 负载400-500Ω |
| 20 | 双极模式≥一种 |
| 20.1 | 标准凝：功率0-50W 工作频率≥512kHz 负载50-100Ω |
| 21 | 本机为恒功率电刀（单极100Ω～2000Ω，双极25Ω～100Ω） |
| 二 | 基本配置 |
| 1 | 主机 1套 |
| 2 | 电缆1根 |
| 3 | 手控刀1把 |
| 4 | 双极电凝镊 1套 |
| 5 | 脚踏开关1只 |

- 商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货安装时间及地点 | 合同签订完成，采购人发出安装通知后一个月内完成交付、安装、调试。中标人负责运至现场安装调试，无故工期延长，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 2 | 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同款的70%作为预付款，同时提供同等金额的银行或保险公司保函（保函周期为6个月，如保函期满未完成设备供货及调试的，甲方可要求乙方根据供货周期再续开保函）、同等金额的发票；余款在设备安装验收完成及资料齐全后7个工作日内付清（不计息）。 |
| 3 | 产品及服务质量保证 | 1、供应商在货物出厂前，应严格按照国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，产品生产日期为到货前六个月以内，并连同厂家出具的产品合格证、检测报告、材料质保书并附材料供货发票一并提供给采购人。 2、采购人有权对每批次货物进行现场取样抽检，并送至有资质的第三方部门检测。若检测合格，检测费用及运费由采购人承担；若检测不合格，检验费用及运费由供应商承担并将此批货物全部退还，在5个工作日内供应商须将货物送至采购人指定地点，由采购人再次取样抽检，若检测合格，检测费用及运输费由供应商承担，若检测不合格，采购人有权单方面终止合同，由此造成的损失由供应商承担。 3、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标人负责。 4、供应商在合同服务期内，若发生任何事故，一律由供应商负责，与采购人无关。 |
| 4 | 售后服务要求 | 1、所提供的产品必须是全新的、未使用过的且为原装正品，原厂原包装供货，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。交付验收时提供原厂商3年质保。交付验收时提供原厂商针对本项目的保修服务承诺函，所供产品的最终用户为采购人。 2、中标供应商提供7×24小时电话技术支持，接到故障通知后30分钟作出响应，在24小时内修复，如果不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至产品修复。 3、质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。 4、供货方须对采购人及使用单位的技术人员进行免费维修培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间等。 |
| 5 | 备品备件 | 中标人确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。质保期后的备件、附件和易损件及售后服务的费用按备件、附件和易损件、售后服务优惠表予以结算。 |
| 6 | 投标报价 | 本项目投标报价涵盖本项目实施中产生的所有费用，内容包含但不仅限于货款、附件、配件供应、企业管理费、利润、税金、包装、分装、运输、装卸、安装、调试至试运行正常为止、随机备品备件、专用工具和其他相关服务等一切税费组成，中标后不再另行计费。 |

# 第四部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

### 一、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。整个开、评标过程接受有关部门的监督指导。

### 二、评标方法

本项目采用综合评分法。开标后，评标委员会首先对供应商进行资格性审查和投标文件符合性审查，凡供应商不符合投标资格或投标文件完整性、合法性存在欠缺的，或投标文件实质性内容和关键格式严重不符合有关规定和不响应采购文件要求的，作为无效标予以废除，不进入评议打分范围。

评标委员会以审标、询标为基础依据，对投标文件及供应商分别进行分析评议，按《评标细则》由评委独立评议计分，取汇总后的算术平均值。

供应商的综合得分为技术资信部分、价格部分评分的总计（指定专人进行计算和复核，四舍五入法，保留两位小数），中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务得分由高到低排列。综合得分排名第一的供应商为预中标候选人，若预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，则可将该标授予下一个中标候选人或者重新招标。

### 三、定标办法

评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐意见，对进入候选的供应商进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标人情况确定中标人。最低报价不是中标的唯一保证。

整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评标信息。

### 四、评标细则

一、技术资信部分70分。

（一）各评委成员按评标细则进行评审，计算精确到小数点后二位（各家单位的分值为所有评标成员给出的值的算术平均值）。

| 序号 | 评分项 | 评审依据及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 提供自2022年6月1日以来（时间以合同签订时间为准）投标人所投产品同类产品销售业绩每提供1个得1分，最高得3分。（注：提供用户名单、用户联系方式、合同扫描件并加盖CA签章） | 0-3分 |
| 2 | 技术指标与采购需求的符合性 | 完全满足采购文件技术指标要求的得33分，打“★”条款为实质性指标如有负偏离，作无效标处理；打“▲”条款为重要指标任有一项负偏离的扣1分，其他一般技术指标任有一项负偏离的扣0.3分，扣完为止。打“★”和“▲”的指标须提供相关佐证材料（如检测报告、官网截图、产品彩页、原厂技术说明等，参数需在佐证材料内着重标注，未着重标注的作负偏离处理）扫描件并加盖CA签章，不提供作负偏离处理。 | 0-33分 |
| 3 | 供货方案 | 根据投标人提供的供货方案，包括但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障；④供货流程；⑤供货实施步骤，等情况进行打分。（满分5分，评分范围：5,4.5，4，...0，步幅0.5） | 0-5分 |
| 4 | 安装与验收方案 | 根据投标人提供的安装与验收方案，包括但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案，等情况进行打分。（满分5分，评分范围：5,4.5，4，...0，步幅0.5） | 0-5分 |
| 5 | 技术培训方案 | 根据投标人提供的技术培训方案，包括但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训人员；④培训次数；⑤培训场地安排，等情况进行打分。（满分5分，评分范围：5,4.5，4，...0，步幅0.5） | 0-5分 |
| 6 | 质保期 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长1年得2分，最高得4分。 | 0-4分 |
| 7 | 售后服务 | - 根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于以下要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服务保障；④售后服务机构的设置，等情况进行打分。（满分5分，评分范围：5,4.5，4，...0，步幅0.5） | 0-5分 |
|  |  | - 根据投标人提供的售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），包含但不限于以下要点：①经验；②证书；③专业性及配备，等情况进行打分。（满分5分，评分范围：5,4.5，4，...0，步幅0.5） | 0-5分 |
| 8 | 维修成本方案 | - 根据投标人提供的维修成本方案，包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费；②维修人员配备；③维修完成时间；④维修质量的保障，等情况进行打分。（满分5分，评分范围：5,4.5，4，...0，步幅0.5） | 0-5分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

二、价格部分30分。

评标基准价：价格分采用低价优先法计算，以有效供应商的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

报价超过单价最高限价的作无效标处理。

根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能在规定时间内合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应当将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

- 第五部分 拟签订的合同文本

- （本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方（委托方）：

统一社会信用代码：

乙方（服务方）：

统一社会信用代码：

甲乙双方本着通力合作的精神，根据《中华人民共和国民法典》以及项目编号为 ZJSFDC-SZ2025N13项目的结果，由嵊州市卫生健康局(以下简称甲方)与经评审最终确定的成交人                    (以下简称乙方)结合本项目具体情况协商后签署本合同

- 一、合同文件与解释顺序

合同文件互相解释、互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释次序如下

(1)协议书(包括补充协议书);

(2)中标通知书：

(3)投标书；

4)招标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料

(5)合同条款：

(6)经双方确认进入合同的其他文件。

- 二、合同金额及供货清单：

2.1 合同总金额：           元整（￥：         元）

2.2合同货物：乙方应严格按照采购文件内容提供项目清单中的货物（详见附件）：

2.3 乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲乙方不再另行支付其它任何费用。

- 三、供货、安装及验收

3.1乙方在签订合同后    天内安装验收完成，按照其与甲乙方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等），将所供货物运至需方指定地点，安装调试交甲乙双方验收。

3.2乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，乙方必须向甲乙方提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3.3验收时，若发现不符合环保要求或存在质量问题的，甲乙方有权全部退货，并要求乙方赔偿损失。

3.4乙方所供货物必须与采购文件中的要求一致，发现不一致的，甲乙双方有权退货。

3.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 四、质保期

4.1        年免费质保。

- 五、售后服务

5.1乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲乙方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经三方协商决定。

5.3质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.4上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。保修期满后，乙方仍提供维修服务，仅收取成本费。

- 六、履约保证金

- 不需要提供

- 七、付款方式

- 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同款的70%作为预付款，同时提供同等金额的银行或保险公司保函（保函周期为6个月，如保函期满未完成设备供货及调试的，甲方可要求乙方根据供货周期再续开保函）、同等金额的发票；余款在设备安装验收完成及资料齐全后7个工作日内付清（不计息）。

- 八、违约责任

8.1如乙方在合同期间未能达到采购文件所明示采购要求的，甲乙方有权终止合同。

8.2乙方未按约定时间完成项目供货（有正当理由的除外），每超期一天，支付违约金200元。九、争议解决

1、本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列两种方式处理：

(1)提交绍兴市仲裁委员会仲裁。

(2)依法向嵊州市人民法院起诉。

- 十、免责条款

1、因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

- 十一、协议的有效期限

1、本协议及所含附件自签署之日起有效。

- 十二、附则

1、协议正本条款受国家《民法典》的保护。

2、未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《民法典》有关条文，双方在不违背本合同和采购文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

4、本协议一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执壹份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本协议自双方法定代表或授权委托人签字并加盖公章之日起生效。

甲方(盖章):                            乙方(盖章):

联系地址：                            联系地址：

法定代表人或其授权代表：              法定代表人或其授权代表：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

签订日期：     年   月   日           签订日期：      年    月    日

注：具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本采购文件实质性要求。

# 第六部分  投标文件格式

附件1：投标函

投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为               项目的采购公告（项目编号：       ），签字代表       （全名）经正式授权并代表供应商                       （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标之日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                   邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名：___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

日期:_____年___月___日

附件2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：__________(采购单位名称)

我     （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加          （采购人名称）___________(编号及项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：

职务：___________     联系号码：

被授权人身份证号码：___________________

法定代表人签名：

身份证号码：___________________

职务：____________     联系号码：

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

嵊州市卫生健康局、浙江省房地产管理咨询有限公司：

我方郑重声明，我方具有履行          （项目编号：        ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件4： 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嵊州市卫生健康局、浙江省房地产管理咨询有限公司：

我方参与嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）手术室设备及附件项目(项目编号：ZJSFDC-SZ2025N13)的政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

开标一览表（标段       ）

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计：（人民币大写） |  |  |  |

注：

1、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价，不再另外计取。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

标段一报价明细表

- 项目名称：

项目编号：                                               单位：元

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动液压手术床 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 2 | 电动液压骨科手术床 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 3 | 手术床 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 4 | 无影灯1 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 无影灯2 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  | 大写人民币： 元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 当投标报价明细表中的技术参数与技术响应表中的不一致，以技术响应表中为准。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

标段二报价明细表

- 项目名称：

项目编号：                                               单位：元

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 麻醉工作站（配监护仪） |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 7 | 高频电刀 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  | 大写人民币： 元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 当投标报价明细表中的技术参数与技术响应表中的不一致，以技术响应表中为准。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

商务资信响应表

项目名称：

编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格格式进行扩展。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

技术偏离表

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表须与采购文件“项目招标范围及服务要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、供应商递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由供应商自行承担相关风险。

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格格式进行扩展。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

同类项目业绩表

| 序号 | 供货时间 | 项目名称 | 金额 | 实施情况 | 采购方单位名称 | 联系人姓名 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同扫描件并加盖CA签章。

此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格格式进行扩展。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

廉政承诺书

嵊州市卫生健康局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            的                采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：提供的货物清单中每样货物（配件、辅料等材料除外）的制造商均要求为中小企业，即每样货物（配件、辅料等材料除外）的制造商均应在声明中填写。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          的                  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  行业；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  行业；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件14）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

附件14：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 根据浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监【2015】13号）文件要求，由各投标供应商在投标文件解密后半小时内如实填写政府采购活动现场确认声明书，并以扫描件形式发送至460591689@qq.com邮箱，如未如实填写，将有可能影响你的投标文件评审（政府采购活动现场确认声明书格式见附表）。

- 附表：

- 政府采购活动现场确认声明书

- 浙江省房地产管理咨询有限公司：

- 本人      经由                                （单位）负责人      （姓名）合法授权参加                （项目编号：            ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系;

□存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

- A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

- B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

- C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

- D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

- E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

- F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

- H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- （投标人代表签名）：                                   2025年  月   日

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |