临安区卫生健康局监护救护车及车载设备采购项目

公开招标文件

（项目编号LZC-GK-2019-08162）

采购单位：杭州市临安区卫生健康局

采购机构：杭州市公共资源交易中心临安分中心

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

地    址：临安区浙皖农贸城三楼

目    录

第一章    采购公告………………………………………3

第二章    投标须知………………………………………5

第三章    评标办法及评标标准…………………………12

第四章    采购需求………………………………………17

第五章    政府采购合同主要条款………………………18

第六章    投标文件格式…………………………………21

# 第一章  采购公告

受杭州市临安区卫生健康局的委托，杭州市公共资源交易中心临安分中心（以下简称“采购机构”），就以下临安区卫生健康局监护救护车及车载设备采购项目进行公开采购，现欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

一、项目编号：LZC-GK-2019-08162

二、采购内容及数量

| 项目名称 | 数量 | 上限价(万元) | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临安区卫生健康局监护救护车及车载设备采购项目 | 6辆 | 330 | 详见采购需求 |

三、合格供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不允许联合体投标。(因潜在供应商能独立完成本项目)

四、采购文件的获取：

本项目采用资格后审，不接受现场报名，自本公告发布之日起在公告附件中免费下载，下载地址：

浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）；

临安区公共资源交易网：（http://www.lajyzx.cn/）；

临安区政府采购网(http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/)

五、投标保证金：无

六、投标截止时间和地点：

投标人应于 2019年 9月 日 时00分前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：

本次开标将于 2019年9月 日 时00分在杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室开标，投标人须派全权代表出席开标会议，并携带本人有效身份证明（身份证或驾驶证或护照等）原件出席。已注册浙江省供应商库的投标单位，免于提供已注册登记资格信息的相关证明文件，并在预中标成交前免于对该部分资格信息的资格性审查。

八、业务咨询：

杭州市公共资源交易中心临安分中心     联系人：陈君

联系电话：0571-23616016          传真：0571-23616007

采购单位联系人：贾中辉           联系电话：0571-63733290

杭州市公共资源交易中心临安分中心

2019年8月16日

# 第二章  投标须知

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：临安区卫生健康局监护救护车及车载设备采购项目 二、实施地点： 临安区 三、项目实施范围：详见采购需求 四、项目实施时间：详见采购需求。 |
| 2 | 投标保证金应按《采购公告》五规定交纳。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 4 | 投标截止时间：2019年9月 日 时00分 投标文件递交地点：杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室（临安区行政服务中心三楼）。 |
| 5 | 开标时间、地点：2019年9月 日 时00分；杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室（临安区行政服务中心三楼）。 |
| 6 | 投标文件组成：由报价文件、资信及商务文件、技术文件正本各 1 份，副本各2份。资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料单独密封包装，共四个包装。 |
| 7 | 评审结果公示：评审结束后两个工作日内，中标公示于临安区公共资源交易网，公示无异议后发出中标通知书。 |
| 8 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 9 | 付款方式：国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 10 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 11 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 12 | 小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 (2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 解释：本采购文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心临安分中心。 |

## 一、总  则

### （一）适用范围

仅适用于本次采购文件文件中采购项目的的投标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购机构”系指组织本次采购的杭州市公共资源交易中心临安分中心。

2.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

### （三）开标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件并加盖公章，格式见第六部分）。

### （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

### （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （六）质疑

质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购机构将不予受理。

### （七）采购文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当以书面形式向杭州市公共资源交易中心临安分中心提出。交易中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 二、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务部分文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料四部分内容组成。

1.资信及商务文件内容：

# （1）声明书

# （2）法人授权委托书

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（4）有效的企业法人营业执照（复印件）

（5）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）

（6）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）

（7）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）

（8）商务偏离说明表

（9）售后服务承诺书

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（11）采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.技术文件内容（货物和技术服务类项目）

（1）技术解决方案（含设备配置清单、技术响应情况、技术力量和技术措施等）

（2）运维保障方案 （含人力资源安排等）

（3）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势）

（4）验收及服务评价体系方案（含技术培训、技术支撑、安装调试、售后服务等）

（5）技术偏离说明

（6）投标人所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型,需提供国家发改委或工信部公布的详细数据资料；

（7）投标车型排放满足国家第六阶段排放标准，符合当地上牌要求,投标人待取得相关证明文件后提供与采购人。

（8）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）报价一览表

（2）报价明细清单

（3）中小企业声明函

（4）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果

（5）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

4.资格后审等所需原件包括下列内容：

采购文件要求提供原件的材料。

为便于专家评标：a、以上资格后审、资信评审而要求投标人提供企业资料原件的，投标人应另袋单独密封包装在一个袋内；b、以上原件采购文件若要求提供复印件的仍需将复印件装订进投标响应文件。

### （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

### （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金（若有）

1.投标人须按规定提交投标保证金。

2.保证金形式：汇票、电汇、支票等非现金方式。

3.保证金不计息。

4.投标保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准。

5.投标人在交纳投标保证金时，需在进账凭证上注明用途和项目编号，以便查实核对。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的

（3）投标人无故放弃或无正当理由不与采购人签订合同的

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的

（5）未按规定提交履约保证金的

（6）其他严重扰乱招投标程序的

7.投标保证金的退还：未成交人投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交人的投标保证金在合同签订后5个工作日内凭鉴证合同退还。

### （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按正本、副本规定的份数分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。技术方案页数建议控制在100页以内，投标文件可采用双面（图纸除外）打印、复印，提倡简装，不使用硬封面包装。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （七）投标文件的包装

投标人应密封封装投标文件，资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料单独包装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料）、项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的投标文件被误读或提前拆封的风险由投标人承担。

## 三、开标

## （一）开标准备

## 采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

## 1.采购机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

## 2.采购机构校验投标文件的递交时间；

## 3.采购机构对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

4.工作人员按照投标先后顺序打开投标人提交的文件外包装，公布投标人名称，清点投标文件正本、副本数量，并记录在案，由投标人签字确认，符合采购文件要求的送评标委员会评审；

5.采用两阶段评分法的资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

6．交易中心工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定。

## 7. 根据各投标人的综合得分，由评标委员会推荐综合得分最高的前两名投标人作为成交候选人，宣布拟中标候选人；

8.交易中心做好开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程和结果。

## 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行7个工作日的预成交公示。

2. 如第一中标候选人价格高于有效投标商平均价格且高于第二中标候选人的，采购人可以选择第二中标候选人。公开招标货物类项目，如出现第二中标候选人价格低于第一中标候选人10%以上的，采购单位可以选择第二中标候选人。

3.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

## 4.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在预成交公示结束前以书面形式向采购机构提出。

5.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

## 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

详见第四章采购需求。

## 七、货款的结算

详见第四章采购需求。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性投标小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。投标小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资信、技术文件，再开报价文件。其中资信和技术分占60%，报价分占40%。

第五条  本项目采用综合评分法。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，评标委员会对通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐前两名为中标候选人，并进行采购结果公示。

公示结束后，经采购人确定，原则上选择第一中标候选人为成交供应商，如第一中标候选人出现无法履约等情形，可选择第二中标候选人为成交供应商。

▲资信及商务、技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术符合性 | 技术参数、配置完全符合或优于招标文件要求的得25分，标有“★”的部分，负偏离者本项评审为0分，标有“▲”的部分。负偏离的，每项扣3分，其余指标负偏离的，每项扣2分，扣完为止。（0-26分） | 26 |
| 2 | 项目组织管理 | 具有完备的管理组织和规范的管理制度，有完善的质量管理体系，并能有效实施，综合比较，酌情给分。(0-2分) | 2 |
| 3 | 产品整体先进性 | 产品生产工艺状况或突出性能特点等技术方面情况，根据产地、制造商、技术性能等情况酌情给分。（0-2分） | 2 |
| 4 | 到货情况 | 货物到货、调试、验收、确保按时交付，正常交货得1分，快于交货期的得3分。（0-3分） | 3 |
| 5 | 医疗舱配置方案评价 | 从所投救护车医疗舱的配置方案情况进行综合比较，酌情给分：环保性（0-2分），适用性（0-2分），安全性（0-2分），生产工艺的先进性（0-2分），质量可靠性（0-2分）。（0-10分） | 10 |
| 6 | 产品市场知名度 | 产品具有如奥运、亚运、世博会等超大型活动保障经验的得（0-4）分； | 4 |
| 7 | 质量保障方案 | 质保期限满足招标要求的基础上（车辆质保期二年或者五万公里）（二年不得分，五万公里不得分），车辆质保每增加一年或里程增加一万公里得1分，最高得2分。（0-2分） | 2 |
| 8 | 人员素质情况 | 拟担任本项目组的人员、专业维修人员，根据其专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，横向比较，对比给分。（0-2分） 注：提供社保证明、履历表、相关证书等资料复印件加盖投标人公章。 | 2 |
| 9 | 技术培训方案 | 项目培训计划是否详细，安排是否合理，综合比较酌情给分。（0-2分） | 2 |
| 10 | 投标人业绩 | 提供投标人自2016年1月1日以来类似项目业绩，每个业绩（合同）得1分，最高得5分。（0-5分） 注：开标前需提供业绩（合同）原件,未提供者不得分。 | 5 |
| 11 | 标书质量 | 投标文件是否编制完整，格式规范、符合招标文件要求。（0-2分） | 2 |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入投标文件，并置于投标文件目录之前。资格后审相关原件资料单独密封包装备查。

第六条  评标步骤

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）仅以非纸制文本形式的投标文件；

2）投标人未能提供合格的资格文件；

3）投标人应盖公章而未盖公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

4）开标时投标人全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

5）投标人未按要求提交投标保证金或投标截止时投标保证金未到账的（若有）；

6）投标文件内容虚假的；

7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

9）投标有效期、交货期、质保期等不能满足采购文件实质性要求的；

10）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

11）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的投标响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资信及商务文件、技术文件中出现投标报价信息的。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

3、报价计算

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100]的计算公式计算。

3）如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

4）报价包括所选设备材料制造、运输、安装、调试、税金及保修期间的维修等费用。

### 4、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出上限价的；

3）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的投标文件作无效处理。

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的投标将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分。

- 项目技术规范、服务要求、采购需求

一、采购技术要求

| 序号 | 参数项 | 招标文件技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车基本要求 |  |
| 1.1 | 工作条件 | （1）适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求；（2）车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）； （3）相对湿度小于等于80%。 |
| 1.2 | 总体要求 | 能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 2 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 基本参数 | 响应参数在《车辆生产企业及产品公告》或《汽车产品定型检验报告》内对应体现，标明对应页码。 |
| 2.1.1 | 外形尺寸 | 5400mm≥长≥5000mm,2100mm≥宽≥1900mm,2500≥高≥2400mm |
| 2.1.2 | 医疗舱尺寸 | 长≥2500mm,宽≥1650mm,高≥1700mm |
| 2.1.3 | 轴距 | ≥3000mm |
| 2.1.4 | 最小转弯半径 | ≤7000mm |
| 2.1.5 | 最小离地间隙 | ≤145mm |
| 2.1.6 | 最高时速 | ≥150KM/h |
| 2.1.7 | 整备质量 | ≤2500kg |
| 2.1.8 | 总质量 | ≥3500kg |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量（L） | ≥1.9 |
| 2.2.2 | 燃油 | 柴油 |
| 2.2.3 | 额定功率 | ≥90Kw |
| 2.2.4 | 最大扭矩 | ≥300N.m |
| 2.2.5 | 型式 | 四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油发动机 |
| 2.2.6 | 离合器型式 | 单片干式、膜片弹簧 |
| 2.2.7 | 排放标准 | 国五及以上，符合杭州当地上牌要求 |
| 2.3 | 变速器 | 五挡手动 |
| 2.4 | 制动型式 | 前盘后鼓 |
| 2.5 | 空调系统 |  |
| 2.5.1 |  | 冷暖空调，前后双空调/双恒温，独立控制。 |
| 2.5.2 | 制热要求 | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到 16摄氏度以上。 |
| 2.5.3 | 制冷要求 | 在环境温度40摄氏度时，启动冷却系统在3分钟内使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 2.6 | 其 它 |  |
| 2.6.1 | 水温 | 在高温环境中（自然温度60摄氏度）和驻车状态下发动机连续工作时，其水温在95摄氏以下。 |
| 2.6.2 | 中门窗户 | 医疗舱右侧侧拉门上为可移动式玻璃窗，玻璃窗移动幅度根据使用需要多档可调，每档带限位锁紧装置。 |
| 2.7 | 外观 | 救护车车身外表颜色为白色，贴红色彩条，具体按照浙江省院前医疗急救救护车车体统一标识执行。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 内饰 | 医疗舱所有内饰采用ABS材料一次性吸塑成型覆盖。 |
| ★3.1.1 | 工艺 | 应采用ABS吸塑模具一次成型工艺，整体性强，功能布局清晰，美观实用。 |
|  | 材料 | 应采用ABS高分子复合材料。医疗舱内所有内饰需无异味，可再生的环保材料，任何部位不得使用玻璃钢类、纤维类、木质类材料。 |
|  | 材料特性 | 防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强。 |
| ▲3.1.2 | 环保性能 | 环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，苯质量分数≤100mg/Kg。提供证明文件（权威检测机构出具的检验报告）并标注页码。 |
|  |  | 医疗舱全部内饰不得使用木质、玻璃钢、地毯、布面和纤维类材料。 |
| 3.1.3 | 防火性能 | 车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.1.4 | 安装要求 | 医疗舱内饰安装需与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性。 |
| 3.2 | 监护型医疗舱 |  |
| ▲3.2.1 | 地板 | 医疗舱地面应环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，防水、耐磨、耐冲击、耐酸碱、耐化学品（消毒水等）。提供证明文件（权威检测机构出具的检验报告）并根据以下分项参数要求的响应情况分别标注页码。 |
| a | VOC | ≤60g/L。 |
| b | 游离甲醛 | ≤100mg/Kg。 |
| c | 苯质量分数 | ≤100mg/Kg。 |
| 3.2.2 | 中隔墙 | 中隔墙将驾驶舱和急救舱完全隔离 |
| a | 推拉窗 | 中隔墙上配有可开启移动式透明推拉窗，推拉窗玻璃带有锁定装置。 |
| b | 密封隔离 | 中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。 |
| 3.2.3 | 药品器械柜 | 药品器械柜可分别放置一次性床单、氧气袋、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、康能、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械。 |
| a | 材料工艺 | 柜体需采用ABS材料模具一次吸塑成型，防潮、表面易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。 |
| b | 药品盒 | 药品及辅料分类放置采用透明药品盒共3层。 药械柜上方装有透明公示栏。 |
| c | 布局要求 | 药品器械柜的布置要便于医护人员的取放操作并有明显标识。 |
| 3.2.4 | 器械平台 | 应能够放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.2.5 | 储物柜 | 医疗舱配备多个储物柜，ABS材料模具一次性成型，带有锁扣装置且带自锁功能， |
| 3.2.6 | 氧气瓶柜 | 安装于左侧后门位置，可安置2个10L铝合金氧气瓶。 |
| 3.2.7 | 护士椅 | 位于担架前部朝向病员头部，座垫采用冷发泡海绵，可折叠，附安全带。应符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。 |
| ▲3.2.8 | 医生座椅 | 应位于担架前部右侧，朝前安装，可旋转，附安全带。应符合GB 15083-2006汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求，扭紧力矩≥35n/m，需提供相关检测报告 |
| 3.2.9 | 长排柜式座椅 | 医疗舱右侧布置带两点式安全带的3人长条座椅，皮革面料，乘坐舒适。长条柜采用ABS材料模具一次吸塑成型，背部、头顶部带皮革长条座椅靠垫，长条柜带上掀门，内部为储物空间。 |
| 3.2.10 | 扶手 | 在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |
| ▲3.3 | 控制系统 | 提供显示屏控制功能界面图片和具体参数说明，并标明页码。 |
| ▲3.3.1 | 屏幕规格 | 显示控制屏≥220（宽）×120 高mm，电容屏，需提供相关证明材料。 |
| 3.3.2 | 操作方式 | 功能集成控制，直接在电容屏上触摸操作。 |
| 3.3.3 | 功能界面 | 控制屏上显示电压、工作灯状态、排风状态等相关用电设备的工作状态，能够使工作人员直观的掌握用电设备的工作状态并及时发现故障。 |
| 3.3.4 | 备用控制系统 | 外置式的手动备用控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.4 | 电源系统 | 24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源可供精密医疗设备使用，并在相应的位置安置了12V及220V电源插座。在220V电源输出端安置了漏电及短路保护器。 |
| 3.4.1 | 专用电瓶 | 免维护汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供一些医疗器械使用。 |
| 3.4.2 | 逆变器 | 智能逆变，12V输入，输出为220V、1000W纯正弦波电源。 |
| 3.4.3 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只及220V电源插座四只。 |
| 3.4.4 | 双电瓶管理 | 自动连接或断开。确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。 |
| 3.4.5 | 外接充电系统 | 长时间驻车时，可外接市电对车载电瓶充电，也可直接为车载设备供电。 |
| 3.4.6 | 安全保护 | 电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.5 | 担架系统 |  |
| 3.5.1 | 自动上车担架 | 在医疗舱中间位置安装自动上车担架一副, 能够快速实现高低位转换，便于病人上下救护车。须提供有效医疗《注册证》，产品宣传彩页和技术说明，签订合同前提供制造商均对本项目的售后服务承诺书原件。 |
| a | 承重 | ≥180Kg |
| b | 床面变位范围 | 低位≤320mm、高位≥850mm |
| c | 上车高度 | ≥60mm |
| ★d | 担架面 | 一次成型的安全无释放、无污染的高强度PE板，无需加垫CPR复苏板即可进行CPR处置 |
| ★e | 靠背 | 靠背角度可调，膝部角度可调。 |
| ★f | 脚轮直径 | 担架行走轮采用弹性宽轮胎，前轮为固定轮，后轮为万向轮配刹车装置，轮子尺寸直径≥150mm |
| g | 主体材质 | 高强度铝合金材料进行硬化和表面处理 |
| ★h | 主体结构 | “叉”腿型设计，多点防侧翻，整体高度可≥4个档位调节，倾斜≥12个 档位调节，方便进行CPR及各种救护处置。 |
| 3.5.2 | 担架平台 | 安装上车担架平台 |
| 3.5.3 | 铲式担架 | 安装固定于担架平台下方 |
| 3.6 | 警示系统 | 由驾驶室控制 |
| 3.6.1 | LED警灯 | 长排LED警灯，警灯安装高度不超过原车顶，安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水。 |
| 3.6.2 | 四周频闪警灯 | 车厢两侧及尾部装有蓝色警示灯及白色照明灯。带控制器。 |
| 3.6.3 | 警灯、警报器 | 双电喇叭，100W警报器，麦克风，慢速双音转换调，符合GB/T 13954和GB 8108规定。 |
| 3.7 | 供氧系统 | 隐藏式密闭管道氧气，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。 |
| 3.7.1 | 管道 | 隐藏式管氧气，需安装、检测便捷，预留呼吸机用气接口，氧气瓶可自动切换。 |
| 3.7.2 | 氧气瓶 | 10升公制自动切换氧气瓶两只，氧气瓶需符合国家标准，带固定装置。 |
| 3.7.3 | 高压减压阀 | 实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表。 |
| 3.7.4 | 湿化瓶 | 双路即插即用湿化瓶。 |
| ▲3.8 | 换气系统 | 医疗舱安装下排式换气系统。带活性炭初级过滤装置，通风量≥12m³/min,噪声≤50dB，需提供相关检测报告 |
| 3.9 | 杀菌系统 | 采用环形内嵌式紫外线消毒灯，可定时控制。 |
| 3.10 | 照明系统 |  |
| 3.10.1 | 工作灯 | LED 长条灯带共 2 条、医疗舱内独立控制，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修：舱内光照充足均匀，光线柔和，亮度可调。 |
| 3.10.2 | 后射灯 | 冷光源高亮度LED后射灯，适用于夜间照明。 |
| 3.11 | 对讲系统 | 前后对讲，单向控制。 |
| 3.12 | 输液固定系统 | 在担架车上方安装2组输液架，输液挂钩能同时满足3袋以上的输液需要。 |
| 3.13 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 3.13.1 | 车载调度终端 | 城市大脑定制版急救专用车载信息终端，内置车载应用定制软件，完成设备对接城市大脑平台需要。 1、基础调度功能： （1）、可提供图形用户界面，≥7寸彩色触摸屏结构，支持4G数据通信传输。 （2）、可进行GPS定位（包括经度、纬度、高度、速度、方向、时间）并将位置信息发送到急救指挥中心，发送间隔可由中心灵活设置。 （3）、可接收急救指挥中心发送来的调度指令、通知并显示提示。 （4）、可按键反馈急救过程中的状态信息（已出发、到达现场、现场救治完毕、任务完成等），状态管理符合急救运作流程，并可根据变化进行状态的增减。 （5）、可查看本车本班接受的命令单，并提供查询显示功能。 （6）、可以查看中心登记的在本车上班人员的信息、本车实际标识、所属单位名称。 （7）、可使用免提拨打或接听公网电话。 （8）、可配合中心控制指令控制车载通话权限。 （9）、提供电话簿功能，可快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变。 （10）、提供医疗信息参考资料库（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）。 （11）、可录入病历信息并将信息上传急救中心。 （12）、可录入收费信息并将信息上传急救中心。 （13）、具有完善的地图导航功能，可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式），可在车辆行驶中语音提示道路和方向选择。 （14）、内置高德在线地图，地图数据真实、详细，实时在线地图更新服务及路况提示。 （15）、直连汽车12V电源，无须二次转接并提供完善的自动电源管理（包括省电方案），不必由人工进行电源操作。 （16）、显示屏内置话筒及音箱。 （17）、可选择送达医院并上传急救中心。 （18）、调度和导航一体化设计。 2、一键护航功能： （1）、定制化车载终端软件，集成高德SDK或城市大脑API应用接口。 （2）、可接收交警或城市大脑发送的一键护航道路引导信息。 （3）、支持车载终端一键申请任务护航，也可由调度台发起护航申请。 （4）、支持车辆位置与城市大脑平台实时同步，智能获取交管的绿灯放行信号。 （5）、可与交警中心、城市大脑平台实时信息联动。 |
| 3.13.2 | 4G车载视频 终端 | （1）、支持4路IPC接入，支持POE供电，每路最高可支持1080P编码，使用标准H.264码流，支持双码流。（2）、具备2路CVBS视频输出，1路CVBS音频输出，音频编码方式为G.711。（3）、具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080。（4）、能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘和1张SD/SDHC卡。（5）、宽幅电源输入（DC +8v~+36v）。本次配置1TB 2.5寸HDD硬盘1块 |
| 3.13.3 | 车载摄像机 | 200万1/3” CMOS广角日夜型网络摄像机；最低照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/50秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角:89°(4mm,6mm可选)；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720)。每车2个。 |
| 3.14 | 辅助设施 | 前后舱各配置灭火器1个；医疗舱配垃圾桶一只。 |
| 3.15 | 其它 |  |
| 3.15.1 | 颈托 （成人、儿童） | 8套 |
| 3.15.2 | 骨折固定夹板 | 8套 |
| 3.15.3 | 简易呼吸机器（成人、儿童、婴儿） | 8套 |
| 3.15.4 | 血糖仪 | 8套 |
| 3.15.5 | 急救药箱 | 8个 |
| 4 | 安全要求 |  |
| 4.1 | 保险杠 | 车身前后安置加固保险杠。 |
| 4.2 | 关门提示 | 车门关闭提示系统。 |
| 4.3 | 保护措施 | 医疗舱内均为过度软包装，内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩、托架应紧贴舱壁安装，周围有保护措施。医疗舱内均为过度软包装，内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩、托架应紧贴舱壁安装，周围有保护措施。 |
| 4.4 | 内壁加固 | 医疗舱内壁需加固防撞处理 |
| 4.5 | 防撞垫 | 侧门上车头部需防撞保护 |
| 5 | 医疗舱布局要求 |  |
| 5.1 |  | 有关清理病人呼吸道、呼吸、吸氧和负压吸引的设备应安装在离病人担架床头端附近的位置。 |
| 5.2 |  | 心电监护平台、输液装置安装在便于医务人员操作的位置。 |
| 5.3 |  | 医用消耗品、药品、器械、工具等放置要便于医生操作。 |
| 6 | 车载设备 |  |
| 6.1 | 呼吸机 | 1.功能：气动电控，用于急诊抢救,野外急救及长途转运； 2.显示方式： 4.5寸以上液晶显示屏幕； 3.工作方式：容量控制，压力限制，时间切换； 4.操作方式：一键飞梭旋钮及触摸按键； ★5.为方便携带及急救需要，主机重量要求小于3.5KG，携带包配置附件后的携带重量小于8KG； 6.配备挂架，方便设备固定于救护车内；配备携带包，方便机器转运使用； ★7.至少具备以下通气模式: CMV、A/C、SIMV、CPAP、SIGH； ★8.潮气量:50-2000ml，采用数字方式调节，方便直观，精确度高； 9.呼吸频率:1-100bpm，数字方式调节； ★10.氧浓度:40-100%，数字方式调节； 11.同步触发灵敏度:-19-19hpa，数字方式调节； 12.峰值压力:0-55hPa ，数字方式调节； 13.CPAP压力:5-15hPa，数字方式调节； 14.PEEP压力:0，5-20hPa； 15.安全压力≤72hPa； 16.监测显示：潮气量（分钟通气量），气道压力（触发灵敏度压、峰值压、PEEP压力），叹息，呼吸频率（自主呼吸频率监测），报警信息，气道压力时间波形，充电状态，吸气、呼气状态指示； 17.报警参数：压力高报警（5-60 hPa）、压力低报警（2-40 hPa）、气源压力不足报警（小于0.28MPA）、电池电量不足报警（小于30分钟）、频率高报警（10-100）； 18.自检功能：检测电池电量、气源压力、回路密封性，保证使用安全； 19.安全保护：具有防止使用中的误碰、误操作的安全锁保护功能； 20.电源要求：电源输入AC110V-220V、50/60HZ；内置锂电池，工作时间大于8小时；具有DC12V电源输入口； 21.气源要求：配备2L铝合金氧气瓶，配备大小瓶通用型减压装置，可连接中心供氧使用； 22.配置要求：呼吸机主机、携带包、呼吸管路组（呼吸阀可拆卸可高温高压消毒，硅胶呼吸管路及采样管）、带管路布套、2L铝合金氧气瓶及减压阀、气源高压管，充电器，救护车挂架、硅胶面罩，头带等； 23.其他：具有ISO9001 及ISO13485 质量体系认证； 24.产品应符合最新急救呼吸机标准，并通过相关检测（注册证产品名称为：急救呼吸机）。 25. 签订合同前提供制造商均对本项目的售后服务承诺书原件。 |
| 6.2 | 除颤监护仪一体机 | 一、除颤 1、除颤模式：体外手动， 2、运行方式：异步，同步 ★3、除颤能量：2,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,250,300,360焦耳 4、病人阻抗：23—200欧姆 ★5、除颤脉冲：双相直线方波，电流控制调节（CCD） ★6、脉冲长度：正相≥11mm，负相≥3mm 7、充电时间：200J≤6秒 二、心电图 1、导联：四极6导联（I, II, III, aVR, aVF, aVL ） 2、心率：30—300 次/分钟 3、报警：30—300 次/分钟 三、监护屏 ★1、监护屏类型：高分辨率的LCD显示屏 。日常检查设备无需开机，状态显示栏可显示每日仪器自检结果与电池状态。 2、监护屏尺寸：≥110×85 mm (对角线≥140mm, 5.7") 3、分辨率：≥320×240点阵 (点阵≥0.36×0.36 mm) 4、心电图显示：双通道心电图曲线 5、显示内容：心电图、心率、心率报警范围、除颤次数、病人阻抗、日期、时间、电池能量等 四、SpO2 NELLCOR® 血氧饱和度模块 1、检测范围：100—0﹪ 2、测量精确度：成人：100—70 % +/- 2 digits 69—50 % +/- 3 digits 五、能量供应 1、Lithium蓄电池：可充电锂电池，13.2V /2.3 Ah （无记忆效应） 2、电池有效期：≥4年 3、出厂睡眠期：≥1年 4、放电次数：200焦耳≥150次，监护≥5小时 5、内置电源变压器：100—240V，50/60 Hz 六、其它 需提供有效《注册证》、CE、ISO13485认证证书，签订合同前提供浙江省总代理商均对本项目的售后服务承诺书原件。 |
| 6.3 | 心电图机 | 一、工作条件 1.该产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH 的环境下正常工作。 2.该产品标配适配器。 二、ECG输入 1.ECG输入通道：12导联同步采集 2.导联选择：标准、Cabrera 3.输入阻抗:≥50M Ω (10Hz) ★4.频率响应：0.01~300Hz(-3dB) 5.定标电压：1mV±2% 6.内部噪声：≤12.5μVp-p 7.时间常数：≥3.2s ★8.共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭) 9.耐极化电压：±600mV 10.输入电流:≤0.01μA 11.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 12.导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 三、波形处理 1.A/D转换：24 位 2.采样率：16000Hz 3.灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5、20/10mm/mV、AGC ★4.抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭 基漂滤波器:0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz 肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭 低通滤波器:300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz 5.自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量 6.自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲CSE数据认证。 四、接口与存储器 1.设备内置存储器，存储病历不小于800例 2.数据可通过USB口导入导出 3.支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储 ★4具有二维条码扫描仪功能和支持无线传输功能；内置WIFI 5.双USB接口，网络接口, 电源适配器输入接口，SD卡槽 五、机器硬件参数 1.5英寸屏800×480高清彩色液晶显示，支持触摸屏操作 ★2.机器轻巧便携，重量小于1kg（不含电池和记录纸)，便于查房和出诊使用。 3.显示信息：同屏显示12导心电波形 4.主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息 5.可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 六、记录器 1.热敏式点阵打印机 2.走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 3.自动记录格式：3×4、3×4+1R、1×12、1×12+1R、3×2+2×3 4.记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m;热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页 5. 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 7.可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，支持3×4、3×4+1R、3×4+3R 、6×2、6×2+1R、12×1 ★8.具有自动心律失常延长打印功能； 9.具备在无网格纸上打印网格功能 七、电源：交直流两用 1.交流电源：交流100V~240V 50Hz/60Hz ★2. 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间8.5小时，充分保证出诊和查房使用。 八、软件功能 1.中文输入及中文操作提示和中文报告语言 2.支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作 3.可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告 ★4.支持多种文件格式（DAT、PDF、及选配格式SCP、FDA-XML、DICOM）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。 九、产品认证 需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证,通过CE认证。 十、扩展功能 ★可接入心电数据管理系统：SE-1515数据管理软件，Smart ECG Net 十一、其它 需提供有效《注册证》，签订合同前提供制造商均对本项目的售后服务承诺书原件。 |
| 6.4 | 急救车联网 系统 | 1、内置4G全网通制式通信模块，嵌入式内置SD卡存储（读写速度-class 10，可支持两张SD卡，单张SD卡最大128GB）；内置GPS/BD双模定位，并支持数据补传功能； 2、支持4路720P高清音视频输入，1路视频输出；支持6路以上I/O口报警输入，2路高电平或低电平报警输出；支持4路本地视频录像存储，录像存储格式支持CIF/D1/720P，支持录像OSD叠加（如时间、通道名称、GPS、车速等），支持实时CIF/D1/720P高清视频传输；支持1-4路图像抓拍（定时抓拍、报警抓拍、远程手动抓拍）； 3、支持一个RJ-45接口，一个RS485 接口，一个RS232 接口，一路CAN 接口（兼容CAN2.0B）；图像压缩标准支持H.264，视频制式支持PAL/NTSC； 4、可接收监控中心调度信息，并支持本地TTS语音播报，超速报警时TTS自动语音提示；可支持扩展内嵌WIFI热点，支持不少于30用户的并发接入，支持视频上传及视频多媒体本地点播；本地支持web页面、U盘升级，平台支持远程升级程序；支持IC卡考勤及权限管理；支持8-36VDC宽幅供电，要求车载单锭设计，金属外壳；持报警录像、紧急备份录像，支持录像自动覆盖，报警录像保护； 5、为远程心电预留接口，支持市场主流心电监护仪厂家心电实时传输接口； 6、终端自检功能，设备可对自身状态进行检查，有问题时进行故障提示，设备前面板有状态图标，状态信息丰富；可设置在ACC断开后设备关闭部分电路，进入休眠省电模式，定时上报位置信息（5分钟及以上）；具备延时关机（0分钟~24小时）和24小时定时开关机功能； 7、云服务器管理，实现智能云升级、设备注册后自动连接，自主完成升级，维护简单；主机自带一体2.5英寸显示屏，实时显示车辆速度、司机信息、系统设置等； ★8、提供车载交流电源监控截图、车载氧气实时远程传输界面截图、提供远程12心电实时传输截图与12导心电图机传输的软件截图、提供制造商针对本项目的授权书原件，提供倒车摄像机IP69K防尘防水检测报告。 |
| 6.5 | 急救吸引器 | 1、负压范围：0～600mmHg(80KPa) 2、负压值调节方式及范围：线性连续调节，调节范围150mmHg(20KPa)～600mmHg(80KPa) ★3、蓄电池类型：铅酸；蓄电池容量≥4Ah；配车载挂板：材质为不锈钢或金属合金且具备充电功能、仪器自身四个方向可承受10个g冲击测试 4、双活塞设计，重复使用收集罐容积：≥1000ml 5、电池连续工作时间：≥45分钟 6、瞬时抽气速率：≥30升/分钟 ★7、需提供车载产品质量安全e1认证及CE认证证书 8、重量：≤4.5kg |

以上标有“★”的部分为本次招标重要性技术指标，为必须满足条件，不满足者即作技术参数偏离评审为0分。如提供外文资料，必须提供相应的中文翻译件。标有“▲”的部分为本次招标关键性技术指标，负偏离每项扣3分，其余部分负偏离每项扣2分。如提供外文资料，必须提供相应的中文翻译件。

二、其他要求

1、项目需求：本次采购数量共计6辆。

2、担架系统及车载设备需提供有效医疗《注册证》；

3、中标人在承接此项目后不得转包分包。

4、投标报价说明

价格包含车身价、车辆购置税、第一年保险费、改装费、车载设备费、车载调度终端、车载视频终端、包装费、安装调试费、运输费、培训费、技术服务费、质保期内的售后服务费等所有费用。

5、付款方式

验收合格上牌后30日内支付合同款的50%，半年内再付50%。履约保证金按中标合同总价5%计取，由中标人交由采购人。待货到验收合格后5个工作日内，无息退还中标人。

6、生产、运输、安装、调试、上牌：由中标人负责承担。

7、培训：中标人免费提供专业技术培训。

8、商检、计量费用：由中标人负责承担。

9、交货地点：采购人指定地点。

10、交货及提供服务时间要求：合同签订后60个工作日内交货。

11、售后服务：

11.1、质保期：车辆质保期2年或者5万公里，以先到者为准；车载设备质保期不少于2年。

11.2、保养维修：车辆首次保养免费；提供车辆及车载设备详细的售后服务承诺书。

第五章  政府采购合同主要条款指引

（具体专用条款由采购人提供）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市临安区                             项目（招标编号

-  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、成交单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 成交内容 | 成交单价（元） | 数量 | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其成交价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（成交价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、成交方持成交通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名后生效。

发包人(盖章)：                      承包人(盖章)：

法定代表人：                        法定代表人：

联系人：                            联系人：

电 话：                             电 话：

地 址：                             地 址：

年 月 日                             年 月 日

合同鉴证方（盖章）:杭州市公共资源交易中心临安分中心

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2019年  月  日

第六章 投标文件格式

封面格式                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资信及商务部分内容

# （1）声明书

# （2）法人授权委托书

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（4）有效的企业法人营业执照（复印件）

（5）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）

（6）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）

（7）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）

（8）商务偏离说明表

（9）售后服务承诺书

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（11）采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、声明书

（采购机构）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照采购文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年  月   日

二、授权委托书

（采购机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：  年  月   日

三、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

四、 有效的企业法人营业执照（复印件）

五、所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及采购文件自行编制）

| 资质要求 | 应标单位具备资质 |
| --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

六、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件。 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法定代表人身份证明 5．其它 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

八、商务偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 应标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

九、对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

十、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

封面格式                                     正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术响应部分内容

（1）技术解决方案（含设备配置清单、技术响应情况、技术力量和技术措施等）

（2）运维保障方案 （含人力资源安排等）

（3）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势）

（4）验收及服务评价体系方案（含技术培训、技术支撑、安装调试、售后服务等）

（5）技术偏离说明

（6）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：                        标项：

| 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据所投产品的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

封面格式                                     正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）投标报价一览表

（2）报价明细清单

（3）中小企业声明函

（4）小微企业查询记录

（5）采购文件要求的或投标响应方认为需要的其它资料

报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                  项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 产品品牌、规格 | 投标报价 （总价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1批 | 详见报价明细表 |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

全权代表（签字）：                                 日  期：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 采购内容 | 具体内容 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： | 大写 |  |

全权代表签名：               日  期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果