慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目

（招标编号：QTGGZY2024057）

公

开

招

标

文

件

招 标 人：慈溪市水务工程有限公司

代理机构：宁波城达工程管理有限公司

编制日期：2024年5月

温馨提醒

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“变更公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	19

第五章  采购项目需求	20

第六章  商务条款	22

第七章  附件	23

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资【2014】149号）》等有关规定，宁波城达工程管理有限公司受慈溪市水务工程有限公司的委托，就慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、采购编号： QTGGZY2024057

二、项目名称：慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目

三、采购方式：公开招标

四、招标内容

| 子包号 | 采购项目 | 技术要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目 | 具体参数见招标文件第五章采购项目需求。 | 3304110元 |

五、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件；

2、供应商未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、时间：自采购公告发布之日起至投标截至时间止；

2、地点：乐采云平台；

3、方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

4、招标文件售价：免费。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2024年6月7日9点30分（北京时间）。

2、投标地点（网址）：乐采云 https://www.lecaiyun.com。

3、开标时间：2024年6月7日9点30分（北京时间）。

4、开标地点（网址）：乐采云平台开标大厅。

八、投标与开标注意事项：

1、投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台，并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用邮寄送达方式递交。 邮寄地址：宁波城达工程管理有限公司（慈溪市慈百路328号三楼）联系人：裘斌斌，联系方式0574-56809207。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：393344378@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

3、开标时间后半小时内投标人可以登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。采购代理机构于评审结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

4、标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

5、投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载专区-电子投标客户端）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标。

3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

6、项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

7、特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

九、投标保证金：

1、投标保证金金额（人民币）：20000.00元。

2、投标保证金形式可选择：银行电汇（通过网上缴纳时请选择，必须从供应商单位账户汇出）。不接受现金交纳形式。

3、投标保证金应于投标截止时间之前交纳到以下账号并到账：

收款单位：宁波城达工程管理有限公司

开户银行：中国建设银行慈溪周巷支行

银行帐号：33150199513900001257

特别提示：供应商交纳投标保证金时，应详细注明投标项目的招标编号，未详细注明或注明错误将导致无法认定投标保证金是否到账，由此产生的后果将由供应商自行负责。

十、联系方式：

1、招标人：慈溪市水务工程有限公司

地址：慈溪市浒山街道二水厂路 49 号

联 系 人：陆先生

联系电话： 0574-63805545

2、代理机构：宁波城达工程管理有限公司

地址：慈溪市慈百路328号三楼

联系人：王泽佳、裘斌斌

联系电话：13957464895

传真：/

3、投诉处理单位：宁波慈溪城建投资集团有限公司

联系地址：慈溪市三北大街674号

联系人：陆老师

联系电话：0574-63086539

十一、其他事项：

1、落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

4、本项目禁止分包和转包。

5、未获取招标文件者的投标将被拒绝。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指慈溪市水务工程有限公司。

2、“代理机构”系指宁波城达工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向招标人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向招标人提供相关货物的供应商；

5、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的开发、安装、调试、验收以及其他类似的义务。

7、“★”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，本次采购中标服务费由中标人支付，中标人在发放中标通知书之前支付给代理机构代理。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。招标代理服务费金额：参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准（详见下表）的标准70%计取，按照中标通知书确定的中标总金额为基数标准计取，向中标人收取招标代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

3、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

（1）开标时，供应商应按招标文件要求认真填写报价内容，投标文件报价前后不一致的，按以下规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。供应商少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标保证金

(一)交纳方式：详见公告。

(二)未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效。

(三) 有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1.投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

2.履约保证金未按规定交纳或不足的；

3.投标供应商相互串通投标，或者投标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

4.中标供应商未按规定的时间、地点与招标人签订合同的。

（四）未中标的投标供应商的投标保证金的处理：中标通知书发出后2个工作日内按规定无息退还。

（五）中标供应商的投标保证金的处理：合同签订后按规定无息退还。

七、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”、“备份电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）二部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。商务技术文件、报价文件内容如下：

〈一〉资格审查文件

1.关于资格的声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章；

3.其他资格要求需提供的资料。

〈二〉商务技术文件

1、投标函（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

3、商务条款响应表（格式见附件）；

4、技术条款响应表（格式见附件）；

5、技术参数承诺函（格式自拟）

6、供应商一般情况（格式见附件）；

7、投标人业绩证明材料扫描件（如有，扫描件加盖投标人公章）；

8、商务技术评分所需的相关资料；

9、供应商认为需要的其他资料；

〈三〉报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、中小企业声明函（格式见附件）

4、残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）；

5、供应商认为需要的其他资料。

九、投标文件的份数、密封、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、供应商于“乐采云”上提供电子投标文件（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章），并根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。未传输递交电子投标文件的，投标无效。

3、备份电子投标文件：以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份，可安排一名“甬行码或健康码”为绿码的相关人员递交或EMS邮递，单独密封递交，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子备份文件）、采购项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章，如果供应商未加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4、投标文件字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件分为电子投标文件和电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、电子备份投标文件，即电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4、投标文件的效力

4.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.2投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

5、投标文件的递交

供应商于投标截止时间（开标时间）之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。

投标人可安排相关人员（原则上不超过一名）将U盘或DVD光盘等介质存储的电子备份投标文件密封并盖单位公章后递交至投标文件接收地点。本项目接受EMS邮递投标，邮递投标地址：慈溪市慈百路328号三楼，联系方式0574-56809207。本方式递交时间以招标代理工作人员签收时间为准。逾期送达不予接收。

十一、开评标程序

1.1采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.2开标会由代理机构主持。开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如投标人认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

1、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

4、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，投标人法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

1.3电子招投标开标及评审程序

1.3.1投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3.2招标人或代理机构对供应商的资格进行审查；

1.3.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

1.3.4在系统上公开商务技术评审结果；

1.3.5在系统上公开报价开标情况；

1.3.6评标委员会对报价情况进行评审；

1.3.7在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.4本项目原则上采用乐采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.4.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

1.4.2若因乐采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，招标人将中止电子交易活动。

1.4.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.4.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.4.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.4.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4.3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

1.4.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

2、评标委员会

2.1评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3、评标原则与方法

3.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，根据综合得分排名推荐中标候选人。

3.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

3.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

3.5招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3.6资格性审查：招标人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，招标人或采购机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

3.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

3.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.9技术评议：按照第五章采购项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

3.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

3.12推荐预中标候选人

3.12.1按评分结果由高到低排序并按排序推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.13定标

本项目由招标人确定中标人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为3个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十二、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式一次性向采购人（或代理机构）提出，逾期不予受理，视为各供应商同意招标文件各条款。

2、招标代理机构在原采购公告发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“变更公告”。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改以最后发出的为准，对所有投标人具有约束力。另请潜在投标人注意采购项目发布媒体的相关公告并自行下载。

十三、异议与投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

十四、预算价

本次公开招标设有预算价 3304110元（最高限价： 3304110元），总投标报价超出预算价的或最高限价的投标为无效投标；本次公开招标设有各项综合单价限价（详见第五章采购项目需求），综合单价超出综合单价限价的投标为无效投标。

十五、合同相关

1、招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标方拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给招标人造成的损失的还应当予以赔偿。

十六、特别说明

- 1、本项目非专门面向中小企业采购，执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- （1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- （4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

（6）本项目行业根据中小微行业划型标准规定为其他未列明行业  。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1）标项以赠送方式响应的，或提供两个及以上方案的；

（2）供应商投标有效期不足的；

（3）未按规定交纳投标保证金的；

（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）经全体评标委员会一致认为，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约且不能提供有效材料证明其报价合理性的；

（7）有以下情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）.不同供应商的投标文件由同一单位或个人编制；

2）.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）.不同供应商的投标文件相互混装；

6）.不同投标方的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）供应商违反公平竞争原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争，损害招标人或者其他供应商的合法权益的；

（8）供应商因投标文件报价前后不一致而修正报价后不确认的；

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 7、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

8、本招标文件解释权归招标人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序并推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1招标人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1商务技术文件评审：

3.1.1初步审查：包含资格性审查和商务技术文件符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。商务技术文件符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和商务技术文件符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。

3.1.3招标代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.2报价文件评审

3.2.1报价文件符合性审查：报价文件符合性审查是指评标委员会根据“附表4报价文件符合性审查表”的要求对供应商报价文件逐一进行评审。报价文件符合性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.3综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.4推荐中标候选人

根据供应商综合得分由高到低进行排序并推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.5确定中标人

评标委员会按综合得分由高到低排序，根据排序向招标人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人将重新招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商代表未在开标现场的可以按规定以网上远程电子形式进行答复。

4.2供应商的现场澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场或网上电子形式进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4.4、网上电子澄清方式

1、评标委员会对投标文件存在疑问的地方，可以进行询标，供应商代表未在开标现场的可以进行远程询标，要求投标人在合理时间内（至多30分钟，以开始网上接收时间为准）发送有关证明资料电子版，以便核验。

2、供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。路径：用户中心—项目采购—询标澄清。

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件； | 1、关于资格的声明函。 2、具有有效的企业法人营业执照扫描件或者电子营业执照。 |
| 2 | 投标方未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 | 招标方、招标代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询投标方失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录。若投标方被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，招标方将依法取消其中标资格。 |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、未办理多证合一的供应商须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本、社会保险登记证副本扫描件。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

5、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传。

附表2：

商务技术文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照名称一致。 | 供应商名称与企业法人营业执照（或者电子营业执照）名称一致。 |
| 2 | 投标保证金 | 符合“第二章投标须知”第六条的要求 |
| 3 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 6 | 法定代表人身份证明符合招标文件要求 | 法定代表人身份证明书。 |
| 7 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和招标文件中规定并对实质性要求完全响应 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和招标文件中规定的并对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |
| 商务技术文件符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，商务技术文件符合性审查不合格。

- 本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传或关联（有特殊备注的除外）（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目

| 投标人得分 评分内容及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 |  | 分值 |  |
| 商务技术分65分 | 投标人业绩（3分）： 2021年1月1日以来（以签订合同的日期为准），供应商承接过相关类似项目的，每提供一个业绩得1分，最高得3分。同一业主不累计得分。 投标文件中提供合同及发票原件扫描件，否则不得分。 | 3 |  |
|  | 产品生产工艺（10分）： 产品生产工艺（包括产品中 所含主要材料清单、阐明工艺流程、材料质量、 技术参数、技术性能的详细阐述等）的完整性、合理性、适用性、科学性、节能性。 方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得10分； 方案基本合理可行，基本符合采购人需求的得6分； 方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得2分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 10 |  |
|  | 产品供货进度计划方案（10分）： 产品供货进度计划方案详细、考虑周全、重点难点分析清晰、应对措施合理，且符合采购人需求的得10分； 方案基本合理，基本符合采购人需求的得6分； 方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得2分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 10 |  |
|  | 产品质量及保证措施（10分）： 完整、合理、可行的得10分； 基本完整、合理、可行的得6分； 不完整、不合理、不可行的得2分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 10 |  |
|  | 节能环保方案（6分）： 评标委员会根据各投标人提供的节能环保方案进行优劣评价。 完整、合理、可行的得6分； 基本完整、合理、可行的得3分； 不完整、不合理、不可行的得1分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 6 |  |
|  | 关键技术方案（6分）： 评标委员会根据投标人提供的关键技术进行综合打分。 内容齐全、完整、操作性强、科学、合理的得6分； 内容基本完整、操作性和合理性一般的得3分； 内容不齐全、不合理的得1分； 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 6 |  |
|  | 服务便捷性（10分）：针对服务便捷性优势方面的描述，包括服务机构基本情况、稳定性、项目实施期间配合服务的便捷程度等进行评定。 服务机构稳定性好、便捷程度高的得10分， 存在欠缺但基本满足采购需求的得6分， 服务便捷性低、机构设置不稳定的得2分， 不提供方案的不得分。 | 10 |  |
|  | 售后服务方案和保证措施（10分）： 评标委员会根据各投标人所提供的售后服务方案中，售后服务承诺和履约保证，技术服务的合理性、可行性等情况进行优劣评价。 完整、合理、可行的得10分； 基本完整、合理、可行的得6分； 不完整、不合理、不可行的得2分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 10 |  |
| 总得分 |  | 65 |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分。

评委签名：

年  月   日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照名称一致。 | 供应商名称与企业法人营业执照（或者电子营业执照）名称一致。 |
| 2 | 总投标报价超出预算价的或最高限价的投标为无效投标。 | 预算价为 3304110元（最高限价： 3304110元），总投标报价超出预算价的最高限价的投标为无效投标； |
| 3 | 综合单价超出综合单价限价的投标为无效投标。 | 综合单价超出第五章采购项目需求第一条中综合单价限价，综合单价超出综合单价限价的投标为无效投标 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求。 | 标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 |
| 5 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和采购文件中规定并对实质性要求完全响应。 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和采购文件中规定的并对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价文件符合性审查不合格。

2、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传或关联（有特殊备注的除外）（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （35分） | 本次采购为非专门面向中小企业，本次评审将对中小企业声明函中满足采购文件要求的小微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 满足采购文件要求且投标报价最低的为评审基准价，等于基准价的得分为满分。其他投标人的报价分按照下式计算： 报价得分＝（基准价÷参与评审报价）×35。 | 35 |
| 报价得分（35分） |  |  |

第四章  采购合同样本

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

（仅供参考，可以另行拟定）

采购合同

委托方（甲方）:

受托方（乙方）：

签 订 时 间 ：

项目名称：                                                项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容及要求：

二、费用：

费用总计为：人民币￥         元，(大写：     元整)。

三、付款方式：

货物到甲方指定地点，验收合格，乙方须提供正规的发票后，甲方向乙方支付该批次货物总价的 50%，三个月后，甲方向乙方支付该批次货物总价的 47.5%，剩余2.5%在货物验收合格12个月如无质量问题一次性结清（不计息）。

四、交货期及交货地点：

4.1、交货期：乙方需在12 个月内按招标人要求分批交货。中标人收到招标人的发货函后 7 日内将货发到招标人指定地点（应急情况下要求承诺 24 小时内交付）。

4.2、交货地点：甲方指定的仓储地点或工地现场存放点，存放点由甲方指定。乙方负责交 货地点的卸货和现场存放点的就位及整齐堆放

五、知识产权约定：

5.1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉；若甲方受到此类侵权指控（包括收到第三方的律师函、索赔函等文书）或起诉，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用（包括但不限于法院诉讼费、保全费和律师费等为处理相关事宜支出的所有费用）。如甲方不得不继续使用该货物，由此扩大损失部分也由乙方承担，但甲方需提前发函告知乙方。

5.2、甲方永久享有乙方为本合同项下提供的货物、软件、技术资料的使用权，并无需承担任何费用。

六、包装运输

6.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失 的责任或费用。

6.2 配件全部要求以全新纸箱为外包装，数量以整数为一箱，包装箱外字体工整、清楚。附有详细装箱单和质量证书。

6.3 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵至甲方指定地点，并负责到场卸货，货物运输费、保险费及装卸费包含在总价中。

6.4 货物运输及到场卸货均由乙方自行负责，货物到场后，继续由乙方负责保管直至通过最终验收并办理交接手续为至。

七、验收

7.1 货到现场初步验收：产品运抵现场，乙方需提供产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等，甲方将对产品的数量、规格、外观、厚度等方面进行检验，如有不符，乙方应在 3 日内进行补齐或更换，直到甲方检验合格为止，由此所产生的一切费用均由乙方承担。

7.2 抽检验收：甲方对到货产品进行抽样检测，若经甲方或甲方委托的第三方检测机构检验发现产品与招标文件的技术要求不符时：第一次，乙方应在 3 日内更换所有同批次产品，如该批次产品已使用，乙方要承担甲方因产品更换、返工、维修等各项经济损失，具体损失按实结算，如乙方不履行，甲方有权从履约保证金或质保金中扣除相应费用并有权终止合同，该扣款不予退还，且乙方须在 7 个工作日内补足扣除款项。第二次，乙方应在 3 日内更换所有同批次产品并支付违约金人民币伍万元整，该笔款项由乙方承担，从履约保证金或质保金中一并扣除。如该批次产品已使用，乙方要承担甲方因产品更换、返工、维修等各项经济损失，具体损 失按实结算，如乙方不履行，甲方有权从履约保证金或质保金中扣除相应费用并有权终止合同，该扣款不予退还，且乙方须在 7 个工作日内补足扣除款项。第三次，乙方应在 3 日内更换所有同批次产品并支付违约金人民币壹拾万元整，该笔款项由乙方承担，从履约保证金或质保金中一并扣除且甲方有权终止合同。如该批次产品已使用，乙方要承担甲方因产品更换、返工、维 修等各项经济损失，具体损失按实结算，如乙方不履行，甲方有权从履约保证金或质保金中扣 除相应费用并终止合同，该扣款不予退还，由此产生的一切费用均由乙方承担。以上因产品不 合格造成的损失，如甲方从履约保证金或质保金中扣除后仍不足，乙方应在 10 日内银行汇票或 电汇方式给甲方，该款项不予退还。无论抽检的产品是否合格，在检测过程中对产品产生损坏 的损失由乙方承担，乙方应在 3 日内重新发送同规格的合格产品到甲方指定地点；如检测不合 格，则检测费用由乙方承担，如检测合格，则检测费用由甲方承担。如乙方不及时赔偿甲方损 失，甲方有权从履约保证金或质保金中扣除相应费用，履约保证金或质保金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权从未支付的货款中扣除，并保留终止合同的权利，同时乙方须在 7 个工作日内 补足履约保证金或质保金。

7.3 乙方协助验收、抽样检测等工作。

八、质量标准、质保期和质保服务

8.1 质保期：以最后一批产品到货并验收合格之日起不少于 1 年（具体时间按投标承诺），但乙方不能免除所供产品因达不到国家相关标准所造成的永久质量责任。

8.2 售后服务：乙方向甲方供应的产品在质保期内免费提供维修、保养和更换等服务。乙方在收到通知后 2 小时内派人到达现场，并在收到通知后小时内免费修复或更换产品。如果乙方在收到通知后 12 小时没有修复或更换产品，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.3 乙方协助安装调试。

九、所有权与风险转移

9.1 货物所有权和毁损、灭失的风险自乙方将货物运至甲方指定的交货地点并通过最终验收后止，出具书面验收报告并办理交接手续后由乙方转移至甲方。

9.2 所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不得减轻或免除乙方的货物质量责任；不影响因乙方履行义务不符合合同约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十、违约责任

10.1 如甲方未按时支付合同款项，应按延误天数及同期银行存款利率向乙方支付违约金。

10.2 如乙方延期交货，每逾期一日，乙方应按未该批次交付货物总价的 1%向甲方支付违约金，但该违约金累计不超过该批次货物总价的 10%；逾期超过 10 日（不含 10 日）仍不能交货的，甲方有权单方解除本合同，或甲方也可以重新组织采购活动。

10.3 如乙方提供的货物品种、型号、规格、技术参数、数量、质量及提供服务等不符合合同规定及技术资料规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换补货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换补货物的，甲方可单方解除合同。如因甲方原因造成的，乙方可免除责任。乙方更换补货物仍不符合合同规定及技术资料规定标准的，乙方应向甲方支付该批次货物总价的 5%的违约金，累计达到 2 次，乙方应向甲方支付该批次货物总价的 10%的违约金，甲方有权单方解除本合同，或甲方也可以重新组织采购活动。

10.4 因乙方逾期交货、不能交货或交付的货物不符合要求等违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付该批次货物总价的 10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.5 由于乙方所提供的货物质量不合格给甲方或第三方造成人身财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

10.6 乙方存在违反合同条款有关知识产权的违约行为，向甲方支付该批次货物总价的 10% 违约金。

10.7 乙方存在违反合同条款有关转让和分包的违约行为，经甲方指出仍不纠正的，甲方有权单方解除合同。

10.8 对于合同中所列的违约金和赔偿款，甲方有权从履约保证金或货款或质量保证金中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除乙方继续履行合同的义务，也不减轻乙方合同项下的其他责任和义务。各个条款的违约金等违约责任，甲方有权并列适用。如违约金不能弥补乙方对甲方造成的损失，乙方还需另行承担相应的赔偿。

十一、不可抗力

11.1 不可抗力系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.2 受阻方应在不可抗力事件发生后 7 日内，以书面形式通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生原因、情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同下义务的影响，并在另一方合理要求的时间内提供证明。

11.3 发生不可抗力事件时，双方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

11.4 若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

11.5 一旦不可抗力事件的影响持续 60 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成 一致的处理办法。

11.6 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

十二、税费

12.1 中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

12.2 发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

十三、转让和分包

13.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或 转移给第三方。

十四、风险条款

14.1产品在正式完成移交手续之前发生的被盗、损毁、运输、装卸机械及装卸人员等一切风险等均等均由乙方负责，与甲方无关。

十五、合同修改

15.1 欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

十六、争端处理

16.1 因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由慈溪市仲裁委员会裁决解决。

16.2 仲裁发生的费用（包括仲裁费、律师费、保全费、执行费等）均由违约方承担。

十七、合同生效及其它

17.1 本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

17.2 在支付第一笔货款前，乙方向甲方提交合同总价的 2.5％作为履约担保，履约担保在本 年度合同期满且提供的所有产品验收合格后，无息退还乙方剩余部分（扣除违约金）。

17.3 合同实施过程中，若发生乙方无法供货或不配合甲方的供货要求，甲方有权终止合同，并可向乙方追偿给甲方带来的一切损失。

17.4 本年度合同终止时，若甲方还剩余相应货物的，甲方选择退货的，乙方应退还相应的全部货款，并承担由此发生的一切损失和费用（包括但不限于运费、保险费、仓库费、装缷费等及退回货物时所发生的一切相关费用）。

17.5 本项目合同项目下所产生的应收账款不得质押、转让。

17.6 招标文件、投标文件和采购过程中的澄清文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

17.7 组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下:

1）本合同文本及附件；

2）中标通知书；

3）澄清文件（含询标纪要及承诺）；

4）投标文件及补充文件（澄清文件、其他补充资料）；

5）投标文件及附件。

19.8本合同正本2份，甲乙双方各1份；副本6份，甲方5份，乙方1份。均具有同等的法律效力。 当正本与副本内容有偏离时，以正本为准。

甲方(盖章)：                                 乙方(盖章)：

甲方代表签名：                               乙方代表签名：

地址：                                       地址：

开户：

帐号：

日期： 年 月 日

# 采购项目需求

一、招标货物名称、规格、最高限价清单：

| 序 号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 综合单价限价 |  | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） |  | （元） |  |
| 1 | DN15旋翼湿式水表 | 个 | 20000 | 51.2 |  | 1024000 |  |
| 2 | DN15旋翼湿式水表(单表接表帽） | 个 | 15000 | 49 |  | 735000 |  |
| 3 | DN15旋翼湿式水表(无表接表帽） | 个 | 10000 | 46.8 |  | 468000 |  |
| 4 | DN20旋翼湿式水表 | 个 | 1000 | 64 |  | 64000 |  |
| 5 | DN25旋翼湿式水表 | 个 | 50 | 92 |  | 4600 |  |
| 6 | DN40旋翼湿式水表 | 个 | 50 | 190 |  | 9500 |  |
| 7 | DN50 水平螺翼液封水表 Q3/Q1=80 | 个 | 20 | 460 |  | 9200 |  |
| 8 | DN80 水平螺翼液封水表 Q3/Q1=80 | 个 | 20 | 560 |  | 11200 |  |
| 9 | DN100 水平螺翼液封水表 Q3/Q1=80 | 个 | 20 | 630 |  | 12600 |  |
| 10 | DN150 水平螺翼液封水表 Q3/Q1=80 | 个 | 5 | 960 |  | 4800 |  |
| 11 | DN200 水平螺翼液封水表 Q3/Q1=80 | 个 | 20 | 1560 |  | 31200 |  |
| 12 | DN50 宽量程高灵敏度液封水表 Q3/Q1=200 | 个 | 20 | 900 |  | 18000 |  |
| 13 | DN80 宽量程高灵敏度液封水表 Q3/Q1=200 | 个 | 10 | 1020 |  | 10200 |  |
| 14 | DN100 宽量程高灵敏度液封水表 Q3/Q1=200 | 个 | 10 | 1150 |  | 11500 |  |
| 15 | DN150 宽量程高灵敏度液封水表 Q3/Q1=200 | 个 | 5 | 2100 |  | 10500 |  |
| 16 | DN200 宽量程高灵敏度液封水表 Q3/Q1=200 | 个 | 10 | 4100 |  | 41000 |  |
| 17 | DN50伸缩滤水箱 | 个 | 20 | 350 |  | 7000 |  |
| 18 | DN80伸缩滤水箱 | 个 | 20 | 450 |  | 9000 |  |
| 19 | DN100伸缩滤水箱 | 个 | 20 | 550 |  | 11000 |  |
| 20 | DN150伸缩滤水箱 | 个 | 5 | 800 |  | 4000 |  |
| 21 | DN200伸缩滤水箱 | 个 | 10 | 1200 |  | 12000 |  |
| 22 | DN300伸缩滤水箱 | 个 | 5 | 3550 |  | 17750 |  |
| 23 | DN50 宽量程大流量液封水表 Q3/Q1=200 | 个 | 10 | 1200 |  | 12000 |  |
| 24 | DN80 宽量程大流量液封水表 Q3/Q1=250 | 个 | 10 | 1309 |  | 13090 |  |
| 25 | DN100 宽量程大流量液封水表 Q3/Q1=250 | 个 | 10 | 1547 |  | 15470 |  |
| 26 | DN150 宽量程大流量液封水表 Q3/Q1=250 | 个 | 5 | 2300 |  | 11500 |  |
| 27 | DN200 宽量程大流量液封水表 Q3/Q1=250 | 个 | 10 | 3500 |  | 35000 |  |
| 28 | DN300宽量程大流量液封水表 Q3/Q1=250 | 个 | 10 | 9500 |  | 95000 |  |
| 29 | DN50螺翼水平表专用滤水箱 | 个 | 10 | 300 |  | 3000 |  |
| 30 | DN80 螺翼水平表专用滤水箱 | 个 | 10 | 400 |  | 4000 |  |
| 31 | DN100 螺翼水平表专用滤水箱 | 个 | 10 | 500 |  | 5000 |  |
| 32 | DN150 螺翼水平表专用滤水箱 | 个 | 5 | 800 |  | 4000 |  |
| 33 | NBIOT 无线远传水表DN15 | 个 | 1000 | 280 |  | 280000 |  |
| 34 | NBIOT 无线远传水表DN20 | 个 | 1000 | 300 |  | 300000 |  |
| 最高限价：总价（人民币：元） |  |  |  |  | 3304110 |  |  |

注：1）中标后，合同签订前，招标人有权考察所有投标人响应情况，如发现与投标响应不符的情况，招标人有权不予签订合同，并移交相关部门处理。否则招标人有权终止合同，并没收其履约保证金。

2）投标报价超出招标综合单价（或招标总价限价）任一限价的投标将导致无效标）；

3）本招标文件的数量为预估数量，在实施过程根据中标综合单价按实结算。在实施过程中可能出现与预估量不一致的风险以及在合同期内的材料费浮动不予调整，合同结束后多余库存材料由投标人自行处置。该风险均由投标人承担，请投标人给予谅解。

★二、产品技术参数：

招标技术要求

（一）、技术要求

1、旋翼湿式水表

型式：本次采购的旋翼式水表采用的封装形式为计数器整体浸泡在水中。

| 型号 | 公称 口径 | 常用 流量 Q3 | Q3 /Q1 | 过载 流量 Q4 | 常用 流量 Q3 | 分界 流量 Q2 | 最小 流量 Q1 | 最小 读数 Min | 最大 读数 Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (m3/h) |  | (m3/h) |  | (L/h) |  |  |  |
| DN15 | 15 | 2.5 | 100 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
| DN20 | 20 | 4 | 100 | 5 | 4 | 80 | 50 |  |  |
| DN25 | 25 | 6.3 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 |  |  |
| DN40 | 40 | 16 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0.00005 | 999999 |

| 口径（mm） | 长度（mm） | 宽度（mm） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 165 | 94 | 1.5 |
| 20 | 195 | 94 | 1.8 |
| 25 | 225 | 98 | 2.4 |
| 40 | 245 | 124 | 5 |

工作条件：温度等级 T30，水压等级 MAP10，压力损失△P63。

主要技术参数：

最大允许误差： a)低区（Q1≤Q＜Q2）最大允许误差为 ±5% b)高区（Q3≤Q≤Q4）最大允许误差为 ±2%

尺寸

结构及材料要求：

1）表体外观：水表整体外观、线条流畅优美。

2）机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，机件间配合紧凑、表盘标志必须符合国家。 相关要求，表盘标志清晰度高，标度盘内气泡直径不得大于 3 毫米。

3）表壳：球墨铸铁，内外喷塑。

4）水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等）：ABS 塑料或更好材质。

5）字轮、度盘：ABS 白塑料或更好材质。

6）齿轮：POM 塑料或更好。

7）叶轮衬套：尼龙加二硫化钼自润滑剂合成塑料。

8）罩子、接管、螺母：铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2)或更好铜质，每只水表须配 2 个铜接管、2 个螺母、 2 个垫圈。

| 主要技术参 数：型 号 | 公称 口径 mm | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 过载流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小 流量 Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/h |  | m3/h |  | m3 |  |
| DN-50 | 50 | 80 | 1.6 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.005 | 999,999 |
| DN-80 | 80 | 80 | 1.6 | 78.75 | 63 | 1.26 | 0.8 | 0.005 | 999,999 |
| DN100 | 100 | 80 | 1.6 | 125 | 100 | 2 | 1.25 | 0.005 | 999,999 |
| DN-150 | 150 | 80 | 1.6 | 312.5 | 250 | 5 | 3.125 | 0.05 | 9,999,999 |
| DN-200 | 200 | 80 | 1.6 | 500 | 400 | 8 | 5 | 0.05 | 9,999,999 |

| 型 号 | 公称 口径 mm | 长 | 宽 | 高 | 连接法兰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm |  |  | 法兰外径 mm | 螺栓孔中心园直径 mm | 连接螺栓数量（只） |
| DN-50 | 50 | 200 | 232 | 380 | 165 | 125 | 4xM16 |
| DN-80 | 80 | 225 | 252 | 360 | 200 | 160 | 8xM16 |
| DN100 | 100 | 250 | 262 | 380 | 220 | 180 | 8xM16 |
| DN-150 | 150 | 300 | 325 | 420 | 285 | 240 | 8xM20 |
| DN-200 | 200 | 350 | 352 | 420 | 340 | 295 | 8xM20 |

2、水平螺翼液封水表（R80 预留通用指针）

2.1 型式：本次采购的水平螺翼可拆式水表采用的封装形式为小液封。

2.2 工作条件：温度等级 T30，水压等级 MAP10，压力损失△P63。

2.3 主要技术参数： 注：投标方应承诺所投产品可在以上技术参数的基础上按照招标方要求进行提升。

2.4 基本尺寸：

3、宽量程大流量液封水表（预留通用指针）

3.1 特点：具有大流量性能优越，流通能力大，压力损失小，读数清晰，使用寿命长等特点；

3.2 工作条件：温度等级 T30 水压等级 MAP10 压力损失：等于或优于△P40

| 型号 | 公称 口径 mm | 常用 流量 Q3 | 过载 流量 Q4 | Q3/ Q1 | Q2/Q 1 | 分界 流量 Q2 | 最小 流量 Q1 | 最小读 数 | 最大读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h |  |  |  | L/h |  | m3 |  |
| DN-50 | 50 | 63 | 78.75 | 200 | 1.6 | 504.0 | 315.0 | 0.0005 | 999,999 |
| DN-80 | 80 | 125 | 63 | 250 | 1.6 | 640.0 | 400.0 | 0.0005 | 999,999 |
| DN-100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 1.6 | 1024.0 | 640.0 | 0.0005 | 999,999 |
| DN-150 | 150 | 400 | 500 | 250 | 1.6 | 2560.0 | 1600.0 | 0.005 | 9,999,999 |
| DN-200 | 200 | 630 | 787.5 | 250 | 1.6 | 4032.0 | 2520.0 | 0.005 | 9,999,999 |
| DN-300 | 300 | 1600 | 2000 | 250 | 1.6 | 10240 | 6400 | 0.02 | 99，999，999 |

| 口径 DN mm | 长度 L mm | 连接法兰 |  |  | 重量 约 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰外径 mm | 螺栓孔中 心圆直径 mm | 连接螺栓孔 数量 只 |  |
| DN-50 | 200 | 165 | 125 | 4×M16 | 10 |
| DN-80 | 225 | 200 | 160 | 8×M16 | 12 |
| DN-100 | 250 | 220 | 180 | 8×M16 | 15 |
| DN-150 | 300 | 285 | 240 | 8×M20 | 28 |
| DN-200 | 350 | 340 | 295 | 8×M20 | 48 |
| DN-300 | 500 | 445 | 400 | 12×M20 | 114 |

| 3.3 主要技术参数： 注：投标方应承诺所投产品可在以上技术参数的基础上按照招标方要求进行提升。（承诺函格式自拟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 基本尺寸： 注：以上水表的尺寸均为参考尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、宽量程高灵敏度液封水表（预留通用指针） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 特点：要求具有小流量性能优越、量程比宽、大叶轮低流速、使用寿命长等的特点； 4.2 工作条件：温度等级 T30 水压等级 MAP10 压力损失：等于或优于△P63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 工作条件：温度等级 T30 水压等级 MAP10 压力损失：等于或优于△P63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 主要技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | 公 称 口径 mm | 常用 流量 Q3 | 过载 流量 Q4 | Q3/ Q1 | Q2/Q1 | 分界 流量 Q2 | 最小 流量 Q1 | 低 流量 QL | 最小读 数 | 最大读数 |

| 口径 DN mm | 长度 L mm | 连接法兰 |  |  | 重量 约 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰外径 mm | 螺栓孔中 心圆直径 mm | 连接螺栓孔 数量 只 |  |
| DN-50 | 280 | 165 | 125 | 4×M16 | 18.5 |
| DN-80 | 370/225 | 200 | 160 | 8×M16 | 23/21 |
| DN-100 | 370/250 | 220 | 180 | 8×M16 | 32/30 |
| DN-150 | 500 | 285 | 240 | 8×M20 | 54 |
| DN-200 | 500 | 340 | 295 | 8×M20 | 98 |

|  |  | m3/h |  |  |  | m3/h |  |  | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN-50 | 50 | 40 | 50 | 160 | 1.6 | 0.4 | 0.25 | 0.18 | 0.0005 | 999,999 |
| DN-80 | 80 | 63 | 78.75 | 200 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | 0.3 | 0.0005 | 999,999 |
|  |  | 100 | 125 | 200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0005 | 999,999 |
| DN-100 | 100 | 100 | 125 | 200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0005 | 999,999 |
| DN-150 | 150 | 250 | 312.5 | 200 | 1.6 | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.005 | 9,999,999 |
| DN-200 | 200 | 400 | 500 | 200 | 1.6 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0.005 | 9,999,999 |
| 注：投标方应承诺所投产品可在以上技术参数的基础上按照招标方要求进行提升。（承诺函格式自拟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 基本尺寸： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、DN50-200 水表结构要求（2-4 类型）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 表体外观：水表整体外观、线条流畅优美。颜色要求为天蓝色； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，机件间配合紧凑、表盘标志必须符合国家相关要求，表 盘标志清晰度高； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 具有封印防护装置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 水表采用法兰连接，应成套供应，随同每只水表配有法兰密封垫圈 2 件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 所有水表均需根据采购方要求加盖水表专用编码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 在产品质量保证期间水表字轮、度盘清晰干净，字轮数字区域内需灌胶密封并不得出现影响水表 抄读的介质，如水雾、汽泡及水表玻璃自然碎裂（人为或不可抗力如寒潮除外）等现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 材料要求： 水表机芯主材：高强度工程塑料。 叶轮主材：高强度工程塑料。 罩子（如果有）（铸造铅黄铜（ZCuZn40Pb）） 罩子规格（厚度）应符合 CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规格 | 长度 L(mm) | 宽度 B(mm) | 高度 H(mm) | 法兰连接尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 法兰外径 D(mm) | 螺栓（纹）孔数量及孔径 (mm) | 螺栓（纹）孔中心 圆直径 D1(mm) |
| DN50 | 80 | 165 | 158 | 165 | 4×¢19 | 125 |
| DN80 | 145 | 220 | 195 | 200 | 8×¢19 | 160 |
| DN100 | 120 | 230 | 215 | 220 | 8×¢19 | 180 |
| DN150 | 200 | 300 | 278 | 285 | 8×¢23 | 240 |
| DN200 | 150 | 340 | 350 | 340 | 6×¢23/2xM16(进水端） 8xM16(出水端） | 295 |

| 规格 | 安装 长度 L1(mm) | 最小 长度 L2(mm) | 宽度 B(mm) | 高度 H(mm) | 法兰连接尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 法兰外径 D(mm) | 螺栓（纹）孔数量及 孔径(mm) | 螺栓（纹）孔中心 圆直径 D1(mm) |
| DN50 | 280 | 240 | 165 | 160 | 165 | 4×19 | 125 |
| DN80 | 320 | 280 | 200 | 210 | 200 | 8×19 | 160 |
| DN100 | 360 | 310 | 220 | 230 | 220 | 8×19 | 180 |
| DN150 | 440 | 390 | 310 | 300 | 285 | 8×23 | 240 |
| DN200 | 440 | 390 | 340 | 340 | 340 | 8×23 | 295 |
| DN300 | 440 | 390 | 450 | 460 | 445 | 12×23 | 400 |

表壳：球墨铸铁（牌号 QT450-10）； 铜罩子（如果有）采用红冲技术。 水表玻璃：钢化玻璃（光圆平整），应符合 CJ266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》，再不能遮挡 水表读数情况下提前预留水表数据远传传输功能。

6、过滤箱

6.1 特点：结构简单可靠、拆卸方便、过滤网面积大、滤除能力强；

6.2 工作条件：最高允许工作压力：1.6Mpa 最高允许工作温度 90 安装位置不受任何限制，可水平、 垂直或倾斜；

6.3 材料要求： 壳体：球墨铸铁（牌号 QT450-10） 过滤网：304不锈钢采用法兰连接，应成套供应，随同每只伸缩滤水箱配有法兰密封垫圈 2件

6.4 螺翼水平表专用滤水箱参数

6.5 伸缩滤水箱参数

7、 无线远传水表

7.1 技术标准： 所投产品的技术参数和相关要求必须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布 的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准）。包括但不限于： GB/T778.1~.5-2018《饮用冷水水表 和热水水表》、JJG162-2019《饮用冷水水表》、CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》、GB/T17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》、GB/T5169.21-2017《电工电子产品着火

危险试验第 21 部分非正常着火球压试验方法》、CJT224-2012《电子远传水表》。

7.2 通用技术要求： 7.2.1 产品基本条件： 7.2.2 电子部分与基表须各自独立组成，无任何形式的线束连接，满足电子部分或基表的分别可更换要求；设计上要方便水表检定和人工抄读。 7.2.3 数据采集方式限无磁传感；与应用平台之间的数据传输采用宁波本地电信运营商的 NB-IOT(窄带物联网）网络，便于进行日常的运维服务；通讯模组采用专用协议且入网时要具备空闲态重选功能， 避免单一锁频；数据传输的协议、接口规范等通讯规约满足招标人规定。 7.2.4 采用容量型锂电池供电并可独立更换且在质保期内保证无供电问题。 7.2.5 主控芯片品牌投标人须在技术规格偏离表中明确选用的品牌名称。 7.2.6 模组品牌投标人须在技术规格偏离表中明确选用的品牌名称。 7.2.7 承诺所供的水表整体不少于 6 年正常使用年限，该年限内免费提供配件及服务。

7.3 系统通讯传输要求： 7.3.1 数据上报： 7.3.1.1 每日周期上报：上报前一天 24 小时数据，数据包含每 30 分钟记录一次的数据，共 48个记录信息等。 7.3.1.2 密集周期上报：从设置的起始时间算起 4个小时，每 5 分钟一个点，共 48个点正负累计流量。 7.3.1.3 补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数 据都可以补包。 7.3.1.4 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送。 7.3.2 设置功能：可通过应用平台或红外、蓝牙等手持设备进行远程或现场设置。 7.3.2.1 高频率周期上报设置：通过应用平台设置更改发送频率，最小做到 1小时周期上报。 7.3.2.2 水表底数设置：通过手持终端设备，设置或修改水表初始读数，保证电子读数与水表机械读数 同步。 7.3.2.3IP、端口设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置 IP、端口。 7.3.2.4 周期上报离散设置：通过水表电子地址号随机离散，把上报的时间点离散，10S 最小估长，默认 0点到 8点内离散。 7.3.2.5 上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设，默认 2 次，最大可设置为 4次。 7.3.2.6 告警设置：对电压告警、磁干扰告警、电子模块分离告警、过流流量告警、反流流量告警均可 设置立即告警或周期告警（默认周期告警）。且可设置过流流量告警、反流流量告警持续时间。 7.3.3 告警功能：可对电池欠压、磁干扰、电子模块分离、过流流量、反流流量进行告警。 7.3.3.1 电压告警：水表电池欠压时，默认随周期上报数据进行告警，支持上报当前电池电压。当开 启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报。 7.3.3.2 磁干扰告警：水表受到磁干扰时，默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅 在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报。 7.3.3.3 电子模块分离告警：水表电子模块与基表分离时，默认随周期上报数据进行告警。当开启立即 告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报。 7.3.3.4 过流流量告警：水表（默认 30 分钟）持续流量＞过流告警值（默认 Q4），默认随周期上报数 据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报 数据一起上报。 7.3.3.5 反流流量告警：水表（默认 30 分钟）持续反流流量＞反流告警值（默认 Q2），默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期

| 口径（mm） | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 195 | ≤125 | ≤180 |

上报数据一起上报。 7.3.4 数据加密：采取 128 位高级加密标准，AES-128 加密、解密算法。 7.3.5 时间校对：数据周期上报时，通过 NB-IoT 芯片进行校对。 7.3.6 上传率和准确率：远传水表一次抄读成功率参照《住宅远传抄表系统》JG/T162-2009 的要求不 小于 99%； 数据总差错率应符合《住宅远传抄表系统》JG/T162-2009 的要求不大于 0.3%。

7.4 温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

7.5 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为 0%～100%，远传读数装置在 40℃至少为 93%。

7.6 安装环境等级：户外 C 级、建筑物类 B 级。

7.7 电磁环境等级：E1 级。

7.8 防护等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。

8、 电子模块部分技术要求： 注：无磁的判断依据：基表上的发讯指针为不锈钢盘状指针。

8.1 数据采集的计量单位为 1L（0.001） 1 个信号输出，保证实时数据存储

8.2 电子模块安装合理，能保证各方向人工复核抄读的方便。

8.3 可以实现正反转识别计数。

8.4 具备非易失性存储功能，断电后可保存≥30 天的历史数据量。

9、 水表基表材料、技术要求：

9.1 基表采用旋翼液封多流束冷水水表（非全指针）。

9.2 水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等））ABS 塑料或更好材质。

9.3 水表玻璃：普通钢化玻璃（光圆平整无凹槽），应符合 CJ266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》 。

9.4 字轮、度盘：ABS 白塑料或更好材质。

9.5 齿轮：POM 塑料或更好材质。

9.6 叶轮衬套：尼龙加二硫化钼自润滑剂合成塑料。

9.7 接管、螺母：铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2)或更好铜质，每只水表须配 2 个铜接管、2 个螺母、2 个垫圈。

9.8 表壳：球墨铸铁、内外喷塑

9.9 基表的精确度等级至少为 2 级，计量准确、稳定可靠，使用寿命至少为 6 年。

9.10 基表可根据招标方要求加印编码、条形码、标识等表身识别号。

9.11 水表整体尺寸必须满足以下要求：

| 口径（DN） | 20mm |
| --- | --- |
| 常用流量(Q3) | 4 m³/h |
| 最小流量(Q1) | 0.04 m³/h |
| 量程比（Q3/Q1） | 100 |
| 计量单位 | m³ |
| 最小读数 | 0.00005 m³ |
| 最大读数 | 99999 m³ |
| 最低允许工作压力 | 0.03 MPa |
| 最高允许工作压力 | 1 MPa |
| 压损等级 | △p63 |
| 温度等级 | T30 |
| 密封性 | 1.6Mpa 水压，15 分钟内不泄露 |

9.12 最大允许误差：从包括最小流量在内到不包括分界流量的低区中的最大允许误差为±5%。从包括 分界流量在内到包括过载流量的高区中的最大允许误差为±2%。

9.13 在产品质量保证期间水表字轮、度盘清晰干净，字轮数字区域内需密封并不得出现影响水表抄读 的介质，如水雾、汽泡及水表玻璃自然碎裂（人为或不可抗力如寒潮除外）等现象。

9.14 其他参数：

（二）检测报告（注：需符合以下要求）

1）DN20 旋翼式水表： 示值误差符合 GB/T778.1-2018 7.2.3/GB/T778.2-2018 7.4 要求； 流体扰动试验符合 GB/T778.1-2018 6.3.4/GB/T778.2-2018 7.10 要求； 静压试验符合 GB/T 778.1-2018 4.2.10/ GB/T778.2-2018 7.3 要求。

2）DN100 垂直螺翼式水表 1、标志与铭牌及指示装置：符合 GB/T 778. 2 2018 6.4.2 和符合 GB/T 778.2 20 18 6. 4.3 要求 2、示值误差：在选取 Q₃=100 m 3 /h R=200 Q₂/Q₁=1.6 进行试验符合 GB/T 778. 2 20 18 7.4 要求 3、压力损失试验：符合 GB/T 778. 2 20 187.9 4、逆流试验：符合 GB/T 778. 2 20 187.8 5、流体扰动试验：进行敏感度等级 U0/D0 试验，符合 GB/T 778. 2 20 187.10 6、静压试验：符合 GB/T 778. 2 20 187.3

3）DN20 无线远传水表 1、示值误差 符合 GB/T778.1-2018 7.2.3/ GB/T778.2-2018 7.4 要求。 2、流体扰动试验 符合 GB/T778.1-2018 6.3.4/ GB/T778.2-2018 7.10 要求。 2、机电转换误差 符合 JJG162-2019 6.2.3 要求。 4、静磁场对数据采集的影响 将外径 70mm，内径 32mm,剩磁 3850GS 到 4000GS 标准磁环。放置在

电子模块的不同位置并同步电子读数和机械读数，在测试流量的过程中，显示的电子读数与机械读数 误差不大于 1 个脉冲当量，如 10L 发讯，则差不得大于 10L。 5、水表电子部分防水等级要求：IP68 使用潜水箱，水面在水表外壳底部 2 米，持续实验时间至少 4 小时，检查外壳进水情况，要求电子部分能正常工作。 6、静压试验 符合 GB/T 778.1-2018 4.2.10/ GB/T778.2-2018 7.3 要求。

4）DN300 水平螺翼式水表 1、标志与铭牌及指示装置：符合 GB/T 778.2-2018 6.4.2 和符合 GB/T 778.2-2018 6.4.3 标准条款。 2、示值误差：在选取 Q₃=1000 m3/h ，R=160 ，Q₂/Q₁=1.6 进行试验，符合 GB/T 778.2-2018 7.4 标准条款。 3、压力损失试验：符合 GB/T 778.2-20187.9标准条款。

（三）、售后服务要求

1、中标人应按照本项目特点提供良好的售后服务，并在标书中提供售后服务承诺书等相关资料。

2、质保期：以最后一批产品到货并验收合格之日起 不少于 1 年（具体时间按投标承诺），但乙方不能免除所供产品因达不到国家相关标准所造成的永久质量责任。

3、如在质保期内，由于中标人所提供的产品质量上的问题而引发工程事故，招标人因此所遭受的一 切经济损失均由投标人承担。

（四）验收方式

1、产品的验收标准：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，中 标人投标时提供的实物样品均作为质量技术标准和验收标准。 投标文件中有关技术条款和售后服务条款若优于招标文件要求的部分，将直接成为验收执行标准的一 部分。

2、中标人在合同有效期限内，中标产品材质的不合格率累计应低于万分之一；中标人必须提供一份 供货期内的产品检测报告，经省级卫生部门检验部门检测符合 GB/T17219《生活饮用水输配水设备及 防护材料卫生安全评价规范》标准的检测报告；不合格者，中标人无权索回质量保证金。

3、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装、和中标人承诺的其他指标。 1）在交货前，投标人应对货物质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货 物符合合同规定要求的检验证书，检验证书是付款的必要文件组成部分，但不作为有关质量、规格、 数量的最终检验。 2）招标人根据购销合同进行货物品牌、外观、数量、重量、技术标准等基本检测项目的验收。 若发现有货物破损、丢失、重量不足和质量问题，招标人有权拒收，中标人应在 2 日内免费补充、更 换。 抽检：招标人有权就中标人送至仓库的任一批次货物根据国家相关标准进行抽样送检，抽检次数 1~2 次。 A 取样送检的一切费用由中标人承担（材质检验、卫生检验）。 B 中标人与招标人共同抽样送检；检测部门应具备相应资质。 C 如检测结果不合格，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用均由中标人承担。

4、产品验收合格后，招标人签署检验合格证书。招标人出具的检验合格证书将成为付款的必要条件。

5、中标人交付货物时应先用书面、电传等方式通知招标人。

# 商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务地点：采购人指定地点。 |
| ★2 | 实施周期：乙方需在12 个月内按招标人要求分批交货。中标人收到招标人的发货函后 7 日内将货发到招标人指定地点（应急情况下要求承诺 24 小时内交付）。 |
| ★3 | 履约保证金金额：本项目履约保证金为合同价的2.5%，承包方于合同签订后5个工作日内递交，履约保证金递交形式不限。合同期满，扣除相应款项后按实无息退还。 |
| 4 | 报价要求：投标货币为人民币报价。投标报价应包括：含设计、制作、供货、备品备件、专用工具、包装、运输、保险、装卸、装修、安装、测试、调试、税费、验收、后续服务及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。 |
| 5 | 付款方法和条件：详见合同条款。 |
| 6 | 签订合同 按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。中标通知书发出后30日内签订合同。 |

第七章  附件

附件

投 标 函

：

(供应商全称)授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的  慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目  （招标项目名称）（编号为 QTGGZY2024057）招标活动并投标。为此：

（1）、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

（2）、提供供应商须知规定的全部投标文件。

（3）、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

（4）、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

（5）、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

（6）、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标人的规定进行处罚。

（7）、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

（9）、投标有效期为自开标日起 90 个日历天。

（10）、我们郑重声明：在同一合同项下的采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________

邮编：_______________________

电话：_______________________

传真：_______________________

供应商名称（公章）：

日期：        年   月   日

附件

法定代表人身份证明

- （若法定代表人参加开标的，在开标身份确认时另提供一份原件）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：                           系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件

附件

关于资格的声明函

致：招标人

关于贵方对采购编号为  QTGGZY2024057    的 慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目（项目名称），本单位申明如下：

- 符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件。

- 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

- 本项目我单位非联合体投标。

供应商（盖章）：

日            期：

附件

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围： |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日            期：

附件

商务条款响应表

项目名称：慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目

项目编号： QTGGZY2024057

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与相应标项的商务条款逐项比较填写。

供应商盖章：   （公章）

年     月    日

附件

技术响应表

项目名称：慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目

项目编号： QTGGZY2024057

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

2、技术参数承诺函后附（格式自拟）

供应商盖章：      （公章）

年      月

附件

开标一览表

项目名称：慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目

项目编号： QTGGZY2024057

| 项目名称 | 投标报价 （人民币元） |
| --- | --- |
| 慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目 | 小写： |
|  | 大写： |

备注：★投标总价包括本项目实施所需设备的技术、设计、制造、采购、运输、装卸、保管、保险、安装、调试、预验收相关费用、售后服务及保修期维护费、企业管理费、利润、税费等所涉及的一切费用。

投标人名称：                    （公章）

投标日期：        年    月   日

附件

分项报价表

项目名称：慈溪市水务工程有限公司2024年度（周检水表）招标项目

项目编号： QTGGZY2024057

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 综合单价 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、备注：本项目投标报价为总包干价，合同期内服务费用不因市场等因素的变动而调整（政策调整除外）。项目包括以上设备的调式、安装及原设备的拆除、运输、安置所有费用，各投标人在投标报价时应予以充分考虑，投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或服务费用申请将不予受理。

2、本次公开招标采购预算价（最高限价）为3304110元，超出最高限价的投标无效。本次公开招标设有各项综合单价限价（详见第五章采购项目需求），综合单价超出综合单价限价的投标为无效投标。

3、本表中的合计价格须与开标一览表中投标报价一致。

投标人名称：                    （公章）

投标日期：        年    月   日

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他不符合规定的单位禁止提供，中标、成交单位提供《残疾人福利性单位声明函》的，代理机构将在发布中标、成交公告时同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于210%（含210%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |  |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |  |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |  |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件

(项目名称)项目

采购编号：QTGGZY2024057

（资格审查文件或商务技术文件或报价文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

地址：

附件

法定代表人授权书

（若授权委托人参加开标的，在开标身份确认时提供一份原件）

致                 （招标人）：

（供应商全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的                   （项目名称）采购招标，采购编号为 QTGGZY2024057    ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日 期：        年    月    日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

附件

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加      项目（采购编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

3、若投标人未到现场的，请于解密完成后将签署完成的声明书扫描件以邮件的形式发送至393344378@qq.com。