温州市政府（分散）采购

采 购 文 件

项 目 编 号:WZHX2018-09-368

项 目 名 称:2018年检验设备(血站第二批）

采购方式: 公开招标

采  购  人 : 温州市中心血站

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

日  期：二0一八年九月

目    录

通  用  文  本	2

投标邀请函	3

第一部分   投标供应商须知	4

一、 说明	4

二、 采购文件	4

三、 投标文件的编制	5

四、 投标文件的递交	7

五、 开标和评标	8

六、 授予合同	10

第二部分   合同主要条款	13

第三部分   合同格式	17

第四部分   附   件	18

附件一     投标函	18

附件二     投标一览表	19

附件三   投标分项报价表	20

附件四    货物说明一览表	21

附件五    商务条款、技术规格偏离表	22

附件六    资格证明文件	23

附件七	28

附件八   同型号产品的医疗部门销售业绩	29

第五部分   招标内容及要求	30

第六部分   评标原则及方法	41

注：招标文件中加“下划线”的条款且加“▲”的条款，为重要条款，由专家进行评定。着重提醒供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

第一册

# 通  用  文  本

# 投标邀请函

：

温州市华信采购招标代理有限公司受温州市中心血站委托，就其2018年检验设备(血站第二批）项目进行采购，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按采购文件的要求认真准备按时前来投标。

1．招标编号：WZHX2018-09-368

2． 项目名称：2018年检验设备(血站第二批）

3． 招标内容：详见采购文件第五部分。

4． 采购文件发售时间：2018年9月17日起至开标时间截止；

采购文件发售地点：温州市华信采购招标代理有限公司

采购文件发售价格：人民币300元（售后不退）。

5． 投标保证金：人民币3000元整（可投多个标段）

6.  投标文件递交截止时间：2018年10月 9 日 09:30分整；

递交地点：温州市东游大厦1505室（新南亚酒店对面）会议室

7． 开标时间：2018年 10  月 9 日09:30  分整；

开标地点：温州市东游大厦1505室（新南亚酒店对面）会议室

8． 采 购 人：温州市中心血站

联系人：杨先生   联系电话：13968870418

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

地点：温州市东游路东游大厦1505室

联系人：杨先生     电话 / 传真：0577-88899066/0577-88899629

温州市本级政府采购项目监管机构:温州市财政局政府采购监管处，

联系人：陈先生、马女士

联系号码：057788506788、057788523909

温州市中心血站

温州市华信采购招标代理有限公司

2018年9月 17日

# 第一部分   投标供应商须知

# 一、 说明

1. 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规组织和实施。

▲ 2. 合格投标供应商

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第22条对供应商的资格要求；

2.2  制造商具有中华人民共和国医疗器械生产许可证、医疗器械注册证及登记表，投标供应商具有医疗器械经营许可证；（国家药监局规定内的及经营范围内）；

2.3 不允许联合体投标。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4. 投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理公司均无义务和责任承担这些费用。

# 二、 采购文件

1．  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  采购文件的澄清

2.1   任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购人或采购代理机构，但该通知不得迟于投标截止时间前三日使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3．   采购文件的修改

3.1   采购人对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2   采购人可以视采购的具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投

标文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在财政部门指

定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

# 三、 投标文件的编制

1．  投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。▲投标供应商没有

按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投

标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发

现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．  投标文件的构成：

3.1  本项目各标段的投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：

3.1.1技术资信标

（1）投标函                                 （附件一）

（2）货物说明一览表                         （附件四-1）

（3）随机备品、备件、易损件、专用工具清单（如有）  （附件四-2）

（4）商务条款、技术规格偏离表               （附件五）

（5）资格证明文件                           （附件六）

a. 法定代表人授权书

b. 制造商出具的授权函（技术参数要求中有要求的必须提供）

c. 贸易公司（作为代理）的资格声明

d. 投标单位企业法人有效营业执照副本和税务登记证（复印件加盖公章）

e．医疗器械经营许可证和医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证（国家药监局规定内的）（复印件加盖公章）

（6）投标企业简介                          （附件七-1）

售后服务范围、人员配备措施及承诺      （附件七-2）

（7）同型号产品的销售业绩                    （附件八）

（8）各种优惠条件（如有）

（9）投标供应商需要提供的其他相关资料（包括投标设备彩色图纸资料和技术性能、质量水平的详细描述）

3.1.2商务（价格）标

（1）投标报价一览表                        （附件二）

（2）投标分项报价表                        （附件三）

3.2  投标文件格式

（1） 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务（价格）标中。

4．   投标报价

4.1   投标报价包括：货物款（或软件系统）、标准附件、易损件（含耗材）、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、招标代理服务费等全部费用。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2   投标供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

  - 本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购人不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5．  投标保证金

5.1  投标供应商须提供由投标供应商提供投标保证金：人民币叁仟元整；否则采购人将不接受其投标。投标保证金可汇入以下帐户：

户名：温州市华信采购招标代理有限公司

账号：11954000000323097

开户行：华夏银行黎明支行（由招标代理公司确认并开具保证金收据）

5.2  中标供应商的投标保证金在与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还手续，未中标投标供应商的投标保证金将在现场无息退还。

5.3  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3） 中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金，或未支付招标代理服务费；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6．  投标有效期

6.1  自开标之日起90天内投标应保持有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种

要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金

不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还不予退还投标

保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7．  投标文件的签署和规定

7.1  投标供应商每一个标段应提供技术资信标、商务（价格）标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其投标供应商代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3  投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8．  投标文件的密封及标记

8.1  投标供应商各标段必须将投标文件的“技术资信标”正本一份、副本五份，“商务（价格）标”正本一份、副本五份，分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖投标供应商单位公章并由法定代表人或其投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

# 四、 投标文件的递交

1．  投标文件的递交

1.1  投标文件必须在采购文件规定的投标截止时间前送达到采购文件指定的收标地点，并同时递

交投标保证金、法定代表人授权书（原件）、投标供应商有效身份证件和企业法人营业执照复印件（加盖公章）。

2．  投标文件的修改和撤回

2.1  在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3．  发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封或未装订的投标文件；

3.3  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4  以电讯形式递交的投标文件。

# 五、 开标和评标

1．  评标委员会

1.1  本项目依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2．  评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

3．  开标、评标

3.1  开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

3.2  由投标供应商代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核，并在开标记录表上签字确认。若投标供应商代表非因宣读内容及记录结果有误拒绝签字确认或者有误之处已被更正但仍拒绝签字确认的，视为无异议。

3.3  开标结束后，采购人依据法律法规及招标文件的规定对投标供应商的资格进行审查，包括投标供应商代表有效身份证件（原件）、法定代表人授权书（原件）（如法定代表人作为投标供应商代表则不需提供）、企业法人营业执照（复印件加盖单位公章）、合格供应商资格证明文件及投标保证金收据，以确定是否具备投标资格，▲未按要求提交上述资料或经审查资料不合格的，其投标文件作无效标处理。

3.4  评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。▲没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5  评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6  招标文件中加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款。对于标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏离的，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。

3.7  评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.8  ▲投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）投标响应明显不满足招标文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不符合标书中规定的实质性条款的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件的编制明显不符合招标文件规定的编制要求；

（5）在“技术、资信”标中出现投标报价的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）提供的法定代表人授权委托书不符合招标文件规定要求的；

（8）同一投标供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（9）法定代表人授权书没有加盖单位公章、无法定代表人本人签字（或盖章）的；

（10）评标委员会认定投标供应商具有法律、法规规定的不良投标行为的；

（11）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，但该供应商不能证明其报价合理性的；

（12）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.9  投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

4.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5．  投标文件的澄清

5.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选供应商

6.1  本次招标由评标委员会确定中标供应商。

6.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按各有效投标供应商的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术部分得分高的排序第一）。

6.3  排名第一的中标候选供应商放弃成交；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。

6.4  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7．  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

8．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

# 六、 授予合同

1．  最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的各标段中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对排名第二的候选供应商进行类似审查。若排名第二的候选供应商审查仍未通过，此次招标无效，应重新组织招标采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人及监管部门审查同意后，在财政部门指定的信息网上公告中标结果。

2．  中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．  授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．  签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

5．  履约保证金（采购单位另行规定的除外）

5.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向采购人提交10%的履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至货物验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6．  质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

6.2  采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7．  招标代理服务费

7.1  招标代理服务费按中标金额1.5%收取，由中标供应商在领取中标通知书时支付。

7.2  招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.3  中标供应商未按规定支付招标代理服务费的，采购人将不予退还其投标保证金。

# 第二部分   合同主要条款

1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物（或软件系统）的供货、税金、运输、保险、装卸、安装、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切家具和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、提供技术协助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5   “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6   “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.   包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.    装运标记

5.1   根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.    交货方式：

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

7.    付款方式

合同签订前卖方应提供合同总金额10%的履约保证金，如卖方未按规定提交履约保证金则买方有权拒签合同。合同签订后，全部完成供货和系统的安装、调试、验收合格后1个月内，买方向卖方支付合同总额的100 %货款（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票）；10%的履约保证金转为质保金，待质保期满一年后无质量问题7个工作日内无息退还。（如标书中另行规定的除外）

8.    技术文件和资料

8.1   提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件第六部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

8.2   如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除10%的履约保证金。

9.    质量保证

9.1   卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的家具而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和材质要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

9.2   根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

9.3   货物质量保证期

本项目货物应提供自验收合格并交付使用后至少一年（12个月）的现场免费质保期终身维修（采购文件另行规定的除外），如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。

10.   卖方履约延误

10.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

10.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

10.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

10.4  所有提供的家具交货、安装及验收都应服从买方的统一安排。

11.   误期赔偿费

11.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

12.   不可抗力

12.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

13.   税费

13.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

13.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

13.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

14.   违约终止合同

14.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

14.2  如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.   履约保证金的罚没

15.1  如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

15.2  如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

15.3  卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

16.   双方责任

16.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

16.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

17.   争端的解决

17.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

17.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

17.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

18.   转让和分包及产品不可替代

18.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

18.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

19.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

20.   合同生效及其他

20.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

20.2  本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。

20.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 第三部分   合同格式

温州市中心血站采购的                  （项目名称、项目编号、标段、设备名称）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．   合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 投标分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 投标技术和服务响应方案

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 履约保证金

(8) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

2．   合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．   货物和数量

本合同提供的货物、数量和服务及要求（详见第六部分招标内容及要求）。

4．   合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。

5．   付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

6．  交货时间及地点。

7．   合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

# 第四部分   附   件

# 附件一     投标函

投 标 函

致：温州市中心血站

根据贵方为     项目（招标编号：       ）标段     的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（价格）标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

投标供应商代表

日期

# 附件二     投标一览表

投标一览表（标段   ）

投标供应商名称：                                         （价格单位：人民币）                          招标编号：

| 序号 | 项目名称（设备名称） | 数量 （台/套） | 型号规格 | 投标报价（元） | 供货时间 | 交付使用地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） | 元 |

说明：1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中总计价相一致；

2.投标报价应包括招标代理服务费。

3.本项目为交钥匙工程。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月    日

# 附件三   投标分项报价表

投标分项报价表（标段   ）

投标供应商名称：                               （价格单位：人民币）                               招标编号：

| 序号 | 项目内容 | 型号规格 | 数量 | 原产地 | 制造厂商 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备(含税)（按采购内容清单逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套材料(含税) （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 易损件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、检验费（含第三方检验费） |  |
| 5 | 人员培训费（如有） |  |
| 6 | 至最终目的地的运费、保险费 |  |
| 7 | 招标代理服务费 |  |
| 8 | 其他 |  |
| 总 计 价 |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签名）：

日      期：   年   月    日

# 附件四    货物说明一览表

货物说明一览表

- 设备成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                          项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标内容中技术规格及配置要求逐项列出一一对应附在技术资信标内。

（2）备品、备件、易损件、专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可按以上表格形式进行复制、附在技术资信标内。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签名）：

日  期：     年    月    日

# 附件五    商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                          招标编号：

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不做任何说明，将被视为完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

# 附件六    资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市中心血站：

本人       （姓名）系          （投标供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号、标段  ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律有货由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

职务：

附：授权代表身份证明

（三）制造商出具的授权函

致温州市中心血站：

(制造商名称)主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方                 （项目名称、编号）采购项目的采购邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以报价供应商合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年    月    日签署本文件，（贸易公司名称）于     年    月    日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                           制造商名称

法定代表人姓名和职务                   法定代表人姓名和职务

授权代表人签名                         授权代表人签名

（四）贸易公司（作为代理）

的资格声明

1.   名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年该货物主要客户的名称地址：

列表详细说明

4.   同意为投标人制造货物的制造商名称

5.  在温州市固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其他。

6.  以下资料，如果代理商有的话请提供：

持证安装人员         人，专职质量检验人员          人，

机械、电气工程技术人员          人，

其中：高工          人，工程师       人，

技术负责人姓名、职称

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

（五）投标单位企业法人有效营业执照副本和税务登记证（复印件加盖单位公章）

（六）提供制造商具有中华人民共和国医疗器械生产许可证、医疗器械注册证及登记表，投标供应商具有医疗器械经营许可证；（国家药监局规定内的）（复印件加盖单位公章）；

# 附件七

- 投标企业简介

- 售后服务（质保期内、质保期满后）售后服务承诺（故障修复、响应时间、服务范围、人员配备、配件供应）

# 附件八   同型号产品的医疗部门销售业绩

同型号产品的医疗部门销售业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供自2016年1月1日以来同类产品的销售业绩（提供合同复印件加盖单位公章）。（最多认可4个业绩）

2、投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：       年    月    日

# 第五部分   招标内容及要求

一． 总体要求

1．投标供应商应对招标标段范围内的所有内容进行投标，提供产品及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及相关文件的提交、质保期维护等服务。

2．投标供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

二、招标内容一览表

2018年检验设备(血站第二批）：

标段一：血细胞分析仪 1台 （进口论证产品） 预算：35万元人民币；

标段二：血小板振荡保存箱大 1台（进口论证产品）预算：40万元人民币；

标段三：血小板振荡保存箱小 1台（进口论证产品）预算：15万元人民币；

标段四：洗板机 1台 （进口论证产品）预算：4.3万元人民币；

标段五：振荡培养孵育箱 1台（进口论证产品）预算：5万元人民币；

标段六：酶标仪1台（进口论证产品）预算：6万元人民币；

标段七：采血秤 6台（进口论证产品）预算：15万元人民币；

标段八：离心机              1台  预算：5万元人民币；

标段九：自动体外除颤器（AED）2台 （进口论证产品） 预算：6万元人民币；

标段十：离心机（大容量样本） 1台 （进口论证产品） 预算：10万元人民币；

注：进口论证产品为允许进口设备投标；

三、技术规格及配置要求

标段一：血细胞分析仪

1、仪器为临床提供全血细胞及血液白细胞五分类的全自动检测。

▲2、仪器采用微量用血检测，满足难采血病人标本检测，全血（包括静脉血和末梢血）和末梢血预稀释双重检测模式，自动进样全血和末梢全血均不高于20ul用血量均能检测五分类全部参数（分类+计数）

▲3、仪器采用核酸DNA/RNA荧光染色流式细胞检测技术并有相应试剂，WBC应有相应分类染色试剂（染液），并用激光进行分类

4、仪器检测光源采用半导体激光光源，降低用户的使用成本。

5、测试速度≥60个样本/小时，仪器标配自动进样器，具有自动连续检测功能和手动进样检测、原始管进样盖帽穿刺等功能。

6、能够提供定量幼稚粒细胞及异常淋巴细胞检测参数，提供各项异常报警信息，有效保证异常标本的检出。

7、仪器能够提供≥24项检测参数（不含散点图、直方图和研究参数），包括WBC、LYMPH%、LYMPH#、MONO%、MONO#、NEUT%、NEUT#、EO%、EO#、BASO%、BASO#、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR；4项研究参数：IG#、IG%、OTHER#、OTHER%； 3个直方图、散点图。

8、采用液路聚焦原理检测RBC/PLT以保证结果准确性

9、操作界面语言为WINGDOWS XP中文界面，电脑界面中文软件操作

10、RBC、PLT、WBC直方图均采用智能化的浮动鉴别线以准确区分

11、能提供完善的、与仪器配套的并具有国家SFDA认证的质控品和相配套的原厂校准品。

12、质控类型：≥2种，检测试剂种类≤4种，试剂安全环保，不含氰化物。

13、原厂原配的检验数据管理软件，无存储限制，可以打印多类自需的中文报告单。

14、选配SNCS在线质控远程维护功能，

15、具有RS-232和LAN数据输出接口以方便联网

16、一级经销商提供日常维修服务，提供当地区域的工程师售后服务，同时制造商原厂人员进行技术支援。

标段二：血小板振荡保存箱大

|  | 1.产品名称：医用血小板振荡器及恒温保存箱 |
| --- | --- |
|  | 2.产品来源：原装进口 |
|  | 3.产品描述：提供多种规格振荡器及恒温保存箱，可自由配置不同容量，振荡器及恒温保存箱可分体并独立使用;可通过升级振荡箱增加血小板储存量;保存箱底部配备可锁定式脚轮可自由推动 |
| ▲ | 4.机型：台式、单扇门 |
|  | 5.箱体：304不锈钢材质，表面抗氧化防腐涂层 |
|  | 6.箱门：双层绝热玻璃门，配置磁性密封条，保持良好气密性 |
|  | 7.储存量：机采血小板总储存量128袋，手工分离血小板储存量192袋 |
|  | 8.温控系统：数字化微电脑温度控制系统 |
|  | 9.温控范围：22±2℃，并可调节 |
|  | 10.温控精度：±0.5℃ |
|  | 11.显示精度：±0.1℃ |
|  | 12.超温报警：＜20℃或＞24℃，并可设置 |
| * | 13.摇荡器：具有单独的注册证、可脱离保存箱单独使用 |
|  | 14.振荡器：分层振荡架，可抽拉、拆卸 |
| * | 15.振荡架：采用304不锈钢材质，边缘有挡板，防止血小板袋滑出 |
|  | 16.振荡频率：60次/分钟，并可调节 |
|  | 17.振荡幅度：50mm±5mm，并可调节 |
|  | 18.振荡方式：水平往复式 |
|  | 19.制冷系统：封闭式压缩机，使用非氟环保制冷剂 |
|  | 20.加温系统：空气循环加热器 |
|  | 21.断电报警：控制器内置电池，可在断电时持续监控温度，并发出声光报警 |
|  | 22.振荡器运动报警：控制器实时监控振荡器运动发生卡死等异常运动故障，发出声光报警 |
|  | 23.开门报警：开门超时发出声光报警 |
|  | 24.记录系统：日常工作状况、报警信息、振荡运动记录及温度记录等形成记录日志，保证全程溯源 |
| * | 25.温度曲线：屏显温度形成温度曲线并存储，方便查看温度状态 |
| ▲ | 26.操作界面：大于等于7英寸彩色触控显示屏 |
|  | 27.温度及振荡显示：数值及图表，实时显示并自动存储 |
|  | 28.数据端口：USB、Ethernet、GSM、SD |
| * | 29.密码设定：操作界面可设制密码控制，分权限管理 |
|  | 30.数据传输：可通过网络连接并上传LIS/HIS管理系统，也可发送信息至指定手机或平板电脑 |

标段三：血小板振荡保存箱小

|  | 1.产品名称：医用血小板振荡器及恒温保存箱 |
| --- | --- |
|  | 2.产品来源：原装进口 |
|  | 3.产品描述：提供多种规格振荡器及恒温保存箱，可自由配置不同容量，振荡器及恒温保存箱可分体并独立使用;可通过升级振荡箱增加血小板储存量;保存箱底部配备可锁定式脚轮可自由推动 |
| ▲ | 4.机型：台式、单扇门 |
|  | 5.箱体：304不锈钢材质，表面抗氧化防腐涂层 |
|  | 6.箱门：双层绝热玻璃门，配置磁性密封条，保持良好气密性 |
|  | 7.储存量：机采血小板总储存量32袋，手工分离血小板储存量48袋 |
|  | 8.温控系统：数字化微电脑温度控制系统 |
|  | 9.温控范围：22±2℃，并可调节 |
|  | 10.温控精度：±0.5℃ |
|  | 11.显示精度：±0.1℃ |
|  | 12.超温报警：＜20℃或＞24℃，并可设置 |
| * | 13.摇荡器：具有单独的注册证、可脱离保存箱单独使用 |
|  | 14.振荡器：分层振荡架，可抽拉、拆卸 |
| * | 15.振荡架：采用304不锈钢材质，边缘有挡板，防止血小板袋滑出 |
|  | 16.振荡频率：60次/分钟，并可调节 |
|  | 17.振荡幅度：50mm±5mm，并可调节 |
|  | 18.振荡方式：水平往复式 |
|  | 19.制冷系统：封闭式压缩机，使用非氟环保制冷剂 |
|  | 20.加温系统：空气循环加热器 |
|  | 21.断电报警：控制器内置电池，可在断电时持续监控温度，并发出声光报警 |
|  | 22.振荡器运动报警：控制器实时监控振荡器运动发生卡死等异常运动故障，发出声光报警 |
|  | 23.开门报警：开门超时发出声光报警 |
|  | 24.记录系统：日常工作状况、报警信息、振荡运动记录及温度记录等形成记录日志，保证全程溯源 |
| * | 25.温度曲线：屏显温度形成温度曲线并存储，方便查看温度状态 |
| ▲ | 26.操作界面：大于等于7英寸彩色触控显示屏 |
|  | 27.温度及振荡显示：数值及图表，实时显示并自动存储 |
|  | 28.数据端口：USB、Ethernet、GSM、SD |
| * | 29.密码设定：操作界面可设制密码控制，分权限管理 |
|  | 30.数据传输：可通过网络连接并上传LIS/HIS管理系统，也可发送信息至指定手机或平板电脑 |

标段四：洗板机

1▲   洗板头：         8，16通道洗板头可选，注液针和排液针分开；

2    洗液通道：       1，2或4位洗液通道；

3▲   适用酶标板类型： 无需更换洗板头，即可清洗U、V型或平底96孔微孔板，可定义储存20种尺寸微孔板型号；

4    注液体积：       50-3000ul洗涤, 50ul增量；

50-400ul 注液，50ul增量；

5▲  清洗功能：       可实现ELISA板强洗和柔性细胞滴洗二合一功能；

- 残留量：         交叉吸液模式，每孔洗液残留量：≤2ul；

- 注液准确度：     ≤2%（300ul注液量，96孔板）；

- 注液均一性:      整板CV≤4% （96孔板）；

9   排液速率：       软件可调；

10  注液速率：       软件可调；

11  排液方式：       具有孔内单点排液及双点排液两种模式；

12  清洗程序：       可定义并储存多达20个清洗程序；

13  震荡功能：       线性震荡功能，三种震荡强度可调；

14  选配模块：       可选配真空抽滤模块，过程控制模块和磁珠分离模块

配置

- 洗板机主机1台；

- 8道洗头1个

冲洗瓶2个，废液瓶1个。

标段五：振荡培养孵育箱

- 主要用途

进行酶免实验的微孔板振荡器，可用来振荡微孔板，提供优秀的混合效果。

- 详细的技术参数

1、振幅1.5 mm，温和振荡，为小体积样品混合提供最佳效果

▲2、最大载重为5 kg，可一次性放置大于等于6块微孔板，提高样品处理量

3、振荡速度模拟刻度控制，速度连续可调，振荡速度范围：150 -1,350 rpm

▲4、定时器可设置1-120分钟计时时间，计时结束之后，设备自动报警并停止运转，实现无人值守操作

▲5、加热模块的加热功率为等于小于300 W，温度数字显示，最高温度可至65℃；50℃以下时控温精度为±2℃，50℃以上时控温精度为±4℃

6、加热模块有安全电路设计，防止过温操作

7、保护级别IP30

8、仪器尺寸（W×H×D）：320×125×375 mm

9、工作环境温度：5-40℃，最大相对湿度80%

- 配置清单

1. Titramax 1000主机一个

2. 加热模块一个

3. 平盖保温罩一个

标段六：酶标仪

1   波长范围：    340～750nm；

2   测量范围：    0.000～4.000 OD；

3▲  测量方式：    可选择常规测量，精密测量和中心测量方式，消除液面形态对测量结果的影响；

4   读数时间：    读数时间：6秒（单波长）8秒（双波长）；

5   准确度：

(492nm)0.000-2.000 OD：优于+/-(1.0%+0.010 OD)；

(492nm)2.000-3.000 OD：优于+/-(1.5%+0.010 OD)；

6   线性度：

340 to 399nm：0.000-2.000 OD优于±2%；

400 to 750nm：0.000-2.000 OD优于±1%；

2.000-3.000 OD优于±1.5%；

7   精密度：

(492nm)0.000-2.000 OD：优于+/-(0.5%+0.005 OD)；

(492nm)2.000-3.000 OD：优于+/-(1.0%+0.005 OD)；

8   分辨率：       0.001 OD；

9▲ 滤光片架：    标准配置4滤光片架，波长分别为405，450，492，630nm。可配置8张滤光片架。也可以选配能放置6滤光片架；

10▲ 光学系统：   12个测量通道,1个参比通道；

11  质控：        QC-PACII酶标质控检测板用于定期校准仪器；

12  酶标板型：    U、V和平底型板；

13  定量测量：    自动绘制标准曲线，曲线类型：点对点、线性回归、非线性回归、多项式曲线、三次方曲线、对数曲线、4参数曲线等，可保存，方便以后调用；

14  震荡功能      线性震荡功能，有4种速度可调

15  外接设备：    可外接打印机或计算机,并提供管理软件；

可选配功能：

16  彩色触摸屏，中文操作界面；

17  温度控制模块： 对微孔板的控制可以达到0.1℃的分辨率，在室温至42℃之间任意调整，整板间温差小于0.5℃；

18  可调梯度滤光片，400～700nm之间以1nm/步可调，实现波长扫描。

19  需接入使用单位的实验室管理系统

配置

- 洗板机主机1台；

- 405，450，492，630nm四个滤光片1套

- 应用软件1套

- 台式电脑1台

标段七：采血秤

1,用于全血采集过程中称重，摇摆，采血过程监控，确保血液质量及采血过程的信息化管理

2，采集的血液量误差: 不大于3毫升

3， 记录采血过程中各种报警：采血结束报警；低流速报警；高流速报警；采集时间过长报警（与采集预设量自动关联）；数据储量超过900个献血员数据时报警；外力撞击托盘报警； 标签校对不符报警；

4，一条采血信息能至少记录8个报警，且保存在采血信息软件里（请提供至少一条包含8个报警的的采血记录）。

5，▲每条献血记录包含30项关键采血信息，便于对采血过程进行信息追溯：如：采血时间，捐献编号，血型， 护士编号，预设量，采集量等（请提供包含30项采血信息项目表）

6，符合采血操作规程中的要求：采血时间过长报警与采血预设量200ml\400ml自动关联，选择200ml预设量时采血时间超过5分和7分钟自动报警，选择400ml预设量采血时间超过10分和13分钟自动报警。（请提供图片证实）

7，实时中文语音提醒和关键流程机器图文指示每一步操作。

8，电源：100-240VAC，50/60Hz。

9，采血仪尺寸(W*L*H)：≤20×40×17.5cm；

10重量（含电池）：≤3.4KG。

安全性能：

11，采血称两侧固定安装留样管支架，方便进行安全留样，避免职业暴露；

12，内设智能标签核对程序，可对血袋及留样管条码进行核对，核对不符有报警提示，杜绝标签误贴。

13，采用覆膜按键式操作控制界面，经久耐用，按键式操作科有效防止误操作，防止出现采血意外。

14，▲机器另内置一块紧急备用电池，在意外断电情况下保证采血秤能延迟工作至少30分钟，以保证采血进程不被中断、采血数据不会丢失。（提供图片）

15，条形码扫描系统: 具备双条码扫描系统，可以录入献血编码、样品识别码、护士工号、血型等信息。

人性化功能：

16 ▲可配备远程显示扫描仪:具有遥控操作和扫描功能。遥控器上有采血进程、11个LED报警指示灯，包含开始、结束、夹钳、确认等基本操作按键，并使用不同颜色标注便于区分。

17 可配备特制运输箱，无需打开运输箱，即可给采血仪充电，方便实用

18 ▲热合手柄和热合模块：可配备热合功能模块和手持热合器，减少外出采血的负重，适用外出移动采血。

19 帆布背包:可配黑色帆布背包，便于设备携带。

20 电池组：配备大容量可充电电池，一次充满电后可单独连续采血时间 ≥8小时，可单独连续热合次数≥500次。

21 电池充电组：配备批量快速充电器，可同时快速对至少4块电池充电，适用于大批量机动外出采血。

数据化管理：

22 液晶大屏幕上显示采血开始时间、采血结束时间、方便、准确地记录采血时间。（提供机器图片）

23 数据转移方式：存储器手动转移、无线实时自动转移、无线非实时自动转移三种方式。

24 具有基本模式、数据模式、无线数据传输（由内置无线数据发射器、外置无线数据接收器及管理软件组成）三种工作模式，用户可根据需要进行快速切换。

25 标配中文数据管理软件包,每台计算机可监控至少128台采血仪

26 所有采血仪能组成一个独立的无线传输联网平台，该平台能在Windows，Android系统运行（请提供联网平台在各系统下运行的数据信息）

27 可以进行采血量按采血地点，采血护士，采血规格进行统计分析及报表打印（请分别提供采血数据分析统计图表）。

标段八：离心机

- 最高转速：≥3000r/min；

- 最大离心力：1190xg；

- 最大容量：12*10ml

- *控制系统：数字显示，危机控制，直流无刷电机，运行时噪音低，转速精度高；自动平衡，具有容量大离心机腔内，温升较小 。

- 报警显示：配有电子门锁，门盖保护，故障自动报警识别

- 转速精度：±20r/min

- 速度设定：600-3000r/min

- 离心力设定：50-1190xg

- *定时范围：1~99h59min。

- 最大噪音：＜55dB。

- *生产制造商同时具有ISO9001质量管理体系、ISO13485医疗器械管理体系。

- 门锁为电子门锁，故障自动报警识别。

- *转子参数

| 转子型号 | 最高转速 | 最大容量 | 最大离心力 |
| --- | --- | --- | --- |
| No.1角转子 | 3000r/min | 12x10ml | 1190×g |
| No.2水平转子 | 1230r/min | 专用转子 | 200×g |
| No.3血小板细胞转子 | 1190r/min | 专用转子 | 190×g |
| No.4血小板细胞转子 | 600r/min | 专用转子 | 50×g |

- *电源要求：AC220V；50Hz；5A。

- *电机功率：40W

需同时离心试管容量不少于1000ml；

标段九：自动体外除颤器（AED）

1、产品可由非医疗专业人士使用，用于诊断特定的心率失常，并给予电击除颤。

2、外观

2.1）尺寸≤206(宽)×97(高)×252(深) mm

2.2）重量≤2.3Kg（含电极片和电池）

3.除颤

3.1）采用“ActiBiphasic”双相波技术

*3.2）输出能量：成人模式150J-200J-200J

儿童模式：50J-70J-70J

*3.3）分析时间：≤2—5秒

3.4）充电时间：充电至最大能量准备放电的时间≤8秒

3.5）最大能量保持时间：30秒

3.6）具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全

3.7）除颤模式：成人模式和儿童模式

4.除颤电极片

4.1）黏贴型一次性电极片

4.2）预先链接，确保正常状态

4.3）具有电极片粘贴方式人形彩色示意图

▲4.4）具有电极片彩色安装指示灯用于粘贴位置声光提示

4.5）具有电极片连接状态自检功能和有效期语音报警提示

4.6）配备成人、儿童通用电极片

4.7）可与手动除颤器通用

5.电源

5.1）可替换一次性锂电池

*5.2）待机时间≧4年（电池报警后，还能支持最大能量放电≧9次）

5.3）内置自检程序，自动检测电池状况，电池剩余电量低时，报警提示。

▲5.4）开机模式：打开盖子电源自动接通。

6.操作

6.1）操作步骤不超过3步

*6.2）操作按钮仅1个（界面功能键不超过2个）

6.3）标配成人模式和儿童模式，二种模式可随意切换

6.4）具有中文语音提示操作

7.设备自检功能

7.1）自检功能：具有开机自检、每天自检、每月自检功能；并且具有自检结果显示功能

7.2）设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯彩色显示设备状态

7.3）设备故障位置诊断：具有设备故障位置显示功能

8.数据传输和存储

8.1）数据传输

8.2）内部存储：保存≧90分钟的救助数据(带注释的ECG)

9.安全性

9.1）振动：MIL-STD-810G 514.6 振动第4类 ( 稳固货物 )

MIL-STD-810G 514.6 振动第9类 ( 直升机 )

9.2）跌落： MIL-STD-810G 516.6 电击程序四，从1.22米及以下高度跌落，设备功能和外观无损伤

9.3）外壳防护等级：IP代码至少为IP55

9.4）急救医疗服务环境：取得IEC 60601-1-12:2014

9.5）车载强度：取得EN1789:2007､Am１:2010

10.环境储存

10.1）操作温度：-5～50度

10.2）储存温度：-20～70度

10.3）储存湿度：5～95％

标段十：离心机（大容量样本）

- 最大转速：≥6000rpm；

- 最大离心力：≥5000xg；

- 最大容量：≥3000ml

- ▲控制系统：VFD显示屏，微处理器控制采用无碳刷变频电机，转子具有自动识别功能,不需输入序列号只需放入转头即可识别自动识别最高转数，避免超速，安全可靠 。

- 报警显示：门盖不开、不平衡、超速、马达、变频电路异常检测功能

- 加速/减速：三种选择：快速、慢速、超慢速

- 速度设定：从200到6000 rpm，10 或100 rpm递增

- 离心力设定：从10到5350 xg，10 rpm递增

- *时间设定和显示：数字显示，有保留和电子蜂鸣；59分59秒，1秒递增；99小时59分，1分递增；能持续运转。

- 最大噪音：≤60分贝符合国际标准，具有进口医疗器械注册证或备案证；

- *具有程序记忆：≥50组，适合重复操作，根据样品种类和试验条件可选择≥9种不同的加减速曲线。

- *通过计算g.sec值功能得到最佳的离心条件，具有可设定分步离心模式；

- 具有离心力（xg）设定操作功能，可作RCF和转速的一键切换，速度/相对离心力交替显示；

- 品质管理：在离心机盖中央有一圆型转速测试窗口，可直接测定转速，符合GMP标准；

- *符合国际安全标准IC61010-2-020；生产制造商同时具有ISO9001国际标准质量管理体系、ISO13485医疗器械管理体系及欧盟CE三项认证。

- 门锁是互锁结构，有左右两个锁钩，不受机械冲击，采用电气二重保护回路。

- 当样品分离完成时，门盖可设定自动打开，并有铃声提示；

- ▲水平转子，无需更换转子，酶标板和离心管试管架可在同一转子上使用，矩型离心杯容量大（4X750ml），可选配不同试管架：144x5/7ml、96X5/10/15ml、68×15ml(TC)、 28X50ml(TC)、8X酶标板等。

- 额定电压、电流：220/230V，3.7A/3.6A；

- *功率和热量输出：600W，2.2MJ/H；

- 电源要求: 单相 AC220V±10%，AC230V±10%， 50/60Hz, 8A

需同时离心试管容量不少于1000ml；

四、说明：

1、产品标准和规范应符合最新版本的中华人民共和国国家标准/规范，或相应的国际标准/规范，或厂家标准/规范

2、本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有投标文件没有规定但投标供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料，应在技术标表中一一列明并在商务标分项报价表中列出对应价格。

3、▲本次标书所列设备的技术性能及配置均为最低要求，投标供应商可以按技术性能及配置要求选用的设备功能、配置、技术性能等于或高于招标文件要求，并完全满足采购需要，否则将可能作出对投标供应商不利的评定。

4、对于低于原厂方对外公布的基本（标准）配置进行招标的商品，无论招标文件对此有无明确规定，供应商都必须在技术标中对低于基本（标准）配置的内容作出明确说明。

5、所有设备必须为原厂原配产品（包括在标配基础上增加的配置也必须为原厂原配）。

6、保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

7、使用单位：温州市中心血站

交货时间：15天内（需延长时间，注明原因或采购文件技术参数中另行规定）

五、 设备的到货、安装、调试和验收

1、 安装调试时间

1.1 报价供应商在合同签订后十五天内完成设备供货、安装、调试和验收工作，确保设备的正常运行。安装标准应符合中华人民共和国有关技术标准/规范。

2、 设备的到货、安装、调试、验收

2.1 所供设备到货（使用单位指定地点）并在现场进行验收时,卖方必须派员参加并与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有短缺或损坏，卖方应立即无条件补齐或更换全新同规格产品，并承担相关费用。

2.2 卖方须提供所投产品的详细配置、技术方案、功能及买方认为需要提供的其他资料。

2.3 卖方应于设备到达现场后七日内，派遣有经验的工程技术人员进行设备安装并与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器对设备的性能进行测试，卖方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，如需买方派有关人员配合，卖方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。卖方必须在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。

2.4 设备的验收必须符合国际或中华人民共和国国家标准和厂家标准。

2.5 设备安装完毕经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因卖方产品质量或安装技术问题导致第一次验收不合格，卖方应及时予以处理，找出调度失败的原因，并应在双方约定的时间内完成再次调试，期间所发生的一切费用由卖方承担，如果第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受该货物，卖方应赔偿买方买方的一切损失，保留向卖方索赔的权利。

2.6 卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全防范措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

3、 验收合格的条件

3.1 运行结果符合产品标准和本采购文件及合同文件的要求；

3.2 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被排除并得到买方的认可；

3.3 所有合同中规定的货物和材料均已提交；

3.4 产品在交由买方使用之前已通过相关部门的验收并可通电运行；

3.5 技术文件均已移交并得到接受；

4、 人员培训

4.1设备验收合格后，卖方应立即派出经验丰富的专业医技人员对买方指派的相关人员进行现场操作和维修专业培训，保证被培训人员经过短期培训后能独立操作设备的各种功能。

4.2 卖方在投标文件中提出详细的培训计划（包括师资、培训人数、时间等）。所需费用计入投标总价，若免费培训，请在投标文件中注明。

5、 售后服务

5.1 卖方应在报价文件中提供距温州市区最近的售后服务网点的详细资料（包括人员配备、联系方式、负责人；7×24小时热线电话、配件或其他资料等）。

5.2 卖方必须对合同中规定的货物提供至少壹年（12个月）免费质保期（采购文件另行规定的除外）；时间从验收通过、买方接受并开始使用之日起计算。一年内设备连续运行正常，开机率达到95%以上。

5.3 卖方应长期为用户提供技术服务和技术支持。

5.4 卖方在接到买方通知后，应在2小时内作出响应，如出现重大故障，温州地区应在4小时内、其它地区应在24小时内派专业技术维修工程师到达现场处理问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，提供不间断的服务直到结束。

5.5 质保期满后，向买方提供优惠价格的原厂生产的配件。

6、 备品备件、易损件、耗材、检验和维修设备及工具（如有）

6.1 卖方应提供足够原厂生产的备品备件，以满足设备正常运行的需要，相关费用计入投标总价中。（如有备件应随机提供一套标准备件包，并列出清单及单价）

6.2 卖方需提供专用的检修设备及工具，其费用包含在报价中。所有检修设备和工具不许在安装调试时使用（如有）。

6.3 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应于检修设备一并提供，相关费用计入投标总价中。

6.4 在备品、备件和易损件停止生产的情况下，卖方应在停止生产前6个月，将要停止生产的计划通知买方，以便买方有充足时间备足所需的备品、备件和易损件，并按最优惠的价格供给。

7、 资料要求

7.1货物的彩页及中文说明书,操作指南等。

# 第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、评标办法（各标段相同）

1．  本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中技术、资信标70分（技术权值为70%），商务标30分（价格权值为30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即技术、资信分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商依次确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术部分得分高的排序第一）。

2．  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、 评分细则

1．  技术资信分的评定（70分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的偏离度，每一项参数偏离扣0.5-2分，每一项功能及带*项的偏离扣3-5分，扣完为止。 | 30分 |
| 2 | 投标产品的技术和性能：评委对投标货物的技术和性能综合评价，评价优得8-10分，评价良6-7分，评价一般3-5分，评价差0-2分。 | 10分 |
| 3 | 投标产品的配置：评委对投标货物的配置综合评价，酌情给分0-5分。 | 5分 |
| 4 | 运行成本：消耗品或易耗品价格 评委对消耗品或易耗品价格进行综合评价，酌情给分 | 5分 |
| 5 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费 评委对维修成本进行评价，酌情给分 | 5分 |
| 6 | 维修能力：评委对制造商在就近地区的维修能力进行评价，按能力优劣酌情给分。 | 5分 |
| 7 | 市场占有率：评委以投标产品2016年1月1日起（以合同签定时间为准）医疗机构用户情况进行酌情给分 | 5分 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的得0.5分、投标产品主体列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的得0.5分；投标人须提供有效期内采购清单，并显著标识，否则不得分。 | 1分 |
| 9 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，酌情给分。 | 2分 |
| 10 | 投标文件制作质量：评标对投标文件的制作质量进行综合评价，根据制作情况酌情给分。 | 2分 |

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术、资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

2．  商务（价格）评分（30分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

▲（3）如投标供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

（4）投标供应商的报价均超过了采购预算且采购人不能支付的，或有效投标供应商小于3家的情况下，本项目则应予废标，重新组织招标。

3、 有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标供应商依次作为该项目第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

六、 定标办法

本次招标由业主确定中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃成交；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。

七、确定中标供应商

中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在发布采购公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。