政府采购进口产品申请核准表

申报时间：     年     月     日                              编号：

| 基 本 情 况 | 申请单位（采购单位） |  | 温州鑫港物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 |  | 陈辉和 |  |  | 联系电话 | 0577-56676010 |  |  |
|  | 拟进口的产品名称 |  | 理化板、通风柜、生物安全柜、超净工作台、危险品柜、气路系统相关配件、纯水系统、万象抽气罩、VAV文丘里阀门 |  |  | 采购目录 |  |  |  |
|  | 数 量 |  | 9项 |  |  | 金 额 | 本项目总投资额约2845.6万元（其中进口费用约人民币1787.62万元 |  |  |
|  | 采购产品所属项目名称 |  | 温州金属现代物流中心一期J幢(温州市食品药品检验检测院实验室业务用房）扩建改造工程实验室设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： □ 国家鼓励进口产品（ ） □ 国家限制进口产品（ ） □ 经全省统一论证的产品品目（ ） □ 其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 单 位 意 见 | 申请理由： □ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； □ 2.在中国境外使用而进行采购的； □ 3.其他（请在意见阐述中注明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 意见阐述： 见附件。 负责人： 联系电话： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 | 论证时间 | 2018年11月6日 |  | 论证意见 | 建议采购进口设备 |  |  | 附件 | 张 |

附表1：

拟采购的设备清单及功能要求

| 序号 | 仪器名称 | 主要规格参数 | 数量 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化板 | 采用规格为20mm厚的理化板台面，结构紧固致密，能抗冲击。耐化学腐蚀性能要求：通过“国家化学建筑材料测试中心”检测，按照“GB/T 17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法”的国家标准检验； 甲醛释放量必须符合GB18580-2001的检测标准； 台面需为绿色环保产品。 | 850米 | 280.500 |
| 2 | 通风柜 | 铝木结构，通风柜测试必须符合 EN 14175或DIN12924-2或BS7258的标准要求 | 71台 | 514.75 |
| 3 | 生物安全柜 | 产品认证：欧盟EN 12469认证，美国NSF/ANSI 49认证，符合CFDA-YY0569标准；过滤效果要求：应配两块ULPA超高效过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%；洁净等级要求：ISO14644.1标准Class 3（中国标准1级标准)； | 9台 | 72 |
| 4 | 超净工作台 | 工作区域洁净度：洁净等级工作区洁净等级可达到ISO3级，优与行业标准的ISO5级洁净度是HEPA过滤器的10倍；空气洁净度标准：ISO 14644.1 Class 3（1级洁净度） | 4台 | 23.2 |
| 5 | 危险品柜 | 柜体通过90分钟防火测试,提供产品满足EN14470-1、GS、FM和CE标准的认证证书 | 8台 | 36 |
| 6 | 气路系统相关配件(包括氮气发生器、隔膜阀、集成二级减压阀、阻火器、气路系统主材) | 压缩空气、普通氮气、高纯氮气、氢气、氧气、乙炔、氦气、氩气、二氧化碳共计9种气体，供气系统包含：泄漏侦测系统、低压报警系统、全自动特殊气体输送柜、PLC监控及APP远程监控系统等；气体通过时，能满足纯度99.9999%的输出用于：O2、H2、He、H2、C2H2等非腐蚀性气体；功能：波纹管1级，纯度最高可达6.0，兼容氧气用途；进气压力:20bar/50bar； 出气压力: 1bar/10bar ，进气接口：G1/4"； 出气接口：1/4"F NPT；流量：3.5Nm3/h； 工作温度：-20℃-+60℃；膜片材料：哈氏合金。集成式二级减压阀(通风柜型）； 0-1.6MPa/0-0.25MPa；用于：O2、H2、He等非腐蚀性气体；功能：波纹管1级，纯度最高可达6.0，兼容氧气用途；进气压力:20bar/50bar；出气压力: 1bar/10bar，进气接口：G1/4"；出气接口：1/4"F NPT； 流量：3.5Nm3/h；工作温度：-20℃-+60℃； 膜片材料：哈氏合金。 | 整套系统 | 229.5564 |
| 7 | 纯水系统 (包括水系统主机、关键配件、及管路) | 纯水制备系统包含多功能保护柱、RO反渗透膜、内置EDI模块、254nm紫外灯、相关水质检测仪表和集成控制面板，充分保证水机运行的稳定性和安全性。制水水机与纯水储存水箱为分体式设计，便于售后维护维修操作（RO、EDI等重要组件需在出厂时内置于主机）；主机制水量(单台) ≥80 升/小时，可24小时不间断制水；反渗透回收率最大可达75%，系统回收率>50%；主机产水水质：电阻率≥5MΩ·m@25℃（典型值10-15 MΩ·cm@25℃）、有机物TOC ≤ 30 ppb、微生物≤ 10 cfu/ml；具有智能化RO膜回收率调节功能，自动监测并根据系统进水水质优化RO膜回收率,节约水资源，并且提高RO膜的使用寿命；RO模块带温度反馈控制系统，可使反渗透膜在不同的季节里流速稳定；RO产水包含三向电磁阀，可自动冲洗排放启动初期不合格产水；内置与主机同品牌长效、抗结垢设计连续电流去离子（EDI）模块。EDI模块阴极应有活性炭涂层（投标文件中需提供说明书及防结垢设计原理图），真正做到免维护，节省耗材和维护成本。主机内置三组电阻率检测器，可在自带的液晶显示屏上显示。1进水电导率；2反渗透产水电导率；3EDI产水电阻率等水质参数；纯水电极常数为0. 1 cm-1，316L不锈钢材质，超强防腐蚀。系统具备7寸彩色触摸液晶屏幕，并可通过屏幕获取系统重要信息；系统具备中英文等多语种菜单；系统内置自动清洗程序，自动控制主机内管路消毒；系统噪音低于50分贝（距离1米处），满足实验室工作环境标准要求。 | 整套系统 | 70.3453 |
| 8 | 万象抽气罩 | 活动臂管：铝合金材质，总长度为1500mm, 有效工作半径1350mm, 管径75mm；关节：高密度PP聚丙烯材质，带有低摩擦处理的橡胶导向环，支撑弹簧和关节连接杆采用不锈钢材质，关节可360o任意定位；关节松紧旋钮：高密度PP聚丙烯材质，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合；气流调节阀：蝶阀，手动调节外部阀门旋钮，可控制抽气流量；集气罩： PP材质，耐腐蚀；其他：以上组件空气流量的压降不超过200帕，可与实验室通风柜共享同一套通风系统，当气流量控制在150M3/H时，集气罩口的面风速可达到10m/s, 抽气效果显著，低压降能有效控制工作噪声，质量符合欧盟标准CE89/392，CE91/368，CE99/44-93/68 | 152个 | 83.6 |
| 9 | VAV文丘里阀门、自控系统 | 通风柜排风VAV设备包括：快速型变风量通风柜排风文丘里风阀（风阀全量程动作时间小于1S，风阀阀体及支架经过酚醛/特氟龙防腐处理），调节窗位移传感器，通风柜面风速监控器。通风柜面风速控制器要求：通风柜控制器：FHD120或同等级别优质控制器：通风柜面风速控制：检测通风柜调节门开度，计算通风柜排风量并控制通风柜 变风量排风文丘里阀风量，以使通风柜面风速保持恒定。LCD显示：显示通风柜实时面风速（公制）；指示灯指示通风柜使用状态。报警：在排风故障、通风柜文丘里阀故障、调节门传感器断线故障时声光报警。紧急排风控制：通过按键操作,通风柜排风瞬间调节到最大风量，在此模式下，排风量与通风柜门开度无关。 通过按键编程修改全部设定参数，包括面风速设定、报警设定、显示单位（英制/公制）、显示内容（流量/面风速）等。安装：通风柜侧前安装通风柜调节窗位移传感器要求：作用：用于通风柜垂直调节门开度检测。直接卷轴式调节门传感技术。不锈钢的外覆尼龙的钢丝连到精确的十圈电位器上调节门开度变化，电位器电阻改变，并传输给通风柜面风速控制器。通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号。 钢丝直连到调节门或者其配重/链轮上。VAV数据集成网关：VAV集成网关通过与LonTalk协议与各VAV连接，将各种数据汇总，并提供BacNet/IP通讯接口。通风柜-变风量阀控制要求采用基于风量的控制系统，调节窗动作时，迅速调节变风量阀，使风量变化至设定值。每台通风柜配置一套VAV控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在1秒内迅速稳定到设定值，一般为0.5±0.1 m/s。该系统至少包括一个调节窗位移传感器，一个材质为PPS或其他满足实验室防腐要求材质的变风量阀（带风量实测功能）、一个符合标准的显示控制面板、一个带有LON或BACnet标准通讯协议的控制器。系统应具有以下功能特性自动调节以满足不同状态下的安全面风速设定要求控制面板显示实测排风量值实际测量通风柜排风量，输出实际排风流量，支持房间流量准确控制支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态不安全的条件下，声音及显示报警通风柜需按国际标准保证安全最低排风量支持夜间工作模式支持就地键盘操作及功能显示屏支持意外紧急排放功能键支持LON或BACnet的标准通讯协议通风柜监控面板要求可实时显示当前通风柜面排风量值具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作单台通风柜具有待机及夜间模式运行，可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗显示安全/危险运行状态具备自定义扩展功能具备COM端口支持本地通信以及网络连接变风量排风阀要求阀体应采用PPS或其他满足实验室防腐要求材质，专为有机/无机通风柜排风设计高温挤压一次成型满足实验室防火要求受控于通风柜控制器执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤3秒专用控制器，单独的看门狗与大容量的EEROM，快速计算风量测量传感器：，风量测量精度小于5％。安装无需直管段噪音：低噪设计达到或优于ASHRAE噪音标准位移传感器要求测量范围：0-1m测量精度±0.2% | 119套 | 477.6637 |

附表2

拟采购进口产品的意见阐述

1、理化板：此项目除理化前处理区以外全部选择进口理化板。理由：根据我单位前期项目调研发现目前国内生产的理化板与全进口理化板存在较大差异，主要表现如下：在相同厚度情况下，国内产品与进口产品相比较更容易出现形变，造成仪器无法水平，最终影响实验结果出现偏差甚至导致无法进行相关检测工作正常进行。在相同的使用环境下，国内产品在耐腐蚀、耐刮痕等相关性能上面比全进口产品要差。另我单位在前期项目调研过程中与我省其他食药检单位沟通过程中，发现其他单位在重点实验室都采用进口理化板。

2、通风柜：此项目主要实验室采用进口通风柜。理由：根据我单位前期项目调研发现国内生产的通风柜于进口通风柜存在较大差异。国内组装通风柜普遍存在气密性不够，在理想环境下基本无法通过六氟化硫检测。而一些国际主流品牌进口通风柜在理想环境下是可以通过六氟化硫的检测，从而提高实验人员的安全系数。另国外主流品牌进口通风柜可以达到0.3m/s的面风速前提下能够安全的把危险废弃排出，达到节能效果，另实验室在使用年限达到后普遍存在风机分量衰减，使用进口通风柜即使后期风机分量有衰减，也能正常使用。

3、生物安全柜、超净工作台：此项目全部采用进口。理由：国产生物安全柜和超净工作台与进口生物安全柜和超净工作台在性能上存在一定差异，主要表现如下：进口产品生产所参照的执行标准比国内产品生产的执行标准更加完善与严格。另在此设备中的操作都是涉及有毒有害物质，如一旦发现不达标将直接影响实验人员的安全。

4、危险品柜：此项目危险品柜（如酸碱柜，防火柜、毒品柜）选择进口主流品牌。理由：国内目前生产危险品柜和进口危险品柜存在很大差异。进口危险品柜生产所执行的标准比国产危险品规生产所执行的标准更加完善与严格。例如目前国内所生产的防火柜防火时效普遍在10分钟左右，而进口防火柜时效都是30分钟、60分钟、90分钟，如发生火灾，使用进口防火柜可以争取更多的时间以便实验人员逃生。

5、气路系统相关配件：此项目氮气发生器、隔膜阀、集成二级减压阀、阻火器、气路系统主材应全部选择进口主流品牌。理由：国内产品与进口产品在做工与选材上面存在较大差异，国产的氮气发生器难以满足质谱的用气需求，在量速和纯度可能和实际参数不匹配，同时，使用性能和机器的稳定性均与进口品牌存在一定的差异。气路主材及主要配件选用进口产品磨损小，其气密性与使用寿命远超过国产品牌，此项目气路系统设计氢气、乙炔、氧气等危险气体，如在后期使用时一旦发生泄漏，则后果严重。

6、纯水系统：此项目纯水系统主机选择进口产品。理由：国内产品与进口产品存在较大差异，主要体现进口产品制备效率更高、过滤系统更加完善，使用寿命更加长久，故障率低。如后期所制备纯水一旦不达标，将直接影响实验结果的准确性。

7、万象抽气罩：进口万象抽气罩主材为铝合金材质，国产万向抽气罩主材为PP材质，进口产品比国产产品更优；进口万象抽气罩抽气效果更显著，低压降能有效控制工作噪声。

8、VAV文丘里阀门、自控系统：此项目主要区域选择进口VAV快速反应文丘里阀。食品药品检测过程中使用的试剂均为化学产品，通过化学反应检测食品药品中对人体有害物质含量。因为新建的检测大楼外立面采用玻璃幕墙装修方案，不是原来那种开窗可以产生穿堂风的开放实验室，在检测过程中化学反应产生的气体、化学试剂挥发如果不能及时排出实验室，会对在大楼内工作的办公人员的人身健康产生一定的危害，长时间在这种环境下工作，会加大检测人员患职业病的几率。因此，保持实验室内部的空气品质，控制实验室的通风安全是现代化实验室建设的重要任务之一。因为实验室是全新风系统，运行能耗非常高，因此采用节能效果好的的控制系统是非常必要的，良好的变风量（VAV）控制系统，可以在初期投资后的3~5年内通过节省的能耗收回初期投资。为了保持实验室的通风安全，VAV系统运行时间比工作时间长。VAV系统的稳定性、可靠性对实验室的正常工作是非常必要的，要避免VAV系统的故障、维修影响正常的实验工作，同时要避免因为VAV系统的不稳定而配备大量的维护配件和维护人员。VAV控制技术是从美国、欧洲流传到国内的一种新兴的控制方案，国内没有成熟的生产厂商。国内的厂商仿制进口系统，但是因为没有核心技术，系统的控制效果非常差，面风速的控制效果超过允许的偏差范围、实验室负压逆转；为了尽量达到实验室的空气质量及负压，需要加大风机的运行，这会造成运行费用非常高，而且实验室负压会过大，可能影响实验室安全。同时因为国产VAV稳定性不好，需要配备大量的VAV配件和运行检修人员，这也会增加使用单位的运行成本。

温州市食品药品检验检测院

2018年11月21日