嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目(公示稿）

公 开 招 标

项目编号：ZJXLZFCG2019-007

项目名称：嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目

采购单位：嘉兴学院

采购代理机构：浙江新联工程管理咨询有限公司

2019年7月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章 招标需求	6

第三章 投标人须知	26

第四章  评标办法及评分标准	40

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	42

第六章　投标文件格式	51

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定，浙江新联工程管理咨询有限公司受采购单位委托，经嘉兴市财政局JM-00028747_1采购计划批准，现就嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

- 项目编号：ZJXLZFCG2019-007

- 采购组织类型：分散采购委托代理

- 采购单位式：公开招标

- 招标项目:嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目

- 招标采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★单四级杆液质联用仪 | 套 | 1 | 200 | 200 |
| 2 | ★纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 细胞涂片离心机 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | X光胶片洗片机 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 多功能冷冻离心机(离心水平板96孔板） | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 生物安全柜 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 倒置显微镜（不带摄像头） | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 迷你离心机 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 微孔板振荡器 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | ★立式真空冷冻干燥机 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 迷你涡旋仪 | 台 | 4 |  |  |
| 13 | 四维旋转混合仪 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 垂直电泳 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 小型转印槽 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 水平电泳+电源 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 梯度PCR扩增仪 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 掌上离心机 | 台 | 4 |  |  |
| 20 | 磁力搅拌器 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 单臂搅拌器 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 暗箱式紫外分析仪 | 台 | 1 |  |  |

- 采购需求（概述）

嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目经嘉兴市财政局批准公开招标采购方式采购单四级杆液质联用仪、纳米粒度及Zeta电位分析仪等仪器设备一批。

合格投标人的资格要求

- 符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本采购项目，中标供应商与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

- 公告期限：    自公告发布之日起5个工作日

九、报名、注册及招标文件的获取：

1、报名网址：

浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn/（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后报名）

2、注册网址：浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

3、政采云咨询电话：400-881-7190；

4、招标文件的获取（网上下载）：
浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/（须完成正式供应商注册）和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)（招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行免费下载）

5、报名时间：2019年7月  日至2019年7月  日。

报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人获取招标文件。

6、招标文件售价：招标文件工本费每套500元，投标单位可在投标现场缴纳招标文件费或至浙江新联工程管理咨询有限公司认购纸质版招标文件。

十、投标保证金：无

十一、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年8月  日9时30分前将投标文件密封送达到嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧)并提交给采购代理机构，完成投标签到，逾期送达、不按要求提交或未密封的投标文件将予以拒收。

十二、开标时间及地点：

本次招标将于2019年8月  日9时30分在嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧)开标，投标人可派授权代表持有效身份证明出席开标会议。

十三、招标公告发布于：浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。

十四、业务咨询：

嘉兴学院

技术咨询：丁老师       联系电话：15967366160

商务咨询：李老师       联系电话：0573-83643422  传真：0573-83640423

地点：嘉兴市文昌路671号嘉兴学院

浙江新联工程管理咨询有限公司         联系人：鲍女士

联系电话：0573-82062181　　　　　  　传真：0573-82087478

地址：嘉兴市中山东路1601号世纪广场6T601室

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系电话：0573- 82031729

十五、其他事项

供应商应按招标文件要求，提供社保缴纳证明材料。若社保缴纳地点为嘉兴市[含五县（市）]范围内的人员，供应商只需提供本项目所涉人员社保缴纳承诺函（格式详见第六章）即可，无需再提供纸质社保缴纳证明。供应商应对提交资料的真实性负责，若核实存在造假情形，监管部门将记录企业不良信用并予以公示。

浙江新联工程管理咨询有限公司

2019年7月  日

# 招标需求

# 一、设备采购清单：

| 仪器名称 | 规格型号 | 数量(台、套) | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单四级杆液质联用仪 | 主机参数要求： 一、液相色谱部分 1．全新液相色谱系统：包扩流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、自动进样器、双控温多柱位柱温箱、紫外可变波长检测器； 2．流路要求：须采用液相色谱仪原厂专用连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积； 3．四元泵： 3.1流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min； ▲3.2压力范围：系统最大最大耐压＞61.0Mpa（全流速范围内）； 3.3压力波动：<1.0%； 3.4流量准确度：<0.12%； 3.5流量精密度：<0.05%； 3.6梯度混合精确度：<0.16%； 3.7溶剂种类：4种； 4．自动进样器： ※4.1兼容孔板及常规样品瓶， HPLC样品瓶托盘数≥3个，样品位≥135个； 4.2进样方式：无样品损失，无残留； 4.3进样体积：0.01~100μL； 4.4进样体积准确度：<0.5%； 4.5进样体积精度：<0.15%； 4.6交叉污染：0.004%； 5．柱温箱： 5.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况； 5.2温控范围：5~80℃； 5.3温度准确度：±0.5℃； 5.4温度稳定性：±0.1℃； 5.5容量：最多12支色谱柱； 6．检测器：紫外可变波长检测器 6.1频带宽度：6Hz at 254nm； 6.2波长范围：190-900nm； 6.3波长精确度：±0.1nm； 6.4灯：氘灯、钨灯（可选配），均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息； 6.5数据采集频率：>100HZ； 6.6自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证； 6.7流通池具备自动温度调节功能。 二、质谱部分 1． 离子源 ※1.1 接口可兼容的离子源类型：至少包含加热电喷雾电离源 ，且内置加热电喷雾电离源喷雾针位置调节工具，可快速更换喷雾针和调整针，确保喷雾针更换前后的信号稳定性。如果能兼容ESI以外的离子源，优选。 1.2 直角喷雾设计，最大限度地减少样品污染和防止流动相进入真空光学组件，延长仪器的持续性运行时间。 1.3 可调鞘气，辅助气，吹扫气三路气体设计，即使高流速和100%的水相中也能改善仪器的响应。 1.4 内置仪器校准进样系统，无需断开质谱前端即可进行仪器自动校正，并且可将仪器自动校正添加到样品运行序列中，最大程度提高仪器的运行效率。 ※1.5 离子源采用自动真空锁和耐用的离子传输管设计，无需卸真空即可进行常规的离子源维护，提供证明材料。 1.6 离子源最大流速：2.0 mL/min。 1.7 兼容离子色谱应用接口，方便后续升级应用。 2．四极杆质量分析器 ※2.1 全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗，抗污染能力、耐受性与使用寿命，维护便利性。 2.2 质量分析器前面配置弯曲型的预四级杆，降低中性粒子噪音，同时保护主四级杆不受污染，提供证明材料。 ※2.2 质量范围：10 –1250 m/z(Da) 2.3 分辨率：全质量范围内单位质量分辨 ▲2.4 扫描速度：≥18000 Da/s 2.5 质量精度：± 0.1 Da 2.6 质量稳定性：0.1 Da/48 hour 2.7 正负模式切换：25 ms 2.8 灵敏度： 2.8.1 正离子模式: 10 pg 利血平，400:1 RMS 400 μL/min SIM，m/z 609.3 2.8.2 负离子模式 20 pg 对硝基苯酚，500:1 RMS 400 μL/min SIM，m/z 138.1 3．检测器系统：新一代DynaMax XRTM 检测系统配置离轴打拿级，离散型电子倍增器和静电计 ※3.1 线性动态范围: ≥7个数量级。 4．仪器控制 4.1 单一软件对LC/MS、IC/MS进行仪器控制、数据采集、处理和报告等，无需其它套件，操作智能，简单，合规。 4.2 提供智能的质谱方法编辑器，包含简单模式和高级模式，并且可根据待测物的物理性质、流动相的性质等自动优化为最佳的仪器参数，无需质谱基础即可操作仪器。 4.3 提供basic，component，scan各种方法类型，便于满足各种需求的操作人员。 4.4 可通过调整源内碰撞电压获得各种碎片信息，且软件内置离子比率计算工具，目标离子及确认离子等确认工具，以帮助操作人员进一步确认目标分析物。 ※4.5 仪器控制软件可兼容离子色谱等仪器控制，便于后期升级和控制离子色谱和质谱联用系统。 主要配置要求： 1.四元梯度泵1套（含在线柱塞杆清洗组件）； 2.自动进样器1套； 3.柱温箱1套； 4.单四级杆质谱仪 1套； 5.紫外可变波长检测器1套； 6.工作站控制软件1套； 7.分析型C18色谱柱 2根； 8.C18保护预柱芯 4个； 9.2mL液体进样瓶 500个； 10.计算机：i5-7500 4G 1T 集成显卡Windows 10 23.8寸显示器 11.离子色谱-质谱联用接口包； 12.氮气发生器1套； 13.延时一小时不间断电源 1套。 14.推荐品牌：赛默飞、安捷伦、Waters | 1 | 主要应用于合成物质的分子量测定、组分的含量测定、生物基质样品的检测等。 |
| 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 主机参数要求： 1、运行环境： 温度10-35℃，湿度35-80%（无冷凝） 2、硬件要求： ※2.1半导体激光器 40mw，658nm 2.2 双外壳设计，保证光路封闭 ※2.3模块式样品室，可替换并升级。 2.4主机具备电源，光源，独立的睡眠及唤醒功能。 3、测量 3.1粒度测量和分子量测量 3.1.1粒度测量范围≧0.3nm-10um 3.1.2单角度浓度测量范围：40% w/v ▲3.1.3 粒度测量角度：15度、90度和175度 ※3.1.4通过改变透镜的聚焦点自动选择样品池的最佳位置，聚焦点连续移动 3.1.5检测器：必须采用APD检测器，超高灵敏度，量子效率QE高于80%； 3.1.6准确度&重复性：优于认证参考材料标准的+/-2% 3.1.7温度控制范围：0-90℃ 3.2 Zeta电位测量 3.2.1电导率范围： 0-200ms/cm的样品。 3.2.2 ±1000mV ※3.2.3采用cm-PALS相位分析技术； 3.2.4 最大样品浓度：40% w/v ※3.2.5提供毛细管流动式电位池 3.3 透光率和折射率测量 ※3.3.1独立测试样品透光率功能，监测样品的实时状态，并作时间-光强 二维图； ▲3.3.2测试溶液体系折射率功能，折射率范围1.28~1.5 3.4应用软件 3.4.1具备SOP标准操作规程；具备粒度测量、Zeta电位测量的原始数据导出功能；支持Windows10以上的操作系统。 ※3.4.2 具备系列化分析功能，粒度及Zeta电位测量可对时间、温度、浓度、pH值、测试角度和激光聚焦位置进行一系列分析。 3.4.3具备测量结果诊断及专家建议功能，包括提供粒度、Zeta电位测量结果的质量报告，自动判断测量结果的好与坏，并提供指导。 ※3.4.4 必须符合21CFR Part 11 主要配置要求： 1.纳米粒度及Zeta电位分析仪主机 1台 2.石英样品池10*10*45mm 1个 3.毛细管样品池 5个 4.抛弃型样品池10*10*45mm 100个 5.配套分析软件 1套 6.计算机：i5-7500 4G 1T 集成显卡Windows 10 23.8寸显示器。 7.推荐品牌：安东帕、马尔文、贝克曼 | 1 | 广泛应用于生物制药、材料、化工、造纸、建材、环保、水文分析等领域，适用于纳米材料，包括乳液，悬浮液，蛋白质等样品的粒度、Zeta电位及分子量的测量，用于表征和评判各种体系的粒径分布、分子量大小以及体系稳定性。 |
| 二氧化碳培养箱 | 主机参数要求： ※1。直热式构造，无需加水；DS型搭载有干热灭菌功能 2．CO2传感器：热传导型；O2传感器：原电池型 3．外形尺寸≧W625xD635xH915 4．隔板尺寸≧W430xD430xH11 ▲5。隔板数量≧4层，每层带一扇独立小门； 6．内容量≧163L 7．温度控制范围：±5℃-50℃；温度精度：±0.1℃；温度分布：±0.3℃ ※8。灭菌温度控制范围≧60℃-140℃（1.0℃单位） 9．灭菌设定时间≧0.5h-10h 10.CO2控制范围≧0-20.0%；CO2精度≦±0.1% 11.O2控制范围≧3.0%-80.0%；O2精度≦±0.5% 12．箱内湿度：95±3%RH自然蒸发方式；温度保险装置：防止温度上升功能（自动调温器） 主要配置要求： 二氧化碳培养箱1台，电源线1根，说明书1份。 | 2 | 广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养，常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域 |
| 细胞涂片离心机 | 主机参数要求： 1.离心漏斗位≧12个；离心头独立的密封盖+机罩，整个系统双层封闭系统，内置电池 2.意外断电时，可手动紧急打开顶盖；程序设置，共可存储23套程序，外拉式程序卡可记录9个常用程序 3.转速范围≧200-2000 rpm，以10rpm递进 ※4.档加速：低、中、高，适用于不同样本；离心时间1-99分钟可调 ※5.整个离心头可高压高温（121℃）消毒 6.安全报警提示：仪器失衡、超速、机盖未锁等异常现象，处理完毕后，仪器每分钟发出一次报警提示 ※7. 6种离心漏斗，一次性（单孔、双孔）EZ漏斗（单孔、双孔、6ml单孔大漏斗）、重复使用性TPX单孔；不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒 主要配置要求： 主机一台，电源线1根，说明书1份。 | 1 | 广泛适用于免疫血液学实验室、检验室、研究室，可进行红细胞血清学实验，做抗原、抗体的鉴定及库姆式实验的结果判断等，是各类医院血库，实验室，血站，医学院校和医学研究机构的必备设备。 |
| X光胶片洗片机 | 主机参数要求： 1.定影槽、显影槽体积≤4升，满足Western间歇冲片，又节约药水使用量 2.有防结晶功能，减少因结晶而造成的伪影产生（伪影会影响医生的诊断）。 3.机的电路板设计远离排气口，可以减少对主板线路的酸碱性腐蚀。 4.水：流量：处理过程1.9 升/分钟（0.5加仑/分钟）；待机模式为0升/分钟 5. 胶片规格： 最小≦ 10 x 10 厘米/4 x 4英寸 最大≧ 35 x 43 厘米/14 x 17英寸 胶片类型：单张片和卷筒片 6.冲洗温度：28-37 摄氏度 7.烘干温度≧65 摄氏度 8.套药耗用量：600 毫升/平方米 9.处理周期：105 秒-标准周期; 主要配置要求： 主机一台，电源线1根，说明书1份。 | 1 | 主要用于X光胶片的冲洗，适用于医院，实验室，社区，门诊部等等场所。 |
| 多功能冷冻离心机(离心水平板96孔板） | 主机参数要求： ※1.最大相对离心力≥27,070 x g ；最高转速≥18,000 rmp 2.最大容量≥4×250ml水平转头，4×100ml固定角转，48×1.5/2.0ml固定角转, 16×5ml固定角转 ※3.温度范围：-20 ℃ 至40 ℃ 4.转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增；定速计时功能,达到设定转速才开始计时，提高离心机的操作可比性,获得重复结果 5.有≥9个加速和≥9个刹车档可选，保护敏感样品 6.转子、转子盖子和适配器可以高压灭菌(121°C,20分钟)，拆卸简单，便于清洁;带有预先制冷功能，转子在最高转速下，仍可以保持4 ℃ ※7.开盖高度≤29 cm，便于装载样品和更换转子 8.主机可储存≥9个用户自定义程序 9.所有转子最高转速运行时噪音≤58db(A);具备自动识别转子、转子限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全 主要配置要求： 1.大容量高速冷冻离心机主机 1台 2.2×DWP深孔板水平转子 1套 3.96孔板适配器 2个 | 1 | 1.甩板效果机型(垂直式机部分水平式)，可以离下挂壁液滴，甩除气泡，一般配合普通PCR仪、定量PCR仪使用; 2.离心效果机型(水平式)，彻底离下挂壁液滴，强力甩除气泡，96孔板固液分离/去上清、另外还可以用于96孔板甩干。 |
| 生物安全柜 | 主机参数要求： 1.气流模式:30%外排，70%循环 2.内部尺寸(W×D×H)≧ 1200x627x780mm 3.外部尺寸(W×D×H)≧ 1300x800x1568mm ※4. HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995% 5.工作台面材料:不锈钢一体成型 6.噪音:≤ 67dB 7.空气流速 Level I: 0.15 - 0.25 ; Level II: 0.36-0.45 m/s ※8.双风机设计：独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 9.双探头测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 ※10.低速安全节能模式 前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源1.10 UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制） ※11. 风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户。 ※12.前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜。 13.侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染。 14.红黄绿灯显示安全柜总体运行状态：绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）。 主要配置要求: 主机，紫外灯，照明灯，两个搁手架，可调高度支架。 | 2 | 生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。 |
| 倒置显微镜（不带摄像头） | 主机参数要求： 1 倒置相差显微镜 ※1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。工作范围：（焦点：从平板载物台顶部表面向上18.5mm）。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 1.4 照明装置：LED光源，4000K色温； 1.5 物镜： 1.5.1 IPC相衬专用物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥17） 1.5.2 IPC相衬专用物镜10X （N.A.≥0. 25 ；W.D. ≥8.8） ※1.5.3 长工作距离 IPC相衬专用物镜20X （N.A.≥0. 40 ；W.D. ≥3.2） ※1.5.4 长工作距离 IPC相衬专用物镜40X （N.A.≥0.55 ；W.D. ≥2.2） 1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。配有可移出的多孔板标本夹。 1.7 目镜：10×，视场直径为22 1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 拆下聚光镜后，可在载物台上放置高达190mm的组织培养瓶 ※1.9 相衬系统：iPC系统，在4X、10X、20X、40X之间切换物镜时无需更换相衬环即可获得高反差的清晰图像; 主要配置要求: 1. 倒置相差显微镜主机 1套 2. 落射照明系统 1套 3. 相差物镜4X、10X、20X、40X 1套 4. 光源，LED光源 1个 | 1 | 用于观察培养的活细胞 |
| 迷你离心机 | 主机参数要求： 1.最大离心容量≧12×2 mL 2.最高转速≧12500 rpm (100 rpm 步进 ) 3.最大RCF≧9800×g (100×g 步进 ) 4.离心时间设定：1 秒到 30 分 (1 秒步进 ) 或 Quick Spin 快速离心 5.噪音≦51-53 dBA 主要配置要求: 迷你离心机主机1台，说明书1份，电源线1根。 | 4 | 适用于处理PCR管和微量过滤，快速从试管壁或试管盖上甩下试剂，以及试管或排管的慢速离心。 |
| 微孔板振荡器 | 主机参数要求： 速度≧400-1400RPM，250RPM步进 幅度：1mm直径，圆周震荡 震荡时间≧48h，1s递进 间隔时间≧48h，1s递进 容量≧9块96孔板 主要配置要求: 主机1台，电源线1根，说明书1份。 | 1 | 应用于免疫测定和染色等实验，可在室温低的环境或培养箱中使用，产品外观紧凑，操作简洁方便，安全稳定无噪音。 |
| 立式真空冷冻干燥机 | 主机参数要求： 1.冻干机 1.1 无氟环保制冷剂； ▲ 1.2 冷阱冷凝室最大凝冰量 ：≥4公斤； ※ 1.3 冷凝室工作效率：≥4公斤/24小时； 1.4 冷凝室温度：≤-55℃；可快速除霜； ※1.5 不锈钢冷阱腔,冷阱容积≥6.5L； 1.6冷凝室大开口设计（直径300mm），便于水蒸汽的快速输送； 1.7冷凝管和冷凝室由316L不锈钢制成，防腐蚀抗变形，冷凝管直接位于冷凝室内，具有冷阱预冻功能； ※1.8 5.7英寸VGA-TFT触摸屏操作面板，可同时显示5个运行参数（任选）：冷凝室温度、每层搁板温度，样品温度，样品电阻，系统真空度、运行时间，阶段运行时间等； 1.9 12种语言可选操作系统,含中文；配置密码保护系统，实现设备和程序的设置及调用的授权使用； 1.10“℃/mbar”转换功能可直接调出冰上蒸气压曲线数据表，提示用户选择合适的冻干参数。 1.11控制面板包括预冻、真空泵预热、主冻干、终了冻干、待机等阶段控制； ※ 1.12手动和自动程序两种冻干模式，可自由切换；自动程序模式可编制32个冻干程序，每个程序可分为64个阶段，可设置和监视的参数包括：阶段时间，隔板温度、真空度、安全真空、搁板温度偏离范围、样品温度偏离范围、样品电阻率； ※ 1.13 3层无线加热搁板,可扩展至5层，每层搁板带样品温度传感器和电阻传感器接口，无电源线缠绕，操作方便；搁板加热控温精度±1℃; 1.14有机玻璃干燥腔,带防爆膜,密封无需真空脂，带12个接口，配连接橡胶阀和圆底冻干烧瓶； 1.15 配置真空传感器显示真空度；配有电磁阀，可控制真空度，提高冻干效率； ※2.1.16后期可增配样品共晶点测试系统，温度和电阻率传感器 2. 真空泵 ※ 2.1 进口防腐组合真空泵，同轴电机设计，化学防腐，最低真空度≤4X10-4mbar，提供更低的真空度保证更快的干燥速率； 2.2抽气率≥98 L/min，230 V, 50/60 Hz，能够充足的保证冷冻干燥高真空情况下的维持真空稳定需求； 2.3 配有油雾过滤器，保护环境； ※ 2.4 真空传感器信号接收集成测量装置,可直接与LD控制器的冻干机相连 ▲ 2.5 真空传感器测定范围：1000-0.001mbar 测量方法：派蓝尼（Pirani) 主要配置要求: 1. 冻干机主机 1台 2. 加热控制单元 1个 3. 真空电磁阀 1个 4. 底板 1个 5. 5层搁板支架 1个 6. 无线加热搁板 3个 7. 有机玻璃干燥腔 1个 8. 橡胶阀 12个 9. 250ml圆底冻干瓶 6个 10. 500ml圆底冻干瓶 6个 11. 真空泵连接管及法兰 1套 12. 真空泵 1个 13. 油雾过滤器 1个 14. 推荐品牌：Christ、SIM、爱德华兹 | 1 | 应用于生物，化学品，土壤，无机材料等样品在真空状态下的冷冻干燥 |
| 迷你涡旋仪 | 主机参数要求： 1.振荡方式：圆周振荡;轨道直径≧4.5mm 2.最大容量≧80ml 3.最大试管直径≧30mm 4.振荡转速（固定）≧3000rpm 5.机壳防护等级(DIN EN 60529)：IP40 主要配置要求: 主机1台，电源线1根，说明书1份。 | 4 | 主要应用于实验室涡旋混匀。 |
| 四维旋转混合仪 | 主机参数要求： 1.电源：220V/50HZ；功率：40W； 2.转速≧18rpm； 3.尺寸≧240×145×210mm； 4.温度范围≧+4-65℃； 主要配置要求: 主机1台，电源线1根，说明书1份。 | 2 | 应用于分子杂交，血液等各种需要混合的样本 |
| 垂直电泳 | 主机参数要求： 1.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 2.胶面积≧8.3 x 7.3 cm；短玻璃板≧10.1 x 7.3 cm；长玻璃板≧10.1 x 8.2 cm 3.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 4.灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 5.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 6.电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 7.模块化：可换置转印（western blot）等模块 主要配置要求: 垂直电泳槽套装含：缓冲液槽和盖1套，制胶框架1个，上样引导装置4个，灌胶架子1套，制胶梳 5把，短玻璃板、长玻璃板各5块 | 2 | 主要用来对少量核酸及蛋白质样品进行凝胶电泳 |
| 小型转印槽 | 主机参数要求： 1.参数设置需求：可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。 2.在低压下也能获得高效、稳定的转移。 3.具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 4.阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。 5.整体大小≧16(12(18 cm；最大胶尺寸≧7.5(10 cm；缓冲液体积≧450 ml。 主要配置要求: 小型转印槽套装 含缓冲液槽和盖1套，凝胶支架转印夹2个，纤维绝缘海绵垫4块，电转印模块，冷却盒1个，转印电极芯。 | 2 | 应用于实验中将凝胶电泳的蛋白质分子转印到硝酸纤维素等薄膜上 |
| 水平电泳+电源 | 主机参数要求： 1.要求通过IEC 1010 (EN 61010) 电器安全性认证;要求带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘 2.电泳槽尺寸（W×L×H）≥9.2×25.5×5.6 cm 3.胶盘尺寸（W×L）≧7×7cm或7×10cm 4.样品通量≧8-30 5.基座缓冲液容量≧270 ml;溴酚蓝迁移率≧4.5 cm/hr（at 75V） 6.要求带制胶器，无需使用胶带纸黏贴 7.电源输出范围≧电压10-300 V；电流≧4-400 mA；最大功率≧75 W 8. 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟；有暂停/继续功能；有断电后自动恢复功能 主要配置要求: 1．基础电源 2．水平电泳槽含：UVTP托盘7*7cm，制胶盘，8/15孔梳子缓冲液槽和盖子1套， | 2 | 主要适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量。 |
| 电热恒温水浴锅 | 主机参数要求： 1.温度范围≧室温-99℃； 2.控温精度≧0.5-2℃； 3.内胆尺寸≧300*160*130mm； 4.外尺寸≧350*200*200mm； 主要配置要求: 主机1台，电源线1根，说明书1份。 | 2 | 应用于干燥,浓缩,蒸馏,浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制剂,也可用于水浴恒温加热和其他温度试验 |
| 梯度PCR扩增仪 | 主机参数要求： ※1。图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面；通用样品槽，无需更换模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、0.5ml PCR 管 、8 联管及 96 孔PCR 板 2.升降温速率（铝槽）≧升温 3 ℃/秒，降温≧ 2 ℃/秒 3.模块温控范围≧4－99 ℃；温控精确度≦±0.2 ℃ 4.温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.3 ℃；95℃时 ≤±0.4 ℃ ※5.梯度技术，12 列温度梯度，梯度范围 1-20 ℃；温控模块采用三组回路技术；热盖可自动调节高度，适应不同耗材 6.热盖温度范围≧37－110 ℃ 7.TSP 样品温控保护技术，减少非特异性反应；具备3种温控模式：快速模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板 8.2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展；具有 E-mail 提醒功能 9.仪器可存储 700 个应用程序，可通过 USB 外接设备无限扩展 ※10.可另外连接两台不带控制面板的Nexus PCR仪，提高样品处理通量 11.超静音运行，噪音水平≤ 40分贝 12设有断电自动重启功能；具有待机休眠功能，节省能源 主要配置要求: 1.PCR仪主机，内置控制面板 2.中式电源线 3.英文操作说明书 | 1 | 主要用于扩增特定的DNA片段，被广泛地运用在医学和生物学的实验室，例如用于判断检体中是否会表现某遗传疾病的图谱、传染病的诊断、基因复制，以及亲子鉴定。 |
| 掌上离心机 | 主机参数要求： 1.最大离心容量≧6×2 mL 2.最高转速≧6000 rpm ( 转速不可调 ) 3.最大RCF≧2000×g ( 离心力不可调 )；离心时间设定：不可设定 4.噪音≦51-53 dBA 5.质量认证：CE，CSA 主要配置要求: 主机一台，电源线1根，说明书1份。 | 4 | 适用于2.0ml，1.5ml，0.5ml，0.2ml离心管和PCR用0.2ml，8排离心管。 |
| 磁力搅拌器 | 主机参数要求： 1.操作面板：钢化玻璃，超大屏幕，多参数显示；；具有锁定键，防止误操作 2.最大搅拌量 (H2O)≧20L 3.转速范围≧50 - 1500 rpm 4.加热输出功率≧1000 W 5.控温范围 (盘面)≧室温+仪器自热(2)至500°C 6.可调安全温度回路范围≧100 - 650 °C ※7.外部PT1000温度控制精度（500mlH2O在600ml烧杯，40mm搅拌子，600rpm，50℃）：0.5 ±K 8.一体成型的玻璃陶瓷盘面，尺寸≧180 x 180 mm 9.自动正反转功能：可自定义搅拌方向，或选择自动正反转搅拌模式;间歇模式：具备间歇运转的搅拌模式。 10.粘度变化趋势测量：可监测粘度变化趋势并在显示屏上显示，直观了解反应进行程度。 11.计时器：一体化定时器 / 计时器，可分别控制加热、搅拌或加热搅拌。定时器具有蜂鸣功能。 主要配置要求: 主机一台，电源线1根，说明书1份 | 2 | 主要应用于搅拌液体 |
| 单臂搅拌器 | 主机参数要求： 1.操作面板钢化玻璃材质, 大屏幕清晰显示;智能诊断功能;无碳刷直流马达，静音操作，寿命长久;具有过载保护功能 2.最大搅拌量(水)≧5 L 3.最大粘度≧4,000 mPas 4.最大扭矩≧7.5 Ncm 5.钻头夹持范围≧ 0.5-8 mm 6.无极调速，1 rpm 步进，转速范围: 0/50-2000 rpm ; 0/50-1000 rpm ; 0/50-500 rpm 7.转速条件方式：旋钮（无极调速） 8.转速偏差≦± 3 rpm (n < 300 rpm); ± 1%(n > 300 rpm) 主要配置要求: 主机一台，电源线1根，说明书1份 | 1 | 主要应用于搅拌液体 |
| 暗箱式紫外分析仪 | 主机参数要求： 1.滤色片尺寸≧150×50mm； 2.长波紫外线：365nm；短波紫外线：254nm； 3.电源：AC220V50Hz；功率：24w； 主要配置要求: 主机1台，电源线1根，说明书1份。 | 1 | 应用于做薄层分析和纸层分析的班点和检测。 |

二、资信及商务要求表

| 售后服务保障要求 | 中标后在江、浙、沪设有售后服务网点,并能提供良好的售后服务。提供的货物在使用前需进行安装、调试的，中标方需负责安装、调试并培训采购方的使用操作人员，直到符合技术要求，采购方才做最终验收。仪器使用6-8周后，用户可到生产厂家的应用实验室参加高级培训班，免收培训费。 设备安装调试保证：收到用户安装仪器通知后，在两周之内，生产厂家安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器。终生免费技术服务咨询。 |
| --- | --- |
| 质保期和维修 | 设备免费保修期：进口设备免费保修期1年；国产设备免费保修期2年；保修时间从验收及培训完成起计算。 验收不符合采购方要求的产品，中标方负责更换产品。 超过保修期的设备实行终身维修，并保证零配件的供应，提供软件终生免费升级。设备出现故障时，接到用户通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修48小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周,免费提供备件及备品服务,保证采购方正常运行。 |
| 培训 | 免费提供操作和维修培训。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后3个月内交货； 地点：采购方指定地点。 |
| 付款条件 | 中标方实验设备安装调试完成，经嘉兴学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。5%的合同履约保证金转为质量保证金，待满壹年后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息支付。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |
| 能力或业绩要求 | 提供2016年1月1日以来的相关产品销售业绩。 |

注：1.“▲”系指实质性要求指标，不满足实质性要求条款的投标文件无效;※指关键性指标,“ ★”系指核心产品。

2.除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

# 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：获取招标文件后，须进行现场踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见的工程费用、招标需求和设备技术参数等需投标单位通过现场踏勘后考虑在最终报价中，否则后果由投标单位自负），现场踏勘时间：2019年7月 日上午9时，地点：嘉兴市文昌路671号，联系人：丁老师，联系电话:15967366160。 |
| 5 | 投标文件组成：资信商务技术文件、报价文件正本各1份；副本各4份； |
| 6 | 投标截止时间及地点：供应商应于2019年8月 日9时30分前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧)。 |
| 7 | 开标时间及地点：2019年8月 日9时30分在嘉兴市公共资源交易中心开标室(嘉兴市广场路350号,蒋水港桥西侧)开标。 |
| 8 | 讲标：无 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章评标办法及评分标准 |
| 10 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 13 | 付款方式：采购单位在每月5日前根据对乙方综合考核成绩计算出上月服务费用，于每月15日前支付给中标供应商。 |
| 14 | 本项目预算金额：200万元；最高限价：200万元，投标报价超过最高限价的投标文件为无效标。 |
| 15 | 投标文件有效期： 90天 |
| 16 | 报名、注册及招标文件的获取： 本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。 1、报名网址： 浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn/ 2、注册网址：浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry 政采云咨询电话：400-881-7190； 3、招标文件的获取（网上下载）： 3.1浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/（须完成正式供应商注册）和嘉兴学院采购网(http:// cgzx.zjxu.edu.cn)（招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行免费下载） |
| 17 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 18 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 19 | 样品：无 |
| 20 | 解释：本招标文件的最终解释权属于采购单位和浙江新联工程管理咨询有限公司。 |

## 一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的浙江新联工程管理咨询有限公司（“招标人”）和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。“ ★”系指核心产品。

## （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式采购。

## （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（八）是否允许采购进口产品

允许采购进口产品。

## ▲（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## （十）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

2.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

## 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效

# （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务文件、技术文件及报价文件两部份组成。

1.资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格供应商的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书

1.5供应商营业执照副本复印件；

1.6最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.7案例成功的业绩（合同复印件）；

1.8与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.9供应商情况介绍；

1.10商务响应表；

1.11中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

1.12投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟.

1.13提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

1.14标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术文件：

A.货物类项目的投标技术文件：

(1)投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

(2)对本项目系统总体要求的理解；

(3)供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

(4)技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

(5)项目实施人员一览表；

(6)投入本项目的设备一览表；

(7)优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

(8)供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

B.服务类项目的投标技术文件：

(1)对本项目系统总体要求的理解。

(2)项目总体架构及技术解决方案。

(3)保证项目质量的技术力量及技术措施。

(4)保证工期的施工组织方案及人力安排。

(5)项目实施人员一览表。

(6)工程量、原材料、人工配置清单（均不含报价）。

(7)技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

(8)供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

(9)供应商认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

3、报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表；

3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

# ▲法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、辅材和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.供应商可拒绝接受延期要求，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2. 供应商应按资信商务文件、技术文件、报价文件的顺序分别装订成册，资信商务文件、技术文件可装订在一起），▲报价文件单独装订成册，正本各 1份，副本各 4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应将资信商务文件、技术文件、报价文件密封封装，并在封口上加盖供应商公章。投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（资信商务文件、技术文件或资信商务及技术文件，报价文件）、投标项目名称、项目编号、所投标段，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （七）投标无效的情形

### 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同供应商的投标文件相互混装;

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）在资信商务技术文件中出现报价的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）供应商案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

(一)开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表必须参加开标会并签到。

(二)采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序：

1.开标会议由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资信商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还供应商，并由供应商代表签字确认；报价文件等资信技术评审结束后再开启。

6.评审组首先对资信商务及技术进行评审打分，并完成资信和技术分的评审。

7.在开标室由主持人开启投标单位的报价文件，宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及主持人认为有必要宣读的其他内容，并由供应商代表确认。

8.浙江新联工程管理咨询有限公司记录人做开标记录，同时由主持人、记录人、监督人当场签字确认。

9.开标及评审会议结束

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表 1人,共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）浙江新联工程管理咨询有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉兴学院督察员进行现场监督。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

本项目由采购人确定中标人。

1.浙江新联工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的将被取消中标资格，并按相关规定处理。

（二）履约保证金及质量保金

2.1合同签订后7日内，中标供应商应按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，采购方收到履约保证金后合同生效。

2.2 签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 八、代理服务费

1、中标单位向招标代理机构按如下标准交纳招标代理服务费：以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数，按发改价格[2011]543号文件标准的48%计取。代理服务费用在中标通知书发出后5天内支付给招标代理单位，可采用支票、汇票、电汇等方式。各投标人应在报价时充分考虑以上相关费用。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，包括价格分为30、技术商务资信及其他分为70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。中标人拒绝与采购单位签订合同的，采购单位可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

投标人评标综合得分=价格分+资信商务技术分

- 评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2. 投标人的投标报价超过采购单位设定的最高限价，将作为无效标。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

5.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

6. 监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（二）技术资信商务及其他分（0-70分）

| 评分内容 | 评标细则 |
| --- | --- |
| 技术分 （45分） | 1、满足招标货物的性能及技术指标要求（35分） “▲”系指实质性要求指标，不满足实质性要求指标的投标文件无效。带※为关键性指标，满足招标文件所有关键性指标得20分，不符合关键性指标招标需求的（负偏离），从20分起扣，每项扣2分，扣完为止；优于关键性指标的，每一项增加3分，最高加15分。（0-35分） 2、方案整体性及方案和措施（10分）： 根据投标人提供的方案完善度、产品质量、产品先进性、供货、安装方案和措施的合理性、科学性及提供二次开发可行性，维修培训方案的及时性，评审打分。（0-10分） |
| 商务分 （10分） | 1、质保期（0-2分）：质保期超过招标文件规定的，每项设备每增加一年加1分,最多得2分。 |
|  | 2、售后服务优惠承诺（0-4分）：售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得4分，有优惠但不明显的得2分，除招标文件规定内容外无其他优惠承诺的不得分。 |
|  | 3、根据投标人提供的配件及耗材优惠情况酌情打分。（0-2分）（已列入投标报价的除外） |
|  | 4、确保供货的措施与方案（0-2分）：根据投标人提供的供货期综合比较。（须提供保证措施） |
| 资信及其他（15分） | 1、权威认证（0-3分）；投标产品及制造商通过国际、国内的权威机构关于质量管理、环境环保、职业健康与安全管理体系等认证并获得相关证书，附相关证书复印件每项得1分，最高得3分。 |
|  | 2、投标人及其投标产品的资质信誉，知名度，技术力量，综合评价（0-5分）。 |
|  | 3、成功案例（0-5分）：投标人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准），每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 |
|  | 4、投标人所投产品属于节能、环保产品各得0.5分。（0-1分） |
|  | 5、凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得1分（投标单位自行提供相关证明材料或承诺，如有不良记录有虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格。）（0-1分） |

# 第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

项目编号：ZJXLZFCG2019-007

合同编号：新联代（2019）第007号

政府采购计划（预算）确认书号：嘉兴市财政局JM-00028747_1

采购单位（以下称采购单位）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江新联工程管理咨询有限公司

采购单位式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目采购结果签订本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

合同签订后7日内，乙方应按约定向甲方交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，人民币（大写）：           ，（小写）：       元。甲方收到履约保证金后合同生效。

七.转包或分包

1．本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2．除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3．如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

1.质保期     年。（从验收及培训完成起计算）

2.质保金     元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1．付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经嘉兴学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。5%的合同履约保证金转为质量保证金，待满壹年后无质量问题、无售后服务问题、无息支付。

2．当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件、材料成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，货到后，甲方需在十五个工作日内验收，如验收不合格由乙方在三日内负责运回。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方陆份、乙方贰份。

甲方：嘉兴学院                               乙方：

开户银行：工商银行秀洲支行开户银行：

银行帐号：1204068009049001258                银行帐号：

地址：嘉兴市越秀南路56号                    地址：

法定代表或委托代理人：                       定代表或授权委托人：

签订日期：2019年   月    日                签订日期：   年   月   日

签订地点：嘉兴学院

嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目（进口设备）采购合同

合同编号：

甲方（中标供应商）：

乙方（甲方之受托方：进口代理商）：

丙方（最终用户）：嘉兴学院

甲乙丙三方就丙方的嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目由甲方委托乙方进口代理事宜进行友好协商，为明确三方的权利与义务，一致达成以下约定事项：

一、进口物资（设备）

| 进口合同号 | 进口物资（设备）名称 | 型号 | 数量 | 进口金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口合同总额 | 外币 |
|  | 人民币 |

二、授权范围

甲方委托乙方为办理相关进口物资（设备）事项的对外全权代理，并对外签订进口合同。

三、权利与义务

甲方：

1. 确认进口物资（设备）的配置和合同的价格，提供与所签合同相关的资料，以确保合同及时签订以及合同物资（设备）到达时的顺利清关。

2.应按时做好对进口物资（设备）中仪器设备的验收及调试工作，如发现规格、型号、质量、数量与进口合同不符等问题，及时在法定或进口合同约定的有效期限内通知乙方向外商交涉及索赔，并协助乙方办理商检证明。

3. 根据《嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目采购合同》（编号：）规定的时间和交货方式，按时向丙方交付全新合格的物资（设备），并向丙方开具发票。

4. 收到乙方依照本条款乙方职责6的钱款后，立即支付给丙方。

乙方：

1.根据甲方的委托要求，签订进口物资（设备）合同文本，负责所签合同的执行。

2.负责办理减免税手续。

3.对需办理机电产品进口申请表的设备，完成网上申报等有关事宜。

4.根据进口合同，积极实施对外履约，负责对外开证、购汇、付汇和对内结算等有关事宜，并及时向甲方通报进口合同的执行情况，协调有关商务事宜。

5.在物资（设备）到达进口合同规定港（站）后，应负责及时办理进口清关手续，并及时通知甲方将进口物资（设备）安全送到丙方指定地点，代垫有关费用。

6.到货后，如进口物资（设备）发生规格、型号、质量、数量与进口合同不符等问题，应做好商检手续。并凭借商检部门出具的商检证书，负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后，乙方应立即支付给甲方。

丙方：

丙方应依国家有关法律法规之规定，协助甲方或甲方委托的乙方办理进口项目的有关报批手续，如减免税、自动进口许可证手续等。

四、进口物资（设备）货款的支付与结算：

进口物资（设备）以人民币（大写）元整（小写：￥元）进行结算。如进口物资（设备）不能享受海关减免税优惠政策，则实际产生的税金由甲方和乙方自行协商承担。丙方依照《嘉兴学院物资（设备）采购合同》（编号：）的约定并且在收到甲方开具的合格发票后向甲方付款或按照甲方与丙方协商的方式付款。甲方与乙方之间的代理事项、结算事宜、纠纷处置等概与丙方无关。但整个合同过程中，甲乙均对丙方负有交货义务以及品质担保义务。

五、本合同未尽事宜，应由三方友好协商签订补充协议。

六、执行本合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地约定为嘉兴学院越秀校区。

七、本合同的任何修改、变更须经三方书面同意确认，签字并加盖公章方为有效。

八、本合同自三方授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同有效期为：

。

九、本合同一式拾份，甲方执贰份、乙方执贰份、丙方执陆份，具有同等法律效力。

十、特别声明：乙方为甲方之委托代理人，除乙方对甲方之履约担保责任外，丙方与乙方并无直接法律关系，甲方与乙方之间因委托代理发生纠纷概与丙方无关；但乙方违反法律规定的行为给丙方造成损失的，丙方有权直接向乙方索赔。

甲方：                                乙方：

地址：地址：

法定代表人（或授权委托人）：          法定代表人（或授权委托人）：

签订时间：年  月  日                 签订时间：年  月  日

丙方：嘉兴学院

地址：嘉兴市越秀南路56号：

法定代表人（或授权委托人）：

签订时间： 年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |
| --- |
| 按照嘉兴市财政局JM-00028747_1，采购编号：ZJXLZFCG2019-007,合同号：新联代（2019）第007号 ，以下项目已采购到位并验收合格。 |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币元整。 ￥: |
| 供货单位（盖章）： | 采购单位（盖章）: |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供应商留存，第四联采购办存档备查。 |

# 第六章　投标文件格式

政府采购活动现场确认声明书

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

浙江新联工程管理咨询有限公司：

本人经由（单位）负责人（姓名）合法授权参加项目（编号：ZJXLZFCG2019-007）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购单位之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签名：

年月日

投标文件接收回执

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

_			（投标人全称）			_

贵单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2019年   月   日   时 分由我中心工作人员接受。

| 项目编号 | ZJXLZFCG2019-007 | 标 项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目 |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至采购中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

浙江新联工程管理咨询有限公司

## 接收人签名或签章：

## 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在    年   月   日  时  分之前不得启封

年月日

2.资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

3．报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

4.资信商务及技术文件、报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 ————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

5.投标声明书格式：

投标声明书

致嘉兴学院（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我            （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　            　（原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年月日

6.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴学院（采购人）：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：被授权人签字（或盖章）：

职务：职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年月日

7.诚信承诺书

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：年＿＿月＿＿日

8. 类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：年月日

9.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：年月日

10.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
        本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：

12.投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

投标人代表（签名）：                         投标人（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

13.技术响应表格式：

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章： 年月日

14.

社保证明承诺函

浙江新联工程管理咨询有限公司：

我公司参与本项目的下列人员，均按规定缴纳社保。

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 社会保障号 | 社保经办机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

特此承诺。

投标单位：

15. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：          年月日

16.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自有设备需提供购销发票复印件，租赁设备需提供租赁协议复印件，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章： 年月日

17.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章： 年月日

18.投标函格式：

投标函

致嘉兴学院（采购人）：

根据贵方为项目名称： 嘉兴学院医学分子生物学学科平台续建一期建设项目的招标公告（项目编号： ZJXLZFCG2019-007 ），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______         （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各份、副本份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：银行账号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

19.开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写：￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、辅材和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用；3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：年月日

20.投标报价表

投标报价明细表

招标编号：

投标人名称：    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：日期：年月日

# 供应商注册流程

进入浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)→政府采购供应商注册→按下图提示进行。