采购需求

声明：在本章叙述过程中，凡是应提到而未提到的有关各硬件设备及软件的功能、标准、规范等要求，而国家和行业都有具体规范标准的以国家行业标准规范为准。任一投标方均不能以本文件未能提出要求为理由而规避国家和行业强制规范、标准所规定的责任义务。

- 技术要求

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄膜设备五种（离子束刻蚀机、磁控溅射镀膜机、化学气相沉积设备、电子束蒸发镀膜机、去胶机） | 1批 | 222.00 | / |
| 2 | 匀胶旋涂仪 | 1套 | 10.80 | / |
| 3 | SMT小批量贴片生产线 | 1套 | 33.50 | 锡膏搅拌机、全自动印刷机、全自动贴片机、缓冲接驳台、中型八温区回流焊、气动送料器32组、电动送料器26组、震动送料器1只 |
| 4 | 引线键合机 | 1套 | 15.50 | 含二手设备 |
| 5 | 通风橱不锈钢桌 | 1套 | 25.00 | 超净间用通风橱15套，不锈钢桌椅20张、圆凳30只 |
| 6 | 感应耦合等离子体刻蚀机 | 1套 | 332.00 | 含尾气处理 |

- 技术参数

标项1：薄膜设备五种

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子束刻蚀机 | 1台 | 45 |  |
| 2 | 磁控溅射镀膜机 | 1台 | 76 |  |
| 3 | 化学气相沉积设备 | 1台 | 48 |  |
| 4 | 电子束蒸发镀膜机 | 1台 | 40 |  |
| 5 | 去胶机 | 1台 | 13 |  |

（一）离子束刻蚀机

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 设备通过圆形考夫曼直流离子源产生的平行离子束，对光刻胶掩膜或金属掩膜下的未被掩蔽的被刻蚀材料表面进行物理轰击，达到对样品进行物理刻蚀的目的。 |
| 2.主要技术指标 |  | 腔体尺寸：Φ500mm×L500mm卧式筒型腔体，前后开门结构，离子源置于后门安装，便于清洗与维修；适当位置预留观察窗口，方便观察刻蚀情况，优质不锈钢材质。 |
|  |  | 极限真空度：≤6.7*10-5Pa |
|  |  | 静态升压：系统停泵关机后12小时后，真空度≤5Pa |
|  |  | 系统充干燥N2解除真空，短时暴露大气后抽气抽至9*10-4Pa时间≤40min |
|  |  | 考夫曼离子源配置及参数: 离子束口径：Φ160mm； 束流密度：0～1mA/cm2，连续可调； 离子能量：50～1000eV； 包含热丝电子中和器 包括等离子体桥式冷态电子中和器 栅网：2层，材质为Mo |
|  |  | 工件台尺寸：Φ120mm,Ti材质，水冷 |
|  |  | 刻蚀均匀性：≤±5%（Φ4英寸范围内） |
|  |  | 刻蚀角度：-45°～90°角范围内任意可调 |
|  |  | 工件台自转：0～30rpm连续可调 |
|  |  | 控制方式：基于PLC及工控机的全自动、半自动控制方式，包含安全报警系统 |
| 3.配置 |  | 真空刻蚀腔体、样品台系统、束闸、一体机架、辅助设施，1套 |
|  |  | 分子泵1台，口径Ф200mm,抽速1200L/s |
|  |  | 机械泵1台，抽速8L/s |
|  |  | 超高真空气动插板阀1台，Φ200mm |
|  |  | 真空测量系统1套 |
|  |  | Φ16cm考夫曼离子源及电源系统，1套 |
|  |  | 热丝电子中和器，1套 |
|  |  | 质量流量控制器，2台 |
|  |  | 工艺气路：2条 |
|  |  | 两维（自转、角度）水冷工件台1套 |
|  |  | 反溅防污系统1套 |
|  |  | 自动控制系统1套包含PLC及模块、工控机、显示器 |
|  |  | 样品刻蚀台专用低温循环水机1台 |
| 4.售后服务 |  | 设备验收合格后质保1年，保修期外提供终身维修。 |

（二）磁控溅射镀膜机

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 设备用途：通过磁控溅射技术在不同材料衬底上沉积：金属材料、非金属、金属化合物、非金属化合物、半导体材料薄膜等。 |
| 2.主要技术指标 |  | 溅射室尺寸：≥Φ500mm*H420mm |
|  |  | Load-lock室尺寸：≥L400mm*W350mm*H200mm |
|  |  | 送取样品方式：自动；机械手精度：≤0.1mm；机械手悬垂：≤0.5mm |
|  |  | 极限真空度：真空镀膜室：≤6.7*10-5Pa；Load-lock室：≤6.7*10-1Pa |
|  |  | 镀膜室静态升压：系统停泵关机后12小时后，真空度≤5Pa |
|  |  | 系统充干燥N2解除真空，短时暴露大气后，通过Load-lock送样能在10min内抽气至9*10-4Pa |
|  |  | 磁控靶配置：带角度调节Φ3英寸磁控靶3只 |
|  |  | 最大样品数量：Φ6英寸（Φ150mm）样品1片 |
|  |  | 溅射不均匀性：≤±5％（Φ6英寸范围内） |
|  |  | 样品加热：≥600℃；红外灯光辐射加热。控温精度：≤1℃； |
|  |  | 工艺气体：Ar、O2、N2 |
|  |  | 制方式：基于PLC及工控机的全自动、半自动控制方式，包含安全报警系统 |
| 3.配置 |  | 溅射真空腔体、样品架系统、机柜机架、辅助设施，1套 |
|  |  | Load-lock腔体、上开门、机械手、机械手驱动器、机械手导向器、样品抓取机构，1套 |
|  |  | 矩形真空锁及驱动气缸 |
|  |  | Load-lock室真空机械泵1台，抽速8L/s（ |
|  |  | 复合分子泵1台，抽速600L/s |
|  |  | 溅射室真空机械泵1台，抽速8L/s |
|  |  | 超高真空插板阀1台，Φ150mm |
|  |  | 复合真空测量系统1套 |
|  |  | 自动压力控制系统1套 |
|  |  | 带角度调节磁控靶，Φ3英寸，3只 |
|  |  | 加热器及温控系统1套 |
|  |  | 直流电源：1000W，2套 |
|  |  | 考夫曼离子源清洗系统1套，Φ6cm |
|  |  | 质量流量控制器：4台 |
|  |  | 工艺气路：4条,2路Ar,1路O2、1路N2 |
|  |  | 自动控制系统1套。PLC及模块、工控机、显示器 |
| 4.售后服务 |  | 设备验收合格后质保1年，保修期外提供终身维修。 |

（三）化学气相沉积设备

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 设备利用平板电容式辉光放电原理，将通入沉积室的工艺气体解离并产生等离子体，被解离的基团在等离子体中重新发生化学反应，在具有一定温度的基片上沉积形成薄膜。 设备沉积材料广泛，包括并不限于：硅基（Si）薄膜：非晶硅、多晶硅、氧化硅、氮化硅；碳基薄膜、硅锗合金、钨硅合金等。 |
| 2.主要技术指标 |  | 腔体尺寸：Φ350mm*H300mm，真空不锈钢制作，上盖自动开闭 |
|  |  | 极限真空度：≤9*10-5Pa |
|  |  | 静态升压：系统停泵关机后12小时后，真空度≤5Pa |
|  |  | 系统充干燥N2解除真空，短时暴露大气后抽气抽至5*10-3Pa时间小于15min，至9*10-4Pa≤30min |
|  |  | 射频阴极尺寸（最大样品尺寸）：Φ200mm |
|  |  | 样片数量及尺寸：Φ6英寸，1片 |
|  |  | 薄膜不均匀性：≤±3%-±6% |
|  |  | 电源配置：射频13.56MHz，600W，自动匹配 |
|  |  | 工艺气路：4路，质量流量控制器控制；气路接口（危险气体VCR，其他卡套） |
|  |  | 包含自动压力控制系统 |
|  |  | 沉积距离自动调节范围：20mm-60mm，调节精度：1mm |
|  |  | 工作台加热温度：300℃。PID自动测温、控温，多段控温模式，控温精度±1% |
|  |  | 控制方式：基于PLC及工控机的全自动、半自动控制方式，包含安全报警系统 |
| 3.配置 |  | 真空刻蚀腔体、样品架系统、一体机架、辅助设施，1套 |
|  |  | 分子泵1台，抽速600L/s |
|  |  | 前级真空泵1台，抽速8L/s |
|  |  | 超高真空电动调节插板阀1台，Φ150mm |
|  |  | 自动压力控制系统1套，进口薄膜真空计1个 |
|  |  | 真空测量系统1套 |
|  |  | 射频电源及自动匹配器，1套，600W |
|  |  | 快速质量流量控制器，4台，响应时间1s，精度1% |
|  |  | 工艺气路：4条 |
|  |  | 可调距离射频阴极及射频引入器1套 |
|  |  | 自动控制系统1套。PLC及模块、工控机、显示器 |
| 4.售后服务 |  | 设备验收合格后质保1年，保修期外提供终身维修。 |

（四）电子束蒸发镀膜机

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 设备系电子束蒸发高真空镀膜设备，可镀制各种金属、难熔金属、陶瓷、半导体、介质、有机物等多种薄膜材料。 |
| 2.主要技术指标 |  | 腔体尺寸：Φ600mm*H890mm，前开门 |
|  |  | 极限真空度：≤9.0*10-5Pa |
|  |  | 静态升压：系统停泵关机后12小时后，真空度≤5Pa |
|  |  | 系统充干燥N2解除真空，短时暴露大气后抽气至9*10-4Pa≤40min |
|  |  | 热阻蒸发单元：两套蒸发电极，兼容蒸发舟、螺旋蒸发丝，带有自动档板；一套蒸发电源，功率3KW，可在两套蒸发电极之间自动切换 |
|  |  | 电子束蒸发单元配置：电子枪系统1套；最大功率：～6KW；埚数量及容量：6个14cc容量坩埚，带自动挡板，坩埚可自动旋转换位 |
|  |  | 工件架系统与样品数量：Φ6英寸样品1片 |
|  |  | 镀膜不均匀性：≤±5％（Φ6英寸范围内） |
|  |  | 样品加热：≥300℃；控温精度：1℃ |
|  |  | 石英晶控膜厚仪：监测厚度显示范围：0～99μ9999Å；度显示分辨率：1Å |
|  |  | 设备操作方式：基于PLC及工控机的全自动、半自动控制方式，包含安全报警系统 |
| 3.配置 |  | 真空腔体、机柜机架、辅助设施1套 |
|  |  | 单片自转工件架1套，Φ6英寸 |
|  |  | 分子泵1台，Φ200口径,抽速1400l/S |
|  |  | 前级真空泵1台，抽速8L/s |
|  |  | 气动插板阀1台，Φ200mm |
|  |  | 真空测量系统1套 |
|  |  | 热组电源系统1套，3KW |
|  |  | e型电子枪及电源系统1套，6KW，6穴，14cc |
|  |  | 发散型考夫曼离子源1套，Φ6cm |
|  |  | 加热器及温控系统1套：300℃ |
|  |  | 石英膜厚仪1套，SCQ-310 |
|  |  | 自动控制系统1套。PLC及模块、工控机、显示器 |
| 4.售后服务 |  | 设备验收合格后质保1年，保修期外提供终身维修。 |

（五）去胶机

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 通过物理化学相结合的方法，主要用于等离子体态的氧等离子体去胶、射频清洗 |
| 2.主要技术指标 |  | 腔体尺寸：Φ350mm*H150mm |
|  |  | 极限真空度：≤6.7*10-1Pa |
|  |  | 系统充干燥N2解除真空，短时暴露大气后抽气至9*10-1Pa≤10min |
|  |  | 刻蚀材料：光刻胶、聚酰亚胺等材料 |
|  |  | 电极尺寸：Φ250mm, 包含工作台冷却 |
|  |  | 最大样品尺寸：Φ6英寸1片 |
| 3.配置 |  | 真空腔体、样品架系统、机柜机架、辅助设施，1套 |
|  |  | 直连旋片式真空泵1台，抽速8L/s |
|  |  | 低真空测量系统1套 |
|  |  | 射频电源及自动匹配器：500W，1套 |
|  |  | 质量流量控制器：2台 |
|  |  | 工艺气路：2条 |
|  |  | 自动控制系统1套。PLC及模块、PC一体机、电气控制系统 |
| 4.售后服务 |  | 设备验收合格后质保1年，保修期外提供终身维修。 |

标项2：匀胶旋涂仪

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 主要用微细加工、半导体、微电子、光电子和纳米技术工艺中在硅片、陶瓷片上匀胶等工艺与光刻、烘烤等设备配合使用。设备能满足各类以下尺寸的基片处理要求，并配制相应的托盘夹具 |
| 2.主要技术指标 |  | 智能嵌锁，系统盖板具有智能嵌锁装置，确保操作安全 |
|  |  | 防腐装置 |
|  |  | 设有保护气体装置：旋涂过程中对旋转马达进行气流保护 |
|  |  | 处理腔体内径不小于9.5英寸 (241毫米) |
|  |  | Wafer芯片尺寸至少满足10-150mm直径的材料，方片125x125mm，无需更换片托 |
|  |  | 腔体具有易清洁的NPP天然聚丙烯材质 |
|  |  | 旋转马达转动速度至少满足0-12,000rpm |
|  |  | 旋涂加速度不小于12,000rpm/sec |
|  |  | 马达旋涂转速稳定性能误差不超过±1% |
|  |  | 工艺时间设定范围至少满足1-5999.9 sec/step ，精度不超过0.1s |
|  |  | 配有高精度PLC可编程的控制器，设置点精度小于0.006% |
|  |  | 可存储不少于20个程序段，每个程序段可设置不少于51个不同步骤的速度状态 |
| 3.配置 |  | 配套真空泵系统：无油型 220~240伏交流，50/60赫兹 |
|  |  | 真空吸附范围25-28 英寸汞柱 (~635-711毫米汞柱)可调节，抽速不小于4.5 SCFM (0.11 立方米/分钟) |
|  |  | 水平测试仪 |
|  |  | 密封圈 |
|  |  | 配有两套可更换的废液接收单元 |
| 4.售后服务 |  | 设备验收合格后1年 |
|  |  | 长期提供技术支持 |
|  |  | 机器发生故障时,供方在24小时内明确回复 |

标项3：SMT小批量贴片生产线

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 适合研发型小批量SMT生产，满足最小0201器件贴装、军温焊接及可靠性要求。 |
| 2.主要技术指标 |  | 锡膏搅拌机，支持两瓶500K锡膏同时搅拌。 |
|  |  | 全自动印刷机，基板厚度：0.6-3MM，印刷尺寸：5*5MM-350*450MM，印刷最小元件：0201，控制方式：PC控制。 |
|  |  | 全自动贴片机，速度：8000-12000PCS/H，72位料栈，贴装基板尺寸：50*50-450*450MM，贴装元件范围：0201-1210、SOT、QFP、QFN、BGA（45*45MM以内尺寸芯片），控制方式：PC控制。 |
|  |  | 缓冲接驳台，传送基板尺寸：50*50MM-350*1000MM。 |
|  |  | 中型八温区回流焊，升温时间：≤15分钟，速度：900±20 MM，最高温度300度，传送方式：网带传送，电源：3Φ、380V、50HZ，工作功率：≤30KW，控制方式：PC控制。 |
| 3.配置 |  | 锡膏搅拌机，1台 |
|  |  | 全自动印刷机，1台 |
|  |  | 全自动贴片机，1台，含PC |
|  |  | 缓冲接驳台，2台 |
|  |  | 中型八温区回流焊，1台 |
|  |  | 气动送料器，32支 |
|  |  | 电动送料器，26支 |
|  |  | 震动送料器，1支 |
| 4.售后服务 |  | 设备验收合格后1年 |
|  |  | 长期提供技术支持 |
|  |  | 机器发生故障时，供方在24小时内明确回复 |

标项4：引线键合机

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 用于产品自动焊线需求 |
| 2.主要技术指标 |  | 调试产品达到客户参数要求（球型状、线拉力、球推力） |
|  |  | 设备精度：正负2.5um Accuracy |
|  |  | 设备最小Pitch: 35um |
|  |  | Die pad Downset：可达2.3mm |
|  |  | 焊线最大长度：7.6mm |
|  |  | 最小线弧高度：standard & worked loops---100um Folded & reverse loops---70um |
|  |  | 焊接范围：X轴向56mm，Y轴向66mm |
|  |  | 引线框架尺寸：长度90-267mm，宽度15.2-90mm，厚度0.1-0.89mm |
|  |  | 料盒尺寸：长度127-237mm，宽度20-95mm，高度50-178mm 槽距1.27-25mm |
|  |  | 电压及功率：220V，1.2kw |
|  |  | 压缩空气：≥4KG/cm2 |
|  |  | 设备占地面积：≤900mm*900mm |
| 3.配置 |  | 双倍光学识别镜头 |
|  |  | 人机界面15寸显示器 |
|  |  | 打火杆2根 |
|  |  | 劈刀5支 |
|  |  | 加热块1个 |
| 4.售后服务 |  | 安装调试1款产品，定义产品参数 |
|  |  | 培训工程人员设备操作，产品编程，参数调整 |
|  |  | 培训工程人员设备机台维护 |
|  |  | 培训工程人员设备机台日常保养 |
|  |  | 设备保固期1年 |

标项5：通风橱不锈钢桌

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 用于超净间内清洗等基础设施建设 |
| 2.主要技术指标 |  | 超声加热水槽+水槽，气枪、水枪左右各一，数量2 |
|  |  | 单水槽+台面，气枪、水枪左右各一，数量4 |
|  |  | 均为台面，带废液收集，气枪、水枪左右各一，数量4 |
|  |  | 双槽带废液收集，气枪、水枪左右各一，数量5 |
|  |  | ★废液槽带滚轮 |
|  |  | 304不锈钢桌1500*800*750mm3，数量5台，台面2.0mm |
|  |  | 304不锈钢桌1200*800*750 mm3，数量5台，台面2.0mm |
|  |  | 304不锈钢桌900*800*750 mm3，数量5台，台面1.5mm |
|  |  | ★不锈钢桌均带底面高度调整 |
|  |  | 无尘凳（高度可调420-570mm），数量30台 |
|  |  | ★无尘凳带滚轮 |
| 3.售后服务 | 3.1 | 质保期：不少于1年，从验收合格之日起计算。 |
|  | 3.2 | 质保期内，因设备原因造成的故障，供应商应提供免费维修，包括换件和维修人工费用全免。 |
|  | 3.3 | 售后服务响应时间：在4小时内响应；如有必要、维修人员应在48小时以内到达用户现场；一般故障应在2个工作日内修复，重大故障应在两周内修复。 |

标项6：感应耦合等离子体刻蚀机

| 序号 | 条款号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 该设备采用感应耦合等离子体（ICP）方式产生高密度等离子体，实现对硅和介质材料的干法刻蚀。包含Bosch工艺深硅刻蚀，支持3、4、6吋晶圆。 |
| 2.主要技术指标 |  | ★样品尺寸：最大 6英寸直径晶圆、向下兼容更小的晶圆或不规则小片；不同尺寸样片之间的切换、无需反应腔的开腔破真空； |
|  |  | ★反应腔本底真空：≤ 1E-6 mbar； |
|  |  | 反应腔真空漏率：≤ 2E-4 mbar·l/s； |
|  |  | ★下电极温度控制范围不小于-30°C到+200°C，控温精度±1°C； |
|  |  | 上电极ICP源射频发生器：频率13.56 MHz，功率≥ 2000 W； |
|  |  | 下电极偏置射频发生器：频率13.56 MHz，功率≥ 300 W； |
|  |  | 质量流量计MFC精度：≤±0.3% F.S.； |
|  |  | 预真空室本底真空：≤ 1E-1 mbar； |
|  |  | 预真空室真空漏率：≤ 5E-4 mbar·l/s； |
|  |  | 深硅刻蚀Bosch工艺： （1）深宽比（最大）：≥ 20:1 （2）刻蚀速率（最大）：≥ 4 um/min （3）片内均匀性：≤ ± 5% （4）批间重复性：≤ ± 5% （5）侧壁角度：90° ± 1° （6）选择比：≥ 30:1 （Si:PR），≥ 100:1 （Si:SiO2） |
|  |  | SiO2刻蚀工艺： （1）刻蚀深度：≥ 500 nm （2）刻蚀速率：≥ 100 nm/min （3）片内均匀性：≤ ± 5% （4）批间重复性：≤ ± 5% （5）侧壁角度：≥ 85° （6）选择比：≥ 2:1 （SiO2:PR） |
| 3.配置 |  | 反应腔： （1）由整块铝锭加工制成、无焊缝、低漏率； （2）侧壁可加热； （3）配有观察窗； |
|  |  | 上电极： （1）上电极采用平板式天线的感应耦合等离子体（ICP）源； （2）上电极中央配置光学窗口、用于原位终点检测； |
|  |  | 下电极： （1）配置机械卡盘和背氦冷却； （2）采用动态温度控制技术，配置外置循环冷却器和内置加热器； （3）射频偏压； |
|  |  | 射频源： （1）上电极ICP源射频发生器：频率13.56 MHz，功率≥ 2000 W； （2）下电极偏置射频发生器：频率13.56 MHz，功率≥ 300 W； （3）射频源配置自动匹配器； |
|  |  | 真空系统： （1）涡轮分子泵，防腐蚀，抽速≥ 1300 L/s； （2）前级干泵，防腐蚀，抽速≥ 100 m3/h； （3）快速节流阀，从全开到全闭切换时间< 0.3秒 （4）配置薄膜电容真空计、潘宁真空规； |
|  |  | 气路系统： （1）至少6路工艺气路，包括SF6, C4F8, CHF3, CF4, O2, Ar等； ★（2）集成式气路柜，质量流量计MFC和反应腔之间的距离小于1.5米，可以实现工艺气体的快速切换； （3）另配置一路背冷却用的He气路、一路吹扫用的N2气路； （4）Bosch工艺相关气路配置快速质量流量计； |
|  |  | 预真空室： （1）配置气动传送机构； （2）顶盖有透明观察窗； （3）配置单独的干泵和真空计； |
|  |  | 控制系统与软件： （1）控制系统采用客户机-服务器结构，通过可编程逻辑控制器PLC实时监控全部组件； （2）工艺操作软件可用程序控制各个工艺参数；工艺程序可自动运行，也可人工干预和控制；可编辑、调用、拷贝相关工艺程序；具有数据记录、输出功能； （3）可通过互联网连接设备各个组件、进行远程诊断和远程服务； |
|  |  | 配套附件： （1）配电箱：由供应商提供、用于设备外接用户供电线路； （2）载片器：用于6、4、3英寸晶圆和不规则小片； （3）备品备件与专用工具：投标人应提供随设备提供的备品备件与专用工具清单，并计入投标总价中； （4）提供尾气处理装置； |
|  |  | 技术文档： 设备交付时，投标方需向用户提供全套技术资料，语言为中文或英文，包括设备操作手册、维护（服务）手册、各主要部件手册、原理图、电路图等。 |
| 4.售后服务 |  | 质保期：不少于1年，从验收合格之日起计算。 |
|  |  | 质保期内，因设备原因造成的故障，供应商应提供免费维修，包括换件和维修人工费用全免。 |
|  |  | 售后服务响应时间：在4小时内响应；如有必要、维修人员应在48小时以内到达用户现场；一般故障应在2个工作日内修复，重大故障应在两周内修复。 |

- 商务要求

1.	质保期

1.1.验收合格后整机保修详见各设备要求（没有要求的按照产品质保期质保）。

1.2. 每年质保期内故障率不得超过20天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3.投标商在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

2.	付款方式

2.1签定合同后招标人向中标人支付合同总价60％的货款，货到验收调试合格后付40%。

2.2.验收合格完毕，一个月内支付合同尾款。

2.3.买方凭卖方递交的支付申请书及发票进行付款。

3.	售后服务

3.1.在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，详见各设备要求。

3.2.投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，提供产品指定售后服务机构联系方式及配件供应情况。

4.	技术支持

4.1.中标商应提供设备3年质保；

4.2 提供到货安装，技术支持及培训

4.3 保证提供良好的售后服务，在接到用户故障电话后24小时内响应，2个工作日内到现场进行故障排查。

5.	培训

5.1.卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养。

5.2.卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6.	安装调试

6.1.安装地点：详见技术要求

6.2.安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

6.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5.投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中用户需配合的内容。

6.6.随机资料：提供使用操作手册2份。

7.	验收

7.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。

7.2.验收费用由产品投标商负担。

8.	交货

8.1.交货期：合同签订之日起进口设备180天，国产设备30天到货。

8.2.交货地点：同安装地点。

9.	报价方式

9.1 所有投标价格为CIP人民币价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）