## Sheet1
公开招标技术参数
1 | 申请科室 | 神经外科
2 | 设备名称 | 头架配件（脑牵拉系统）
3 | 采购数量 | 1套
4 | 预算单价（万元） | 18
5 | 设备用途说明： | 主要用于神经外科开颅手术脑组织牵拉使用
6 | 货物主要配置 | 详细描述配件及数量，包括需要的应用软件等
| 6.1 | J型臂 2根
| 6.2 | J型臂C型卡 2个
| 6.3 | 可旋转软轴牵开器，长300mm 2根
| 6.4 | 黑色不反光脑压板102×6mm,102×10mm,102×13mm,102×16mm 各2块
| 6.5 | 国产通用手术头架底座转接器 2套
7 | 技术参数及要求 | 实质性指标“▲”标注
| 7.1 | 设备用途：主要用于神经外科开颅手术脑组织牵拉使用
| 7.2 | 总体要求：
| ▲7.2.1 | DORO原装生产，能与在用设备及配件无缝对接使用
| 7.2.2 | 整套产品没有在国家药监局找回范围
| 7.2.4 | 手术头架及头部牵开系统均采用铝合金制造。紧固耐用，不生锈，重量轻
| 7.3 | 开放式脑牵开系统技术参数要求：
| 7.3.1 | 具备手术中牵拉脑组织的所有功能。
| ▲7.3.2 | 开放式J型臂2根，长 300mm，满足不同手术体位要求，无遮挡。
| 7.3.3 | 脑牵开系统应能够满足各种手术体位的需要，特别是侧卧位，坐姿手术等。
| 7.3.4 | 软轴牵开器有各种长度可供选择。
| 7.3.5 | 软轴尾部粗，前端细，设计灵活牢固。
| 7.3.6 | 软轴球面表面喷砂处理，增加摩擦力度，满足手术牵拉需要。
| 7.3.7 | 软轴尾部燕尾槽设计，可方便快速卡入导轨。
| ▲7.3.8 | 可旋转软轴，长300mm。
| 7.3.9 | 软轴和脑压板一键插入式设计，高效方便地插入释放脑压板。
| 7.3.10 | 脑压板：直接卡入软轴牵开器端口，不占用空间。
| 7.3.11 | 脑压板表面黑色特氟龙涂层，避免显微镜下反光。
| 7.3.12 | 黑色不反光脑压板102×6mm,102×10mm,102×13mm,102×16mm各2块。
| 7.3.13 | 配置2套通用手术头架底座转接器，能与医院不同品牌型号手术床匹配使用。
8 | 其他要求 | 安装、验收、保修、培训等售后
| 8.1 | 维修与质量保证
| 8.1.1 | 设备验收合格后质保期2年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣。
| 8.1.2 | 提供操作培训及维修培训并承担相关费用。
| 8.2 | 安装与验收、到货时间
| 8.2.1 | 安装地点：医院指定地点。
| 8.2.2 | 安装完成时间：接买方通知后5天内。
| 8.2.3 | 到货时间：合同签订后15天内。
| 8.2.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。
| 8.2.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准。