## Sheet1
公开招标技术参数
1 | 申请科室 | 呼吸内科
2 | 设备名称 | 电子支气管镜
3 | 采购数量 | 1根
4 | 预算单价（万元） | 37
5 | 设备用途说明： | 用于支气管检查及治疗
6 | 货物主要配置 | 详细描述配件及数量，包括需要的应用软件等
| 6.1 | 支气管镜 1根
| 6.2 | 灌流管 1套
| 6.3 | 清洗刷 1套
| 6.4 | 吸引按钮 1套
| 6.5 | 活检帽 1包
7 | 技术参数及要求 | 实质性指标“▲”标注
| 7.1 | 视野角：≥120°
| 7.2 | 景深：2～100mm
| 7.3 | 插入部外径：≤6.0mm
| 7.4 | 先端部外径：≤5.9mm
| 7.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥130°
| 7.6 | 一触式接头，不需要使用传统内镜电缆
| 7.7 | 钳子管道内径：≥2.9mm
| 7.8 | 有效长度：≥600mm
| 7.9 | 具有插入部旋转功能，左/右≥120°
| ▲7.10 | 具有NBI功能
| ▲7.11 | 成像方式：黑白CCD，顺次扫描成像
| ▲7.12 | 可兼容医院目前现有奥林巴斯V290主机
8 | 其他要求 | 安装、验收、保修、培训等售后
| 8.1 | 到货期：3个月
| 8.2 | 安装：到货后3日内安装完毕
| 8.3 | 培训：对相关科室人员进行操作、保养、维修培训
| 8.4 | 验收：按国家相关规定及厂家标准进行验收
| 8.5 | 保修期：≥ 2年