诸暨市卫健系统医疗设备采购要素

一、项目名称：诸暨市卫健系统医疗设备采购项目

二、项目内容及规模：

卫健系统医疗设备采购，共3个标的，总计104.8万元。

三、评标办法：最低评标价法

四、投标人资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2、具有所投标的相应国家规定必备的资质、资格，具有良好信誉的独立法人。

3、本项目不接受联合体投标。

五、技术要求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

第一部分  各标的采购要求

标的一：人民医院倒置显微镜    数量：1套     最高限价： 6.3万元

联系人：章满红 13967566673

- 用途：用于普通活细胞观察

二、主要技术参数要求：

★2.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm

2.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

★2.4  照明装置：高性能LED光源

★2.5  物镜：

2. 5.1  预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8）
2.5.2  预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8）
2.5.3  预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2）

2.5.4  预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2）

2.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。

2.7  目镜：10×，视场直径为22

2.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

2.9  相差系统：预对中相差环板

2.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

2.11显微镜成像系统

2.11.1有效像素：500Megapixel；像元尺寸5.2μm×5.2μm；

2.11.2动态范围62dB； 白平衡/曝光手动自动白平衡/自动手动曝光（1-500ms）；

2.11.3  1X接口，USB3.0接口直接供电

2.11.4支持TWAIN、VFW接口，提供功能强大的SDK及应用程序(Win2K,WinXP)

三、配置要求：

3.1  倒置相差显微镜主机：1套

3.2  落射照明系统：1套

3.3  相差物镜4X、10X、20X、40X： 1套

3.4  显微镜成像系统：1套

四、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机保修2年，中标后签订合同前必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

五、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的二：人民医院二氧化碳培养箱    数量：1套     最高限价：6.5万元

联系人：章满红 13967566673

一、主要技术参数要求：

1、箱体：

1.1工作体积：150升

1.2气密内门和抗菌纯铜内壁

1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块

1.4 高效腔体内置风扇助力对流，确保温度、CO2浓度和湿度均一性

1.5可升级配备同品牌二氧化碳耐受摇床

2、温湿度控制

2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃

2.2温度控制精度（时间）：±0.1℃

2.3温度跟踪报警：有

2.4温度显示：触摸屏

★2.5快速湿度恢复：内置无水盘湿度控制系统，当开门后自动开启底盘加热系统，快速恢复湿度。

3、气体控制

3.1二氧化碳控制范围：0～20%

3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3二氧化碳跟踪报警：有

3.4二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器

3.5二氧化碳探头在线检测箱体内环境二氧化碳浓度

3.6用户编程上、下限可跟踪报警

3.7可选CO2双气瓶自动转换

3.8可选红外线CO2气体探测器

4、灭菌消毒

★4.1  ContraCon 90℃湿热灭菌，独立认证机构检验证实可有效地针对常见污染物，包括枯草杆菌、嗜热杆菌、肠球菌、大肠杆菌、假单胞菌、葡萄球菌等

4.2 温度探头在位灭菌

★4.3 具有Autostart一键式CO2浓度自校准

5、智能管理

5.1触摸屏，可中文显示、可显示温度、二氧化碳浓度、可视报警信息、水位提醒

5.2操作日志数据记录的设定范围可在10秒~3600秒之间，如3分钟记录一次的条件下，可自动记录半个月全部操作日志

5.3触摸屏可设置操作界面自定义密码，设置提醒消毒、维修、更换配件

5.4通讯接口为RS232接口，可选配USB接口

二、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥10家，提供客户名单

3、设备验收合格后整机保修2年，中标后签订合同前必须提供原厂出具的保修承诺书。

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

三、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

标的三：人民医院CT球管   数量：1只      最高限价： 92万元

联系人：章满红 13967566673

一、主要技术参数要求：

★1、最大热容量≥8.0MHU

★2、阳极转速≥6300RPM

3、最大阳极散热率≥11.0KW

4、阳极盘直径≥190mm

5、阳极角度≥7.0°

★6、小焦点尺寸≥ 0.6 mm×1.2 mm  @ 120 kv - 190 ma；大焦点尺寸≥1.1 mm×1.2 mm  @ 120 kv - 300 ma

7、靶面直径≥190mm

8、靶面材料≥钨/铼合金

9、最大输入电压≥140KV

10、灯丝范围≥小焦点 4.5-10.0V  4.5-7.2A

11、大焦点 4.5-10.0V  4.5-7.2A

12、备用灯丝电流：4A

二、售后服务及其他

1、设备验收合格后整机保修1年，中标后签订合同前必须提供原厂出具的保修承诺书。

2、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

三、安装及验收要求

1、安装地点：医院内

2、安装完成时间：接用户通知后1个工作内全部调试完成

3、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

4、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

第二部分  其他要求

1、带“★”号项为实质性响应要求，如不满足将作无效投标处理。

★2、投标文件中未作明确规定，但国家有明确规定需具有与投标产品相应的医疗器械注册证及登记表的，必须在投标文件中提供相应证表（复印件加盖投标人公章），未提供作无效投标处理。

★3、为防止虚假应标，投标人必须在投标文件中提供产品技术参数证明材料，供评委判定应标参数的真实性，未提供充分的证明材料，评委会有权判定应标参数不符合要求，作出无效投标处理。证明材料可以是以下四项中的任一项：

（1）公开对外宣传的带有技术参数的产品彩页（彩页中实质性响应的技术要求必须明确体现），为应标而临时打印的无效。

（2）可在投标人官网查询产品技术参数（提供官网截图、网址等信息）。

（3）投标产品省内用户联系方式（供评委联系核实产品技术参数）。

（4）评委认可的其他有效证明材料。

★4、任何不低于最高限价的报价将被视为无效报价。

5、付款方式：设备供货、安装完成，验收合格后支付中标金额的90%，验收合格后一年内无质量问题付清10%余款。各标的自行规定付款方式的以标的规定为准。