一、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证。

3. 不接受联合体投标。

二、招标项目设备名称及数量：

01标  除颤监护心电图一体机1套（预算：13万元）

| 项目 | 车载除颤监护心电图一体机1套 | 对应指标，详细说明，否则视为不符要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数量：1套 |  |
| 二 | 技术配置参数 |  |
| 2.1 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 |  |
| 2.2★ | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 2.3▲ | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最高可提供高至360J能量。 |  |
| 2.4 | 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 |  |
| 2.5 | 可配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备慢速起搏功能。 |  |
| 2.6▲ | CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 |  |
| 2.7 | 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 |  |
| 2.8★ | 具备监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、体温，呼吸末二氧化碳。 |  |
| 2.9▲ | 外置锂电池， 1块电池可支持200J除颤100次以上。 |  |
| 2.10 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |
| 2.11 | 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片 |  |
| 2.12 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |  |
| 2.13 | 彩色TFT显示屏>8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 |  |
| 2.14▲ | 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |
| 2.15 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 2.16 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 |  |
| 2.17 | 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 |  |
| 2.18 | 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 |  |
| 2.19 | 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 |  |
| 2.20 | 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 |  |
| 2.21 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |
| 2.22★ | 具备无线功能并提供数据输出协议 |  |
| 三 | 售后服务及保修 |  |
| 3.1 | 提供不低于2年的保修服务，由用户组织验收,保修启始时间以用户验收合格并投入正常运行时间为准 |  |
| 3.2 | 免费提供操作和维修培训（请注明培训内容） |  |
| 3.3 | 维修响应时间8个工作小时，24小时到场维修 |  |
| 3.4 | 提供至少每年2次的上门维修保养服务 |  |
| 四 | 附加必备条件 |  |
| 4.1 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 4.2 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 4.3 | 第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 |  |
| 4.4 | 所有设备必须是全新的 |  |
| 4.5 | 提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET） |  |
| 五 | 安装验收及付款要求 |  |
| 5.1 | 到货期：合同签订后45个工作日内到货 |  |
| 5.2▲ | 安装：符合国家有关安全技术规范和技术标准；提供急救车内安装固定装置，可快速拆卸。 |  |
| 5.3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.4 | 投标方应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件和配套施工，即使本招标文件未列出或数目不足，投标方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。 |  |
| 六 | 付款方式：到货验收合格后付95%,满壹年后无质量问题付清余额5%。 |  |

说明：以上各标项打“★”号为实质性指标，打“▲”号的指标为主要功能配置。

三、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人绍兴市急救中心根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在招标文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算技术分时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（60分）

| 序号 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全满足招标文件要求的20分；打▲指标出现负偏离每项扣4分；其他一般性指标负偏离扣2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。 | 20 |
| 2 | 所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项2分，其他一般指标出现正偏离每项0.5分，最高加10分。正偏离指标以提供投标产品同型号完整的datasheet或中文说明书为准。 | 10 |
| 3 | 所投的产品成功销售案列合同，每个案例2.5分，最高10分。 | 10 |
| 4 | 对质量目标措施的可行性、供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可行性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分。优秀8-7分，良好6-4分，其他3-1分。 | 8 |
| 5 | 在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年2分，最高4分。 | 4 |
| 6 | 对提供的售后服务方式、故障响应修复时间及配件供应、优惠条件情况等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分；优秀6-5分，良好4-3分，其他2-1分。不满足招标文件基本要求的本打分项0分。 | 6 |
| 7 | 根据投标文件制作情况，询标情况，投标文件不以大量无关内容充数。提供投标产品同型号官方datasheet或中文说明书为好得2分，其他1-0分。 | 2 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

2.2商务分40分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(保留小数2位)：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

2.3于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。