一、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.投标产品属第三类医疗器械的，供应商应提供有效的医疗器械经营企业许可证，投标产品属第二类医疗器械，供应商应提供有效的医疗器械备案登记表；投标产品有生产许可要求的，应提供生产厂家的有效的医疗器械生产企业许可证；且医疗器械生产企业许可证生产范围或医疗器械经营企业许可证经营范围是与投标产品相适用的。

3. 具有汽车经营资格及医疗用车改装资质，符合当地上牌照要求。

4. 不接受联合体投标。

二、招标项目设备名称及数量：

01标救护车两辆

一、负压型救护车1辆

| 颜色 | 白色/红色 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 柴油整车 |  |
| A | 底盘车辆技术参数 |  |
|  | 尺寸和质量 |  |
|  | 轴距mm: 3650-3780 |  |
|  | 车辆总重kg：≥3520 |  |
|  | 底盘车辆承载质量kg：1350-1455 |  |
|  | 救护车装备质量kg：2650-3000 |  |
|  | 车体尺寸mm：≤5990×1993×2720(2800包括警灯) |  |
|  | 后舱尺寸mm：≥3250×1780×1890 |  |
|  | ★驱动方式：后轮驱动 |  |
|  | 汽油发动机 |  |
|  | 发动机：≥6缸 |  |
|  | 燃油种类：汽油。 |  |
|  | 排量L：≤3.5。 |  |
|  | 排放标准：国IV或以上。 |  |
|  | 额定功率≥140kw。 |  |
|  | 最大扭矩≥330Nm。 |  |
| B | 底盘车辆标准配置 |  |
|  | 防抱死制动系统（ABS） |  |
|  | 电子防侧滑系统（ASR） |  |
|  | 电子稳定系统（ESP） |  |
|  | 制动辅助系统（BAS） |  |
|  | 电子制动力分配系统（EBD） |  |
|  | 侧翻缓解系统（ROM） |  |
|  | 侧翻干预系统（RMI） |  |
|  | 负载自适应控制（LAC） |  |
|  | 扩展转向不足控制（EUC） |  |
|  | 高速转向制动控制(CBC) |  |
|  | 驾驶室三座椅（车厢内所有座位安全带要求伸缩两点式） |  |
|  | 驾驶员安全气囊 |  |
|  | 原厂遥控中央门锁 |  |
|  | 电动窗/电动后视镜 |  |
|  | 车顶后端示阔灯转弯灯 |  |
|  | 后门脚踏板 |  |
|  | 医疗舱车厢两侧、厢门装可开启的玻璃窗，后门装玻璃窗，驾驶室挡风玻璃及两边玻璃要求贴防晒膜 |  |
|  | 电脑自检测维修保养服务提示系统 |  |
|  | 电路断开连接信号采用原厂的PSM可编程电路控制模块 |  |
|  | 原厂带电动紧合装置的右侧中滑门 |  |
| C | 空调及照明系统 |  |
|  | 驾驶室安装原厂独立制冷压缩机空调 |  |
|  | 医疗舱安装独立，大功率空调 |  |
|  | 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响 |  |
| D | 电器系统系统 |  |
|  | 原厂大功率14V/220A发电机 |  |
|  | 原厂双电池92Ah/12V及自动切换控制 |  |
|  | 电路断开连接信号采用原厂的PSM可编程电路控制模块 |  |
|  | 智能电源管理系统（管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆） |  |
|  | 驾驶室内微电脑中央控制器,220V 15A插头和12V插座各1个 |  |
|  | 10m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插头 |  |
|  | 220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座 |  |
|  | 医疗舱内安装5个220V插座 |  |
|  | 医疗舱安装3个12V插座 |  |
|  | 经PSM控制驾驶舱屏可根据倒车感应自动切换为倒车实时影像，提供PSM模块逻辑编程控制图 |  |
|  | 医疗舱安装通风系统（1套） |  |
|  | 车顶外左右两侧救护车外场用LED照明灯各1盏 |  |
|  | 车顶尾部安装外场用LED照明灯 2盏 |  |
|  | 医疗舱及乘员舱内2级可调亮度LED灯具照明，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修。可移动无影射灯（2盏）、计时消毒紫外光灯（1盏，经原车PSM控制，提供PSM模块逻辑编程控制图 |  |
| E | 紧急警报系统 |  |
|  | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 |  |
|  | 车顶安装警报器：标准救护车警报声（1套） |  |
|  | 100W车外扩音器内置于警报器内（1套） |  |
|  | 车头安装二盏LED警蓝色闪灯 |  |
|  | 车顶前部安装长排LED警蓝色前后双排双闪灯（1盏） |  |
|  | 车顶尾部左右安装2盏柱状LED警蓝色闪灯 |  |
|  | ▲警报及汽车喇叭共享互通，可通过原车方向盘中央喇叭按键编程切换警报声及汽车喇叭声 |  |
| F | 医疗舱内装置 |  |
|  | ▲右侧中滑门电动踏板，经原车PSM控制踏板会随动中滑门，提供PSM模块逻辑编程控制图 |  |
|  | 医疗舱与抢救舱免提对讲系统 |  |
|  | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个玻璃窗，窗户透明 |  |
|  | 医疗舱右侧安装可坐3人的病员躺椅1张，前部设置旋转折叠1张，安装安全带，座椅下可放置铲式担架1副 |  |
|  | ▲20公升氧气瓶(2个)或10公升氧气瓶(4个)及储藏柜，配备手动氧气切换器，可根据2个氧气瓶的使用情况快速转换 |  |
|  | 医疗内饰： 1、医疗舱两边的墙壁、门、车顶采用高分子复合材料（保温及阻燃、防紫外线）。 2、地板采用铝花板。 |  |
|  | 车辆内饰防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求 |  |
|  | 医疗舱安装加强型暖气机 |  |
|  | 医疗舱安装一套医药柜和器械柜的橱柜组合。配置两套医疗器械快捷拆卸固定装置，提供装置照片，（如有专利或专属设计，请提供相关专利证书等证明文件） 。 |  |
|  | 医疗舱医药柜、器械柜的右边安装一个护士操作台，中间设有医护人员折叠座椅1张，右侧下部安装两个外场急救箱的柜子 |  |
|  | 医疗舱左边医疗柜子边沿高5cm |  |
|  | 左侧设备柜（用于安装心电监护除颤仪、呼吸机、吸痰器） |  |
|  | 医疗舱右边安装一个有盖的304不锈钢废物桶 |  |
|  | 医疗舱顶部安装中央控制系统及二条安全扶手 |  |
|  | 医疗舱顶部安装二套可折起的输液瓶悬吊装置 |  |
|  | 2kg灭火器及支撑架（各2个） |  |
|  | 车身腰部及顶部喷涂按浙江省院前急救车车辆外观要求（车身红杠是油漆喷涂，反光字、急救图标用贴纸） |  |
|  | 铝合金内外科急救箱各1套 |  |
|  | 简易呼吸器：成人、儿童各1个 |  |
|  | 加压输液装置：1套 |  |
|  | 胸腔减压装置：1套 |  |
|  | 环甲膜穿刺针装置：1套 |  |
|  | 碳纤维铲式担架1套 规格： 1.承重：≥280Kg， 2.产品尺寸：≤1723×436×73mm， 3.折叠尺寸≤1195×436×73mm， 4.展开后长可扩展为≥1997mm 5. ★采用整体碳纤维工艺，具有透X射线的功能,中间设置凹槽,四种及以上长度调节，担架可折叠，可拆分，可伸缩设计，两端设有离合装置。 |  |
|  | 自动上车担架1套： 具有自动收折系统，上下救护车均可实现单人操控。 9种及以上变型体位。 ★可折成椅状、折后长度不超过1600mm、能上普通电梯。 ▲上车高度可调节，配备上车高度调节盘，适用于480-750mm医疗舱高度的不同救护车。 担架结构为框架设计，采用不锈钢及铝合金材质，亮黄色外喷漆； 担架各部位的连接采用尼龙装置。 采用顺应性悬挂系统。 可调节式背板：背板采用一次模压成型聚乙烯材料，头部及上半身位置，0～75度可调，脚部0～15度可调。 床垫：外形为三段式，外部材料为采用Spentex®塑胶材料。 运行平稳，轮子采用航空轮胎技术，车轮直径≥190mm，后轮可以360度全向转动，并带制动系统。 担架尺寸：长度≥1969mm、宽度≥570mm； 自身重量≤39kg； 载重能力≥170kg； ★投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 ★具备EN13485国际医疗产品认证证书； 签订合同时需出具该产品制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务证明原件。 |  |
|  | 负压系统1套： 1、在医疗舱左侧安装可调速的负压排风细菌过滤装置。 2、★相对压强：启动负压装置时，舱内相对压强应符合国家救护车行业标准在-10Pa～-30Pa。舱内负压力可根据实际工作需要进行三档调整，可确保舱内负压值稳定在-10Pa、-20Pa、-30Pa三档，以上三档数值需要在证书中明确列出。如有专利或专属设计，请提供相关专利证书等证明文件。 3、过滤器效率：空气过滤器对粒径0.3μm 微粒气溶胶滤出率应大于99.7﹪ |  |
|  | 负压隔离担架 1副 功能要求及技术参数 1、负压隔离担架舱内部采用骨架支撑担架舱体，并附有带有快速释放扣的绑带。 2、有效过滤效率大于99.99%。 3、负压隔离担架舱配有不少于3个带手臂套袖。 4、负压状态：载员时在2min内建立≥15Pa的负压。 5、每分钟换气量≥75L/min。 6、负压隔离舱的空气过滤器采用锂电池供电,正常情况下可连续工作≥ 2个小时，并且配备电压AC220V电源。 7、安全性：负压担架舱具备低压力、低流量及低电量的声光警报提示。 8、负压担架舱采用透明塑料。 9、展开尺寸（长×宽×高）≥(2020±30)mm×(560±20) mm×(560 ±20)mm。 10、重量：自重≤20kg。 11、舱内噪声：≤72dB（A）。 12、负压隔离舱的工作温度： 0℃至40℃。 |  |
|  | 光纤喉镜：1套 消毒要求：支持压力蒸汽134灭菌或化学浸泡消毒 光源要求：卤素灯或LED灯，光导纤维传输 配置要求： 直片00号 早产儿 64*11.5mm 直片0号 新生儿 75*11.5mm 直片1号 幼儿 102*11.5mm DOLPHIN 防水细手柄 弯片1号 新生儿 90*9mm 弯片2号 幼儿 100*12mm 弯片3号 成人 130*15mm 弯片4号 成人 155*15mm DOLPHIN 防水标准手柄 |  |
|  | 电动吸引器：1台 1、供电方式：交流、外接直流和机内电池三种供电方式 2、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示 3、主要技术参数： 3.1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 3.2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3.3、抽气速率：≥20 L/min 3.4、噪声：≤70 dB(A) 3.5、贮液瓶：1000mL（PC塑料） |  |
|  | 呼吸机：1套 驱动方式：气动电控 主机重量≤5Kg 可持续纯氧供气； 具备2L氧气瓶为便携气源，在12MPa压力条件下，纯氧通气6L每分钟通气量时须保证使用30分钟以上 气源压力范围2.7~6巴，可快速切换气源，满足医院/救护车中心供氧，切换时无需关闭呼吸机或气瓶。 电源要求： 提供220V交流电供电 配置内置充电电池，电池可连续使用时间不低于4.5个小时。 具备有创和无创通气功能 通气模式要求: 容控通气：IPPV，S-IPPV，SIMV等 ▲压控通气：PCV，aPCV，CPAP，BiLevel，PRVC等 具备组合通气模式：SIMV+压力支持，CPAP+压力支持，BiLevel+压力支持，PRVC+压力支持 具备“按需吸氧”通气模式，救治时节省氧气 窒息后备通气 潮气量： 50~2000ml 呼吸频率： 0~60次/分 I:E为59:1 ~ 1:59 吸气时间：0.2~59秒 压力控制：3~60cmH2O 压力支持： 0 ~ 30 cmH2O 内置PEEP，压力调节范围：0~30 cmH2O 供氧： 必备100%纯氧通气性能 必备一键供氧持续2分钟 ▲氧浓度30-100%连续可调 具备色块标示，方便在光线不足情况下快速启动，设置参数 具备一键快速启动和在不同年龄段之间切换，为抢救赢得更多时间 具备快速选择身高和性别后直接确定适宜参数并启动能力 具备一键快速消除报警并调整报警参数阈值的能力 监测参数： 容量：潮气，分钟通气量，漏气量等 频率：通气频率，自主呼吸频率等 压力：峰压，平台压，平均压，氧浓度等 氧浓度监测：实时监测，采用超声波测量法，无损耗，不需要氧电池 具备吸气和呼气触发灵敏度均调节 报警功能： 压力：气道压力过高/过低、气源压力过低/过高等 容量：分钟通气量过高/过低、漏气等 频率：高频通气、窒息等 其他：电量不足等 显示屏要求：≥7英寸液晶触摸屏，可同屏显示流量、气道压力等波形；符合急救设备行业标准，具备野外和低温环境使用设备条件： 防水等级：IPX4，可在雨水环境下正常工作； 具备便携性能： 主机和所有使用之必须零配件可以全部包裹于转运平台内 可以单手提携 可以肩背 可以悬挂于转运床旁 可固定于救护车壁，同时方便取下、携带 24. ★投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 25.签订合同时需出具该产品制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务证明原件 |  |
|  | 除颤监护仪：1台(核心产品) 一.总体要求：具有除颤、心电监护、血压、血氧饱和度监护、12导心电图、能远程传输、诊断功能 二.技术规格、参数以及要求： ▲1.数据输出：数据支持蓝牙，WIFI，USB等传输 2.除颤功能： 2.1.患者类型：成人、儿童 2.2.低能量双向方波除颤技术 2.3除颤能量选择从1焦耳~200焦耳可调 2.5.手动与自动体外除颤模式随时切换 2.6.仪器中文操作面板，中文语音提示和中文操作菜单， 2.7成人、儿童除颤手柄1套，或组合除颤手柄 2.8.充电时间: ≦7秒 2.9.除颤能量可显示在监护仪界面并记录于带状打印纸、事件回顾软件 2.10.设备具有同步电复律功能 2.11.设备前面板和手柄前端都具备充电按钮 3.监护功能 3.1.心电导联选择：自动识别标准3导联、5导联和12导联，可连接多功能电极片、手柄 3.2.呼吸频率：通过心电图I或II导联采用阻抗描记法获得 3.3.心率监护范围：30 – 300次/分 3.4.设备可选择患者类型：患者类型：成人、儿童和新生儿 3.5.设备在心电图轨迹上可显示标准起搏脉冲记号 3.6 ECG 大小: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 cm/mV 可选或自动设换 3.7.具有可视报警功能，并可自动打印 3.8.具有AED模式，设备也可使用以下任意监护参数： SpO2, 12-lead ECG 和/或 NIBP. 3.9.心率报警范围可调 4.无创血压监测 4.1. 测量方式：无创示波法 4.2.压力测量范围：收缩压20-260 mmHg；舒张压10-220毫米汞柱；平均动脉压13-230毫米汞柱 4.3.测量时间：≤15秒 4.4.具有自动、手动血压和重复测量方式 4.5.自动测量周期可设置：1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 和 60 分钟 ▲5.导联心电图 5.1导联要求：12导联， 5.2 心电图可通过WiFi、蓝牙或USD通讯卡直接传输到第三方信息系统 5.3 导联波形、分析诊断结果、测量结果、患者姓名、年龄、性别等以上信息皆可打印 5.4 自动诊断功能：具有 ▲6 脉搏碳氧血氧监测(SpO2) 6.1.设备配置 Masimo 检测技术 6.2.监护参数包括：氧饱和度监测, 6.3.可自动在屏幕显示以下参数： HR, SpO2 7界面显示：高清液晶 7.1.具备显示模式：≥3种：彩色、黑白、夜视 7.2.可显示静态心电图分析结果并同时显示实时心电图波形 7.3.同屏显示波形：≥3道 7.4.具备大数字显示模式 7.5.显示屏对角线大小至少为6.5 英寸(16.5cm) ▲8.打印功能：具有，内置打印机 8.1.打印纸张宽度：标准打印纸 8.2 .打印机走纸速度：25毫米/秒，50毫米/秒可选 8.3.打印注释：时间、日期、ECG导联、ECG波形、心率、除颤、起搏参数、治疗事件总结 8.4手动打印或自动打印：具有 9.电池和充电系统 9.1.电池类型：可充电锂电池 9.2 断电支持时间：≥5小时 9.3.监护仪界面低电池电量警告：具有 10.趋势和事件记录 10.1. 24小时趋势记录：具有 10.2.趋势浏览间隔时间：1、 5、 10,、15、 30、60分钟 10.4.事件储存数量≥1000个 10.5.救护车防震测标准：符合EN 1789 10.6 防水防尘等级：IP55 11. 12导联心电传输：按需实时传输患者真实12导联心电波形，并以心电图报告形式主机打印或上传到急救平台、心电诊断中心进行人工操作分析、打印 12. ★投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 |  |
|  | 心电图机：1台 1、彩色TFT 液晶显示器：≥7英寸 2、同步12导显示心电波形 3、走纸速度：5、25、50mm/s 4、灵敏度/增益：2.5、5、10、20, 40mm/Mv 5、自动打印功能：具有 6心电图冻结功能：具有 7、内置存储病例：≥300份 8、连接质量检测功能：具有 9、传输要求：以LAN网络、RS-232、无线网络等方式进行数据传输 10、电池要求：可充式锂电池，断电持续时间： ≥2小时 必备配置：标准配置 11、★投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 12、签订合同时需出具该产品制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务证明原件 |  |
|  | 智慧医疗车联网云平台 1. GPS北斗双模实时定位、轨迹回放、电子围栏； 2.1080P高清音视频实时传输、存储、回放； 3.生命体征实时高清传输，支持电脑、平板、手机； 4. 氧气实时监控，总量、余量、剩余时间长； 5. 远程会诊，多方音视频远程会诊，支持电脑、平板、手机、嵌入式一体机； 6.汽车行驶数据实时传输，故障代码、油量、行驶速度、发动机转速等实时数据传输； 7.车载电源实时监控，直流电、交流电实时监控； 8. 医务人员自动考勤，医务人员电子标签自动识别考勤； 9. 医疗器械自动监控，随时监控医疗器械上下车时间，随车医疗器械的品牌型号与序列号； 10.救护舱实时环境监控，温湿度/TVOC/CO2/PM2.5/PM10等综合环境实时监控； 11.驾驶需求声光播报，医护人员根据病人情况选择急速、均速、停止状态； 12.语音报警，氧气压力低报警，电源超负载报警，超速报警，油量低报警等； 13.无线WIFI热点，为医护人员提供WIFI热点，可与医院建立虚拟专网，进入专网系统； 14.收费单打印功能(根据行驶里程、或次数进行收费) ； 15.提供以上各项数据统计查询，提供大数据分析； |  |
| 注: | 整个医疗舱任何部分均不含木质成份的防水、防腐、防火材料 |  |
|  | 另外医疗舱可按客户要求布局设计施工。 |  |

二、监护型救护车1辆

| 颜色 | 白色/红色 |
| --- | --- |
| 底盘 | 柴油整车 |
| A | 底盘车辆技术参数 |
|  | 座位数：6-9 |
|  | 总质量(kg)：≤3550 |
|  | 轴距(mm)：≥2900 |
|  | 前轮轮距(mm)：1745 |
|  | 后轮轮距(mm)：1700 |
|  | 接近角/离去角：22/24 |
|  | ▲变速器：六速手动变速器 |
|  | 外形尺寸mm：长度4960-5100，宽度1900-2000，高度2530-2560 |
|  | 驱动方式：后轮驱动 |
|  | 转向：液压泵助力转向 |
|  | 前悬：独立悬挂 |
|  | 后悬：变截面钢板弹簧、液压减震器 |
|  | 刹车:博世8.0ABS,前后盘式刹车 |
|  | 轮胎：215/75R16LT |
|  | ★发动机：柴油高压共轨喷射涡轮增压发动机 |
|  | 排放：国V排放标准及以上 |
|  | 排量(L)：≥2.1 |
|  | 最大功率kw：≥85 |
|  | 最大扭矩/转速Nm:≥300 |
|  | 最高车速(km/h)：≥140 |
| B | 车辆标准配置 |
|  | 电动窗，车厢内所有座位有安全带 |
|  | 中央门锁 |
|  | 驾驶室安装原厂空调，驾驶室挡风玻璃及两边玻璃要求贴防晒膜。 |
|  | 驾驶室内微电脑中央控制器，有220 15A插头和12V插头各1个 |
|  | ★智能电源管理系统（管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）配套设备用电池12V 88A |
|  | 10m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插座的插头（1套） |
|  | 220V/15A防水、带防护盖的外接电源三线扁脚插座（1个） |
|  | 车顶外左右两侧救护车外场用照明灯各1盏 |
|  | 车顶尾部安装外场用照明灯1盏 |
|  | 右侧门上车踏板,后门脚踏板 |
|  | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 |
|  | 车顶安装警报器：标准救护车警报声（1套） |
|  | 100W车外扩音器内置于警报器内（1套） |
|  | 车头安装2盏LED警蓝色闪灯 |
|  | 车顶前部安装长排LED警蓝色前后双闪灯（1盏） |
|  | 车顶尾部安装2盏圆柱形LED蓝色警灯 |
| C | 医疗舱内装置 |
|  | 医疗舱与驾驶室双向对讲系统 |
|  | 医疗舱内安装3个220V汽车专用插座 |
|  | 医疗舱安装2个12V汽车专用插座 |
|  | 医疗舱内2级可调亮度、独立控制LED灯具照明 |
|  | 可转动射灯（3盏） |
|  | 消毒冷阴极紫外光灯（1盏） |
|  | 医疗舱独立原厂空调（出风口重新设计） |
|  | 医疗舱安装加强型暖气机 |
|  | 医疗舱安装通风系统（1套） |
|  | 医疗舱车厢两侧、厢门装可开启的玻璃窗，窗户上贴1/2不透明膜，驾驶室所有玻璃贴太阳膜 |
|  | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个滑行窗，窗户透明，下方安装一套医护折叠座椅 |
|  | 医疗舱右侧装可坐3人的病员躺椅1张，配安全带，座椅下可放置杂物 |
|  | 医疗内饰： 1、医疗舱两边的墙、门、车顶采用高分子复合材料（保温及阻燃、防紫外线）。 2、地板采用铝花板。 |
|  | 车辆内饰防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求 |
|  | 医疗舱安装一套医药柜、器械柜的橱柜组合（德国汽车专用抽屉锁） |
|  | 左侧设备柜（用于安装心电监护除颤仪、吸引器、呼吸机） |
|  | 医疗舱右边安装一个有盖的废物桶 |
|  | ★10公升氧气瓶(2个)及储藏柜，配备手动氧气切换器，可根据2个氧气瓶的使用情况快速转换 |
|  | 医疗舱顶部安装中央氧气系统及二条安全扶手 |
|  | 医疗舱顶部安装二套可折起的输液瓶悬吊装置 |
|  | 2kg灭火器及支撑架（2个） |
|  | 车辆喷涂按浙江省院前急救车车辆外观要求（车身红杠是油漆喷涂，反光字、急救图标用贴纸） |
|  | 铝合金内外科急救箱各1套 |
|  | 简易呼吸器：成人、儿童各1个 |
|  | 加压输液装置：1套 |
|  | 胸腔减压装置：1套 |
|  | 环甲膜穿刺针装置：1套 |
|  | 碳纤维铲式担架1套 规格： 1.承重：≥280Kg 2.产品尺寸：≤1723×436×73mm 3.折叠尺寸≤1195×436×73mm 4.展开后长可扩展为≥1997mm ★采用整体碳纤维工艺，具有透X射线的功能,中间设置凹槽,四种及以上长度调节，。担架可折叠，可拆分，可伸缩设计，两端设有离合装置。 |
|  | 自动上车担架1套： 具有自动收折系统，上下救护车均可实现单人操控； 9种及以上变型体位； ★可折成椅状、折后长度不超过1600mm、能上普通电梯； 上车高度可调节，配备上车高度调节盘，适用于480-750mm医疗舱高度的不同救护车； 担架结构为框架设计，采用不锈钢及铝合金材质，亮黄色外喷漆； 担架各部位的连接采用尼龙装置； 采用顺应性悬挂系统； ★可调节式背板：背板采用一次模压成型聚乙烯材料，头部及上半身位置，0～75度可调，脚部0～15度可调，方便清洗消毒，可根据不同病情要求调节病员体位。 床垫：外形为三段式，外部材料为采用Spentex®塑胶材料； 运行平稳，轮子采用航空轮胎技术，车轮直径≥189mm，后轮可以360度全向转动，并带制动系统； 担架尺寸：长度≥1969mm、宽度≥570mm； 自身重量≤39kg； 载重能力≥170kg； ★投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证； 具备EN13485国际医疗产品认证证书； ★签订合同时需出具该产品制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务证明原件。 |
|  | 电动吸引器：1台 1、供电方式：交流、外接直流和机内电池三种供电方式 2、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示 3、主要技术参数： 3.1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 3.2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3.3、抽气速率：≥20 L/min 3.4、噪声：≤70 dB(A) 3.5、贮液瓶：1000mL（PC塑料） |
|  | 呼吸机：1套 1.1适用范围：儿童、成人院外急救及院间转运 二、功能和技术参数及配置 2.1一般技术指标： 2.1.1工作原理：电动气控呼吸机 2.1.2工作模式：MMV、SIMV、A\C、ASSIST 2.1.3儿童、成人分区调节 2.1.4内置空氧混合模块，无需空气压缩机 2.1.5呼吸频率和通气量旋钮式分别调节 2.1.6呼吸频率：8－40次/分 2.1.7分钟通气量：3－20L/min 2.1.8最大压力上下限：20－60cmH2O 2.1.9吸呼比：可调 2.1.10气管插管通气（有创）和面罩通气（无创） 2.1.11独立的吸氧模块：具有 2.1.12内置电池连续使用时间：≥100小时 2.2参数分析功能：具有 3、★投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 4、签订合同时需出具该产品制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务证明原件 |
|  | 除颤监护仪：1台(核心产品) 一.总体要求：具有除颤、心电监护、无创血压、血氧饱和度、12导心电图、能远程传输、诊断功能 二.技术规格、参数以及要求： ▲1.数据输出：数据支持蓝牙，WIFI，USB等传输 2.除颤功能： 2.1.患者类型：成人、儿童 2.2.低能量双向方波除颤技术 2.3除颤能量选择从1焦耳~200焦耳可调 2.5.手动与自动体外除颤模式随时切换 2.6.仪器中文操作面板，中文语音提示和中文操作菜单， 2.7成人、儿童除颤手柄1套，或组合除颤手柄 2.8.充电时间: ≦7秒 2.9.除颤能量可显示在监护仪界面并记录于带状打印纸、事件回顾软件 2.10.设备具有同步电复律功能 2.11.设备前面板和手柄前端都具备充电按钮 3.监护功能 3.1.心电导联选择：自动识别标准3导联、5导联和12导联，可连接多功能电极片、手柄 3.2.呼吸频率：通过心电图I或II导联采用阻抗描记法获得 3.3.心率监护范围：30 – 300次/分 3.4.设备可选择患者类型：患者类型：成人、儿童和新生儿 3.5.设备在心电图轨迹上可显示标准起搏脉冲记号 3.6 ECG 大小: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 cm/mV 可选或自动设换 3.7.具有可视报警功能，并可自动打印 3.8.具有AED模式，设备也可使用以下任意监护参数： SpO2, 12-lead ECG 和/或 NIBP. 3.9.心率报警范围可调 4.无创血压监测 4.1. 测量方式：无创示波法 4.2.压力测量范围：收缩压20-260 mmHg；舒张压10-220毫米汞柱；平均动脉压13-230毫米汞柱 4.3.测量时间：≤15秒 4.4.具有自动、手动血压和重复测量方式 4.5.自动测量周期可设置：1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 和 60 分钟 ▲5.导联心电图 5.1导联要求：12导联， 5.2 心电图可通过WiFi、蓝牙或USD通讯卡直接传输到第三方信息系统 5.3 导联波形、分析诊断结果、测量结果、患者姓名、年龄、性别等以上信息皆可打印 5.4 自动诊断功能：具有 ▲6 脉搏碳氧血氧监测(SpO2) 6.1.设备配置 Masimo 检测技术 6.2.监护参数包括：氧饱和度监测, 6.3.可自动在屏幕显示以下参数： HR, SpO2 7界面显示：高清液晶 7.1.具备显示模式：≥3种：彩色、黑白、夜视 7.2.可显示静态心电图分析结果并同时显示实时心电图波形 7.3.同屏显示波形：≥3道 7.4.具备大数字显示模式 7.5.显示屏对角线大小至少为6.5 英寸(16.5cm) ▲8.打印功能：具有，内置打印机 8.1.打印纸张宽度：标准打印纸 8.2 .打印机走纸速度：25毫米/秒，50毫米/秒可选 8.3.打印注释：时间、日期、ECG导联、ECG波形、心率、除颤、起搏参数、治疗事件总结 8.4手动打印或自动打印：具有 9.电池和充电系统 9.1.电池类型：可充电锂电池 9.2 断电支持时间：≥5小时 9.3.监护仪界面低电池电量警告：具有 10.趋势和事件记录 10.1. 24小时趋势记录：具有 10.2.趋势浏览间隔时间：1、 5、 10,、15、 30、60分钟 10.4.事件储存数量≥1000个 10.5.救护车防震测标准：符合EN 1789 10.6 防水防尘等级：IP55 11. 12导联心电传输：按需实时传输患者真实12导联心电波形，并以心电图报告形式主机打印或上传到急救平台、心电诊断中心进行人工操作分析、打印 12、★投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证 13、签订合同时需出具该产品制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务证明原件 |
|  | 心电图机：1台 1、彩色TFT 液晶显示器：≥7英寸 2、同步12导显示心电波形 3、走纸速度：5、25、50mm/s 4、灵敏度/增益：2.5、5、10、20, 40mm/Mv 5、自动打印功能：具有 6心电图冻结功能：具有 7、内置存储病例：≥300份 8、连接质量检测功能：具有 9、传输要求：以LAN网络、RS-232、无线网络等方式进行数据传输 10、电池要求：可充式锂电池，断电持续时间： ≥2小时 必备配置：标准配置 11、★投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证 12、签订合同时需出具该产品制造商或中国总代理商针对本项目的售后服务证明原件 |
|  | 智慧医疗车联网云平台 1. GPS北斗双模实时定位、轨迹回放、电子围栏； 2.1080P高清音视频实时传输、存储、回放； 3.生命体征实时高清传输，支持电脑、平板、手机； 4. 氧气实时监控，总量、余量、剩余时间长； 5. 远程会诊，多方音视频远程会诊，支持电脑、平板、手机、嵌入式一体机； 6.汽车行驶数据实时传输，故障代码、油量、行驶速度、发动机转速等实时数据传输； 7.车载电源实时监控，直流电、交流电实时监控； 8. 医务人员自动考勤，医务人员电子标签自动识别考勤； 9. 医疗器械自动监控，随时监控医疗器械上下车时间，随车医疗器械的品牌型号与序列号； 10.救护舱实时环境监控，温湿度/TVOC/CO2/PM2.5/PM10等综合环境实时监控； 11.驾驶需求声光播报，医护人员根据病人情况选择急速、均速、停止状态； 12.语音报警，氧气压力低报警，电源超负载报警，超速报警，油量低报警等； 13.无线WIFI热点，为医护人员提供WIFI热点，可与医院建立虚拟专网，进入专网系统； 14.收费单打印功能(根据行驶里程、或次数进行收费) ； 15.提供以上各项数据统计查询，提供大数据分析； |
| 注： | 整个医疗舱任何部分均不含木质成份的防水、防腐、防火材料 |
|  | 另外医疗舱可按客户要求布局设计施工。 |

其他要求：

1、质量保证:中标后签订合同前提供救护车生产厂家及主要车载医疗设备呼吸机、除颤监护仪的针对此次招标的质保书并加盖公章。底盘2年或5万公里（以先到达为准），医疗舱售后服务免费保修2年，随车医疗设备按照生产厂家统一期限保修。

2、供货时间和地点：合同签订之日起45个工作日内在绍兴市人民医院交付。

3、付款方式：救护车及设备交付并验收合格后，30日内支付合同价的90%,余款在保修期满后结清。

4、报价应包括车身价、随车设施及改装费、安装调试、检测验收、培训、质保期保障、车辆运输费、所有税费等费用（不包括车辆购置税、上牌费用、交强险、财产险、路桥费等用户使用后产生的费用）。

5、为了保障医疗舱用材的环保和安全性，医疗舱内饰全部采用高分子材料，具有防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强。

6、为了避免不必要的纠纷，此次招标须约定履约保证金，救护车及车载设备的履约保证金，保证金按照合同价的10%，履约保证金签订合同3日内汇入绍兴市人民医院账户，如中标方无法提供招标车辆或所提供给的车辆、设备及其资质与招标要求不符，将没收全部履约保证金并追究相关的法律责任，并列入政府采购黑名单并报备到省政府采购办。绍兴市人民医院签具《验收合格通知单》后，在合同约定交货验收合格5个工作日内全额无息退还。

7. 根据车辆和信息化相关的部分要求，做好线缆预埋和传输相关的设备安装，确保与120信息平台对接。

8. 要求车辆至少提供正极、负极、ACC三个电源的接线端子。 确保后面的信息化设备从同一个地方取电来保障用电安全。

9. 根据和信息化设备有通讯的医疗设备(监护仪、心电图机等)和其他设备(市民卡读卡器)的要求规划安装位置、方便操作、供电线缆、通讯线缆、维护空间的问题。

说明：以上各标项打“★”号为实质性指标，打“▲”号的指标为主要功能配置。

三、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算技术分时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（60分）

| 打分项 | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数、配置和功能 | 40 | 根据投标产品的技术参数、配置和功能情况进行打分,满分40分，打“★”的为实质性指标如有负偏离，作无效投标处理；打“▲”为重要指标，每有一项负偏离扣4分；其他一般项指标每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 设计 合理性 | 5 | 评委会根据投标产品整体设计的合理性和美观等情况进行综合打分，优秀3.0-5.0分，良好1.0-2.9分，一般0.0-0.9分。 |
| 合同案例等 | 6 | 根据投标人2015年1月1日以来所投车辆销售案例，每提供一个案例得1分，总分4分。 |
|  |  | 投标人有ISO管理体系认证证书的，每本得1分，总分2分。 |
| 质量保证和售后服务 | 9 | 完全满足招标文件的质保期基础上，救护车车载设备每增加一年质保期加1分，满分3分。 |
|  |  | 根据供应商所提供的售后服务和技术保障方案进行综合打分，包括售后响应时间、售后服务点（在浙江省设有医疗舱售后服务点或承诺中标后成立售后服务点）、售后服务团队等，优秀4.0-6.0分，良好2.0-3.9分，一般0.0-1.9分。 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

2.2商务分40分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(保留小数2位)：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40