一、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.投标产品属第三类医疗器械的，供应商应提供有效的医疗器械经营企业许可证，投标产品属第二类医疗器械，供应商应提供有效的医疗器械备案登记表；投标产品有生产许可要求的，应提供生产厂家的有效的医疗器械生产企业许可证；且医疗器械生产企业许可证生产范围或医疗器械经营企业许可证经营范围是与投标产品相适用的。

3. 不接受联合体投标。

二、招标项目设备名称及数量：

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-02-0016-1 | 手术动力系统1套 | ￥500000.00 | ￥0.00 |
| 2019-02-0016-2 | 结石分析仪1套 | ￥400000.00 | ￥0.00 |
| 2019-02-0016-3 | 胆道碎石仪1套 | ￥300000.00 | ￥0.00 |
| 2019-02-0016-4 | 胸外科手术器械1批 | ￥240000.00 | ￥0.00 |

01标手术动力系统

| 序号 | 手术动力系统 1套 | 对应指标，详细说明，否则视为不符要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数量：1套 |  |
|  | ▲品牌：原装进口，品牌型号自选，出具生产厂家对本项目的授权文件 |  |
| 二 | 用途：适用于耳鼻喉，上颌面及整形、切开、消磨、钻孔、锯开软硬组织以及骨骼 |  |
| 三 | 功能和技术参数及配置： |  |
| 3.1 | 动力系统主机： |  |
| 3.1.1 | 可升级操作系统：可通过小型闪存卡升级软件 |  |
| 3.1.2 | 显示屏/触摸屏：尺寸对角线≥21cm，分辨率≥480×640象素 |  |
| ▲3.1.3 | 高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作 |  |
| ▲3.1.4 | 可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷耳钻和显微耳钻、高速电钻、运动神经监护仪、内窥镜冲洗系统等。 |  |
| 3.1.5 | 手柄自动识别及安装帮助：能自动识别手柄的种类，并且屏幕显示操作方法 |  |
| 3.1.6 | 故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。 |  |
| 3.1.7 | 内设帮助菜单，直观显示操作步骤 |  |
| 3.1.8 | 注水泵：内置式,十四档水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热 |  |
| 3.1.9 | 自由选择注水量：0cc/分–100cc/分 |  |
| 3.1.10 | 内窥镜冲洗系统功能：整合了系统，实现内窥镜冲洗，保持手术良好视野 |  |
| 3.1.11 | 可以连接神经监护仪：可提供神经监护功能 |  |
| 3.2 | 多功能脚踏开关： |  |
| 3.2.1 | 控制马达开停、马达转速、转动方向 |  |
| 3.2.2 | 控制多个手柄之间切换、 |  |
| 3.2.3 | 控制刀头开口角度， |  |
| 3.2.4 | 提供局部照明。 |  |
| 3.3 | 鼻科手柄： |  |
| 3.3.1 | 直排引式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；可连接专用刀头和钻头，用于鼻科、喉科手术 |  |
| 3.3.2 | 转速速度：往复60-5000RPM 单向60-12,000RPM |  |
| ▲3.3.3 | 手柄可以使刀头360°旋转，可以将上颌窦的息肉近全切除，有效清除额隐窝周围的病变，最大限度的切除鼻息肉，手柄固定锁可以使刀头在所需的操作部位固定，从而保证手术的精确性和安全性 |  |
| 3.3.4 | 最低速度可降至 60转/分钟，保证声带手术的安全 |  |
| 3.3.5 | 外壳材料为钛合金复合材料，重量轻，手柄设计符合人体工程学原理，手感轻巧舒适 |  |
| 3.4 | 耳科手柄: |  |
| ▲3.4.1 | 高速耳钻手柄单向最大转速≥75000转/分钟，可正反转，最大输出率: ≥120W，最大扭矩：≥37.5mN-m。 |  |
| 3.4.2 | 耳钻手柄重量≤102g、噪音水平≤50分贝。 |  |
| 3.4.3 | 马达不需要冷却，20°环境温度下，马达6万转/分，20秒开20秒关，持续25开分钟马达表面温度≤40°。 |  |
| 3.4.4 | 配直型附件和弯型附件，不同规格型号的钻头可满足全部耳科手术选择； |  |
| 3.5 | 主要配置：5.1-5.10为同一品牌产品 |  |
| 3.5.1 | 动力主机一台（核心产品） |  |
| 3.5.2 | 多功能脚踏开关一个 |  |
| 3.5.3 | 鼻钻手柄一个 |  |
| 3.5.4 | 耳科电钻（电机）一个 |  |
| 3.5.5 | 电钻直附件一个 |  |
| 3.5.6 | 电钻弯附件一个 |  |
| 3.5.7 | 鼻用刀头2根 |  |
| 3.5.8 | 耳用切割钻头4根 |  |
| 3.5.9 | 耳用打磨钻头4根 |  |
| 3.5.10 | 器械消毒盒3只 |  |
| 3.5.11 | 推车一辆 |  |
| 四 | 售后服务： |  |
| 4.1 | 维修 |  |
| 4.1.1 | 设备验收合格后免费保修贰年，保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |  |
| 4.1.2 | 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容） |  |
| 4.1.3 | 维修响应时间8个工作小时，8个工作小时未修复提供备品 |  |
| 4.1.4 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |
| 4.1.5 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册 |  |
| 4.2 | 附加必备条件： |  |
| 4.2.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 4.2.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格 |  |
| 4.2.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装进口产品 |  |
| ★4.2.4 | 投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 |  |
| 4.2.5 | 提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET） |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 货期：中标即日起一月内；如有例外，可在合同中另行约定 |  |
| 5.2 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 六 | 付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；在设备正常运行1年后支付10%，均不计利息 |  |
| 七 | 其他 |  |
| 7.1 | 请注明进入市场时间 Year first sold |  |
| 7.2 | 请提供浙江省医院投标机型安装台数 Number sold |  |
| 7.3 | 请注明软件最新版本 LAST UPDATED |  |

02标结石分析仪

| 序号 | 结石分析仪 | 对应指标，详细说明，否则视为不符要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数量：1套 |  |
|  | 品牌：国产自选 |  |
| 二 | 用途：适用于采用红外光谱分析法的人体泌尿系统结石成分的定性分析 |  |
| 三 | 功能和技术参数及配置 |  |
| 3.1 | 性能要求：全自动分析结石的精准成分,自动提供完整的检测预防报告 |  |
| 3.2 | 原理：采用物理红外光谱自动分析法 |  |
| 3.3 | 分析范围：可分析晶体成分、非晶体成分、无机化合物、有机化合物 |  |
| 3.4 | 光源：红外光源 |  |
| ★3.5 | 检测器：高灵敏度DLATGS检测器或DTGS红外检测器 |  |
| 3.6 | 分束器：标明类型 |  |
| 3.7 | 波数重复性：≤0.25cm-1 |  |
| 3.8 | 能量不衰减：扫描能量不会衰减，减少分析误差 |  |
| 3.9 | 信噪比：≥15000：1（RMS值） |  |
| ▲3.10 | 光谱拓展范围：7800 cm-1～350 cm-1 |  |
| 3.11 | 透射比重复性：≤0.5％ |  |
| 3.12 | 系统自检：自动进行仪器自诊断或联网诊断，并出据自检报告，最大化防止仪器故障，保证分析结果的准确性。 |  |
| 3.13 | 远程监控：远程网络监控设备的使用情况，联网时报告将自动上传至公司的数据服务器，可对未检出成分进行指导分析 |  |
| 3.14 | 图谱解析：全自动解析红外谱图，自动得出具体的精准成分，无需人工对比 |  |
| 3.15 | 防治方案：规范化防治方案根据《尿石症诊断指南》，具有临床实用性 |  |
| 3.16 | 操作过程：≤5分钟 |  |
| 3.17 | 样本需要量：≤1mg |  |
| 3.18 | 抗潮解性：采用全密封设计，杜绝潮解发生 |  |
| 3.19 | 软件：结石红外光谱自动分析系统软件，可免费升级 |  |
| 3.19.1 | 具有泌尿结石的定性操作 |  |
| ★3.19.2 | 具备泌尿结石的定量操作模块 |  |
| 3.19.3 | 具备胆结石的定性操作模块 |  |
| 3.19.4 | 具备傅立叶红外光谱操作模块 |  |
| 3.20 | 配置要求 |  |
| 3.20.1 | 智能结石分析仪主机1台（核心产品） |  |
| 3.20.2 | 品牌台式电脑1台 |  |
| 3.20.3 | 玛瑙研体1套 |  |
| 3.20.4 | 光谱纯溴化钾1份 |  |
| 3.20.5 | 打印机1台 |  |
| 3.20.6 | 电子防潮箱1台 |  |
| 3.20.7 | 温控烤箱1台 |  |
| 3.20.8 | 压片机1台 |  |
| 3.20.9 | 压片模具1套 |  |
| 3.20.10 | 温湿度计1个 |  |
| 3.21 | 其他附件配置(如有） |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 维修 |  |
| ▲4.1.1 | 设备验收合格后免费保修贰年，保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |  |
| 4.1.2 | 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容） |  |
| 4.1.3 | 维修响应时间8个工作小时，8个工作小时未修复提供备品 |  |
| 4.1.4 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |
| 4.1.5 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册 |  |
| 4.2 | 附加必备条件： |  |
| 4.2.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 4.2.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格 |  |
| 4.2.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的产品 |  |
| ★4.2.4 | 投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 |  |
| 4.2.5 | 提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET） |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 货期：中标即日起一月内；如有例外，可在合同中另行约定 |  |
| 5.2 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 六 | 付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；在设备正常运行1年后支付10%，均不计利息 |  |
| 七 | 其他 |  |
| 7.1 | 请注明进入市场时间 Year first sold |  |
| 7.2 | 请提供浙江省医院投标机型安装台数 Number sold |  |
| 7.3 | 请注明软件最新版本 LAST UPDATED |  |

03标胆道碎石仪

| 序号 | 胆道碎石仪 | 对应指标，详细说明，否则视为不符要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数量：1套 |  |
|  | 品牌：国产自选 |  |
| 二 | 适用范围或功能概述：适用于配合胆道镜用于肝内胆管结石、胆总管巨大结石及术后残余结石的取石 |  |
| 三 | 技术参数要求 |  |
| 3.1 | 产品适用范围：胆道镜版 |  |
| 3.2 | 温度范围：5℃～40℃ |  |
| 3.3 | 放电频率：最高放电频率≥30 次／每秒 |  |
| ★3.4 | 放电模式：单次脉冲、双次复式脉冲、四次复式脉冲和 OOD 变频变幅增强复式脉冲 |  |
| ▲3.5 | 碎石原理：空化引发微爆破效应 |  |
| 3.6 | 输出能量:0.1～0.4 焦耳，最大输出能量输出值≤0.4焦耳 |  |
| 3.7 | 放电脉冲宽度≤0.2μs (微秒) |  |
| 3.8 | 电极规格：胆道镜版，及 1.2mm 双极并行电极，可任选 |  |
| 3.9 | 电极需有内嵌式金属帽，电极寿命自动检测及动态显示 |  |
| 3.10 | 彩色液晶显示屏，内置于主机 |  |
| 3.11 | 参数显示.：输出能量；电极寿命；碎石模式；治疗计数；故障信息 |  |
| 3.12 | 配置电极（胆道镜）2 根 |  |
| 3.13 | 按照国家食品药品监督管理局最新《关于医用电气设备产品注册执行GB9706.1—1995 标准有关事宜的通知》，需全部通过医用电器强制性标准 110 项检测 |  |
| 3.14 | YZB／国 2995-21-2004 防电击类型属于 I 类设备；程度属 BF 设备 |  |
| 四 | 售后服务： |  |
| 4.1 | 维修 |  |
| 4.1.1 | 设备验收合格后免费保修贰年，保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |  |
| 4.1.2 | 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容） |  |
| 4.1.3 | 维修响应时间8个工作小时，8个工作小时未修复提供备品 |  |
| 4.1.4 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |
| 4.1.5 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册 |  |
| 4.2 | 附加必备条件： |  |
| 4.2.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 4.2.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格 |  |
| 4.2.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的产品 |  |
| ★4.2.4 | 投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 |  |
| 4.2.5 | 提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET） |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 货期：中标即日起一月内；如有例外，可在合同中另行约定 |  |
| 5.2 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 六 | 付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；在设备正常运行1年后支付10%，均不计利息 |  |
| 七 | 其他 |  |
| 7.1 | 请注明进入市场时间 Year first sold |  |
| 7.2 | 请提供浙江省医院投标机型安装台数 Number sold |  |
| 7.3 | 请注明软件最新版本 LAST UPDATED |  |

04标胸外科手术器械（24万元）

| 序号 | 胸外科手术器械 |  |  | 对应指标，详细说明，否则视为不符要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数量：1批 |  |  |  |
|  | 品牌：国产自选 |  |  |  |
| 二 | 用途：用于单孔胸外手术操作 |  |  |  |
| 三 | 功能和技术参数及配置： |  |  |  |
| ▲3.1 | 双关节手术器械所用的材料为05Cr17Ni4Cu4Nb和C号钢制造 |  |  |  |
| 3.2 | 钳和剪刀应经热处理，钳其硬度为380HV0.2~420HV0.2，剪刀其硬度为490HV0.2-520HV0.2 |  |  |  |
| ▲3.3 | 手术钳的外表面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，钳头、钳杆、钳柄经表面处理后（钳柄为镀金），其表面粗糙度Ra值：头部和杆部应不大于0.80μm，其余部分应不大于1.6μm |  |  |  |
| 3.4 | 钳子性能 |  |  |  |
| 3.4.1 | 钳子钳头应相互吻合，不得有错口、偏摆现象 |  |  |  |
| 3.4.2 | 钳子开闭应轻松灵活，不得有卡滞现象 |  |  |  |
| ▲3.4.3 | 手术钳应有良好的弹性和夹持力 |  |  |  |
| 3.4.3.1 | 当钳头夹持φ2mm紫铜棒时，钳子各部位应不产生变形和断裂现象 |  |  |  |
| 3.4.3.2 | 抓钳夹持力应不小于15N |  |  |  |
| 3.4.3.3 | 钳子的张开度不得小于45° |  |  |  |
| 3.5 | 剪刀性能 |  |  |  |
| 3.5.1 | 剪刀刃边不得有卷刃、崩刃，闭合时无过头现象 |  |  |  |
| 3.5.2 | 剪刀张角应不小于45° |  |  |  |
| 3.5.3 | 剪刀开闭应顺利 |  |  |  |
| 3.5.4 | 刃口应锋利，应能顺利地剪切21支纱布4层，其刃口不得有卷刃、崩刃现象 |  |  |  |
| 3.6 | 手术钳中各联接部位应牢固可靠，焊接应平整光滑，无脱焊或堆焊现象 |  |  |  |
| 3.7 | 手术器械的手柄进行镀金应符合YY 0076-1992中Ⅳ类有光泽2级的规定 |  |  |  |
| 3.8 | 手术钳应有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下经药物消毒，不得产生腐蚀现象 |  |  |  |
| 3.9 | 胸外科手术器械一批采购物资清单 |  |  |  |
|  | 产品名称 | 采购数量 | 技术规格 |  |
| 3.9.1 | 胸腔镜组织钳（卵圆钳） | 2 | 椭圆形中空头部，弯无齿，头宽10mm，杆径5.5mm，总长260－340mm |  |
| 3.9.2 | 胸腔镜组织钳（卵圆钳） | 2 | 椭圆形中空头部，弯有齿，头宽10mm，杆径5.5mm，总长260－340mm |  |
| 3.9.3 | 胸腔镜组织钳（卵圆钳） | 2 | 椭圆形中空头部，弯有齿，头宽6mm，杆径5.5mm，总长260－340mm |  |
| 3.9.4 | 胸腔镜组织钳（卵圆钳） | 2 | 椭圆形中空头部，弯无齿，头宽6mm，杆径5.5mm，总长260－340mm |  |
| 3.9.5 | 胸腔镜组织钳（香蕉钳） | 2 | 香蕉形中空头部，带斜齿，头宽8mm，杆径5.5mm，总长260－340mm |  |
| 3.9.6 | 三角肺叶钳（大蛇头钳）（核心产品） | 2 | 三角蛇形中空头部，带无损伤齿，头宽10mm，杆径5.5mm，总长260－330mm |  |
| 3.9.7 | 三角肺叶钳（小蛇头钳） | 2 | 三角蛇形中空头部，带无损伤齿，头宽5mm，杆径5.5mm，总长260－310mm |  |
| 3.9.8 | 胸腔止血钳（止血钳） | 2 | DeBakey，弯度30度，总长260－330mm |  |
| 3.9.9 | 胸腔止血钳（大直角） | 2 | DeBakey，弯度90度，总长260－340mm |  |
| 3.9.10 | 胸腔组织钳（淋巴结钳） | 2 | 弯头宽10mm，总长260－340mm，大头 |  |
| 3.9.11 | 胸腔组织钳（淋巴结钳） | 2 | 弯头宽8mm，总长260－340mm，小头 |  |
| 3.9.12 | 胸腔组织钳（持针钳） | 2 | 直头，总长260－340mm |  |
| 3.9.13 | 电钩 | 2 | 弯型，工作长度260－340mm |  |
| 3.9.14 | 撑开器 | 1 | 胸腔小切口手术专用型，四关节可调，两套叶片可换，有助于胸心外手术减少助手 |  |
| 3.9.15 | 双极电凝淋巴钳 | 2 | 极电凝淋巴钳在手术可用于止血，清扫淋巴，双极电凝温度较底40度左右，不会烫伤组织，提高了手术操作的便利性和安全性 |  |
| 3.9.16 | 钩针 | 2 | 管手术中可直接穿刺进去悬掉线，减少开孔，减少损伤。 |  |
| 3.9.17 | 无孔卵圆钳 | 2 | 术中止血用 |  |
| 3.9.18 | 可转弯抓钳 | 2 |  |  |
| 3.9.19 | 推结棒 | 2 |  |  |
| 3.9.20 | 心脏剪 | 2 |  |  |
| 3.9.21 | 冲吸器 | 2 | 弯型，两桶手柄，直径6mm，两个弯总长360mm |  |
| 3.9.22 | 冲吸器 | 2 | 弯型，两桶手柄，直径6mm，一个弯，总长260－360mm |  |
| 3.9.23 | 冲吸器 | 2 | 弯型，两桶手柄，直径6mm，半弧形，总长260－360mm |  |
| 四 | 售后服务： |  |  |  |
| 4.1 | 维修 |  |  |  |
| 4.1.1 | 设备验收合格后免费保修贰年，保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |  |  |  |
| 4.1.2 | 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容） |  |  |  |
| 4.1.3 | 维修响应时间8个工作小时，8个工作小时未修复提供备品 |  |  |  |
| 4.1.4 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |  |  |
| 4.1.5 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册 |  |  |  |
| 4.2 | 附加必备条件： |  |  |  |
| 4.2.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |  |  |
| 4.2.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格 |  |  |  |
| 4.2.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的产品 |  |  |  |
| ★4.2.4 | 投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。 |  |  |  |
| 4.2.5 | 提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET） |  |  |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |  |  |
| 5.1 | 货期：中标即日起一月内；如有例外，可在合同中另行约定 |  |  |  |
| 5.2 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |  |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |  |  |  |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |  |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |  |  |
| 六 | 付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；在设备正常运行1年后支付10%，均不计利息 |  |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |
| 7.1 | 请注明进入市场时间 Year first sold |  |  |  |
| 7.2 | 请提供浙江省医院投标机型安装台数 Number sold |  |  |  |
| 7.3 | 请注明软件最新版本 LAST UPDATED |  |  |  |

说明：以上各标项打“★”号为实质性指标，打“▲”号的指标为主要功能配置。

三、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中01标技术分70分，商务分30分，02标-04标技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算技术分时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分

01标（70分）

| 序号 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.完全满足招标文件要求的20分；打▲指标出现负偏离每项扣4分；其他一般性指标负偏离扣2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。 | 20 |
| 2 | 所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项2分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项0.5分，最高加10分。正偏离指标以提供产品生产商盖章的投标产品同型号完整的datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。共10分。 | 10 |
| 3 | 所投的产品成功销售案列合同（提供投标人同类项目完整的合同复印件。复印件能清楚的辨析设备名称、型号和价格，否则不得分） ，每个案例2.5分，最高10分。 | 10 |
| 4 | 根据投标设备的技术先进性、易用性、稳定性进行评价，考虑所投产品的成熟性、用户认可度综合评分，优秀6分，良好5-3分，一般2分，其他1-0分。共6分。 | 6 |
| 5 | 对公司技术力量情况、供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可行性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分。优秀5分，良好4-3分，其他2-1分。共5分。 | 5 |
| 6 | 在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年2分，最高4分。 | 4 |
| 7 | 根据提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等，横向对比综合评定，认定为优秀4分，良好3分，一般2-1分，应提供而未提供培训服务的0分。共4分。 | 4 |
| 8 | 对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分；优秀6-5分，良好4-3分，其他2-1分。不满足招标文件基本要求的本打分项0分。共6分。 | 6 |
| 9 | 运行成本（根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格），随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，保修期内外选购价格合理性等因素综合评价，优秀3分，良好2分，其他1-0分。共3分。 | 3 |
| 10 | 根据投标文件制作情况(包括商务、技术)，询标情况，投标文件不以大量无关内容充数。提供产品生产商盖章的投标产品同型号datasheet或中文说明书为好得2分，其他1-0分。共2分。 | 2 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

02标-04标（60分）

| 序号 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全满足招标文件要求的20分；打▲指标出现负偏离每项扣4分；其他一般性指标负偏离扣2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。 | 20 |
| 2 | 所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项2分，其他一般指标出现正偏离每项0.5分，最高加10分。正偏离指标以提供产品生产商盖章的投标产品同型号完整的datasheet或中文说明书为准。 | 10 |
| 3 | 所投的产品成功销售案列合同，每个案例2.5分，最高10分。 | 10 |
| 4 | 对质量目标措施的可行性、供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可行性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分。优秀8-7分，良好6-4分，其他3-1分。 | 8 |
| 5 | 在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年2分，最高4分。 | 4 |
| 6 | 对提供的售后服务方式、故障响应修复时间及配件供应、优惠条件情况等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分；优秀6-5分，良好4-3分，其他2-1分。不满足招标文件基本要求的本打分项0分。 | 6 |
| 7 | 根据投标文件制作情况，询标情况，投标文件不以大量无关内容充数。提供产品生产商盖章的投标产品同型号官方datasheet或中文说明书为好得2分，其他1-0分。 | 2 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●未按规定提供商务文件光盘的扣一分。

2.2商务分01标30分，02标-04标40分。

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(保留小数2位)：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100