浙江宇康工程管理咨询有限公司关于丰惠中心卫生院超导磁共振设备及配套设施设备采购项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 所投医疗设备需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或制造认可表。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

- 意见递交时间：2021年7月2日16时30分前（节假日除外）递交

- 意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1033713466@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

- 意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区丰惠中心卫生院

- 联系人：陈先生 / 孙先生

- 联系电话：15967562266/0575-82977838

绍兴市上虞区丰惠中心卫生院

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2021年6月30日

附件 ：        招标采购内容与技术规格书

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 招标范围：

1.5T以下超导磁共振设备1套，以及配套设施设备。

- 参数性能汇总表（投标人对以下招标要求须有明确的应答和相关说明）

| 序号 | 详细技术需求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |  |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 机型必须具备中国NMPA（即国家药监局）认证证书。 |  |  |
| ★1.2 | 先进性：投标人需提供国内注册的磁场强度小于1.5T的超导磁共振（不包含1.5T）。 |  |  |
| 2 | 设备工作条件 |  | / |
| 2.1 | 供电要求：三相交流AC380V±10% | 符合 |  |
| 3 | 磁体系统 |  | / |
| 3.1 | 磁场强度 | ＜1.5T |  |
| 3.2 | 磁场类型 | 超导 |  |
| 3.3 | 磁体材质 | 不锈钢合金 |  |
| 3.4 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| 3.5 | 裸磁体长度 | ≤160cm |  |
| 3.6 | 磁体内径（患者检查孔道内径） | ≥60cm |  |
| 3.7 | 磁体重量（含液氦） | ≤3.9吨 |  |
| 3.8 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 3.9 | 磁场均匀度 | V－RMS测量法 |  |
| 3.9.1 | 10cmDSV | ≤0.002ppm |  |
| 3.9.2 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |  |
| 3.9.3 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |  |
| 3.9.4 | 40cmDSV | ≤0.2ppm |  |
| 3.9.5 | 50cmDSV | ≤0.5ppm |  |
| 3.10 | 液氦零挥发技术 | 具备 |  |
| 3.11 | 液氦总容积（100%） | ≥1200L |  |
| 3.12 | 冷头保用 | ≥5年 |  |
| 3.13 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦4.0m |  |
| 3.14 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦2.5m |  |
| 3.15 | 磁体监控装置 | 具备 |  |
| 3.16 | 磁体紧急失超装置 | 具备 |  |
| 3.17 | 高阶匀场线圈≥2组 | 具备（B0,Z2） |  |
| 4 | 匀场方式 |  | / |
| 4.1 | 被动匀场 | 具备 |  |
| 4.2 | 主动匀场 | 具备 |  |
| 4.2.1 | 高阶匀场 | 具备 |  |
| 4.2.2 | 三维容积匀场 | 具备 |  |
| 4.2.3 | 局部动态匀场 | 具备 |  |
| 5 | 梯度系统 |  | / |
| 5.1 | 最大梯度场强 | ≥33mT/m |  |
| ▲5.2 | 最大切换率 | ≥130mT/m/ms |  |
| 5.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到 | 具备 |  |
| 5.4 | 最短爬升时间 | ≤0.26ms |  |
| 5.5 | 工作周期 | 100% |  |
| 5.6 | 占空比 | 100% |  |
| 5.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |  |
| 5.8 | 梯度工作方式 | 非共振 |  |
| 5.9 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |  |
| 5.10 | 梯度功放冷却方式 | 水冷 |  |
| 6 | 射频系统 |  | / |
| 6.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
| 6.2 | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| 6.3 | 射频功率 | ≤18KW |  |
| 6.4 | 前置放大器噪声水平 | ≤0.5dB |  |
| 6.5 | 射频线圈免调谐技术 | 具备 |  |
| 6.6 | 发射带宽 | ≥600KHz |  |
| 6.7 | 接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 6.8 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 6.9 | 射频接收通道数 | ≥16个 |  |
| 6.10 | 相位分辨率 | 0.09° |  |
| 6.11 | 放大器冷却方式 | 风冷式 |  |
| 6.12 | 接收线圈接口位置 | 检查床长轴两端 |  |
| 6.13 | 接收线圈接口数量 | ≥4个 |  |
| 7 | 接收线圈（以通道为基准，提供注册证附页） |  | / |
| 7.1 | 发射线圈必须具备独立接收功能 | 具备 |  |
| 7.2 | 头颈联合线圈≥16通道 | 具备 |  |
| ▲7.3 | 柔性体部线圈≥16通道 | 具备 |  |
| 7.4 | 颈胸腰椎联合线圈≥12通道 | 具备 |  |
| ▲7.5 | 通用柔性线圈（小柔）≥8通道 | 具备 |  |
| 7.6 | 膝部线圈≥8通道 | 具备 |  |
| 7.7 | 肩部线圈≥8通道 | 具备 |  |
| 7.8 | 脚踝线圈≥8通道 | 具备 |  |
| 7.9 | 腕关节线圈≥4通道 | 具备 |  |
| 8 | 检查床与环境调节系统 |  | / |
| 8.1 | 检查床最低高度 | ≤500mm |  |
| 8.2 | 检查床重复定位精度 | ≤±1mm |  |
| 8.3 | 检查床最大承受重量 | ≥220kg |  |
| 8.4 | 检查床水平运动最大速度 | ≥150mm/sec |  |
| 8.5 | 检查床长度 | ≥2300mm |  |
| 8.6 | 检查床最大行程 | ≥2600mm |  |
| 8.7 | 检查床自动步进 | 具备 |  |
| 8.8 | 床旁双侧控制系统 | 具备 |  |
| 8.9 | 全身足先进扫描模式（除头颈部） | 具备 |  |
| 8.10 | 病人通道环境 |  | / |
| 8.10.1 | 照明系统 | 具备 |  |
| 8.10.2 | 通风系统 | 具备 |  |
| 8.10.3 | 对讲系统 | 具备 |  |
| 8.11 | 呼叫报警装置 | 具备 |  |
| 8.12 | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 8.13 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 8.14 | 进口无线门控装置 | 具备 |  |
| 8.14.1 | 心电门控 | 具备 |  |
| 8.14.2 | 呼吸门控 | 具备 |  |
| 8.14.3 | 脉搏门控 | 具备 |  |
| 8.15 | 床旁扫描启动功能 | 具备 |  |
| 8.16 | 纵向移动计数器 | 具备 |  |
| 8.17 | 激光定位系统 | 具备 |  |
| 9 | 计算机系统 |  | / |
| 9.1 | 主CPU主频 | ≥3GHz |  |
| 9.3 | 主内存 | ≥8GB |  |
| 9.4 | 硬盘容量（SSD企业级） | ≥500GB |  |
| 9.5 | 硬盘图像存储量 | ≥600,000幅，256×256矩阵，未压缩图像 |  |
| 9.6 | 最大重建矩阵 | ≥2048×2048 |  |
| 9.7 | 重建速度（2D 傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，上述条件必须同时满足） | ≥5500幅/秒 |  |
| 9.8 | Linux 或windows 操作系统 | 符合 |  |
| 9.9 | DVD+RW，DICOM光盘刻录机，一体化DVD+RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） | 具备 |  |
| 9.10 | 医用专业彩色LCD液晶显示器，≥24英寸 | 具备 |  |
| 9.11 | 显示图像分辨率，≥1920×1200 | 具备 |  |
| 10 | 扫描参数 |  | / |
| 10.1 | 最大FOV | ≥500mm |  |
| 10.2 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 10.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.5mm |  |
| 10.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |  |
| 10.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 10.6 | 梯度回波最短TR时间（128矩阵） | ≤0.9ms |  |
| 10.7 | 梯度回波最短TE时间（128矩阵） | ≤0.3ms |  |
| 10.8 | EPI最短回波间隔时间（128矩阵） | ≤0.4ms |  |
| 10.9 | 快速自旋回波最大回波链 | ≥512 |  |
| 10.10 | EPI最大回波链 | ≥512 |  |
| 10.11 | 自旋回波最短TR时间 128*128 | ≤6.8ms |  |
| 10.12 | 自旋回波最短TE 128*128 | ≤2.6ms |  |
| 10.13 | 回波间隔FSE 128*128 | ≤2.4ms |  |
| 11 | 扫描技术与序列 |  | / |
| 11.1 | 自旋回波序列 |  | / |
| 11.1.1 | 组织弛豫时间测量 | 具备 |  |
| 11.1.2 | 可选择角度的自旋回波 | 具备 |  |
| 11.1.3 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |
| 11.2 | 快速自旋回波序列（2D/3D) |  | / |
| 11.2.1 | 单次激发自旋回波技术 | 具备 |  |
| 11.2.2 | 多次激发自旋回波技术 | 具备 |  |
| 11.2.3 | 回波时间模式（长/短） | 具备 |  |
| 11.3 | 反转恢复序列 |  | / |
| 11.3.1 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |
| 11.3.2 | T1WI快速自由水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.3.3 | T2WI快速自由水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.3.4 | 快速翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 11.4 | 扰相梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.5 | 稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.6 | 平衡稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.7 | 翻转稳态回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.8 | EPI 平面回波序列 |  | / |
| 11.8.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 11.8.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 11.8.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 11.8.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 11.8.5 | 反转EPI | 具备 |  |
| 11.8.6 | 高分辨EPI采集 | 具备 |  |
| 11.9 | 磁化转移技术 | 具备 |  |
| 11.10 | 驱动平衡技术 | 具备 |  |
| 11.11 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 12 | 颅脑神经系统成像功能 |  | / |
| 12.1 | 高分辨内耳3D扫描成像 | 具备 |  |
| 12.2 | 视神经高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 12.3 | 全脊神经一体化成像技术 | 具备 |  |
| 12.4 | 灰、白质分离成像技术 | 具备 |  |
| 12.5 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |  |
| 12.6 | 弥散加权成像技术 | 具备 |  |
| 12.7 | 弥散张量成像技术（方向数≥30） | 具备 |  |
| ▲12.8 | IVIM扫描技术(单次弥散加权成像扫描最高不少于10个b值) | 具备，投标文件中提供证明图片并加盖公章，未提供或未按要求盖章的不予认可。 |  |
| 12.9 | ADC map分析功能 | 具备 |  |
| 12.10 | 神经成像软件包 |  |  |
| 13 | 体部成像功能 |  | / |
| 13.1 | MRCP 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |
| 13.2 | MRU 磁共振尿路造影 | 具备 |  |
| 13.3 | MRM 脊髓造影 | 具备 |  |
| 13.4 | 呼吸导航功能 | 具备 |  |
| 13.5 | 容积重建技术 | 具备 |  |
| 13.6 | 肝脏动态增强扫描及分析软件 | 具备 |  |
| 13.7 | 腹部弥散技术 | 具备 |  |
| 13.8 | 前列腺弥散技术 | 具备 |  |
| 14 | 骨关节成像功能 |  | / |
| 14.1 | 骨关节高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 14.2 | 全身各部位骨关节成像技术 | 具备 |  |
| 14.3 | 骨关节软骨损伤定量分析技术 | 具备 |  |
| 14.4 | 骨成像金属伪影矫正 | 具备 |  |
| 15 | 血管成像功能 |  | / |
| 15.1 | 2D/3D TOF MRA 成像技术 | 具备 |  |
| 15.2 | PC MRA 成像技术 | 具备 |  |
| 15.3 | PC MRV 成像技术 | 具备 |  |
| 15.4 | CE MRA 增强血管成像技术 | 具备 |  |
| 15.5 | 外周血管增强成像技术 | 具备 |  |
| 15.6 | 动脉自旋标记血管成像技术 | 具备 |  |
| 15.7 | 动静脉双期减影血管成像技术 | 具备 |  |
| 16 | 全身成像技术 |  | / |
| 16.1 | 全身类PET成像技术 | 具备 |  |
| 16.2 | 双下肢血管成像技术 | 具备 |  |
| 16.3 | 全脊柱成像技术 | 具备 |  |
| 17 | 快速扫描技术 |  | / |
| 17.1 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 17.2 | 矩形FOV | 具备 |  |
| 17.3 | 部分K空间扫描技术 | 具备 |  |
| 17.4 | 部分回波采集技术 | 具备 |  |
| 17.5 | 快速K空间填充技术 | 具备 |  |
| 18 | 脂肪抑制技术 |  | / |
| 18.1 | 水激发功能 | 具备 |  |
| 18.2 | 频率选择脂肪饱和法 | 具备 |  |
| 18.3 | 快速翻转恢复脂肪抑脂技术 | 具备 |  |
| 18.4 | 多脉冲频率选择脂肪抑脂技术 | 具备 |  |
| 18.5 | 质子密度脂肪抑制技术 | 具备 |  |
| 19 | 定位功能 |  | / |
| 19.1 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 19.2 | 多层多角度片层定位 | 具备 |  |
| ▲19.3 | 全颅智能自动定位技术 （auto post），无需人工按键干预 | 具备，投标文件中提供证明图片并加盖公章，未提供或未按要求盖章的不予认可。 | / |
| 19.3.1 | 横轴位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 19.3.2 | 冠状位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 19.3.3 | 矢状位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 19.4 | 中心成像功能 | 具备 |  |
| 19.5 | 实时定位成像技术 | 具备 |  |
| 19.6 | 透视成像技术 | 具备 |  |
| 19.7 | 交互成像技术 | 具备 |  |
| 20 | 空间饱和技术 |  | / |
| 20.1 | 图形交互式饱和带定位 | 具备 |  |
| 20.2 | 自由饱和带技术（最大不少于8条饱和带） | 具备 |  |
| 20.3 | 平行饱和带 | 具备 |  |
| 20.4 | 追踪饱和带 | 具备 |  |
| 21 | 伪影抑制技术 |  | / |
| 21.1 | 刀锋或螺旋桨或雷达或风车采集技术 | 具备 |  |
| 21.2 | 容积图像均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 21.3 | 流动补偿技术 | 具备 |  |
| 21.4 | 呼吸触发扫描技术 | 具备 |  |
| 21.5 | 腹部屏气扫描技术 | 具备 |  |
| 21.6 | 卷褶伪影消除技术 | 具备 |  |
| 21.7 | 区域饱和技术 | 具备 |  |
| 21.8 | 图像滤波增强技术 | 具备 |  |
| 22 | 图像质量校正技术 |  | / |
| 22.1 | 图像伪影去除技术 | 具备 |  |
| 22.2 | 图像变形校正技术 | 具备 |  |
| 22.3 | 图像均衡化校正技术 | 具备 |  |
| 22.4 | 图像滤波技术 | 具备 |  |
| 22.5 | 图像插值 | 具备 |  |
| 23 | 系统后处理功能 |  | / |
| 23.1 | 图像智能自动拼接技术 | 具备 |  |
| 23.2 | 信噪比统计分析功能 | 具备 |  |
| 23.3 | 图像插值放大技术 | 具备 |  |
| 23.4 | 并行采集空间均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 23.5 | T2 弛豫图技术 | 具备 |  |
| ▲23.6 | 智能实时后处理技术 | 具备 |  |
| 23.6.1 | 智能自动实时MIP | 具备 |  |
| 23.6.2 | 智能自动实时MPR | 具备 |  |
| 23.6.3 | 智能自动实时VR | 具备 |  |
| 23.7 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |  |
| 23.8 | 图像减影，电影回放 | 具备 |  |
| 23.9 | 实时互动多平面重建 | 具备 |  |
| 23.10 | 动态定量分析软件：有（ADC-map,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等） | 具备 |  |
| 23.11 | 2D定量分析软件 | 具备 |  |
| 24 | 其他扫描技术 |  | / |
| 24.1 | 静音扫描技术 | 具备 |  |
| 24.2 | 支持组合扫描 | 具备 |  |
| 24.3 | 频率/相位编码过采样技术 | 具备 |  |
| 24.4 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 24.5 | 可变 K 空间填写方式 | 具备 |  |
| 24.6 | 扫描暂停功能 | 具备 |  |
| 24.7 | 自动语音功能 | 具备 |  |
| 24.8 | 可变重建矩阵 | 具备 |  |
| 24.9 | 客户许可控制协议 | 具备 |  |
| 24.10 | 同时多b值扫描技术≥10组 | 具备 |  |
| 24.11 | 同时多b值多方向扫描技术≥30个方向 | 具备 |  |
| 25 | 软件接口 |  | / |
| 25.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 25.2 | 远程维修接口 | 具备 |  |
| 25.3 | DICOM Worklist | 具备 |  |
| 25.4 | DICOM MPPS反复功能 | 具备 |  |
| 25.5 | IHE Key Image Note关键图像注释功能 | 具备 |  |
| 25.6 | IHE PDI 光盘刻录功能 | 具备 |  |
| 25.7 | DICOM打印 | 具备 |  |
| 25.8 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 25.8.1 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |
| 25.8.2 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |
| 25.8.3 | DICOM 与RIS/PACS网络连接 | 具备 |  |
| 26 | 附属设备 |  | / |
| 26.1 | 冷头、压缩机制冷系统一套 | 提供 |  |
| 26.2 | 校正用标准水模一套 | 提供 |  |
| 26.3 | 满足机房、扫描室使用要求的恒温恒湿的精密空调一套：提供品牌型号 | 提供 |  |
| 26.4 | 水冷机组一套：提供品牌型号 | 提供 |  |
| 26.5 | 符合当地电源环境和设备使用的稳压电源：一台 | 提供 |  |
| 26.6 | 标准屏蔽机房装修（不含土建，含蓝天白云装饰顶）：一套 | 提供 |  |
| 27 | 其它 |  | / |
| 27.1 | 专用线圈柜 | 提供1套 |  |
| 27.2 | 无磁监控系统 | 提供1套 |  |
| 27.3 | 无磁（转运床、灭火器） | 各提供1套 |  |
| 27.4 | 智能铁磁探测系统 | 提供1套，标明品牌 |  |
| 27.5 | 3M医用专用显示器（配主机） | 提供2套，标明品牌 |  |
| 27.6 | 5M医用专用显示器（配主机） | 提供1套，标明品牌 |  |
| 27.7 | 设备接入相应PACS系统接口，且符合上虞区信息中心接入要求，能自助打印报告，费用由中标人承担。 | 提供1个 |  |
| 27.8 | 国产高压注射器 | 提供1套，标明品牌 |  |
| （二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |
| 1 | 产品及服务质量保证 |  | / |
| 1.1 | 投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |  |
| 2 | 付款条件 |  | / |
| 2.1 | （1）合同签订后支付合同金额的20%； （2）全部货到采购人指定地点，经安装、调试、验收合格正常使用1个月后，15个工作日内，支付合同金额的70%； （3）正常使用一年后，15个工作日内，支付合同金额的10%。（未提供原厂保修证明的，尾款在保修期结束后支付，不计息） |  |  |
| 3 | 生产、经营许可 |  | / |
| 3.1 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |  |
| 3.2 | 投标文件中提供所投磁共振国内医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |  |
| 4 | 售后服务要求 |  | / |
| 4.1 | 提供一套全新未使用设备，设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥5年 (签订合同时附原厂家证明)，提供保修期外维修价格，并提供厂方出具的保修证明。 |  |  |
| 4.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |  |
| 4.3 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。 |  |  |
| 4.4 | 年开机率：≥95%（按365天计算），每少1天，则相应延保5天。 |  |  |
| 4.6 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |  |
| 4.7 | 免费每年提供2次保养和维护，并提供纸质维保报告。 |  |  |
| 4.8 | 主要产品零配件供应保证时间：≥10年，在浙江省内应设有售后服务机构，设立备件备品库。 |  |  |
| 5 | 安装及验收 |  | / |
| 5.1 | 交货时间及地点：接到采购人通知后45天内完成所有设备的供货、安装并调试，采购人指定地点。 |  |  |
| 5.2 | 安装、调试、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标人负责承担。 |  |  |
| 5.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |  |
| 5.4 | 维修响应时间：1小时响应，24小时内到场。 |  |  |
| 6 | 检测 |  | / |
| 6.1 | 采购人有权组织对供应商履约的验收，可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，检测内容包括但不限于影像、机器使用、场所屏蔽工程、设备配置完整性等，相关检测费用由供应商承担。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。 |  |  |

注：

1、上述打“★”条款要求投标供应商作实质性响应且不得负偏离，否则作无效标处理，打“▲”条款的指标为主要功能配置要求。

2、★投标人必须在投标文件中同时提供产品的技术白皮书，否则作无效标处理。

3、在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或更优的货物参加投标。