一、投标人应具备的资格要求：

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的条件；

（2）开标截止时间前未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为供应商的记录名单（本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

（3）具有医疗器械经营许可证（含III类）；

（4）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

## 采购需求

一、项目概况及说明

| 序号 | 名称 | 合作期限（年） | 年收入预估 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云和县医疗健康集团医学检验中心合作共建项目（含耗材及设备等） | 五 | 检验中心预估未来每个年度的合作检验项目业务总收入约为2700万元，此数据仅供参考，采购人不提供保底收入担保。 | 检验中心业务实际收入的30%（以检验信息系统统计量计价收讫为准） |

二、项目背景

云和县人民医院拟引入专业服务机构，合作共建云和县医疗健康集团医学检验中心（下称中心），导入国际化的质量标准体系，提高中心整体技术能力及质量水平，提升医患对中心的满意度。

三、合作共建模式

1、合作期限：5年，由采购人和中标人组成运营项目团队，共同开展中心日常运营的各项工作。如在合作期内，合同执行与法律，法规或政府行政部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府行政部门的要求及规定执行，同时采购人拥有解除合同权利。

2、资产权属：合作期内，中标人投入项目资产归中标人所有；合作期满后，中标人所投入的资产归中标人所有，并在接到采购人书面通知后一个月内完成处置；合作期内，如因中标人的原因导致合同解除的，中标人所投入的资产退还中标人，并承担解除合同引起的一切损失；解除合同过渡期间，中标人应无条件配合采购人的日常工作开展，否则应承担产生的一切损失费用。

四、合作共建事项

1、中标人负责中心所需设备及试剂耗材的提供，并负责协助中心日常工作的正常开展。

2、中心承担全部检验业务以及区域中心范围内医共体其他医疗机构除三大常规及急诊医学标本之外的所有检验业务，包括医学样本的采集、验收、检测、保存、处置及检验报告的出具等。

3、特别说明：2021年云和县医疗健康集团临床医学检验中心检验外送服务项目（公告网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8113513&utm=web-government-front.2e418808.0.0.50ca9360924711ed94fa8f4f5ba2e1e2）招标内容，不属于本次合作事项。该合同期满后，由招标人提供3家第三方商业检测公司供中标人选择，招标人按本次投标价支付中标人外送项目检测费用。

五、合作共建范围

1、检验及配套设备。在现有设备基础上，按照二级甲等综合医院检验科的建设标准，由中标人负责中心所需设备、试剂（含质控品）、耗材冷链系统等的供应，并且在合作期内独立承担设备的添置更新、设备的定期检定、校准、年检以及维护保养（包括仪器配件耗材）等。

2、运营管理服务范围。中标人应根据二级甲等综合医院检验科建设标准，组建专家技术团队，提供可靠的运营管理服务，如：新项目开展管理、试剂集采及规范管理、检测质量控制、质量体系建设与管理、专业试剂和样本冷链物流配送、增值服务等；中标人应提供必要的先进管理经验供采购人参考，参与增收节支方面的管理，支持学科建设发展。

3、涉及政府有专项资金投入的公共卫生项目，不列入本次合作范围。

六、现有设备和需新增设备

1、现有可继续使用设备一览表

| 一、主要医疗检测设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产名称 | 规格 | 备注 |
| - 生化仪（急诊） | HITACHI | 2020年3月启用，发热门诊设备，可用于合作项目。 |
| 全自动五分类血液分析流水线 | 迈瑞CAL8000 | 2018年2月装机；作为备机，可用于合作项目。 |
| 全自动五分类血球计数仪（急诊） | 迈瑞5180CRP | 2020年3月启用，发热门诊设备，可用于合作项目。 |
| 血沉分析仪 | ESR-30 | 已过残值计提期，必要时更新升级换代产品。 |
| 血凝分析仪Sysmex | CS1300 | 2019年8月启用，可用于合作项目。 |
| 干式生化仪） | 富士FDC7000（自有） | 2023年1月14日启用，作为急诊生化备用设备，可用于合作项目。 |
| 全自动细菌鉴定药敏系统 | 梅里埃VITEK2 compact | 2017年12月启用，可用于合作项目。 |
| 结核快速PCR仪 | Gene Xpert(全球基金划拨) | 可用于合作项目。 |
| 二、基础设备及办公家具 |  |  |
| 可使用的离心机、显微镜、生物安全柜、办公家具实验室台 | 若干 | 可用于合作项目。 |

- 新增设备一览表

| 序号 | 需投入设备（设备技术要求见附表） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、主要检测设备 |  |  |
| 1 | 全自动生化免疫流水线 | 1套 |
| 2 | 全自动血液分析流水线 | 1套 |
| 3 | 全自动血凝分析系统 | 1套 |
| 4 | 全自动发光免疫分析系统（急诊） | 1套 |
| 5 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1套 |
| 二、其他检测设备 |  |  |
| 1 | 全自动生化分析仪（急诊） | 1套 |
| 2 | 全自动血培养仪（配备厌氧培养箱） | 1套 |
| 3 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1套 |
| 4 | 结核阅片机 | 1套 |
| 5 | 结核染片机 | 1套 |
| 6 | 全自动白带分析仪 | 1套 |
| 7 | 全自动血型鉴定仪 | 1套 |
| 8 | 全自动尿液干化学与沉渣分析系统 | 1套 |
| 9 | 全自动血凝分析仪（中医院院区） | 1套 |
| 三、辅助设备 |  |  |
| 1 | 试剂管理软件 | 满足实验室正常工作开展 |
| 2 | 全自动智能采血系统 | 4 个窗口，双工位贴标机2台，分捡机1台，轨道总长度20米。 |
| 3 | 其它低值基础设备 | 满足实验室正常工作开展 |
| 3.1 | 立式低温离心机（90孔位以上） | 2台 |
| 3.2 | 台式水平低速离心机（24孔位） | 3台 |
| 3.3 | 台式水平低速离心机（12孔位） | 3台 |
| 3.4 | 暗视野显微镜 | 1台 |
| 3.5 | 普通双目医用光学显微镜（奥林巴斯KX31以上） | 3台 |
| 3.6 | 天津美克尔冷链探头及中继设备 | 按需增加 |
| 3.7 | 台式电脑 | 按需增加 |

3、特别说明

3.1、本表所列新增设备仅代表中心当前需投入的主要设备，并非指合作共建期内中心为了开展项目所需要的所有设备。中标人不能据此免除后期因开展项目需要免费提供设备的义务。也就是说后期仍有需要新增设备时也应视为本次招标文件所列清单的范畴之内；且新增设备的各项参数应满足采购人的要求。

3.2、投标人针对本项目提供的设备必须是全新原装未拆除设备。

3.3、同一项目在多台设备检测时，所用的设备原则上均应保证是同一品牌、同一试剂、同一方法。

▲3.4针对合作期内所有投入的医疗设备须提供合法的证明文件。提供的设备必须是该型号规格在中国境内销售的最新版本，投标人须提交承诺书，厂商盖章证明。

▲3.5针对合作期内所有投入的医疗检验检测设备，招标文件对原厂授权作实质性要求的，须现场提供原厂授权证明，未作实质性要求的，须在中标后签订合同前提供原厂授权证明。

4、新增设备技术要求

4.1、主要检测设备

4.1.1、全自动生化免疫流水线

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 生化模块要求 |
| ▲1.1 | 单模块比色速度≥1200t/h,生化总比色速度≥2000 t/h，电解质检测速度≥600 t/h。 |
| 1.2 | 分析方法：终点法,速率法等多种方法。 |
| 1.3 | 电极更换：钾钠氯电极可分别单独更换。 |
| 1.4 | 光栅：全息凹面光栅，后分光。 |
| 1.5 | 波长范围：340-850nm，分析波长≥13个，单双波长测试。 |
| 1.6 | 具备急诊测定功能，支持按键控制插入急诊样本。 |
| 1.7 | 冷藏试剂仓：试剂位数量≥140个，试剂仓温度2～8℃，支持在线不停机更换试剂。 |
| 1.8 | 样本探针功能：具有动态动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测。 |
| 1.9 | 恒温系统：固体直热（干式）恒温方式，控温精度37℃±0.1℃；无额外耗材。 |
| 1.10 | 最小反应体积≤80ul，有效节省试剂成本。 |
| 1.11 | 反应杯：UV塑料反应杯或石英玻璃比色杯。 |
| ▲1.12 | 仪器普及性：所提供机型在国家临检中心的室间质评相关数据分析的按仪器统计中，血糖项目2022年度第2次原始数据统计中参加的实验室数量≥100。提供国家临检中心相关内容截图，承诺提供的数据真实可查。 |
| 1.13 | 检测项目（附件1） |
| 1.13.1 | 原装试剂项目：ALT、AST、GGT、ALP、TBIL、DBIL、TP、ALB、LDH、CK、CR、BUN、UA、TG、CHOL、GLU、K 、Na、CL、Ca、Mg、P、AMY。 |
| 1.14 | 室内质控：提供至少2 个水平室内质控品，检测频次每6小时一次2水平质控品检测。 |
| 2 | 发光模块要求 |
| ▲2.1 | 仪器测试原理：化学发光或电化学发光法。 |
| ▲2.2 | 单模块检测速度≥300T/H，总检测速度≥500T/H。 |
| 2.3 | 样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗。 |
| 2.4 | 样本针携带污染率<0.1PPM。 |
| 2.5 | 试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。 |
| 2.6 | 反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样。 |
| 2.7 | 混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术。 |
| 2.8 | 生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术。 |
| 2.9 | 质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot。 |
| 2.10 | 检测项目 |
| 2.10.1 | 内分泌及其他：TSH、T3、FT3、T4、FT4、TG、TG-Ab、TPO-Ab、INS、C-P、Fol、VB12、VDT。 |
| 2.10.2 | 肿瘤标记物：CEA、AFP、CA199、CA125、CA153、CA724、CA50、CA242、SCC、CYFRA21-1、NSE、PROGRP、TPSA、FPSA、PGI、PGII。 |
| 2.10.3 | 传染病标志物：HBsAg、Anti-HBs、 HBeAg、Anti-HBe 、Anti-HBc、Anti-HCV、Anti-TP、Anti-HIV、HIVAb/Ag。 |
| 2.10.4 | 线上发光设备如不能涵盖上述项目的 ，允许线下增加检测设备，增加的线下检测设备需为采购人指定的品牌型号。 |
| 2.11 | TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过CElistA认证。 |
| 2.12 | CA50、CA242、PGI/PGII开瓶有效期≥50天 |
| 2.13 | 胰岛素、C肽、乙肝五项及HIV试剂效期≥18个月，便于长效期管理，提供证明材料，如说明书。 |
| 2.14 | 校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求；能提供原厂校准品和质控品的SFDA注册证。 |
| 2.15 | 能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测。 |
| ▲2.16 | 仪器普及性：所提供机型在国家临检中心的室间质评相关数据分析的按仪器统计中，CEA项目2022年度第2次统计中参加的实验室数量≥60。提供国家临检中心相关内容截图，承诺提供的数据真实可查。 |
| 2.17 | 室内质控：提供至少2 个水平室内质控品，检测频次每6小时一次2水平质控品检测。 |
| 3 | 轨道进样模块要求 |
| 3.1 | 进样方式：样本架轨道式进样，可连续、随机进样；一次性最大加样样本数量≥300；具备样本缓冲区270个，具备独立急诊轨道。 |
| 3.2 | 样本提篮：具有样本架自锁紧防倾倒和防脱落功能。 |
| 3.3 | 样本拍照，智能识别，支持带盖非带盖样本任意穿插。 |
| 3.4 | 智能开盖功能，螺旋式拔帽开盖。 |
| 3.5 | 支持采血管条形码360旋转式扫描。 |
| 4 | 其他技术参数 |
| 4.1 | 仪器操作系统：图形化全中文操作平台。 |
| 4.2 | 全自动生化免疫流水线所用的模块设备及轨道为同一品牌。 |
| 4.3 | 线上的各检测仪器校准周期：每年1次。 |
| 4.4 | 检测仪器数据与LIS双向通讯。 |
| ▲5 | 原厂授权：投标时须提供原厂家授权证明。 |

附件1：科室现开展生化项目投标响应的配套试剂/校准品/质控品清单

| 一、原装试剂或仪器制造商认证品牌试剂（使用数量指参加本项目国家临检中心的室间质评相关数据分析2022年第2次统计中，使用该品牌试剂的实验室数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 使用数量 | 校准品品牌 | 复合质控品 |
| 1 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) |  |  |  |  |
| 2 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) |  |  |  |  |
| 3 | 碱性磷酸酶(ALP) |  |  |  |  |
| 4 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT) |  |  |  |  |
| 5 | 总胆红素(T-bil-V） |  |  |  |  |
| 6 | 直接胆红素(D-bil-V） |  |  |  |  |
| 7 | 总蛋白(TP) |  |  |  |  |
| 8 | 白蛋白(ALB) |  |  |  |  |
| 9 | 肌酐(CREA-S） |  |  |  |  |
| 10 | 尿酸(UA) |  |  |  |  |
| 11 | 尿素(UREA) |  |  |  |  |
| 12 | 总胆固醇(TC) |  |  |  |  |
| 13 | 甘油三酯(TG) |  |  |  |  |
| 14 | 乳酸脱氢酶(LDH) |  |  |  |  |
| 15 | 肌酸激酶(CK) |  |  |  |  |
| 16 | 钙(Ca) |  |  |  |  |
| 17 | 无机磷(P) |  |  |  |  |
| 18 | 镁(Mg) |  |  |  |  |
| 19 | 钾 |  |  |  |  |
| 20 | 钠 |  |  |  |  |
| 21 | 氯 |  |  |  |  |
| 22 | α-淀粉酶(α-AMY) |  |  |  |  |
| 23 | 葡萄糖 |  |  |  |  |
| 二、国家临检中心室间质评其他项目（使用数量指参加本项目国家临检中心的室间质评相关数据分析2022年第2次统计使用该品牌试剂的实验室数量） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 使用数量 | 校准品品牌 | 复合质控品 |
| 24 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |  |  |  |  |
| 25 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) |  |  |  |  |
| 26 | 载脂蛋白A1(ApoA1) |  |  |  |  |
| 27 | 载脂蛋白B(ApoB) |  |  |  |  |
| 28 | 脂肪酶(LIP) |  |  |  |  |
| 29 | 胆碱酯酶(CHE) |  |  |  |  |
| 30 | 脂蛋白(a)(LP(a)) |  |  |  |  |
| 31 | 腺苷脱氨酶（ADA） |  |  |  |  |
| 32 | 总胆汁酸(TBA) |  |  |  |  |
| 33 | 游离脂肪酸 |  |  |  |  |
| 34 | β-羟丁酸(β-HB) |  |  |  |  |
| 三、非国家临检中心室间质评项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 校准品 | 复合质控品 |  |
| 35 | 类风湿因子 |  |  |  |  |
| 36 | 抗"O"试验 |  |  |  |  |
| 37 | 载脂蛋白E |  |  |  |  |
| 38 | 血管紧张素转化酶 |  |  |  |  |
| 39 | α-L-岩藻糖苷酶（AFU） |  |  |  |  |
| 40 | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ） |  |  |  |  |
| 41 | 前白蛋白(PA) |  |  |  |  |
| 42 | 果糖胺(FUN) |  |  |  |  |
| 43 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB) |  |  |  |  |
| 44 | β2-微球蛋白（β2-mG ） |  |  |  |  |
| 45 | 视黄醇结合蛋白(RBP) |  |  |  |  |
| 46 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基 |  |  |  |  |
| 47 | 血清IV型胶原 |  |  |  |  |
| 48 | 血管紧张素转换酶(ACE) |  |  |  |  |
| 三、后续可开展的新项目（可续表） |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |

附件2：科室现开展发光免疫项目投标响应的配套试剂/校准品/质控品清单

| 一、国家卫生健康委临检中心室间质评项目（使用数量指参加本项目国家卫生健康委室质评2022年第2次统计使用该试剂的实验室数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 使用数量 | 校准品品牌 | 复合质控品 |
| 1 | 游离甲状腺素 |  |  |  |  |
| 2 | 游离三碘甲状原氨酸 |  |  |  |  |
| 3 | 甲状腺素 |  |  |  |  |
| 4 | 三碘甲状腺原氨酸 |  |  |  |  |
| 5 | 促甲状腺激素 |  |  |  |  |
| 6 | 甲状腺球蛋白 |  |  |  |  |
| 7 | 糖类抗原153 |  |  |  |  |
| 8 | 游离前列腺特异性抗原 |  |  |  |  |
| 9 | 前列腺特异抗原 |  |  |  |  |
| 10 | 神经元特异性烯醇化酶 |  |  |  |  |
| 11 | 细胞角蛋白19片段测定 |  |  |  |  |
| 12 | 鳞状细胞癌相关抗原SCC |  |  |  |  |
| 13 | 癌胚抗原 |  |  |  |  |
| 14 | 甲胎蛋白 |  |  |  |  |
| 15 | 糖类抗原199 |  |  |  |  |
| 16 | 糖类抗原724 |  |  |  |  |
| 17 | 糖类抗原50 |  |  |  |  |
| 18 | 糖类抗原125 |  |  |  |  |
| 19 | 乙肝表面抗原 |  |  |  |  |
| 20 | 乙肝表面抗体 |  |  |  |  |
| 21 | 乙肝e抗原 |  |  |  |  |
| 22 | 乙肝e抗体 |  |  |  |  |
| 23 | 乙肝核心抗体 |  |  |  |  |
| 24 | 梅毒特异性抗体 |  |  |  |  |
| 25 | 丙肝抗体-IgG |  |  |  |  |
| 26 | HIV抗体（和P24抗原） |  |  |  |  |
| 二、非国家卫生健康委临检中心室间质评项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 校准品 | 复合质控品 |  |
| 30 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 |  |  |  |  |
| 31 | 甲状腺球蛋白抗体 |  |  |  |  |
| 32 | 胃泌素释放肽前体 |  |  |  |  |
| 三、后续拟可开展的新项目（可续表，国家卫生健康委临检中心室间质评项目优先考虑） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 校准品 |  | 复合质控品 |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |

4.1.2、全自动血液分析流水线

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 全自动血液分析流水线基本功能及要求 |
| 1.1 | 全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、CRP特定蛋白仪（可与血液细胞分析仪一体）、推片染色机、全自动细胞形态学分析仪通过轨道连接组成，且为同一品牌。具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、体液常规检测、自动推片染色及自动阅片等功能。全血细胞计数+五分类+NRBC检测速度≥220个样本/小时，自动推片染色速度≥120个样本/小时，全自动细胞形态学分析≥50个样本/小时。 |
| ▲1.2 | 全血细胞计数+五分类+CRP检测速度≥200个样本/小时 |
| 2 | 各功能模块基本功能及要求 |
| 2.1 | 五分类血液细胞分析仪 |
| 2.1.1 | 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 |
| 2.1.2 | 报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个。 |
| 2.1.3 | 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时。 |
| 2.1.4 | 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CDR+CRP用血量≤20μl。 |
| 2.1.5 | 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检。 |
| 2.1.6 | 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 |
| 2.1.7 | 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。 |
| 2.1.8 | 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 |
| 2.1.9 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。 |
| 2.1.10 | CRP线性范围：0.2~320mg/L。 |
| 2.1.11 | 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件） |
| 2.1.12 | 血细胞分析仪校准周期：原厂校准品每6个月1次。 |
| 2.1.12 | 室内质控：提供至少2个水平原厂质控品，开机状态下每台设备每6小时一次双水平室内质控检测。 |
| ●2.1.13 | 仪器普及性：所提供机型在国家临检中心的室间质评相关数据分析的按仪器统计中， 2022年度全血细胞计数WBC项目第2次统计中参加的实验室数量≥200。提供国家临检中心相关内容截图，承诺提供的数据真实可查。 |
| 2.2 | 推片染色机 |
| 2.2.1 | 工作速度：≥120张玻片/小时。 |
| 2.2.2 | 用血量：全自动进样≤200μl，闭盖进样≤200μl，微量血进样≤40μl（提供证明文件）。 |
| 2.2.3 | 仪器可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制。 |
| 2.2.4 | 玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码。 |
| 2.3 | 全自动细胞形态学分析 |
| 2.3.1 | 适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算； |
| 2.3.2 | 全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化；并与血液分析流水线连接。 |
| 2.3.3 | 检测速度：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥55张/小时； |
| 2.3.4 | 血小板聚集：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部以判断是否有血小板聚集； |
| 2.3.5 | 可与血液分析流水线上的全自动推染片机连接，自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来涂片； |
| 2.3.6 | 支持全自动细胞形态学分析仪结果和流水线上血液分析仪结果同屏同界面显示的功能, 并可自动修正血常规结果； |
| 2.3.7 | 支持结合分析仪结果触发不同检测模式的功能； |
| 2.4 | 流水线上各检测模块数据与LIS双向通讯。 |
| ●2.5 | 原厂授权：投标时须提供原厂家授权证明。 |

附件3：血液分析仪使用原装配套试剂的项目清单

| 血液分析仪原装配套试剂响应（ /3）项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 |
| 1 | 溶血剂 |  | 3 | 稀释液 |  |
| 2 | 清洗液 |  |  |  |  |

4.1.3、全自动血凝分析系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 全自动血凝分析系统基本功能及要求 |
| ▲1.1 | 检测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。 |
| 1.2 | 最大速度：检测速度PT≥450 测试/小时，DD≥400测试/小时。 |
| 1.3 | 综合速度：七项任意组合综合检测速度≥450 测试/小时。 |
| 1.4 | 检测通道：≥20个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。 |
| 1.5 | 样本位：样本位≥50个，采用自动进样器连续加载进样。 |
| 1.6 | 样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。 |
| 1.7 | 样本质量核查：对每个样本进行HIL质量核查；独立的预检池，不额外消耗反应杯。 |
| 1.8 | 试剂位：大于等于70试剂位；冷藏位具有全盘搅拌功能。 |
| 1.9 | 试剂装卸载：独立的试剂装载区，实时在线更换试剂，不暂停测试不降速。独立废杯盒，自动丢弃已用完试剂。 |
| 1.10 | 冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机8℃冷藏。 |
| 1.11 | 加样针：加样针（包含样本针和试剂针）≥5根；综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。 |
| 1.12 | 闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。 |
| 1.13 | 急诊检测：独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。 |
| 1.14 | 反应杯：≥1100个反应杯容量，倾倒式随时加载；双层废杯收纳盒，支持不停机倾倒废杯。 |
| 1.15 | APTT纠正试验：支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。 |
| 1.16 | 仪器校准周期：每年1次。 |
| 1.17 | 室内质控：提供至少2个水平原厂或第三方质控品，开机状态下每台设备每6小时一次双水平室内质控检测。 |
| 1.18 | 与LIS系统双向连接。 |
| ●2 | 原厂授权：投标时须提供原厂授权证明。 |

附件4：血凝分析仪使用配套质控品及原装配套试剂的项目清单

| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 校准品品牌 | 复合质控品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT |  |  |  |
| 2 | APTT |  |  |  |
| 3 | TT |  |  |  |
| 4 | FIB |  |  |  |
| 5 | D-D |  |  |  |
| 6 | FDP |  |  |  |
| 7 | AT3 |  |  |  |

4.1.4、全自动发光免疫分析系统（急诊）

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 仪器测试原理：化学发光或电化学发光法 |
| ▲2 | 单模块检测速度：≥200测试/小时。 |
| 3 | 检测项目：肌钙蛋白T/I、降钙素原、脑利钠肽（前体）、人绒毛膜促性腺激素β亚基、卵泡生成素、睾酮、促黄体生成素、垂体泌乳素、孕酮、雌二醇 |
| 4 | 仪器校准周期：每年1次。 |
| 5 | 室内质控：提供至少2个水平原厂或第三方质控品，开机状态下每台设备每6小时一次双水平室内质控检测。 |
| 6 | 与LIS系统双向连接。 |
| ▲7 | 仪器普及性：所提供机型在国家临检中心的室间质评相关数据分析的按仪器统计中，雌二醇项目2022年度第2次统计中参加的实验室数量≥200。提供国家临检中心相关内容截图，承诺提供的数据真实可查。 |
| ●8 | 原厂授权：投标时须提供原厂授权证明。 |

附件5：全自动发光免疫分析系统（急诊）使用配套质控品及原装配套试剂的项目清单

| 一、国家卫生健康委临检中心室间质评项目（使用数量指参加本项目国家卫生健康委室质评2022年第2次统计使用该品牌试剂的实验室数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 使用数量 | 校准品品牌 | 复合质控品 |
| 1 | CTNT/I |  |  |  |  |
| 2 | PCT |  |  |  |  |
| 3 | (PRO)BNP |  |  |  |  |
| 4 | β-HCG |  |  |  |  |
| 5 | E2 |  |  |  |  |
| 6 | PROG |  |  |  |  |
| 7 | FSH |  |  |  |  |
| 8 | LH |  |  |  |  |
| 9 | PRL |  |  |  |  |
| 1O | TESTO |  |  |  |  |
| 二、后续拟可开展项目（国家卫生健康委临检中心室间质评项目优先考虑） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 使用数量 | 校准品品牌 | 复合质控品 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

4.1.5、全自动微生物质谱检测系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件性能规格 |
| ▲1.1 | 所投标质谱仪应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定（提供证明材料）。 |
| 1.2 | 飞行管具备温度补偿技术，长度不小于1米（提供省市级权威机构检测报告证明）。 |
| 1.3 | 激光器：采用氮气激光器，波长需为337nm，频率在1-60Hz且可调，发射次数不低于6*107次（提供仪器内部激光器照片及产品规格书并盖章）。 |
| 1.4 | 离子源自动清洗功能，清洗时间不超过 10min（提供省市级仪器检验所出具 的检测报告）。 |
| ▲1.5 | 真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于300L/S。（提供仪器图片及说明书证明） |
| 1.6 | 质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3×10-6mpa以下所需时间＜50s（提供省市级仪器检验所出具的检测报告）。 |
| 1.7 | 仪器检测速度：从样本靶入舱到全靶板检测完毕出检测报告所需时间≤10min（提供省市级权威机构检测报告证明）。 |
| 2 | 软件系统 |
| 2.1 | 具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件;操作界面为全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出。 |
| 2.2 | 鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果；(提供版权合同证明) |
| 2.3 | 可实现聚类分析功能，具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等。 |
| 2.4 | 可提供人工智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定（提供同系列产品发表的SCI文章及中文翻译版）。 |
| 3 | 数据库 |
| ▲3.1 | 为保障用户数据安全，必须具备临床微生物菌种数据库，且鉴定菌种 5000 种以上,可随时维护更新;丝状真菌数据库超过400种。 |
| 3.2 | 特色数据库：具备20种以上施万菌数据库（提供同系列产品施万菌建库相关的SCI文章和中文翻译版）；分枝杆菌数据库≥170种，该分枝杆菌数据库建设工作参与过国家重大专项课题（提供课题证明文件）。 |
| 4 | 检测性能 |
| 4.1 | 鉴定质量范围：1-500kDa; |
| 4.2 | 质量分辨率（线性模式）：>3600(FWHM)@ Angiotensin; （提供省市级仪器检验所出具的检测报告） |
| 4.3 | 鉴定灵敏度：1 fmol/uL 人纤维蛋白肽B（信噪比≥100∶1） |
| 4.4 | 质量准确度：≤ 150 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准）。 |
| 5 | 相关试剂 |
| 5.1 | 提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。提供证明材料。 |
| 5.2 | 为保障分析准确性，具备与质谱仪同一品牌的血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证。 |
| 5.3 | 霉菌快速前处理试剂：提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，单个样品完整前处理时间小于3分钟，且取得临床注册证。提供证明材料。 |
| 6 | 可提供同品牌重复使用不锈钢靶板和一次性硅基靶板，满足不同用户需求（提供医疗器械注册证明） |
| 7 | 可提供小分子耐药检测功能，支持β内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性（提供省市级仪器检验所出具的检测报告）。 |
| 8 | 原厂授权 |
| ●8.1 | 投标时须提供原厂授权证明。 |

4.2、其他检测设备

4.2.1、全自动生化分析仪（急诊）

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 比色速度≥800测试/小时，电解质检测速度≥600测试/小时。 |
| 2 | 分析方法：终点法,两点法，速率法等多种方法。 |
| ▲3 | 品牌一致性：与生化免疫流水线上生化分析模块为同一品牌。 |
| 4 | 电极更换：钾钠氯电极可分别单独更换。 |
| 5 | 光栅：全息凹面光栅，后分光。 |
| 6 | 波长范围：340-850nm，分析波长≥13个，单双波长测试。 |
| 7 | 室内质控：提供至少2个水平原厂或第三方质控品，开机状态下每6小时一次双水平室内质控检测。 |
| 8 | 仪器校准周期：每年1次。 |
| 9 | 与LIS系统双向连接。 |

附件6：全自动生化分析仪（急诊）配套质控品及原装配套试剂的项目清单

| 一、目前已开展项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 与生化免疫流水线生化试剂品牌一致性 | 与生化免疫流水线生化校准品牌一致性 | 与生化免疫流水线生化质控品品牌一致 |
| 1 | 钾 |  |  |  |
| 2 | 钠 |  |  |  |
| 3 | 氯 |  |  |  |
| 4 | 钙 |  |  |  |
| 5 | 葡萄糖 |  |  |  |
| 6 | 淀粉酶 |  |  |  |
| 7 | 胆碱脂酶 |  |  |  |
| 8 | 尿素 |  |  |  |
| 9 | 肌酐 |  |  |  |
| 10 | 脂肪酶 |  |  |  |
| 二、后续拟可已开展项目 |  |  |  |  |

4.2.2、全自动血培养仪（配备厌氧培养箱）

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 容量：单机容量≥200瓶。 |
| 2 | 类型：配套培养瓶支持真空采血，有效期≥12月，包括树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶、含溶血素厌氧菌培养瓶等多种血培养瓶，可以培养检测细菌（含厌氧菌）、真菌、分枝杆菌等微生物。 |
| 3 | 培养瓶：配套树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶、含溶血素厌氧菌培养瓶等多种血培养瓶。 |
| 4 | 抗生素吸附：树脂或活性碳吸附。 |
| 5 | 检测连续性：每10分钟扫描一次，24小时连续监测。 |
| 6 | 培养瓶再入：可自动即时监测载入或取出的培养瓶位置，阳性标本在取出后，可再次放回原位，继续检测，有效应对假阳性。 |
| 7 | 厌氧培养箱 |
| 7.1 | 培养室温度：范围+3℃-52℃，温度均一性±0.3℃ |
| 7.2 | 气体供应：单气或双气 |
| 7.3 | 方式：可做厌氧也可做微需氧培养 |
| 7.4 | 工作容量：可放置≥200个90mm培养皿 |
| 7.5 | 裸手操作：配置裸手操作系统，不会使皮肤过敏。 |
| 7.6 | 智能化：彩色触屏。全自动湿度控制、脱毒系统、防止漏气、低气压超温安全保护装置、高效钯催化剂、厌氧指示泵。 |

4.2.3、糖化血红蛋白分析仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 分析原理：离子交换HPLC |
| ▲2 | 仪器普及性：所提供机型在国家临检中心的室间质评相关数据分析的按仪器统计中，2022年度参加的实验室数量≥150。提供国家临检中心相关内容截图，承诺提供的数据真实可查。 |
| 3 | 室内质控：提供至少2个水平原厂或第三方质控品，每检测批一次双水平室内质控检测。 |
| 4 | 仪器校准周期：每年1次。 |
| 5 | 与LIS系统双向连接。 |

4.2.4、结核阅片机

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 检测范围：用于经萋-尼氏染色抗酸杆菌涂片的显微分析判读。 |
| 2 | 光学系统：LED光源（≥50000小时）。 |
| 3 | 扫描系统：扫描过程全自动化，实现自动控制，自动滴油，自动聚焦功能，扫描采集视野为有效图像视野，每一个视野都进行自动聚焦。 |
| 4 | 高通量检测：1次装载≥15片 ，每批≥50片，随时添加弹匣，24小时检测标本。 |
| 5 | 检测速度：标准玻片痰膜面积 10x20mm 直径13mm 每小时处理15-22片。 |

4.2.5、结核染片机

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 染色模式：采用注液离心浸染方式，染液喷嘴口径大，不堵孔。 |
| 2 | 染色速度：抗酸染色（萋尼氏法/荧光法）约90片/小时，抗酸染色（冷染法）约60片/小时。 |
| 3 | 染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗，清洗液为95%酒精，具有清洗管路和杀菌作用，客户可根据个人需要选择开启或者关闭。 |
| 4 | 染液用量:每片仅用1-2mL染液，有效节约染色用量，产生更少的废液。 |

4.2.6、全自动白带分析仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 自动化：一体化自动完成形态学和理化学项目检测，无需人工干预。标本上机后自动完成混匀、加样、图像采集、自动分析并出具报告。 |
| 2 | 一次性载玻片计数板，成像清晰度高、不堵孔、没有交叉污染和携带污染，计数板可保存复检。 |
| 3 | 图像采集软件具有实时的呈现细胞图像采集过程，可以动态观察结果的准确性；具有动态的图像录播功能，有利于滴虫的人工复审； 测试结果自动保存细胞的原始图像，结果具有朔源性。 |
| 4 | 形态学检验项目：对标本中白细胞、红细胞、球菌、霉菌、上皮细胞、线索细胞、滴虫、杆菌、纤毛菌等有形成份进行自动分析，并可模拟人工视野判读清洁度，同时对念珠菌进行分型分类。理化学检测：阴道 PH 值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶。 |
| 5 | 检测方式：标本液化直接上机操作。 |
| 6 | 检测速度：形态学 80 标本/小时,理化学 60 标本/小时 |
| 7 | 仪器与LIS系统信息可传输并完成连接。 |

4.2.7、全自动血型鉴定仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 设备类型：交叉配血、额外抗体筛查、额外抗体鉴定、血型检测正、反定型、稀有血型鉴定、HDN、免疫性溶血性贫血、各种滴度效价试验。 |
| 2 | 处理能力：≥100个测试／小时 |
| ▲3 | 试剂卡质控：所有血型卡必须带有质控对照孔 |
| 4 | 第三方试剂：有试剂开放模块，允许添加第三方试剂抗体和细胞 |
| 5 | 加样系统 |
| 5.1 | 样品盘容量：>30个样品管、有急诊位 |
| 5.2 | 加样精度：CV% < 10（10μl）；CV% < 3（25μl）；CV% < 2.5（50μl） |
| 5.3 | 加样针清洗：自动清洗 |
| 5.4 | 细胞稀释：自动完成红细胞稀释 |
| ▲5.5 | 穿刺加样：有穿刺加样功能 |
| 6 | 孵育器 |
| 6.1 | 孵育器温度及设定：有两种温度控制25±3℃和37±1℃, 仪器进行自动监控用户可根据实验要求自行设定 |
| 6.2 | 孵育器容量：24张卡;血型检测、抗筛、血交叉可同时进行 |
| 7 | 离心机：自动放置试剂卡到离心机, 转速可调 |
| 8 | 判读仪 |
| ▲8.1 | 判读,复核及结果保存时间：结果自动判读,自动保留需复核样品结果,原始结果图象可永久保存 |
| 8.2 | 判读后的卡处理：两种方式：1无问题的卡自动处理2有问题的卡放在特定位置。 |
| 9 | 软件系统 |
| 9.1 | 记忆功能可自动记住未使用完的凝胶卡，方便下次继续使用。 |
| 9.2 | 随机插入急诊功能，自动识别条码。 |
| 9.3 | 仪器自带软件系统与LIS系统信息可传输并完成连接。 |

附：全自动血型鉴定仪配套试剂耗材

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 溯源性文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

4.2.8、全自动尿液干化学与沉渣分析系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备类型：尿液有形成分分析组件和尿液化学分析组件嵌合一体机或两个组件通过轨道进行级联。 |
| 2 | 进样方式：非离心尿液直接上机，连续进样，自动抓取试纸、加样、检测、抛弃已检试纸。同时具备手动进样功能。 |
| 3 | 样品位：≥80。 |
| ▲4 | 检测速度：综合速度≥100测试/小时。 |
| 5 | 机上尿试纸条及存储：容器有防潮、抗氧化功能，容量≥300条。 |
| 6 | 样品量：最小样本量≤3ml。 |
| 7 | 操作界面：中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面，简单直观，易于培训，方便客户使用。 |
| 8 | 信息化：内置条形码阅读器，能实现双向通讯。具有实验结果自动传输功能，支持双向通讯，与本院LIS或其它如HIS等信息系统可联机数据共享。干化学与有形成分结果交叉互检，系统软件可设置复检镜检规则，降低镜检率、假阳性率、假阴性率，样本数据存储量≥100000。 |
| 9 | 报告参数：至少包含红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌、鳞状上皮等沉渣定量项目。 |
| 10 | 仪器普及性：所提供尿液化学分析机型在国家临检中心的室间质评相关数据分析的按仪器统计中，2022年度第2次统计参加的实验室数量≥220。提供国家临检中心相关内容截图，承诺提供的数据真实可查。 |
| 11 | 室内质控：提供尿液化学至少阴、阳性2个水平原厂或第三方质控品，每检测批一次双水平室内质控检测。提供经CFDA批准的注册证原厂配套的至少对红、白细胞进行质量控制的有形成份质控品，确保检测结果准确可信，提供注册证复印件。 |
| 12 | 仪器校准周期：每年1次。 |
| 13 | 与LIS系统双向连接。 |

4.2.9、全自动血凝分析仪（中医院院区）

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 检测速度：PT≥ 200 T/h，DD≥60 T/h。 |
| 2 | 检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法。 |
| 3 | 检测通道：凝固法通道≥4个，免疫比浊法≥3个，且免疫比浊法检测通道与磁珠法检测通道互相独立。 |
| 4 | 温育通道：温育通道≥12个 |
| 5 | 样本位：≥61个 |
| 6 | 试剂位：≥11个 |
| 7 | 急诊功能急诊标本任意位插入优先检测。 |
| 8 | 加样系统：双针加样，样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能，试剂针具有加热功能，能实现自动补偿温度。 |
| 9 | 溯源性：提供相应的溯源性报告及必需开展血凝检测项目（PT、APTT、Fbg、TT、D-Dimer）的试剂的注册证明。 |
| 10 | D-Dimer项目：试剂盒中的所有试剂（乳胶液、缓冲液、稀释液等）都是液体试剂，即开即用。 |
| 11 | 仪器校准周期：每年1次。 |
| 12 | 与LIS系统双向连接。 |

4.3、辅助设备

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 试剂管理软件：满足实验室正常工作开展 |
| 2 | 全自动智能采血系统（4 个窗口，双工位贴标机2台，分捡机1台，轨道总长度20米。） |
| 3 | 其它低值基础设备：满足实验室正常工作开展 |
| 3.1 | 立式低温离心机（90孔位以上）：2台 |
| 3.2 | 台式水平低速离心机（24孔位）：3台 |
| 3.3 | 台式水平低速离心机（12孔位）：3台 |
| 3.4 | 暗视野显微镜：1台 |
| 3.5 | 普通双目医用光学显微镜（奥林巴斯KX31以上）：3台 |
| 3.6 | 天津美克尔冷链探头及中继设备：按需 |
| 3.7 | 台式电脑：按需 |

七、合作共建技术规范及要求

中标人在合作期间，应免费提供满足中心日常检测所需要的一切设备，以报价结算方式提供试剂、耗材，为保障采购人对检测性能、检测质量等的要求，投标人应在投标文件的技术方案中详细列明针对采购人开展的检测项目拟选用的设备、试剂耗材，内容至少应包括：设备名称、型号、所适用的检测项目名称、品牌、主要技术指标及实施细则方案；试剂名称、所适用的检测项目名称、品牌等。

1、关于新增医疗设备

1.1、中标人负责免费提供采购人业务开展所需新增医疗设备（设备需求表所列附表）的服务，服务包含项目相关的医疗设备预防性维护、维修（包括零配件更换）、性能检测、强检、校准等费用，相关维护、状态检查、校准、计量等报告需上交采购人归档。

1.2、设备的培训：中标人在所提供的设备配套中应包括完整的操作手册二套，维修手册一套和详细的维修图纸一套以及维修密码。应按维修手册对医学工程人员进行设备预防性维护、质量检测等培训，使医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护、质量检测。必须提供详细的培训记录。中标人应按操作手册对操作人员进行操作培训和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由中标人提供设备的培训试题进行考核。上述培训所需的所有费用由中标人承担，采购人不再另行支付。

1.3、设备的安装调试

1.3.1、安装地点：采购人指定地点。

1.3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。接到用户通知后3个月内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等与安装相关全部费用由中标人负责。如遇机房结构、线路等需要调整，中标人应严格按照行业相关部门要求进行设计、施工及服务，费用由中标人自行承担。中标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。中标人应对设备主要性能进行检测。采购人根据国家有关规定对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换设备，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收费用由中标人承担。

1.3.3、所有设备安装调试后，需由采购人按卫生行业标准完成所用试剂的方法学评价和设备性能验证，合格后才进行验收交付使用，费用由中标人承担。设备每年定期进行的试剂方法学评价和设备性能验证，以及设备间的性能比对等，费用由中标人承担。

1.4、使用中的设备、试剂在合作期间需要更换时，中标人应至少提供3个同档次且当前最新型号的品牌交采购人选择；中标人必须对新更换的设备、试剂进行性能验证；验证通过后，经采购人审核同意方可更换。

1.5、新增主要设备（全自动生化免疫流水线、全自动血液分析流水线、全自动血凝分析系统、全自动发光免疫分析系统（急诊）、全自动微生物质谱检测系统）运行初期1个月内，应由设备品牌公司（而非经销公司）具有从事本专业仪器使用维护3年以上经验的工程师（由采购人验证资质）1名驻点中心协助开展工作。其后由中标人或品牌公司指派具备三年以上有该型号仪器的维修工作经历的工程师至少1名，配合采购人工作。设备在整个运行期间需严格按照说明书要求进行维护保养，一切维护费用和部件更换均由中标人承担。在合作期内，设备故障的维修、部件更换和设备不能修复而更换新设备所产生的费用也由中标人承担。

1.6、设备出现故障时，中标人提供24小时咨询服务。对于咨询无法解决的故障，中标人应安排工程师在12小时内到达现场处理故障。到达现场2小时内不能排除故障，需由品牌公司派出工程师处理，24小时内到场维修。对于工程师无法处理的故障，在故障期间所导致的标本延迟发放问题，中标人应提供应急预案予以解决。为保证医疗质量和医疗安全，若设备出现重大故障导致生化、免疫或血细胞分析设备大面积停止工作时间超过4小时，需由中标人无条件转运标本至采购人协作的医院检验科检测，所有费用（含检测费用）均由中标人承担。

2、关于配套试剂和耗材

2.1、设备对应检测项目所需的试剂消耗品为不可分割的组成部分，投标时作出响应。且所有试剂耗材必须为包装完整、全新未使用过的。

2.2、投标人必须承诺，提供的试剂及配套耗材必须满足当前采购人所开展的项目，保证采购人学科发展需要；新增或替换试剂及配套耗材必须按采购人相关医疗器械管理制度规定实行同质化管理，符合质量管理规定，经采购人试验合格后实施。中标人负责提供采购人日常临床检验工作和提升临床检验水平要求所需检验试剂及配套耗材，并严格按照行业规范及制度等要求执行。

2.3、试剂品牌选定后，中途未经采购人允许不得更换试剂品牌。生化、免疫试剂每季度备货一次，试剂剩余有效期大于等于6个月，每项目每批货物必须为同一个批号，每增加一个批次，中标人应承担1万元违约金，在结算款中扣减。

2.4、流水线上生化检测项目上机参数设置原则：试剂及样本量参数设置必须按照试剂说明书上的配比。所有项目尽可能提供与试剂生产厂商相同品牌的校准品，校准品其溯源性要求溯源至国际标准物或国家标准物；如该项目无国际或国家标准物，则检测方法需溯源至国际约定的参考测量程序；如该项目无国际或国家标准物，又无国际约定的参考测量程序，则对校准物不作要求。

2.5、仪器设备检测量达到试剂盒标注的检测量后，不得使用剩余试剂。

2.6、微生物室使用的各种培养基平板必须是国际或国内知名品牌的商用成品，微生物室不自行配制。

3、关于试剂耗材物流和库房管理

3.1、投标人应具有完善的销售和售后服务保障体系，加急物资需随叫随送；配送由中标人负责，并搬运入库。中标人接到采购人的发货通知后，应在5个工作日内将相应耗材按采购人要求的数量送达指定的地点；货物送达时，应在送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。如果属于需要冷链管理的试剂及耗品，需要提供冷链溯源证据。

3.2、采购人对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期，冷链溯源证明等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，中标人必须更换货物，并且赔偿由此给采购人造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

3.3、中标人发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成采购人损失的，中标人应按损失部分的2倍进行赔偿，该赔偿款从结算款中扣除；如单个年度内发生五次及以上的，采购人有权解除合同：（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或采购人使用要求的；（2）不能说明原因的不按时供货；（3）在使用过程中发生医疗器械不良事件或质量问题；（4）交货时，货物已过保质期的。

3.4、中标人需负责在中心派遣至少1名常驻人员。负责试剂采购计划制订、验收、库内试剂日常养护，试剂由中标人配送至使用科室，并随货提供销货单（销货单内容按正式发票样式，并盖鲜章）；中心负责验收入库监督，验收合格后，中心二级库房管理人员、中标人常驻人员联合在验收单及销货单上签字确认；采购人物资采购部门财务人员负责试剂及配套耗材入账一级库房，入账凭据为经中心二级库房管理人员、中标人常驻人员联合签字的销货单；入账后，马上系统出帐给中心二级库房。

3.5、中标人务必在实验室的二级库房管理中，在确保信息安全的前提下，免费提供基于信息化的整体供应链解决方案，免费提供检验科所有检验试剂及耗材均可在线订购的订单系统，不再通过电话、传真、邮件递交订单，免费提供完善的库房物资管理系统，可以实现供应的试剂及耗材全过程条码化管理，该系统要能和集团采购中心或成本核算系统实现端口连接，以便于实现物资进出有序、账目可查的目的。

3.6、在二级库房成功建设的基础上，中标人应在1年内完成三级库房的建设，实现试剂、耗材等物资的全程监管。

4、中心标本物流方案

4.1、范围：云和县医疗健康集团下辖的云和县城区云内医疗机构（包括云和县人民医院院区、中医院院区、城北分院、城南分院），以及有意愿参加的县城区范围内民营医院等其它有需求的医疗机构。

4.2、交通工具和标本接收人员要求：

4.2.1、在满足保证质量并及时接收标本条件下，配置的物流交通工具可以为摩托车或三轮车、小型车等接送标本车辆，并配置专用的标本接收箱或车载冰箱。

4.2.2、需至少配置1名经过专业培训的标本接收人员。

4.3、接收标本时间：合同期内每一天。

4.4、路线规划及接收标本具体时间要求：

谢氏专科医院---城北分院---云和县中医医院---城南分院---城南综合医院---中心。

具体接收标本时间：工作日：

上午：8:30  10:00  11:10

下午: 14:00  16:40

具体接收标本时间：公休日、节假日：

上午： 9:00   11:10

下午:  16：40

4.5、其它一般性要求：

4.5.1、标本接收时间以第一单位到达时间为准。

4.5.2、标本及运输车辆、人员等所有安全问题均由中标方负责。

5、新项目开展：为满足临床诊疗的需求，实现可持续发展，中标人应保证且在中心原有的检测项目不缩减的基础上，基于中心能力不断自主开展实验室检测的新项目、新技术；中标人必须配合采购人自主进行新项目新技术开展的必要性和可行性进行论证；新项目新技术开展投入设备及产生相关试剂耗材由中标人提供。

6、质量体系建设：采购人依据《医学实验室—质量和能力的专用要求》搭建实验室运行体系，中标人应给予全面协助、配合，在技术上给予支持，因质量体系认证所产生的一切成本支出，如外聘专家、人员培训、设备及项目性能验证、设备定期校准以及试剂、质控品、校准品的消耗等，均由中标人承担。

7、学科建设：中标人向采购人提供学术与学科建设相关方面的支持。合作期内，中标人每年应邀请省内外专家来中心学术讲座至少1次，安排中心专业组长、中级职称以上人员每人每年外出参加学术活动或省内继教培训至少1次；中心自主安排派出人员进修、申办继教班，中标人需提供必要的帮助。

8、关于质量管理、 “PDCA”和“6S”管理等的相关要求。

8.1、中标人除了要按要求运行质量管理体系外，还应提供先进的质量管理软件或方法对实验室进行全程质量监管，确保检测质量有序进行。

8.2、中标人应定期参与质量相关的例会、学习和讲座，协助运用如“PDCA”的方法实现质量的持续改进。

8.3、中标人应在整个合作期内协助采购人对中心实验室进行全面的、常态化的、对标集团开展的“6S”管理。

八、运营管理服务要求

1、管理团队：

1.1、投标人应提供本项目的管理实施人员名单，注明相关人员的资历经验、技术资质、特点等。

1.2、投标人应列明拟为项目提供支持的专家团队名单，附相关人员介绍。

2、运营管理服务内容：

2.1 业务运营：

2.1.1、协助中心维持日常标本采集、运输、检测、结果报告、质量管理、人员培训、学科建设等全部工作。

2.1.2、在中心原开展检验项目不缩减前提下，不断拓展新技术、新项目。

2.2 试剂集采：

2.2.1、提供符合国家冷链产品管理要求的冷链物流供应，保证试剂质量，满足检测工作要求。

2.2.2、免费提供专用供应链管理软件，满足库房管理要求。

2.2.3、免费提供仪器配套的相应检验项目校准品与质控品及第三方室内质控品。

2.2.4、检验试剂使用中因过期、存储不当等造成损耗由中标人全额承担，因试剂质量原因导致检测结果不稳定，达不到试剂性能要求，则中标人必须无条件更换为达到临床要求的优质品牌试剂，以满足检验质量要求，并承担由此造成的一切损失。

2.2.5、中标人负责各类设备及试剂的证件管理。

3、质量控制：

3.1、提供质量控制体系建设服务，要求每年度各专业国家临检中心室间质评成绩合格、浙江省临检中心室间质评成绩优异，协助科室通过等级医院评审。

3.2、中标人免费提供质量管理软件。中标人必须支持中心学科建设发展，协助中心搭建ISO15189质量管理体系，推进ISO15189实验室质量体系认证。

4、人力成本管理：中标人派出的工作人员人力成本由中标人自行承担。

5、设备管理：

5.1、合作期间，中标人必须严格按照国家相关卫生行业标准的规定，对中心实验室的设备进行定期的校准和检定，承担设备校准和检定所需的费用和成本支出。

5.2、合作期间旧设备淘汰、业务扩充新增、开展新项目新增设备的更换、添加时须报经采购人审验通过。

5.3、合作期间，如果设备（包括实验室原有继续使用的设备和所有新增设备）发生故障，或检定不合格时，中标人需要承担配件、耗材以及维修等相应的费用，或免费更换采购人认可的新的设备满足临床需求。

6、医疗纠纷的责任处置：因试剂、设备及中标人工作人员等因素造成的损失，责任由中标人承担。

7、 意外事故的责任处置：操作中发生意外事件导致人员伤亡以及水、火、电、生物安全意外的，因中心工作人员违规操作造成的事故，其人员部分的损失由采购人承担责任；因试剂和设备的原因造成的事故均由中标人承担责任，原因不明确存在争议的由双方协商解决；所有设备损坏维修费用均由中标人承担。

8、 服务标准及承诺：

8.1、中标人应当根据二级甲等医综合院检验科的建设标准，提供可靠的服务，如：新项目开展管理、试剂采购及规范管理、检验质量控制、质量体系建设与管理、专家团队支持、专业试剂和样本冷链物流配送、增值服务等；

8.2、中标人应提供必要的的先进管理经验供中心参考，参与增收节支方面的管理，支持学科建设发展，并保证提供ISO15189质量体系认证所要求的试剂及耗材，在技术上给予支持，定期开展继续医学教育项目等。

8.3、中标人可以提供的特色服务和优惠措施，并如实说明需采购人配合的内容。

9、 运营管理监控机制：

9.1 、运营管理监控要求：中标人应配合采购人制定运营管理考核方案，提供更先进的运营管理理念与绩效工具，通过技术和服务的提供带动科室管理水平的提升和学科建设的发展。

9.2、 运营管理：由采购人和中标人组成运营项目管理委员会，负责对检验中心日常运营及争议处置；具体运营管理（考核）方案中标后另行商定。

10、风险管理：如因收费标准变化或国家政策性因素变化，则根据相关法规双方协商解决。

九、付费和调价机制

1、项目收入：项目收入为新增设备、检验项目试剂耗材、增值服务等一切有关费用组成，以临床检验试剂及配套耗材消耗费用占区域检验中心实验室临检项目收入百分比的形式报价。

1.1、项目收入：医共体成员临床及体检标本，条形码所属检测项目为结算唯一依据。

1.2、医共体外单位送检项目以院外送检登记的清单作为结算依据。

1.3、2021年云和县医疗健康集团临床医学检验中心检验外送服务项目（公告网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8113513&utm=web-government-front.2e418808.0.0.50ca9360924711ed94fa8f4f5ba2e1e2）招标内容，不属于本次合作事项。该合同期满后，由招标人提供3家第三方商业检测公司供选择，中标人确定合作对象后，外送项目计入业务收入，条形码所属检测项目为结算唯一依据。

1.4、血库除血制品不纳入业务结算；采血费及真空采血试管费不纳入检验业务收入范畴。

1.5、业务收入以院方LIS系统统计为依据，费用每月一结，十二个月总决算。

1.6、核算的标准是当地政府医疗服务行业物价收费标准。

2、项目成本

2.1、投标人负责实验室所有的仪器设备更新投入、试剂耗材集采配送（包括检验过程中所用到的不可收费的检验耗材如一次性试管、吸管、吸头、培养皿、末梢采血针、样品杯、反应杯、样本杯、玻璃片、一次性尿杯、大便杯、小便试管、玻璃试管等）、运营管理及其他增值服务等系列项目成本投入。

2.2、中心实验室所需场地以及水电费用、实验家具、办公用品、消毒防护用品均由采购人承担，不纳入中标方成本。

2.3、血库血制品、真空采血管及配套采血针由采购人自行采购，不纳入中标方成本。

2.4、检验信息系统升级及维护费用由采购人支付，不纳入中标方成本。

3. 付费机制：以中心业务总收入为基数，投标人的试剂投标报价为“应付款所占项目收入的百分比”。合作期间，采购人根据项目设施的可用性和运营管理表现，按照中标价每月支付费用。

4. 调价机制：如果中标人没有达到项目设施的可用性标准（如数量质量不满足合同要求），采购人有权要求在固定支付的款项中作相应的扣减或调整。中心每月实际业务收入及成本的界定以双方商议一致的项目为准。

十、报价及结算说明

1、投标价及范围

1.1▲本项目投标人的投标报价为：该投标报价由拟投入本项目的新增设备、检验项目试剂耗材、增值服务等一切有关费用组成，投标报价比例不得高于30%，报价时百分比后面最多保留两位小数。

1.2、投标报价比例=支付给投标人的总费用/合作检验项目业务实际收入。

1.3结算方式：结算为每月结算一次，十二个月总决算，账期均为六个月。结算内容以试剂耗材为主，年终总决算所依据的相关的数据与月度结算所依据的相关数据存在差异的，该差异部分以有利于采购人财务管理制度为前提，经双方协商书面确认后，再以综合管理运营技术服务费进行结算。调价机制：因中标人未履行合同义务，造成采购人利益损失，采购人有权要求在固定支付的款项中作相应的扣减或调整。

十一、合作范围检验项目（2022年度人民医院院区检测量）

| 1、常规生化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） | 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |
| 钙（急） | 6,774 | 5.00 | 载脂蛋白B | 14,462 | 8.00 |
| 肌酐（急） | 7,482 | 4.00 | 载脂蛋白AI | 14,462 | 8.00 |
| 钠(急) | 7,642 | 5.00 | 同型半胱氨酸 | 14,908 | 50.00 |
| 钾(急) | 7,642 | 5.00 | α-L-岩藻糖苷酶 | 15,285 | 10.00 |
| 氯(急) | 7,642 | 5.00 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基 | 15,307 | 10.00 |
| 尿素（急） | 1,612 | 4.00 | 磷 | 18,238 | 5.00 |
| 葡萄糖 | 38,628 | 6.00 | 镁 | 18,239 | 5.00 |
| 淀粉酶 | 13,649 | 8.00 | 钙 | 18,262 | 5.00 |
| 血清IV型胶原 | 23 | 36.00 | 钾 | 18,265 | 5.00 |
| 果糖胺 | 5,723 | 6.00 | 钠 | 18,266 | 5.00 |
| 脂肪酶 | 28 | 13.50 | 氯 | 18,266 | 5.00 |
| 类风湿因子 | 8,510 | 12.00 | 胆碱酯酶 | 19,657 | 6.00 |
| 抗"O"试验 | 8,512 | 10.00 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 25,315 | 5.00 |
| 载脂蛋白E | 9,350 | 15.00 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 25,316 | 5.00 |
| D-3羟丁酸 | 9,360 | 18.00 | 甘油三脂 | 25,322 | 5.00 |
| 游离脂肪酸 | 9,361 | 35.00 | 总胆固醇 | 25,322 | 4.00 |
| 脂蛋白(a) | 9,361 | 15.00 | 尿酸 | 36,873 | 4.00 |
| 肌酸激酶 | 9,697 | 6.00 | 尿素 | 37,169 | 4.00 |
| 肌酸激酶同工酶MB | 9,698 | 18.00 | 肌酐 | 37,177 | 4.00 |
| 血管紧张素转化酶 | 9,737 | 15.00 | 前白蛋白 | 38,817 | 8.00 |
| 乳酸脱氢酶 | 9,751 | 8.00 | 直接胆红素 | 38,828 | 3.00 |
| 总胆汁酸 | 12,163 | 5.00 | 间接胆红素 | 38,828 | 3.00 |
| 腺苷脱氨酶 | 12,191 | 10.00 | 谷氨酰转肽酶 | 38,828 | 3.00 |
| 视黄醇结合蛋白 | 13,955 | 18.00 | 白蛋白 | 38,828 | 5.00 |
| 血β2微球蛋白 | 14,344 | 18.00 | 碱性磷酸酶 | 38,830 | 3.00 |
| 总蛋白 | 38,884 | 5.00 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 39,959 | 3.00 |
| 总胆红素 | 39,026 | 3.00 | 丙氨酸氨基转移酶 | 40,086 | 3.00 |
| 2、急诊检验急诊生化 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） | 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |
| 淀粉酶（急） | 14,444 | 8.00 | 钾(急) | 14,748 | 5.00 |
| 脂肪酶 | 87 | 13.50 | 氯(急) | 14,748 | 5.00 |
| 胆碱酯酶 | 13,923 | 6.00 | 钠(急) | 14,748 | 5.00 |
| 钙（急） | 12,904 | 5.00 | 尿素（急） | 2,974 | 4.00 |
| 肌酐（急） | 13,940 | 4.00 | 葡萄糖(急） | 14,352 | 6.00 |
| 3、发光免疫（肿标激素） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） | 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |
| 糖类抗原153 | 589 | 40.00 | 糖类抗原724 | 4,255 | 40.00 |
| 游离前列腺特异性抗原 | 1,570 | 40.00 | 糖类抗原50 | 4,561 | 40.00 |
| 前列腺特异抗原 | 1,589 | 40.00 | 糖类抗原199 | 8,766 | 40.00 |
| 神经元特异性烯醇化酶 | 1,850 | 40.00 | 甲胎蛋白 | 12,439 | 25.00 |
| 卵泡生成素 | 1,861 | 32.00 | 游离甲状腺素 | 13,961 | 25.00 |
| 睾酮 | 1,942 | 25.00 | 游离三碘甲状原氨酸 | 13,961 | 25.00 |
| 细胞角蛋白19片段测定 | 1,968 | 40.00 | 甲状腺素 | 13,961 | 25.00 |
| 促黄体生成素 | 1,957 | 32.00 | 三碘甲状腺原氨酸 | 13,964 | 25.00 |
| 胃泌素释放肽前体 | 1,989 | 80.00 | 促甲状腺激素 | 13,964 | 25.00 |
| 垂体泌乳素 | 2,088 | 32.00 | 癌胚抗原 | 14,393 | 35.00 |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 2,344 | 30.00 | 鳞状细胞癌相关抗原SCC | 3,919 | 40.00 |
| 甲状腺球蛋白抗体 | 2,346 | 30.00 | 糖类抗原125 | 4,169 | 40.00 |
| 甲状腺球蛋白 | 2,350 | 30.00 | 雌二醇 | 2,739 | 32.00 |
| 孕酮 | 2,721 | 32.00 | 人绒毛膜促性腺激素 | 3,120 | 40.00 |
| 4、发光免疫（感染标志） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） | 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |
| 丙肝抗体-IgG | 8,822 | 15.00 | 乙肝e抗原定量 | 10,007 | 15.00 |
| 梅毒特异性抗体(化学发光法) | 9,513 | 30.00 | 乙肝表面抗体定量 | 9,954 | 15.00 |
| 乙肝核心抗体 | 9,583 | 15.00 | 乙肝表面抗原定量 | 11,005 | 15.00 |
| 乙肝e抗体定量 | 9,895 | 15.00 | 人免疫缺陷病毒抗体 | 16,121 | 16.00 |
| 5、急诊检验急诊（免疫） |  |  |  |  |  |
| 人绒毛膜促性腺激素β亚基 | 1,713 | 40.00 | 脑利钠肽 | 7,297 | 120.00 |
| 肌钙蛋白I | 6,453 | 90.00 | 降钙素原 | 7,546 | 100.00 |
| 6、临检类尿常规 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |  |  |  |
| 尿常规 | 23155 | 18 |  |  |  |
| 7、临检类血常规 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） | 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |
| 新型冠状病毒抗体IgG | 864 | 20.00 | 肺炎衣原体抗体IgM | 4,262 | 30.00 |
| 新型冠状病毒抗体IgM | 864 | 20.00 | 肺炎支原体IgM抗体 | 4,262 | 30.00 |
| 腺病毒抗体IgM | 4,262 | 20.00 | C反应蛋白 | 72,112 | 13.50 |
| 呼吸道合胞病毒抗体IgM | 4,262 | 20.00 | 血常规 | 92,793 | 15.00 |
| 柯萨奇病毒B抗体IgM | 4,262 | 20.00 | 网织红细胞比率 | 235 | 5.00 |
| 血沉 | 3,250 | 4.00 |  |  |  |
| 8、临检类凝血功能 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） | 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |
| 活化部分凝血酶时间 | 19,306 | 12.00 | 纤维蛋白（原）降解产物 | 73 | 12.00 |
| 凝血酶时间 | 19,305 | 12.00 | 纤维蛋白原 | 19,306 | 12.00 |
| 凝血酶原时间 | 20,181 | 12.00 | 血浆D-D二聚体 | 20,158 | 50.00 |
| 9、血库 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） | 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |
| ABO血型 | 4,657 | 8.00 | 卡式配血加收 | 9314 | 4.00 |
| RH(D)血型 | 4,657 | 8.00 | 交叉配血 | 1500 | 13.00 |
| 不规则抗体筛检 | 4,655 | 40.00 |  |  |  |
| 10、糖化血红蛋白 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |  |  |  |
| 糖化血红蛋白 | 7,855 | 30.00 |  |  |  |
| 11、白带常规 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） | 项目名称 | 数量 | 收费单价（元） |
| 白细胞脂酶 | 7,298 | 8.00 | 阴道分泌物检查 | 7,337 | 6.00 |
| 霉菌 | 7,337 | 5.00 | 唾液酸苷酶 | 7,298 | 8.00 |
| 过氧化氢 | 7,298 | 8.00 |  |  |  |
| 12、细菌 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 检验项目次数 | 金额 |  |  |  |
| 培养鉴定涂片 | 6,748 | 1,000,936.00 |  |  |  |
| 13、其他手工项目 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 检验项目次数 | 金额 |  |  |  |
| 其他 | 15,751 | 633,568.00 |  |  |  |

说明：投标人应充分考虑，合作的检验项目包含但不限于上述项目。

## 合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件，项目编号          的         项目，在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条  组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.1、本合同书

1.2、中标通知书

1.3、中标人澄清修改文件

1.4、中标人投标文件

1.5、招标文件澄清修改文件

1.6、招标文件

第二条  合同内容

2.1、合作共建模式

2.1.1、合作期限：5年，由采购人和中标人组成运营项目团队，共同开展中心日常运营的各项工作。如在合作期内，合同执行与法律，法规或政府行政部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府行政部门的要求及规定执行，同时采购人拥有解除合同权利。

2.1.2、资产权属：合作期内，中标人投入项目资产归中标人所有；合作期满后，中标人所投入的资产归中标人所有，并在接到采购人书面通知后一个月内完成处置；合作期内，如因中标人的原因，导致合同解除的，中标人所投入的资产退还中标人，并承担解除合同所产生的一切损失，解除合同过渡期间，中标人应无条件配合采购人的日常工作开展，并承担产生的一切损失。

2.2、合作共建事项

2.2.1、中标人负责中心所需设备及试剂耗材的提供，并负责协助中心日常工作的正常开展。

2.2.2、中心承担全部检验业务以及区域中心范围内医共体其他医疗机构除三大常规及急诊医学标本之外的所有检验业务，包括医学样本的采集、验收、检测、保存、处置及检验报告的出具等。

2.2.3、特别说明：2021年云和县医疗健康集团临床医学检验中心检验外送服务项目（公告网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8113513&utm=web-government-front.2e418808.0.0.50ca9360924711ed94fa8f4f5ba2e1e2）招标内容，不属于本次合作事项。

2.3、合作共建范围

2.3.1、检验及配套设备。在现有设备基础上，按照二级甲等综合医院检验科的建设标准，由中标人负责中心所需设备、试剂（含质控品）、耗材冷链系统等的供应，并且在合作期内独立承担设备的添置更新、设备的定期检定、校准、年检以及维护保养（包括仪器配件耗材）等。

2.3.2、运营管理服务范围。中标人应根据二级甲等综合医院检验科建设标准，组建专家技术团队，提供可靠的运营管理服务，如：新项目开展管理、试剂集采及规范管理、检测质量控制、质量体系建设与管理、专业试剂和样本冷链物流配送、增值服务等；中标人应提供必要的先进管理经验供采购人参考，参与增收节支方面的管理，支持学科建设发展。

2.3.3、涉及政府有专项资金投入的公共卫生项目，不列入本次合作范围。

第三条  合同总价款

检验中心业务实际收入的       %

第四条  费用结算与支付

结算为每月结算一次，十二个月总决算，账期均为六个月。结算内容以试剂耗材为主，年终总决算所依据的相关的数据与月度结算所依据的相关数据存在差异的，该差异部分以有利于采购人财务管理制度为前提，经双方协商书面确认后，再以综合管理运营技术服务费进行结算。调价机制：因中标人未履行合同义务，造成采购人利益损失，采购人有权要求在固定支付的款项中作相应的扣减或调整。

第五条  转让

在没有得到另一方事先书面同意的情况下，本合同的任何一部分权利义务都不能转让。但是为履行本合同之需要，可将其在本合同下的权利和义务转让给其关联方。

第六条  税费

发生的与合同执行有关的一切税费均由乙方负担，另有协议除外。

第七条  不可抗力

7.1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

7.2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

7.3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第八条  违约责任

8.1、如甲方未按本合同第四条的约定按时支付费用的，则甲方应按日按应付款的万分之五向乙方支付违约金。

8.2、除非存在法定或约定的事由，否则任何一方不得提前单方解除本合同。若一方违反，则应向守约方支付违约金人民币        万元。

8.3、中标人考核不合格，采购人有权解除合同。

第九条  争议的解决

9.1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 9.2.1  种方式解决争议：

9.2.1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

9.2.2、向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

9.3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十条  其他约定

10.1、知识产权：本合同有效期内，乙方应当拥有所有由服务产生的通过开发和研究获得的知识产权。此类知识产权应当包括但不限于专利、商标、商号、版权、专利申请权、版权等。如果甲方要求使用乙方的知识产权，乙方应当通过和甲方签订独立的协议授予甲方此类权利。

10.2、保密信息：指一方拥有或掌握，并不为同行业或公众通常知晓的：（1）任何可以给一方带来经济利益或竞争优势的具体信息；（2）任何一旦对外泄露将给一方造成损害的各类信息；（3）任何一旦泄露将有损一方管理的各类信息。甲乙双方应对合作过程中所知悉的对方的保密信息予以保密，保密期限为永久或保密信息无需保密为止。

10.3、对外债务：本合同生效之日前甲方所欠的与检验中心相关的账款，由甲方负责偿还，不得列入检验中心成本。

第十一条  合同生效及其他

11.1、合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2、本合同自签订之日起生效。

11.3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

11.4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                 	         乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。