杭州市儿童医院医疗综合楼项目

医用净化系统

公开招标文件

招标编号： ZJCT4-HZSETYY-2019-03

采   购   人：杭州市儿童医院

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

日        期：2019年  月

目  录

第一部分    采购公告

第二部分    编制和提交投标文件须知

第三部分    项目技术规范和服务要求

第四部分    采购合同的一般和特殊条款

第五部分    应提交的有关格式范例

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，浙江省成套工程有限公司受杭州市儿童医院医疗综合楼项目医用净化系统项目，进行公开招标采购，欢迎有能力的投标人参加报名投标。

一、项目编号:ZJCT4-HZSETYY-2019-03

1、采购组织类型：委托代理

2、采购方式：公开招标

二、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市儿童医院医疗综合楼项目医用净化系统 | 1 | 项 | 1560万元 | 杭州市儿童医院医疗综合楼手术室及供应室、医用纯水等设备采购及安装，详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。 |  |

三、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上资质、建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。

3、具有压力管道安装许可证（GC2及以上）；

4、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2019年  月  日至2019年  月  日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30    下午：14:00-16:30

地点：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座120 室

标书售价(元)：每本     （售后不退）

五、购买招标文件须提供的资料：营业执照（复印件加盖公章）

六、投标截止时间及地点：

时间：2019 年   月   日上午09：30 时

地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座浙江省成套工程有限公司1507室

七、开标时间及地点

时间：2019 年  月   日上午09：30 时

地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座浙江省成套工程有限公司1507室

八、投标保证金：

保证金：200000元；

支付形式：汇票、转帐支票、电汇

户 名：浙江省成套工程有限公司

开 户：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行

账 号：201000065548152

九、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、招标文件发售截止时间之后允许潜在供应商获取招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，不予受理、答复。

3、质疑接收人：          联系电话：0571-       （兼传真）

邮箱：

联系方式：

招标人：杭州市儿童医院

地点： 杭州市下城区文辉路195号

联系人：李洋   电话：0571-87887615

招标代理机构：浙江省成套工程有限公司

地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座12-15楼

联系人：       联系电话：

第二部分  编制和提交投标文件须知

前  附  表

| 项 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明： 项目名称：杭州市儿童医疗综合楼项目医用净化系统 二、实施地点：杭州市儿童医院内 三、项目的实施规模、范围： 本次采购内容为采购人提供的图纸及清单中的所有内容，包括杭州市儿童医院医疗综合楼手术室、供应室等区域以及医用纯水设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等，即交钥匙工程--“提供的材料设备清单仅供参考，投标人须按照图纸和材料设备清单自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。图纸与清单不一致，以图纸为准。若采购人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若采购人提出变更，可以根据投标单价按实调整。”同一标项不得拆标。详见第三部分-项目技术规范和服务要求。 四、要求质量标准： 1、所供的产品必须符合国际国内相关技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测的原装合格产品，未曾开箱使用，并满足采购人的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保证可靠、安全、稳定的运行。 2、根据国家现行规定及投标承诺，提供产品并负责安装调试、售后维护和保养以及操作维护培训。 五、性能要求：详见第三部分项目技术规范和服务要求。 六、工期要求：120 日历天。以采购人发出的开工令为准。 七、投资规模：本次预算金额人民币1560万元。 |
| 2 | 合同名称：《杭州市儿童医院医疗综合楼项目医用净化系统采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购代理机构认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：200000元整，在投标截止日期前缴至： 户名：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 账号：201000065548152 |
| 5 | 招标文件的提疑：投标人应于2019年 月 日12时00分（北京时间）以前一次性提供疑问。 疑问提交方式：传真至0571- ，同时发电子邮件至 ，并及时和招标代理机构电话确认。 招标文件的澄清：采购人将于2019年 月 日17时00分（北京时间）之前给予书面澄清。 |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份、副本陆份。 |
| 7 | 投标截止时间：2019年 月 日09时30分。 |
| 8 | 投标文件接收单位：浙江省成套工程有限公司 投标文件递交地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座浙江省成套工程有限公司1507室 |
| 9 | 开标时间：2019年 月 日09时30分。 开标地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座浙江省成套工程有限公司1507室 联系人： 联系电话：0571- |
| 10 | 本项目招标代理服务费及工程造价咨询服务费由招标人支付。 |
| 11 | 本工程质量保证期要求为2年，质量保证期低于2年为无效标。 |
| 12 | 特别说明：编制和提交投标文件须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |

一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2杭州市儿童医院为本项目的采购人，浙江省成套工程有限公司为本项目采购代理机构，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，签订合同后的投标人为中标人。

1.3投标人购买招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件投标人应承担相应的法律责任。

2．采购方式

公开招标。

3．合格的投标人应具备的资格要求

见本招标文件第一部分“招标公告”第三条。

4．投标费用

投标人需自行承担涉及本项目投标的一切费用。

二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  采购合同的一般和特殊条款

第五部分 应提交的有关格式范例

5.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料在“投标须知前附表”规定提疑截止时间前传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对询疑截止时间后的收到疑问将不予受理、答复。

6.2不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

7. 招标文件的修改

7.1 从招标文件发出至投标截止时间，采购代理机构可能会以补充文件的方式修改招标文件。补充文件作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

7.2 若有必要，采购代理机构将酌情延迟投标截止时间。

7.3 补充文件发出后，采购人原则上不改变本文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

8. 投标报价

8.1  投标要求

8.1.1投标人应根据《投标（开标）一览表》填写相关内容。

8.1.2投标人应明确工期。工期是指中标人在合同生效后，将所供系统设备（出厂原包装）、材料按合同清单所列的采购人、地址以及产品品种、数量、型号、规格等，运至指定地点开始，至安装、调试、验收合格所需的时间（自合同生效之日起至验收合格）。

8.2  报价要求

8.2.1有关本项目实施所需的投标报价是指货物报价和标准附件，备品备件，专用工具，运输、装卸、保险、安装调试、验收合格、检测、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

8.2.2投标货币为人民币，单位：元。

8.2.3投标人应对报价内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与采购人无关。

8.3  其它费用处理

本项目水、电由中标人装表计量，价格按照采购人支付给相关部门的费用从工程款中扣回。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

三、投标文件的编制

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、技术文件、商务资信文件三部分组成。

10.1报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表。

10.2技术文件应至少包括以下内容：

（1）主要设备和材料选用品牌的相关说明：

● 设备的主要技术特点、性能和质量的详细描述，产品的图文资料及说明；

● 设备详细配置，请投标人注明设备的品牌、产地、制造商和主要组成材料；

● 设备的加工及制造水平；

● 随机特殊工具和备品备件清单。

（2）技术偏离说明表

（3）施工组织设计：需根据本项目的特点，编制针对本项目的施工组织设计，包括产品设计、生产、供货、安装调试、使用维护、项目验收等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；介绍安装工程的关键部位，关键部位的施工方案；对本项目提出有效的优化方案及合理化建议。

（4）售后服务方案；

（5）项目管理人员名单：投标人为完成本项目组建的项目管理人员名单，包括产品安装、调试、维护、修理，每个专业人员的情况，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、职位、经验与业绩等；

（6）优惠条件及特殊承诺；

（7）项目技术指标、技术措施；

（8）主要材料设备一览表；

（9）随机特殊工具和备品备件清单；

（10）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

10.3商务资信文件至少应包括以下内容：

（1）法人授权委托书；

（2）投标保证金（付款凭证复印件）；

（3）声明书；

（4）企业法人营业执照；

（5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）资质证明文件及相关证书；

（7）投标产品有关证书；

（8）投标人基本情况表；

（9）主要业绩证明；

（10）商务偏离说明表；

（11）投标人认为需要的其他商务文件或说明。

注：投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章，原件备查。如复印件内容字迹模糊辨认不清，应评标委员会要求，投标人如不能在规定时间内提供原件核实，其投标文件中提供的复印件即无效。评标委员会有权视为没有提供，投标人自行承担由此引起的责任及后果。

10.4投标文件必须按照招标文件要求制作，并制作电子文档（光盘）。电子文档内容应和纸质投标文件内容一致。

11. 投标有效期

11.1投标文件合格投递后，自投标截止时间起，至前附表第3项所列的日期内有效。

11.2在原定投标有效期内，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

12. 投标保证金

12.1 投标人应提供前附表中的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

12.2 投标保证金可以用支票、银行汇票及电汇的形式缴纳。

12.3 采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

12.4中标人投标保证金在中标人按要求与采购人签署合同，经采购代理机构鉴证，并报采购办备案，同时按照招标文件要求提交履约保证金后，全额无息退还其投标保证金。

12.5未中标人的投标保证金将在中标通知书书发出后五个工作日内全额无息退还。

12.6 如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

12.6.1投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

12.6.2投标人在投标期间有弄虚作假、串标、哄抬标价等违规违法行为；

12.6.3投标人未按规定签订合同或转让中标的。

12.6.4中标人未按规定提交履约保证金或无故放弃中标资格的。

13. 投标文件的编制和签署

13.1投标人须按本须知第9条规定的语言和前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标（开标）一览表及反映企业资质和经营情况的资料必须加盖法人单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

13.4 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的密封与标志

14.1投标文件均应密封包装。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。其中，“报价文件”、“技术文件”、“商务资信文件”（技术与商务资信可合并装订）分别装订成册，报价文件需单独密封包装，技术与商务资信文件可一起或分别密封包装。

14.2包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址、邮政编码，封口处要密封并加盖投标人公章（或授权委托人签章）。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

14.3 投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

15. 投标截止时间

15.1投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2采购代理机构可以按本须知第7条规定以补充文件的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16. 投标文件的修改

16.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

16.2 投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

16.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

16.4在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标

17. 开标

17.1 采购代理机构将于前附表载明的时间、地点开标，投标人代表需出席开标大会，并签名报到，以证明其出席开标会议，且随身携带有效身份证明原件（如身份证、护照等）。法定代表人需提供法定代表人资格证明书（现场出示或在投标文件中提供），委托代理人需提供附有法定代表人资格证明书的授权委托书（现场出示或在投标文件中提供）。投标人如不派代表参加开标大会或不符合上述要求的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

17.2 根据浙财采监〔2015〕13号文件要求，本项目开标程序按先拆封技术、商务资信文件，后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

（1）主持人宣布开标，介绍现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

（2）查验、核实投标人保证金缴纳情况；投标人代表查验投标文件的密封情况。

（3）按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件的（包括正本、副本）数量，将报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的技术、商务资信文件由现场工作人员护送至评审地点，并告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，现场工作人员退还投标人代表（投标文件中的报价文件必须单独密封，否则如开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任）。

（4）技术、商务资信文件评审结束后，主持人宣告技术、商务资信评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经技术、商务资信评审符合采购需求的投标人名单，同时公布其技术以及商务资信的得分情况。

（5）拆封投标人报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

17.3 开启报价文件时，开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.4 投标文件有下列情况之一者将视为无效。

（1）投标文件没有密封包装。

（2）在投标截止时间后送达的投标文件。

18.  投标文件鉴定

18.1开标时，投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

18.2在评标前，采购代理机构可组织评标委员会对每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求并对投标人的资格进行审核。实质上响应是指投标文件与招标文件要求的全部条款、投标人资格和条件相符，无显著差异或保留。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

18.3对于投标文件中不构成实质性偏差的、细微的不正规、不一致或不规范，评标委员会可以接受。

18.4如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

18.5 经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

六、评标

19. 评标组织

采购人依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，其中技术、经济等方面专家人数不少于成员总数的三分之二。

20. 评标原则

20.1 竞争优选；

20.2 坚持公平、公正、科学合理的原则；

20.3 价格合理，方案、产品先进可行；

20.4 反对不正当竞争。

21.评标程序

21.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

21.2熟悉采购文件和评标办法。

21.3投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

21.3.1资格性检查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

21.3.2符合性检查

21.3.2.1在投标文件初审时，发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1）投标文件无法定代表人或合法授权的委托人签署的；

2）对投标文件的修正与澄清必须无法定代表人或合法授权的委托人签署的；

3）投标有效期不足的；

4）投标保证金未按要求递交的；

5）未按招标文件编制，字迹模糊不可辨，未按招标文件要求签署、盖章的；

6）文件内容不完整，未按招标文件要求提供的商务文件、技术文件、报价文件。

7）改变招标内容、服务内容的；

8）技术条款重大偏离的；

9）对“▲”条款不响应的；

10）服务期、付款方式、质保期重大偏离的；

11）投标人与招标人、招标机构有利害关系的；

12）认定串标的。不同的投标人有以下行为之一的认定串标：投标文件内容存在非正常一致、错漏处一致、同一单位或者同一人编制、出现同一人员、相互混装、联合体有同一人或者同一单位、保证金同一单位交纳、同一人或者同一中介机构为其提供咨询服务；

13）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

21.3.3评标委员会对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行后续评审。

21.4比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

21.5推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐前三名为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

21.6完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

22. 评标办法

22.1本项目采用综合评分法。

22.2评分细则

评标委员会将对各投标人的技术、商务、报价等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据投标价格以及技术和商务等，由各评委分别评分。经统计，得出各投标人的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

A、技术部分45分

技术评分各评委成员按评标具体办法进行评判，每人一张评分计算票，并记名。

[技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数，计算其算术平均值，计算公式为：技术分={评标委员会所有成员评分合计数}/（评标委员会组成人员数）（保留小数点2位）分值安排如下：

| 序号 | 内 容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 所投设备材料的选用 | 装修装饰材料和设备（橡胶、PVC、墙板、顶板等）的质量档次、性能、先进性、稳定性和耐用性，确保建成后医疗环境的绿色、环保、品质。 | 0-5分 |
|  | 空气处理机组、冷热源、加湿器、排风机、定风量阀等净化空调设备和材料的质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性。 | 0-5分 |
|  | UPS、医疗IT系统等电气及其自动控制设备和材料的质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性和设备参数的满足性。 | 0-3分 |
|  | 多功能控制箱、自动门、净化灯、室内器械柜等室内器械设备的质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性。 | 0-3分 |
|  | 医气系统设备和材料（气体终端、阀门箱等）的质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性和兼容性 | 0-1分 |
|  | 医用纯水系统设备和材料的质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性和兼容性 | 0-4分 |
| 施工组织设计 | 施工方案与技术措施 | 详细施工工艺说明，特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施完整性、科学性、针对性 | 1-2分 |
|  |  | 手术部的技术指标、技术措施 | 0-4分 |
|  |  | 医用纯水系统的技术指标、技术措施 | 0-4分 |
|  | 工程进度计划与措施, | 0-2分 |
|  | 保证施工质量、安全文明施工、成品半成品保护的主要措施、施工机具及劳动力调配计划。 | 0-2分 |
|  | 项目管理机构配备情况 | 1-3分 |
|  | 调试前的安装检查、整改落实措施；试运行的检查、检测方法；验收测试的标准及依据、规范等 | 0-2分 |
|  | 针对本工程的创新技术应用 | 0-2分 |
| 售后 服务 | 质量保证期：质量保证期在满足招标文件要求的基础上，每增加1个月得0.1分（含医用纯水系统-须单独承诺函），最高得2分 | 0-2分 |
|  | 售后服务方案：售后服务方案的全面性、完整性，服务承诺和保障措施的可行性；运行维护人员安排的科学性、合理性 | 0-1分 |

B、商务资信部分    25分

评标委员会对照评分细则和投标书充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

| 序号 | 内 容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标企业同时具有ISO9001（或9002）质量管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书且年检有效的，证书中须包含“空气净化”；且须同时提供项目分项中的纯水设备制造商的ISO14001环境管理体系认证证书，OHSAS18001管理体系证书，全部满足得2分，缺少1个有效证书扣1分，扣完为止。 注：提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查。 | 0-2分 |
| 2 | 投标人具备本项目相关产品的发明专利或实用新型专利的每提供1个得1分。注：提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查。 | 0-2分 |
| 3 | 企业综合能力：对洁净区域是否具有独立设计深化能力；智能化、消防等施工资质，由专家根据投标文件综合打分 | 0-4分 |
| 4 | 投标人承接的医用净化工程自2015年1月1日以来（以获奖时间为准），获得过国家优质工程奖或鲁班奖的每项得2分。(证明材料为获奖证书，并提供网站公示截图证明及链接网址，原件备查） | 0-2分 |
| 5 | 1）投标人连续四年及以上被国家级工商管理行政部门评为“守合同重信用”企业得2分，省级工商管理行政部门评为“守合同重信用”企业得1分，被市级工商管理行政部门评为“守合同重信用”企业得0.5分； 2）且同时提供项目分项中的纯水设备制造商连续四年及以上具有“守合同重信用”的AAA证书的得1分； 注：提供“守合同重信用”证书复印件加盖投标人公章，原件备查。 | 0-3分 |
| 6 | 投标人自2016年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）承接过国内类似手术室净化项目业绩的，单项合同金额不少于3000万元的每个业绩得1分；若投标人提供的类似业绩合同中包含纯水的项目，且单项合同金额不少于3000万元的每个业绩得2分；本小项最高得10分。 注：业绩证明材料包括中标通知书、合同、市级以上质量监督检验中心出具的合格竣工检测报告的复印件加盖公章，三者必须兼备，若缺其中任何一项则业绩不予认可，原件备查。同时需提供网站中标公示截图及链接网址。 | 0-10分 |
| 7 | 投标人的售后服务经验与能力：投标人承接过单项合同金额在100万元及以上的净化系统维保合同，每提供1份得1分，最高得2分。证明材料为合同，原件备查。 | 0-2分 |

注：上述证明材料均需提供齐全、有效，复印件加盖单位公章，原件备查。

C、报价    30分

符合性审查通过的且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

以上商务报价评分保留小数点2位。

根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业制造的产品【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

投标人得分= A（技术） + B（商务资信） + C（报价）

22.3报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

23. 评标内容的保密

23.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

24. 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行。

25. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、定标

26. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

八、合同签订及其他

27．中标通知书

27.1确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。向中标人发中标通知书。

27.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

27.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，并不再退还其投标保证金，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

27.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为投标人，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

27.5 如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，还应赔偿采购人因此而造成的一切损失，列入不良行为记录一次，并给予通报。

28．合同的签订

中标人应按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并经采购代理机构鉴证，采购办备案后生效。

29．履约保证金

29.1签订合同后7个工作日内，中标人须向采购人交纳相当于合同总额10%的履约保证金。

29.2 中标人如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格、解除合同，赔偿给采购人造成的经济损失，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

29.3 履约保证金以银行保函或者电汇的形式交纳。

30. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.1  投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

30.2  采购人和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3  质疑投标人对采购人和采购代理机构的答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于浙江省成套工程有限公司。

第三部分  项目技术规范和服务要求

一、工程概况

本招标工程项目的材料、施工技术要求须按招标文件、设计图纸规定；招标文件、施工图纸未作明确要求的，须达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

本工程为杭州市儿童医院医疗综合楼（净化工程），本次招标的净化工程项目包括：包括洁净手术部、中心供应室、医用纯水系统。

1、洁净手术部位于医疗综合楼四层，本层建筑高度4.4米。共设计11间手术室：

A、 手术室区域：11间手术室

I级手术室              3间

III级手术室            7间

III级正负压切换手术室  1间

以及配套功能辅助用房、办公走廊及办公辅房。

- 洁净手术部办公区位于医疗综合楼五层，本层建筑高度5.2米。设置卫生通过区域及相应办公室，以及配套的走廊及功能辅助用房。

- 供应中心供应室位于医疗综合楼五层，本层建筑高度5.2米。设置去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品存放区、生活办公区，以及各功能区的配套用房。

- 检验科,锅炉房,DSA导管清洗间,内镜中心,中心手术,口腔科,中心供应室,抢救室等科室医用纯水的供给。

二、总体技术要求

总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不仅限于下列规范：

《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013

《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014

《医疗隔离技术规范》WS/T311-2009

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012

《重症医学科建设与管理指南》（卫办医政发〔2009〕23号）

《重症监护病房医院感染预防与控制规范》 WS/T 509-2016

《医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》 WS 310.1-2016

《医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》 WS310.2-2016

《医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》 WS310.3-2016

《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016

《中国药典纯化水标准》2015版

《军队医院洁净护理单元建筑技术标准》YFB004-1997

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018局部修订条文版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装施装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94

《流体输送不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

《安全防范工程技术规范》GB50348-2014

《建筑给排水设计规范》GB50015-2010

《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

《食品安全国家标准包装饮用水》GB19298-2014

《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682-2008

《饮用水化学处理药剂卫生安全性评价》GB/T17218-1998

《医疗设备电气安全标准》GB9706-2007

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011

《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》GB/T 19228.1-2011

《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2-2011

《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

投标人应以采购人提供招标图纸为基础，根据招标文件的要求，对招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、医用气体、给排水、强电、弱电、医用纯水各系统工程，及洁净手术部、洁净手术部办公区、中心供应室综合报价。

三、工程范围

    - 工程实施范围：

本次招标范围包括杭州市儿童医院医疗综合楼（净化工程）四层洁净手术部、五层洁净手术部办公区、五层中心供应室等洁净系统工程、医用纯水系统的深化设计、建筑装修、轻质隔墙、净化空调等基础设施建设,相关设备采购及安装、服务及维护。具体施工范围如下：

A、净化专项工程采购安装项目的室内安装及装饰工程，招标范围详见平面图纸红色虚线范围（除楼梯间阴影区域外）内的给排水系统、配电系统、净化空调系统、建筑装饰、轻质隔墙（钢龙骨隔墙）、弱电系统、照明系统、医用气体等一系列基础设施建设及配套工程。

B、医用纯水系统施工。

C、以上区域的界限描述仅限属于本科室的区域，具体详见发标平面图上所示范围线。

D、设备吊装牵涉的外墙墙面保护措施、净化区域内其它单位施工成品的保护工作措施。

    - 施工界面：

- 以浙江省建筑设计研究院的招标图纸为准，有特殊要求的，以设计院设计的图纸划分施工界面。

- 包括本净化工程的装饰装修施工（包括设备和材料的采购、产品制造、系统测试、运输、安装、调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交竣工图纸、负责完成竣工验收、资料、售后服务等，以及所有其他为系统正常运行所需必要的项目）。

- 招标内容为上述范围内的净化工程、装饰装修工程、电气工程（由甲方负责提供总电源到各层管井总配电箱内，总配电箱及前端进线由甲方提供)，弱电工程（由甲方负责提供弱电间内交换机、配线架等弱电设备）、医气工程(甲方负责提供相关接口在本层管井交接，二氧化碳气体除外）、给排水工程及卫生洁具(甲方负责提供相关接口在本层管井交接)、空调水系统等。

- 报价范围为：招标范围内的洁净装饰、空调及其自动控制系统，医用气体，给排水，供电照明系统、手术室内建筑装饰与基本设施，弱电系统等。

- 外围护墙统一由总包方施工完成，内侧完成抹灰面。凡界面处隔墙靠净化区域一侧由总包方完成抹灰面，面层由中标人完成刮腻子、面层装饰等；非净化区域一侧墙面不在本次招标范围内。

- 施工界面范围线上的防火门、窗、防火卷帘等不在招标范围内，由总包单位完成。

- 图纸标注净化区域地面的水泥砂浆找平层及以下工序由总包方完成；仅面层饰面材料（包括自流坪）装饰由中标人完成。

- 全年冷热源由中标单位提供，阀门后管道及管件全部由中标单位负责采购安装。；

- 在找平层以下需要预埋的各种管线由中标人提前完成，预留层面厚度由中标人提前书面告知。

    - 招标范围不包括

- 不包括：土建、外墙装饰、消防系统、安防系统（安防监控、一卡通门禁）、电梯厅、楼梯间，设备层空调及各大型设备（如空气处理机组、风冷热泵、UPS、EPS等）的基础，风冷热泵需增加的减噪措施，UPS间及医用气体汇流排间。

- 不包括消防系统的设计施工。消防系统包括：消火栓、消防喷淋管道；消防报警；防火隔断；防火门；应急疏散照明系统。

- 不包括：外墙、地面基层找平（自流平除外）、移动式家具、楼板风管预留孔洞、消防系统工程、电梯间、楼梯间。

四、各系统工程技术要求

- 建筑装饰工程技术要求

- 建筑系统设计：

系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合消防疏散、功能流程短捷、洁污分区的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合消防规范要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏等。

- 四层洁净手术室基本装备

| 装备名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 中央控制面板 | 1套 | 六联：①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制，麻醉废气排放启停、监控，消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警。含书写板。 |
| 内嵌式器械柜 | 详见图纸 | 304不锈钢材料，每间各设1个，不锈钢材料，900*1700*400，分四门开启（移门），上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用不锈钢包边。 |
| 内嵌式麻醉柜 | 1套 | 304不锈钢材料，每间各设1个，不锈钢材料，900*1700*400，分四门开启（移门），中间设置2抽屉上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用不锈钢包边。 |
| 内嵌式药品柜 | 1套 | 304不锈钢材料，每间各设1个，不锈钢材料，900*1700*400，采用上移门，下部为2个抽屉，上层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用不锈钢包边。 |
| 内嵌式电脑柜 | 1套 | 304不锈钢材料，每间各设1个，不锈钢材料，900*1700*400。柜体采用1.2mm不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用不锈钢包边。 |
| X光观片箱 | 1套 | 采用内嵌式观片箱，LED显示 III级手术室设三联，其余I级手术室设六联。 |
| 输液导轨 | 1套 | 每套含两根，1根含2个吊钩。 |
| 组合电源插座箱 | 4组 | 其中3组为4个220V 10A多功能插座，2个接地端子；1组为1个三相380V 20A插座，3个220V 10A多功能插座，2个接地端子，均为内嵌式。 |
| 藏墙医用气体 输出口 | 详见图纸 | 墙面和吊塔各一套，气体终端德制，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作。 |
| 麻醉废气排放系统 | 详见图纸 | 除墙面外，在各吊塔上设1套终端。采用国际知名品牌，射流技术。 |
| 保温柜 | 详见图纸 | 有效内容积大于90L，温控范围:＋5℃～＋80℃±1℃（环境温度20℃） |
| 保冷柜 | 详见图纸 | 有效内容积大于70L，制冷性能:4℃±1℃（室温35℃） |
| 手术室吊塔 | / | 数量详见平面图，设备甲供，中标人配合施工 |
| 手术室无影灯 | / | 数量详见平面图，设备甲供，中标人配合施工 |

- 墙面装饰装修工程

3.1洁净手术部手术室墙面采用30*50镀锌方钢管龙骨挂1.2mm厚电解钢板，模块化墙板（面层喷塑）安装，环保型密封胶填充板间拼缝，墙板背面衬9.5mm厚耐火纸面石膏板。墙面拐角及与吊顶衔接处采用大圆弧形设计（钢板表面喷涂进口环保、抗菌涂料，颜色待定，严禁施工现场喷涂）；

3.2有防辐射要求的手术室墙面，另采用3.0mm铅板四面防护（30*50镀锌方管做骨架），安装高度同本层建筑高度；

3.3各区域施工范围内的湿区辅房墙面采用300x450瓷砖；湿区辅房指女浴污车洗、存、库房、洁具、女卫、女更、去污区、男卫、男更、腔镜处理、洁车洗、存、值班卫生间、清洗间等（具体范围详见招标图纸），土建隔墙由需建设单位根据土建配合图纸完成砌筑、抹灰。

3.4洁净手术部污物通道及其缓冲墙面均采用采用：12mm厚耐火纸面石膏板+75轻钢龙骨（龙骨内填充50mm厚，容重100kg/m³）+12mm耐火型纸面石膏板作为基层，表面刷乳胶漆或者砌块墙抹灰后（非净化标段）刷乳胶漆。

3.5五层洁净手术部办公区（湿区除外）等房间墙面均采用：砌块墙抹灰后（非净化标段）刷乳胶漆。

3.6剩余所有的功能房间墙面均采用采用：12mm厚耐火纸面石膏板+75轻钢龙骨（龙骨内填充50mm厚，容重100kg/m³）+12mm耐火型纸面石膏板作为基层，采用6mm无机预涂板饰面。

3.7以上墙体耐火等级均应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018条文修订版）表5.1.2各项要求，如无法满足可采用墙体内填塞岩棉板等耐火材料等措施满足耐火极限要求。

3.8各施工区域内墙面为无机板饰面房间的所有阳角安装防撞护角（湿区除外），安装高度与走廊吊顶高度相同；

3.9洁净手术部洁净走廊、换车间墙面，均安装150mm 不锈钢防撞带；

3.10中心供应室：清洗机、灭菌机两侧墙面采用1.2mm不锈钢进行封补密封。

- 地面装饰装修工程：

4.1手术室地面3mm厚自流平处理后铺贴耐2.0mm橡胶地板，踢脚线高度100mm；

4.2各区域施工范围内的湿区辅房地面采用300x300防滑地砖，并采用1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理；

4.3各区域施工范围内湿区辅房外，其余所有的走廊及辅房墙面均采用3mm自流平处理后铺贴2.0mm抗静电PVC地板，踢脚线高度100mm；

4.4防辐射手术室地面浇筑30mm厚硫酸钡水泥，达到射线防护要求。

- 顶面装饰装修工程：

5.1所有顶面材料防火等级：要求通过A级检测GB/T20284-2006；

5.2手术室设计吊顶高度为3米；其它所有区域设计吊顶高度为2.6米；

5.3手术室吊顶采用50*30镀锌方管龙骨挂1.2mm厚电解钢板，模块化顶板（面层喷塑）安装，环保型密封胶填充板间拼缝，墙板背面衬9.5mm厚耐火纸面石膏板；

5.4洁净手术部污物通道及其缓冲、五层洁净手术部办公区（湿区除外）的所有房间吊顶均采用可上人轻钢龙骨+12mm耐火纸面石膏板刷抗菌涂料。

5.5剩余区域的所有房间吊顶均采用可上人轻钢龙骨+12mm耐火纸面石膏板,1mm防锈铝板饰面。

5.7、洁净辅房房间及走廊吊顶均应预留检修孔规格600*600；

5.8所有吊顶的房间，灯具、风口的规格及安装位置，应根据不同板材的规格和排列情况，并结合各专业图纸予以确定。

5.9防辐射手术室对应上层地面浇筑30mm厚硫酸钡水泥，达到射线防护要求。

- 门窗工程：

6.1手术室病人换车区主门为感应式电动趟门，应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸1500×2200，门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，铝合金门框。带观察窗。

6.2洁净走廊进入手术室门为感应式电动趟门，应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸1500×2200，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯。门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，铝合金门框。带观察窗。防X射线手术室门加设“放射中”指示灯，并加装射线防护。

净化区内其它门及辅助用等选用平开门，护工入口及工作人员入口（通往工作区域的外门）需配备可停型进口闭门器。门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，铝合金门框。带观察窗（。

6.3要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

6.4所有电动门感应装置、导轨及配套设置采用原装进口。

- 其他：

7.1所有外窗均应设置厚20mm大理石窗台板及无机板饰面窗帘盒。

7.2吊塔、无影灯安装由采购人负责完成，中标单位负责配合完成。

7.3所有内窗窗套均采用不锈钢包边。

- 建筑装饰材料技术、质量要求：

- 橡胶地板：

- 原装进口，厚度2mm；

- 燃烧气体毒性：正常无毒；

- 抗化学品性能：优；

- 耐磨性：≤150mmm³；

- 防火性能：通过EN13501测试，防火等级符合classBf1-S1；

- 抗烟头性能：通过EN1399抗烟头测试；

- 安全防滑：根据DIN51130，达到R9等级；

- 胶含量认证：通过瑞士SGS认证；

- 美国绿色建筑委员会认证：通过美国LEED认证；

- 硬度：根据ISO7619达到90；

- 残余凹陷：根据EN433达到0.05mm；

- 尺寸稳定性：±0.3%

- PVC地板：

- 同质透心卷材；厚度2.0ｍｍ；

- 耐磨级别:不低于T级；

- 重量:≤2800g/m²；

- 防火等级:Bfl-s1级；

- 残存凹陷性:≤0.03ｍｍ；

- 防湿滑性:不低于R9级；

- 颜色稳定性:≥6级；

- 尺寸稳定性:≤0.4%；

- TVOC after 28 days 28天后TVOC*排放量小于10µg/m³

- 抗静电性:≤2.0KV；

- 抗菌涂料：

- 环保、抗菌水性涂料，喷涂后形成的漆膜应具有良好的抗菌性与耐腐蚀性；

- 光泽：平光；

- 环保要求：挥发性有机化合物VOC含量<1.25 lb/gal（150 g/l）；

- 无机彩色预涂装饰板：

- 厚度：6mm；

- 基板材料：纤维水泥板，经专业的耐候涂料喷涂

- 具有良好的防腐、防霉、防菌性能；

- 具有良好的耐久性、抗老化性；

- 具有良好的抗冲击能力；

- 耐擦洗：500次不漏底；

- 防火要求：应符合GB 8624-1997中对A级匀质材料的不燃性要求，A1级不燃；

- 燃烧时烟、毒指数为零；

- 自动门

区域内所有自动感应电平移、平开气密门均采用欧美原装进口产品，在中国有超过30家以上三级甲等医院在其手术室、ICU等洁净区域选择使用(提供工程业绩，注明使用区域)。

并应符合下列条件：

- 门机门体必须整体进口，不可以使用其他厂家门体或其他产地门体，必须保证产品整体认证的准确性。

- 产品认证要求：

- 产品应具有官方相关部门认证，具有ISO9001质量体系认证；

- EMC电磁兼容性认证、LGAI电磁感应认证； 欧共体CE认证、UL稳定性测试（250万次运行无故障）；UL专业医用门认证；UL自动门管理系统认证；门体时效试验测试；门机门体整体TUV测试证书，拥有整体的气密性检测报告； 声音衰减检测报告、并附有检测过程。

要求气密性及隔音性如下：

- 气密性：压力15帕时，总体（单位面积+缝长度）空气渗透量不得高于0.78立方米/小时。声音衰减R（C100-C5000）高于27.7 dBA

- 要有详细的EMC电磁兼容性认证，并保证在区域内的各种医疗设备正常、安全的工作。即：必须完全符合下列标准

- EN61000-6-2       设备电磁抗扰度标准

- EN61000-6-3       设备电磁干扰性标准

- EN61000-3-2       电流谐波兼容性标准

- EN61000-3-3       电磁兼容性标准

- 注：以上加标注的认证是检测医用门专业产品品质的重要标准，要求必须提供；

门机要求：

- 门机应带动门体完成密闭动作，关闭时有明显内压下沉的气密性动作，保证关

- 闭后达到要求密封等级。

- 门机带动门体滑动速度最快可达到2m/s,且冲击力（关门力度）小于50N(要求 速度、力度可单独调节，即电机应采用VV-VF技术的交流电机)

- 门机必须采用双电机驱动，且任何一台电机均可单独承载运行任务，保证如果其中一台电机出现故障，另外一台电机可保证门的正常运行。

- 门机应安装二组及以上安全电眼，以确保通行安全。

- 门机罩盖开启方便，且整体性强，易于维护，不可有外露螺丝，以便于清洁。

- 具有无线蓝牙调试功能，可通过专业手机APP软件，对自动门进行调试；

门体要求：

- 门体表面光滑，整板不可有接缝，尽量减少凹凸条缝，减少积尘。

- 铅防护门体内应内衬一定厚度铅板，铅板的厚度应符合相关国家标准的规定。

- 门体要有玻璃观察窗，按要求必须采用夹胶玻璃，且为双层，嵌于门体内，表面平整无扣边,视窗内含与门体铅当量防护标准一致的铅玻璃。

- 门体颜色可选，不可在潮湿环境或有压差的情况下有变形，开裂等现象。门内填充物要求具备隔音隔热等特点，防火等级不可低于B1级。

- 门体厚度＞45mm。

安全要求：

- 拥有遇阻停止/反向运动性能，且遇阻力度可调。

- 净化空调系统技术要求

整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

1、设计参数

1.1选用室外气象参数

夏季空调计算干球温度35.6°C   冬季空调计算干球温度-2.4°C

夏季空调计算湿球温度27.9°C   冬季室外计算相对湿度76%

(1)手术部的洁净用房等级标准

| 等 级 | 功能房间 | 沉降(浮游)细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特别洁净手术室 | 手术区0.2个／30min·Φ90皿(5个／m3) 周边区0.4个／30min·Φ90皿(10个／m3) | 手术区100级 周边区1000级 |
| Ⅱ | 标准洁净手术室 | 手术区0.75个／30min·Φ90皿(25个／m3) 周边区1.5个／30min·Φ90皿(50个／m3) | 手术区1000级 周边区10000级 |
|  | 洁净辅助用房 | 1.5个／30min·Φ90皿(50个／m3) | 10000级 |
| Ⅲ | 一般洁净手术室 | 手术区2个／30min·Φ90皿(75个／m3) 周边区4个／30min·Φ90皿(150个／m3) | 手术区10000级 周边区100000级 |
|  | 洁净辅助用房 | 4个／30min·Φ90皿(150个／m3) | 100000级 |
| Ⅲ | 中心供应室无菌区 | 4个／30min·Φ90皿(200个／m3) | 100000级 |

(2)洁净手术部主要技术指标

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h（仅指本栏括号中数据） | 噪声dB(A) | 最低照度(lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | ＋ | － | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 |
| Ⅱ级洁净手术室 | ＋ | 24 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| Ⅲ级洁净手术室 | ＋ | 18 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| Ⅳ级洁净手术室 | ＋ | 12 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| 无菌敷料 | ＋ | 12 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 |
| 器械、一次性物品存放室和精密仪器存放室 | ＋ | 10 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 |
| 护士站 | ０～＋ | 10 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 准备室(前室) | ０～＋ | 8 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 |
| 刷手间 | － | 8 | － | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 洁净区走廊 | ０～＋ | 8 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 |
| 更衣室（或其穿衣区） | － | 8 | － | 21～27 | 25～60 | （2） | ≤60 | ≥200 |
| 恢复室 | ０～＋ | 8 | － | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 |

供应室主要技术指标

| 名称 | 最小静压(pa) | 换气 次数 (次／h) | 手术区手术台工作面高度截面平均风速(m／s) | 温度(℃) | 相对 湿度 (％RH) | 最小新风量 | 噪声dB(A) | 最低照度(Lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  |  | M3／h 人 | 次／h |  |  |
| 去污区 | -5 | ／ | ／ | 16～21 | 30～60 | ／ | 3 | ≤55 | 200 |
| 检查包装灭菌区 | +5 | ／ | ／ | 20～23 | 30～60 | ／ | 3 | ≤55 | 500 |
| 无菌物品存放区 | +5 | ／ | ／ | 低于24 | 低于70 | ／ | 3 | ≤55 | 200 |

1.2冷、热源及加湿参数

本工程夏季空调设计冷负荷为800.0KW，热负荷为415.0KW，加湿量为135.0Kg/h。全年冷、热源由中标方提供，阀门后管道及管件全部由中标单位负责采购安装。冷、热水参数：冷水供回水温度约为7/12℃。热水供回水温度约为45/40℃。加湿采用电极式加湿。

2、洁净空调系统

2.1净化空调机组设备部件的选用应满足下列要求：

    - 净化空调机组内外板材应选用耐消毒药品腐蚀的彩色镀锌钢板或不锈钢材质或面层，材质表面应光洁。

    - 机组采用具有专利技术的铝合金扣板锁紧框架结构，无需任何螺栓和铆钉等连接件，框架采用高强度铝合金专用型材。

    - 采用高弹性的密封条，用于面板与框架及其它联接件之间的密封，使箱体漏风率达到洁净空调的要求。

    - 扣板锁紧结构面板与型材采用压板扣紧，机组内部与外部为完全隔热，绝无结露及螺钉冷桥。

    - 机组面板采用整体高压发泡技术，内外层面板预制成型，预压充注无氟聚胺脂进行整体高压发泡，使内外板材与聚胺脂形成整体板材，具有强度高，保温、隔音性能优越，防锈蚀腐蚀能力强等特点。

    - 换热器要求采用双翻边正弦波纹状铝翅片及叉排式铜管，使翅片间距均匀，气流速度均匀，传热均匀；充分强化气流扰动，从而提升换热效率，降低空气阻力。

    - 换热器：换热片采用高效防腐亲水膜铝翅片，使冷凝水迅速汇聚滴落，减少冷凝水在翅片上的滞流时间，不易积灰，减小风阻，降低风机湿工况运行的风量衰减，提升换热效率。

    - 接水盘不锈钢倾斜“干式”水盘确保冷凝水全部排出，防止空调箱内冷凝水滞留，防止水盘积水后微生物的滋生和水垢的形成

    - 风机采用高效率、低噪声双进风离心通风机

［1、机组配置］

（1）手术部：

- 四层III级手术室OP1、OP10采用一托二形式，采用一台空气处理机组；

- 四层III级手术室OP2、OP3采用一拖二形式，采用一台空气处理机组；

- 四层III级手术室OP4、OP5采用一拖二形式，采用一台空气处理机组；

- 四层I级手术室OP6~OP8采用一拖一形式，采用三台空气处理机组；

- 四层III级手术室OP9采用一托一形式，采用一台空气处理机组；

- 四层III级正负压切换手术室OP11采用一拖一形式，采用一台空气处理机组；

- 四层洁净手术部洁净走廊与其辅房配置一台空气处理机组；

- 四层手术部污物走廊与其辅房采用高静压风机盘管处理空气；

（2）五层中心供应室及办公区

- 五层无菌库与其辅房采用一台空气处理机组；

- 五层检查包装及灭菌区与其辅房采用一台空气处理机组；

- 中心供应室去污区及办公区采用风机盘管加一台新风的空调系统；

新风机组：

四层手术部及五层中心供应室净化区新风共采用两台净化型新风处理机组；

中心供应室去污区、办公区等非净化区采用一台新风机组。

手术部净化区新风机组采用深度除湿功能。

［2、气流组织设计］

- 洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

- 洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

- I级手术室100级洁净区内气流必须是单向流

- 洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

- 洁净走廊、辅房采用高效送风口送风，洁净走廊上送下回风，辅房上送下回风。

- 清洁走廊及其辅房采用高中效送风口送风，清洁走廊上送上回风，辅房上送上回风。

- 中心供应室无菌库与其辅房、检查包装及灭菌区与其辅房采用高效送风口送风，上送下回风。

- 中心供应室去污区、办公区采用顶棚布置散流器送风，上送上回风。

- 手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。污洗间、打包间、清洗间、消毒间设置排风机。

［3、排风方案设计］

1）洁净区的排风 ：设室内排风百叶、F8中效过滤器、风量调节阀、离心风机、风管止回阀、室外防水百叶。

2）非洁净区的排风：设室内排风百叶、风量调节阀、离心风机、室外防水百叶。

［4、净化风管系统］

1）手术室风管系统配高效过滤器、定风量阀、电极加湿器、密闭型对开多叶调节阀、卫生型微穿孔消声器，防火阀等。

2）洁净走廊及辅房风管系统配高效送风口、清洁走廊及辅房风管系统高静压风机盘管，定风量阀、密闭型对开多叶调节阀、加湿器、微穿孔消声器，防火阀等。风管保温材料采用30mm厚B1级橡塑保温板，并涂以密封胶，法兰连接处用闭孔海绵条进行密封。

［5、过滤器］

1）洁净手术室送风末端配置H13高效过滤器。

2）洁净走廊及洁净辅房配置H13高效过滤器

3）手术室的排风口配置F8效率中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置F5效率中效过滤器。

［6、消声隔振］

1）手术室洁净走道、辅房空调系统送、送回风均设微穿孔板消声器。

2）空调机组设置减振垫、排风机设置减振吊架。

3）净化通风设备进出口均安装150mm长的柔性短管，短管采用不产尘材料制作。

4）所有与组合式净化机组、排风机相连的风管，均需要设置软接，软接头采用双层不产尘难燃材料制作，里层光面朝里，外层光面朝外。

［7、加湿系统］

空调水系统采用电极式加湿器。

［8、空调冷热源］

全年冷热源由中标单位提供，夏季空调总设计冷负荷为800.0KW，冬季空调设计热负荷为415.0KW，过渡季节设计冷负荷为480.0KW。加湿量为135Kg/h。空调水系统采用机械循环四管制。

3、净化空调自动化控制系统设计要求：

1）采用著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、冷水阀门执行器、热水阀门执行器、阀门执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

2）净化空调控制系统的控制含有机房本地控制和手术室等远程控制的两种功能。远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示；

- 正负压手术室能在手术部内实现正负压控制切换；

3）机房控制柜内还可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 初、中、高效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示，运行状态和故障显示等；

- 阀联锁指示；

- 电流过压、欠压、缺相等报警并自动保护；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 冷热供水自动调节阀、电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改；

- 显示所有机电设备运行及故障情况；

- 显示温、湿度状态；

- 具有变频功能控制平台，数字显示调节。

- 强电系统技术要求

1、总体要求

安全、合理、节能、实用。

洁净手术部是医院主要功能区域，电力负荷为一级负荷，中心供应室电力负荷为二级负荷，其电气必须保证科学性、可靠性、安全性及前瞻性。

2、招标范围

本工程采用TN-S系统，中性线（N）与保护线（PE）严格分开，插座“地”孔，配电箱外壳，金属穿线管，用电设备的金属外壳均需与保护线可靠连接。

甲方引双回路自动切换电源到各层配电总箱，各层配电总箱由甲方提供，总电箱后的各配电分箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设由中标人负责。消防应急照明及疏散指示等消防系统工程由大楼总包统一完成。

3、设计要求

1）配电负荷

手术部配电必须采用双电源供电，洁净手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设，每间手术室应设一个专用的配电箱，各手术室单独配电箱设在手术部外廊的侧墙内，手术室配电柜设计容量为非百级8KW；百级10KW,每间手术室设置医疗IT系统。

2）照明系统

所有净化区域照明采用洁净密封灯盘，禁用普通灯带代替，灯带布置在送风口之外。洁净手术室设计最低照度在750Lx以上，洁净走廊及相关辅房设计最低照度在150Lx以上。

"手术中"指示灯在门洞上方0.15m处明装。

3）插座系统

每间洁净手术室墙面设四组电源插座面板，每组电源插座面板含每组4个220V插座，带2个接地端子；每间手术室设一个380V电源插座，并在手术床头部地面附近设（220V、10A）五孔防水地板插座一个。每个洁净辅房均至少设五孔插座2个。

其他区域根据使用要求设置五孔插座。

4）安全保护与接地

本工程采用TN-S系统，中性线（N）与保护线（PE）严格分开。所有手术室麻醉复苏等医疗一类、二类场所均设置等电位接地系统和安全保护接地系统，每间手术室内所有电气设备裸露的导电部分、金属外壳、所有线管、金属屏蔽层、导电地板的金属网络及水管、各种金属支架等均与PE等位体相连(用电设备的不带电金属部分与PE保护线联接,互为后备)。

每间手术室要用6mm2的电线做等电位连接。用于进行等电位联结的保护线的电阻值，使金属导体相互电位差限制在10mv以下。

所有接地与原设计接地板联结，由原接地系统保证接地电阻要求。具体实施按《民用建筑电气设计规范》。

5）隔离电源系统

手术室设IT隔离电源系统包括隔离变压器（容量百级手术室为8KVA，其它手术室为6.3KVA），绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元等，通过该装置，向手术室内的重要动力及插座配电设备供电。

IT隔离变压系统包括：

- 单相隔离变压器

- 绝缘监视仪

- 外接报警显示及测试单元

- 电流互感器

- 仪器专用电源

6）UPS系统

手术室设置UPS备用电源，后备时间为30分钟（洁净手术室设置1套120KVA 30分钟的UPS）。当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给后面负荷使用；当市电中断（事故停电）时，UPS立即将电池组的电能，通过逆变转换的方法向手术室区域负荷继续供应交流电，保证手术部的电力供应。

7）导线绝缘

本工程主要采用阻燃低烟无卤型电线电缆，该线缆绝缘、填充、隔离层及护套等都不含卤素，燃烧时不产生腐蚀性有害气体且阻燃特性好，符合国家规范要求。

8）其它

- 各洁净手术室的空调设备能在室内自动或手动控制，控制装备显示面板与手术室内墙面齐平为平面触摸式，其检修口设在手术室之外。

- 情报面盘有专业厂家定制，安装高度现场定。

- 暗开关底边距地1.3m，距门沿0.2m，暗插座底边距地0.3m。在潮湿、有水的房间环境中，防水防尘插座安装高度底边距地1.3m

- 弱电桥架与强电桥架之间的距离不小于500mm。

- 具体施工按《建筑安装工程施工图集》实施。

- 弱电系统技术要求

- 背景音乐系统：

该系统本着先进性、可靠性、可维护性、安全性，整体性、应用性、可扩展性、规范性的原则在尽可能长的时间与社会发展相适应。

- 系统主要有节目源DVD、功放设备、用户设备及广播线路等组成。在手术部设置一套背景音乐系统。

- 手术室、洁净走廊、病房等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器（带音量开关及无级控制）。手术室内可单独控制背景音乐音量；

- 系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

- 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小；

- 系统主机设备设置于各层护士站，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能；

- 该系统包含天花喇叭、音控器、前置放大器、广播功放、DVD机、十分区矩阵、话筒等；

- 敷线方式：线路采用穿钢管或线槽敷设，不得将线缆与照明、动力线同槽敷设。

- 电话、网络布线系统：

- 每间手术室设置电话网络系统，手术室电话集成在情报面盘上。每个手术室至少预留六个内网接口，其中2个设置在/吊塔；相应功能房、办公房、护士站等按使用要求设置网络终端，苏醒室每张病床设置两个网络终端。

- 每间手术室设置光纤插座。

- 每间手术室综合控制箱上设免提电话面板，相应功能房、护士站等按使用要求设置电话插座；

- 中心供应室区域按使用要求设置电话网络插座；

- 所有布线预留至弱电间，由采购人接入该层数据配线架和语音配线架；

- 网络系统、语音系统布线 均采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准；所有布线引至弱电井。

- 电视监控系统：

- 每间手术室及苏醒室设置彩色半球摄像机；

- 电视监控系统主机设置在护士站，系统由硬盘录像机、液晶显示器、电视监控系统机柜和摄像机等组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

- 通过数字硬盘录像机实现长时间图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能；

- 护士呼叫系统：

- 在手术部设置一套护士呼叫系统，每间手术室（集成在集中控制面盘上）、苏醒室床位等均设置叫分机。主机设置在本层护士站。

- 系统可实现主机与分机之间、分机与主机之间呼叫对讲等功能。

- 手术室走廊设置显示屏指示

- 中央监控系统：

手术部所有的净化机组控制系统组成一个中央监控系统，中央监控电脑设在手术室护士站，以方便医护人员对系统进行集中管理。中央监控系统可以实现以下功能：

- 图形界面，动态显示各检测数据、控制参数与设备状态；

- 机组的定时启、停；

- 机组各种故障自诊断，发出维修提示并予以报警和即时打印；

- 维护计划：根据累计运行时间及设定的维护计划发出保养提示；

- 数据管理与分析：历史资料查询，报警与事故存档追忆；

- 每天的运行状态记录或打印；

- 操作指南和帮助；

- 护士操作界面，操作简易直观；

- 工程师系统维护界面；

- 护士日记界面。

以上设备及管线的采购、敷设均符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

- 医用气体系统技术要求

1、配置要求

- 手术部设置气源（墙面气体终端箱和气体吊塔）：墙面终端设置氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳各1套；气体吊塔设置氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳及废气排放。

- 手术部苏醒间采用设备带供气，设置氧气、负压吸引各2套、压缩空气1套。换车间采用设备带供气，设置氧气、负压吸引、压缩空气各1套。

- 中心供应室设置压缩空气，并在设备供应点预留阀门。

- 麻醉废气采用射流式，保证麻醉废气合理回收及排放。

- 医气终端采用插拔自封式的快速接头，且各种接头互不通用。

- 氧气、压缩空气、负压吸引由大楼干管接至净化区域的管井；手术部专用的二氧化碳采用气体汇流排形式供气，气瓶设置在专用汇流排间。

- 除麻醉废气排放外其它气体管道必须先通过设置在本层护士站的医气阀门报警箱才可进入手术室，干管各气体压力报警信号线引至护士站报警屏；控制面板上设声、光报警装置，监控各种医气超压、欠压情况。

- 净化区域内的所用医用气体管道要求为脱脂铜管，废气排放管道采用高强度PVC管。

- 管道穿墙壁应敷设在套管内，套管内的管段不得有焊缝，管道与套管之间采用不燃性密封材料封口。

- 进入各用气单元的医气管道必须接地，其接地电阻小于等于4Ω。

- 医气管道应与燃气管道、腐蚀性气体管的距离大于1.5m且有隔离措施；且与电线管道平行距离应大于0.5m，交叉距离应大于0.3m，如空间无法保证，应做绝缘防护处理。

- 为便于检查气体管路的种类，在各配管的主要地方要做好色环标志，且在管道分支等处用异色箭头表示气体的流动方向。

2、主要设备（材料）的选择

2.1气体阀门控制箱

所有气体均通过阀门控制箱，并设有各气体报警装置，同时当管路中的输出压力超过工作压力范围时，安全阀自动卸压，以降低压力，同时声光报警器会自动报警；当气源压力低于工作压力范围时声光报警，报警压力误差≤3%，并具有优先报警及声报警（在55dB噪声环境下距1.5米范围内可以听到）、声光报警（为红色指示灯）。以便各科室使用的气体恒压恒量，确保系统安全运行。

2.2气体终端

终端表面颜色应符合国际通用标准，气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作。

- 给排水系统技术要求

1、招标范围内的给排水管网系统和卫生洁具，均采用不易积存污物、易于清扫的卫生器具、管材、管架及附件。

2、手术部选用优质膝控刷手池，采用鹅颈龙头，冷热水经混水器混合后供至龙头，洗刷手用水需达到饮用水标准。

3、净化区域内所有冷热水管道从各楼层管道井阀门口接入至功能用房，手术室内刷手区等需要热水的区域单独配置小厨宝热水器。

4、管材及阀门：给水管采用薄壁不锈钢管，薄壁不锈钢管连接方式DN50以下采用卡箍连接，DN50以上采用焊接方式连接。阀门DN50及以上采用铜质闸阀，其余采用铜质截止阀。卫生间等污废水管、通气管采用HDPE柔性塑料排水管，专用沟槽连接，中心供应室接高温热水的排水管采用A型机制柔性铸铁管。

5、地漏

（1）密封盖板高水封地漏。埋设于底板及降板区域内的地漏采用自带水封直通地漏（水封深度不小于50mm）。

6、卫生洁具的选用

（1）手术部刷手池采用优质不锈钢材料，池内边底均作圆弧处理，配置独立镜灯，并配非手动的感应或膝控水嘴、感应皂液器和60L水加热系统，带节能控制。

（2）其它区域卫生洁具选用知名品牌产品：

- 大便器：易清洗，冲污能力强，噪音小，强效节水；

- 小便器：造型典雅别致，节水效果好，噪音小耐腐蚀；

- 洗手盆：美观大方，方便实用，陶瓷釉面平滑细腻，不易磨损。

- 医用纯水系统

## （1）项目技术规格表

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目用途 | 以杭州市儿童医院工地自来水为原水（水质以提取医院工地水样做检测，指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），由位于地下层的中心纯水机房经适当的水处理工艺流程处理后，向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水。 |
| 2 | 用水种类和部门 | 供给科室用水有检验科,锅炉房,DSA导管清洗间,内镜中心,中心手术,口腔科,中心供应室,抢救室等。 |
| 3 | 数量 | 1套 |
| 4 | 项目 总产水量 | 10T/H（水温25℃） |
| 5 | 水机房面积 | 现场确定 |
| 6 | 水机房位置 | 暂定位于地下层 |
| 7 | 送水最大扬程 | 满足医院施工设计图要求 |
| 8 | 环境 适应性要求 | 中央主机房内环境温度：5℃∽40℃ |
|  |  | 大气压力：夏季 100.55 KPa |
| 9 | 电源条件 | 电压：∽380V，3相，5线 |
|  |  | ∽220V，单相，3线 |
|  |  | 频率：50HZ |
|  |  | 电压波动：±5% |
|  |  | 接地电阻要求：≤4欧姆 |
| 10 | 抗地震要求 | 项目须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。 |
| 11 | 采用标准和规范 | （1）国家相关标准和规范。 |
|  |  | （2）由采购方认可的其它国家的权威标准。 |
|  |  | （3）经法定单位备案登记的投标产品执行标准 |
| 12 | 项目运行要求 | 保持日常运行的安全、可靠和不停机维护。全天24小时连续工作制，年365天。 |
| 13 | 项目安装要求 | 包括机房外管路的安装工作，医用纯水中心机房内相应的预处理、后处理项目，管道材料、电气控制等的供货，安装，项目调试、负责通过相关验收和售后服务。 |
| 14 | 项目工艺要求 | 项目应双套设计，日常运行中既可双套同时制水，又可单套制水；每单套项目生产产品水的能力不小于6M³/H（水温25℃）。各路动力泵采用一开一备设计，运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。各路纯水均要求循环回路。 |
| 15 | 核心部件要求 | 反渗透膜组件、水泵、主要电器组件等核心部件采用国际知名品牌 |
| 16 | 过流材质 | 预处理部分、后处理部分卫生级304不锈钢或以上材质氩弧焊连接，确保供水管内壁表面光滑无死腔。机房外管路部分采用304不锈钢或以上材质和卡压方式连接 |
| 17 | 控制方式 | PLC全自动控制/手动控制 |
| 18 | PLC全自动控制的基本要求 | 项目PLC全自动控制至少应具备下列功能： |
|  |  | 1、原水箱低液位自动报警功能； |
|  |  | 2、原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； |
|  |  | 3、纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能； |
|  |  | 4 、遇1情况或原水压力过低RO泵自动保护功能； |
|  |  | 5 、纯水箱高液位自动停止制水，有多个纯水箱时任一纯水箱至低液位自动制水、超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能； |
|  |  | 6 、纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； |
|  |  | 7 、水质、水量、工作水压力在线自动检测功能； |
|  |  | 8 、具有PLC自动、手动控制和触点开关手动控制三选择功能； |
|  |  | 9、提供远程管理与监控的协议通讯接口： |
|  |  | 10、项目运行参数、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示。 |
| 19 | 运行监控平台 | 纯水制备间配置全套的集中运行监控平台，该平台具备监视及控制的所有权限，同时需要提供医院总控室一个网络分控的监视平台（含必要的软硬件），提供故障报警，运行数据及状态的查询功能，屏蔽控制功能，制造商须提供证明材料（软件著作权证、运行界面等）。 |
|  |  | 设备制造商需向招标人提供无线远程管理服务，设备的运行数据和报警信息可以不受地域限制实时发送到设备制造商的服务平台，提供预防式的售后服务，制造商须提供证明材料（软件著作权证、运行界面等）。 |

## （2）、结合医院平面设计，纯水用水点及用水量分布如下：

| 序号 | 楼号/楼层 | 用水科室/地点 | 用水点设置说明 | 水质类别 | 用水点（个） | 设计用水量（L/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗综合楼 3F | 检验科 | 预留生化仪、取材、制片等 | 检验用水 | 10 | 1200 |
| 2 | 地下一层 | 锅炉房 | 高压灭菌器（预留） | 清洗用水 | 2 | 600 |
| 3 | 医疗综合楼 2F | DSA导管清洗间 | 清洗间 |  | 1 | 300 |
| 4 | 医疗综合楼 3F | 内镜中心 | 清洗间 |  | 13 | 1500 |
| 5 | 医疗综合楼 3F | 检验科 | 洗眼器 |  | 2 | 100 |
| 6 | 医疗综合楼 3F | 检验科 | 洗涤消毒室 |  | 1 | 200 |
| 7 | 医疗综合楼 4F | 中心手术 | 清洗间 |  | 3 | 300 |
| 8 | 医疗综合楼 5F | 口腔科 | 牙床/清洗间 |  | 9 | 600 |
| 9 | 医疗综合楼 5F | 中心供应室 | 清洗槽、清洗机、高温灭菌器 |  | 15 | 3000 |
| 10 | 医疗综合楼 2F | 抢救室 | 刷手 | 冲洗用水 | 1 | 200 |
| 11 | 医疗综合楼 4F | 中心手术 | 刷手 |  | 22 | 1800 |
| 12 | 合计 | 79 | 9800 |

## （3）、采用分质供水方式，水量及水质汇总统计如下：

| 序号 | 分类 | 用水点 （个） | 用水量 （L/h） | 水质标准 | 输水管路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验用水 | 10 | 1200 | 中国国家实验室分析用水标准 （GB/T6682-2008）一级标准 | 管路材质：SS304； 管径：DN25 |
| 2 | 清洗用水 | 46 | 6600 | 医疗器械清洗消毒用水标准 （WS 310.1-2016） | 管路材质：SS304； 管径：DN40 |
| 3 | 冲洗用水 | 23 | 2000 | 美国冲洗用水标准 | 管路材质：SS304； 管径：DN25 |
| 合计 | 79 | 9800 | 水处理机的主要配件为RO膜元件，其特点是：其它条件恒定不变情况下，温度每下降1℃，产水量可下降3%左右。另外同时充分考虑RO膜元件的年衰减率，膜的堵塞，及医院日后发展添置用水设备的可能，设计纯水实际量。 |
| 设计 | 79 | 10000 |  |
| 中心水机房暂定在地下二层，占地面积约70平方，建议承重>25t,做好防水和地坪 |

## （4）、水质参考标准

中国国家实验室分析用水标准（GB/T6682-2008）

| 指标名称 | 一级水 |
| --- | --- |
| PH值范围（25℃） | - |
| 电导率（25℃） | ms/m≤ | 0.01 |
|  | us/cm≤ | 0.1 |
| 比电阻MΩ.cm@25℃＞ | 10 |
| 可氧化物[以O计]mg/L | - |
| 吸光度（254nm，1cm光程）≤ | ≤0.001 |
| 可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L） | ≤0.01 |
| 蒸发残渣（mg/L） | - |

清洗用水标准（WS 310-2016）

| 指标名称 | 给水 |
| --- | --- |
| 蒸汽残留 | ≤10 mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1 mg/L |
| 铁 | ≤0.2 mg/L |
| 镉 | ≤0.005mg/L |
| 铅 | ≤0.05 mg/L |
| 除了铁、镉、铅之外的微量重金属 | ≤0.1 mg/L |
| 氯化物（Cl'） | ≤2 mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5 mg/L |
| 导电性（在20℃）* | ≤5us/cm |
| PH值（酸性度） | 5-7 |
| 颜色 | 无色、洁净、无沉淀 |
| 硬度（碱土） | ≤0.02 mmol/L |

冲洗用水标准（引自美国冲洗用水标准）

| 项目 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- |
| 铁Iron | ≤0.30 |
| 锰Manganse | ≤0.05 |
| 铜Copper | ≤1.0 |
| 锌Zine | ≤1.0 |
| 阴离子成分洗涤剂 Foamig Agents Foamig Agents | ≤0.3 |
| 氟化物Fluoride | ≤1.0 |
| 砷Arsenie | ≤0.04 |
| 硒Selenium | ≤0.01 |
| 汞Mercury | ≤0.002 |
| 铬Chromium | ≤0.005 |
| 镉Cadmium | ≤0.01 |
| 铅Lead | ≤0.05 |
| 细菌Bacteria Count | ≤20cfu/mL |
| 总固体含量 Total Dissolved | ≤500 |

各附表所列水质指标为最基本的引导性要求，投标人投标时可采用高于以上用水指标的标准。

★低于最基本的引导性要求的则为未实质性响应招标要求。

## （5）、设备配置及性能要求

1、预处理系统：

1.1原水箱：容积1.0T，两台。材质为304或以上等级不锈钢,壁厚δ≥3㎜，顶部留有清洗人孔，直径Ф≥600㎜，底部中间须有排污口。

原水箱配套阀门及测控组件，阀门要求过流材质不低于304。控制实现：原水箱进水、排水自动控制；手动控制紧急接入、控制水箱清洗；原水箱高低液位监测、报警（数字式）；原水流量、电导监测。提供功能实现的控制流程图及详细技术说明。

1.2原水泵：四台。扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，采用两开两备设计，并要求当运行中的泵出现故障时，备用泵能自动切换运行。

自动/手动控制动力泵在线快速更换，自动监测流量，阀门与动力泵联动控制。

1.3机械过滤器：两套，机械过滤器（配手动应急阀组）材质要不低于304不锈钢，壁厚δ≥4㎜，直径为900mm，具有下料口和人孔。多介质过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，在正常工作时，单套产水量6T/H，出水水质SDI5。

配套阀门及测控组件。阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制罐体填料更换，自动监测水压、流量等数据并采样。

1.4活性炭过滤器：两套，活性炭过滤器（配手动应急阀组）材质要不低于304不锈钢，壁厚δ≥4㎜，直径为900mm，具有下料口和人孔。载料为优质果壳炭，碘数≥900，目数约12*40，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。活性炭过滤器的内衬胶，进一步避免氯对不锈钢材料的腐蚀。在正常工作时，单套产水量6T/H，出水水质SDI5。余氯0.1PPM。

配套阀门及测控组件。阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制罐体填料更换，自动监测水压、流量等数据并采样。

1.5全自动软化器：两套，全自动软化器（配手动应急阀组）材质要不低于304不锈钢，壁厚δ≥4㎜，直径为900mm，具有下料口和人孔。树脂内衬实现矿物质过滤，达到水质软化目的。在正常工作时，单套产水量6T/H，出水水质SDI5。余氯0.1PPM。

配套阀门及测控组件。阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：自动运行、再生，手动控制罐体填料更换，自动监测水压、流量等数据并采样。

1.6配备盐桶，一套，实现自动盐水反洗，反洗以时间参数设置来控制反冲洗周期，一般反冲洗周期为7天。

1.7精滤器，两套，过滤精度5µm,罐体材质为304SS，滤芯采用优质大流量滤芯。

2、反渗透系统：

2.1高压泵：两套。扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢，

2.2反渗透装置采用两套并联运行，单套运行纯水产水量为6T /h。投标文件需详细描述并由制造商提供系统已投入使用的医院的证明材料。

2.3反渗透系统采用双级反渗透系统，一级反渗透系统采用8英寸单芯膜壳8支，8支反渗透膜，二级反渗透系统采用8英寸单芯膜壳6支，6支反渗透膜，配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异。

2.4该系统浓水侧配置自动控制的电磁阀，在反渗透运行前和停机后进行低压冲洗，清除反渗透膜表面的污染物，置换压力管内的浓水。

2.5反渗透系统设置有就地直接显示装置运行工况的压降、产水量、脱盐率、回收率等重要参数的就地仪表。系统还设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。反渗透产水设不合格产水排放阀门，反渗透停机后新投入运行时产生的不合格产水通过此阀门排放，不进入下道工序。

2.6反渗透每支压力膜管产水侧均设有取样口，方便取样。

2.7清洗消毒装置：当膜元件膜面受给水污染时，除了可对装置进行化学清洗外，装置还采用PLC程序控制，每隔2小时自动对膜表面冲洗5分钟，可以有效防止膜面污染，延长系统化学清洗周期及膜使用寿命。清洗装置配备过滤器、水泵、控制阀门等功能实现所需设备。

2.8浓水利用装置：为提高水资源的利用率本系统设置了浓水利用装置，以达到废水利用的目的，最大程度的降低医院投运后的运行成本，投标文件需详细描述并由制造商提供系统已投入使用的医院的证明材料。

3、后处理系统：

3.1纯水箱：容积1.0T，两台；容积2.0T，两台。材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管，外装液位可视器；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；每套纯水箱须有Ф600㎜以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接；

3.2纯水泵：根据分质供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式，每个回路要求配置2套过流材质不低于304SS的纯水输送泵（一开一备），流量不低于用水量。

3.3紫外杀菌器：数量根据回路数量配备，波长稳定在2500λ-2700λ之间，寿命高达9000小时,材质不低于304SS。投标文件需由制造商提供有关紫外杀菌技术相关的医院的证明材料。

3.4细菌过滤器：各管路系统采用20英寸、30英寸和40英寸，容器材质304SS，滤芯绝对孔径0.22μm，去除菌尸的同时，去除致热原，保证出水水质安全使用。

3.5EDI装置： 组合件1套，用于检验用水后处理系统。投标文件需详细描述并由制造商提供系统已投入使用的医院的证明材料。

4、管件阀门

4.1管件：要求各用水子系统均采用返回至机房水处理装置的循环路管。机房原水至反渗透产水前要求使用 SS304 材质不锈钢管，自动氩弧焊接；制造商需提供至少一台自动氩弧焊机的购入证明及实物照片。

4.2阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、碳滤、软水器、RO系统）为电动球阀。反渗透产品水后的所有阀门须符合国家CCC认证、国家质量监督检验检疫总局认证、国家饮用水管理委员会认证的产品。

4.3所有管阀件必须具备材质检测报告和卫生许可证明。

5、系统控制要求

本系统全自动运行，系统自动控制分本地设备控制和集中运行控制，本地控制至少提供中央运行机组，集中运行控制采用服务器或高性能工控机运行平台，通过网络通讯进行无缝连接，在脱离集中控制时本地控制能独立操作不影响正常使用并能提供不少于48小时运行记录。提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院建筑智能化系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级（不少于5级）的用户权限管理，确保系统安全。

本地全中文智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入统提高设备运行的安全性。

全自动控制的基本要求：

- 统计并计量各科室用水量，提供详实的任意时段的数据统计报表；

- 系统运行参数、运行状况、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示并记录；

- 原水箱低液位自动报警功能；

- 原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

- 纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能；

- 制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能；

- 遇原水箱低液位情况或原水压力过低RO泵自动保护功能；

- 纯水箱高液位自动停止制水；

- 纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

- 对停水、停电、过载、管道漏水等非正常状态具有自动检测、保护、报警及处理功能；

- 各部分水质、水量、工作水压力在线自动检测功能；

- 提供远程管理与监控：智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入系统，提高设备运行的安全性。支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，控制系统安装在BA控制中心，投标人提供工控机、小型监视器及配套软硬件，提供分级的用户权限管理，确保系统安全。

- 控制系统实现整套水处理系统的自动控制，同时保留手动功能以备应急之需；

- 制水机组长期运行安静平稳，平时噪音≤65分贝，特殊时段（短时间内）≤75分贝。

- 控制方式采用进口PLC+触摸屏全自动控4制方式，实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，能分别设定周一至周日每天的开关机时间和定时冲洗时间，具有自我诊断控制、文字及指示灯提示和实时报警功能，夜间工作可根据实际情况进行分段设定，具备手动和自动两种工作模式可供选择，可扩展至远程监控功能。

投标文件需对控制系统进行详细描述，并针对远程监控技术提供系统已投入使用的医院的材料。

6、其他补充要求及说明

- 消毒方式：具有独立的消毒模式，使用化学或臭氧消毒并提供具体操作方法。

- 具有漏电保护、低压保护、缺相保护和无水保护功能。

7、设备制造与安装技术要求

7.1材质要求和表面抛光要求

--与产品接触部件的材料和表面抛光

| 1 | 自原水罐到RO前，全部用304储罐，多介质罐和软化罐、活性碳罐内加UPVC、PTFE或EPDM塑料涂层。反渗透膜后和产品直接接触的所有部件用不锈钢SS304，内表面抛光至Ra≤0.4m，外表面Ra≤0.8m 外表面抛Ra≤0.8m,焊口抛光Ra≤1.0m 。 |
| --- | --- |
| 2 | 机架用304不锈钢方管制成，表面钝化成非镜面。 |

--和产物不接触部分原料和表面抛光

| 1 | 与产物不接触而与供水，公共设施等接触的材料为不锈钢304 |
| --- | --- |

--外表面抛光和材质

| 1 | 所有项目材料为耐用型，外表面抛Ra≤0.8m,焊口抛Ra≤1.0m。 |
| --- | --- |
| 2 | 外表面易于清理。耐水擦洗。 |

--非金属原料

| 1 | 反渗透膜后直接和产品水接触的人造橡胶依据GMP要求 |
| --- | --- |
| 2 | 所有非金属原料为耐用型并可承受70%酒精和清洁剂。 |
| 3 | 反渗透膜后衬垫，震动膜和O型环等和产物接触的部件为PTFE，EPDM或硅树脂。 |

--电气材料

| 1 | 项目的绝缘由厂商提供说明，血液透析用制水设备的电气要求应符合GB9706.1 |
| --- | --- |
| 2 | 10寸以上触摸屏。配同级品牌之控制组件。 |

--标记和名牌材料

| 1 | 所有项目用到的原料为耐用型并能承受70%酒精和清洁剂,相关指示在项目上有显眼标识。 |
| --- | --- |
| 2 | 标记和铭牌用黑底白字塑胶标牌。 |

7.2结构要求

--概述

| 1 | 纯化水机为落地式可调固定架，应接地。 |
| --- | --- |
| 2 | 除水箱外所有单元集成在一起。要求电柜置于RO主机机架上。 |
| 3 | 纯化水机装备有减压装置。压力释放到安全地方。 |
| 4 | 所有和纯化水接触的连接处优先采用焊接，不用能采用丝扣连接结构。 |

--管道

| 1 | 从项目排出的各式液体在机架内汇总后接入排水沟 |
| --- | --- |
| 2 | 在排水管道上有50mm左右的空隙来保证不会虹吸。 |

--卫生设计

| 1 | 在机器和地板之间有多于150mm的空间 |
| --- | --- |
| 2 | 距周围墙壁至少500mm空间 |

--保温

| 1 | 所有可能引起人员伤害的冷热表面，必须保温或采用适当方式保护 |
| --- | --- |
| 2 | 厂商详细说明血透水机最大运行温度时的散热量。 |

--项目铭牌安装

| 1 | 铭牌固定安装在机架操作面，应该至少包含以下信息：买方提供的项目号，厂商类型，尺寸和序列号，生产日期，材料和政府要求提供的其它信息。 |
| --- | --- |
| 2 | 象电动机，传动箱，测量仪器，阀门等单独部件应该有项目铭牌，均固定安装。 |
| 3 | 本条还包括所有原器件的挂牌，这些挂牌包括取样口等信息。 |

--噪音水平

|  | 纯化水机的噪音等级应该尽可能的低，在操作人员场合不得超过75dB(A)，血透水机不得超过65dB(A)。 |
| --- | --- |

7.3仪器要求

--概述

| 1 | 关键阀门装备有位置显示器。 |
| --- | --- |
| 2 | 位置显示器为互感PNP型。 |
| 3 | 可以对现场电导率、电阻率计传感器校准。校准接线在管道中尽可能的接近测量点。总的测量误差0.1S/cm。 |
| 4 | 其它测量仪器的误差为量程的1.0%。 |
| 5 | 仪器最小保护等级为IP54。 |
| 6 | 仪器本体材料为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂 |
| 7 | 仪器支持材料包括线缆，支架，夹具和其它组件，为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂 |
| 8 | 所有配线安装两端的连接有处标记。 |
| 9 | 有足够的接线点用来进行现场校准。 |

--卫生情况

| 1 | 仪器应放置于易于维修和清洁的位置。 |
| --- | --- |
| 2 | 仪器接线盒子应是密封的并能清洁。 |

--校准

| 1 | 在交货时进行。所有仪器在制造前有测量精度约定。 |
| --- | --- |
| 2 | 所有显示仪器现场进行检查。 |
| 3 | 制造厂商提供再次标准校准操作程序所需的基本数据。如果确实需要委托权威机构较准的，需由制造厂提供有效的检测较准的报告。并提供再次较准的周期及操作规程。 |

7.5控制项目要求

--概述

| 1 | 控制项目最好采用高质量的工业组件。部份品牌本文件已有说明。 |
| --- | --- |
| 2 | 机器装备PLC单元。 |

人机交互界面

| 1 | 对操作人员来说，触摸屏上的图形文字设计必须清晰。包括流程图，动态显示各功能单元或各仪器仪表的工作状态。 |
| --- | --- |
| 2 | 屏幕刷新时间必须小于10秒 |
| 3 | 项目必须有至少3个不同的访问级 |
| 4 | 第一级操作员 操作员口令输入口 项目运行 允许观察重新设定所有项目的报警 |
| 5 | 第二级维修员 对操作员口令进行检查 检查和重新设定产品计数器 |
| 6 | 第三等级管理者访问级 允许所有项目设定点包括报警点的变更 改变项目时钟 允许观察所有项目的设定点（包括报警点） |
| 7 | 触摸屏在规定时间内无操作动作应能自动注消。 |
| 8 | （正确访问级的用户）凡是能自动运行的步骤都能在屏幕上按顺序手动步进。 |
| 9 | 最近的报警必须显示在触摸屏的报警清单上。 |
| 10 | 报警信息至少包括时间和日期，报警解释。 |
| 11 | 能定义报警限定。 |
| 12 | 触摸屏上有一个报警页码显示所有的报警 |
| 13 | 可以设定报警界限时间延迟和测量滞后防止反复报警。 |
| 14 | 口令的最少字符长度为8，最长使用时间为60天（可设定参数）。 |

控制柜

| 1 | 控制柜最少保护等级为IP54，烤漆电柜。 |
| --- | --- |
| 2 | 有20%的余量空间为将来安装完成后项目和接线扩展作准备。特别是预留循环项目的开关和接点。 |
| 3 | 柜内有照明和220VAC维修出口。他们不可以被主电源开关切断，地面柜应有地基。 |
| 4 | 柜内持续温度不能超过35C，外界最大温度25C. |

7.6维护和培训

维修

| 1 | 机器建造应该有利于快速简单的维修保养。 |
| --- | --- |
| 2 | 厂商负责现场指导机器的安装调试。 |
| 3 | 厂商提供保养计划。 |

备件

| 2 | 维修保养所需的特殊工具应与机器一起配送。并列出清单。 |
| --- | --- |
| 3 | 厂商提供控制项目推荐备件清单. |

培训

| 1 | 不少于4小时培训，讲加工过程，项目组装，材质和控制元器件的相关知识和注意事项。 |
| --- | --- |
| 2 | 在安装现场进行操作和维护保养方面培训。 |
| 3 | 对所提供的文件进行培训。 |

八、主要设备材料推荐品牌选定表

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌或厂家 （或同档次及以上） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶地材 | 诺拉、阿迪科、盟多 |  |
| 2 | PVC地材 | 得嘉(iQ eiminent(进口)系列）、洁福（雅确(进口)系列）、阿姆斯壮（健丽龙(进口)系列 |  |
| 3 | 硫酸钡水泥 | 杭州卫康、杭州科安、安徽四达 |  |
| 4 | 防辐射铅板 | 杭州卫康、杭州科安、安徽四达 |  |
| 5 | 无机预涂板 | 卡利、优珏、格特、瑞欣 |  |
| 6 | 电解钢板 | 鞍钢、宝武钢铁、马钢 |  |
| 7 | 气密性医用自动门 | 西班牙欧宝、美国凯特、德国麦斯 |  |
| 8 | 气密性医用手推门 | 格满林、广州中冠、江苏中兴 |  |
| 9 | 不锈钢器械柜、药品柜、麻醉柜 | 南京布尔特、江苏中兴、南京欣华恒 |  |
| 10 | 抗菌（涂料）油漆 | 优威康 EZ210系列、鹿尼德 6500系列、锦泰邦 JT-1760系列 |  |
| 11 | 控制面板（22寸液晶显示屏） | 铭铉、宝赛、能迪 |  |
| 12 | 空气处理机组 | 爱科、台佳、雅仕 |  |
| 13 | 新风处理机组 | 爱科、台佳、雅仕 |  |
| 14 | 风冷螺杆式冷热水一体机组 | 克莱门特、约克、特灵、麦克维尔 |  |
| 15 | 保温棉 | 江苏赢胜、 广州福乐斯、 湖北杜肯 |  |
| 16 | 风机盘管 | 爱科、台佳、雅仕 |  |
| 17 | 液晶温控面板 | 江森、西门子、霍尼韦尔 |  |
| 18 | 排风机 | 松下、奥斯博格、洛森 |  |
| 19 | 电极式加湿器 | 卡乐、康迪、阿姆斯壮 |  |
| 20 | 变频器 | ABB、西门子、丹弗斯 |  |
| 21 | 消声装置 | 东盛、盈达、中兴 |  |
| 22 | 自动控制系统（含电动调节阀、控制面板等） | 西门子、霍尼韦尔、江森 |  |
| 23 | 高效过滤器 | Camfil、AAF、剑桥 |  |
| 24 | 洁净镀锌风管 | 鞍钢、武钢、宝钢 |  |
| 25 | 循环水泵 | 格兰富、南方泵业、威乐 |  |
| 26 | 阀门 | 宁波埃美柯、冠龙、丹弗斯 |  |
| 27 | 医疗IT系统 | 本德尔、GE、施耐德、西门子 |  |
| 28 | UPS不间断电源 | 施耐德、艾默生、易事特 |  |
| 29 | 电线电缆 | 浙江万马、江苏上上、远东 |  |
| 30 | 配电箱、柜(元器件) | 成套箱体：欣美、圣力、金盾、浙宝、杭开 |  |
|  |  | 元器件：ABB、施耐德、西门子 |  |
| 31 | 插座、开关 | 西门子灵致LED系列、ABB轩致白色系列、施耐德奇胜纯平轻点系列 |  |
| 32 | 摄像机 | 大华、海康威视、佳能 |  |
| 33 | 硬盘录像机 | 大华、海康威视、佳能 |  |
| 34 | 网线 | 安普、罗格朗、天诚 |  |
| 35 | 脱脂铜管 | 浙江海亮、宁波永亨、义乌永生 |  |
| 36 | 气体阀门 | 余姚宇峰、埃美柯、慈溪 |  |
| 37 | 气体终端（德式） | 德尔格、格尔森、GCE、必康美得 |  |
| 38 | 薄壁不锈钢管 | 正康、中捷、金羊 |  |
| 39 | 卫生洁具（洗手池、蹲便器、拖把池等） | TOTO、科勒、 杜拉维特/汉斯格雅 |  |
| 40 | 灯具 | 浙江朗威、欧锐杰、科艺华 |  |
| 41 | LED灯源 | Gree科锐、Lumileds流明、Nichia日亚、Osram欧司朗 |  |
| 42 | 瓷砖 | 诺贝尔、樵东、斯米克 |  |
| 医用纯水系统 |
| 1 | 原水泵 | 格兰富/威乐/ITT |  |
| 2 | 原水箱 | 天创/博纳/远景 |  |
| 3 | 自动控制器 | 滨特尔/阿图祖/唯赛博 |  |
| 4 | 机械过滤器（含滤料） | 天创/博纳/远景 |  |
| 5 | 软水器（含滤料） | 天创/博纳/远景 |  |
| 6 | 盐桶 | 天创/博纳/远景 |  |
| 7 | 活性炭过滤器（含滤料） | 天创/博纳/远景 |  |
| 8 | 精密过滤器 | 天创/博纳/远景 |  |
| 9 | 一级RO高压泵 | 格兰富/威乐/ITT |  |
| 10 | 一级反渗透膜 | 陶氏/海德能/东丽 |  |
| 11 | 一级反渗透膜壳 | 天创/乐普/唯赛勃 |  |
| 12 | 二级RO高压泵 | 格兰富/威乐/ITT |  |
| 13 | 二级反渗透膜 | 陶氏/海德能/东丽 |  |
| 14 | 二级反渗透膜壳 | 天创/乐普/唯赛勃 |  |
| 15 | 机架 | 天创/博纳/远景 |  |
| 16 | 浓水利用装置 | 天创/博纳/远景 |  |
| 17 | 清洗消毒水箱 | 天创/博纳/远景 |  |
| 18 | 清洗消毒过滤器 | 天创/博纳/远景 |  |
| 19 | 无菌纯水箱 | 天创/博纳/远景 |  |
| 20 | 清洗消毒泵 | 格兰富/威乐/ITT |  |
| 21 | 增压泵 | 格兰富/威乐/ITT |  |
| 22 | EDI装置 | GE/CANPURE/HUAXIN |  |
| 23 | 检验用供水泵 | 格兰富/威乐/ITT |  |
| 24 | 检验用紫外杀菌器 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA |  |
| 25 | 检验用微孔过滤器 | 天创/博纳/远景 |  |
| 26 | 清洗用供水泵 | 格兰富/威乐/ITT |  |
| 27 | 清洗用紫外杀菌器 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA |  |
| 28 | 清洗用微孔过滤器 | 天创/博纳/远景 |  |
| 29 | 冲洗用供水泵 | 格兰富/威乐/ITT |  |
| 30 | 冲洗用紫外杀菌器 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA |  |
| 31 | 在线抑菌装置 | 天创/博纳/远景 |  |
| 32 | 冲洗用微孔过滤器 | 天创/博纳/远景 |  |
| 33 | PLC主机 | 施耐德/西门子/欧姆龙 |  |
| 34 | PLC扩展模块 | 施耐德/西门子/欧姆龙 |  |
| 35 | 人机界面触摸屏 | 施耐德/西门子/欧姆龙 |  |
| 36 | BA接口及中央监控 | 主机戴尔/惠普/联想 |  |
| 37 | 变频器 | 施耐德/西门子/欧姆龙 |  |
| 38 | 压力变送器 | IFM/科瑞达/GF |  |
| 39 | 电导仪 | 诚磁/科瑞达/GF |  |
| 40 | 电阻率仪 | 诚磁/科瑞达/GF |  |
| 41 | 涡轮流量计 | IFM/金泰/诚磁 |  |
| 42 | 卡压不锈钢管 | 德房家/共同/元创 |  |
| 43 | 卡压不锈钢直通 | 德房家/共同/元创 |  |
| 44 | 卡压不锈钢90°弯头 | 德房家/共同/元创 |  |
| 45 | 卡压不锈钢三通 | 德房家/共同/元创 |  |
| 46 | 卫生级终端不锈钢角阀 | 诺盟/凯斯特/元创 |  |

注：1、以上材料设备质量均要求为优等品，投标人应结合上表中的推荐品牌或厂家自行选择其中一种品牌进行报价，并在“投标品牌”一栏填写其品牌。投标人若未填写品牌的（含所有推荐品牌全部填写或部分填写的情况），招标人有权在此表中任意指定品牌，其价格不超过相应材料的投标报价。

七、招标清单

（一）整体

1、投标人在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单具体要求进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标人在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。

2、清单中以“项”为单位的费用由投标人根据施工组织设计方案，同时结合施工图、招标文件中的相关条款及清单具体要求，综合考虑现场的各种风险因素后自行考虑报价。

3、请投标人充分考虑本工程所有设备单体调试和系统调试完成且经甲方验收后所需的相关调试费用（如水电费等）、满足设备运行环境和储存环境产生的费用（如通风、照明等），并含入投标总价内，由投标人需要在相应的子目中综合考虑费用。

4、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准、施工图、技术规范书附件要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表、使用方等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，投标人需要在相应的子目中综合考虑费用；其他未尽说明处详见招标文件附件及技术规范书。

5、本清单具体要求内未注明的单位均为mm（毫米）。

6、施工用水电接口已由招标人提供，接口不足部分及其他的水源、水箱、加压设备由投标人根据施工用水缺口费用自行报价计入清单中。

7、施工过程中墙体凿洞、开槽、修复等工作在清单中不再一一说明，相应的费用投标人需要在相应的子目中综合考虑。

8、请投标人根据施工现场实际情况充分考虑本工程的维护方案，必须满足医院院感及疾控相关规定，本项目甲方不提供电梯供投标人使用，请各投标人充分考虑设备材料的运输吊装搬运以及垃圾清理方式，以上所产生的费用均包含在投标总价内，由投标人需要在相应的子目中综合考虑费用。

9、本次招标提供的招标清单（另附）仅供参考，投标人须按照图纸和招标清单自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。若招标人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若招标人提出变更，可以根据投标综合单价按实调整。若图纸与工程量清单不一致，以图纸为准。

10、投标人中标后需勘查现场并提供打孔位置、尺寸、预埋件、荷载等土建相关配合要求和设备、装置布置图、辅助线路图、电源负荷、通风条件等技术要求供设计院审查。以上资料均应以纸质版并加盖公章提交。

11、本工程纳入总承包管理，中标人必须服从总包管理，总包对分包单位工程款支付具有签字权。中标人签订合同后10个工作日内，需与总承包人签订分包管理协议，报监理审批，代建人及发包人备案，同时不得以未签订分包管理协议为由推迟进场施工时间，否则将视为违约。

12、本项目的总包服务费由招标人支付给总包方，总承包人免费向分包人提供下列施工设施及施工便利，以便分包人能顺利开展工作。但以下范围以外的费用由投标人自行与总包协商解决、自理，此类相关费用，请充分考虑在报价中。

①总承包人免费服务的范围：硬化的道路及施工和必要的材料堆放场地；公共食堂、浴室、厕所、会议室等公共设施；污水排放及垃圾收运等；

②施工现场的一般照明(路灯、建筑内通道、楼梯间、公共设施内照明)、施工用水及生活用水；

③分包人的施工用电独立装表计量，费用分包人承担；

④临时用房(住宿、办公、仓库)由总承包人统一安排搭设，分包人可以租用或由总包单位安排位置，由分包人按标化工地标准自建；

⑤向分包人提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备、贮存仓库等辅助设施及临时设施，并在如装卸、起吊、安排场地等方面进行必要帮助。

⑥所有临边围护均由总承包方负责实施(钢结构构件吊装的防坠网除外)，若因分包方施工需要临时拆除，在施工完成后(包括施工间隙)由分包方负责恢复。

⑦总承包人须做好安排，以使其它分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间。

⑧负责对已完工的分包工程的保护管理，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施。

向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料。

13、本次工程的甲供材料（若有）所发生的采保费以及配套费，请投标人在报价中充分考虑，今后不作调整。

14、请各投标人根据市场及自身企业实际情况确定报价，投标最终报价不得低于成本价。如投标人投标报价中存在明显不平衡报价，且价格明显偏低的项目，招标人在实际施工过程中有权拒绝按此价格施工，若导致招标人另行招标或分包施工，招标人将按另行分包或招标的中标价的价格加30%的管理费，从投标人工程款中及后续结算时直接扣除。

15、业主有权根据投标人报价调整相应主材使用情况，投标人须无条件服从。招标人对主要材料生产厂家或品牌的要求详见工程量清单，投标人所有采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书或试验的报告等技术资料（进口设备材料交货时，乙方必须提交原产地证明与相应的海关证明）。如使用不合格的施工材料或设备，由乙方承担责任。

16、本工程承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书，明确作出廉政承诺。本项目合同签订时，合同主要条款及格式须按招标文件执行，最终以市财政审核为准。

17、本项目实行代建制，由浙江五洲工程项目管理有限公司行使代建合同中约定的发包人权利与义务的一方（征地拆迁、资金支付义务除外），承包人应接受代建人对本工程的管理要求。

18、承包人应在工程竣工验收后一个月内提交工程竣工结算，超过一个月时间且经发包人催告后三个月（含）以上仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

19、承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担废标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

20、医用纯水系统如需分包，投标人需委托国内知名品牌供应商，如杭州天创、永洁达、永汇、科尔顿或同档次以上实力强大的供应商，并应通过发包人确认后方可实施。

21、投标人中标后，接到业主签订合同通知后3日内，必须无条件配合签订合同事宜，如因中标人原因导致合同签订延后的，业主有权按延后每天3000元处罚。招标文件中合同主要条款中标人不得提出更改。

22、资金支付时施工总承包单位有审核签字权，具体流程如下：

承包人提出               施工总承包            监理单位             代建单位

工程款支付申请           审核签字确认          审核签字确认        审核签字确认

工程款拨付                杭州市财政局              发包人

承包人                    审定通过            审核签字确认

八、图纸（另附）

第四部分  采购合同的一般和特殊条款

甲方：

乙方：

甲乙双方按照友好协商、平等互利原则，共同确定以下合同条款。

1、合同价格

1.1合同总价： 大写：                         小写：                ；

1.2设备材料清单：

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3合同总价包含：设备材料费、运输保险费、卸货费、检测费、保管费、施工费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、质保期内的维修保养费、安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、规费、税金（按国家规定）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

1.4合同价格即为交钥匙项目价格。若甲方不变更，乙方不得以任何理由要求调整价格。如甲方提出变更，按单价结算。

2、合同生效日期

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

3、合同款支付方式

3.1 甲乙双方签订合同十天内，乙方支付合同金额的10%作为履约保证金（银行保函或汇款）；收到保函后甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款；

3.2 甲方每月按乙方每个月的完成的施工工程量的80%支付工程款，直至支付到合同金额的85%；

3.3整个净化工程竣工验收，经自检及委托浙江省或杭州市疾控中心检测合格后支付至合同金额的90%，同时返还乙方10%的履约保证金；

3.4 工程经审计单位审计后支付至工程结算价的97.5%，剩余的2.5%作为工程质保期保证金，在质保期结束后30个工作日内返还（无息）。

4、工期

工期：120 日历天，具体开工日期以招标人发出的开工令为准。

5、实施地点

杭州市儿童医院

6、运输方式

乙方负责材料设备供货从产地至现场，并负责卸货至施工地点。

7、质量保证

7.1乙方保证提供的产品是全新的、从未使用过的、采用优质材质制造。

7.2 乙方保证提供的产品符合国家相关标准

7.3 乙方保证提供的产品符合甲方提供的本合同的产品技术规格要求。

7.4质保期为验收合格后____个月。质保期内，乙方对质量问题或故障负责并提供免费维保。

7.5在质保期内的工作应包括对所有材料设备的定期常规检查、调整等。

7.6维修点须设在杭州市，以处理所有的维修服务。质量保证期内或质量保证期后发生质量问题，乙方在收到通知后应立即给予答复，并在4小时内到现场进行维修。属甲方使用不当造成故障的，乙方提供有偿修复。

7.7在项目投入正常运行前的一切工作，包括招标文件已提到和招标文件未提到的但因交钥匙项目应该包括的所有工作内容由乙方完成，其费用已含在合同总价中，不得增加。

7.8乙方负责修理和更换任何由于材料设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修理完毕，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

7.9在保证期满时，乙方工程师和甲方代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方认可。

8、到货验收及技术培训

8.1乙方应派员在所供材料设备到现场时，进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。

8.2甲方提供现场的存放场地，保管责任由乙方负责。

8.3乙方应对甲方工作人员提供操作及维修培训，直到培训合格。培训的费用由乙方承担。

9、检验

在合同规定的质量保证期内，如果发现质量或规格与合同规定不符合，或证明有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，乙方应无条件进行修复、更换，直至甲方满意，并且甲方保留向乙方提出索赔的权利。

10、施工的要求

10.1本合同签订前乙方已完成对设计提供的设备资料及现场的确认。

10.2设备在施工过程中，甲方有权对乙方不符合国家规范要求的施工工艺、方法等要求整改直至达到国家有关专业评定标准。

10.3甲方的责任：按本合同履行付款义务。

10.4乙方的责任：

（1）必须按照设计要求施工，并最终通过甲方的确认。

（2）负责技术交底工作。

（3）设备材料货到现场后，负责卸货。

（4）施工要符合有关规范、布局合理、牢固、安全、美观。

（5）所有穿墙孔、穿砼板孔，不得乱打，不得打断内部钢筋。确实需要开孔，须得到甲方同意。

（6）安装施工中的所有费用（包括楼板、墙板打孔、安装后修补等）应包括在合同总价中。

（7）施工的范围不仅是乙方供应的本系统内部，还包括本系统和外部系统的连接。

（8）所有施工必须符合国家有关标准和规范。

（9）乙方承担施工过程中的所有费用。

（10）乙方负责修复本系统造成的建筑物和装修的损坏。

（11）负责将验收资料正式移交给甲方，正式移交工作应以书面形式完成。

（12）负责施工期间本方人员的安全。

（13）负责正式投入使用前的成品保护措施，并在甲方指定的时间负责解除保护措施。

（14）乙方应完成除上述工作外的由交钥匙项目完成的其他工作。

11、调试

11.1合同设备安装结束且工作情况良好，相关的配套工程工作也基本结束，此时在甲方同意后，将执行调试工作。

11.2乙方应派遣有实践经验的工程技术人员进行合同设备的调试工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应全权负责消除差错直到甲方满意，并应按合同条款中规定执行。

11.3在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。乙方须将测试和调试方法及记录表格在安装结束前2个星期提交给甲方，请甲方认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

12、验收

12.1产品保护：乙方在验收合格并正常运行两周内有责任对材料设备的成品保护、维护和清洗负责。

12.2验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求。

（2）在进行测试、试运行及竣工验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到甲方认可。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

（4）竣工图纸及技术文件都已按甲方存档备案的要求提交并得到接受。

（5）甲乙双方共同签署验收合格证书。

12.3乙方按验收技术要求进行最终质量验收，并承担施工质量责任。

13、不可抗力

13.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

13.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、违约责任

14.1 乙方逾期完工的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金。乙方逾期施工超过本合同规定日期一个月的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失，而且甲方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

14.2 甲方逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之五的逾期违约金。甲方逾期付款超过本合同规定日期一个月的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之五的逾期违约金并赔偿乙方由此造成的一切损失，而且乙方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

15、技术资料

乙方应在甲方在发货前向甲方提供本合同货物之以下有关资料：

（1）样本及技术规格书，要求有3份；

（2）施工图（包括装修、电气、系统安装线路图等），要求有3份；

（3）安装、操作、维护手册或说明书，要求有3份；

（4）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书；

（5）制造厂出具的品质保证书正本；

（6）甲方认为有必要提供的其他技术资料；

（7）以上所有资料必须为中文。

16、合同变更

如有合同变更，变更费用的计算：施工中如发生材料变更、工程量增加、设计图纸变更等事项，超出合同范围，由甲乙双方用工程联系单形式确定签证变更内容，合同中已有相关单价的按合同执行，没有合同单价的，以审定单价为准。

17、其它

17.1本合同的所有附件均为不可分割部分，享有同等效力。

17.2甲乙双方发生争议时，本合同双方如有争议，应协商解决，协商不成向项目所在地法院提起诉讼。

17.3本合同正本一式捌份，双方各执肆份。

17.4招标文件的解释权顺序高于投标文件。

18、本合同包括下列附件，附件为合同不可分割部分

附件一：招标文件及其补充文件

附件二：中标人递交的投标文件

附件三：技术澄清及询标答复的所有内容

附件四：双方签署的补充和技术规格书

附件五：设备材料清单

甲方：      （公章）                乙方：（供货方）　（公章）

地址：  　　　　　                　地址：

法定代表人：      　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　委托代理人：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

邮编：              　　　　　　　　邮编：

日期：   2019年      月       日

第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将根据投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

7、未提供格式的内容但招标文件要求提供的，格式由投标人自拟，内容根据招标文件要求编制。

二、投标文件编制格式及规范要求：

投标文件由报价文件、技术文件、商务资信文件三部分文件组成，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行编制，并分别装订成册。

报价文件

目  录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表。

一、投 标 函

杭州市儿童医院：

浙江省成套工程有限公司：

(投标人全称)授权             (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                     (招标编号：             )采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力;

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6）法律、行政法规规定的其他条件;

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本6份。具体内容为：

- 开标一览表及投标报价明细清单；

- 投标技术文件、报价、商务资信文件；

- 编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（4）由           银行出具的金额为              的投标保证金（支票/汇票）。

4、按招标文件要求提供和交付的产品和服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法人代表签字：

授权委托人签字：

公 司 盖 章:

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

投标人开户银行：                帐号：

日    期：        年  	月 		日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、开 标 一 览 表

杭州市儿童医院：

浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为 ZJCT4-HZSETYY-2019-03       的招标文件[项目名称：杭州市儿童医院医疗综合楼项目医用净化系统]的实施。

| 名称 | 杭州市儿童医院医疗综合楼项目医用净化系统 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |
| 工期 | 日历天内完成交货、安装、调试、验收。 |
| 质保期 | 自系统设备安装调试完毕、验收合格之日起 个月。 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

三、投标报价明细表

1、本《投标报价明细表》由《投标报价明细表——装修部分》和《投标报价明细表——安装部分》两部分组成（另附）。

2、《投标报价明细表》中的综合单价包括但不限于设备费、运输保险费、卸货费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、检测费、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

3、提供的材料设备清单（另册附）仅供参考，投标人须按照图纸和材料设备清单自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。若招标人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若招标人提出变更，可以根据投标单价按实调整。若图纸与工程量清单不一致，以图纸为准。

四、投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表

（质保期外）

| 名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、单价为现场交货价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

# 技术文件

目  录

（1）主要设备和材料选用品牌的相关说明；

（2）技术偏离说明表；

（3）施工组织设计；

（4）售后服务方案；

（5）项目管理人员名单；

（6）优惠条件及特殊承诺；

（7）项目技术指标、技术措施；

（8）主要材料设备一览表；

（9）随机特殊工具和备品备件清单；

（10）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

一、主要设备和材料选用品牌的相关说明

（由投标人根据采购需求自行编制，至少包含以下内容）

● 设备的主要技术特点、性能和质量的详细描述，产品的图文资料及说明；

● 设备详细配置，请投标人注明设备的品牌、产地、制造商和主要组成材料；

● 设备的加工及制造水平；

● 随机特殊工具和备品备件清单。

二、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标方递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标方接受招标文件的要求。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

三、施工组织设计

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

四、售后服务方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

五、项目管理人员名单

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目管理人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目负责人和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

七、项目技术指标、技术措施

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

八、主要材料设备一览表

| 序号 | 名 称 | 产地 | 规格 | 单 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

九、随机特殊工具和备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

商务资信文件

目录

（1）法人授权委托书；

（2）投标保证金（付款凭证复印件）；

（3）声明书；

（4）企业法人营业执照；

（5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）资质证明文件及相关证书；

（7）投标产品有关证书；

（8）投标人基本情况表；

（9）主要业绩证明；

（10）商务偏离说明表；

（11）投标人认为需要的其他商务文件或说明。

一、法人授权委托书

杭州市儿童医院：

浙江省成套工程有限公司：

兹委派我公司        先生/女士(其在本公司的职务是：             ，联系电话：       身份证号码：                手机：        传真：           )代表我公司全权处理            采购项目(编号：              )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年  月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

附：法定代表人及授权委托人的身份证复印件

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：2019年  月   日

二、声明书

杭州市儿童医院：

浙江省成套工程有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司承诺无行贿犯罪记录。

我公司自愿参加杭州市儿童医院医疗综合楼新建工程（招标编号：ZJCT4-HZSETYY-2019-03        ）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

三、投标人基本情况表

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月  日

四、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供自2016年1月1日起至投标截止日前（合同签订时间），承接过单个合同金额不低于1200万元的类似工程施工业绩，须随表提交相应的合同复印件，原件备查。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

五、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对《第四部分 采购合同的一般和特殊条款》中所提出各项要求列举偏离项，如不填写，视作全部响应。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日