长兴县中医院单泵血透机和双泵血透机项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-18215647

项目名称：标项1：单泵血透机

标项2：双泵血透机

采购单位：长兴县中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2018年9月日

目    录

- 招标公告 ----------------------------------1

- 投标人须知 --------------------------------5

前附表 -----------------------------------------5

一 总 则 ---------------------------------------8

二 招标文件 ------------------------------------9

三 投标文件的编制 -----------------------------10

四 开标 ---------------------------------------15

五 评标 ---------------------------------------16

六 定标 ---------------------------------------18

七 合同授予 -----------------------------------18

- 评标办法----------------------------------19

- 招标内容及需求 ---------------------------24

- 合同主要条款 -----------------------------30

- 投标文件格式 -----------------------------35

- 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受长兴县中医院委托，就单泵血透机和双泵血透机项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：0625-18215647

二.采购组织类型：分散委托

三、采购方式： 公开招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单泵血透机 | 7 | 台 | 105 | 用于对各种急、慢性的肾衰竭患者进行血液透析。 | 允许采购进口设备 |
| 2 | 双泵血透机 | 2 | 台 | 56 | 用于对各种急、慢性的肾衰竭患者进行血液透析。 | 允许采购进口设备 |

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

五.供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

4、截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5. 本项目不接受联合体参加投标。

六.获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价:

1. 获取招标文件的时间期限：2018年9月日至2018年9月日(双休日及法定节假日除外)，上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2. 获取招标文件的地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室

3. 获取招标文件方式：现场报名获取或邮件报名获取（邮件报名时请将填写完整的投标报名登记表、购买采购文件时须提交的文件资料、招标文件费用汇款凭证发送至xkfeifei@126.com）

汇款请在备注栏中注明项目编号和用途：0625-18215647标书费

4. 招标文件售价：每本300元（售后不退）

七. 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

八.投标截止时间：2018年9月日10时00分

九.投标地址：长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(具体开标室详见四楼公告牌)

十.开标时间：2018年9月日10时00分

十一.开标地址：长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(具体开标室详见四楼公告牌)

十二.投标保证金：

| 标项 | 采购内容 | 单位及数量 | 投标保证金金额 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单泵血透机 | 7台 | 20647 |
| 2 | 双泵血透机 | 2台 | 10647 |

支付方式：银行汇款、保函等非现金形式。

投标人应于2018年9月日17：00时（北京时间）前将投标保证金以银行转帐等非现金形式交至浙江省国际技术设备招标有限公司

▲投标保证金需在投标截止时间前到帐，否则其投标文件将被视为无效。

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

汇款请在备注栏中注明项目编号和用途： 0625-18215647保证金

十三.其他事项：

- 质疑的提出：

- 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3.购买采购文件时须提交的文件资料：

1）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）

2）法定代表人授权委托书（原件）

3）投标报名登记表（格式见公告附件）。

4. 网上注册：投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。

5. 公告发布地址：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn/）

长兴县招标投标网 （http://www.cxztb.gov.cn/）

6.政府采购监管部门：长兴财政局政府采购办

联系电话：0572-6036050

7.采购人名称：长兴县中医院

地址：长兴县雉城镇长吕路99号

联系人：袁鸿霸

联系电话：0572-6026995

8.采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人：汪飞君

联系电话：0571-85860235

传真：0571-85860230

E-Mail：xkfeifei@126.com

书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室，

联系人：马菊美

联系电话：0571-85860232

浙江省国际技术设备招标有限公司

2018年9月日

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县中医院单泵血透机和双泵血透机项目 |  |  |  |  |
| 2 | 采购内 容及数量 | 标项 | 采购内容 |  | 单位及数量 |  |
|  |  | 1 | 单泵血透机 |  | 7台 |  |
|  |  | 2 | 双泵血透机 |  | 2台 |  |
| 3 | 预算金额 | 标项 | 采购内容 | 单位及数量 |  | 预算金额（万元） |
|  |  | 1 | 单泵血透机 | 7台 |  | 105 |
|  |  | 2 | 双泵血透机 | 2台 |  | 56 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：详见招标公告第十一条 2、投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。 3、投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。 4、采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。 5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。 6、收款单位（户名）:浙江省国际技术设备招标有限公司 7、开户银行：杭州市工商银行武林支行 8、银行账号：1202021209006759843 9、汇款请在备注栏中注明项目编号和用途： 0625-18215647 |  |  |  |  |
| 6 | 投标保 证金退还 | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 投标人在投标时应当提供“退还投标保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 |  |  |  |  |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |  |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 不提供 |  |  |  |  |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |  |  |  |  |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |  |  |  |  |
| 11 | 投标文 件组成 | 1、资格证明文件正本 1 份；副本 5 份。 2、商务技术文件正本 1 份；副本 5 份。 3、报价文件正本 1 份；副本 5 份。 |  |  |  |  |
| 12 | 投标文件 装订要求 | 资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。 |  |  |  |  |
| 13 | 投标文件 密封要求 | 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封。 |  |  |  |  |
| 14 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2018年9月日10时00分（北京时间） 投标地点：长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(具体开标室详见四楼公告牌) |  |  |  |  |
| 15 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2018年9月日10时00分（北京时间） 开标地点：长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(具体开标室详见四楼公告牌) |  |  |  |  |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |
| 17 | 公告媒体 | 浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn/） 长兴县招标投标网 （http://www.cxztb.gov.cn/） |  |  |  |  |
| 18 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |  |
| 19 | 采购进 口产品 | □本项目不允许采购进口产品 本项目允许采购进口产品（标项1、2） |  |  |  |  |
| 20 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |  |  |  |  |
| 21 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |  |  |  |  |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |  |  |  |  |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定向中标供应商收取。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |  |  |  |  |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |  |
| 25 | 其他 | 《退还投标保证金申请书》正本1份（格式见第六章，单独递交，不作为投标文件组成部分，仅做退还投标保证金用） |  |  |  |  |

一   总  则

- 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同；

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

- （八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

- 质疑的提出：

- 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招

标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

2.商务技术文件

（1）投标保证金交付凭证；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（4）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（5）投标人情况介绍；

（6）采购需求响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（9）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

（17）评分索引表（格式见第六章，主要用于评委对应客观评分内容，包括商务部分、技术部分）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

②在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章；

③供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标保证金金额：详见招标公告第十一条

2.投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。

3.投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未

到帐的，投标无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投

标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。

6.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还:

（1）未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还。

（2）中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。正本各1份，副本各5份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。正本、副本数量不符合要求的，或采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 未按规定将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。未按规定包装和密封的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、开标

（一）开标准备

1、投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

2、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，并填写“政府采购活动现场确认声明书”。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3、投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。正本、副本数量不符合要求的，或采用活页装订的投标文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。正本、副本数量不符合要求的，或采用活页装订的报价文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

8．宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9．采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评审人员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7. 评审小组完成评标后, 评审人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人，同时起草评审报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1. 评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按合同确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县中医院单泵血透机和双泵血透机项目项目的评标。

- 总则

本次评标采用综合评分法总分为100分，其中价格分30分、技术分48分、商务分22分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不在进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书，或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9） 单套设备允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达8项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

三、评审内容及标准

（一）商务部分（ 22分）

1、质保期（3分）：质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加半年得0.5分。 本项最高得3分。

2、售后服务响应情况（5分）：横向比较各投标文件的售后服务响应情况，是否由设备制造商提供质保期内售后服务，根据售后服务能力、售后服务内容、售后服务便捷程度等内容评审打分。

3、交货期（1分）：交货期满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。

4、付款方式（1分）：付款方式满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。

5、认证证书（2分）：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。

6、投标文件编制质量（2分）：横向比较各投标文件的编制质量。

7、销售业绩（6分）：   投标同型号产品近三年的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨设备析型号和价格，否则不得分。本项最高得6分。

8、政府采购政策（2分）：投标产品列入财政部节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单的，每项得 1 分。

（二）技术部分（48分）

1、产品功能（16分）：

产品功能全部满足招标文件要求的得12分。产品功能多于招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，每一项得0.5-3分。产品功能不满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，每少一项扣减2-4分。

本项最高得16分，最低得0分。

2、产品技术指标（17分）：

产品技术指标全部满足招标文件要求的得12分。打“▲”号的关键技术指标低于招标需求（负偏离）的，投标无效；产品技术指标优于招标文件要求的，根据该项技术指标的重要性和实际使用价值，每一项得0.5-3分。产品技术指标不满足招标文件要求的，根据该项技术指标的重要性和实际使用价值，每一项扣减1-3分。本项最高得17分，最低得0分。

以上1、2项负偏离总共达8项（含）以上的，投标无效。

4、安装、调试、验收方法或方案（5分）：

综合比较各投标文件所提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。

5、技术服务、技术培训（5分）：

综合比较各投标文件所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施评审打分。

6、优惠条件（5分）：

根据投标文件承诺给予招标人的各种优惠条件，综合比较包括质保期后的售后服务、备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容评审打分。

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

3）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- I、项目编号：0625-18215647

- II、采购单位名称：长兴县中医院

- III、采购内容

| - 标项 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单泵血透机 | 7台 |
| 2 | 双泵血透机 | 2台 |

- 技术需求及商务要求

标项1：单泵血透机

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 血透机（单泵） |  |
| 1.1 | 设备数量 | 7台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于对各种急、慢性的肾衰竭患者进行血液透析。 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 主要功能 | 具有常规的血液透析（HD）治疗功能。 |  |
| 2.2 | KT/V功能 | 能高效评估治疗的充分性。 |  |
| 2.3 | 细菌过滤系统 | 具备高质量的透析条件。 |  |
| 2.4 | 编辑存储病人超滤程序数量 | ≥6个 |  |
| 2.5 | 超滤方式 | 容量式平衡腔控制（可探测膜位移） |  |
| 2.6 | 超滤率 | 0～4L/h |  |
| 2.7 | 超滤精度 | ±1.0% |  |
| 2.8 | 个性化透析方案 | 内置超滤曲线、钠离子曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线等功能 |  |
| 2.9 | 高效热交换器 | 通过进出透析机的液体的温度交换，使得透析废液的热能得以重新利用。从而帮助中心降低电费、减少运营成本 绿色环保. |  |
| 2.10 | 血泵流速控制范围 | 0－600ml/min |  |
| ▲2.11 | 透析液流速控制范围 | 400－800ml/min;每1ml可调节。 |  |
| 2.12 | 透析液温度范围 | 33－40℃ |  |
| 2.13 | 电导度范围 | 12－17ms/cm |  |
| 2.14 | 电导度反馈及自动调节功能 | 具有保证和识别正确的浓缩液。 |  |
| 2.15 | 待机功能 | 机器带有一键式待机按钮模式。 |  |
| 2.16 | 消毒功能 | 具备化学消毒、热消毒，且消毒与脱钙能一次完成，消毒时间≤30min，并提供消毒液商提供清单及价格 |  |
| 2.17 | 报警功能 | 超声空气探测报警装置，光学原理检测漏血报警装置 |  |
| 2.18 | 机体结构 | 抽屉式独立结构，水路、电路分离，方便维修 |  |
| ▲2.19 | 显示 | ≥12.5英寸，彩页液晶触摸屏操作，可以立体旋转，中文引导界面 |  |
| 2.20 | 自动开、关机功能; 补液功能 | 具有自动开、关机功能; 具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算. |  |
| 2.21 | 设备及软件 | 机器为最新型号，软件最新版本，免费升级 |  |
| 2.22 | 内置电池 | ≥30分钟 |  |
| 2.23 | 安全要求 | 具有欧盟CE认证或具有美国食品药品管理局（FDA）认证 |  |
| 3 | 主要商务要求 |  |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 3.2 | 保修期限 | ≥2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 3.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 3.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料中标人承担所有费用。（提供培训计划） |  |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。 |  |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |  |
| 3.7 | 付款方式 | 安装验收合格三个月后付70％，一年内付清。 |  |

标项2：双泵血透机

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 血透机（双泵） |  |
| 1.1 | 设备数量 | 2台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于对各种急、慢性的肾衰竭患者进行血液透析。 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 主要功能 | 具有联机HDF-online治疗功能 |  |
| 2.2 | KT/V功能 | 能高效评估治疗的充分性. |  |
| 2.3 | 血压监测功能 | 具备联机血压监测功能 |  |
| 2.4 | CPU控制系统 | ≥3个，包含反馈系统. |  |
| 2.5 | 透析充分性监测装置 | 持续监测尿素下降率(URR)与透析充分性(Kt/V)；URR值与Kt/V值显示在屏幕上可随时切换并图表显示；不采用改变患者透析液离子浓度的监测方法；适用于各种治疗模式(HD,HF,HDF)；有实时曲线显示功能及达标预测功能; 允许随时修改治疗参数，从而优化治疗方案. |  |
| 2.6 | 细菌过滤系统 | 具备高品质的透析条件。 |  |
| 2.7 | 编辑存储病人超滤程序数量 | ≥6个 |  |
| 2.8 | 超滤方式 | 容量式平衡腔控制（可探测膜位移） |  |
| 2.9 | 超滤率 | 0～4L/h |  |
| 2.10 | 超滤精度 | ±1.0% |  |
| ▲2.11 | 个性化透析方案 | 内置超滤曲线、钠离子曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线等功能 |  |
| 2.12 | 高效热交换器 | 通过进出透析机的液体的温度交换，使得透析废液的热能得以重新利用。从而帮助中心降低电费、减少运营成本 绿色环保。 |  |
| 2.13 | 血泵流速控制范围 | 0－600ml/min |  |
| 2.14 | 透析液流速控制范围 | 400－800ml/min;每1ml可调节。 |  |
| 2.15 | 透析液温度范围 | 33－40℃ |  |
| 2.16 | 电导度范围 | 12－17ms/cm |  |
| 2.17 | 电导度反馈及自动调节功能 | 具有保证和识别正确的浓缩液。 |  |
| 2.18 | 待机功能 | 机器带有一键式待机按钮模式。 |  |
| 2.19 | 消毒功能 | 具备化学消毒、热消毒，且消毒与脱钙能一次完成，消毒时间≤30min，并提供消毒液商提供清单及价格 |  |
| 2.20 | 报警功能 | 超声空气探测报警装置，光学原理检测漏血报警装置 |  |
| 2.21 | 机体结构 | 抽屉式独立结构，水路、电路分离，方便维修 |  |
| ▲2.22 | 显示 | ≥12.5英寸，彩页液晶触摸屏操作，可以立体旋转，中文引导界面 |  |
| 2.23 | 自动开、关机功能; 补液功能 | 具有自动开、关机功能; 具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算. |  |
| 2.24 | 设备及软件 | 设备为市面最新机型，软件最新版本，免费升级 |  |
| 2.25 | 内置电池 | ≥30分钟 |  |
| 2.26 | 安全要求 | 具有欧盟CE认证或具有美国食品药品管理局（FDA）认证 |  |
| 3 | 主要商务要求 |  |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 3.2 | 保修期限 | ≥2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 3.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 3.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料中标人承担所有费用。（提供培训计划） |  |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。 |  |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |  |
| 3.7 | 付款方式 | 安装验收合格三个月后付70％，一年内付清。 |  |

第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同(供参考)

合同编号：

确认书号：

甲方（采购单位）：                              乙方（供应商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于德清县钟管镇中心卫生院         项目（招标编号为：          ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见配置清单 |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

金额单位：元

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1.质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金       元。[质量保证金交给采购单位，在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙、鉴证方三方签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式三份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证三方各执一份。

甲方（盖章）：                地址：

法定（授权）代表人：

签字日期： 年  月  日

乙方（盖章）：                地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:  年  月  日

第六章　投标文件格式

1.外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称： 长兴县中医院单泵血透机和双泵血透机项目

项目编号： 0625-18215647

标 项:

标项内容：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：长兴县中医院单泵血透机和双泵血透机项目

项目编号： 0625-18215647

标 项:

标项内容：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）投标声明书；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

4.投标声明书格式

投标声明书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

（1）投标保证金交付凭证；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（4）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（5）投标人情况介绍；

（6）采购需求响应表；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（9）设备配置清单（均不含报价）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

（17）评分索引表（格式见第六章，主要用于评委对应客观评分内容，包括商务部分、技术部分）。

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

7. 采购需求响应表

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

8.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

11.报价文件目录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）政府采购政策情况表；

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

②在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章；

③供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

12.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:_____年___月___日

13.开标一览表

开标一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：                                          单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 保证金缴纳方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应再单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月  日

14.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

招标编号：          标    项：        投标人名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

15. 政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 小型/微型企业 |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 节能认证 证书编号 |  | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

16.中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

17. 残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

18. 政府采购活动现场确认声明书（该声明书可先打印填写，在递交投标文件现场勾选签署后递交给招标机构工作人员。）

政府采购活动现场确认声明书

浙江省国际技术设备招标有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

19. 评分索引表

评分索引表

招标编号：          标    项：        投标人名称：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第三章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

20.退还投标保证金申请书

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的              招标项目（项目编号：        ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： |  | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： |  | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）：人民币 |  |  |  |
| 退还账户信息 | 纳税人识别号 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |
|  | 开户行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书”可在投标时与开标一览表、银行汇款凭证复印件单独提供（请勿装订进投标文件中）。

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。

收 据

兹收到浙江省国际技术设备招标有限公司退回项目编号               的投标保证金。金额为：大写（人民币：                         ），小写（RMB          ）。

收款单位名称：        （盖章）

日期：