# 浙江省国际技术设备招标有限公司关于安吉县卫生健康局彩色多普勒超声诊断仪项目的更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0625-204020205104-2

原公告的采购项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

首次公告日期：2020年11月10日

## 二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 |  | 更正后内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第六章 投标资料表 技术评价 | 1、对招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》中《III、规格及配置要求》中内容的评价： 实质性技术参数条款以“*”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得40分。标注“■”的条款为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减4分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。本项最高得40分，最低得0分。 |  | 1、对招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》中《III、规格及配置要求》中内容的评价： 实质性技术参数条款以“*”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得40分。标注“■”的条款为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减4分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减1分。本项最高得40分，最低得0分。 |  |
| 2 | 设备一高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 2.1.3 | 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘。 | 2.1.3 | 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转。 |
| 3 |  | 2.1.4 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节 | 2.1.4 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行多种参数调节 |
| 4 |  | 2.1.5 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 | 2.1.5 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目。 |
| 5 |  | ■2.1.7 | 智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板按键完 成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。 | 2.1.7 | 智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板按键完 成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。 |
| 6 |  | 2.2.5 | 组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头，≥5 级可调，可显示具体数值 | 2.2.5 | 组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头，≥2 级可调，可显示具体数值 |
| 7 |  | 2.2.7 | 宽景成像：支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用 2）自动检测扫描方向，支持旋转及测量 | 2.2.7 | 宽景成像：支持所有成像探头，可与空间复合成像功能，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 |
| 8 |  | 2.3.2 | 类造影血流成像技术 | 2.3.2 | 类造影血流成像技术或微视血流成像技术 |
| 9 |  | 2.3.2.1 | 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态 | 2.3.2.1 | 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态，或该功能类似描述 |
| 10 |  | 2.3.2.2 | 无取样框、不降低帧频、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学 | 删除该项条款内容 |  |
| 11 |  | 2.3.2.3 | 具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态 | 删除该项条款内容 |  |
| 12 |  | 2.3.3.3 | 具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度 | 删除该项条款内容 |  |
| 13 |  | 2.3.3.5 | 支持累积模式，累积级别可调控 | 改为2.3.3.4 | 支持累积或增强模式，累积级别可调控 |
| 14 |  | 2.4.1.3 | B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量 | 2.4.1.3 | B型图与造影图像实时同屏双幅显示，实现同屏双幅投射式测量 |
| 15 |  | 2.4.1.8 | 具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能 | 2.4.1.8 | 具有全套机载一体化时间强度分析软件及图像后处理功能 |
| 16 |  | 2.4.1.10 | 造影采集时间一次性存储≥10 分钟 | 2.4.1.10 | 造影采集时间一次性存储≥8分钟 |
| 17 |  | 2.4.31 | 标配心脏相控阵探头扫描角度≥120° | 2.4.3.1 | 标配心脏相控阵探头扫描角度≥90° |
| 18 |  | ■2.4.3.7 | 支持心脏二维灰阶血流成像 | 2.4.3.7 | 支持心脏二维灰阶血流成像 |
| 19 |  | 3.1 | 腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。 | 3.1 | 腹部凸阵探头：超声频率1.0-5.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。 |
| 20 | 设备二彩色多普勒超声波诊断仪 | 4.14 | 系统支持相控阵探头采用面阵+单晶技术 心脏相控阵探头最大开角120度 支持在线或者脱机的解剖M型功能 | 4.14 | 系统支持相控阵探头采用面阵+单晶技术 支持在线或者脱机的解剖M型功能 |
| 21 |  | ■4.17 | 高保真调幅造影成像技术 采样调幅造影技术，基波与造影图像实时同屏双幅显示，全画幅双幅造影可带双穿刺引导线（附图），具有全套机载的一体化TIC 时间强度分析软件及图像后处理功能，在双幅对照（二维+造影）的图像上可进行TIC时间强度曲线分析，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器，造影功能支持凸阵、线阵、腔内探头。具备超声造影参数成像功能，使用不同颜色显示造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织造影剂灌注特点。 | 4.17 | 高保真调幅造影成像技术 采样调幅造影技术，基波与造影图像实时同屏双幅显示，全画幅双幅造影可带双穿刺引导线（附图），具有全套机载的一体化TIC 时间强度分析软件及图像后处理功能，在双幅对照（二维+造影）的图像上可进行TIC时间强度曲线分析，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器，造影功能支持凸阵、线阵、腔内探头。具备超声造影参数成像功能，使用不同颜色显示造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织造影剂灌注特点。 |
| 22 |  | ■4.20 | 系统支持和灰阶血流及彩色灰阶血流成像功能，非多普勒成像原理，无取样框；具有高帧频、高空间分辨力、无角度依赖优点。可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像。 | 4.20 | 系统支持和灰阶血流及彩色灰阶血流成像功能，非多普勒成像原理，无取样框；具有高帧频、高空间分辨力、无角度依赖优点。可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像。 |
| 23 |  | 5.9.1 | 输入：S—视频 | 5.9.1 | 输入：S—视频或DICOM DATA |
| 24 |  | 5.9.2 | 输出：DVI | 5.9.2 | 输出：DVI、S视频、DP高清数字 |
| 25 |  | 6.3.1 | 电子凸阵：超声频率1.0 — 6.0 MHz 电子线阵：超声频率5.0 — 14.0MHz 电子微凸探头：超声频率3.0 — 9.0MHz 相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° | 6.3.1 | 电子凸阵：超声频率1.0 — 5.0 MHz 电子线阵：超声频率5.0 — 14.0MHz 电子微凸探头：超声频率3.0 — 9.0MHz 相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° |
| 26 | 设备三彩色多普勒超声波诊断仪 | 1.3.4 | 智能化斑点噪声抑制技术，可调级别6级，应用于所有成像模式与探头 | 1.3.4 | 智能化斑点噪声抑制技术，可调级别5级，应用于所有成像模式与探头 |
| 27 |  | 1.3.7 | 具备原始数据处理技术，支持Raw Data形式信息输出与保存，最大程度保存图像信息 | 删除该项条款内容 |  |
| 28 |  | ■1.5.4 | 支持直接输出STL格式超声图像，可对接3D打印设备 | 1.5.4 | 支持直接输出STL格式超声图像，可对接3D打印设备 |
| 29 |  | ■3.3.3 | 腔内容积探头二维扫描角度≥175°，三维扫描角度≥170°×120°，可支持双侧输卵管同屏容积图像显示 | ■3.3.3 | 腔内容积探头二维扫描角度≥164°，三维扫描角度≥150°×85°，可支持双侧输卵管同屏容积图像显示 |

更正日期：2020年11月13日

## 三、其他补充事宜：更正公告同步在机电产品招标投标电子交易平台发布

## 四、对本次采购内容提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：安吉县卫生健康局

地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道石佛西路286号

项目联系人（询问）：钱新家

项目联系方式（询问）：0572-5310102

质疑联系人：汤荀

质疑联系方式：0572-5310102

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美

项目联系方式（询问）： 0571-85860235、0571-85860232

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：安吉县财政局

地  址：安吉县递铺镇胜利东路308号

联系人：李科长

监督投诉电话：0572-5807951