招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-204020205104-2

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：安吉县卫生健康局

浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年11月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2020年11月10日

招标编号：0625-204020205104-2

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪 5套

主要技术规格：超声诊断

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．    招标文件的获取：

招标文件获取开始时间：自发布公告之日起

招标文件获取结束时间：2020年11月30日

获取招标文件方式：现场领购或邮购

招标文件获取地址：浙江省国际技术设备招标有限公司1408室

招标文件售价：免费。

4．  	投标截止时间（开标时间）：2020年12月1日10:00（北京时间）。

5.   	开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室。

6.     投标人在投标前应在机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮编：310003）

联 系 人：马菊美，汪飞君

电    话：0571-858602324，85860235

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：安吉县卫生健康局 地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道石佛西路286号 联系人：钱新家 联系电话：0572-5807951 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：马菊美，汪飞君 电 话：0571-85860232， 85860235 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：安吉县卫生健康局采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：财政 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2020年11月20日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：人民币690万元（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 每个设备请提供分项报价 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求。 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求。 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求。 *2、按照招标文件要求，提供投标分项报价标。 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币或美元（如采用美元报价，需注明对人民币的比价）。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许。 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用。 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供所投彩色多普勒超声诊断仪设备原厂DATASHEET。 3）如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得彩色多普勒超声诊断仪造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（参见第一分册格式IV-9-4）和制造商资格声明（参见第一分册格式IV-9-2）；其他投标产品在中标后具有供货能力。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取投标保证金 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本6份，电子版一份（光盘或U盘）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3.3条）的部分。 2、招标文件第四章“投标文件格式”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本）。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-204020205104-2 2、项目名称：安吉县卫生健康局采购彩色多普勒超声诊断仪 3、投标邀请的标题：采购彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2020年12月1日10:00（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2020年12月1日10:00（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2020年12月1日10:00（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| 27.1 | 综合评价法评标办法： 1、评标程序按商务部2014年第1号令（《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》）的要求进行。 2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4、第八章货物需求一览表及技术规格中标注“*”号的条款为关键技术参数，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术参数，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。 5、本次招标允许的缺漏项范围和比重见投标须知前附表11.2条。 6、对第八章技术规格的一般技术条款允许不满足。 7、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 8、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其价格、商务、技术、服务评价内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中价格30分，商务10 分，技术55分，服务5分。 9、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务、价格评价内容的分项得分。投标人的商务、技术、服务的各分项得分的“最终评分”等于没有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分加上有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分修正值再算术平均，若所有评委的分项（商务、技术、服务、价格）评分均未出现本办法第10条第（一）款所述的偏离或者均出现本办法第10条第（一）款所述的偏离情况，则“最终评分”等于“全体评委分项（商务、技术、服务）评分均值”。 10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： - （一）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务评价内容的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 - （二）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法： 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11、当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人： （1）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的； （2）该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。 12、评标委员会将推荐实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合排名第一的投标人（综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分相同时，技术得分高者排名优先）为排名第一的中标候选人。均相同时，由评标委员会投票表决。 13、评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 14、本办法所称均值是指算术平均值。 *15、有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 27.3.2 | 价格评价：（30分）： 投标报价评分应在投标报价统一成满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。 以全部有效投标人的最低评标价为最佳报价值。最佳报价值为满分。其他投标人的价格分按以下公式计算： 货物价格分=（最佳报价值/投标报价）×30%×100。 |
| 27.4.2 | - 商务评价（10分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 交货期（指招标文件中第七章其它条款中第7点）（3分） 交货期满足招标文件要求，得3分； 交货期延期：每延迟一周（不到一周按一周计）扣0.5分，扣完为止。; 3. 2; 其他商务及服务条款（3分） 全部满足或优于招标文件要求的，得3分； 不满足招标文件要求的，每偏离1项一般商务条款扣1分，扣完为止。; 3. 3; 市场占有率评价（3分） 投标设备2019年1月1日以来浙江地区的销售业绩，提供合同复印件，与本次投标的设备同型号的合同每份得1分（同一医院最多得1分），最高得3分。; 3. 4; 招标文件编制（1分） 评标委员会根据各投标人的投标文件质量进行优劣评价，“好”的得1分，“一般”的得0.5分，“差”的得0分。; 1. 小计; 10. |
| 27.5.2 | - 技术评价（55分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 对招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》中《III、规格及配置要求》中内容的评价： 实质性技术参数条款以“*”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得40分。标注“■”的条款为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减4分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减1分。本项最高得40分，最低得0分。; 40. 2; 设备功能、配置、技术指标及工艺水平等的优化程度（由评标委员会根据各投标人提供的投标设备的技术指标高低、功能和配置的优劣和合理性以及满足用户要求的优化程度进行评价）（15分） 12分≤“最优”得分≤15分，8分≤“较优”得分＜12分，4分≤“一般”得分＜8分，0分≤“差”得分＜4。 采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。; 15. 小计; 55. |
| 27.6.2 | - 服务及其他评价（5分）： 序号; 评分细则; 分 值. 1; 售后服务方案和保证措施（2分） 评标委员会根据各投标人所提供的右边所列2项内容的响应情况进行优劣评价，对于此2项内容的每一项评价内容，“好”的得1分，“一般”的得0.5分，“差”的得0分。; (1) 在中国大陆设有常驻专业售后服务设施情况 1分; 2. (2) 售后服务机构的技术力量配备情况 1分. 3; 备品备件的合理性及对价格的承诺（3分） 评标委员会根据各投标人所提供的备品备件清单的合理性及对价格的承诺进行优劣评价，“好”的得3分，“一般”的得1分，“差”的得0分。; 3. 小计; 5. |
| 27.8.1 | 中标候选人推荐方法和数量： 1、中标候选人推荐方法：评标委员会将对通过初审的进入综合评价阶段的投标人按综合得分从高到低的次序推荐中标候选人。 2、中标候选人推荐数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定的95%向中标商收取。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-204020205104-2）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:_________ _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：本承诺装订在投标文件的最后一页。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：安吉县卫生健康局 |  |  |
| 3 | 履约保证金金额：不收取履约保证金 |  |  |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |  |  |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |  |  |
| 18 | 维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |  |  |
| 20 | 付款方法和条件：合同签订后，凭中标通知书、政府采购合同、开户银行出具的指定项目款70%冻结预付款保函，一次性全额支付；待设备验收合格并正常运行三个月后返还预付款保函。如果银行预付款保函有效期限到期一个月前，未完成验收，中标人须延长预付款保函有效期。 |  |  |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用 |  |  |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |  |  |
| 其它条款 | 序号 | 技术要求 | 技术内容 |
|  | 1 | 供货期限 | 合同签订生效后3个月内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
|  | 2 | 保修期限 | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |
|  | 3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
|  | 4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料中标人承担所有费用。（提供培训计划） |
|  | 6 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。 |
|  | 7 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
|  | 8 | 付款方式 | 合同签订后，凭中标通知书、政府采购合同、开户银行出具的指定项目款70%冻结预付款保函，一次性全额支付；待设备验收合格并正常运行三个月后返还预付款保函。如果银行预付款保函有效期限到期一个月前，未完成验收，中标人须延长预付款保函有效期。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |  |  |

- 第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 5套 | 超声检查 | 合同签订生效后3个月内。 | 安吉县卫生健康局指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

| 设备一 | 高档彩色多普勒超声波诊断仪 |
| --- | --- |
| 数量 | 两套 |

技术规格及配置要求

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 设备用途及说明：全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 |  |  |
| 2、 | 主要规格及系统概述 |  |  |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |  |
| 2.1.1 | ≥21英寸液晶监视器 |  |  |
| 2.1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸,可与显示器同步显示实时图像,支持滑动翻页功能 。 |  |  |
| 2.1.3 | 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转。 |  |  |
| 2.1.4 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行多种参数调节 |  |  |
| 2.1.5 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目。 |  |  |
| 2.1.6 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。 |  |  |
| 2.1.7 | 智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板按键完 成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。 |  |  |
| 2.1.8 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示 |  |  |
| 2.2 | 二维灰阶成像单元， 256 灰阶 |  |  |
| 2.2.1 | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调 |  |  |
| 2.2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术 |  |  |
| 2.2.3 | 空间复合成像：1）支持所有凸阵、线阵及容积探头 |  |  |
| 2.2.4 | 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示 |  |  |
| 2.2.5 | 组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头，≥2 级可调，可显示具体数值 |  |  |
| 2.2.6 | 高清放大功能 可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在图像中所处位置关系 |  |  |
| 2.2.5 | 组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头，≥2 级可调，可显示具体数值 |  |  |
| 2.3 | 先进成像技术 |  |  |
| 2.3.1 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间 |  |  |
| 2.3.2 | 类造影血流成像技术或微视血流成像技术 |  |  |
| 2.3.2.1 | 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态，或该功能类似描述 |  |  |
| 2.3.2.2 | 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流 |  |  |
| 2.3.2.3 | 支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等 |  |  |
| 2.3.3 | 超微细血流成像技术 |  |  |
| 2.3.3.1 | 采用全新智能算法及编解码技术，显示超微细血流及低速血流信号 |  |  |
| 2.3.3.2 | 适用探头≥4把，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等 |  |  |
| 2.3.3.3 | 具备多级别背景模式选择 |  |  |
| 2.3.3.4 | 支持累积或增强模式，累积级别可调控 |  |  |
| 2.3.4 | 穿刺针增强显示功能 |  |  |
| 2.3.4.1 | 可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |  |  |
| 2.3.4.2 | 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率 |  |  |
| 2.3.5 | 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度 |  |  |
| 2.4 | 高级成像应用技术 |  |  |
| 2.4.1 | 造影成像技术 |  |  |
| 2.4.1.1 | 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内、凸阵容积、腔内容积等探头。 |  |  |
| 2.4.1.2 | 既有谐波造影模式，又有基波造影模式，具备高机械指数、高保真调幅、反转脉冲等多模态造影技术 |  |  |
| 2.4.1.3 | B型图与造影图像实时同屏双幅显示，实现同屏双幅投射式测量 |  |  |
| 2.4.1.4 | 超声造影成像可以与 CT/MR/PET-CT 图像融合成像，同屏显示，以利于 精准定位引导介入，并可联合定位导航功能 |  |  |
| 2.4.1.5 | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 |  |  |
| 2.4.1.6 | 具有爆破后再灌注显像功能以及微血管成像功能 |  |  |
| 2.4.1.7 | 具备三种造影显示模式：常规模式、平衡模式、组织模式，支持双幅对照显示，可用于实时或回放 |  |  |
| 2.4.1.8 | 具有全套机载一体化时间强度分析软件及图像后处理功能 |  |  |
| ■2.4.1.9 | 具备参量成像功能 使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较 病灶及组织的造影剂灌注特点 |  |  |
| 2.4.1.10 | 造影采集时间一次性存储≥8分钟 |  |  |
| 2.4.2 | 应变式弹性成像 |  |  |
| 2.4.2.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 |  |  |
| 2.4.2.2 | 可支持凸阵、线阵、腔内、面阵探头 |  |  |
| 2.4.2.3 | 可以与融合成像、定位导航功能结合使用 |  |  |
| 2.4.2.4 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 |  |  |
| 2.4.3 | 心脏成像功能 |  |  |
| 2.4.3.1 | 标配心脏相控阵探头扫描角度≥90° |  |  |
| 2.4.3.2 | 在线或者脱机的解剖M型功能 |  |  |
| 2.4.3.3 | 支持高帧频心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖M型和曲线解剖M型 |  |  |
| 2.4.3.4 | 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 |  |  |
| 2.4.3.5 | 支持心肌组织多普勒定量分析 |  |  |
| 2.4.3.6 | 支持心肌二维斑点追踪技术，心肌应变和应变率分析，自动评估 17 节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示 |  |  |
| 2.4.3.7 | 支持心脏二维灰阶血流成像 |  |  |
| 2.4.6 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |  |
| 2.4.6.1 | 一般测量:妇产科、心脏、血流、血管、泌尿科等等 |  |  |
| 2.4.7 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像) |  |  |
| 2.4.8 | 具备双硬盘：机械硬盘容量≥1TB，固态硬盘容量≥128GB |  |  |
| 3 | 探头要求 |  |  |
| 3.1 | 腹部凸阵探头：超声频率1.0-5.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。 |  |  |
| 3.2 | 小器官线阵探头：超声频率5.0-14.0MHz。 |  |  |
| 3.3 | 相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° |  |  |
| 3.4 | 腔内微凸探头：超声频率3.0-10.0 MHz，扫描角度≥110°，支持造影、应变式弹性，腔内探头扫描视野≥180° |  |  |

| 设备二 | 彩色多普勒超声波诊断仪 |
| --- | --- |
| 数量 | 两套 |

技术规格及配置要求

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称：彩色多普勒超声诊断系统 |  |  |
| 2. | 设备数量：二套 |  |  |
| 3. | 设备具备用途：用于腹部、心脏、浅表组织与小器官、外周血管诊断和科研工作，各厂家全球已发布的最高档次全身应用型超声设备。 |  |  |
| 4. | 主机技术规格及系统概述 |  |  |
| 4.1 | ≥21”宽屏高分辨率液晶监视器 |  |  |
| 4.2 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |  |
| 4.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |  |  |
| 4.4 | 数字化彩色多普勒单元 |  |  |
| 4.5 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |  |
| 4.6 | 数字化能量血流成像单元 |  |  |
| 4.7 | 全数字式波束形成器 |  |  |
| 4.8 | 探头支持有源面阵技术或矩阵探头技术或空间复合成像技术 |  |  |
| 4.9 | B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能 |  |  |
| 4.10 | 组织谐波成像, 可用于全部2D探头，谐波频率可视可调，具体频率数值可显示。 |  |  |
| 4.11 | 高清晰斑点噪音抑制技术 |  |  |
| 4.12 | 空间复合成像技术 |  |  |
| ■4.13 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行多种参数调节： 2D及M型模式可调节参数包括：增益、动态范围、TGC、图像翻转、自动组织优化、压缩、图像旋转、灰阶图、伪彩、帧平均（限所存动态图）、抑制、M型走速、解剖M型分析 CFM模式可调节参数包括：自动彩色优化、基线、彩色翻转、彩色图谱、彩色阈值调整、动态图像下帧平均调整、彩色M型时M型走速调整 PW模式可调节参数包括：增益、基线、角度校正、快速角度调整、多普勒反转、显示格式、频谱走速、全屏显示、抑制、灰阶图、伪彩、动态范围、自动频谱优化 |  |  |
| 4.14 | 系统支持相控阵探头采用面阵+单晶技术 支持在线或者脱机的解剖M型功能 |  |  |
| 4.15 | 穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像，分级可调，帮助清晰呈现穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率，可用于线阵、术中及线阵容积探头。 |  |  |
| 4.16 | 血管内中膜自动测量，可以同时分析血管前壁和后壁的测量数据，自动给出分析报告，自动优化测量曲线，可以和血管造影及二维灰阶血流相结合。 |  |  |
| 4.17 | 高保真调幅造影成像技术 采样调幅造影技术，基波与造影图像实时同屏双幅显示，全画幅双幅造影可带双穿刺引导线（附图），具有全套机载的一体化TIC 时间强度分析软件及图像后处理功能，在双幅对照（二维+造影）的图像上可进行TIC时间强度曲线分析，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器，造影功能支持凸阵、线阵、腔内探头。具备超声造影参数成像功能，使用不同颜色显示造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织造影剂灌注特点。 |  |  |
| 4.19 | 弹性成像技术： 同时具备成像质量监控色棒和操作动作曲线指示指导医生操作。 弹性成像功能可支持凸阵、线阵、腔内微凸探头应用。 具备弹性量化分析：静态弹性图定量分析，可提供多个感兴趣硬度值及感兴趣区与参照区的硬度比 |  |  |
| 4.20 | 系统支持和灰阶血流及彩色灰阶血流成像功能，非多普勒成像原理，无取样框；具有高帧频、高空间分辨力、无角度依赖优点。可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像。 |  |  |
| 5. | 测量和分析：B型、M型、频谱多普勒、彩色模式 |  |  |
| 5.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官（包括甲状腺、乳腺等）等软件包） |  |  |
| 5.2 | 妇科、产科测量 |  |  |
| 5.3 | 心脏功能测量 |  |  |
| 5.4 | 多普勒血流测量与分析 |  |  |
| 5.5 | 外周血管测量与分析 |  |  |
| 5.6 | 泌尿科测量与分析 |  |  |
| 5.7 | 自动多普勒血流测量与分析,客户自定义 |  |  |
| 5.8 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |  |
| 5.9 | 输入/输出信号 |  |  |
| 5.9.1 | 输入：S—视频或DICOM DATA |  |  |
| 5.9.2 | 输出：DVI、S视频、DP高清数字 |  |  |
| 5.10 | 图像管理与记录装置 |  |  |
| 5.10.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |  |
| 5.10.2 | 硬盘大于等于160GB |  |  |
| 5.10.3 | 同一病人以往图像与当前图像同屏对比显示 |  |  |
| 5.10.4 | CD－RW / DVD –RW |  |  |
| 5.10.5 | 提供多个USB接口，可将图象储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |  |  |
| 5.10.6 | 客户自定义的报告系统 |  |  |
| 6 | 技术参数及要求 |  |  |
| 6.1 | 系统通用功能 |  |  |
| 6.1.1 | 监视器：宽屏高分辨率OLED自发光液晶监视器 |  |  |
| 6.1.2 | 探头接口：≥3个激活的探头接口 |  |  |
| 6.1.3 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |  |  |
| 6.1.4 | ≥10.4英寸独立触摸操作屏 |  |  |
| 6.1.5 | 操作控制台可电动调节高度和前后左右移动 |  |  |
| 6.2 | 探头规格 |  |  |
| 6.2.1 | 频率：宽频带或变频探头 |  |  |
| 6.2.2 | 工作范围：频率范围可在1—18 MHz之间选择 |  |  |
| 6.2.3 | 振子：线阵、凸阵探头有效振子数≥128振子 |  |  |
| 6.2.4 | B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD |  |  |
| 6.2.5 | 穿刺导向：可配穿刺导向装置 |  |  |
| 6.3 | 探头参数： |  |  |
| 6.3.1 | 电子凸阵：超声频率1.0 — 5.0 MHz 电子线阵：超声频率5.0 — 14.0MHz 电子微凸探头：超声频率3.0 — 9.0MHz 相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° |  |  |
| 6.3.2 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥25帧/秒 |  |  |
| 6.3.3 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |  |
| 6.3.4 | 发射声束聚焦：连续聚焦 |  |  |
| 6.3.5 | 接收方式：多倍信号并行处理 |  |  |
| 6.3.6 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bits |  |  |
| 6.3.7 | 谐波成像、基波成像频率个数≥7组 |  |  |
| 6.3.8 | 回放重现：灰阶图像回放≥2000幅、回放时间≥100秒 |  |  |
| 6.3.9 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |  |
| 6.3.10 | 增益调节：B/M可独立调节；STC分段≥8 |  |  |
| 6.3.11 | 最大扫描深度≥33cm |  |  |
| 6.4 | 频谱多普勒 |  |  |
| 6.4.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |  |  |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率：线阵：5.0－8.3 MHz；凸阵：1.8－3.6 MHz |  |  |
| 6.4.3 | 最大测量速度：PWD：血流速度最大10m/s |  |  |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |  |
| 6.4.5 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D |  |  |
| 6.4.6 | 电影回放：≥600秒 |  |  |
| 6.4.7 | 零位移动：≥10级 |  |  |
| 6.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级 |  |  |
| 6.4.9 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |  |
| 6.5 | 彩色多普勒 |  |  |
| 6.5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT |  |  |
| 6.5.2 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM) |  |  |
| 6.5.3 | 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧/ s |  |  |
| 6.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20 |  |  |
| 6.5.5 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |  |
| 6.5.6 | 彩色多普勒能量图(PDI)，支持方向性能量图（DPDI） |  |  |
| 6.5.7 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号） |  |  |
| 6.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |  |
| 6.7 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |  |  |

| 设备三 | 彩色多普勒超声波诊断仪 |
| --- | --- |
| 数量 | 一套 |

技术规格及配置要求

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一. | 设备主要功能及用途：妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足妇/产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研等。 |  |  |
| 二 | 主要技术规格 |  |  |
| 1. | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |  |
| 1.1 | ≥20英寸高分辨率彩色显示器 |  |  |
| 1.2 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |  |
| 1.3 | 二维成像优化功能 |  |  |
| 1.3.1 | 超高细微分辨血流技术 |  |  |
| 1.3.2 | 凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 |  |  |
| 1.3.3 | 实时空间复合成像技术用于腹部和线阵探头，多级别可调。加彩色模式后此技术不取消。 |  |  |
| 1.3.4 | 智能化斑点噪声抑制技术，可调级别5级，应用于所有成像模式与探头 |  |  |
| 1.3.5 | 具备组织谐波成像，并支持所有成像探头 |  |  |
| 1.3.6 | 具备二维灰阶血流成像技术 |  |  |
| 1.4 | 容积超声优化功能 |  |  |
| 1.4.1 | 一体化实时立体成像技术,容积帧最高＞40容积帧/秒 |  |  |
| 1.4.2 | 二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整 |  |  |
| 1.4.3 | 容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腔内，血管／小器官容积探头 |  |  |
| 1.4.4 | 容积智能斑点噪声抑制技术，可在腹部及腔内容积探头上实现，可优化容积图像品质 |  |  |
| 1.4.5 | 智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息。 |  |  |
| 1.4.6 | 容积能量模式直方图技术 |  |  |
| 1.5 | 妇产超声专业化软件 |  |  |
| ■1.5.1 | 具备超声造影剂成像技术，可应用于浅表、腹部及腔内容积探头，可开展血管造影及实时二维或三维输卵管造影技术 |  |  |
| 1.5.2 | 具备超声断层成像技术，可应用于盆底超声检查等。 |  |  |
| 1.5.3 | 具备不规则体积测量技术 |  |  |
| 1.5.4 | 支持直接输出STL格式超声图像，可对接3D打印设备 |  |  |
| 2. | 测量和分析：B型、M型、频谱多普勒、彩色模式 |  |  |
| 2.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官等软件包） |  |  |
| 2.2 | 妇、产科测量 |  |  |
| 2.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |  |
| 2.4 | 心脏功能测量 |  |  |
| 2.5 | 外周血管测量与分析 |  |  |
| 2.6 | 定量能量直方图显示 |  |  |
| 3. | 技术参数及要求 |  |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |  |
| 3.1.1 | 监 视 器：≥20″ 高分辨率彩色显示器 |  |  |
| 3.1.2 | 主机触摸屏：≥12″ |  |  |
| 3.1.3 | 主机控制台可电动调节高度，并可左右转动； |  |  |
| 3.1.4 | 探头接口：≥4个 |  |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示 |  |  |
| 3.2.2 | 配置要求：视医院具体要求而定 |  |  |
| 3.2.3 | B/D兼用： 线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD |  |  |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数： |  |  |
| 3.3.1 | 扫描深度：系统可支持最大扫描深度≥30cm |  |  |
| 3.3.2 | 接收方式：多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围≥270 dB |  |  |
| ■3.3.3 | 腔内容积探头二维扫描角度≥164°，三维扫描角度≥150°×85°，可支持双侧输卵管同屏容积图像显示 |  |  |
| 3.3.4 | 腹部凸阵探头最大开角≥105° |  |  |
| 4 | 探头配置 |  |  |
| 4.1 | 电子凸阵1个：超声频率2.0 — 5.0MHz， |  |  |
| 4.2 | 凸阵容积1个：超声频率2.0 —5.0 MHz， |  |  |
| 4.3 | 腔内凸阵1个：超声频率4.0 —9.0 MHz， |  |  |
| 4.4 | 电子线阵1个：超声频率5.0 — 14.0MHz |  |  |

主要商务要求：

| 1 | 供货期限 | 合同签订生效后3个月内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 保修期限 | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |
| 3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料中标人承担所有费用。（提供培训计划） |
| 6 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。 |
| 7 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订后，凭中标通知书、政府采购合同、开户银行出具的指定项目款70%冻结预付款保函，一次性全额支付；待设备验收合格并正常运行三个月后返还预付款保函。如果银行预付款保函有效期限到期一个月前，未完成验收，中标人须延长预付款保函有效期。 |

投 标 人 信 息 登 记 表

手填请正楷填写

| 招标编号 | 0625- |  |  | 标项号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人单位名称 |  |  |  |  |  |
| 制造商/品牌 | / |  |  |  |  |
| 投标产品型号 | / |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |  |
| 手机 |  | 邮箱 |  |  |  |
| 填表日期 | 2020年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、本表不装订在投标文件中，请下载招标文件并确认参加投标后单独发给招标公司，邮箱：xkfeifei@126.com 汪飞君收