招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-184018205103

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：衢州市中医医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2018年11月2日

第五章  招 标 邀 请

日    期：2018年11月2日

招标编号：0625-184018205103

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪    壹套

主要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

2.  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3.  	招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2018年11月22日

获取招标文件方式：现场领购或邮购

招标文件领购地址：浙江省国际技术设备招标有限公司

招标文件售价：每份300元人民币或50美元；售后不退。邮购须另加50元人民币。

购买标书地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1408室。

4.	投标截止时间（开标时间）：2018年11月23日10:30（北京时间）。

5.	开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室。

6.     各投标商务必在开标前在中国国际招标网站 （www.chinabidding.com） 免费注册成功并通过年审。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联 系 人：林财，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：衢州市中医医院 地 址：衢州市衢化路117号 联 系 人：琚江林 电 话：0570-3086814 传 真：0570-3086814 电子邮箱：1695688993@qq.com 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0086-571-85860240、85860232 传 真：0086-571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：衢州市中医医院采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2018年 11 月 13 日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：120万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价）或CIP项目现场价（外币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币或美元等其他主要国际结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供所投产品国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 1、投标保证金金额：人民币24000.00元整 2、投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：电汇、转账支票、汇票、银行保函（建议电汇） 投标时提交保证金缴纳证明（电汇电子回单等） |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本5份，电子版一份（光盘或U盘）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3.3条）的部分。 2、招标文件第四章“投标文件格式”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本）。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-184018205103 2、项目名称：衢州市中医医院采购彩色多普勒超声诊断仪 3、投标邀请的标题：采购彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2018年11月23日10:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2018年11月23日10:30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2018年11月23日10:30（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：如付款条件偏离，将增加投标总价的3%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：参考技术规格或招标文件的其它部分规定的方法。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项偏离加该设备投标价格的1%；投标文件中未列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。一般技术指标和配置偏离总计超过6项的将导致废标。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：不适用： |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定费率的80%向中标商收取。 附：计价【2002】1980号文规定货物类招标代理服务费计取比例： 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5％. 100—500; 1.1％. 500—1000; 0.8％. |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：衢州市中医医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 设备安装完成验收合格后，支付合同总额的90%，余款正常使用一年后付清。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保质期 - 质保期：≥2年（含探头），医院认可的最高档次机型投标，保修期内2小时内响应，24小时到场并修复。保修期后先维修再付款，免人工服务费。提供原厂保修证明。 - 提供设备免费质保期过后的整机（含探头）每年的保修方案和价格。 - 保修期内开机率在95％以上（按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后响应时间≤1小时，并在24小时内派员到达买方现场实施维修，维修配件48小时内到货。 - 维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。 - 终身维修，保修期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，提供国内维修点及零配件供应点。投标方必须承诺先维修再付款。 - 保修期内设备厂商须每年不少于2次按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 - 技术支持 - 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 培训 - 技术培训，提供免费的人员培训方案： - 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 - 集中培训：根据设备技术要求，向买方提供B超医师省内三甲医院半年时间的培训和半个月维修技术人员厂家培训，卖方承担所有费用。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试及验收 - 安装地点：衢州市中医医院，用户指定地点 - 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 验收 - 医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。供货方应提供检测仪器及设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。 - 买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：合同签订后2个月内。 - 交货地点：衢州市中医医院，用户指定地点。 - 其他价格 - 保质期后的维保费用及主要零部件单独报价。 |

适用于本合同的额外变动：不适用

- 第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 壹套 | 详见《III、技术规格及配置要求》 | 合同签订后2个月内 | 衢州市中医医院指定地点 |
| 2 | 每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 1. | 主机成像系统 |  |
| *1.1 | 此设备为原装进口（以CFDA登记产地为准）各厂家高档次全身应用彩色多普勒超声诊断仪。具有开展心脏、腹部、妇科、产科、外周血管、小器官、介入等超声新技术的能力,客户认可机型 |  |
| 1.2 | 显示器≥21寸医用专业LCD显示器。 |  |
| 1.3 | 操作面板具备抽拉操作键盘，多方向控制转位，可升降。 |  |
| 1.4 | 操作面板具有液晶触摸屏菜单≥12寸 |  |
| 1.5 | 具有术者模式，即触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像（附图），便于临床操作。 |  |
| 1.6 | 二维图像灰阶≥256。 |  |
| 1.7 | 数字化处理通道≥4000000，多波束信号并行处理。 |  |
| 1.8 | 系统接收超声信号动态范围≥280dB。 |  |
| 1.9 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |  |
| 1.10 | 具备空间复合成像技术。 |  |
| 1.11 | XRES自适应图像处理技术。 |  |
| 1.12 | iScan一键图像优化技术。 |  |
| 1.13 | 具备自适应血流成像技术。 |  |
| 1.14 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术。 |  |
| 1.15 | Purewave纯净波探头技术 |  |
| *1.16 | 系统必须具备TAC1/TAC2操作键（附图），针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响。 |  |
| 1.17 | 系统具备LGC侧向增益补充功能，有相关操作菜单（附图） |  |
| 2. | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |  |
| 2.3 | 外周血管测量和计算功能； |  |
| 2.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 2.5 | 心功能测量分析软件包 |  |
| 3. | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |  |
| 3.2 | 硬盘≥500G，DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧。 |  |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |  |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |  |
| 4. | 输入/输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 |  |
| 4.2 | 输出：复合视频、S-视频、高清接口、USB |  |
| 4.3 | 具有Dicom网络接口功能 |  |
| 4.4 | 具有超声工作站一套，包括所需提供的电脑、UPS、打印机，承担医院pacs接口的所有相关费用 |  |
| 4.5 | 配爱普生（EPSON）CB-X39教学投影机一台（含电动幕布）。 |  |
| 二 | 系统技术参数及要求 |  |
| 1. | 系统通用功能 |  |
| 1.1 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业LCD显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。 |  |
| 1.2 | 操作键盘：多方向控制转位,具有触摸屏操作界面≥12寸 |  |
| 1.3 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔。 |  |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2. | 探头规格 |  |
| 2.1 | 频率：超宽频带或变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频。 |  |
| 2.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵。 |  |
| *2.3 | 探头：4支探头，提供高档探头（PureWave纯净波探头或XDClear冰晶探头或HD探头） |  |
| 2.3.1 | 腹部凸阵1个：扫描频率1.0-5.0MHz。 |  |
| 2.3.2 | 心脏探头1个：扫描频率1.0-5.0MHz。 |  |
| 2.3.3 | 浅表探头1个：扫描频率5.0-12.0MHz，探头前段宽度≥50mm，便于扫查。 |  |
| 2.3.4 | 腔内探头1个：扫描频率4.0-9.0MHz |  |
| 3 | 二维显像主要参数 |  |
| 3.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,17CM深度时,帧速度≥55帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率>=140帧/秒 |  |
| 3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |  |
| 3.3 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。 |  |
| 3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 3.5 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 3.6 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |  |
| 3.7 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 |  |
| 3.8 | 二维灰阶成像  256 灰阶。 |  |
| 4. | 频谱多普勒 |  |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 4.2 | 发射频率: 电子相控阵：PWD，CWD2.0-4.0MHz；电子凸阵：PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵：PWD:3.5-7.5MHz。 |  |
| 4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。 |  |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度10.0m/s。 |  |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 1 mm/s (非噪音信号)。 |  |
| 4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至16mm多级可调。 |  |
| 4.7 | 零位移动： 9 级。 |  |
| 4.8 | 自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |  |
| 5. | 彩色多普勒 |  |
| 5.1 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT。 |  |
| 5.2 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  15 帧/秒。 |  |
| 5.3 | 显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW 。 |  |
| 5.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |  |
| 5.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |  |
| 6. | 超声功率输出调节 |  |
| 6.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER。 |  |
| 6.2 | 输出功率选择分级可调。 |  |
| 7. | 记录装置 |  |
| 7.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 7.2 | DVD-RW or CD-RW图像存储。 |  |
| 7.3 | USB接口≥４个，用于图像传输。 |  |
| 三 | 备件、资料及其它 |  |
| 1 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置零配件库，存入所有必须的备件，应保证零配件供应10年以上。 |  |
| 2 | 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |  |
| 3 | 提供用户操作手册及维修手册（中、英文各一套）；提供简易操作使用规程、维护保养规程电子版；提供超声主机的系统软件和应用软件安装光盘、维修密码。 |  |
| *4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |  |
| 5 | 空间分辨率：符合GB10152-1997国家标准；并提供检测数据。 |  |
| 6 | 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |  |
| 7 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 |  |
| 8 | 设备安装后，医院按国际与国家标准进行质量验收。 |  |
| 9 | 中国境内有相应的维修机构，免费升级软件，免费开放所有网络端口。 |  |
| 10 | 所有证件必须提供齐全，包括进口医疗器械注册证、产品注册登记表、入关证明及商检证明。 |  |
| 11 | 保修期：≥2年（含探头），医院认可的最高档次机型投标，保修期内2小时内响应，24小时到场并修复。保修期后先维修再付款，免人工服务费。提供原厂保修证明。 |  |
| 12 | 技术培训，提供免费的人员培训方案： 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 集中培训：请细化，卖方承担所有费用。 |  |
| 13 | 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求 |  |
| 14 | 安装地点：医院内。 |  |