之江实验室

公开招标文件

项目名称：之江实验室消声实验室设备采购项目

招标编号：ZJWSBJ-ZJLAB-201902G

招 标 人：之江实验室

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇一九年十二月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 项目需求说明	4

第三章 投标人须知	26

第四章 评标办法及评分标准	44

第五章 合同格式	46

第六章 投标文件格式	64

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江五石工程咨询有限公司受之江实验室委托，就之江实验室消声实验室设备采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

## 一、招标编号：ZJWSBJ-ZJLAB-201902G

## 二、采购组织类型：分散采购

## 三、项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 之江实验室消声实验室设备采购项目 | 1 | 批 | 2378 | 详见第二章项目需求说明 |  |

## 四、投标人资格要求:

### （一）基本资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### （二）特定资格要求：无

### （三）本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1.时间期限：2019-12-11至2019-12-18（上午：09:00-11:30；下午：13:30-16:30）

2．地点： 浙江五石工程咨询有限公司（杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室）

3.方式：（1）现场报名：现场报名需携带报名资料，并现场交纳报名费。（2）网上报名：前往浙江五石工程咨询有限公司官网：http://zjwsbidding.com/招投标专区进行报名（3）投标人报名时应提交的资料：

1）营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2）受委托代理人身份证原件及复印件（加盖单位公章）；

3）法定代表人授权委托书原件；

4）供应商报名登记表（网上报名不需要提供）；

5）提示：投标人未按上述方式获取的招标文件与采购代理机构发布的招标文件不一致的，由其自行承担由此产生的后果。

6）招标文件发售截止之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的允许其获取，如对招标文件有质疑的应在规定质疑期限内提出。

4.招标文件售价：500元/本（售后不退）

六、本项目招标文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

## 七、投标截止时间、开标时间及地点

## 1.投标截止时间： 2019-12-31  09:30:00

## 2.开标时间： 2019-12-31  09:30:00

## 3.开标地点：杭州市西湖区西园八路11号杭州数字信息产业园G座603室

## 八、投标保证金：无

## 九、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（时间期限截止日之后收到采购文件的，以时间期限截止日为准）起7个工作日内且应当在投标截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 十、联系方式

1.采购人名称：之江实验室

联系人：吕老师

联系电话：0571-56390670

地址：杭州市余杭区文一西路1818号中国人工智能小镇10号楼

2.采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

项目联系人：徐工

联系电话：0571-87805727-806

报名联系人：梁工

联系电话：17746806483

邮箱：2810140286@qq.com

质疑联系人及电话：毛工/0571-87919156

浙江五石工程咨询有限公司网址：http://zjwsbidding.com/

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

备注：请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

浙江五石工程咨询有限公司

二零一九年十二月

# 第二章 项目需求说明

## 一、货物或产品的说明和具体技术要求

### （一）说明

1. 本《招标文件》所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

2. 本次采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。本技术要求使用的标准如与中标单位所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3 所有货物、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由中标单位承担总责任。

4.▲ 投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

### （二）▲消声实验室种类及总体要求

本次采购消声实验室分全消声室、半消声室、混响室、听音室4种，总体要求如下：

| 序号 | 名称 | 总体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全消声室 | （1）全消声室房间内六个面采用强吸声结构，安装吸声构造后内部净空间为不低于13.0m×10.0m×8.0m； （2）▲截止频率：40Hz； （3）▲背景噪声：≤0dB(A)，空调开启时≤10dB(A)。 （4）▲自由场半径： 100Hz以下，2.5m(噪声)，2.0m（单频）； 100Hz及以上，3.8m（噪声），3.5m（单频）； （5）自由场精度： 采用纯音信号测量时，自由场最大偏差： ≤80Hz，±1.5dB； ≥100Hz，±1.0dB； （6）▲电磁屏蔽： 屏蔽效能：10MHz—1.0GHz≥80dB 接地系统要求：＜0.1Ω |
| 2 | 半消声室 | （1）★半消声室房间内除地面外的五个面采用强吸声结构，安装吸声构造后内部净空间为不低于12.0 m×10.0 m×6.5 m； （2）▲截止频率：40Hz； （3）▲背景噪声：≤5dB(A)，空调开启时≤15dB(A)； （4）▲自由场半径： 100Hz以下，2.5m(噪声)，2.0m（单频）； 100Hz及以上，3.8m（噪声），3.5m（单频）； （5）▲自由场精度： 噪声信号： ≤80Hz ±2.5dB ≥100Hz ±1.5dB 单频信号： ≤80Hz ±2.5dB ≥100Hz ±2.0dB |
| 3 | 混响室 | （1）▲空场时的混响时间为： 100Hz; ≥10.5s. 125Hz; ≥10.5s. 160 Hz; ≥10.0s. 200 Hz; ≥9.5s. 250 Hz; ≥9.0s. 315 Hz; ≥8.5s. 400 Hz; ≥8.0s. 500 Hz; ≥7.5s. 630 Hz; ≥7.0s. 800 Hz; ≥6.5s. 1000 Hz; ≥6.0s. 1250 Hz; ≥5.5s. 1600 Hz; ≥5.0s. 2000 Hz; ≥4.5s. 2500 Hz; ≥4.0s. 3150 Hz; ≥3.5s. 4000 Hz; ≥2.5s. 5000 Hz; ≥2.0s. （2）▲背景噪声：≤15dB(A); （3）净空体积不低于300m3，采用固定扩散体。 （4）▲混响声场的标准差： 倍频带中心频率 f [Hz]; 1/3倍频带中心频率f [Hz]; 允许的最大偏差 dB. 125; 100 ~ 160; 1.5. 250 ~ 500; 200 ~ 630; 1.0. 1000 ~ 2000; 800 ~ 2500; 0.5. 4000 ~ 8000; 3150 ~ 10000; 0.6. |
| 4 | 听音室 | （1）听音室净空尺寸不低于7.5m*6.5m*3.5m。 （2）▲63Hz-8000Hz混响时间为0.45±0.15s （3）▲背景噪声：≤15dB(A)。 |

### （三）部件清单

#### 1.设备组成

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、声学中心实验室设备---全消声室 |  |  |
| 1 | 内房吸声构造部分 | 1套 |
| 2 | 内房隔振部分 | 1套 |
| 3 | 声学隔声门部分 | 1套 |
| 4 | 电磁屏蔽部分 | 1套 |
| 5 | 空调系统及末级消声器部分 | 1套 |
| 6 | 室内照明及室内应急灯部分 | 1套 |
| 7 | 室内视频监控部分 | 1套 |
| 8 | 室内线孔及附件的提供，声学处理 | 1套 |
| 9 | 不锈钢地网及局部支撑结构 | 1套 |
| 二、声学中心实验室设备---半消声室 |  |  |
| 1 | 内房吸声构造部分 | 1套 |
| 2 | 内房隔振部分 | 1套 |
| 3 | 声学隔声门部分 | 1套 |
| 4 | 空调系统及末级消声器部分 | 1套 |
| 5 | 室内照明及室内应急灯部分 | 1套 |
| 6 | 室内视频监控部分 | 1套 |
| 7 | 室内线孔及附件的提供，声学处理 | 1套 |
| 三、声学中心实验室设备---混响室 |  |  |
| 1 | 室内低频吸声处理结构部分 | 1套 |
| 2 | 声学扩散体部分 | 1套 |
| 3 | 可移动模块化隔声测试窗部分 | 1套 |
| 4 | 内房隔振部分 | 1套 |
| 5 | 室内声学照明及应急灯部分 | 1套 |
| 6 | 室内视频监控部分 | 1套 |
| 7 | 室内线孔及附件的提供，声学处理 | 1套 |
| 8 | 空调系统及末级消声系统 | 1套 |
| 四、声学中心实验室设备---声品质评价间(听音室) |  |  |
| 1 | 室内声学处理结构（包括地面处理）部分 | 1套 |
| 2 | 室内照明及应急灯部分 | 1套 |
| 3 | 隔声门部分 | 1套 |
| 五、其他 |  |  |
| 1 | 声学设计及声学效果总负责 | 1套 |
| 2 | 现场施工安装及调试 | 1套 |
| 3 | 第三方检测认证（过程中鉴定及最终的声学指标鉴定） | 1套 |

#### 2.部件采购要求

| 一、全消声室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 吸声构造 | （1）★吸声构造厚度满足实验室净空间要求，不允许采用玻璃棉、岩棉、石棉等非环保材料； （2）结构表面需采用透声金属穿孔板，穿孔率≥70%，表面C4级干粉喷涂工艺处理。 | sets | 1 |
| 2 | 地面支撑结构 | （1）▲不锈钢地网，荷载不低于200kg/m2； （2）★支撑件以及声学包裹等。声学包裹不允许采用玻璃棉、岩棉、石棉等非环保材料； | sets | 1 |
| 3 | 货物通行双开吸声隔声门 | （1）双开吸声隔声门； （2）▲门洞尺寸：宽×高=2400mm×2400mm； （3）★隔声量Rw不低于60dB； （4）开扇带把手； （5）★需提供门生产所在国第三方测试报告。 | sets | 1 |
| 4 | 货物通行双开隔声防火门 | （1）双开防火隔声门，最大开启角度为180度。 （2）▲门洞尺寸：宽×高=2400mm×2400mm； （3）开扇带锁和把手；包括声闸。 （4）★防火等级T30,隔声量Rw不低于60dB； （5）★需提供门生产所在国权威第三方计量测试报告。 | sets | 1 |
| 5 | 单开吸声隔声门 | （1）单开吸声隔声门； （2）▲门洞尺寸：宽×高=1000mm×1800mm； （3）★隔声量Rw不低于60dB； （4）开扇带把手； （5）★需提供门生产所在国权威第三方计量测试报告。 | sets | 1 |
| 6 | 吸声隔声防火门 | （1）单开防火隔声门 （2）▲门洞尺寸:宽×高=1000mm×1800mm； （3）★防火等级T30，隔声量Rw不低于60dB； （4）开扇带锁把手；包括声闸。 （5）★需提供门生产所在国权威第三方计量测试报告。 | sets | 1 |
| 7 | 內房隔振阻尼结构 | 形式：螺旋阻尼弹簧带阻尼结构； 参数： （1）★共振频率≤3.5Hz，阻尼结构。 （2）★隔振效率不小于95%。 （3）减振器有效荷载应与全消声室匹配 （2）超过300万次疲劳试验报告； （3）▲设计寿命大于50年； （4）免维护构造，无易损件； （5）弹簧表面光滑、无氧化坑、毛刺和裂纹，. | sets | 1 |
| 8 | 声学屏蔽空调 | （1）▲组合式空调箱应采用国际主流品牌，室内温度控制25℃±2℃，相对湿度30~70%；换气次数＞8次，新风量不小于20%。 （2）全消声室空气满足GB/T 18883—2002室内空气质量标准。消声材料不允许采用玻璃棉、岩棉、石棉等非环保材料； （3）▲核心附件：消声器，消声风管（接口做电磁屏蔽处理）,保证实验室最终的声学以及屏蔽性能指标； （4）包括室内消声室风管的设计及供货。 | sets | 1 |
| 9 | 电磁屏蔽 | （1）屏蔽效能要求:10MHz—1.0GHz ≥ 80 dB （2）接地系统要求： ＜ 0.1Ω | sets | 1 |
| 10 | 吸声照明 | 吸声照明结构，照度不小于500lux，采用LED灯管。 | sets | 1 |
| 11 | 监控系统 | 2个基于IP高清探头，200万像素，32寸液晶显示器，控制系统存储2TB； | sets | 1 |
| 12 | 强弱电结构 | ▲提供强电接口，BNC接口及线缆的提供和安装及声学封堵处理。 | sets | 1 |
| 二、半消声室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 吸声构造 | （1）★吸声结构厚度满足实验室净空间要求，不允许采用玻璃棉、岩棉、石棉等非环保材料； （2）结构表面需采用透声金属穿孔板，穿孔率≥70%，表面C4级干粉喷涂工艺处理。 | sets | 1 |
| 2 | 货物通行双开吸声隔声门 | （1）双开吸声隔声门 （2）▲门洞尺寸：宽×高=3000mm×2600mm； （3）★隔声量Rw不低于60dB； （4）开扇带把手； （5）★需提供门生产所在国第三方测试报告。 | sets | 1 |
| 3 | 货物通行双开隔声防火门 | （1）双开防火隔声门； （2）▲门洞尺寸：宽×高=3000mm×2600mm； （3）开扇带锁和把手；包括声闸； （4）★防火等级T30,隔声量Rw不低于60dB； （5）★需提供门生产所在国权威第三方计量测试报告。 | sets | 1 |
| 4 | 单开吸声隔声门 | （1）单开吸声隔声门， （2）▲门洞尺寸：宽×高=1200mm×2200mm； （3）★隔声量Rw不低于60dB。 （4）开扇带把手； （5）★需提供门生产所在国权威第三方计量测试报告。 | sets | 1 |
| 5 | 吸声隔声防火门 | （1）单开防火隔声门 （2）▲门洞尺寸:宽×高=1200mm×2200mm； （3）★防火等级T30，隔声量Rw不低于60dB； （4）开扇带锁把手；包括声闸； （5）★需提供门生产所在国权威第三方计量测试报告。 | sets | 1 |
| 6 | 內房隔振阻尼结构 | 形式：螺旋阻尼弹簧带阻尼结构； 参数： （1）★共振频率≤3.5Hz，阻尼结构。 （2）★隔振效率不小于95%。 （3）减振器有效荷载应与全消声室匹配 （4）超过300万次疲劳试验报告； （5）▲设计寿命大于50年； （6）免维护构造，无易损件； （7）弹簧表面光滑、无氧化坑、毛刺和裂纹。 | sets | 1 |
| 7 | 声学空调 | （1）★组合式空调箱应采用国际主流品牌，室内温度控制25℃±2℃，相对湿度30~70%；换气次数＞8次，新风量不小于20%。 （2）★全消声室空气满足GB/T 18883—2002室内空气质量标准。消声材料不允许采用玻璃棉、岩棉、石棉等非环保材料； （3）▲核心附件：消声器，消声风管,保证实验室最终的声学性能指标； （4）包括室内消声室风管的设计及供货。 | sets | 1 |
| 8 | 吸声照明 | 吸声照明结构，照度不小于500lux，采用LED灯管。 | sets | 1 |
| 9 | 监控系统 | 2个基于IP高清探头，200万像素，32寸液晶显示器，控制系统存储2TB； | sets | 1 |
| 10 | 强弱电结构 | ▲提供强电接口，BNC接口及线缆的提供和安装及声学封堵处理。 | sets | 1 |
| 三、混响室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 声场处理结构 | （1）低频共振吸声器，满足混响室100Hz以下低频的声场处理； （2）扩散体，满足混响室室内声场均匀性指标要求。 | sets | 1 |
| 2 | 货物通行双开吸声隔声门 | （1）双开內房隔声门 （2）▲门洞尺寸：宽×高=2500mm×2500mm； （3）★隔声量Rw不低于60dB； （4）开扇带把手； （5）★需提供门生产所在国第三方测试报告。 | sets | 1 |
| 3 | 货物通行双开隔声防火门 | （1）双开防火隔声门； （2）▲门洞尺寸：宽×高=2500mm×2500mm； （3）开扇带锁和把手；包括声闸； （4）★防火等级T30,隔声量Rw不低于60dB； （5）★需提供门生产所在国权威第三方计量测试报告。 | sets | 1 |
| 4 | 单开吸声隔声门 | （1）单开吸声隔声门， （2）▲门洞尺寸：宽×高=1200mm×2200mm； （3）★隔声量Rw不低于60dB。 （4）开扇带把手； （5）★需提供门生产所在国权威第三方计量测试报告。 | sets | 1 |
| 5 | 吸声隔声防火门 | （1）单开防火隔声门 （2）▲门洞尺寸:宽×高=1200mm×2200mm； （3）★防火等级T30，隔声量Rw不低于60dB； （4）开扇带锁把手；包括声闸； （5）★需提供门生产所在国权威第三方计量测试报告。 | sets | 1 |
| 6 | 内房隔振总成 | 形式：螺旋阻尼弹簧带阻尼结构； 参数： （1）★共振频率≤3.5Hz，阻尼结构。 （2）★隔振效率不小于95% （3）减振器有效荷载应与混响室匹配 （4）超过300万次疲劳试验报告； （5）▲设计寿命大于50年； （6）免维护构造，无易损件； （7）弹簧表面光滑、无氧化坑、毛刺和裂纹。 | sets | 1 |
| 7 | 隔声测试窗口 | （1）▲模块化隔声测试窗，窗口尺寸：宽2500mm，高2000mm; （2）▲模块化设计，隔声量不低于60dB。 | sets | 1 |
| 8 | 声学空调系统 | （1）★组合式空调箱应采用国际主流品牌，室内温度控制25℃±2℃，相对湿度50%±5%R.H；换气次数＞8次，新风量不小于20%。 （2）★混响消声室空气满足GB/T 18883—2002室内空气质量标准。消声材料不允许采用玻璃棉、岩棉、石棉等非环保材料； （3）▲核心附件：消声器，消声风管,保证实验室最终的声学性能指标； （4）包括室内消声室风管的设计及供货。 （5）室内风口采用电动开关，密封效果保证室内声学指标。 | sets | 1 |
| 9 | 吸声照明 | 吸声照明结构，照度不小于500lux，采用LED灯管。 | sets | 1 |
| 10 | 监控系统 | 2个基于IP高清探头，200万像素，32寸液晶显示器，控制系统存储2TB； | sets | 1 |
| 11 | 强弱电结构 | ▲提供强电接口，BNC接口及线缆的提供和安装及声学封堵处理。 | sets | 1 |
| 听音室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 声场处理结构 | （1）★低频共振吸声器，满足听音室100Hz以下低频的声场处理； （2）★低频共振吸声器的吸声系数满足：63Hz~125Hz吸声系数不低于0.6 （3）★多孔吸声材料包括穿孔率46%以上的护板，吸声材料不允许采用玻璃棉、岩棉、石棉等非环保材料； | sets | 1 |
| 2 | 隔声门 | （1）单开吸声隔声防火门： （2）▲宽×高=1200mm×2200mm （3）防火等级T30，隔声量Rw不低于55dB （4）开扇带把手； | sets | 1 |
| 3 | 隔振垫块 | （1）★共振频率≤10Hz。 （2）★隔振效率不低于95%。 （2）免维护构造，使用寿命50年以上； | sets | 1 |
| 4 | 声学空调系统 | （1）★组合式空调箱应采用国际主流品牌，室内温度控制25℃±2℃，相对湿度30~70%；换气次数＞8次，新风量不小于20%。 （2）★听音室空气满足GB/T 18883—2002室内空气质量标准。消声材料不允许采用玻璃棉、岩棉、石棉等非环保材料； （3）★核心附件：消声器，消声风管,保证实验室最终的声学性能指标； （4）包括室内消声室风管的设计及供货。 （5）室内风口采用电动开关，密封效果保证室内声学指标。 | sets | 1 |
| 5 | 吸声照明 | 吸声照明结构，照度不小于300lux，采用LED灯管。 | sets | 1 |
| 6 | 监控系统 | 2个基于IP高清探头，200万像素，32寸液晶显示器，控制系统存储2TB； | sets | 1 |
| 7 | 强弱电结构 | ▲提供强电接口，BNC接口及线缆的提供和安装及声学封堵处理。 | sets | 1 |

▲注：所有联通建筑体外侧的外层隔声门，需做成声闸结构。

### （四）系统技术要求详细说明

#### 1.全消声室和半消声室吸声构造

（1）为满足全消声室和半消声室的截止频率及室内声场偏差精度的要求，投标单位需采用主动吸声共振式和被动吸声式组合吸声结构进行声学吸声处理，同时需提供该吸声结构的混响室法吸声系数和斜入射吸声系数的数据和报告，且室内吸声结构填充材料不允许采用石棉、岩棉及玻璃棉等非环保的矿物纤维类材料，且该吸声材料需要实际应用在消声室上至少5年以上，提供相应的案例证明文件。

（2）投标单位需提供该吸声构造的详细技术说明以及达到声学指标的声场计算书，同时提供采用该构造达到类似声学指标的成功案例，至少2例以上。

（3）声学材料要符合国家标准GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级中的B1级防火性能要求。

（4）吸声结构墙面表面要有金属防护网/金属防护面板能防止机械碰撞和油液污染；金属防护网穿孔率≥70％以保证高频声波的透射。

（5）吸声结构金属护板表面须用干粉喷涂工艺，保证耐腐蚀度达到ISO 12944规定的C4级标准。并提供相应检测报告。

（6）声学材料在系统验收后20年内不发生脱落、变形、内部微粒外逸。

（7）实验室内空气污染必须保证GB/T1883-2002《室内空气质量标准》对于一般居住房间的环保要求，终验收时提供权威第三方环境检测机构出具的检测报告。

（8）半消声室地面吸声系数需≤0.06，具体有投标单位提供工艺要求；

（9）消声室房间隔声量要满足本底噪声要求（要求声学结构投标单位提供能指导工程设计的结构图和工艺说明，并联合工程设计单位进行工程设计）。

#### 2.混响室室内声学处理结构

（1）投标单位设计保证混响室最终的声学指标，混响室内需设计安装低频声学处理结构，以保证低频声场的均匀性指标，该结构不允许采用石棉/岩棉/玻璃棉等非环保材料；

（2）为保证室内声场的均匀性指标，投标单位需提供室内扩散体，具体形式及结构由投标单位提供，且在投标文件中给出具体的方案；

（3）混响室的内表面均需满足吸声系数≤0.06，投标单位需提供详细的设计方案；

（4）以上声学处理的方案必须提供至少两个成功案例，需提供相应的证明文件，如合同、技术协议及权威第三方计量鉴定报告。

#### 3.听音室室内声学处理结构

（1）听音室室内声学处理包括全频带声学处理结构，具体方案由投标单位提供，声学处理后室内空气质量需达到GB/T1883-2002《室内空气质量标准》对于一般居住房间的环保要求，终验收时提供权威第三方环境检测机构出具的检测报告。

（2）投标单位需提供地面声学处理，具体材料和安装均有投标单位负责，并保证最终的声学指标，投标文件中需体现该方案。

（3）以上声学处理的方案必须提供至少两个成功案例，需提供相应的证明文件，如合同、技术协议及权威第三方计量鉴定报告。

#### 4.吸声、隔声、防火门部分

（1）全消声室及半消声室和混响室门的隔声构造为双层门结构，分别为吸声隔声门和防火隔声门。

（2）外层为防火隔声门，安装于外墙上，防火等级T30，隔声量Rw≥60dB；内层为吸声隔声门，安装于内墙上，隔声量≥60dB；

（3）双层隔声门综合隔声量不小于双层墙隔声量, 必须在双层隔声门安装完成后提供招标方认可的第三方计量报告，投标文件中需提供详细的隔声量设计依据和计算说明；

（4）全消声室门洞尺寸：双开门＝2.4m（宽）×2.4m（高）；单开门＝1.0m（宽）×1.8m（高）。内房隔声门需满足电磁屏蔽指标要求，采用电磁屏蔽处理, 以确保整体的屏蔽效能:10MHz—1.0GHz≥80dB。

（5）半消声室门洞尺寸：双开门＝3.0m（宽）×2.6m（高）；单开门＝1.2m（宽）×2.2m（高）；

（6）混响室门洞尺寸：双开门＝2.5m（宽）×2.5m（高）；单开门＝1.2m（宽）×2.2m（高）；

（7）声品质评价间（听音室）采用单层门结构，隔声量Rw≥55dB.门洞尺寸=1.2m（宽）×2.1m（高）；

（8）所有隔声门均需开关轻便，且能停留在任意角度上，包括闭门器以及门档等结构；

（9）投标单位提供的门在声学实验室中至少有2个成功案例，需提供合同及技术协议等文件，同时必须提供门生产所在地权威第三方隔声性能和防火性能鉴定报告。

#### 5.全消声室电磁屏蔽要求

（1）电磁屏蔽处理包括全消声室屏蔽处理和控制室屏蔽处理，屏蔽效能需达到:10MHz—1.0GHz≥80dB，接地系统要求：＜0.1Ω；

（2）屏蔽室尺寸要求（可微调）：

①全消声屏蔽室：15m(长)×13m(宽)×10m(高)，具体尺寸以建筑尺寸及投标单位方案为准；

②控制室屏蔽室：7m(长)×3.5m(宽)×3 m(高)，具体尺寸以建筑尺寸及投标单位方案为准；

（3）屏蔽壳体结构方案：沿建筑外墙壁六面体采用屏蔽钢龙骨（80*40、50*30钢管）+外铺装屏蔽钢板(δ=2mm)形式，具体以投标单位方案为准；

（4）屏蔽板体结构形式：屏蔽板体六面体均采用不小于2mm厚优质冷轧钢板；所有钢板的连接采用平板对接式，板缝采用CO2气体保护焊接，具体由投标单位方案为准；

（5）控制屏蔽室采用手动插刀式旋转屏蔽门。屏蔽指标与屏蔽室屏蔽效能指标相同。

（6）屏蔽接口设备：所以进出屏蔽层的强弱电线缆、空调新风通风都需要进行屏蔽处理。其中强电通过电源滤波器滤波处理，弱电通过信号滤波器或波导管滤波处理，通风采用六角蜂窝通风波导窗转接处理，投标单位需提供详细的清单。

（7）内装要求：控制室屏蔽室内吊顶采用吸音微孔顶板（600mm*600mm*0.8mm），墙面采用环保型双面铝塑板、地面采用架空活动地板。室内安装一个嵌入式配电箱，配置相应数量的照明灯具及插座，投标单位需提供详细的供货清单。

#### 6.全消声室/半消声室/混响室内房基础隔振系统

（1）实验室需采用钢制弹簧减震器，该结构主要由螺旋钢弹簧和阻尼器构成，产品需由专业单位根据本工程特点，进行深化设计；

（2）必须保证弹簧表面光滑、无氧化坑、毛刺和裂纹；隔振系统应按免维护设计，无易损件；

（3）隔振系统设计固有频率≤3.5Hz，隔振效率≥95%，弹簧按螺旋压缩弹簧设计，隔振系统设计寿命大于50年；投标人需提供同类型弹簧300万次疲劳试验报告；

（4）投标人提供的产品和技术必须是成熟可靠的，并具有便捷性和耐久性，投标人需从原材料采购、深化设计、隔振器制造、施工工艺、售后服务等各方面详细阐述，以满足设计要求；

（5）弹簧隔振器的布置按楼板荷载分布确定，隔振器必须考虑易于安装操作和由于土建误差引起的后期调平，且隔振器的高度在上部结构施工工程中不随上部荷载的增加而不断变化以免发生危险，（即隔振器在上部结构施工时为非弹性）；

（6）由于隔振器安装在结构下部，不易维修和更换，要求寿命长，且无需日常维护。投标单位提供的减震系统布置图需具备满足中国国内结构设计甲级资质，并提供相关的设计文件和报告

#### 7.声品质评价间(听音室)基础隔振系统

（1）采用免维护减振结构，隔振系统固有频率：≤10Hz，隔振效率不小于95%。

（2）隔振系统由声学投标单位设计并提供，在总体设计阶段与设计院方共同确定，并提供施工指导。

（3）减振结构产生弹性形变的载荷范围应该比较宽，最大可用载荷应至少是最小可用载荷的5倍。要有权威部门出具的隔振系统形变量/载荷检测报告。

（4）弹性阻尼隔振总成的力学性能应该在建筑设计寿命内保持稳定，总成不需要更换。提供隔振系统寿命报告，质保期要求10年或以上。

（5）弹性阻尼隔振总成应防潮、防水、防火、无污染、抗腐蚀。所采用的隔振系统在类似的声学中实际使用。

#### 8.全消声室地网结构

（1）全消声室地面采用不锈钢钢丝网结构及土建预埋件等附件，承重大于200kg/m2，投标单位需提供详细的设计说明，包括钢丝网的选型报告等，同时投标单位负责设计、供货及安装。底部设置可拆卸的试验台架支撑结构，确保承载长x宽x高=0.5mx0.5mx1m米平台，采用相应措施，降低对声场的影响。

（2）全消声室地网下部需设计安装供行走的T型地格栅结构，同时该结构需要满足最终的声场指标的求，投标单位提供详细的设计说明文件。

（3）以上设计方案需在同类型全消声室中实际成功应用2个以上，并提供相应的证明资料。

#### 9.声学实验室吊装、支撑等附属设备

（1）全消声室内设备支撑及声学处理：室内配置方便移动的设备支撑4个，同时表面做相应的声学处理，避免对声场影响。可以根据后期使用随时卸掉支撑；

（2）全消声室、半消声室内设备吊装部件：全消声室、半消声室顶部需各安装9条吊装线缆，四个垂直墙面需各安装9个吊装点，线缆与吊装点安装要满足：①不破坏吸收结构②不需要使用时可收纳③使用时不影响声学实验室指标④单根线缆或单个吊装点纵向拉力载荷需达到50kg以上⑤线缆分布位置在设备安装阶段由招标方指定。

#### 10.空调系统及末级消声器系统总成

（1）本项目中，各实验室配备独立的空调系统，包括全消声室全室空调，半消声室全室空调，混响室全室空调，听音室全室空调。

（2）招标方负责为投标单位提供空调系统所需电力条件、冷冻水条件，其它均由投标单位负责。投标单位应在合同签订后1个月内提供整套设备的电源要求及配电柜安放位置、冷冻水要求及冷冻水供应点位置等。

（3）全消声室及半消声室和听音室室内温度控制在25±2℃，湿度控制在30~80％R.H。

（4）混响室室内温度控制在25±2℃，相对湿度50%±5%R.H。

（5）投标单位负责整个系统的集成设计及其系统的连动控制，负责根据实际测量工况要求，计算系统热负荷，并提出具体的冷量数据和方案。包括空调控制、新风补偿，环境监测与报警等。投标单位应提供系统整体技术设计的详细说明，并负责整个空调系统的设计、安装至最终验收的全过程。

（6）整个空调系统机组采用同一品牌产品，必须采用变频双风机组合式空调机组，主要功能段：初效段、新风段、表冷段、风机段、中效段（具体由投标单位设计）。投标单位应提供机组技术特点的详细说明。

（7）消声室全室空调系统至少要有三种模式，普通模式、试验模式、全新风模式。

（8）选用国际知名品牌，机组启动柜及其主要元件要求采用ABB、施耐德或西门子品牌，并带有热保护、故障报警及指示等功能；

（9）机组可实现在控制室间内直接控制和每台机组本地监控，本地监控和远程监控面板均能方便进行温度设定和状态查询、机组开启/关闭、机组运行状态查询、报警信息显示/查询、显示记录等功能。可通过RS485接口实现与信息化的通讯，并显示机组的故障信息、运行状态相关的参数等。

（10）机组由于供电故障在停电恢复以后，可自动启动，恢复正常工作；

（11）机组启动柜应设置手/自动转换开关，远程启停及运行报警信号端子等，机组要具有与系统防火阀联动关机功能。

（12）投标单位应在投标书中说明风道的具体做法，风管减震采用减震吊挂安装，所有风管、消声器不能与实验室内房硬连接。安装在实验室建筑屋面的每台机组配置专用隔振底座，满足噪声实验室对外部设备运转的减振、隔声、降噪的技术要求。所有风管必须进行隔声处理，在风道防火阀后，进入消声室内的风管，必须进行消声处理，直至风口。在该系统进行设计过程中，投标单位须进行消声器性能的计算。投标单位所提供的末级消声器应包括共振式消声器和阻式消声器。以保证全频带的消声效果，投标单位需提供风管内的详细设计方案；

（13）通风口需要合理布置，保证空调系统的高效、节能、环保。投标单位提供合理送回风方案，以确保不会形成短路，并保证室内气流均匀。

（14）全消声室和半消声室需设计室内消声风道，投标单位提供详细的技术方案。混响室风口为可制动开关设计，以满足特有的测试需求，投标单位需提供详细的技术方案；

#### 11.可移动模块化隔声测试窗

（1）测试窗采用模块化设计，具体分块按照招标方设计测试需求进行设计。

（2）测试窗尺寸：2.5m*2m（高*宽），测试窗需满足隔声测试需求，Rw≥60dB。

（3）供应商需提供所有配套附件（如叉车举升隔声块配件），保证用户顺利完成隔声窗安装和拆卸。

（4）投标单位需提供实际成功案例，至少2个以上,需提供相应的证明文件。

#### 12.室内照明系统

（1）全消声室、半消声室、混响室内平均照度需≥500LUX，至少分两档控制且使用嵌入式或透声灯具，减小声反射，且易于更换。听音室照度满足300LUX；

（2）照明系统不得使用发热量过高的产品，避免出现发热损坏灯罩及周边任何材料的问题。

（3）明灯具不能影响消声室的声场特性，更不能产生噪声，在消声室内，声学材料与土建结构之间有足够的布线空间，照明灯具可以灵活的布置在适当的位置。

（4）该系统还包括安全出口灯具，设置在消声室出口上方，在紧急状态时起引导作用的灯具。此灯具要求可靠性高且醒目，由大功率开关器件和锂电池组装。

#### 13.室内视频监控系统

（1）全消声室及半消声室和混响室内均各自安装一套独立的视频监控系统，各包含2个网络摄像头、1台硬盘摄像机、1台安装监控系统控制32寸液晶显示器，保证控制间能观察到消声室室内所有范围。

（2）硬盘录像机摄像头输入≥4路；所有摄像头同时工作每路录像时长≥240小时，硬盘存储内存＞2T。

（3）监控摄像头对声学实验室室内声学特性不产生影响。

（4）监控摄像头大于等于200万像。可录制1080P视频。

（5）监控系统使用独立开关供电。

#### 14.信号接口及声学处理

（1）各声学实验室设计弱电信号采集通道至控制室，由投标单位提出方案和所需材料及相应的进行声学处理，同时按照要求提供强电接口；

（2）全消声室所有线缆均需进行隔声和电磁屏蔽处理，最终满足本底噪声和电磁屏蔽指标要求；

（3）投标单位基于此要求提供详细的方案。

#### 15.声学设计及阶段指标检定

（1）投标单位在项目设计之初需进行 场地环境的振动、噪声数据的采集分析，提供声学实验室的可行声学设计方案，包括详细的室内声场和本底噪声等指标；

（2）项目施工过程中需分阶段进行现场噪声、振动数据采集分析，及时规避风险，如减振系统安装完成后需进行减振效果检定并形成报告；

（3）最终声学指标需由中国计量科学研究院进行鉴定并出具权威计量报告。

#### 16.备件及易耗品

提供3年用量备件及易耗品，同时提供易耗品明细和报价，供招标方选择。

#### 17.工艺设计

（1）实验室工艺设计由投标单位负责，施工图纸由第三方设计院（招标方提供）负责。最终设计能满足整体声学指标需求。

（2）须保证实验室的整体美观，突显科技感，布置规整清晰。

（3）投标单位须提供系统详细的声学设计方案，声学计算书、工程技术说明等。

### （五）主要依据标准

1. 满足ISO 3745-2012《声学 噪声源声功率级的测定-消声室和半消声室精密法》要求

2. 满足GB/T 6882-2008《声学 噪声源声功率级的测定-消声室和半消声室精密法》要求

3. ISO 3741 《声学 声压法测定噪声源声功率级混响室精密法》

4. GB/T 6881.1-2002 “声学 声压法测定噪声源声功率级混响室精密法”

5. JJF 1143-2006  混响室声学特性校准规范

6. 满足ISO 26101-2017《声学 自由场环境评定测试方法》

7. 满足GB/T 34828-2017《声学 自由场环境评定测试方法》

8. 满足 GB 3947-1996 《声学名词术语》要求

9. 满足 GB 3102.7-93 《声学的量和单位》要求

10. 满足 GB 3785-83 《声级计的电、声性能及测试方法》要求

11. 满足GB 50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》要求

12. 满足GB 500243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》要求

13. 满足 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧等级分级》要求

14. 满足 GB 50222-2017 《建筑内部装修设计防火规范》要求

15. 满足 GB50034-2004 《建筑照明设计标准》要求

16. 满足GB50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求

17. 满足GB/T 18883-2002 《室内空气质量指标》要求

### （六）其他要求

1. 中标单位需负责完成（1）全消声室、半消声室、混响室、听音室所有部件（包含清单中未列明但安装过程中所需要使用的各类配件、工具）采购、运输；（2）全消声室、半消声室、混响室、听音室的整体布局设计；（3）包工包料完成全消声室、半消声室、混响室、听音室的施工、安装、检测，直至满足采购人要求的消声标准并进行最终验收。

2. 本项目投标报价为满足采购人招标要求并能正常运行、符合验收标准的所有费用报价（由投标单位自行勘察计量确定并计算在报价内，投标单位需充分了解安装的环境条件，因本项目安装地点在施工场地内，中标单位需服从该场地施工单位对于安全文明管理的要求。采购人将协调施工场地内的通车、通电、通水等，可能产生的一切配合、使用、管理等费用均包含在报价内，投标单位在报价中自行考虑）。所有有关费用均包含在报价中，采购人不再支付任何其他费用。

3. 中标单位应在收到采购人相关指令后进行部件生产/采购，并在规定时间内完成布局设计、供货、安装施工、检验验收。未按照采购人相关指令进行生产/采购的，因此造成的一切损失由中标单位自行承担。

4. 本项目有关布局、安装方案应提前提交至采购人处审核确认，经采购人确认无误后方可实施。

5. 各阶段要求：

（1）整体布局方案设计阶段，中标单位负责提供专项布局设计内容的BIM模型，配合采购人模型整合工作时间节点和模型深度要求。中标单位应参加采购人组织的专项布局设计BIM协调及验收会议，并在会前配合采购人要求进行专项布局设计BIM模型检查及整改。

（2）安装施工阶段，中标单位负责提供三维模型，配合采购人模型整合工作时间节点和模型深度要求。中标单位应参加采购人组织的专项布局设计BIM协调及验收会议，并在会前配合采购人要求进行专项布局设计BIM模型检查及整改。对于安装施工过程中特殊的安装需求，中标单位负责提供运输技术要求及相关参数，配合采购人组织要求的安装施工模拟专项工作。

（3）安装完成后，依据BIM设计模型及安装施工过程中的变更与签证，结合现场实际状况，提供包括现场状况记录、完工模型在内的BIM模型。模型应达到采购人提出的BIM标准。

6. 中标单位应对安装施工场地进行现场复核，经原场地施工单位书面确认后进行移交。

7. 中标单位在完成安装施工后，应自行组织第三方检测机构进行检测检验并提供相应检测报告，确保达到采购人招标要求，检测费用由中标单位自行承担。

8. 中标单位在质保期满前半年内需组织第三方检测机构对声学实验室各项指标进性二次检测检验，并提供相应检测报告，检测费用由中标单位自行承担。若声学指标未能达到本文件设定指标，中标单位需在1个月内完成声学实验室维修工作，并在维修完成后再次组织第三方检测机构进行检测检验并提供相应检测报告，以确保声学指标达到采购人招标要求。

▲9.本项目建筑平面为20.73*67.13m的矩形结构，投标人所有方案不得改变已确定的建筑框架。

## 二、商务要求

### （一）交货时间及地点

部件生产/采购时间：合同签订且收到采购人相关指令后，根据双方商定的时间完成交货，交货的时间需不影响工程整体进度。

整体布局、安装方案提交时间：合同签订后90天内。

安装时间：收到采购人相关指令后90个工作日内（最迟不得迟于2020年11月）.

地点：之江实验室指定地点。

### （二）质保期

质保期：不小于3年，从验收检测合格第二个月开始算起。终生供应零配件，保修期内的维修费用由中标单位负责。易损密封件免费更换期 3 年。

### （三）验收标准

1.本项目验收由采购人负责，采购人组织第三方国家级检测机构进行项目验收，检测费用亦由中标单位承担。中标单位应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。

2.本项目具体验收标准为：按达到声学实验室总体要求及清单各分项要求为准。

3.采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标单位必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

### （四）售后服务保障要求

1.保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，中标单位应接到通知后 24 小时内派技术人员来维修（保修期后以按此执行），因停机耽误的时间，要把保修期向后顺延补回。如因同样的故障超过3次或者设备出现故障中标单位在30天内未予以解决的，采购人有权要求退货或换货。

2.质保期内如发生非人为情况下出现的破损、剥落、变形等现象或其他故障影响声学效果或妨碍采购人正常实验工作的，可免费更换或维修相应的声学构件；在超出质保期或人为损坏情况下，按市场价收取材料费用或成本费用。

3.电话技术支持：24小时提供电话咨询服务。做到接报修后1小时内响应，且在48小时内解决问题。

### （五）▲履约保证金

中标单位应及时向采购人缴交履约保证金，履约保证金最迟交纳时间为合同签订之日起的第5个工作日。本合同履约保证金为合同总价的5%。履约保证金在检测验收合格之后自动转为质量保证金，质量保证金在质保期满后若无质量及服务问题且收到中标单位退还申请后在不计利息的情况下由采购人负责全款退还。

### （六）▲付款方式：

合同签订后20个工作日内，采购人向中标单位支付合同总价的30%；所有部件完成生产/采购且运输至采购人指定地点后20个工作日内，采购人向中标单位支付合同总价的40%。安装施工完成，经第三方检测单位检测合格且完成最终验收后,由中标单位提供中标单位开具的全额发票后20个工作日内,采购人向中标单位支付合同总价30%；

### （七）合同履行

必须由投标主体履行合同。

# 第三章 投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价要求 | （1）投标报价是指一次性报出不得更改的价格。 （2）投标报价是履行合同的最终价格，有关完成本项目所需的技术方案编写（含整体布局安装方案等）、设备购置费、运输、安装施工（因本项目安装地点在施工场地内，中标单位需服从该场地施工单位对于安全文明管理的要求。采购人将协调施工场地内的通车、通电、通水等，可能产生的一切配合、使用、管理等费用均包含在报价内，投标单位在报价中自行考虑）、调试、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、人工、售后服务和税金、达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的 |
|  | 信息公告及评标结果公告媒体 | 浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上发布。 |
|  | 经批准或确认的本次采购方式 | 公开招标 |
|  | 分包或转包 | - 采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
|  | 投标人应当提供的资格证明文件、报价文件和商务技术文件 | （1）资格证明文件：见本章第三节。 （2）报价文件和商务技术文：见本章第三节。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  | 投标文件份数 | （1）纸质版：资格证明文件正本一份，副本无需提供；报价文件正本一份，副本四份；商务技术文件正本一份，副本四份。 （2）电子版（单独装袋，密封包装，U盘存储。）：一份，内容为1.已签字盖章的报价部分和商务技术部分编制并装订成一册正本的扫描件，PDF格式；2.可编辑Word版。 ▲投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
|  | ▲投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
|  | 样品提供 | 不要求。 |
|  | 现场演示 | 不要求。 |
|  | 采购机构代理费用 | 招标代理服务费： （1）参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的招标费率标准5折收取服务费，不足3000元按3000元收取。 （2）中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费； （3）招标代理服务费以电汇方式支付； （4）中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权对不足部分进行追索； （5）服务费缴纳账号： 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 开户银行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行 账 号：583777806700015 |
|  | 中标后注意事项 | （1）中标单位在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 （2）若中标单位未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 （3）若中标单位未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等） |
|  | 质疑与投诉 | （1）质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑（格式详见附件十六）。 （2）质疑起算日期：1）对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2）对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。 （3）质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 （4）投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
|  | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 第一节 总 则

### 一、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

1.“采购人”系指之江实验室。

2.“采购代理机构”系组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司。

3.“投标人”和“投标单位”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

4.“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

5.“▲”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“★”系指重要条款。

6.联合体：

联合体投标的，应遵守以下规定：

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购；

2）组成联合体参加本项目的，须在购买招标文件时做出相关声明，否则不予接受。

3）以联合体形式参加本项目的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

4）联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在联合协议中指定本项目主办人，并将联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）投标文件须由主办人盖章及其代表签署。

8）联合体投标，投标文件中供应商名称应注明“成员单位名称1和成员单位名称2的联合体”。

### 三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”。

### 四、投标费用

1.无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.中标单位在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章投标人须知前附表-11”。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策

小型、微型企业价格扣除。

（1）小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1）符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（3）对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（6）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

### 六、询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。其质疑起算日期如下：

1）对招标公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

2）对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的投标人，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。

3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。

4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑接收人：毛先生；联系电话：0571-87919156，

地  址：杭州市东信大道66号启迪楼1207室。

3.供应商投诉（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

### 七、特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标单位所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.关于要求原厂商授权的说明

招标文件中要求是提供原厂商授权的，建议在提交投标文件时一并提供。若提供不了原厂商授权的，可在中标公告后再向招标人提供原厂商授权。如原厂商无故不予授权，在预中标中标单位作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8.按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

## 第二节 招标文件的构成、澄清、修改

### 一、招标文件的构成

1.招标文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 项目需求说明

- 第三章 投标人须知

- 第四章 评标办法及评分标准

- 第五章 合同格式

- 第六章 投标文件格式/应提交的有关格式范例

2.与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

二、招标文件的澄清、修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

2.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 第三节 投标文件

### 一、投标文件语言和计量单位

1.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 二、投标文件的组成（资格证明文件、报价文件和商务技术文件三部分组成并单独密封包装）：

（一）资格证明文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1.资格审查材料（详见招标文件“第六章投标文件格式”中的“格式一：资格审查材料 ”）

（二）报价文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1.投标函；（附件一）

2.开标一览表；（附件二）

3.投标报价明细表；（附件三）

4.《中小企业声明函》及相关证明材料（非小微企业不需要提供）；（附件四）

5.投标人认为需要的其他文件资料。

（三）商务技术文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

- 法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（至少开标前三个月任1个月的社保证明）；（附件五）

- 投标声明书（附件六）

- 廉政承诺书；（附件七）

- 提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；

- 投标人情况表（附件八），质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件（按照资格条件要求提供，如有）；

- 同类项目实施情况一览表：2016年1月（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、实施日期等，附件十）

- 商务条款偏离表（附件九）

- 技术规范偏离表；投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“正偏离”、“负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足，同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任（附件十）

- 投标产品介绍（如有宣传册、彩页等应与标书装订在一起）（格式自拟）

- 组织实施方案（格式自拟）

- 拟投入本项目服务团队（格式附后）

- 质量保证措施（格式自拟）

- 应急保障预案（格式自拟）

- 备品备件配置（格式附后）

- 售后服务方案、培训方案、其他优惠承诺、合理化建议等（格式自拟）

- 其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要的其他技术文件资料或说明。（格式自拟）

### 三、投标报价

1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格；

2.投标报价是履行合同的最终价格，有关完成本项目所需的技术方案编写（含整体布局安装方案等）、设备购置费、运输、安装施工（因本项目安装地点在施工场地内，中标单位需服从该场地施工单位对于安全文明管理的要求。采购人将协调施工场地内的通车、通电、通水等，可能产生的一切配合、使用、管理等费用均包含在报价内，投标单位在报价中自行考虑）、调试、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、人工、售后服务和税金、达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

### 四、投标文件的签署及规定

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应资格证明文件和报价文件单独装订成册、商务技术文件合并装订成册，其中正本一份、副本四份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样，以及采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（报价文件、资格文件、商务技术文件）、投标人名称、投标人地址、投标人授权代表签字及日期。

▲3.活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

4.投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印（（原件和复印件须加盖公章）），注明“正本”字样，副本可以是正本加盖公章后的复印件。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 第四节 投标文件的递交

### 一、投标文件的密封及标记

1.将全部投标文件（资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分）分别包装。

2.投标文件（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）应按以下办法分别装袋密封：

相同部分的投标文件密封袋内装投标文件正副本。外层封皮上写明采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（资格证明文件、报价文件、商务技术文件）、投标人名称、投标人地址、投标人授权代表签字及日期并注明“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

4.投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标方拒绝接收。

5.招标方对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

### 二、投标文件的补充、修改或撤回

1.投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出补充、修改或撤回要求，必须提供有法人代表或全权代表签署的要求撤回投标的正式文件，本招标代理公司将予以接受。

2.投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.开标后投标人不得撤回投标，投标文件不予退还。

## 第五节 开标

### 一、开标流程从

1.采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标原则上采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

（1）采购代理机构开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。接着将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人身份证原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（2）采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（3）采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（4请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

（5）开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封。采购代理机构对供应商资格证明文件进行查验、核实，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。资格证明文件审查不通过的，不再进行商务文件、资信技术文件、报价文件的评审。并退还其他投标文件。

（6）对资格审查通过的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（7）商务和技术评审结束后，采购代理机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分之和的情况。

（8）采购代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

（9）评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标单位名单的时间和公告方式等。

### 二、投标文件鉴定

1.开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

2.如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 第六节 评标

### 一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

### 二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

### 三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

1.价格合理，方案、产品先进、可靠。

2.经营信誉。

3.反对不正当竞争。

### 四、评标程序

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### 五、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.以修正后的总价作为投标报价。

### 六、投标无效的情形

1.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

### 七、投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 八、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投  标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2.投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人全权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 九、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评标标准》。

## 第七节 授予合同

### 一、公告及定标

1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标单位。

2.采购代理机构自中标单位确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在之江实验室采购网等相关网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 二、签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标单位投标文件的规定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.招标文件，中标单位的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1.可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2.可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位

投标人评标综合得分=商务资信分+技术分+价格分

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

## 二、评分内容及标准

本评标标准是对 “投标人须知”中”“第五节开标”、“第六节评标”以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为：

| 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格分计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标单位的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：投标人的投标报价超过预算金额或最高限价的为无效报价。 本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。投标报价得分=(评标基准价／投标报价*94%)×30。 | 30分 |
| 商务资信 （5分） | 投标人提供同类业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分；（需提供合同复印件、完工/竣工报告并加盖公章，原件备查） | 3分 |
|  | 投标人有效期内的银行资质证明以及国家税务总局纳税信用等级A级证明，每提供一个得1分（提供复印件加盖公章，原件备查） | 2分 |
| 技术分 65分） | 投标单位案中设备的技术参数是否符合招标文件要求，其中招标文件中带“▲”的为必须满足项，投标单位选择的设备必须满足或者优于招标文件中所要求的技术参数或性能指标，不满足做废标处理；“★”的为核心项，每负偏离一项扣4分，扣完为止；其余参数每负偏离一项扣2分，扣完为止 | 24分 |
|  | 投标产品品牌档次优劣，产品型号，技术规格，参数证明材料的先进性等评分。以投标产品配置清单为准。 | 4分 |
|  | 针对本项目消声实验室特点制定的详细布局设计方案。按照整体布局设计方案的合理性，科学性，类似布局设计方案是否有过成功先例或缺陷等进行评分。 | 8分 |
|  | 对采购人现有场地情况的了解程度，整体布局设计方案中是否将各类影响因素均考虑在内（如周围地铁、高铁、马路等因素）各因素考虑不周全的酌情扣分 | 4分 |
|  | 针对本项目采购人现有情况制定的施工、安装、验收等整体组织实施方案的针对性及合理性。是否明确实施进度、周期安排等 | 4分 |
|  | 质量保证措施：是否具有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施；是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库等 | 4分 |
|  | 项目负责人、项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，项目小组人员资质情况和其他有关资质证书等情况（提供社保缴纳证明及资质证书复印件等相关证明材料，原件备查。） | 5分 |
|  | 售后服务方案（至少应包含质保期内及质保期后维护服务内容，是否具备完善的售后服务体系）的完整性、合理性、针对性，专业服务力量和服务保障方案的详细程度。 | 5分 |
|  | 本项目有针对性的服务响应及应急保障措施，具备的得5分，不具备或不完善的酌情扣分 | 5分 |
|  | 投标人承诺给予采购人的各种优惠折扣率、力度及合理化建议。 | 2分 |

# 第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标单位双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标单位的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

集 中 采 购 合 同

（一般货物类）

甲   方：      之 江 实 验 室

乙   方：

合同鉴证方：   浙江五石工程咨询有限公司

签署地点：    杭 州 市 余 杭 区

合同编号：

甲方（需方）：之江实验室

乙方（供方）：

采购代理机构： 浙江五石工程咨询有限公司

签约时间：      年    月     日

为保护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，之江实验室特委托  浙江五石工程咨询有限公司  经   公开招标  ，确定         为采购项目编号（ZJWSBJ-ZJLAB-201902G）的中标单位。经甲、乙双方协商达成以下条款：

第一条  采购标的

1.1 甲方同意向乙方采购、乙方同意向甲方提供本合同附件1所列明的货物（设备）（以下简称“货物”）。

1.2合同总价已包括货物金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费用及税金等为确保合法、正常使用货物所需支出的全部费用，除甲乙双方签订补充协议另有约定外，甲方有权拒付本合同约定合同总价以外的任何费用。

第二条 货物质量标准

２.1乙方提供的货物质量标准按以下约定执行：

２.1.1如甲方在本合同或附件中已指明所购货物品牌型号的，则产品应为甲方所指定品牌型号的原厂商生产的、完整、全新、未使用过的成套成品货物（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），货物品质不低于原厂商同类同规格货物品质标准。货物内附质量说明或使用说明的，乙方同时保证货物质量与内附说明一致，保证货物能按照货物内附说明正常运行或使用。

２.1.2除非双方另行约定，乙方提供的货物质量应符合同类同规格货物的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准；如没有上述标准的，则应具备该类货物通常所应具备的使用功能和质量标准，且能正常运行和使用。

2.1.3乙方保证货物中的软件（若有）应当与本合同及附件中的描述或要求一致，软件质量、功能与附带的说明一致，且已通过乙方（乙方为原厂商时）或原厂商（若乙方非原厂商）质量测试和检验，能正常运行或使用。乙方应当向甲方提供相应的软件使用许可，并按甲方要求提供乙方或软件的原厂商（若乙方非软件的原厂商）正式签发的软件使用许可的授权证明文件。

乙方保证货物中的软件不包含任何明显的或主要的缺陷、错误，不包含任何恶意的、破坏性的或可能导致未经授权者侵入、操作、控制计算机或计算机数据的计算机病毒、木马程序、后门程序等程序设计或程序代码。

２.1.4甲方对货物质量的其他要求:  详见附件         。

２.2乙方保证提供给甲方的货物符合本条有关货物质量标准的约定，且货物已通过原厂商质量测试和检验，并附带质量合格证书。货物序列号、包装箱号应与出厂批号一致，可追索查阅。若乙方非原厂商应确保进货渠道合法。

２.3本合同项下货物依下列第     项约定享有质量保证期：

（一）依该货物原厂商在货物附带的标准文件中的说明为准。

（二）享有为期     年的质量保证期（合同另有特别约定的以特别约定为准），该期限自本合同项下的全部货物验收合格之日（对于还需要进行安装调试或集成服务的，应自所有相应服务完成并验收合格之日）起开始计算，质量保证期内如货物出现任何质量问题，甲方有权要求乙方予以无条件维修、更换或退货。若甲方选择维修的，乙方应免费提供配件并现场维修。

（三）其他：                               。

第三条 货物交货

3.1乙方负责将货物安全运至甲方指定交货地点：                  。交货时间为：                。甲方收货联系人：             ，联系方式：            。

3.2乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保货物安全无损地到达交货地点。货物必须洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹，包装外观完好、无破损。

3.3 上述运输、包装、装卸及运输保险费用均由乙方负担，货物在按照本合同约定所有权转移给甲方前的全部风险由乙方承担。

3.4 货物交货时应当同时附有技术规格、使用说明、质量检验合格证书、         等相关文件或技术资料，文件或技术资料应当清晰、正确和完整。

3.5 甲方要求变更交货地点、交货时间的，应提前  日通知乙方，乙方应当予以同意，由此增加的运输费用由双方协商解决。

3.6乙方应当在货物运至约定交货地点前   日通知甲方，以便甲方做好接收准备。货物运至约定交货地点后   日内甲方对货物进行接收。接收时甲方有权对乙方所交货物的外包装完好程度、产品品牌、型号、数量、产地或生产厂商等是否符合本合同约定进行初验。乙方交付的货物存在损坏或短缺，或货物品牌、型号、配置等不符合约定的，甲方有权拒绝接收相应货物且乙方应按本合同约定承担违约责任。对于被拒绝接收的货物，可暂时存放甲方处，但货物毁损、灭失的风险由乙方承担。初验后应由甲方根据初验结果签署到货证明。

第四条  安装调试

4.1本合同项下 需要 提供安装调试服务。乙方应在      完成全部货物现场安装调试并使之符合验收合格的标准。在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方检查时发现乙方所供货物不符合合同约定或者乙方安装调试时造成货物损坏的，甲方有权要求乙方无条件换货或退货，乙方不同意换货或退货的，甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同约定承担违约责任。

4.2若乙方并非原厂商、而本合同约定安装调试服务提供方为原厂商的，则乙方有义务联系、安排、督促、要求原厂商按照本条约定履行安装调试服务义务。原厂商未按照本合同约定履行安装调试服务义务的，视为乙方未履行义务，甲方有权按照本合同“违约责任”条款的约定要求乙方承担相应违约责任。

4.3甲方为安装调试提供工作场地、电源等条件，货物安装调试所需的耗材应由安装调试服务提供方提供，安装调试服务提供方在安装调试过程中应当遵守甲方工作场所的工作纪律及相关管理规定。

4.4在货物的安装及调试过程中，安装调试服务提供方或其聘请的雇员遭受人身损害或安装调试服务提供方或其聘请的雇员令甲方或第三方遭受人身损害或财产损失，由此引起的一切法律责任由乙方全部承担。若甲方因此为乙方垫付任何款项，甲方有权要求乙方据实立即支付，且有权从应付乙方的价款中将上述款项自行扣除。

4.5 其他要求：乙方完成安装调试后，应自行组织第三方检测机构进行检测检验并提供相应检测报告，确保达到甲方招标文件及本合同要求，检测费用由乙方自行承担。 。

第五条 正式验收

5.1验收标准：按本合同第一、二条的约定进行验收。

5.2验收时间：安装调试工作完成并经第三方出具检测报告后，乙方应当在   日内（乙方无需提供安装调试服务的应在双方确定的交货时间之日起    日内）做好验收的必要准备并向甲方发出可以进行验收的书面通知。甲方自收到可以进行验收的通知之日起   日内开始对安装调试服务进行验收。双方书面另行约定其他验收时间的，按约定时间进行验收。

5.3验收范围包括但不限于：1.型号规格、数量、外观；2.出厂合格证、说明书等约定应交付的证书、资料；3.设备组件及所附技术资料；4.设备功能、性能等参数指标；5.             。

5.4验收合格的确认：验收合格后甲方签署验收合格证明，此时乙方完成合同交付义务。货物的所有权在验收合格前均归属于乙方，货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。如验收不合格，乙方应当立即采取措施纠正不符之处，并与甲方协商约定新的验收时间进行验收（简称“重新提交验收”）。若因重新提交验收而超出本合同4.1款确定的安装调试时间的（乙方无需安装调试的，若重新提交验收而超过本合同3.1款确定的交货时间），视为乙方未完成安装调试义务（乙方无需安装调试的，视为乙方未完成交货义务），乙方应承担逾期交付违约责任。

第六条 支付条款

6.1合同价款

6.1.1本合同附件1所列货物价款总计        元，（大写         元整）（以下简称“合同总价”）。

6.1.2 甲乙双方之间发生的本合同项下的一切价款、费用、金额均以人民币（币种）结算及支付。

6.1.3本合同项下的价款和价外费用均为包含增值税等所有税费的含税价，上述价款已包含本合同项下甲方应支付的所有款项，甲方无需再支出任何其他款项。

6.2 支付方式及支付时间

在乙方无任何违约行为的前提下，甲方应按照下列第（一）项约定向乙方支付款项：

（一）向乙方分阶段支付价款：

（1）自 合同签订 后 20 日内，向乙方支付 合同总额的30% ；

（2）自 所有部件完成生产/采购且运输至采购人指定地点 后 20日内，向乙方支付 合同总额的40% ；

（3）自 安装施工完成，经第三方检测单位检测合格且完成最终验收后,由中标单位提供中标单位开具的全额发票 后 20 日内，向乙方支付 合同总额的40%

（二）其他支付方式及支付时间：                 。

6.3 支付账户

支付时，甲方应按照本合同约定将款项划转入如下账户：

开户银行：

账户户名：

账号：

上述账户信息如有变更，乙方应在合同约定的相关付款期限前至少提前十个工作日以书面方式通知甲方，通知应加盖乙方公章。

6.4 发票

6.4.1乙方应当按照下列第 （1） 项约定开具并向甲方提供发票：

（1）在甲方支付款项前    个工作日开具并向甲方提供当次支付金额的符合规定的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

（2）其他约定:                             。

乙方必须提供符合中华人民共和国国家税务规定的全额增值税专用发票，若乙方无法提供增值税专用发票或因乙方原因造成发票无法认证成功，导致甲方无法抵扣进项税额，乙方应全额赔偿甲方因此产生的税额损失。如乙方依据税收法律法规无法开具（或通过税务机关代开）增值税专用发票，乙方应当开具合法有效的增值税普通发票。如未来乙方登记成为增值税一般纳税人，应及时通知甲方。自乙方登记成为增值税一般纳税人起，乙方应向甲方开具符合规定的增值税专用发票。

6.4.2甲方提供的开票信息如下：

单位名称：之江实验室

纳税人识别号： 12330000MB1478604D

银行账户： 33050161612709088888

开户银行：中国建设银行杭州宝石支行

地址：杭州市文一西路1818号 电话： 057156390521

6.4.3乙方应当在发票开具之日起    日内向甲方交付，否则甲方有权拒收发票并要求乙方重新开具。

6.4.4如乙方向甲方开具的发票无效、虚假、发票类型与合同约定不符，或者乙方发生迟延开具或交付发票的情形，或者乙方出现违反合同约定的其他情形，乙方应当赔偿甲方全部损失，包括但不限于税金、附加税费、罚金、滞纳金。

6.4.5如发生需要作废发票或开具红字发票等情形，乙方应当根据甲方要求及时开具发票。

6.4.6 因乙方未按约及时提供发票导致甲方迟延付款的，不视为甲方逾期付款，乙方不得因此向甲方主张承担逾期付款违约责任。

第七条 售后服务

详见附件2。

第八条 履约保证金/质量保证金

8.1合同签订前，乙方应向甲方缴纳合同总金额的 5 %作为履约保证金，履约保证金自全部货物验收合格后，由甲方确认乙方合同主要义务履行完毕后无息退还。

8.2全部货物提交验收时，乙方未申请退回履约保证金的，履约保证金在全部货物验收合格后自动转为质量保证金；乙方申请退回履约保证金的，乙方应在全部货物提交验收时向甲方缴纳合同金额 5 %作为质量保证金。若货款支付中已预留质量保证金的，本款约定的质量保证金金额与货款预留的质量保证金金额叠加，均作为质量保证金。质量保证金在质保期满时无任何质量和服务问题后无息退回给乙方。质保期内，乙方未按约履行质保及售后服务的，甲方有权视情况没收全部或部分质量保证金；如甲方因此安排第三方更换、维修产生费用的，由乙方承担，甲方有权在质量保证金中先予扣除；乙方应在收到甲方书面通知补足质量保证金之日起七个工作日内无条件补足质量保证金，否则应以应补足的质量保证金为基数按日万分之五向甲方支付迟延交付质量保证金违约金。

8.3 其他：  无  。

第九条  知识产权等侵权事务处理

9.1乙方保证乙方提供的货物及服务（无论乙方是否为该货物或服务的原厂商）不存在任何侵犯第三方知识产权及其他权利的情形。如果第三方声称乙方向甲方提供的货物或服务侵犯其知识产权或其他权利的，由乙方负责处理并自担费用，知悉上述事项的一方应立即通知合同对方；如第三方已就此对甲方或乙方提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权等维权行政执法程序（简称“侵权纠纷”），由乙方负责处理并自担费用，知悉上述事项的一方应立即通知合同对方，甲方并有权：（1）暂停履行对侵权纠纷所涉货物或服务的采购或支付义务，直至侵权纠纷完全解决至纠纷已按照生效的协议、调解书、裁决等履行完毕时再启动继续履行，就甲方作为当事人的侵权纠纷，乙方无条件按照甲方的要求配合甲方处理，乙方并应自担费用向甲方提供甲方与该第三方协商、诉讼、和解所需的一切协助（包括但不限于向甲方提供证明侵权不存在的各类证据、派出人员参加协商、诉讼或会谈等）；且（2）甲方有权选择与该第三方达成和解，并由乙方支付和解协议所约定的全部费用以及甲方因侵权纠纷而遭受的全部损失或费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、保全费、执行费、律师费、交通费、通讯费、差旅费、对第三方的损害赔偿金、行政处罚罚款、获取该货物或服务相应使用许可的费用、因停止使用或修改、替换侵权威胁所涉及的货物或服务而遭受的损失等）。如果甲方选择继续参加侵权纠纷法律程序，乙方应当赔偿甲方因侵权纠纷及履行和解协议、生效法律裁判而需支付的费用或遭受的损失（包括但不限于诉讼/仲裁费、保全费、执行费、律师费、交通费、通讯费、差旅费、对第三方的损害赔偿金、行政处罚罚款、获取该货物或服务相应使用许可的费用、因停止使用或修改、替换侵权威胁所涉及的货物或服务而遭受的损失等）。

9.2不论本合同是否解除或终止，本条款持续有效。

9.3 其他：            无              。

第十条  保密条款

10.1乙方应当对本合同的内容、甲方为本合同提供的技术要求、规格指标、计划、图纸、模型、样品等信息或资料以及乙方在签订、履行本合同过程中知悉或获得的所有有关甲方的商业秘密、内部资料等信息（即“保密信息”）予以保密，除非该信息是：（1）甲方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；或（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为乙方违反本保密义务而导致该信息公知公晓的；（3）乙方从有权披露该信息的第三方获取的信息，且乙方对该信息无保密义务；（4）在本合同谈判前乙方已独立开发的信息。

在本合同约定的保密期限内，未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。乙方的雇员为履行本合同约定而必须接触相关保密信息时，乙方可以将此部分保密信息披露给该雇员，但乙方应当告知该雇员相关的保密义务并和其签署书面保密协议，使其承担不低于本保密条款约定的保密义务。

司法、执法等机关（简称“有权机关”）或法律法规要求乙方披露保密信息的，乙方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，乙方应将此事立即书面通知甲方，使甲方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

10.2乙方或其雇员（无论该雇员是否已从乙方离职）在本条约定的保密期限内违反保密义务的，乙方应当对甲方因此所遭受的损失承担赔偿责任。如果乙方在本合同有效期内严重违反保密义务，甲方同时还有权提前解除本合同。

10.3如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将甲方为本合同提供的所有资料或物品返还甲方。

10.4 保密期限自本合同生效之日起算，保密期限为：永久，不因本合同的解除或终止而失效。

10.5其他：               无            。

第十一条 承诺与保证

11.1乙方清楚地知悉甲方的经营范围及合同签字人权限。乙方已阅读本合同所有条款，并对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

11.2 乙方保证具备签署、履行本合同的合法资格和能力，乙方在本合同项下的行为符合法律、行政法规、规章规定，乙方签署本合同或履行乙方在本合同项下的义务不违反乙方订立的任何其他协议，乙方在本合同项下的行为符合乙方的相关规定，且已获得公司（机构、组织）内部有权机构及/或国家有权机关的批准。

若乙方并非甲方所采购的货物或服务的原厂商，而是作为该原厂商的经销商或代理商与甲方签订本合同的，则对于任何依本合同约定应由或理应由原厂商提供的货物或服务或履行的其他义务（包括但不限于原厂商生产货物、原厂商维护支持服务、原厂商售后服务、知识产权及保密方面的义务等），乙方均有义务通过协议、安排、协调、购买、督促、要求等任何方式保证该原厂商按照本合同约定予以提供或履行，原厂商不按照本合同约定予以提供或履行的，视为系乙方的违约行为，甲方有权按照本合同约定要求乙方对该违约行为承担违约责任。

11.3乙方保证提供给甲方的全部资料、文件和信息均是真实、合法、准确、完整、有效的。

11.4乙方保证具备销售本合同项下货物及提供本合同项下各项服务的合法资质，并有义务在本合同履行期内持续保持该资质的合法有效性。乙方保证对所销售的货物合法享有所有权或处分权，货物不存在任何权属争议，也不存在任何未书面告知甲方的权利瑕疵或权利负担，包括但不限于被查封、被扣押、被监管、被出租、被留置、存在拖欠购置价款、维修费用、国家税款、损害赔偿金等情形或者货物已为第三人设定担保等。

11.5其他：

第十二条  其他约定

12.1 权利保留

任何一方在本合同项下的权利并不影响和排除其根据法律、法规和其它合同所享有的任何权利。任何对违约或延误行为施以任何宽容、宽限、优惠或延缓行使本合同项下的任何权利，均不能视为对本合同项下权利、权益的放弃或对任何违反本合同行为的许可或认可，也不限制、阻止和妨碍对该权利的继续行使或对其任何其它权利的行使。

12.2 通知

12.2.1本合同任何一方当事人传递给对方的通知，须按本合同所列的联系人、联系电话、通讯地址等联系方式进行。 一方联系人、联系方式如有变动，应于发生变动之日起三个工作日内以书面形式通知对方，因未及时通知而造成的损失由变动方承担。

12.2.2其他：  乙方发生影响本合同正常履行的不利情况的，乙方应立即书面通知甲方，甲方有权要求乙方为本合同的履行提供甲方认可的担保（包括保证、抵押、质押或银行保函等方式），在乙方提供甲方认可的担保前，甲方有权暂停履行本合同项下的采购或支付义务。

12.3  税收

12.3.1合同双方均同意根据适用的税收法律法规各自缴纳其应承担的本合同或本合同项下的一切税收。甲方除依据本合同“支付条款”支付相应款项外，无义务向乙方额外补偿或支付任何税款。如果依据税收法律法规，甲方应当为乙方代扣代缴任何税款，甲方有权在依据本合同支付相应款项前扣除应代扣的税款；如甲方按照税收法律法规已为乙方代缴了税款，但未能在支付本合同约定款项时扣除相应数额，乙方应当在接到甲方提供的代缴税收证明文件后立即全额偿付甲方已代缴的税款。

12.3.2其他：

12.4 不可抗力

12.4.1由于发生不可抗力事件（如战争、暴动、严重火灾、水灾、台风、地震、政府行为和禁令等事件），致使合同任一方不能履行合同义务时，遭受不可抗力事件影响的一方负有在合理时间内尽快通知合同对方和采取合理措施减少对方损失的义务。

遭受不可抗力事件影响的一方在履行前述义务后免除违约责任。但其合同义务不因此免除。经合同双方协商同意，合同履行时间可合理延长，延长时间相当于因事件发生受到影响的时间。

12.4.2其他：

12.5 权利义务的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得通过任何方式出售、转让或转移其在本合同项下的任何权利或义务。

12.6 市场宣传

未经甲方书面同意，乙方不得在市场宣传中使用与甲方的合作案例，不得将甲方作为业务合作伙伴进行宣传，不得使用甲方的名称、标志、商标等。

12.7 合同的完整性及解释顺序

12.7.1下列文件是本合同不可分割的组成部分，并按下列优先顺序进行解释：

（1）本合同及附件；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）招标（谈判、磋商）文件及附件；

（4）投标（响应）文件（如果有）；

（5）投标人所作的其他承诺；

12.7.2 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

12.7.3上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。    12.8 合同条款的可分割性

如果本合同的任何条款被司法机关或其它有权机关宣布为无效、非法或其它形式的不可执行，本合同其它条款仍然有效，双方均应遵照执行。

12.9 合同使用文字及效力

除甲乙双方另行书面约定外，本合同项下所有文件、资料、工作说明书、产品说明书、手册、书信、电传、通知、电子邮件及其他书面文件若包含中文及其他语言文字的，均应以中文或中文含义为准。

第十三条  违约责任

13.1 乙方的违约行为及责任

13.1.1乙方交付的货物存在损坏或短缺，或货物品牌、型号、配置性能、货物质量等不符合合同约定的，乙方应当按照甲方要求立即进行整改，予以无条件维修、更换或退货，并承担由此产生的全部费用。在乙方按要求完成整改前，甲方有权拒付相应合同价款。乙方拒绝整改的，甲方有权解除合同，按本合同13.1.3.1的约定追究乙方违约责任。乙方因整改未按本合同3.1款要求的时间交货或未按本合同4.1款约定的期限履行安装调试义务的，视为逾期，甲方有权按照13.1.2项的约定行使权利。

13.1.2未按约定交付期限向甲方交付货物或完成安装调试服务、集成服务工作的，乙方应自逾期之日起按照合同总价的  1  ‰乘以逾期天数向甲方支付违约金；如果乙方逾期 30 日以上仍未交付货物或完成安装调试服务、集成服务的，甲方有权解除本合同，按本合同13.1.3.1的约定追究乙方违约责任。

13.1.3乙方提供的安装调试服务或集成服务验收不合格，应当重新进行安装调试或集成工作，并与甲方约定新的验收时间进行验收。如果连续经过 3 次验收均不合格或自合同约定的安装调试或集成服务应当完成之日起 60 日内仍不能验收合格的（以最先届至的为准），甲方有权选择行使下列权利：

13.1.3.1解除本合同，乙方向甲方返还甲方已支付的全部价款（对于未支付的价款，甲方不再支付），乙方同时应按合同总价的 30 ％向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方遭受的全部损失。

13.1.3.2要求重新提供符合合同约定的服务，乙方同时应按合同总价的 30 ％向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方遭受的全部损失。

13.1.4乙方违反“承诺与保证”条款中任一约定的，甲方有权解除本合同，并按本合同13.1.3.1的约定追究乙方违约责任。

13.1.5乙方未按本合同约定履行培训服务、维护支持服务或其他约定义务的，应按照甲方要求承担继续履行、采取补救措施和赔偿损失等违约责任，并按以下约定向甲方支付违约金：对于超过时限不履行义务的，乙方应自逾期之日起按照合同总价的 1 ‰乘以逾期天数向甲方支付违约金；对于其他违约情形的，乙方应就每一违约事件按照合同总价的  5  ％向甲方支付违约金。违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方遭受的全部损失。甲方认为违约行为已对甲方项目工作造成重大不利影响或者经甲方催告后乙方仍未提供支持维护服务、培训服务或其他约定义务的，甲方同时有权解除本合同。

13.1.6乙方应当向甲方支付违约金或赔偿金的，应当在甲方发出索赔通知后 30 日之内支付给甲方。如甲方尚有未向乙方支付的款项的，乙方同意甲方有权从未支付款项中扣除相应数额的款项。

13.1.7上述所称损失是指直接损失和间接损失，包括但不限于诉讼费/仲裁费、保全费、执行费、律师费及调查取证费、鉴定费、公证费、公告费、评估费等相关费用。

13.2甲方的违约行为及责任

甲方违反本合同约定逾期支付合同价款的，甲方应自逾期之日起按照逾期支付合同价款的 1 ‰乘以逾期天数向乙方支付违约金。

第十四条  双方补充约定的其他事项

第十五条　法律适用与争议的解决

15.1 本合同适用中华人民共和国法律。

15.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过协商解决，协商不成，按照以下第（二）种方式解决：

（一）向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

（二）将争议提交 杭州 仲裁委员会并按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

15.3 在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

第十六条  合同的生效、变更及合同份数

16.1本合同经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章、乙方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章后生效。

16.2 本合同生效后，未经双方共同协商并达成书面协议，任何一方不得擅自变更本合同约定。

16.3本合同正本一式 柒 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，鉴证方执 壹 份，均具有同等法律效力。

16.4与本合同有关的招投标文件及相关承诺系本合同的组成部分。

（以下无正文）

甲方（合同专用章）：  之江实验室

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

日期：      年     月    日

乙方（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

日期：      年     月    日

鉴证方（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

电话：

地址：

日期：      年     月    日

合同附件1：

货 物 清 单

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、型号和规格 | 具体技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同总价 （含税） | 大写人民币 整 |  |  |  |  |  | 元 |  |

注：本次采购   （有/无）   样本，样本                。

合同附件2：

售 后 服 务 承 诺

至少应包括以下内容：

- 质保期内服务事项；

- 售后服务的响应时间、售后联系方式（售后地址、电话、联系人、手机号等）；

- 培训计划；

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

联系人(签字)：                  联系人(签字)：

日期：    年   月   日          日期：    年   月   日

# 第六章 投标文件格式

（要求提供但未提供格式的文件由投标人自行编制）

### 外层包装

投 标 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件或报价文件或商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

日期：    年  月  日

正本（副本）

### 资格证明文件封面

资格证明文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

格式一：资格审查材料

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； - 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； - 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； - 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； - 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 投标人是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（若投标时间为 1-6 月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告），即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关内容；未经审计的，提供近 6 个月任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； - 部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本),并加盖公章； - 银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 具有良好商业信誉特别声明--详见附件1 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函--详见附件2 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； - 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； - 最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； - 依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 | 没有重大违法记录承诺函--详见附件3 |
| 7 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图（2个）：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | - 提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图，查询渠道：“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html） - 提交公司架构及股权结构。 |
| 9 | 特定资格要求 | 须提供符合“第一章 招标公告”中“四、投标人资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件复印件并加盖公章。 |
| 10 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件1：

具有良好商业信誉特别声明

之江实验室、浙江五石工程咨询有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附件2：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

之江实验室、浙江五石工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行（项目名称：）（项目编号：）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附件3：

没有重大违法记录承诺函

之江实验室、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加（项目名称）（项目编号）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

报价文件封面

正本（副本）

报价文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

- 报价文件目录

- （1）投标响应函………………………………………………………………（页码）

- （2）开标一览表………………………………………………………………（页码）

- （3）投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

- （4）《中小企业声明函》、（中、小微企业资格证明材料）、监狱企业资格证明材料、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）……………………………………（页码）

### 附件一 投标响应函

投标响应函

致：之江实验室、浙江五石工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本4份；商务技术文件正本1份，副本 4份；电子版1份。具体内容为：

(1)开标一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件和资格文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

### 附件二 开标一览表

开标一览表

致：之江实验室、浙江五石工程咨询有限公司：

按招标文件要求，我方（投标人）承诺按照如下开标一览表的价格完成[项目编号：       ]项目名称：      ]标项：     的内容实施。

开标一览表

金额单位：

投标总价

金额大写： ， 小写：

供货期/质保期：

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标单位名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

### 附件三 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：                         项目编号：

金额单位：

| 序号 | 名称 | 技术参数及配置标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：具体格式可根据项目实际情况自行拟定

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期：    年   月   日

### 附件四《中小企业声明函》、（中、小微企业资格证明材料）、监狱企业资格证明材料、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加之江实验室           （项目名称）采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业提供的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

中、小微企业资格证明材料（满足以下其一即可）

（1）供应商和报价产品生产企业在当地中小企业行政主管部门的确认意见书或《中小企业申明函》。

（2）供应商和报价产品生产企业相关网站的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。相关网站：小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）或浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

（3） 供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。

小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认    公司为     行业的   （请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局或其他具有认定资格的职能部门

年     月     日

### 监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加之江实验室的        提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

说明：

1、若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

商务技术文件封面

正本（副本）

商务技术文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 资信技术评分索引表（请放在目录前页）

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  | 专家自主评分 |  |

根据评分标准自行调整。

- 商务技术文件目录

- 法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书……………………………（页码）

- 投标声明书……………………………………………………………………（页码）

- 廉政承诺书…………………………………………… ………………… ……（页码）

- 提供有效的经营执照复印件……………………………………………………（页码）

- 投标人情况表……………………………………… ……………………………（页码）

- 质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件…………………………………………（页码）

- 同类项目实施情况一览表………………………………………………………  （页码）

- 商务条款偏离表……………………………………… …………………………（页码）

- 技术规范偏离表……………………………………………………………   …（页码）

- 技术服务方案………………………………………    …………………  ……（页码）

- 实施技术人员一览表……………………………………………………………（页码）

- 售后服务方案………………………………………………………………………（页码）

- 培训方案……………………………………………………………………………（页码）

- 其他…………………………………………………………………………………（页码）

### 附件五：法定代表人资格证明书、法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

致：之江实验室、浙江五石工程咨询有限公司

我________________（姓名）系_________________________投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

法定代表人授权书

致：之江实验室、浙江五石工程咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人

授权                       （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的

项目（招标编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

附授权委托人身份证复印件正反面及社保证明。

法定代表人（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名（签字）：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

移 动  电 话：

一、法定代表人参加投标的，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书；

二、★法定代表人委托授权代表参加投标，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书及社保缴纳证明。

三、★投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2019年6月（含）以后任意一月社保缴纳证明。

### 附件六 投标声明书

投标声明书

之江实验室、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加        项目[招标编号：              ]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件七 廉政承诺书

之江实验室：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件八 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件九 投标人情况表

投标人情况表

填表日期：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发证单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |
| 证书情况 |  |  |  |

应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、各资信类证书、认证体系证书等的清晰复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十 技术规范偏离表

技术规范偏离表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 技术支持资料（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.表后需提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答。若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

3.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十一 实施技术人员一览表

项目负责人情况表

项目名称：                   项目编号：

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

实施技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十二 售后服务方案

售后服务方案

项目名称：                   项目编号：

| 售后服务机构介绍 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 服务方案内容、措施及承诺 | 1. 2. 3. 4. |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页，格式可自拟）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十三 同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人须按照评分标准要求提交相应证明材料；

2、所有证明材料复印件应清晰，应能体现签订时间、双方签字盖章等内容；

3、投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的复印件内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十四 弃标函

弃标函

浙江五石工程咨询有限公司：

我公司           ，于  2019年    月    日报名参与  （项目名称）     项目，由于                    原因，经研究决定放弃投标。特此声明。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前3个工作日将弃标函盖章发送至我公司邮箱。邮箱：2810140286@qq.com。

### 附件十五 备品备件配置清单

备品备件的配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件十六 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。