- 招标需求

一、项目编号：ddzx-lx2020034

二、采购单位名称：兰溪市社会事业发展集团有限公司

三、项目概况与项目要求

（一）项目概述

本项目建设区域心电网络平台，立足区域卫生事业发展的目标和要求，旨在以区域心电网络的建设提升区域医疗卫生服务能力、服务效率和服务水平，不断提高人民群众健康水平。通过建设功能完备、标准统一、安全可靠的区域心电信息体系，实现心电信息互通、资源共享、服务协同，促进医疗卫生管理机制的创新和服务模式的转变，并有效推动全区卫生事业全面提升。

区域心电网络平台能够实现医疗机构心电检查的统一接入，包括各级医院、乡镇及社区服务中心，所有心电数据实现集中管理，对于基层医疗单位可提供远程技术支持。心电网络平台与电子病历、电子健康档案管理、区域影像等平台联动，推动区域跨医疗卫生机构之间的医疗卫生业务协同，提高卫生机构的协同工作效率，优化配置医疗资源、提高监管和决策效率。

1、建立区域心电网络系统，采用统一、规范的数据存储传输规范，以解决区域内不同厂家、型号心电设备数据的兼容性问题。

2、实现区域内心电数据共享与协同。区域范围内居民心电检查资料统一保存和全面共享，各医院及社区查阅、共享、交流心电数据，丰富居民电子健康档案和电子病历信息。

3、实现区域远程心电会诊。基层医院与诊断中心医院的心电会诊，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平。

4、实现区域心电质控及监管。区域内心电检查质量监控和基层医院心电报告质量监控，统计分析区域心电检查结果，对区域内流行病或突发事件有效监控。

5、实现工作流程自动化，从申请单的提交、预约、收费、检查、数据录入直到输出检查报告，心电信息管理系统都能给予很好的支持，使这些工作过程全自动化进行。

6、节约成本，各科室采集的心电图可通过网络自动传送到心电图室，由专业医师统一发放检查报告，既可以减少失误，又方便快捷。用普通A4或者B5纸代替热敏纸打印心电图报告，为医院节约大量的成本。

7、实现高效在线诊断和远程会诊，远程心电数据可通过4G、WIFI网络传入，实现心电在线诊断和远程会诊，提供科室心电医生诊断效率。

8、建立科研资料库，由于心电图实现信息化管理，心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得非常方便，利用这些资源，有利于科室人员培训、研究创新、量化管理等工作开展。

9、心电管理监管平台，通过心电网络系统规范化全院心电检查流程，通过统计分析为心电质控提供相应数据支持。

- （二）技术参数

- 1、软件

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 诊断中心 | - 依托医院建立诊断中心，在诊断中心内部实现心电检查流程的优化，向下实现对基层医院提供心电诊断服务，向上实现心电检查数据在区域内的数据集中和共享， - 建设专家会诊平台，在心电诊断中心疑难的病历，可以通过平台的专家诊断服务，实现区域内的心电专家会诊，专家会诊支持智能终端，实现移动远程诊断。 - 支持会诊流程管理，通过诊断组配置，重新组合检查机构和检查医生，实现诊断组的工作量动态平衡，实现医疗资源的优化整合。 - 区域诊断中心支持查看全局的检查工作量，统计分析医生、诊断组、检查机构的工作量分布，实时监控各个诊断组的当天工作量和即时工作量以及每个医生的平均工作量。 |
|  | 监管中心 | - ▲利用大数据可视化展示系统，通过区域内心电检查、诊断、资源分布、等数据的分析挖掘，对区域内的业务就资源进行精准定向指导和调整优化。【提供卫健委心电大数据展示系统知识产权相关证明】 - 利用大数据可视化展示系统动态显示医院信息、医生信息、报告信息、会诊信息，直观反映区域心电业务整体情况。 - 支持地理信息系统展示，通过地图全方位展现区域内的医疗机构的运行情况【提供GIS区域心电监测管理系统知识产权相关证明】 - 支持各级医疗机构检查量的统计，支持周、月、季度、年等不同统计周期。 - 实现管理部门对设备、病人、医生、检查报告的监管；通过软件自动诊断和抽检的方法，对基层医院的心电报告实现质量监控。 - 通过对区域内的心电检查结果的统计分析，实现对区域内流行病或其他突发事件的监控。【提供数据挖掘、分析及质控系统自主知识产权证明】 |
|  | 数据中心 | - 区域数据中心实现区域内所有心电数据的以标准HL7 格式的数字化存储以及共享，并为所有的心电数据提供统一的管理平台。 - 为心电数据提供注册、存储、访问服务，并提供系统接口、数据归档等功能，提供心电远程诊断、教学、质控等服务功能。 - 部署基层医疗机构心电工作站，完成现有数字接口的心电采集设备接入，实现数据与区域会诊平台对接。 |
|  | 报告分析 | - ▲支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析。【提供叠加波功能经医疗器械注册的证明文件】 - ▲支持心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能。【提供心电向量、心室晚电位、心率变异功能经医疗器械注册的证明文件】 - ▲支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。【提供阿托品药物试验功能经医疗器械注册的证明文件】 - 支持导联纠错功能，心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，可以通过软件进行纠正。【提供心电图导联错接纠正自主知识产权证明文件】 - ▲支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。【提供避免显示导致漏诊自主知识产权证明文件】 - ▲梯形图生成技术【提供梯形图功能经医疗器械注册的证明文件】。 - 支持对比图谱功能，可根据姓名、门诊号、住院号、检查时间自动筛选出同一患者多次检查的心电图，并将多次检查的心电图、检查时间、诊断结论等在同一屏幕显示。【提供对比图谱功能经医疗器械注册的证明文件】 - 支持危急值预警，系统自动诊断危机值数据，支持窦性心律、房性心律、室性心律、预激分类、房室阻滞、束支阻滞、ST-T改变、心室肥大、起搏心电、心肌梗死、心房肥大、交界心律、其他综合等13类70种以上的预警分级，可依据检查报告自动诊断的结果进行预警。【提供检验报告复印件】 |
|  | 移动会诊 | - 系统支持移动专家会诊，可在移动端浏览心电图原始波形，调整增益、走纸速度、显示模式，完成诊断报告。 - 会诊终端支持Android和iOS系统等各种品牌智能终端。 - 移动会诊可将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。 - 支持数据在微信中打开，需要显示原始数据，支持走速、增益的调整，并支持导联布局的切换。 |
|  | 设备接入 | - 为充分利用现有设备，系统需具备第三方数字接口设备的接入能力，完成现有设备对接和管理。 - 根据临床实际需要，支持重新定义报告格式，并且可对其进行相应的统计分析。 - 支持接入设备的数据归档和管理。 |
|  | 系统集成 | - ▲支持与医院相关系统对接，可从对接系统中自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。【提供通用接口交互管理系统软件自主知识产权证明】 - 支持第三方系统调阅心电图报告，通过调用插件，可浏览并打印心电图报告。 |

## 2、硬件

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 12导心电图机 | - 支持12导心电图采集 - 一体化平板设计，全触控操作，无需外接键盘和采集仪。【提供产品制造商公开发布的资料证明】 - 显示屏幕≥10寸 - 具备LAN、USB等传输接口 - 支持智能操作系统，可远程更新升级【提供软件功能截图】 - 心电图主机支持内置4G功能、2.4GHz/5GHz无线Wi-Fi【提供公开发表的证明材料】 - 锂电池额定容量≥10400mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作【提供产品制造商公开发布的资料证明】 - 输入阻抗：≥10.0MΩ - 内部噪声：≤15μVP-P - 共模抑制比：≥89dB - 耐极化电压：±600mV - ▲频响范围：0.05-249Hz全频滤波【提供医疗器械注册证或检测报告证明材料】 - QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供QTc算法功能截图证明材料】 - 心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。【提供自动下载获取待检查信息列表功能截图】 - ▲心电图机通过IHE测试【提供IHE认证证书复印件】 - 对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。【提供心电图机支持优先诊断功能证明】 |
|  | 展示大屏（电视） | - 屏幕尺寸≥65英寸 - 分辨率≥4K（3840*2160） - 2*HDMI2.0 - 刷新率 60Hz - 内置底座，可壁挂 |

五、系统要求

1、产品的投标资格认证：所投产品符合国家有关管理法规，投标文件中须提供有效期内的医疗器械注册证及心电采集设备医疗器械注册证。

▲2、为保证产品使用过程中的稳定性，投标人须保证所投心电网络系统软件及心电采集设备均为同一品牌。

3、系统数据传输全面支持FDA所制定的XML格式为架构心电图传输标准，HL7标准的集成标准。扩展性好，性能稳定、高效，采用成熟软件开发技术。

4、系统接口必须满足招标方设备品牌的全覆盖，能够支持现有各种心电设备信息的数字化采集、统一存储、管理，不接纳第三方接口的方式；保证今后扩增引进心电仪器的有效接入。

5、与医院现有的HIS等信息系统集成，完成心电数据等的信息共享，所需要的费用包含在投标总价里面

6、系统安装后，培训招标方正确使用、管理和维护应用软件和硬件，解决应用运行过程中出现的问题，保证应用正常稳定运行。终生免费提供软件升级和维护维修服务。

六、其他要求

1、软件产品需要提供医疗器械注册证复印件；

2、硬件产品需要提供医疗器械注册证复印件。