采购需求

本次招标项目：

物理治疗设备

一、执行标准：

1．符合2016版TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》

2．执行GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》国家标准

3．GB150-2011《压力容器》国家标准

4．《压力容器安全技术监察规程》

5．GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求

★6．具备CMD医疗器械产品认证资格

7.   具备特种设备制造许可证A5（医用氧舱）资质

二、主要技术要求：

（一）舱体部分

1．氧舱结构形式：三舱七门式，直列式布局。采用平底结构，无地下室设计，舱体总体高度＜3100mm

▲2．舱体规格：治疗舱1（常规治疗舱）：（直径×长度）3200×7000mm

治疗舱2（ICU重患抢救舱）：（直径×长度）3200×6500 mm

过渡舱：（直径×长度）3200×3500 mm

▲ 3．设计压力：0.3 MPa    最高工作压力：0.2 MPa

▲4．治疗人数：30人

治疗舱1：14人，治疗舱2：12人，过渡舱4人

5．人均舱容≥3m3

★6．舱门透光尺寸及数量：采用氧舱新型平移门，以消除门坎，方便轮椅和担架的进出，舱门尺寸加宽为（宽×高）1000×1900 mm，数量7个；

提供审核通过的报批图纸，图纸中应明确体现舱门尺寸，以证明供应商完全掌握该项高新技术，同时提供第三方国家级权威机构证明材料。

7．照明方式及数量：采用冷光源外照明装置，最大照度100Lx，数量25只

8．观察窗尺寸及数量：透光直径300mm，数量18只

9．摄像窗：舱体两侧外置式摄像窗，数量10只（透光直径Ф120mm），治疗舱1和治疗舱2各4只，过渡舱2只。

10．传物筒：采用具有国际先进水准的新型传物筒并配有先进的传物筒安全联动控制装置及压力显示和安全连锁装置，透光直径≥300mm，主副舱治疗舱及过渡舱每舱室各1套。数量 3套。

11．舱内座椅采用高靠背角度可调双扶手高级轿车座椅，要求该座椅可以任意固定和拆卸，当舱内选择座位式治疗时，该座椅可以通过设置在舱壁下部拉杆上的固定卡环实施固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放担架或ICU病床。

12．舱内采用全新的装饰布局模式，所有装饰板和舱内设施均采用模块化可拆卸固定结构，需要时可将所有装饰板和舱内设施快速拆除和恢复，以满足舱室内整体定期消毒的需要；舱内设施布局合理美观，充分满足操作和检修的方便性需要；舱内装饰材料必须采用阻燃等级为A级的金属材料，座椅面料阻燃等级为≥B1级，要求具有较高的档次和人性化设计理念。

13．舱内配设全方位拾音对讲装置

14．每舱均配设输液吊架1套

15．舱内壁饰装采用彩色合金板

16．舱内天花板采用平顶装饰模式

17．舱内设备层采用彩色合金板饰装并留有检修门

18．舱内地板采用高强度、防静电石塑板铺设，地面采用全封闭结构，以满足舱室内整体消毒净化的要求，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利的排至舱外。

19．供氧方式：单人单管流量计监控自动呼吸调节供氧

20．排氧方式：缓冲式舱外排氧

21．操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制

22．供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》新标准。

★23.每座位设置新型无断点多用途过舱导联装置，共30套，每座位一套。

供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料

24．按GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》新标准之要求，配备消防水喷淋系统。

（二）操作控制台

操作控制系统由1台数字自动化操作控制总台和3台机械式分控台组成；

㈠总控台

1．数显温控仪					3套

2．高保真立体声氧舱专用主对讲机        	2台

3．应急呼叫显示报警装置                        		3套

4．多功能数字刻录记录一体机			1台

具备刻录记录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能。

5．功放机                                      			1台

6．高保真立体声音箱                              		4套

7．电气控制系统                                		1套

8．单人供氧动态显示仪                        		30套

9．先进的触摸屏式微电脑操作控制系统            3套

10．应急电源（UPS2000山特）			2台

11．氧气稳压分配管                      			3套

12．标志、铭牌                                		1套

㈡分控台Ⅰ（治疗舱1）

★1．加减压操作阀门（配新型手动机械式拉杆操作阀）2套

加减压各1套

投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料

2．互通阀（配新型手动机械式拉杆操作阀）	1套

3．供氧操作阀门                                                        1套

4．压力显示系统                                		4套

精密压力表1只

普通压力表1只

氧源压力表1只

供氧压力表1只

5．全自动声光报警式测氧仪（配记录仪） 	1台

6．采样流量计                               			1套

㈢分控台Ⅱ（治疗舱2）

1．加减压操作阀门（配新型手动机械式拉杆操作阀）2套

加减压各1套

2．供氧操作阀门                                                                   1套

3．压力显示系统                                		            4套

精密压力表	1只

普通压力表	1只

供气压力表	1只

消防水压力表       1只

4．全自动声光报警式测氧仪（配记录仪） 	          1台

5．采样流量计                               			          1套

（四）分控台Ⅲ（过渡舱）

1．加减压操作阀门（配新型手动机械式拉杆操作阀）2套

加减压各1套

2．供氧操作阀门                                                                     1套

3．压力显示系统                                		             2套

精密压力表	1只

普通压力表	1只

4．全自动声光报警式测氧仪（配记录仪） 	             1台

5．采样流量计                               			             1套

（三）加减压系统

1．静音型螺杆空压机：排气压力1.25MPa，排气量≥5.1m3/min      2台

2．配冷干机2台

3．储气罐为：设计压力1.5MPa，最高工作压力1.4MPa，容积≥8m3，4台

4．配气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。

5．系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》和TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》标准要求。

（四）供排氧系统

★1．供氧方式：采用低阻力供氧方式，单人单管供氧流量计监控，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。

投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料

★2．排氧方式：低阻力排氧方式

投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料

3．系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。

★4．舱内配设具有国际先进水准的多功能呼吸气体医疗模块。

每组模块具备常规吸氧（呼吸调节器自动供氧）、无阻力一级吸氧、雾化吸氧和负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置五种功能。投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料

（五）空调系统

★1．空调送风方式：采用永磁耦合感应传动送风方式

投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料

2．采用吸顶式空调，治疗舱1：2P    2台，治疗舱2：2P    2台，过渡舱2P  1台。

（六）电气控制柜

设立独立电气控制柜，对整套设备所有用电器进行控制，设立隔离变压器保护及备用电源2套。

（七）监控系统

1.配备彩色电视摄像监视系统10套，采用进口广角彩色摄像机10台，广角、低照度镜头10只， 23寸彩色液晶显示器4台。

2.舱体外部正面加装不小于49寸LED液晶电视3台，每舱室1台，以满足实时显示舱内监视图像的需要。

（八）消防系统

1．按GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。

2．配备消防水罐（工作压力：1.5MPa，容积：6m3）1台

（九）计算机自动化操作控制系统

·投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料

计算机自动化操作控制系统要求具备以下功能

1．对加减压过程的程序化控制

2．智能排氧

3．氧浓度自动监控

★4．故障自检功能

投标供应商应提供第三方国家级权威部门证明材料

5．语音提示

6．舱内压力自动保护

7．智能记录

8．软件系统一键还原

9．断电自保

10．记录、存档和打印

三、设备各项性能指标必须达到或优于GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》和2016版TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》。