浙江省国际技术设备招标有限公司关于杭州市第一人民医院GE 3.0T磁共振设备维保项目的更正公告

一．采购人名称：杭州市第一人民医院

二．采购项目名称：GE 3.0T磁共振设备维保

三．采购项目编号：0625-25215559

四．采购公告发布日期：2025年6月13日

五．更正理由：修改采购需求和评标办法前附表

六．更正事项：

| 更正事项 | 变更内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 更正前 | 更正后 |
| 第三部分 采购需求 二、商务技术要求 | 增加条款 | 21、采购方根据实际需要，本次维保服务期间，维保方需提供超导匀场一次，供应商应提供具有超导匀场和涡流校准的实施能力证明。（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 第三部分 采购需求 二、商务技术要求 | 增加条款 | 22、具有专用励磁，匀场工具，并提供具有励磁工具和匀场工具的相关证明文件（如采购发票等）。（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 第三部分 采购需求 二、商务技术要求 | 增加条款 | 23、保修期内可提供高清去金属伪影技术（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 第三部分 采购需求 二、售后服务要求 3、技术培训 | 增加条款 | 3.2对设备操作人员进行MR设备临床应用课堂培训，提供课堂培训方案和具有培训能力的证明（如师资名单或过去二年的成功案例）（注明投标文件所在页码）。 |
| 第三部分 采购需求 二、售后服务要求 3、技术培训 | 增加条款 | 3.3对医院临工科人员提供MR设备维修课堂培训，提供课堂培训方案和具有培训能力的证明（如师资名单或过去二年的成功案例）（注明投标文件所在页码）。 |
| 第四部分 评标办法 评标办法前附表 | 1、采购需求响应: 供应商对“第三部分 采购需求”各项技术和商务要求进行响应，实质性技术商务参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得38分。其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。扣至0分止。（分值38分） | 1、采购需求响应: 供应商对“第三部分 采购需求”各项技术和商务要求进行响应，实质性技术商务参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得47分。其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。扣至0分止。（分值47分） |
| 第四部分 评标办法 评标办法前附表 | 增加第11项 | 11、图像检测质量指标保障措施方案评价：要求保证措施详细完善（评分范围：3分、2分、1分、0分） |
| 第四部分 评标办法 评标办法前附表 | 增加第12项 | 12、对供应商设备日常巡检服务的实施方案评分：要求措施详细完善，可操作性强（评分范围：3分，2分，1分，0分）； |
| 第四部分 评标办法 评标办法前附表 | 增加第13项 | 13、提供突发性问题的解决措施及特殊紧急事件的合理化处理措施方案评价，要求措施方案合理可行，紧急事件处理快速（评分范围：3分，2分，1分，0分）； |
| 第四部分 评标办法 评标办法前附表 | 11、业绩评价：提供供应商自2022年1月1日以来具有本项目中同型号磁共振设备保修服务的业绩，需提供用户清单和合同扫描件为证明材料（时间以合同签订时间为准），合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容。 每提供1份合格的业绩证明材料得1分，最多得3分。 （分值3分） | 14、业绩评价：提供供应商自2022年1月1日以来具有本项目中同型号磁共振设备保修服务的业绩，需提供用户清单和合同扫描件为证明材料（时间以合同签订时间为准），合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容。 每提供1份合格的业绩证明材料得0.5分，最多得1分。 （分值1分） |
| 第四部分 评标办法 评标办法前附表 | 12、投标人具有ISO9001国际标准质量管理体系认证得1分， 投标人通过基于医疗行业的ISO13485国际标准质量管理体系认证得1分， 提供有效期内的证书扫描件，否则不得分。（分值2分） | 15、维保人员配备：提供负责本项目维保人员情况，具备MR设备本次招标设备同机型的考核合格的、在有效期的原厂服务资质证（需同机型，提供证明材料）。每提供一个得1.5分，最高得6分。 |
| 第四部分 评标办法 评标办法前附表 | 13、价格分：以有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其它供应商按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 | 16、价格分：以有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其它供应商按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 |
| 提交投标文件截止时间和开标时间 | 提交投标文件截止时间和开标时间另行公告通知。 | 2025年7月23日14点00分00秒 |

七．其他事项：修改后的采购需求和评标办法前附表内容见附件。

八. 联系方式：

1.采购人信息

名  称：杭州市第一人民医院

地  址：杭州市浣纱路261号

项目联系人（询问）：陈科

项目联系方式（询问）：0571-56007307

质疑联系人：朱寅翼

质疑联系方式： 0571-56006083

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：孙翔、汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860244

E-Mail：a85860244@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱老师

监督投诉电话：0571-87800218

第三部分   采购需求

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 项目概述：GE 3.0T磁共振设备维保 预算：130万 服务期：1年 |
| 二 | 商务技术要求 |
| ▲1 | 服务内容：1台 GE SIGNA Premier型磁共振维保，保修1年，全保(包括含磁体、液氦、水冷机，线圈）。 |
| 2 | 服务商有长期稳定的服务机构，具有并且已经开展GE 3.0T整机的维保能力，提供投标整机的维保能力，提供服务商成功案例的业绩及用户名单。维修工程师具备专业维修能力，并提供相关证明。 |
| 3 | 采购人不统一组织现场踏勘，需自行了解所维保的设备状况、病人量以及场地和相关的周边环境情况;维保服务终止时，中标人必须确保设备运行正常，配件不得以次充好。 |
| 4 | 服务商必须在国内设有专业、充足的设备零配件仓库，备件供应100%保障。 |
| 5 | 提供MR设备GE线圈保用，需在24小时内提供原厂的备用线圈。 |
| 6 | 定期保养：保修期内每年提供设备预防性维护保养服务4次，参照此设备使用说明书提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录中文报告(含总结评估报告)。确保系统能按照制造商的产品白皮书或国家、国际标准要求运行。 |
| 7 | 在维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并经采购方使用科室与医疗设备科的同意后快速调用配件。贵重部件的拆换需经采购方工程师证实认可，每次维修完成后，服务商工程师向院方提供书面中文维修报告一份。 |
| 8 | 单次故障最长修复时间在三个自然日之内（特殊情况除外）。 |
| 9 | 在设备入保后，建立《医疗设备保修档案册》，该档案册每年度更新一次，其中包括保修合同、设备信息、保养维护报告、检测报告、维修报告、配件更换明细（含价格）、停机天数等，方便医院随时了解在保设备情况。 |
| 10 | 提供数字化远程诊断与维修服务，帮医院提早做计划，无计划外停机。 |
| 11 | 具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求提供仪器资料、检测报告样本作证明（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 12 | 供应商的维修工程师可显示全套诊断软件，并保证能够解决所有需要service key才能解决的设备故障。 |
| 13 | 保修期内提供设备远程质控（故障日志，设备健康度，风险预警，风险动态提示，液氦压力，液氦水平，冷头温度，屏蔽层温度，压缩机状态，压缩机水温水流水冷系统水温，水压，电路板等关键部件监控 温湿度监控 保养提醒）≤24h/次 |
| 14 | 供应商提供能及时获取并实施原装系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 |
| 15 | 配件保障：服务商的磁共振的主要配件（射频功放，梯度功放，磁体监控，氦压机）采购须具备合法性合规性资质证明，主要配件生产或维修配件供应商需是医疗器械注册证的申请人，同时该注册证的结构以及组成的内容中须清晰可见包含射频功放，梯度功放，磁体监控，氦压机等磁共振主要配件。提供全新射频放大器报关单。 |
| 16 | 供应商提供的磁体必须全新原装磁体，并具有更换全新原装磁体的能力，磁体来源合法。 |
| 17 | 提供MR设备磁体制冷保修，应包括液氦及时供应，冷头，氦压机、水冷机等制冷系统部件的原厂全新部件更换，为保证维修的及时性，提供全新冷头报关单或相关证明文件。（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 18 | 具备提供Premier专用梯度放大器SSSA和电源SSSPS的能力，为保证维修的及时性，提供报关单或相关证明文件。（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 19 | 具备Premier梯度线圈更换的能力，提备历史更换工单证明。（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 20 | 维修零配件须提供全新合法原厂零配件，提供相关报关单凭证。维修好的设备性能应达到国家有关标准。每次检修提供详细的中文维修报告。 |
| 21 | 采购方根据实际需要，本次维保服务期间，维保方需提供超导匀场一次，供应商应提供具有超导匀场和涡流校准的实施能力证明。（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 22 | 具有专用励磁，匀场工具，并提供具有励磁工具和匀场工具的相关证明文件（如采购发票等）。（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 23 | 保修期内可提供高清去金属伪影技术（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |
| 三 | 售后服务要求 |
| 1 | 项目维护计划 |
| 1.1 | 参照此设备使用说明书提供详细的设备预防性维护保养计划 |
| 1.2 | 每年提供设备定期保养4次，并提供符合原厂技术要求的保养报告。 |
| 1.3 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 |
| 2 | 工程师资质要求 |
| 2.1 | 有服务于本项目的常驻服务人员，具有MR设备的考核合格的、在有效期的原厂服务资质证。（提供服务资质证，注明投标文件所在页码） |
| 3 | 技术培训 |
| 3.1 | 有全职的应用培训人员，满足MR设备维修保障服务，并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。提供人员姓名、资料。 |
| 3.2 | 对设备操作人员进行MR设备临床应用课堂培训，提供课堂培训方案和具有培训能力的证明（如师资名单或过去二年的成功案例）（注明投标文件所在页码）。 |
| 3.3 | 对医院临工科人员提供MR设备维修课堂培训，提供课堂培训方案和具有培训能力的证明（如师资名单或过去二年的成功案例）（注明投标文件所在页码）。 |
| 4 | 维修能力 |
| 4.1 | - 具备失超恢复能力，提供过往维修记录。（注明投标文件所在页码） |
| 4.2 | 能保障液氦供应，提供证明材料。（注明投标文件所在页码） |
| 四 | 商务条款 |
| 1 | 付款方式： 中标人为中小企业：在合同生效以后，并具备实施条件后5个工作日内支付合同金额40%作为预付款，合同生效保修期开始后6个月内，支付至合同保修款的90%，合同结束后，提供详细维保记录和医学工程部工程师提供的服务考核表后支付剩余10%保修款。 中标人为非中小企业：合同生效保修期开始后6个月内，支付至合同保修款的90%，合同结束后，提供详细维保记录和医学工程部工程师提供的服务考核表后支付剩余10%保修款。 |
| 2 | 开机率要求：每台机器开机率≥96%（按每年365天计算，1年内累计停机时间不超过15天。）；若所保设备未达到以上开机率保证(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，招标人有权选择终止合同，并拒付后续的保修款。 |
| 3 | 响应时间要求：在保修服务期内提供24小时技术电话支持（24小时x365天）。并提供报修电话，以及维修服务网点、人员联系方式。接到报修电话后15分钟内提供专业工程师电话支持。如需派工上门，1小时内确认派工信息和工程师到达医院所在地时间。自接报修电话始，在12小时内派工程师到现场实施维修，直到设备恢复正常。 |
| 4 | 如需派工上门，1小时内确认派工信息和工程师到达医院所在地时间。自接报修电话始，在12小时内派工程师到现场实施维修，直到设备恢复正常； |

评标办法前附表

| 序号 | 评审内容 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应: 供应商对“第三部分 采购需求”各项技术和商务要求进行响应，实质性技术商务参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得47分。其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。扣至0分止。 | 47 | 客观分 |  |
| 2 | 评委根据供应商提供的设备故障保修服务方案评分：要求保修服务方案合理内容详尽完善（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 3 | 评委根据供应商提供的设备日常维护保养服务方案评分：要求保养服务方案合理内容详尽完善（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 4 | 对供应商设备故障保修服务的质量保证措施方案评分：要求措施详细完善，可操作性强（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 对供应商设备日常维护保养服务的质量保证措施方案评分：要求措施详细完善，可操作性强（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况评分：要求设备设施齐全、安全措施完善（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 主要部件详细储备情况，提供相关证明资料。要求储备充足，能及时供应（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 建立运行服务保障应急预案，方案对项目实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况完整程度评价。（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 设备维保的实施过程中，现场人员管理方案的规范性、可实施性评价。（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 故障预防诊断措施及管理制度：故障预防诊断措施及管理制度详尽、合理、完整、具有可操作性评价。（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 图像检测质量指标保障措施方案评价：要求保证措施详细完善（评分范围：3分、2分、1分、0分） | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 对供应商设备日常巡检服务的实施方案评分：要求措施详细完善，可操作性强（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 13 | 提供突发性问题的解决措施及特殊紧急事件的合理化处理措施方案评价，要求措施方案合理可行，紧急事件处理快速（评分范围：3分，2分，1分，0分）； | 3 | 主观分 |  |
| 14 | 业绩评价：提供供应商自2022年1月1日以来具有本项目中同型号磁共振设备保修服务的业绩，需提供用户清单和合同扫描件为证明材料（时间以合同签订时间为准），合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容。 每提供1份合格的业绩证明材料得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |  |
| 15 | 维保人员配备：提供负责本项目维保人员情况，具备MR设备本次招标设备同机型的考核合格的、在有效期的原厂服务资质证（需同机型，提供证明材料）。每提供一个得1.5分，最高得6分。 | 6 | 客观分 |  |
| 16 | 价格分：以有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其它供应商按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10 | 客观分 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。