公开招标采购文件

项目编号：ZJ-2531785

项目名称：120指挥调度信息化平台改造升级

嘉兴市急救中心

浙江国际招投标有限公司

2025年7月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	7

第二章  采购内容及需求	13

第三章  供应商须知	44

第四章  评标办法	56

第五章  采购合同	62

第六章  投标文件格式	66

# 第一章  招标公告

项目概况

嘉兴市急救中心120指挥调度信息化平台改造升级招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于 2025年7月30日 9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2531785

项目名称：嘉兴市急救中心120指挥调度信息化平台改造升级项目

预算金额（元）：2196000.00

最高限价（元）：2196000.00

采购需求：

标项名称: 嘉兴市急救中心120指挥调度信息化平台改造升级

数量: 1

预算金额（元）:2196000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：120指挥调度信息化平台改造升级1项，详见招标文件。

备注：国产

合同履约期限：标项 1，按文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：【标项1】无

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月30日 ，每天00:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月30日 9:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月30日 9:30

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府采购网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

（5）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

5.本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云。

6.本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http：//hn.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嘉兴市急救中心

地    址：嘉兴市昌盛中路354号

传    真：

项目联系人（询问）：  黄意焘

项目联系方式（询问）：0573-83679281

质疑联系人：倪修文

质疑联系方式：0573-83679281

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：0571-81061803

项目联系人（询问）：苑洪春

项目联系方式（询问）：0571-81061814

质疑联系人：徐钱良

质疑联系方式：0571-81061800

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉兴市财政局

地    址：嘉兴市南湖区环城西路55号

传    真：

联 系 人：姚工

监督投诉电话：0573-82031217

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：嘉兴市急救中心 采购人地址：嘉兴市昌盛中路354号 联系人：黄意焘 联系电话：0573-83679281 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 项目联系人（询问）：苑洪春 项目联系方式（询问）：0571-81061814、13065702633 传真：0571-88473430 邮编：310012 Email：14847913@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 适用 □不适用 |
| 6 | 投标产品主体 | 核心产品为程控交换机和防火墙， |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2025年7月11日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱14847913@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，供应商自行解密。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。） 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：苑洪春，电话：13065702633，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 供应商若选择非开标当天递交，请确保在前一个工作日，将备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：苑洪春，电话：0571-81061805、13065702633） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长或代理机构代为将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 # 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 要求 对“第二章采购内容及需求”中要求提供视频演示的条款，供应商应在在投标截止时间前，递交自行录制的“视频文件”，演示时间不超过20分钟。各投标人递交的音视频文件光盘或U盘中应有确保文件正常打开的播放器。 供应商若选择当天递交视频文件：递交时间：投标截止时间之前，地址：嘉兴市友谊街310号20楼2006房间，接收人：苑洪春，电话：13065702633。 供应商若选择非开标当天递交，请确保在前一个工作日，将视频文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307，接收人：苑洪春，电话：13065702633） |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。 3.本项目采购标的及所属行业： 序号; 标的; 所属行业. 一; 120指挥调度信息化平台改造升级-设备. 1; 数字程控交换机; 工业. 2; 中继网关; 工业. 3; 数字话机; 工业. 4; IP 话机; 工业. 5; 主备录音服务器; 工业. 6; 呼救受理坐席工作站; 工业. 7; 网络交换机; 工业. 8; 智能全流程监控系统; 工业. 9; 网络边界防火墙; 工业. 10; 入侵检测; 工业. 11; 堡垒机; 工业. 12; 数据库审计; 工业. 13; 安全态势感知平台; 工业. 14; 准入系统; 工业. 15; 车载信息终端; 工业. |
| 22 | 联合体和分包 | （1）对于联合协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （2）对于分包意向协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 23 | 联合体投标说明 | （1）以联合体形式投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 （2）以联合体形式投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件评标细则要求提供材料的，视为符合评审要求。 |
| 24 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 （6）根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号文件）的要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的业绩、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门。 |

# 第二章  采购内容及需求

一、项目概况

1、根据上级部门要求及中心发展需要，嘉兴市急救中心将基于现有急救指挥调度平台完成独立接警工作，为保证工作的顺利过渡开展，将对现有指挥调度信息化平台进行扩展升级改造。供应商应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。

▲2、本项目为交钥匙项目。投标人需保证整个软硬件系统的正常集成、上线和流畅使用，整体费用已包含在内。本次采购产品，须能够与采购方原有系统兼容，投标方需做好信息对接实施方案。

二、建设目标

120急救指挥调度信息化平台改造升级项目在保持系统一贯稳定的前提下，将120指挥调度系统优化、改进的地方应用到现有系统中，更加紧密结合急救医疗业务的实际；依靠最新的现代先进技术，建立整体可靠性能高，功能强大，操作简捷灵活，通讯通畅，数据清晰完整的120指挥调度系统。同时考虑到今后发展，易于将来的升级和功能扩展。

三、技术要求

充分利用现有系统的软件、设备和数据等资源，保护既有投资，不因改造造成既有系统资源丢失。具体如下：

（1）在不改变现有指挥调度系统软件协议接口基础上，完成新硬件设备安装、调试；

（2）在对本项目采购的系统软件部署及硬件设备升级时，不应造成对用户服务的中断，不得影响现有120及96120电话的正常受理；

（3）保证与现有GPS终端、急救分站系统、上车即入院（医院端）等系统客户端的无缝对接；

（4）保证将系统运行开通至今当前运行数据（数据库、录音文件、系统配置参数）的内容平滑移植到新的系统中，不应造成用户任一数据的丢失。

（5）保证现与公安系统对接的联动信息能正常受理。

（6）必须保证现有系统的完整性、兼容性、稳定性。

▲以上技术要求为必须全部满足，投标时提供承诺书，格式自拟。

四、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 120指挥调度信息化平台改造升级-设备 |  |  |
| 1 | 数字程控交换机 | 1套 |  |
| 2 | 中继网关 | 1套 |  |
| 3 | 数字话机 | 2部 |  |
| 4 | IP 话机 | 10部 |  |
| 5 | 主备录音服务器 | 2套 |  |
| 6 | 呼救受理坐席工作站 | 4套 | 显示器8个 |
| 7 | 网络交换机 | 1台 |  |
| 8 | 智能全流程监控系统 | 1套 |  |
| 9 | 网络边界防火墙 | 1台 |  |
| 10 | 入侵检测 | 1台 |  |
| 11 | 堡垒机 | 1台 |  |
| 12 | 数据库审计 | 1套 |  |
| 13 | 安全态势感知平台 | 2套 |  |
| 14 | 准入系统 | 1套 |  |
| 15 | 车载信息终端 | 15套 |  |
| 二 | 120指挥调度信息化平台改造升级-附属及配套 |  |  |
| 1 | 录音接口机箱 | 2套 |  |
| 2 | 8路数字录音卡 | 2块 |  |
| 3 | 8路模拟录音卡 | 2块 |  |
| 4 | IP电话录音软件 | 1套 |  |
| 5 | 网络配件 | 1批 |  |
| 6 | 防雷击插座 | 10个 |  |
| 7 | 受理调度坐席软件 | 4套 | MPDS调度许可2个 |
| 8 | 防病毒软件 | 1套 |  |
| 9 | 机房建设 | 1项 |  |
| 10 | 调度席位 | 8套 |  |
| 11 | 5G可视化视频通话平台 | 1套 |  |
| 12 | 多方式定位系统 | 1套 |  |
| 13 | 智能AI调度辅助 | 1项 |  |
| 14 | 等保测评 | 1项 |  |

五、具体技术要求

| 序号 | 功能要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数字程控交换机 | / |
| 1.1. | 通讯服务器主机（模块化机架，LINUX操作系统，最大15000门分机容量，支持TDM+IP混合接入，BHCC 30万，BHCA 90万，220V供电），2套； |  |
| 1.2. | ≥8端口数字坐席接口板（单板提供8路数字2B+D接口，支持原厂数字话机接入）：1块； |  |
| 1.3. | 1E1数字中继接口板（单板提供≥1个E1数字中继30B+D接口，用于运营商接入）：2块； |  |
| 1.4. | 内置IVR软件许可：1套；（内置多层语音导航菜单，可自定义播报内容，可管理） |  |
| 1.5. | 黑白名单软件许可（内置报警黑名单过滤，支持手动自动设置）：1套； |  |
| 1.6. | TSAPI 监视软件许可（坐席/IVR状态监视许可，摘挂机忙闲状态）：1套； |  |
| 1.7. | CCD排队软件许可（内置坐席排队，支持外排故障时自动接管排队，保障接警坐席电话接入）：1套； |  |
| 1.8. | CCS坐席统计软件许可（内置坐席通话记录统计和查询）：1套； |  |
| 1.9. | IP用户软件许可（支持原厂IP话机接入）：10个； |  |
| 1.10. | 数字用户软件许可（支持原厂数字话机接入）：8个； |  |
| 1.11. | 系统冗余热备软件许可（支持双通讯服务器的冗余热备无缝切换，切换时不影响当前通话）：1套； |  |
| 1.12. | ACR 高级技能路由：1个； |  |
| 1.13. | SIP中继许可：30个； |  |
| △1.14. | 电话排队机应是统一语音和IP通信的基础设施，可为中心建立下一代多媒体通信网络，电话排队机必须支持TDM+IP混合模式。（提供产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |
| 1.15. | 系统应具有开放性。系统提供即插即用的CTI接口，无需外接网关。CTI链路需保证冗余热备，内置CTI需支持CSTA。 |  |
| 1.16. | 系统需采用双服务器，提供冗余热备无缝故障切换功能，切换时不得影响当前通话。（提供产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |
| 1.17. | 同时系统需提供内置的ACD软件模块作为冗余备份，如果CTI软件发生故障，系统内置的ACD软件保证正常的呼叫路由。 |  |
| △1.18. | 需支持能与区县分中心120的电话排队机之间互联采用电话排队机内部ABC组网协议，并可实现网络内部的功能全透明，统一网管等。（提供产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |
| 1.19. | 电话排队机应能提供多种主流的中继接口，用于连接电信运营商网络。这些接口应包括：双线环路模拟中继，能够模拟中继来电显示。ISDN数字中继，包括BRA和PRA。R2信令中继。SIP中继，支持Direct RTP技术。H.323中继。 |  |
| 1.20. | 硬件体系结构支持分布式概念，可以实现语音控制模块（CPU或通信服务器）和媒体网关分离，便于灵活的来设计多节点语音网络架构。 |  |
| △1.21. | 电话排队机BHCC（忙时最大呼叫完成数）不低于30万，BHCA（忙时最大呼叫次数）不低于90万，MTBF不小于40年，系统可靠性大于99.999%，最大容量100000门IP/TDM用户。（提供产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |
| ▲1.22. | 中标后签订合同前，需提供设备原厂商项目授权函及售后服务承诺函原件。 |  |
| 二 | 中继网关 | / |
| 2.1. | 模块与容量：≥6个模拟插槽或≥4个数字模块插槽，≥24个模拟端口或4个数字中继，本次配置1个数字模块。 |  |
| 2.2. | 数字模块：每模块1,2或4个E1/T1/J1（使用RJ-48c）接口多达4个数字模块（每个网关最大4个中继）可选1+1或2+2冗余中继，本次配置2个E1中继接口。 |  |
| 2.3. | 会议模块：用于会议应用 |  |
| 2.4. | I/O：MOH（呼叫保持音乐），NB（夜铃） |  |
| 2.5. | 以太网接口：双冗余100/1000以太网接口（2个RJ-45接口） |  |
| 2.6. | RS-232：用于基本配置与调试媒体处理 |  |
| 2.7. | 语音编码：G.711,G.726,G.732.1,G.729A,GSM-FR每通道独立动态编码 |  |
| 2.8. | 回音消除：G.165,G.168-2002（32,64或128msec回音消除1） |  |
| 2.9. | 语音质量：动态可编程抖动缓存VAD，CNG，802.1P/Q VLAN标签DIffServ，语音质量监控，G.729B |  |
| 2.10. | DTMF/MF传输：网络侧或PSTN侧检测和生成，遵从RFC2833的DTMF转发，呼叫进程音检测及生成 |  |
| 2.11. | 接口：10/100Base-TX，USB,RS-232,NB relay,MOH |  |
| 2.12. | 信令数字-PSTN协议：CAS:MF-R1:T1CAS(E&M,Loop,Start,Feature Group-D,E911CAMA),E1CAS(R2 MFC)numerous protocol and county variants、ISDN PRI:ETSI/EURO ISDN,ANSI NI2 and other variants(DMS100,5ESS)QSIG(basic call),IUS(SIGRAN),VN3,VN4,VN6 |  |
| 2.13. | 控制协议：SIP，（MEGACO-只用于数字中继）安全IPSEC，HTTPS，TLS（SIPS），SSL，Web access list RADIUSlogin，SRIP3 |  |
| 2.14. | 硬件规范：物理≥445mm x320mm x345mm （高x宽x长） |  |
| 三 | 数字话机2部 | / |
| 3.1. | 显示屏：屏幕大小≥2.8英寸，像素≥64 x 128，屏幕颜色：黑白LCD显示屏，白色背光。 |  |
| 3.2. | 按键：导航键：4向导航键、确定键和取消键；关联菜单键：2 x 3 带LED指示灯的静音键、音量控制键（+和-）、带LED指示灯的免提键；2个带LED指示灯的定制功能键；带LED指示灯的信息和留言键 |  |
| △3.3. | 接口：RJ-45接口（10/100快速以太网接口）；UA数字线接口。（提供产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |
| 3.4. | 电源：数字线供电（PoDL）、以太网供电（PoE）（提供产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |
| 3.5. | 话机耳麦：头戴式有线单耳，高清、物理降噪、贴耳式耳罩、超轻 连接终端：3.5mm插孔，USB-A，USB-C；麦克风杆可调节：灵活的麦克风杆，可330度调节；用户声音保护：118dBA SPL；麦克风类型：降噪、单指向；连接性：PC软电话、桌面电话、移动电话、平板电脑；易用性：直观的呼叫控制装置，音量+/-，麦克风静音、应答/结束呼叫。 |  |
| 四 | IP 话机 | / |
| 4.1. | 显示屏：屏幕大小≥2.8英寸，像素≥64 x 128，屏幕颜色：黑白LCD显示屏，白色背光。 |  |
| 4.2. | 按键：导航键：4向导航键、确定键和取消键；关联菜单键：2 x 3 带LED指示灯的静音键、音量控制键（+和-）、带LED指示灯的免提键；2个带LED指示灯的定制功能键；带LED指示灯的信息和留言键 |  |
| 4.3. | 接口：RJ-45接口（10/100快速以太网接口）；UA数字线接口。（提供产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |
| △4.4. | 电源：数字线供电（PoDL）、以太网供电（PoE）。（提供产品彩页或有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |
| 4.5. | 话机耳麦：头戴式有线单耳，高清、物理降噪、贴耳式耳罩、超轻 连接终端：3.5mm插孔，USB-A，USB-C；麦克风杆可调节：灵活的麦克风杆，≥330度调节；用户声音保护：118dBA SPL；麦克风类型：降噪、单指向；连接性：PC软电话、桌面电话、移动电话、平板电脑；易用性：直观的呼叫控制装置，音量+/-，麦克风静音、应答/结束呼叫。 |  |
| 五 | 主备录音服务器 | / |
| 5.1. | 机架式服务器，性能优于或至少相当于英特尔4314处理器（16核，32线程），≥32GB内存,≥ 600GB SAS 硬盘2块,千兆网卡，1+1冗余电源，机架式轨道。正版操作系统。 |  |
| 六 | 录音接口机箱 | / |
| 6.1. | ≥19英寸,4U标准机箱,可上架设计； |  |
| 6.2. | 单机提供≥7个PCI插槽； |  |
| 6.3. | 32位PCI扩展主板； |  |
| 6.4. | 450W专业电源(可选配400W冗余电源)； |  |
| 6.5. | 针对性散热系统设计； |  |
| 6.6. | 固定压条设计,防止录音板卡受到冲击或者振动而造成损坏。 |  |
| 七 | 8路数字录音卡 | / |
| 7.1. | 支持各种标准语音编码和压缩格式； |  |
| 7.2. | 音频信号的生成 / 识别； |  |
| 7.3. | CallerID/FSK/DTMF/MF 识别； |  |
| 7.4. | 静音 / 声音 检测； |  |
| 7.5. | H.100 和 MVIP 双交换总线； |  |
| 7.6. | 自动录音增益控制 (AGC)； |  |
| 7.7. | 自动放音增益控制 (AVC)； |  |
| 7.8. | 远近端分录 / 左右声道独立录音； |  |
| 7.9. | 回音抵消； |  |
| 7.10. | 呼叫进程监控 (CPM)； |  |
| 7.11. | 每个通道都具备双工语音处理资源； |  |
| 7.12. | 流媒体语音处理模式； |  |
| 7.13. | 提供实时监听音频输出接口； |  |
| 7.14. | 支持多种录音启动模式； |  |
| ▲7.15. | 与现有安克录音系统无缝兼容，投标时提供承诺书，格式自拟。 |  |
| 八 | 8路模拟录音卡 | / |
| 8.1. | 支持各种标准语音编码和压缩格式； |  |
| 8.2. | 音频信号的生成 / 识别； |  |
| 8.3. | CallerID/FSK/DTMF/MF 识别； |  |
| 8.4. | 静音 / 声音 检测； |  |
| 8.5. | H.100总线； |  |
| 8.6. | 自动录音增益控制 (AGC)； |  |
| 8.7. | 自动放音增益控制 (AVC)； |  |
| 8.8. | 回音抵消； |  |
| 8.9. | 呼叫进程监控 (CPM)； |  |
| 8.10. | 每个通道都具备双工语音处理资源； |  |
| 8.11. | 流媒体语音处理模式； |  |
| 8.12. | 提供实时监听音频输出接口； |  |
| 8.13. | 支持多种录音启动模式； |  |
| 8.14. | 线上提示音的播放； |  |
| ▲8.15. | 与现有安克录音系统无缝兼容，投标时提供承诺书，格式自拟。 |  |
| 九 | IP电话录音软件 | / |
| 9.1. | 软件License管理，提供至少30路IP录音许可； |  |
| 9.2. | 灵活的事件触发机制，可根据录音呼叫控制或利用PBX协议开始和停止呼叫录音； |  |
| 9.3. | 单机最大支持300路会话； |  |
| 9.4. | 支持10/100/1000网络接口； |  |
| 9.5. | 支持多种VoIP协议：Skinny, H.323(Trunk/Station), Unistim, SIP(Trunk/Station)等； |  |
| 9.6. | 支持多种主流IP-PBX:Avaya,Cisco,Ericsson,NEC,Alcatel,Siemens等； |  |
| 9.7. | 通过服务器的网卡接收网络数据包，直接解析D-Channle, Call Control信息； |  |
| ▲9.8. | 与现有安克录音系统无缝兼容，投标时提供承诺书，格式自拟。 |  |
| 十 | 呼救受理坐席工作站 | / |
| 10.1 | 调度席工作站主机4套 | / |
| 10.1.1. | 调度席工作站主机，性能优于或至少相当于英特尔i7及以上处理器； |  |
| 10.1.2． | ≥16G 内存； |  |
| 10.1.3． | ≥256G SSD硬盘； |  |
| 10.1.4. | 光驱类型 DVD-ROM，多屏显卡； |  |
| 10.1.5. | 独立显示接口不少于3个，鼠标、键盘、音箱； |  |
| 10.1.6. | 预装正版操作系统； |  |
| 10.2 | 调度席工作站显示器6台 | / |
| 10.2.1. | 屏幕尺寸≥49英寸；亮度≥350cd/㎡； |  |
| 10.2.2. | 屏幕比例：32:9；HDR：HDR600； |  |
| 10.2.3. | 分辨率≥5120*1440； |  |
| 10.2.4. | 对比度≥2500:1； |  |
| 10.2.5. | 类型：曲面屏； |  |
| 10.2.6. | 响应时间：1ms； |  |
| 10.2.7. | 屏幕刷新率≥144Hz； |  |
| 10.2.8. | 能效等级：二级能效； |  |
| 10.2.9. | 面板：VA； |  |
| 10.2.10. | 接口：USB扩展/充电，HDMI，DP； |  |
| 10.2.11. | 特性：旋转升降底座，升降底座，FreeSync； |  |
| 10.2.12. | 曲率≥1000R； |  |
| 10.2.13. | 支架底座：旋转升降。 |  |
| 十一 | 受理调度坐席软件 | / |
| 11.1. | 图文呼救受理功能模块： | / |
| 11.1.1. | 接收120电话为主的多种途径呼救信息； |  |
| 11.1.2. | 能运行于受理台上，接收处理多路120呼救； |  |
| 11.1.3. | 自动调出以呼救电话位置为中心的所在区域地图（约1-3km2）（需电信提供电话局向库）； |  |
| 11.1.4. | 快速准确地形成病发现场信息，包括：病人一般情况、病症及初步诊断、病发地点和会面地点等； |  |
| 11.1.5. | 提供丰富的地图操作手段（如无极缩放、任意移动、全图定位、测距、地理信息查询等等）； |  |
| 11.1.6. | 提供特殊的技术设计，提高呼救处置速度； |  |
| 11.1.7. | 保存呼救处置过程 |  |
| 11.2. | 车辆调度功能模块： | / |
| 11.2.1. | 系统根据“就近”（病发地点与急救站出车单位的距离）和“实力”原则自动推荐出动的急救站出车单位； |  |
| 11.2.2. | 呼救受理员可根据实际需要修改推荐结果； |  |
| 11.2.3. | 可一次指派一个或多个或全部急救站出车单位的一台或多台或全部救护车同时出动； |  |
| 11.2.4. | 保存车辆调度结果。 |  |
| 11.3. | 多方位信息支持功能模块： | / |
| 11.3.1. | 全市医院的医护人员情况（利用现有调度基础数据）； |  |
| 11.3.2. | 全市医疗设备情况（利用现有调度基础数据）； |  |
| 11.3.3. | 急救相关单位情况（利用现有调度基础数据）； |  |
| 11.3.4. | 化学危险品知识库，包含1000多种化学危险品的特性、毒性、危害和急救方法等等； |  |
| 11.3.5. | 中毒处置知识库，包含2000多种中毒处理方法； |  |
| 11.3.6. | 院前50多种常见急症相应的处理常规专家知识库； |  |
| 11.3.7. | 可在受理台上随时进行信息查询。 |  |
| 11.4. | 急救实力管理功能模块： | / |
| 11.4.1. | 管理全部急救站出车单位和医院救护车情况； |  |
| 11.4.2. | 掌握出车情况并存档； |  |
| 11.4.3. | 实力恢复管理。 |  |
| 11.5. | 辅助信息通告功模块： |  |
| 11.5.1. | 可向联网急救站出车单位发送各种通知、函告； |  |
| 11.5.2. | 可将在呼救受理台上查询的任何辅助信息通知任意急救站出车单位； |  |
| 11.5.3. | 可将在呼救受理台上编辑形成的任何文本发往任意急救站出车单位。 |  |
| 11.6. | 地理信息工作平台授权： |  |
| 11.7. | 车载受理台软件授权： |  |
| 11.7.1. | 接收车载通讯服务模块广播的车载终端信息,包括:定位信息,状态信息,其他管理信息等: |  |
| 11.7.2. | 将调度指令,通知单等下行指令提交给车载通讯服务模块; |  |
| 11.7.3. | 记录信息的提交时间。 |  |
| ▲11.8. | 软件兼容性：C/S结构客户端，与现有急救调度系统匹配一致，投标时提供承诺书，格式自拟。 |  |
| 11.9 | MPDS调度坐席许可 | / |
| 11.9.1 | MPDS急救优先调度坐席软件年授权使用费（2个调度坐席许可，1年使用费）。 |  |
| 11.9.2 | 为采购方提供软件扩展服务，包括软件更新、升级、技术支持，要求指导病人的知识库符合AHA等相关医学最新标准。 |  |
| 11.9.3 | 为采购方提供卡片扩展服务，包括卡片更新、升级、技术支持。 |  |
| 11.9.4 | 为采购方提供继续调度教育资料（CDE）-8小时/年以上。 |  |
| 11.9.5 | 为采购方提供调度员（EMD）、质控员（EMD-Q）培训课程，需包括2人次以上（含2人次）调度员认证费用，1人次以上质控员认证费用。 |  |
| 11.9.6 | 为采购方提供绩优认证（ACE）和绩优再认证服务。 |  |
| ▲11.9.7 | 以上技术要求（11.9.1-11.9.6），投标时提供承诺书，格式自拟。 |  |
| 十二 | 网络交换机 | / |
| 12.1. | 交换容量：交换容量≥430Gbps，若存在两个数值，以最小值为准； |  |
| 12.2. | 包转发率：包转发率≥166Mpps，若存在两个数值，以最小值为准； |  |
| 12.3. | 端口：支持≥48个千兆电口，4个万兆SFP+，配置2个万兆单模光模块； |  |
| 12.4. | 硬件：配置标准USB接口，支持U盘快速开局； |  |
| 12.5. | 三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； |  |
| 12.6. | 虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |  |
| 12.7. | 管理维护：支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态； |  |
| 12.8. | 云管理：交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换，实现平滑演进的同时保护客户投资；（提供官网链接与截图证明） |  |
| 十三 | 智能全流程监控系统 | / |
| 13.1 | 硬件指标： | / |
| 13.1.1. | 要求为IP软硬一体语音交换机，支持传统PBX的各种功能，如呼叫转接、呼叫等待、三方通话、振铃组、队列、会议、黑名单等基本功能外，同时也集成传统 PBX 难以提供的多种业务功能，如多级 IVR、voicemail、录音等，融合120指挥中心智能语音催车功能； |  |
| 13.1.2. | 要求内置 ISDN30B+D、7 号信令 2M 及 SIP 中继接口； |  |
| 13.1.3. | 要求支持≥300 个 VoIP 分机，并发通话数≥60 路； |  |
| 13.1.4. | 要求支持自动录音（通过内置 2T 硬盘或网络磁盘储存录音文件）； |  |
| 13.1.5. | 网络支持要求：静态 IP, DHCP, VPN, 防火墙,VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, 静态 NAT, STUN； |  |
| 13.1.6. | 要求内置语音提示和语音导航； |  |
| △13.1.7. | 要求内置≥12 个月通话记录（CDR）功能；（提供功能界面截图） |  |
| 13.1.8. | 要求提供可视化用户配置界面； |  |
| 13.1.9. | 要求支持华为、亿联、思科、宝利通等 IP 话机； |  |
| 13.1.10. | 要求支持双机热备模式；在双机热备模式下，话机支持备份服务器接入，确保首服务器在出现问题的情况下，话机通话不被中断； |  |
| 13.1.11. | 要求支持 IPPBX 异地电话组网、传统 PBX 分机外线扩容、网络视频监控联动、音视频会议融合、第三方管理软件对接等方案应用。 |  |
| 13.2 | 软件功能功能 | / |
| 13.2.1． | 智能算路服务：提供计算现场地址和最近可用救护车实际路程（根据百度或高德地图地图算出的实际路程）； |  |
| 13.2.2. | 系统配置：要求提供设置自动派车路程范围允许自动派车的事件类型编码、不允许自动派车的分站站点编码和允许自动派车的车辆等级编码等； |  |
| △13.2.3. | 自动派车功能：要求在现有调度台提供“自动派车”按钮，支持调度员一键操作，避免重复操作。（提供软件功能界面截图） |  |
| 13.2.4. | 自动语音通知：提供集成现有 CTI 通信技术，自动拨打急救任务的电话，提示司机有任务请出车，不需要派车调度员拨打； |  |
| 13.2.5. | 未接电话识别：提供未接电话的来电次数和类型监管，便于调度及时、选择性回拨； |  |
| 13.2.6. | 病情分级：提供支持疫情等突发事件的大电话量下的MPDS未分级事件的人工分级； |  |
| 13.2.7. | 派车后监控：根据救护车位置和病人位置，依据电子地图实时计算预计到达时间，提供 超时预警功能。超时时间可设置； |  |
| 13.2.8. | 抢救时间监控：根据历史数据计算现场 抢救时间，提供超时预警功能； |  |
| 13.2.9. | 交接时间预警：根据历史数据计算医院 交接时间，提供超时预警功能； |  |
| 13.2.10. | 送院合理性监控：系统自动预警送往的 同级别医院是否符合急救中心管理要求； |  |
| ▲13.2.11. | 与现有安克指挥调度系统匹配，投标人提供承诺函，格式自拟。 |  |
| 十四 | 网络配件 | / |
| 14.1 | 网线，网钳、水晶头等。 |  |
| 十五 | 防雷击插座10个 | / |
| 15.1 | 防雷击6控插座。 |  |
| 十六 | 网络边界防火墙 | / |
| 16.1. | 硬件要求:硬件参数：产品不少于6个千兆电口，4个千兆光口，冗余电源。内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD。 |  |
| 16.2. | 性能要求:网络层吞吐量≥17 Gbps，应用层吞吐量≥15 Gbps。 |  |
| 16.3. | 硬件平台:产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |  |
| 16.4. | 链路状态探测:产品支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。 |  |
| 16.5. | 路由功能:产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |  |
| 16.6. | 地址转换:产品支持多种地址转换功能，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持IPv4／IPv6下地址转换，至少包括NAT64和NAT46两种方式。 |  |
| 16.7. | 访问控制策略:产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。支持和行为管理，准入进行联动。 |  |
| 16.8. | 安全防护： |  |
| 16.8.1. | 产品具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，产品支持超过7200种特征规则数量。 |  |
| 16.8.2. | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |  |
| 16.8.3. | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |  |
| △16.8.4. | 产品支持勒索病毒检测与防御功能。（需提供产品功能截图证明或第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂商公章） |  |
| 16.8.5. | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。 |  |
| 16.8.6. | 产品具备Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后门攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为。 |  |
| △16.8.7. | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂商公章） |  |
| 16.9. | 对象识别：产品支持服务器自动侦测功能，采用双向流量检测技术识别网络中的服务器对象。 |  |
| 16.10. | 安全策略管理 | / |
| 16.10.1. | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |  |
| 16.10.2. | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图证明并加盖原厂商公章） |  |
| 16.11. | 用户管理：产品支持三权分立功能，根据用户权限可设置为安全管理员、审计员和系统管理员三种角色。 |  |
| 十七 | 入侵检测 | / |
| 17.1. | 硬件要求：硬件参数：产品不少于6个千兆电口，内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD。 |  |
| 17.2. | 性能要求：网络层吞吐量≥10 Gbps，应用层吞吐量≥4 Gbps。 |  |
| 17.3. | 硬件平台：产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |  |
| 17.4. | 链路状态探测：产品支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。 |  |
| 17.5. | 路由功能：产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |  |
| 17.6. | 地址转换：产品支持多种地址转换功能，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持IPv4／IPv6下地址转换，至少包括NAT64和NAT46两种方式。 |  |
| 17.7. | 访问控制策略：产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。支持和行为管理，准入进行联动。 |  |
| 17.8. | 安全防护： | / |
| 17.8.1. | 产品具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，产品支持超过7200种特征规则数量。 |  |
| 17.8.2. | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |  |
| 17.8.3. | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |  |
| △17.8.4. | 产品支持勒索病毒检测与防御功能。需提供产品本项功能截图证明和第三方检测机构证书或报告，并加盖原厂商公章） |  |
| 17.8.5. | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。 |  |
| 17.8.6. | 产品具备Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后门攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为。 |  |
| △17.8.7. | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明和有资质的的第三方检测报告复印件） |  |
| 17.9. | 对象识别：产品支持服务器自动侦测功能，采用双向流量检测技术识别网络中的服务器对象。 |  |
| 17.10. | 安全策略管理: | / |
| 17.10.1. | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |  |
| △17.10.2. | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图证明） |  |
| 17.11. | 用户管理:产品支持三权分立功能，根据用户权限可设置为安全管理员、审计员和系统管理员三种角色。 |  |
| 十八 | 堡垒机 | / |
| 18.1. | 硬件要求:不少于6个千兆电口，4个千兆光口。内存≥8G，硬盘容量≥1.92T SSD。 |  |
| 18.2. | 性能要求:资产授权≥50，图形并发会话数≥100，字符并发会话数≥200。 |  |
| 18.3. | 支持协议: |  |
| 18.3.1. | 字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET；图形协议：RDP、VNC；文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板 |  |
| 18.3.2. | 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等 |  |
| 18.4. | 动作流: |  |
| 18.4.1. | 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入（提供功能截图，并加盖原厂商公章） |  |
| 18.5. | 用户管理: |  |
| 18.5.1. | 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期 |  |
| 18.5.2. | 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴 |  |
| 18.6. | 资源管理 | / |
| 18.6.1. | 支持unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源 |  |
| 18.6.2. | 支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别 |  |
| 18.7. | 运维授权: | // |
| 18.7.1. | 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权 |  |
| 18.7.2. | 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作 |  |
| 18.8. | 改密计划:支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式 |  |
| 18.9. | 访问控制:支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等 |  |
| 18.10. | 运维方式: | / |
| △18.10.1. | 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯（提供功能截图） |  |
| 18.11. | 审计日志: | / |
| 18.11.1. | 支持监控正在运维的会话，信息包括运维用户、运维客户端地址、资源地址、协议、开始时间等，并可以实时阻断 |  |
| 18.11.2. | 支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息 |  |
| 18.11.3. | 支持标准SNMP v1、v2、v3管理协议，支持syslog等标准日志格式外发 |  |
| 18.12. | 客户端兼容:全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端操作系统下的H5页面一站式运维，实现跨终端适应性BYOD（Bring Your Own Device）（提供功能截图） |  |
| 十九 | 数据库审计 | / |
| 19.1. | 硬件与性能要求:硬件参数：内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD +4T SATA，规格2U，千兆电口不少于6个，性能参数：SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥400000条/秒。 |  |
| 19.2. | 国产化:产品采用国产化芯片和操作系统 |  |
| 19.3. | 产品结构:要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； |  |
| 19.4. | 部署管理:采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理；无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务； |  |
| 19.5. | 审计功能: | / |
| 19.5.1. | 支持国产数据库：达梦、人大金仓、南大通用；支持主流数据库Oracle（Tdata）、SQL-Server、DB2、MySQL（Tdsql）、Informix、Sybase、Postgresql、Cache、MongDB、K-DB，虚谷； |  |
| 19.5.2. | 支持HTTP请求审计，可指定GET、POST、URL、响应码进行精细审计； |  |
| 19.5.3. | 支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌 |  |
| 19.5.4. | 支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索； |  |
| 19.5.5. | 支持客户端程序、数据库用户、操作类型、数据库名表名、响应时间、返回行数、影响行数、响应内容等实现对敏感数据库操作的精细监控； |  |
| 19.6. | 统计功能: | / |
| 19.6.1. | 支持精细化日志秒级查询 |  |
| 19.6.2. | 通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快 |  |
| 19.6.3. | 支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询。 |  |
| 19.6.4. | 支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行。 |  |
| 19.7. | 数据库安全:内置大量SQL安全规则,包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等； |  |
| 19.8. | 响应方式:支持Syslog告警、SNMP trap告警、邮件告警，短信告警； |  |
| 19.9. | 系统管理:提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能。 |  |
| 二十 | 安全态势感知平台 | / |
| 20.1. | 硬件性能参数：不少于6个千兆电口，不少于2个万兆光口；内存≥16G，硬盘容量≥4T。网络层吞吐量≥500Mbps. |  |
| 20.2. | 安全分析大屏： |  |
| △20.2.1. | 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从全网安全态势感知大屏、安全事件态势、资产监控大屏、脆弱性态势、全球网络攻击态势、外联风险监控大屏、横向威胁态势等提供不少于7块大屏展示界面（需提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告，并加盖原厂商公章）。 |  |
| 20.2.2. | 支持大屏轮播投屏及自定义大屏顺序设置和大屏名称。支持自定义统计周期、资产组、展示风险、轮播时间间隔、实时告警等信息。 |  |
| 20.3. | 资产中心： | / |
| 20.3.1. | 支持主机类资产识别，能够识别资产数据来源、IP地址、主机名、MAC地址、操作系统、操作系统详请、主机类型、服务与端口、状态、责任人、EDR状态、标签、最近上线时间、所属资产组、资产名称、应用、IP类型、识别方式、首次发现时间等。 |  |
| 20.3.2. | 支持自定义配置资产指纹识别规则，可基于流量行为细化资产类型，支持资产类型识别规则自定义和属性指纹特征自定义。 |  |
| △20.3.3. | 支持自定义资产多级分支管理，最多可至15级分支。支持责任人管理功能，可对资产进行全生命周期管理，包括自动识别资产、入库审核、离线资产识别、数据更新、主机资产退库、自定义资产名称等（需提供产品功能截图证明和有资质的第三方检测报告复印件，内容包括“资产属性重新识别”功能项）。 |  |
| 20.4. | 告警中心： | / |
| 20.4.1. | 支持待处置安全事件描述、事件标签、攻击阶段、事件分类、失陷确定性、威胁等级、风险主机统计、发生时间、处理状态以及自定义待处置事件；支持攻击阶段分布和事件类型分布，热点事件统计。 |  |
| 20.4.2. | 支持将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，时间这四个字段排序，并结合事件类型、攻击结果、攻击阶段、处置状态、事件统计和事件趋势等进行统计和过滤显示、可设置关注的安全事件，可实时监控发生的安全事件，能复制攻击IP、XFF代理，并能够基于HTTP状态码进行事件筛选。 |  |
| 20.5. | 分析中心： | / |
| 20.5.1. | 支持安全检测日志，日志类型包括脆弱性风险、访问风险、服务探测、主机探测、网站攻击、后门通信、暴力破解、攻击利用、邮件攻击、DOS攻击、黑链、漏洞攻击、黑客工具、数据库攻击利用、访问恶意文件、感染病毒、主机异常、网络行为异常、流量异常、登录异常等。 |  |
| △20.5.2. | 支持挖矿专项检测页面，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持基于攻击阶段展示挖矿主机数量，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、挖矿阶段、攻击阶段、威胁等级、受害者IP、受害者资产类型、攻击者IP、攻击次数、威胁情报、处置状态等（需提供产品功能截图证明和有资质的第三方检测报告）。 |  |
| 20.5.3. | 支持对威胁情报的安全告警做专项性分析，比如通过情报匹配的风险主机分布、威胁趋势分析，将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。 |  |
| 10.5.4. | 支持邮件威胁分析，可展示收件人TOP5、发件人账号TOP5、恶意邮件类型分布、危害和处置建议；支持对恶意邮件详情分析，包含收件人账号、恶意邮件数量、发件人账号、附件名称、病毒名称、恶意链接名称等，并支持导出分析结果。 |  |
| 20.5.5. | 支持文件威胁分析，可展示文件分析过程、文件检测趋势、恶意文件TOP5；支持恶意文件的详情分析，包括支持记录恶意文件感染的主机、所属IP、文件名、病毒名称、传输协议等；支持导出文件威胁分析结果。 |  |
| 20.6. | 溯源中心 | / |
| 20.6.1 | 支持安全检测日志、审计日志存储；日志类型包括漏洞利用攻击、网站攻击、僵尸网络、业务弱点、DOS攻击、邮件安全、文件安全、网络流量、DNS、HTTP、POP3、SMTP、IMAP等。 |  |
| 20.6.2. | 日志检索：可根据时间、攻击类型、严重等级等选择项进行组合查询；根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索。 |  |
| 20.7. | 报表中心：支持展示需要处理的风险主机与风险状况报告，报告内容包括业务与终端风险、业务风险与终端详情分析，提供危害解释和参考解决方案；适用于日常处理安全问题的运维人员。 |  |
| 二十一 | 防病毒软件 | / |
| 21.1. | 部署要求：配置1个管理中心，配置25个非国产客户端许可和25个国产化客户端许可。 |  |
| 21.2. | 自动分组：支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段或者关键字自动分配到对应的分组。 |  |
| 21.3. | 资产登记：支持资产登记功能，支持录入本终端所属责任人、责任人联系方式、邮箱、资产编号、资产位置信息，并可设置哪些为必填项。 |  |
| 21.4. | 终端账户: | / |
| 21.4.1. | 支持全网视角的终端账户统一展示，包括账户权限分布统计、风险账户分布统计、长期未修改密码账户分布统计。 |  |
| 21.4.2. | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 |  |
| 21.5. | 终端性能监控:支持在管理平台直接对终端客户端软件的启用、禁用、重启，禁用的终端相关进程退出，策略失效；支持在管理平台直接卸载客户端软件。 |  |
| 21.6. | 漏洞管理:支持操作系统漏洞的补丁分发，提供系统和应用漏洞检测的能力并提供修复建议（指纹+POC），支持常见数据库、中间件、OA、ERP主机侧常用应用漏洞检测，支持常见浏览器、office类办公软件漏洞检测。 |  |
| 21.7. | 勒索病毒查杀 | / |
| 21.7.1. | 基于勒索病毒检测基因库，对勒索病毒及变种进行防御，可提供勒索病毒基因检测和分析支持。 |  |
| 21.7.2. | 支持查看勒索病毒详情，包括：病毒名称、感染文件、病毒类型、检测引擎、文件类型、文件大小、文件Hash值和文件创建时间。 |  |
| 21.8. | 入侵行为检测 | / |
| 21.8.1 | 支持查看病毒详情，包括：病毒名称、感染文件、病毒类型、检测引擎、文件类型、文件大小、文件Hash值和文件创建时间。 |  |
| △21.8.2. | 具备终端侧系统层、应用层行为数据采集能力，数据采集面覆盖ATT&CK技术面163项（数据覆盖面需提供有资质的第三方机构检测报告复印件） |  |
| 21.8.3. | 支持采集记录文件操作事件、进程操作事件、网络连接、注册表操作、驱动加载等系统层应用层行为数据，对这类行为持续监测分析，对可疑的攻击行为提前研判。 |  |
| △21.8.4. | 支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析（提供可视化展示攻击链条和路径的截图证明） |  |
| △21.8.5. | 支持基于终端侧采集记录的行为数据，对文件变更、进程变更、网络连接、DNS查询等多种行为，在全网中搜索命中指定条件的端点和行为，进行高级威胁的狩猎对全网终端发起威胁狩猎，挖掘潜伏攻击（提供可支持以上因素威胁狩猎、多条件组合搜索的产品界面截图） |  |
| 21.9. | 威胁狩猎:支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况。 |  |
| 21.10. | 威胁处置: | / |
| 21.10.1. | 支持批量勾选一键处理（隔离、信任、加入黑名单或忽略）指定终端的所有待处理安全事件。 |  |
| 21.10.2. | 支持对病毒事件进行批量勾选一键隔离、信任或忽略；支持对已隔离的病毒事件进行批量勾选一键删除或恢复；支持对已信任的病毒事件进行批量勾选一键移出信任区；支持对已加入黑名单的IP地址进行批量勾选一键移出黑名单。 |  |
| 二十二 | 准入系统 | / |
| 22.1. | 硬件和性能参数：不少于6个千兆电口,网络层吞吐量≥3.6 Gbps，支持用户数≥1000 |  |
| 22.2. | 国产化:产品采用国产处理器和国产操作系统。 |  |
| 22.3 | 系统管理：支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； |  |
| 22.4 | 认证方式：支持单点登录、portal密码认证、短信认证、微信快捷认证、IP/MAC认证、CA认证、MAB认证；支持通过OAuth认证协议对接 |  |
| 22.5. | 排障工具：支持网络故障排查：PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |  |
| 22.6. | 终端资产管理： | / |
| 22.6.1. | 支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量； |  |
| △22.6.2. | 对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、合规状态等，支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；（需提供产品功能截图证明） |  |
| 22.7. | 终端安全检查： |  |
| 22.7.1. | 支持对终端应用联网管控，可设置禁止或允许访问互联网，禁止或允许访问指定IP地址，离线时继续生效；（需提供产品功能截图证明） |  |
| 22.7.2. | 支持Windows终端调用管理员上传脚本/程序以满足个性化检查要求，可设置周期性运行或者运行一次，可设置以当前用户或SYSTEM用户权限执行，执行结果检查是否生效； |  |
| 22.8. | 外联管控：支持设置终端访问地址白名单或黑名单，写入终端防火墙ACL策略，管控规则可离线生效； |  |
| 22.9. | 外设管控与移动存储审计： | / |
| 22.9.1. | 支持存储设备、网络设备、蓝牙设备、摄像头、打印机的使用管控； |  |
| 22.9.2. | U盘精细化管控：支持对终端上U盘和移动硬盘接入设置可读写、拒绝、可读、告警； |  |
| 22.9.3. | 支持U盘和移动硬盘拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计； |  |
| 22.10. | 应用管理: | / |
| 22.10.1. | 设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数，支持超过6000种以上的应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； |  |
| 22.10.2. | 支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签； |  |
| 22.10.3. | 支持根据标签选择一类应用做控制； |  |
| 22.11. | 网页访问管理：设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制。 |  |
| 二十三 | 机房建设 | / |
| 23.1. | 甲级钢制防火双开门1套 | / |
| 23.1.1 | 甲级钢制防火双开门，1500×2100mm，包含附材 |  |
| 23.2. | 悬挂式七氟丙烷系统 |  |
| 23.2.1. | 悬挂式≥30KG，报警温度68℃，2个 |  |
| 23.2.2. | 定制泄压口，1个 |  |
| 23.3. | 机房门禁一体机1个 | / |
| 23.3.1. | 采用7英寸IPS触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片视频防假； |  |
| 23.3.2. | 设备容量：支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥50000张卡片，≥50000条事件记录; |  |
| 23.3.3. | 认证方式：刷卡、人脸、刷卡或人脸、刷卡+人脸、超级密码/胁迫密码；屏下刷卡设计，可读取Mifare卡（IC卡）号及内容、CPU卡号及内容、身份证序列号；支持访客二维码识别（云眸/ISC平台）； |  |
| 23.3.4. | 通讯方式：上行通讯为有线网络和WiFi，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485或Wiegand副读卡器；支持标准韦根34/26； |  |
| 23.3.5. | 视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； |  |
| 23.3.6. | 输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； |  |
| 23.3.7. | 输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； |  |
| 23.3.8. | 工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； |  |
| 23.3.9. | 使用环境：室内使用； |  |
| 23.3.10. | 安装方式：标配壁挂安装挂板，支持86底盒安装； |  |
| 23.3.11. | 工作温度：-10~50℃。 |  |
| 23.4. | 电磁锁及附件（带门磁）1套 | / |
| 23.4.1. | 锁体主体颜色为：氧化银。 |  |
| 23.4.2. | 最大静态直线拉力：≥280kg ± 5%； |  |
| 23.4.3. | 断电开锁，满足消防要求； |  |
| 23.4.4. | 具有电锁状态指示灯； |  |
| 23.4.5. | 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； |  |
| 23.4.6. | 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； |  |
| 23.4.9. | 使用环境：室内； |  |
| 23.4.10. | 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；（本单位为木制防火门） |  |
| 23.5. | 磁力锁支架1套 | / |
| 23.5.1. | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 |  |
| 23.5.2. | 外壳处理：阳极硬化电镀处理 |  |
| 23.5.3. | 适用门型：木门、金属门 （本单位为木制防火门） |  |
| 23.5.4. | 开门方式：90度内开式门 |  |
| 23.6. | 开门按钮1个 | / |
| 23.6.1 | 结构：塑料面板； |  |
| 23.6.2. | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； |  |
| 23.6.3. | 输出：常开； |  |
| 23.6.4. | 类型：适合埋入式电器盒使用； |  |
| 23.7. | 200万高清红外半球网络摄像机2个 | / |
| 23.7.1. | 百万网络摄像机≥720P 200万像素带POE,960P@25帧H.264编码 |  |
| 23.7.2. | 红外距离≥30米，2.8MM、3.6MM、6MM镜头 |  |
| 23.7.3. | 支持低码流及3D降噪，焦距: 3.6mm，感光面积: 1/3英寸 |  |
| 23.8. | NVR嵌入式硬盘录像机1套 | / |
| 23.8.1 | 采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统 |  |
| 23.8.2 | 支持ONVIF、PSIA等标准协议 |  |
| 23.8.3 | 支持720P/1080P网络摄像机 |  |
| 23.8.4 | 支持200W像素IPC接入、带POE、存储、预览和回放 |  |
| 23.8.5 | 支持数字水印校验 |  |
| 23.8.6 | 支持标签定义、查询和录像回放 |  |
| 23.8.7 | 视频输入8路网络压缩视频输入 |  |
| 23.8.8 | 视频输出 1路VGA模拟视频输出 |  |
| 23.9. | NVR专用硬盘4T 1快 |  |
| 23.10. | 动环监控主机1台 | / |
| 23.10.1 | 1U机架式，4个RS232/RS485串口，6个RS485串口，12路输入干接点，4路输出干接点，支持12V直流电源输出，支持选配32G SD卡，支持选配4G短信模块； |  |
| 23.10.2 | 为提高监控主机可靠性，监控主机具备2路10/100/1000M自适应双网卡工作模式； |  |
| 23.10.3 | 支持多址设定和网络容错设置；支持10000测点量和10W条历史纪录的存储， 10 个以上web 端访问； |  |
| 23.10.4 | 支持对视频、门禁、动环等子系统进行报警配置并产生联动； |  |
| 23.10.5 | 支持监控界面以列表形式展示报警事件，根据报警事件报警级别的不同，支持提供不同的报警方式； |  |
| 23.10.6 | 该产品主要用于数据中心基础设施管理、资产管理、容量管理、 能效管理、 智能运维等。支持系统病毒检查，软件功能性丰富，多种验证登录方式安全性高，软件持续运行可靠性稳定； |  |
| 23.10.7 | 监控系统应具有2D/3D展示机房的整体布局的功能，监控系统应具备供电链路、制冷链路显示功能； |  |
| 23.11 | 短信报警/查询系统1套 | / |
| 23.11.1 | 报警服务器支持4G全网通讯，不限制运营商，且支持邮件、信息以及电话同时报警， 实时记录报警状态； |  |
| 23.11.2 | 报警服务器支持HTTP,Webservice报警接口，支持动态modbus协议接口，支持AT指令接口，可以对接到任何监控系统，一台设备可被多套系统共用； |  |
| 23.11.3 | 报警服务器支持4G无线网络转RJ45有线网络服务，提供DHCP上网模式，支持监控系统不占用信息机房IP 地址即可实现外网访问，辅助监控平台软件实现外网访问功能； |  |
| 23.11.4 | 服务器支持web添加主机IP及应用端口，实现反向主机宕机、软件异常退出监测，支持系统应用卡死退出监测报警，防止传统监控平台系统自身出现问题导致报警功能完全失效； |  |
| 23.11.5 | 报警服务器自带HTML5web界面，可在WEB界面实现查看SIM卡状态，管理设置IP地址、校正系统时间、查看报警历史记录、设定动态自定义短信内容、设定反向监测服务器等功能。 |  |
| 23.11.6 | 报警服务器内置报警电话、邮件联系人，web随时更改报警设置，无需重启即可实现报警联系人切换； |  |
| 23.11.7 | 报警服务器同时具备多种报警指令方式，包括AT指令报警方式、DI实时触发报警且支持Modbus协议自定义报警内容实时传参； |  |
| 23.11.8 | 报警服务器双网口设计、支持1路DI信号输入，支持1路232接口。 |  |
| 23.12. | 智能配电监测软件模块：采集电量仪表数据监测接口软件 1套 |  |
| 23.13. | 交流不间断电源监控软件模块：交流不间断电源数据 1套和工作状态监测接口软件 |  |
| 23.14. | 漏水系统软件模块：漏水数据监测接口软件 1套 |  |
| 23.15. | 温湿度系统软件模块：温湿度数据监测接口软件 1套 |  |
| 23.16. | 交流不间断电源数据采集模块：解析设备提供的RS485或SNMP通讯接口及通讯协议 1套 |  |
| 23.17. | 漏水感应线：10米感应线缆 1套 |  |
| 23.18. | 数显温湿度变送器：液晶显示屏；供电电压 DC10-30V；测量范围不小于温度:-20℃～70℃;湿度:5～95%rh 1套 |  |
| 23.19. | 测量精度不低于温度:±0.5℃，25℃;湿度:±3%rh，25%rh；功 耗 ≤0.4W；平均无故障工作时间 ≥50000h /套 |  |
| 23.20. | 空调数据采集模块：解析设备提供的RS485或SNMP通讯接口及通讯协议 1快 |  |
| 23.21. | 点型光电感烟火灾探测器：分布智能型\电子编码\内置CPU 2个 |  |
| 23.22. | 点型感温火灾探测器：分布智能型\电子编码\内置CPU 2个 |  |
| 23.23. | 入侵监测：红外人体感应传感器 1个 |  |
| 二十四 | 调度席位 | / |
| 24.1 | 调度专用桌用于摆放受理台计算机主机1台，液晶显示器1台，打印机等设备。规格：≥长1600mm×宽900mm×高750mm,钢板材料厚度：1.5mm±0.1mm,表面喷塑烤漆。 |  |
| 二十五 | 5G可视化视频通话平台：基于Volte/voNR或互联网，在调度系统中实现患者和调度员快速视频通话。 | / |
| 25.1. | SBC 网关：具备 IMS 线路的信令、媒体处理，中继线路、号码配置管理，服务端口配置管理，信令、媒体服务映射管理，访问控制配置，网络配置管理，日志信息管理功能。 |  |
| 25.2. | Webrtc 网关：具备互联网线路信令处理、互联网线路媒体处理、互联网线路配置管理、服务端口配置管理、信令服务映射管理 |  |
| 25.3. | 音视频分流模块：信令、媒体分流处理，分流呼叫策略管理、分流呼叫随路数据管理、分流呼叫端口配置管理、音频流推送服务、视频流推送服务。 |  |
| 25.4. | ACD 信令模块：发起、控制、管理SIP会话。 |  |
| 25.5. | MS 媒体模块：音视频解码、转发，录音、录像以及音频与视频的合图。 |  |
| 25.6. | 音视频会议模块：具备实现音频会议、视频会议、会议室的建立、拆除、会议室会控功能、会议室的音频合流处理、会议室的视频合流处理、音频流的存储、视频流的存储功能。 |  |
| 25.7. | 业务接口开发：提供录音接口开发、录像接口开发、话单接口开发功能。 |  |
| 25.8. | 调度系统对接：具备和调度系统数据对接功能，数据话单 CTI 对接功能。 |  |
| 25.9. | 坐席侧 SDK：能够实现坐席侧音 / 频切换，坐席侧共享桌面功能，实现坐席侧截图功能，具备坐席控制开 / 闭摄像头、控制用户侧开/闭摄像头功能，具备坐席侧邀请用户通过互联网 H5 方式入会。 |  |
| 25.10. | 用户侧 SDK：具备音频信令处理、具备视频信令处理、具备音频媒体处理、具备视频媒体处理。 |  |
| 25.11. | 互联网SSL证书1套 |  |
| 二十六 | 多方式定位系统： | / |
| 26.1. | 手机高精度卫星定位：用户拨打电话，主动获取患者手机GPS/北斗卫星定位； |  |
| 26.2. | 基站经纬度定位：报警人拨打电话时，可以通过无线蜂窝网络获取报警人电话所附着基站，再通过信号发射角度和电话附着相邻基站角度，计算出患者所在经纬度，将位置显示在地图上，并将地址文字信息自动传递至调度系统； |  |
| 26.3. | 短信定位：调度席位可向报警号码发送定位短信，报警人通过定位短信发送当前定位信息传递至调度系统，调度员可在地图界面查看呼救者位置； |  |
| 26.4. | 支持中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商手机用户定位； |  |
| 26.5. | 系统支持对呼入数字电话进行信令采集，采集率不低于99.9%，且确保呼叫者隐私安全； |  |
| 26.6. | 提供定位数据统计管理功能； |  |
| 26.7. | 无缝接入现有指挥调度系统，获取定位信息后可在调度系统对应地址栏生成位置信息。 |  |
| 二十七 | 智能AI调度辅助 | / |
| 27.1. | AI算力模型接入1项 | / |
| 27.1.1. | 支持DeepSeek，千问等AI基础算力大模型,由投标人提供AI算力模型接入。 |  |
| ▲27.1.2. | 与现有安克指挥调度系统无缝对接。投标时提供承诺书，格式自拟。 |  |
| 27.2. | AI调度辅助1项 | / |
| △27.2.1. | 语音识别：支持多种语言及方言的混合语音模型，采用动态上下文感知等技术，确保语音识别准确率及信息完整性。标记置信度较低的词汇，支持调度员一键修正，减少因口音、语速过快导致的识别误差。‌（提供功能演示视频） |  |
| △27.2.2. | 要素提取：通过语义分析自动抓取患者姓名、性别、年龄、地址及主诉（如胸痛、呼吸困难）等信息‌。识别后生成结构化表单弹窗，支持调度员一键填充至急救调度系统‌受理界面。（提供功能演示视频） |  |
| △27.2.3. | 地址联想：结合GIS地理信息库，对模糊地址（如“XX商场南门第二个路口”）进行智能纠偏与精准定位。‌（提供功能演示视频） |  |
| ▲27.2.4. | 与现有安克指挥调度坐席软件无缝对接，投标时提供承诺书。 |  |
| 27.3. | AI外语辅助接警1项 | / |
| △27.3.1 | 实现中英文实时翻译和语音转写，精准地将外国患者所述的英文语音进行记录翻译成中文展示给调度员，同时，调度员也可以输入中文信息并通过AI翻译成英文后转录播放给外国患者，确保双方沟通无碍。（提供功能演示视频） |  |
| 27.4. | AI病历质控1项 | / |
| △27.4.1. | 完整性检查：基于中心设定的病历填写规范，检查病历中是否缺失必填字段以及填写的内容中是否缺少关键信息等。（提供功能演示视频） |  |
| △27.4.2. | 逻辑性校验：自动校验病历填写内容是否存在逻辑错误，比如性别男、病情诊断等信息中却填写了女性特有疾病等。（提供功能演示视频） |  |
| △27.4.3. | AI评价及建议：基于AI对急救病历的分析评价结果，自动给出合理修改建议，确保病历的完整性和准确性。（提供功能演示视频） |  |
| ▲27.4.4. | 与现有安克病历系统无缝对接，投标时提供承诺书。 |  |
| 二十八 | 车载信息终端 | / |
| 28.1. | 技术要求 | / |
| 28.1.1． | 显示屏尺寸≥7 寸，彩色液晶，支持触摸。 |  |
| 28.1.2． | CPU：≥八核，主频≥1.8GHz。 |  |
| 28.1.3． | 网络：支持与急救中心采用 4G等方式连接； |  |
| 28.1.4． | 支持 Wifi 连接； |  |
| 28.1.5． | 支持蓝牙； |  |
| 28.1.6． | 支持 USB 接口； |  |
| 28.1.7． | 主页/导航/医疗/返回/重启/音量+/音量-； |  |
| △28.1.8. | 支持单北斗定位模式；（提供有资质的第三方机构出具的检测报告复印件，检测内容包括28.1.1至28.1.7条） |  |
| 28.1.9． | 信号接收：至少能接收北斗卫星导航系统 B1I 或 BIC 信号； |  |
| 28.1.10． | 卫星接收通道：不少于 12 个； |  |
| 28.1.11． | 灵敏度：优于-130dBm； |  |
| 28.1.12． | 定位精度：速度定位精度不大于 2m/s；差分定位精度：不大于 1m； |  |
| 28.1.13． | 最小位置更新率：1Hz； |  |
| 28.1.14． | 热启动：捕获时间不超过 10s； |  |
| 28.1.15． | 显示屏内置音箱； |  |
| 28.1.16． | 内置导航软件：全国实时地图，海量数据，全程优选路线，动态路况，语音导航，地图在线或离线升级。120 调度员在受理单定位到现场地址后，车载自动规划导航路径； |  |
| 28.1.17. | 音视频播放：支持音乐和视频播放。 |  |
| 28.1.18. | 工作模式：可根据时间自动切换白天模式和夜间模式；（提供制造商官网功能截图或功能界面截图或实物图片） |  |
| 28.1.19. | 维护接口，直接驱动，汽车 ACC控制接口，含车载支架、车载终端线缆等； |  |
| 28.1.20. | 工作电压范围：车载 12V～24V供电； |  |
| 28.1.21. | 具备断电、过压、低压保护功能； |  |
| 28.2. | 内置急救车载软件： | / |
| 28.2.1. | 嵌入式操作系统，提供图形用户界面； |  |
| 28.2.2. | 上下班管理：司机、医生、护士、担架员等工作人员通过市 120 系统分配工号进行上下班操作； |  |
| △28.2.3. | 定位信息的上传：利用单北斗技术，获得车辆当前准确的经纬度位置坐标，并把位置信息发送到急救中心，让急救中心在受理调度台软件可以时刻了解救护车所在位置并进行轨迹回放；（提供制造商官网功能截图或功能界面截图或实物图片） |  |
| △28.2.4. | 显示接受指令：实时接收急救中心下发的命令单和通知单。自动跳转到命令单界面，显示受理单任务详细信息；（提供制造商官网功能截图或功能界面截图或实物图片） |  |
| 28.2.5. | 语音提醒：命令单和通知单来时，语音提醒。 |  |
| △28.2.6. | 车辆状态管理：通过按键上传车辆状态和急救中心受理调度台软件状态保持一致，状态包括：站内待命、收到指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院、途中待命、终止任务（原因记录上传）等；（提供制造商公开发布的印刷技术资料或官网功能截图或功能界面截图或实物图片） |  |
| 28.2.7. | 语音控制：基于救护车方向、速度、位置，结合执行任务的时间和轨迹自动计算车辆工作状态，系统自动修改到下一状态时，语音提示驾驶员进行确认。 |  |
| 28.2.8. | 暂停恢复调用：车载可完成暂停恢复调用操作，记录暂停调用原因； |  |
| 28.2.9. | 电话功能：通过触摸屏拨打呼救电话、联系电话和电话本中电话，呼救电话、联系电话根据下发命令单实时改变。接听电话时，可在蓝牙耳机和免提中进行切换； |  |
| 28.2.10. | 通话权限控制功能：配合急救中心控制指令控制车载通话权限； |  |
| △28.2.11. | 电话录音：语音通话录音，录音存储在指定的 TF 卡上，急救中心通过服务程序可调用录音文件进行上传并保存；（提供制造商公开发布的印刷技术资料或官网功能截图或功能界面截图或实物图片） |  |
| 28.2.12. | 历史记录：查询命令单和通知单历史记录，点击可查看各条命令单显示命令单详细内容； |  |
| 28.2.13. | 参数设置：可以修改当前车辆所属分站、车辆类型，完成通话记录、命令单、通知单和日志保存条数设置； |  |
| △28.2.14. | 数据更新：连接急救中心通信服务程序后，包括【医院】、【电话本】、【车辆状态】、【暂停调用原因】等数据一键更新；（提供制造商公开发布的印刷技术资料或官网功能截图或功能界面截图或实物图片） |  |
| △28.2.15. | 日志上传：当车载出现软件故障时，需查询故障原因，工作人员点击上传车载运行的日志即可，急救中心可获取上传日志信息；（提供制造商公开发布的印刷技术资料或官网功能截图或功能界面截图或实物图片） |  |
| 28.2.16. | 知识库：查询毒品、化学品和救治措施的相关知识。 |  |
| 28.2.17. | 智能电源管理：车载急救终端电源管理是车载程序控制，在不同状态时，智能控制关闭显示屏和关闭主机。 |  |
| 28.2.18. | 在线升级：支持远程在线升级程序。 |  |
| ▲28.2.19. | 与现有安克指挥调度系统无缝对接，投标时提供承诺书。 |  |
| 二十九 | 等保测评：等保三级测评 1项 |  |

五、商务要求

1.项目实施进度要求

总工期为20日历日。详细实施进度要求如下：合同签订后15日内完成软件部署、设备到货、安装调试、系统集成及培训完毕，经初验合格交付使用进入试运行；合同签订后20日内进行培训及试运行，期满终验合格后进入系统维护期。

2.培训要求

1）系统操作培训：主要面向120急救中心调度员、相应业务管理人员，提供操作培训；

2）系统日常维护系统培训：主要面向120急救中心系统管理员，数据维护操作员等，并提供对应的操作培训及相应培训资料。

3.技术服务要求

1）为本项目组建团队人员至少包含一名项目技术负责人、一名项目经理及2明以上技术人员，项目人员需具有系统集成项目管理工程师证书；

2）为了保证本次项目顺利成功，要求中标人承诺项目验收后提供不少于五年7*24小时售后技术服务，现场响应时间要求是接到用户需求电话后4小时内到达。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。

▲3）提供不少于1（人）7*24（小时）*1（年）年驻场运维服务，费用包含在投标报价中。

4.验收要求

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

1)网络系统的拓扑结构以及相关设备的配置；系统的体系架构及描述；

2)提供的其它技术手册，包括：系统实施确认书、软件培训资料、程序安装维护手册、 软件使用操作手册、软件功能技术手册、项目验收报告。

5.付款方式

签订合同时，供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保险/保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；系统安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标）

验收合格后付全款。（适用大型企业投标）

6.报价方式

本次报价方式为总价包干。报价中应包括本项目一切设备费、材料、人工费、安装调试费、软硬件、机械工具、售后服务、培训、接口费、验收费用（包含聘请专家验收费用）保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、布线、立杆和实施费、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

7.其他

中标供应商可通过政采云平台或其他渠道购买保险/保函。可登录政采云平台-金融服务-保险保函模块选购：https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/letter，有疑问可咨询政采云金融热线400-903-9583

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

### 1.4 联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6供应商为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由供应商自理。合同实施过程中，须与采购人积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）代理证明（如有）

（5）所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（6）中小企业声明函（如有）；

（7）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（8）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（9）分包意向协议（如有分包）；

（10）中标服务费支付承诺书；

（11）供货清单；

（12）	产品性能说明；

（13）技术规格偏离表；

（14）商务条款偏离表；

（15）业绩：供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），完成过类似信息化平台项目，提供合同复印件及项目验收证明；

（16）供应商具有有效的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息系统建设和服务能力等级证书（CS2及以上）；提供有效的证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn)）或中国电子信息行业联合会（https://www.cs-cas.cn/）网站查询状态为有效；

（17）著作权证书：供应商具有急救优先调度分级调派及改派CAD软件、手机定位软件、急救优先调度系统质控软件、远程视频会诊指导软件、急救任务智能监控平台软件等著作权证书，提供证书复印件；

（18）总体设计方案；

（19）安装调试集成方案；

（20）项目组织实施方案

（21）项目组成员：提供人员组成、分工和人员证书复印件及近3个月内任意一个月的社保证明；

（22）质量保证措施；

（23）	应急保障方案；

（24）售后服务方案；

（25）系统对接方案；

（26）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章或电子签章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）。

3.3.4以联合体形式参与本项目投标的，除联合协议外，其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，本标项作废标处理，重新组织采购。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。）

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

（6）商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：14847913@qq.com，联系人：苑洪春）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

5.7.1资格证明文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，经采购人或采购代理机构认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

2）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合协议或联合协议不符合采购文件规定的。

5.7.2商务技术文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）投标有效期、交货期、质保期不能满足采购文件要求的；

9）未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

12）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14）供应商IP、MAC、设备硬件信息一致；

15）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

5.7.3报价文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商未提供书面说明的或提供的书面说明（相关证明材料）不能证明其报价合理性的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，本标项作废标处理，重新组织采购。

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以中标金额作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定的80%（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 货物采购代理服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.4+P*1.1% |
| 500-1000 | 1.9+P*0.8% |
| 1000-5000 | 4.9+P*0.5% |
| 5000-10000 | 17.4+P*0.25% |
| 10000-100000 | 37.4+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。本项目推荐一名中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留二位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评标内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务资信 |  |  |
| 1 | 供应商业绩 | 2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有类似信息化平台项目业绩，每提供一个有效业绩得1分，最多得3分。业绩证明材料：提供合同复印件（及项目验收证明），合同内容需包含车载信息终端内容。 | 3 |
| 2 | 认证证书 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息系统建设和服务能力等级证书（CS2及以上）且在有效期内，每提供一份得1分，最高得4分，提供有效的证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn)）或中国电子信息行业联合会（https://www.cs-cas.cn/）网站查询状态为有效，否则不得分。 | 4 |
| 3 | 著作权证书 | 供应商具有急救优先调度分级调派及改派CAD软件、手机定位软件、急救优先调度系统质控软件、远程视频会诊指导软件、急救任务智能监控平台软件等著作权证书，每提供一份得0.5分，最高得2.5分，提供证书复印件，未提供不得分。 | 2.5 |
| 4 | 环境标志产品、节能产品 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的得0.1分，最多得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.1分，最多得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 1 |
| 二 | 技术要求 |  |  |
| 5 | 重要参数响应 | 对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。（1）凡标有最低一级序号的内容即为一项。（2）需求中提及需提供证明材料的条款，以证明材料中反映的内容为评分依据，能实现需求所述要求的视为满足，不能实现或未体现相关要求内容均视为不能满足。 | 34 |
| 6 | 一般参数响应 | 对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，不带“△”条款全部满足采购文件要求的得2.5分，有一条不带“△”条款不满足采购文件要求的，本项不得分。（1）凡标有最低一级序号的内容即为一项。（2）需求中提及需提供证明材料的条款，以证明材料中反映的内容为评分依据，能实现需求所述要求的视为满足，不能实现或未体现相关要求内容均视为不能满足。 | 2.5 |
| 7 | 总体设计方案 | 总体设计方案，包含项目总体设计、设备选型、系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术等。方案内容详实、逻辑缜密，服务要点完整且全部符合采购需求，针对性、可实施性强的得3分；方案内容比较完整，服务要点基本符合采购需求的得2分；方案明显存在缺陷，与采购需求偏差较大，匹配度低的得1分；无实质性内容不得分。 | 3 |
| 8 | 安装调试集成方案 | 对原有设备整理、新设备和原有设备的安装调试集成的方案，方案内容详实、逻辑缜密，服务要点完整且全部符合采购需求，针对性、可实施性强的得3分；方案内容比较完整，服务要点基本符合采购需求的得2分；方案明显存在缺陷，与采购需求偏差较大，匹配度低的得1分；无实质性内容不得分。 | 3 |
| 9 | 项目组织实施方案 | 项目组织实施方案，包括组织机构、项目实施规范和管理制度、项目时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细且完善，针对性及可实施性得3分；进度计划安排合理且符合实施周期的要求的得2分；进度计划基本保障实施周期的要求，进度控制措施内容合理的，得1分；进度计划不符合实施周期的要求，进度控制措施内容不完善的得0.5分；未提供的不得分 | 3 |
| 三 | 人员配置 |  |  |
| 10 | 项目组成员 | 1、拟派项目技术负责人具备信息系统项目管理师证书的得1分； 2、拟派项目经理具有系统集成项目管理工程师证书的得1分； 3、项目团队其他人员具有信息系统项目管理师的相关人员，每人次得0.5分，最多得1分； 同一人具有不同证书，不重复得分。提供证书复印件及供应商为其缴纳的近3个月内的任意1个月社保证明，不提供不得分 | 3 |
| 四 | 服务方案 |  |  |
| 11 | 质量保证措施 | 质量保证措施。措施要点完整且全部符合采购需求，针对性、可实施性强的得2分；措施内容比较完整，服务要点基本符合采购需求的得1分；措施明显存在缺陷，与采购需求偏差较大，匹配度低的得0.5分；无实质性内容不得分。 | 2 |
| 12 | 应急保障方案 | 应急保障方案。方案内容详实、逻辑缜密，服务要点完整且全部符合采购需求，针对性、可实施性强的得3分；方案内容比较完整，服务要点基本符合采购需求的得2分；方案明显存在缺陷，与采购需求偏差较大，匹配度低的得1分；无实质性内容不得分。 | 3 |
| 13 | 售后服务方案 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2.5分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分； | 3 |
| 14 | 系统对接方案 | 方案内容完整、合理、可行的得3分，方案内容比较完整，合理、基本可行的得2分；方案明显存在缺陷，与采购需求偏差较大，匹配度低的得1分；无实质性内容不得分。 | 3 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，对符合规定的小微企业（含小型企业），其投标报价扣除10%后参与评审。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）对于联合协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（5）对于分包意向协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

上述（1），（2），（3），（4），（5）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

- 合同编号：

- 政府采购计划（预算）确认号：

- 预算金额：

- 采购人（以下称甲方）：

- 供应商（以下称乙方）：

- 采购代理机构：浙江国际招投标有限公司

- 采购方式：公开招标

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    项目采购结果签订本合同。

- 第一条 合同组成

- 本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- （1）本合同文本；

- （2）采购文件与采购响应文件；

- （3）中标或成交通知书；

- 组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

- 第二条 合同标的与相关属性

- 1、本次采购的是

- 。

- 2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

- 3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

- 第三条 合同价款

- 1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

- 2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

- 3、本合同付款方式为以下第           项：

- （1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

- （2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

- （3）其他方式：

- 4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

- （1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

- （2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

- 若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

- 第四条 履约保证金

- 按以下第    2    项处理：

- 1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元（不得高于本合同金额的   %）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

- 2、本项目不设置履约保证金

- 第五条 合同的变更和终止

- 除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

- 第六条 合同的转让与分包

- 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

- 第七条 争议的解决

- 1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- （2）向         仲裁委员申请仲裁。

- 第八条 合同备案及其他

- 本合同一式 四 份，甲乙双方各执  两 份 。

- 二、特殊专用条款部分

- 第九条货物内容

- 1、货物名称：

- 2、型号规格：

- 3、数量（单位）：

- 4、详细配置清单附后。

- 第十条技术资料

- 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 第十一条知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 第十二条产权担保

- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 第十三条质保期

- 1、质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

- 第十四条交货期、交货方式及交货地点

- 1、 交货期：

- 2、 交货方式：

- 3、 交货地点：

- 第十五条质量保证及售后服务

- 1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。单次停机不得超过七天，否则免费提供备机给院方使用。

- 4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

- 5、乙方提供上述的物品免费保修期为             年，保修期内提供对所有物品整机免费保养、维修、更换备件、软件维护与升级等服务；超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 6、乙方产品为软件系统的，应保证（1）可与医院其他系统正常联网共享信息，不收取接口费；（2）保证系统运行及系统内信息的安全，且不损害其他系统正常运行环境。（3）免费提供因操作系统升级所致软件升级；（4）免费提供标书或合同所列技术需求范围内的内容调整所致的系统修改；（5）保修期内、外免费提供因本采购软件自身因素所致补丁、更新、升级；（6）保修期外如医院对系统没有修改维护的需求，不收取年维护费；如后期有需求，按招标约定协商。

- 第十六条调试和验收

- 1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件与合同约定，以及国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、配置、证书、维修使用手册等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货物安装调试完成，并签收后正常使用  壹 个月，甲方依据招标文件上的技术参数、合同条款、承诺书等给予验收。

- 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 6、货物生产日期：货物必须为投标时间前6个月以后生产的产品，否则买家有权拒收。

- 第十七条货物包装、发运及运输

- 1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十八条违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

- 2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 第十九条不可抗力事件处理

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 甲方：                                   乙方：

- 地址：                                   地址：

- 邮编：

- 开户银行：

- 账号：

- 联系电话：

- 法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 投标总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1）本项目价格包括设备费及相关服务费。

2）	设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。

3）	相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。

5）		表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

## 日期：  年  月  日

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

## （3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

# 日期：    年  月   日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）代理证明（如有）

（5）所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（6）中小企业声明函（如有）；

（7）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（8）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（9）分包意向协议（如有分包）；

（10）中标服务费支付承诺书；

（11）供货清单；

（12）	产品性能说明；

（13）技术规格偏离表；

（14）商务条款偏离表；

（15）业绩：供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），完成过类似信息化平台项目，提供合同复印件及项目验收证明；

（16）供应商具有有效的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息系统建设和服务能力等级证书（CS2及以上）；提供有效的证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn)）或中国电子信息行业联合会（https://www.cs-cas.cn/）网站查询状态为有效；

（17）著作权证书：供应商具有急救优先调度分级调派及改派CAD软件、手机定位软件、急救优先调度系统质控软件、远程视频会诊指导软件、急救任务智能监控平台软件等著作权证书，提供证书复印件；

（18）总体设计方案；

（19）安装调试集成方案；

（20）项目组织实施方案

（21）项目组成员：提供人员组成、分工和人员证书复印件及近3个月内任意一个月的社保证明；

（22）质量保证措施；

（23）	应急保障方案；

（24）售后服务方案；

（25）系统对接方案；

（26）	供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招投标有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    （采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人姓名：

职          务：

身份证号码：

供应商：（盖单位公章或电子签章）

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 4、代理证明（如有）

## 5、所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件

## 6、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （数字程控交换机） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （中继网关） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （数字话机） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. （IP 话机） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. （主备录音服务器） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. （呼救受理坐席工作站） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. （网络交换机） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. （智能全流程监控系统） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. （网络边界防火墙） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. （入侵检测） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. （堡垒机） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. （数据库审计） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. （安全态势感知平台） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. （准入系统） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. （车载信息终端） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：根据采购文件前附表清单，逐一声明。

## 7、供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 8、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

9、分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：    ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

10、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

## 11、供货清单

供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 12、产品性能说明

## 13、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 14、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 15、业绩：提供合同复印件及项目验收证明；投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，提供纳入《省推广应用指导目录》等证明材料（如有）

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

附：合同复印件

（16）供应商具有有效的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息系统建设和服务能力等级证书（CS2及以上）；提供有效的证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn)）或中国电子信息行业联合会（https://www.cs-cas.cn/）网站查询状态为有效；

（17）著作权证书：供应商具有急救优先调度分级调派及改派CAD软件、手机定位软件、急救优先调度系统质控软件、远程视频会诊指导软件、急救任务智能监控平台软件等著作权证书，提供证书复印件；

（18）总体设计方案；

（19）安装调试集成方案；

（20）项目组织实施方案

（21）项目组成员：提供人员组成、分工和人员证书复印件及近3个月内任意一个月的社保证明；

（22）质量保证措施；

（23）	应急保障方案；

（24）售后服务方案；

（25）系统对接方案；

（26）	供应商认为有必要提供的其它文件。

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

附件2

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至投标人指定邮箱，投标人收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。