关于衢州市人民医院激光共聚焦显微镜采购项目

（二次）更正文件

一、各投标商，采购公告及文件中提交投标文件截止时间、开标时间；第三章招标需求中部分招标技术要求修改如下：

| 更正项 | 更正前 | 更正后 |
| --- | --- | --- |
| 提交投标文件截止时间、开标时间 | 2025年07月01日 09:30（北京时间） | - 2025年07月09日 14:30（北京时间） |
| 招标技术要求3.5 | 最大扫描分辨率≥8192x8192；光学扫描放大范围不小于0.75X～48X，连续可调 | - 最大扫描分辨率≥6144×6144；光学扫描放大范围不小于1X～40X，连续可调 |
| 招标技术要求3.6 | 高分辨率扫描需确保每一个像素点具有相同的扫描时间，在400Hz的单向扫描速度下，单个像素点的驻留时间≥1微秒 | - 具备各像素点驻留时间相同且单向扫描时各像素点驻留时间≥1微秒 |
| 招标技术要求4.10 | 宽视野平场目镜10倍，视场数≥25mm，屈光度可补偿调节 | - 宽视野平场目镜10倍，视场数≥23mm，屈光度可补偿调节 |

二、其余未涉及款项均不作调整。

浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司

二〇二五年六月二十三日