浙江环境监测工程有限公司

2023年第一批水站系统集成和站房配套建设（非政府）

竞争性磋商文件

采购项目：2023年第一批水站系统集成和站房配套建设（非政府）

采购编号：ZJXL-HJJC-202303（1）

采 购 人：浙江环境监测工程有限公司

代理机构：浙江信镧建设工程咨询有限公司

时    间：二〇二三年三月

目录

竞争性磋商公告	4

第一章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

1采购说明	11

2磋商文件	12

3响应文件	13

4响应文件的提交	13

5磋商及定标	14

6其他	17

第二章 采购项目技术规范和要求	19

一、主要采购内容	19

二、技术参数及功能要求	19

第三章 采购项目商务要求	30

一、质量保证	30

二、项目质保期要求	30

三、付款方式	30

四、培训要求	30

五、知识产权	31

六、工期及供货地点要求	31

七、安装、调试、验收要求	31

第四章 合同格式	32

第五章 磋商响应文件内容及格式	36

1供应商提交响应文件须知	36

2响应文件组成	36

3响应文件编制格式及规范要求	37

第六章 评审办法	56

1总则	56

2评审组织	56

3评审程序和内容	56

4响应文件的审查	56

5评审磋商	58

6评分细则	59

7.评审报告	61

浙江信镧建设工程咨询有限公司关于浙江环境监测工程有限公司2023年第一批水站系统集成和站房配套建设（非政府）的

# 竞争性磋商公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江信镧建设工程咨询有限公司受浙江环境监测工程有限公司委托，就2023年第一批水站系统集成和站房配套建设（非政府）进行竞争性磋商，欢迎潜在供应商前来磋商。

一.采购项目编号：

ZJXL-HJJC-202303（1）

二.采购组织类型：

分散采购委托代理

三.采购项目概况:

| 标段号 | 标段内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 苍南水站基础、站房、系统集成、采水、运维服务 | 1 | 项 | 70.8 | 70.8 | 负责苍南水站基础、站房、系统集成、采水、运维服务，具体详见磋商文件。 |  |

四.供应商资格要求：

1.基本资格要求：

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。

2.特定资格要求：无。

3.本项目不接受联合体投标

五.报名、竞争性磋商文件的发售时间、地址、方式、售价：

1.本项目磋商文件实行供应商邮件报名后获取，不提供磋商文件纸质版；

2.报名时间：2023年03月01日至2023年03月08日(双休日及法定节假日除外)，截止后不接受报名；

3.报名邮箱：ZJXL87967630@126.com；

4.供应商获取磋商文件时须提交的文件资料：将供应商报名登记表和标书费汇款凭证复印件发送至报名邮箱；

5.标书售价(元)：300

6.磋商文件费收款账号：

收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司

开户银行：交通银行华浙广场支行

银行账号：331066090018170036304

六.响应文件提交截止时间：2023年03月10日 14:00。

七.响应文件提交地址：

1.提交方式：要求供应商采用直接送达即走、邮寄（邮寄信息另附（在快递单上注明单位全称、项目编号），请充分考虑邮寄时效，以代理机构工作人员签收时间为准）等方式递交，必须确保代理机构在响应截止时间前收到所提交的响应文件，否则将被视为“未在响应截止时间前提交响应文件”。

2.地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼1107室浙江信镧建设工程咨询有限公司，徐小玲收，联系电话：0571-87967630。

八.磋商开始时间：2023年03月10日14:00。

九.磋商地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼1107室浙江信镧建设工程咨询有限公司

十.其他事项：

1.供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（发售截止日之后收到磋商文件的，以发售截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑，逾期不再受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.采购公告期限：3个工作日。

十一.联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司

报名、采购文件咨询联系人：郑晓冬

联系电话：0571-87967630

磋商响应、成交通知书、合同签订联系人：徐小玲

联系电话：0571-87967630

传真：0571-85024997

财务咨询（磋商文件费、发票）联系人：姚会计

联系电话：18905813512

地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼1107室

2、采购人名称：浙江环境监测工程有限公司

联系人： 栾老师

联系电话：0571- 89975809

地址：浙江省杭州市西湖区学院路117号

3、采购监督管理部门名称：浙江环境监测工程有限公司

联系人： 周莹岑

监督投诉电话：  0571-89975873

地址：杭州市学院路117号一楼

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 分包或 转包 | 1.除站房防雷允许分包外，其余不得分包。 2.本项目不得转包。 |
|  | 供应商资格条件 | 见竞争性磋商公告 |
|  | 磋商有效期 | 60天 |
|  | 磋商保证金 | 无 |
|  | 现场踏勘 | 不统一组织，供应商自行前往踏勘现场，具体踏勘经纬度联系采购人获取。 联系人： 栾老师 联系电话：0571- 89975809 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：苍南水站基础、站房、系统集成、采水、运维服务，属于其他未列明行业； |
|  | 响应文件编制、装订及密封要求 | 供应商应按本磋商文件规定的格式及要求编制、签署、盖章、装订、密封响应文件，并标注页码，提供目录。 将资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分装订成一本并密封，并在外包装封皮上注明：采购人名称、项目名称、采购编号、供应商名称，授权委托人签名。响应文件均应胶装。 |
|  | 响应文件份数 | 1.纸质版：磋商响应文件正本1份，副本3份 2.电子响应文件： 1 份，内容与纸质响应文件正本（已盖章签字）一致，PDF格式，U盘存储。不一致的，以纸质响应文件正本为准。（U盘随响应文件一并密封） |
|  | 响应文件的接收 | 供应商递交响应文件时，如出现下列情况之一的，响应文件将被拒收： 1.未密封的响应文件； 2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件； 3.仅以非纸制文本形式的响应文件； 4.超过磋商截止时间送达的响应文件。 |
|  | 信用记录 | 根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对投标人信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应截止日； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 5.行政处罚较大数额罚款标准认定：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）要求：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 6.若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 采购代理服务费 | 本项目各标段的采购代理服务费为： （1）采购代理服务收费采用差额定率累进计费方式，以成交金额为计算基数。 （2）各区段具体收费标准如下： 成交金额 费率 100万元以下 1.2% 100-500万 0.88% 备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。不足3000元，按3000元收取。由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。 收款账号： 收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司 开户银行：交通银行杭州华浙广场支行 银行账号：331066090018170036304 |
|  | 成交通知书 | 成交结果公告在竞争性磋商公告的相同媒体发布，成交供应商在成交结果公告发布之后主动来我公司领取成交通知书，未成交供应商领取未成交通知书。 |
|  | 答疑与澄清 | 供应商如对采购文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式一次性向代理机构提出，逾期不予受理。 |
|  | 质疑 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑起算日期： 1.对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。 2.对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的投标人，质疑起算日期以发售截止日起计算） 3.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。 4.对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人可不予接受。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人将不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 |
|  | 质疑受理联系方式 | 受理单位：浙江信镧建设工程咨询有限公司 受理人：姚工 电话：0571-87967630 传真：0571-85024997 地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼1107室 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 采购监督管理部门名称：浙江环境监测工程有限公司 联系人： 周莹岑 监督投诉电话： 0571-89975873 地址：杭州市学院路117号一楼 |
|  | 其他事项 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了磋商文件的供应商，若放弃参加投标的，请在开标前1天12:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |
|  | 解释顺序 | 磋商文件内容与供应商须知前附表不符之处，以供应商须知前附表为准，浙江信镧建设工程咨询有限公司拥有最终解释权。 |

## 1采购说明

#### 1.1采购法律依据

本次采购工作参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等有关法律法规组织和实施。

定义

（一）“采购代理机构”系指浙江信镧建设工程咨询有限公司。

（二）“供应商”、系指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。

（三）“货物”系指按磋商文件规定供应商须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

（四）“服务”系指按磋商文件规定供应商须承担的劳务以及其他类似的义务。

（五）“采购人”系指“见供应商须知前附表”。

（六）“▲”指应当实质性响应的内容或条款，“★”为重要条款。

（七）“废标”系指整个采购活动无效，当时的磋商、评审工作不得再继续，应予废标，即便确定了成交供应商，也无效。

（八）“无效标”系指某一供应商的响应文件经磋商小组审核其资格不符合磋商文件要求的，或者其响应文件未实质性响应磋商文件的，作无效标处理。

（九）“公章”指投标人的行政章，采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴的响应文件（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）。

#### 1.2合格的供应商资格要求

详见竞争性磋商公告

#### 1.3对供应商的限制及委托有关说明

1.3.1授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（响应文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

1.3.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.3.3以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。（联合体投标适用）

#### 1.4磋商费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有其他相反规定除外）。

#### 1.5支持中小企业发展。

1.5.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

1.5.2在采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

1.5.3对小型和微型企业的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购服务项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的最后报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.5.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件十三）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.5.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.5.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件十二），供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.5.7中小企业享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 2磋商文件

### 2.1磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件目录所列内容及磋商补充文件（如有）等组成。

### 2.2磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按供应商须知前附表中规定的时间（代理机构逾期不再受理疑点澄清）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为磋商文件的组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买磋商文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.2.3在响应文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善磋商文件。

2.2.4澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应文件提交截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.5供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。逾期未确认视为已收到。

2.2.6当磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.7任何口头答复均不属于磋商文件的组成部分。

## 3响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。响应文件的组成和格式见本磋商文件第五章。

### 3.2响应文件的编制

3.2.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制响应文件，提供相关资格、商务资料和技术参数资料，对磋商文件中的各个项目给予实质性答复，并保证响应文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于对其响应的评定。响应文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（文件中另有规定的除外）。

3.2.2供应商应按照上述第3.2.1条及供应商须知前附表中所提出的要求编写。

3.2.3响应文件应当对磋商文件规定的实质性内容应当作出明确响应。

3.2.4响应文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以为正本的复印件，并注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.2.5响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。

3.2.6响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.7响应文件编制、签署、盖章、装订及密封要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.8响应文件不得涂改和增删，若有错漏必须修改，修改处必须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。

3.2.9响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

### 3.3报价要求

3.3.1磋商报价：磋商报价应包括磋商响应成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用，包括但不限于设备费、建设费、人工费、材料费、验收费、管理费、税金、利润等完成本项目全部内容所需的全部费用及采购代理服务费均包含在总价之中。

3.3.2供应商对所投标项的服务必须按采购数量全部进行报价。

3.3.3每一轮每标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的响应文件。

3.3.4供应商的报价应按磋商文件要求的格式、顺序编制。

3.3.5报价明细表应按不同费用类别分类填写，详见响应文件附件格式。

### 3.4磋商有效期

3.4.1磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期内，响应文件应保持有效。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

3.4.3供应商可拒绝接受延期。

## 4响应文件的提交

### 4.1响应文件的标记、装订及密封

4.1.1见供应商须知前附表

4.1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。

### 4.2磋商文件提交截止时间及截止时间的变更

4.2.1响应文件必须在规定的提交截止时间前（见供应商须知前附表）送达指定的响应文件提交地点，逾期送达的，采购代理机构将拒收其响应文件。

4.2.2采购人如因故推迟响应文件提交截止时间，将在截止时间前以书面形式通知所有供应商，同时在竞争性磋商公告同媒体公告。供应商在收到通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该通知，逾期未确认视为已收到通知。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

### 4.3响应文件的修改和撤回

4.3.1供应商递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，可以书面形式对响应文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字或盖章，在该截止时间以后，不得修改、补充响应文件。

4.3.2供应商的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交（在密封物上标明修改字样），如果一份响应文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

4.3.3修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”字样。

4.3.4响应文件提交截止时间之前，供应商以传真形式通知采购人撤回响应文件的，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权委托人签署的正式文件。

### 4.4响应文件的澄清与修正

4.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由供应商采用书面形式修正报价，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

## 5磋商及定标

### 5.1磋商规程

5.1.1 采购人按磋商文件规定的时间、地点进行磋商。

5.1.2磋商小组对响应文件进行审阅并与供应商进行磋商，评标小组可能要求投标人对其投标文件中的内容进行澄清、说明以及报价，澄清、说明以及报价通知将通过指定邮箱向投标人在供应商报名登记表填写的邮箱号发送，并要求投标人在规定时间内作出回复。投标人逾期未回复的视为不响应，若在规定的时间内未提供报价，则视为退出磋商。

5.1.3 采购代理机构对磋商过程进行记录，以存档备查。

已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 5.2磋商的原则和纪律

5.2.1磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观、独立、审慎地按照磋商文件的规定、依法依规依程序进行评审，不受任何倾向性和引导性言行的影响；不得向外界透露任何与评审磋商有关的内容；任何单位和个人不得非法干扰、影响磋商小组的评审工作；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

5.2.2磋商组织

5.2.2.1磋商工作由采购人或采购代理机构组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2.2磋商小组在成员之中（除采购人代表）可推荐一名组长，主持评审磋商工作，集各成员意见，使整个评审磋商工作有序有效地进行。

5.2.3磋商纪律

5.2.3.1磋商过程由监督人全过程监督，整个磋商过程应严格保密，磋商小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审磋商信息。

5.2.3.2磋商小组应遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对各响应文件的有效性、合规性、符合性、完整性和响应程度进行审查、比较和评估，确定是否对磋商文件作出实质性响应。如属于实质性负偏离或符合无效响应情形的，应当询问供应商代表，并允许供应商代表进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。磋商文件及其评审办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不得作为评审磋商依据。

5.2.3.3对响应文件的判定，只依据响应文件本身，以及磋商过程中磋商小组允许重新提交的响应文件，不依靠除此之外的其他外来证明材料。

### 5.3评审报告

磋商结束后，磋商小组应当向采购人提交评审报告。

### 5.4磋商过程的监控

磋商过程实行全程录音录像。

### 5.5磋商过程保密

5.5.1评审过程中凡是与响应文件评审和比较、与供应商一对一磋商、成交候选供应商推荐等有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

5.5.2在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构、磋商小组及其成员的任何违法违规活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 5.6成交条件

5.6.1通过资格审查的。

5.6.2响应文件完全符合磋商文件中的实质性要求。

5.6.3有良好的合同执行能力和售后服务承诺。

5.6.4采购人将把成交通知书授予经磋商小组评审综合评分第一的成交候选人，最低报价并不是成交的保证。

### 5.7定标办法

5.7.1定标由采购人授权磋商小组确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且综合得分排名第一的成交候选人为成交供应商。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商：

（1）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

5.7.2采购人在确定第二成交候选人为成交供应商的，应当在确定前向监督部门报告说明。

5.7.3不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

### 5.8未成交解释

采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 5.9成交公告

5.12.1定标后，由采购代理机构在浙江政府采购网公布成交结果，同日，由采购代理机构发出成交通知书。

5.12.2公告期限为1个工作日。

### 5.10签订合同

5.10.1成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

5.10.2磋商文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审磋商过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

5.10.3拒签合同的责任：除不可抗力等因素外，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

5.10.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 5.11关于要求制造商授权的说明

磋商文件要求供应商提供制造商授权的，建议供应商在提交响应文件时一并提供。也可在成交结果公告后向采购人提供。如制造商无故不予授权，在成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需该授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

## 6其他

### 6.1合同履约考核

采购人自行或委托第三方对成交供应商进行履行合同考核和验收，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，降低配置、达不到国家、行业有关标准、磋商文件相关实质性规定及响应文件有关承诺的，一经查实，将提请采购人不退还履约保证金，终止合同，并上报同级财政部门依法处理，给予网上通报，禁止其在1至3年内参与本单位采购活动，给采购人造成损失的，成交供应商须承担相应的法律责任。

### 6.2质疑

6.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.2.4供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.2.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知被质疑供应商和其他有关供应商。

### 6.3投诉

6.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督部门提起投诉。

6.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.3.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）财政部规定的其他条件。

6.3.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，列入不良行为记录名单。

6.3.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加本单位采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 采购项目技术规范和要求

## 一、主要采购内容

苍南水站基础、站房、系统集成、采水、运维服务

| 序号 | 单元名称 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础单元 （三通一平） | 站房框架基础浇筑 | 块 | 2 |
| 2 |  | 站房通水、通电、通讯 | 项 | 2 |
| 3 | 站房单元 | 简易站房定制（2.4m*4.2m） | 间 | 2 |
| 4 |  | 空调（1.5匹以上）、主配电柜、实验台、消防、换气扇、照明、插座、应急灯、门禁及防雷系统 | 套 | 2 |
| 5 | 采水单元 | 浮筒式采水装置、潜水泵、采水管线及采水构筑物 | 套 | 2 |
| 6 | 系统集成单元 | 工控主机、PLC控制系统、预处理系统、配水系统、清洗系统 | 套 | 2 |
| 7 | 辅助单元 | 稳压器、UPS 、冷藏柜、无油空压机、机房环境系统、视频监控系统 | 套 | 2 |
| 8 | 文化建设 | 站点铭牌、警示牌、规章制度牌 | 套 | 2 |
| 9 | 运维 | 2个水站全托管运维 | 年 | 1 |

## 二、技术参数及功能要求

### 1.系统总体要求

（1）具有实用性、先进性、开放性、安全性和经济性的特点，符合国家、行业有关技术标准和规范。

（2）所采用的设备符合结构简单、性能可靠、能耗低的原则，系统可在无人值守的条件下长期、稳定工作。

（3）系统具有良好的兼容性和可扩展性，充分考虑将来仪器设备的扩充要求，相关设备保留相应的余量和接口。

（4）取样方式设计合理，不影响水质参数的检测结果，在恶劣气候下可稳定运行。

（5）系统具备断电、断水自动保护和恢复功能，市电中断后，系统可采用备用供电装置自行维持运转至少1小时。

（6）能够判断故障部位和原因，具备故障和状态异常自动报警功能，及监测频次设置功能。

（7）具备定期自动校准功能，监测后对系统内部管路进行反吹清洗。

（8）具备远程显示仪器状态和远程启动清洗、测量、修改检测周期功能。

（9）具备视频监控功能，可对水体表观及站房内主要区域实施实时视频监控。

（10）系统控制软件界面设计应该简洁、美观、实用，功能全面且操作方便。

（11）需具备自动清洗功能，即每次测量结束后，自动清洗前处理装置、仪器管路、阀门等部件，并能接受现场和远程人工控制清洗功能。

### 2.通用技术要求

（1）水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

（2）设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

（3）所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

（4）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（5）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

（6）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

### 3. 通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

### 4.水站标牌制作要求

中标人负责站房铜式标牌制作安装，具体要求参照《浙江省水环境自动监测系统标牌制作规定》（浙环监函〔2021〕35号）。

### 5.系统集成技术要求

（1）系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、留样单元、辅助单元等。

（2）投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

5.1系统集成功能要求

1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能；

5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

8）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

5.2 采配水单元

1）采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要；

2）采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置；

3）采水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；

4）采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；

5）采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；

6）采水单元设置采水单元清洗和防藻功能。但是当使用化学清洗时防止对环境造成污染；

7）管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生；

8）能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；

9）采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；

10）采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

11）采水单位各部分均应美观大方、安全牢固、设计合理，尽量减少对河道中杂物的阻碍拦截。

12）配水单元是将采水单元采集到的样品根据所有分析仪器和设备的用水水质、水压和水量的要求分配到各个分析单元和相应设备，并采取必要的清洗、保障措施以确保系统长周期运转，包括流量和压力调节、预处理及系统清洗等；

13）配备流量和压力调节系统：配水单元应当能够通过对流量和压力的监控，满足所选用仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求；

14）预处理系统

a）配水单元应尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，并保证每次分析样品的代表性；

b）为了减少泥沙的影响，需设立沉沙池以减少对测定结果的影响。沉沙池的高度应不低于1米以提高沉沙效率，需具备全方位无死角自动清洗功能，满足在线沉沙进样的需求。过滤系统的清洗维护周期应尽可能长，具备自动运行及定期反清（吹）洗功能；可控制采水时间和自来水的用量。

c）预处理单元能在系统停电恢复并自动启动后按照采集控制器的控制时序自动启动。

15）系统清洗

a）配水单元应当具备比较方便的自动和人工清洗条件和除藻功能。该功能应当能够遍及全部系统管路和相关设备，但不能损害仪器和设备，不能对分析结果构成影响；

b）配水单元不能对环境造成污染。对分析单元排放的废液应当回收处理；

c）为保证系统监测项目的扩充需要，应预留出预处理单元与分析设备水路连接的接口。

5.3 控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能，以及在异常情况下自动留样功能，并实现兼容视频监控设备，能对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

（1）功能要求

1.1具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

1.2具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

1.3具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

1.4具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

1.5具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

1.6能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

1.7具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

1.8具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

1.9具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

（2）硬件设备技术参数

2.1工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | I5处理器（6核及以上，处理器不低于10代） |
| 2 | 内存 | ≥8GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥1T（机械硬盘） |
| 4 | 显示器 | ≥24英寸，分辨率≥1920*1080 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口：同时支持IPv4，IPv6协议 |
| 6 | 通讯带宽 | 20兆以上 |

2.2可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

5. 4数据采集传输系统

5.4.1数据采集与存储

1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

3）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

5.4.2数据传输与通讯

（1）采用有线的通讯方式满足数据传输要求；

（2）采用光纤传输数据方式（光纤铺设由采购单位负责）；

（3）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

5.5视频监控单元

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

5.5.1视频监控单元功能要求

①实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

④语音监听功能。

⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

5.5.2前端视频监控设备布设要求

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

5.5.3前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

②高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

5.6辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置及环境温度控制单元等部分。

（1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

（2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

（3）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

（4）具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

（5）环境温度控制需配备空调。

5.7留样单元

1.具备水样冷藏功能，温度在 4±2℃；

2.留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥12个， 采样后可封闭；

3.具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；

4.配置门禁系统并具备开关门记录功能；

5.具有留样失败报警功能。

### 6.站房建设技术要求

6.1站房应包括用于承载系统仪器和设备的主体建筑物和外部配套设施两部分。

(1)站房结构采用钢结构以及轻质钢屋面复合一体成型，应符合现行国家或行业有关标准的要求；

(2)站房外观风格设计须与周边环境协调统一；

(3)外部配套设施包括引入清洁水、通电、通讯、通路以及周边土地的平整和绿化等；

(4)站房外地面要求平整，周围应干净整洁，有利于排水，并有适当绿化，应有防鼠、防虫措施。

(5)站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

6.2站房供电要求

（1）供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052）的规定执行。

（2）水站供电电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5倍计算。

（3）电源线引入方式符合国家相关标准，穿墙时采用穿墙管。

（4）在监测仪器室内为水质自动监测系统配置专用动力配电箱。在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零，并在此安装电源防雷设备。

（5）电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽，以免产生电磁干扰。

6.3给排水要求

（1）给水系统

站房应根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。

站房内引入自来水（或井水），必要时加设高位水箱。自来水的水量瞬时最大流量3立方米/小时，压力不小于0.5千克/平方厘米，保证每次清洗用量不小于1立方米。

（2）排水系统

站房的总排水必须排入水站采水点的下游，排水点与采水点间的距离应大于20米。各类试剂废水按照危险废物管理要求，单独收集、存放和储运，并统一处置。

站房内的采样回水汇入排水总管道，并经外排水管道排入相应排水点，排水总管径不小于DN150，以保证排水畅通，并注意配备防冻措施。排水管出水口高于河水最高洪水水位的，设在采水点下游。站房生活污水纳入城市污水管网送污水处理厂处理，或经污水处理设施处理达标后排放，排放点应设在采水点下游。

6.4站房通讯要求

固定站房网络通讯建设应以光纤/ADSL有线网络传输为主，传输带宽不小于20兆。

6.5站房装修要求

（1）站房内部进行隔热、保温、防火处理，地板应具有防滑设计；站房应设置通风换气设施；在室内所需位置设置地漏。

（2）监测系统采水和排水：仪器室内预留30厘米深地沟，地沟上面加盖板（需便于取放），地沟的地漏和站房排水系统相连。

（3）电缆和插座：配电箱中预留一根φ50聚氯乙烯线管到地沟中，四周墙上预留五孔插座，墙上的五孔插座高于地面不少于0.5米。预留空调插座，空调插座距吊顶或顶部0.5米。配电箱预留五芯供电线路至自动监测系统控制柜位置。

（4）排风扇：仪器室应安装排风扇。

（5）站房吊顶：根据站房建设情况可安装吊顶。

（6）根据需要配置实验台1套和实验凳，配备冷藏柜以便于试剂存放。

（7）站房内应有空调和冬季采暖设备，室内温度应当保持在18～28℃，湿度在60%以内，空调功率满足温度要求，具备来电自启功能。

6.6站房安全防护要求

（1）站房应设火灾自动报警及自动灭火装置；火灾自动报警系统的设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）的规定；配置的自动灭火装置且具有国家强制性产品认证证书；

（2）站房内应至少配置感烟探测器，宜采用感烟与感温两种探测器组合；

（3）站房内具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料应符合相应的国家标准或行业标准。

（4）站房应满足水站所在地抗震设计要求。

6.7站房防雷要求

站房防雷系应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057）的规定，并应由具有相关资质的单位进行验收。国家强制规定需要相应资质施工或安装的，本项目应具有相应资质的单位实施。允许项目分包实施该内容。

（1）直击雷防护要求：站房应设计专门的防雷装置，包含接闪器、避雷带、引下线，接地干线及接地体装置，接地电阻值符合要求。

（2）电源系统防护要求：在总电源配电箱中应配备避雷器或浪涌保护器，防止雷击产生的大电流损坏设备，避雷器、浪涌保护器、电缆金属外皮应可靠接地，其冲击接地电阻值不大于30Ω。

（3）通信系统防护要求：利用铜质线缆的数据信号专线，在设备的接口处应加装信号专线电涌保护器。

（4）接地系统：站房内电源保护接地与建筑物防雷保护接地之间要加装等电位均衡器，设置等电位公共接地环网，使需要有保护接地的各类设备和线路做到就近接地。

### 7.运维要求

7.1运维内容

中标方应提供本次水站运行维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核。运维时间为该项目验收之日起1年时间（含运维期间的水电费及光纤费用）。

7.2具体要求

①投标人为本项目配备的专职运维管理人员须持有经运维培训考核合格证，并且上岗证需在有效期内。

②投标人须按照国家级浙江省相关技术规范要求对运营水站进行管理。

③不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任。

④投标人应在配备1名或以上的运行维护专业技术人员，必须配备专用工具，配备至少1辆专用运维车辆。

7.3运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；

（2）定期更换水站系统和仪器所需备品备件；

（3）对水站系统和仪器进行定期检修、保养；

（4）及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

（5）对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质；

（6）配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作；

（7）随时接受采购人不定期的工作考核及质量考核；

（8）保证站房清洁整齐。

（9）认真、及时做好各类记录。

# 第三章 采购项目商务要求

## 一、质量保证

1.中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

2.为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

3.系统的完整性：投标人所提供设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要业主自行解决的设备、配件应在投标文件中列出。否则，由此引起的影响整个系统正常运行所需的人力和相关设备及部件，均视为由投标人及时提供。

4.设备的适应性：投标人所提供的设备应保证能在使用当地的水文、气候及水质条件下全天候正常运行。

5.设备的完好性：投标人所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

6.提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

7.提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品(须于2021年7月1日后生产)。

8.招标人不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

9.在质量保修期内,由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，供应商应提供升级、维修及更换（费用均包含在报价中）。

## 二、项目质保期要求

1.质量保修期为整套系统验收合格次日起不少于1年，费用计入投标总价。

2.服务效率：故障报修的响应时间为2小时；

3.故障报修的到达指定地点时间为：在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。

## 三、付款方式

在合同签订后支付40%预付款，施工完成后支付30%，项目验收后支付合同剩余款项。

## 四、培训要求

中标人应在试运行期间负责对采购单位人员进行现场培训。

## 五、知识产权

投标人应保证采购人免除且投标人承担由于采购人在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

## 六、工期及供货地点要求

1.工期要求：合同签订后 30 天内完成安装、调试。

2.供货（安装）地点要求：采购人指定地点。

## 七、安装、调试、验收要求

1. 安装调试要求

（1）符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（2）调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。

（3）验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求安装调试各项指标符合技术参数。

2.验收内容要求

（1）货物供应。实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；设备到达采购人工地，应提前通知采购人，由采购人人员根据有关清单进行验收；

（2）技术性能。各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

（3）档案资料。项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版资料。

# 第四章 合同格式

本章所述《采购合同》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性磋商文件及其答疑、补充、修改； 成交人的磋商响应文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  XXX项目竞争性磋商采购 的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ....... |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：    （￥          元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

无

六、转包或分包

6.1经甲方的同意，乙方可将本合同范围的       内容分包给他人供应；

6.2如有未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任；

6.3本合同不允许转包。

七、服务质量保证期

7.1服务质量保证期，验收合格后  年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1履行时间：

8.2履行方式：

8.3履行地点：

九、款项支付

9.1付款方式：

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

11.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

11.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 解除合同。

11.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

11.4在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；副本一份(代理机构留存)。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：        法定代表人（或授权代表）：

地址：                           地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

签订地点：                        签订日期：

采购项目验收书

| 采购人 |  |  |  | 采购编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 合同约定 | 执行情况 |  | 备注 |
| 采购人 |  | 盖章 |  |  |  |  |
| 供应商 |  | 盖章 |  |  |  |  |

注：1、采购人或者采购代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

2、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章 磋商响应文件内容及格式

## 1供应商提交响应文件须知

1.1供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件或内容是供应商的风险。

1.2所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4供应商在响应文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。应对《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》偏离情况明确作出“偏离”、“无偏离”的应答，并作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足招标文件要求没有偏离，回答“偏离”应明确说明哪部分偏离没有满足招标文件要求。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

1.5供应商提交的材料将按规定被保密保存。

1.6全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2响应文件组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

### 2.1资格证明文件

- 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

### 2.2报价文件

供应商的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）磋商函；

（2）初次报价一览表；

（3）初次报价明细表；

（4）中小企业声明函（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（4）包括但不限于以上文件资料。

### 2.3商务技术文件

供应商的商务文件包括以下内容（均需加盖公章）：

- 资信及技术标评分索引

- 诚信承诺书；

（3）法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表社保证明（法定代表人参加投标的仅需提供法定代表人证明书）；

（4）供应商基本情况简介；

（5）分包意向协议（如有）；

（6）技术条款偏离表（针对磋商文件第二章内容逐条填写）；

（7）商务条款偏离表（针对磋商文件第三章内容逐条填写）；

（8）供应商业绩情况一览表及业绩证明材料（按第六章评分办法要求提供）；

（9）所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括但不限于投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、产品合格证等，其中宣传册、彩页等应与标书装订在一起）；

（10）针对本项目的详细实施计划，包括产品备供货、运输、站房建设方案、安装调试方案等内容；

（11）售后服务方案；

（12）培训计划；

（13）拟派项目负责人情况及项目团队人员情况；

（14）供应商针对该项目的各项服务承诺、突发事件服务承诺函、合理化建议等；

（15）磋商文件第六章评分细则中涉及的相关内容描述；

（16）代理服务费支付承诺书；

（17）包括但不限于以上技术文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照均应有效，若系复印件，须在复印件上加盖供应商公章。

## 3响应文件编制格式及规范要求

见后附响应文件编制格式及规范要求。

附件 磋商响应文件封面

正本（副本）

浙江环境监测工程有限公司

2023年第一批水站系统集成和站房配套建设（非政府）

磋商响应文件

（资格证明部分/报价部分/商务技术部分）

采购项目：2023年第一批水站系统集成和站房配套建设（非政府）

采购编号：ZJXL-HJJC-202303（1）

所投标段号：

所投标段内容：

采 购 人：

供 应 商：

时    间：     年   月

### 资信及技术标评分索引

| 序号 | 评分 内容 | 评分内容 | 对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信分 |  |  |
| 2 | 技术分 |  |  |

- 附件一 磋商函

磋商函

浙江环境监测工程有限公司

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

（供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）标段号及标段内容：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的磋商日期起遵守本投标书中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为 ZJXL-HJJC-202303（1）  的2023年第一批水站系统集成和站房配套建设（非政府）的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的初次报价参与本项目的磋商。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条相关规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3、编制和提交采购文件规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本1份，副本  份。具体内容为：

3.1资格证明部分

3.2报价部分

3.3商务技术部分

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

7.1提供虚假材料谋取成交、成交的；

7.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

7.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

7.5在采购采购过程中与采购人进行协商磋商的；

7.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。

8、本投标自磋商之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本磋商函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

- 附件二 初次报价一览表

初次报价（开标）一览表

项目名称：

采购编号：

标段号：

| 标段内容 | 总计金额（人民币） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

注：本表的报价与附件一的磋商函内的投标价必须相符。报价应包括但不限于设备费、建设费、人工费、材料费、耗材费、服务费、设备费、税金、招标代理服务费等完成本项目所需的一切费用。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期： 年   月   日

### 附件三 报价明细表

招标项目名称：                  项目编号：             （价格单位：人民币(万元)）

| 序号 | 费用名称 | 价格构成 | 费用 | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1、此表合计金额应与 “初次报价（开标）一览表”中的总计金额报价相一致；

2、此表可进一步细分，栏目可另加，应包括为完成本项目可能发生的全部费用。（报价应包括但不限于设备费、建设费、人工费、材料费、耗材费、服务费、设备费、税金、招标代理服务费等完成本项目所需的一切费用）

供应商（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件四 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江环境监测工程有限公司：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书

浙江环境监测工程有限公司：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的2023年第一批水站系统集成和站房配套建设（非政府）（采购编号：ZJXL-HJJC-202303（1））的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日 期：年   月   日

授权委托人身份证复印件：

授权委托人身份证正反面复印件：

- 附件五 诚信承诺书

采购诚信承诺书

（采购人）、            （采购代理机构）：

我公司            （单位名称）已详细阅读了            项目（项目编号：            ）的采购文件，自愿参加该项目的采购活动，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信竞争，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与采购和竞争，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他单位相互串通、哄抬价格，不排挤其他单位，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人、采购代理机构提供利益以牟取中标（成交）。

2.1不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.2不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

2.3不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

2.4不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

2.5不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

2.6严格遵守政府采购法、招标投标法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

三、若中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消竞争资格、记入信用档案、没收参与竞争的保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与本单位采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

单  位 ：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或印章）

日      期：      年   月   日

附件六  符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人           ）、（采购代理机构              ）：

我方参与（项目名称）【采购编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月   日

### 附件七 技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                 采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应（逐条逐项列示投标产品的具体技术性能指标和参数等响应内容） | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表请供应商按照磋商文件第二章内容要求填写。

供应商全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件八 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                          采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应（逐条逐项列示响应内容） | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表请供应商按照磋商文件第三章内容要求填写。

供应商全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件九 项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：年   月   日

- 附件十 项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：年   月   日

### 附件十一 代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江信镧建设工程咨询有限公司：

我公司承诺，如       项目（项目编号：         ）中标（成交），我公司将自中标（成交）公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

附：开票信息

| 开票信息 | 发票抬头： | 开户行： |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： | 开户账号 |
|  | 税号： | 电话： |
| 联系方式 | 联系人： | 联系电话： |
|  | 邮箱： |  |
| 需开票类型 | 请在括号里打勾选择：增值税普票（ ） 增值税专票（ ） 备注：若不选择开票类型，默认开具增值税普票。 |  |
| 发票是否需邮寄（仅限增值税专票） | 请在括号里打勾选择： 是（ ） 否（ ） 备注：需邮寄发票的，邮费到付。（邮寄地址： ，联系人： ，联系号码： ） |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期： 年   月   日

### 附件十二 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日 期：年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

### 附件十三 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日 期：年   月   日

备注：非残疾人福利性单位无需提供此函。

### 附件十四 分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（说明：允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按照磋商文件规定比例扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到   %。

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

供应商名称(公章)：

分包供应商名称(公章)：

……

日期：  年  月   日

# 第六章 评审办法

本评审办法遵照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的有关规定，结合本项目的具体情况制定。

## 1总则

采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，评审人员依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观、独立、审慎地开展评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，磋商小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审磋商的有关情况。

对落标人，磋商小组不作任何落标解释。

## 2评审组织

评审工作由采购人或采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组负责审标、询标、评审、磋商等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

## 3评审程序和内容

评审的一般程序为：

- 熟悉磋商文件和评审办法；

- 响应文件的资格审查（先进行资格审查，通过之后进入符合性审查及后续程序）；

- 响应文件的符合性审查；

- 询标澄清响应文件的疑问；

- 经与供应商磋商，改变磋商文件中的技术和服务需求，或者合同草案条款，并接受供应商的调整后的磋商响应文件和报价（如需要）

- 响应文件（包括调整后的磋商响应文件）的商务技术文件评审及评分；

- 对供应商最终报价文件进行评审及评分；

- 完成评审报告，推荐成交候选人。

## 4响应文件的审查

磋商小组应当首先对供应商的资格进行审查，再对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。如果响应文件实质上不满足磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为实质性满足的响应文件。

4.3无效投标

4.3.1响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的。

4.3.2响应文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）首次提交的响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）磋商有效期短于供应商须知前附表规定期限的响应文件；

（3）未响应磋商文件实质性要求（磋商文件中带“▲”条款要求）；

（4）供应商存在串通行为或虚假投标的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

4.3.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效，不再进入报价评审环节：

（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）报价具有选择性；

（3）不符合磋商文件规定要求进行报价的；

4.4串通投标情形认定

4.4.1供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.4.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

经查实有上述4.4.1和4.4.2行为的，采购人或采购代理机构将依法向采购监管部门报告，由监管部门依法处理。

4.5废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目，供应商可以是2家，但不得少于2家。）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

## 5评审磋商

5.1磋商小组对供应商资格证明文件进行查验、核实，资格审查不通过的，不再进行后续评审及磋商程序。

5.2磋商小组对通过资格审查的响应文件资信、商务、技术部分，以及初次报价的符合性进行评审。

5.3磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商小组可以结合磋商文件明确的在磋商过程中可能实质性变动的内容确定磋商要点，变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

5.4磋商小组按供应商先到后谈顺序逐一就可能实质性变动的内容与供应商进行磋商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.5经磋商，磋商小组请采购人代表就需要实质性改变磋商文件的相关条款予以确认。对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分。

5.6磋商小组以书面形式将实质性改变的磋商文件相关条款、由代理机构工作人员通知供应商，要求供应商在规定时间内作出书面响应。

5.7供应商应当按照磋商小组的书面通知内容和磋商小组的要求针对变动条款提交书面响应，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.8磋商小组对响应文件（包括针对变动条款提交的书面响应）进行商务技术评审评分，资信（不得补正）评审评分。

5.9代理机构工作人员通知同意继续参加磋商的合格供应商在规定时间内进行最终书面报价。分以下两种情形：

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目，进入最终报价的供应商可以是2家，但不得少于2家。

在不增加采购需求的前提下，下一轮报价不得高于上一轮报价。

已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.10磋商小组根据磋商文件规定的评分细则对最终报价进行评分，汇总资信、商务、技术、报价分值，得出评审总分。

5.11磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目，政府与社会资本合作项目可以推荐2名。）

## 6评分细则

本次评审采用综合评分法，磋商小组按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对供应商的报价、综合实力、技术（服务）、信誉、业绩和售后服务等方面进行审核评价。磋商小组根据评审细则，对各供应商的报价进行统一打分，对各供应商的资信、商务及技术（服务）由磋商小组成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点后保留2位小数。

每个供应商最终得分=投标报价分+资信分+技术分

磋商小组推荐得分最高的供应商为第一成交候选人、得分次高的供应商为第二成交候选人。如果得分相同，则按供应商报价从低到高顺序推荐为成交候选人，如果报价也相同，则按供应商技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术得分都相同则采取随机抽取方式确定。

### 6.1磋商报价分30分

磋商报价评分将在有效供应商范围内进行，小数点后保留2位小数。满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评审基准价，其磋商报价分为满分30分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：

磋商报价分=(评审基准价／磋商报价)×30

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

对符合磋商文件规定中支持中小企业发展规定的给予价格扣除优惠政策的供应商，用扣除后的价格参与评审。

### 6.2资信评分3分

6.2.1供应商自2019年7月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高3分；（业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。（0-3分）。

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

### 6.3技术评分67分

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留2位小数。每个供应商的最终技术得分为每位磋商小组成员打分的算术平均值。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 评分类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对本项目的理解和分析 | 投标人对项目的重点难点分析，阐述项目实施过程中将会遇到的问题，包括工作要点、关键点作分析，分析深刻透彻清晰，有针对性的，对现场情况全面了解得5分 分析基本合理、内容简单的，对现场情况有一定的了解得3分 分析片面，缺乏针对性的，不了解现场情况得1分 未提及此项不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 项目工作重难点问题的解决方案及采取的对应措施： 有清晰详尽处理方法：5分 有处理方法但阐述不够详尽：3分 处理方法缺乏针对性的得1分 未提及此项不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 2 | 商务技术条款偏离 | 商务技术条款偏离情况：采水单元、配水单元、视频监控、其他辅助系统技术要求参数满足需求程度，参数每一项负偏离扣1分；控制单元技术要求参数每一项负偏离扣2分，扣完为止。 | 0-15分 | 客观分 |
| 3 | 站房整体方案 | 站房建设方案： 总体建设方案，功能建设满足需求程度 方案合理且明确得5分 方案基本合理得3分 方案欠缺内容不完整得1分 未提供方案则0分 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 根据投标单位提供的站房设计场景图，突出主题，内容条块清晰，布局合理。 有效果图且方案完全明确合理得5分 有效果图且方案基本合理得3分 未提供效果图或方案缺失或不完整得1分 未提供效果图或未针对本项目提供方案则0分 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 投标人需针对技术要求并结合需求等情况提供站房设计方案（含三通一平、通电通网通水、地面平整） 完全明确合理得5分 基本合理得3分 方案缺失或不完整得1分 未针对本项目提供方案则0分 | 0-5分 | 主观分 |
| 4 | 保证安全和质量的技术方案 | 针对本项目的特点及要求编制保证安全和质量的技术方案： 条理清晰切实结合项目的特点能有效的保证工程质量的得5分 基本完整得3分 方案不完整得1分 方案与项目实际情况不符或方案不合理的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 5 | 保证进度的方案 | 针对本项目的特殊性及对工期要求较高，在保证进度前提下较好的进行相关工作的配置提出的方案： 完善的得5分； 基本完善得3分； 方案描述不完整得1分 方案缺失或未针对本项目或未体现的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 6 | 有效的改进措施和合理化建议 | 设计方案合理化建议和能否在保证质量的前提下合理安排相关设施设备等相关的针对本项目实际情况改进措施及合理化建议。 | 0-4分 | 主观分 |
| 7 | 紧急情况措施 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺。 | 0-3分 | 主观分 |
| 8 | 服务承诺 | 评标小组根据服务承诺和维修响应时间： 服务承诺全面周到且优惠幅度大的得 3分， 服务承诺基本完善得2分， 服务不全面或优惠不明显的得1分 未提供服务承诺则该项不得分。 | 0-3分 | 主观分 |
| 9 | 售后培训服务计划 | 投标单位的培训计划，针对常见问题对采购人的培训方案. 培训内容切实可行、培训方式合理、培训预期效果良好的得3分 基本描述的得2分 描述不全面得1分 未提供培训方案的不得分。 | 0-3分 | 主观分 |
| 10 | 标牌制作 | 水站标牌制作包括但不限于用材、工艺和安装方案等 | 0-2分 | 主观分 |
| 11 | 质量承诺 | 本项目所投产品质量保证承诺 | 0-2分 | 主观分 |

## 7.评审报告

7.1磋商小组成员应当独立、客观、公正、审慎地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

7.2评审结束后，磋商小组应当根据评审结果编写评审报告，按评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，如排名第一的中标候选人投标报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。磋商小组全体人员对评审报告进行签字确认。如对评审报告有异议的，可以在报告中签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。

7.3磋商小组向采购人提交采购项目评审报告，评审报告是采购人确定成交供应商的合法依据。