广西机电设备招标有限公司关于全自动凝血分析仪等医疗设备采购（GLZC2022-G1-990396-JDZB）质疑函答复

质疑人：广西品真供应链管理有限公司

法定代表人：邓权飞

电话：13557730709

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区亮岭路12号2号厂房一楼

邮编：530000

我公司于 2022年9月2日9时42分收到贵方以 直接递交 方式送达的关于我公司代理的全自动凝血分析仪等医疗设备采购（GLZC2022-G1-990396-JDZB）其中A分标的质疑函原件。我公司对贵方所提出的质疑内容高度重视，已第一时间报送采购人。为了保证本次政府采购项目的公平、公正，我公司已组织原评标委员会协助论证贵方所质疑的事项，现根据采购人及专家意见作出答复如下：

**质疑事项一：**A分标货物名称：全自动凝血分析仪，“货物采购需求”中型号规格、技术参数、性能及配置：★1.三种以上的方法学血栓/止血分析系统；可开展PT/APTT/TT/Fbg,因子VIII,IX,XI,XII,XIII等，ATIII,D-二聚体，FDP、vWF等项目。中标候选供应商投标产品为深圳迈瑞CX9010，而迈瑞CX9010的使用说明书及仪器注册证中明确写出只有三种方法学，此参数无法满足招标文件“三种以上的方法学血栓/止血分析系统”的要求。

**质疑答复：**被质疑人投标文件中响应的“全自动凝血分析仪”采用迈瑞CX9010，根据被质疑人就征询函作出的书面说明，以及经评标委员会查证，技术偏离表关于该项偏离情况响应为“无偏离”，被质疑人的征询函经评委查证能够证明无偏离，质疑不成立。

**质疑事项二：**A分标货物名称：全自动凝血分析仪，“货物采购需求”中型号规格、技术参数、性能及配置：★1.三种以上的方法学血栓/止血分析系统；可开展PT/APTT/TT/Fbg,因子VIII,IX,XI,XII,XIII等，ATIII,D-二聚体，FDP、vWF等项目。中标候选供应商投标产品为深圳迈瑞CX9010，其使用说明书中写明检测项目只有：PT/APTT/TT/FIB/D-二聚体/FDP/ATIII，迈瑞CX9010无法开展因子VIII,IX,XI,XII,XIII，vWF这些项目，并且在国家药品监督管理局官方网站上无法查询到迈瑞公司具有上述要求开展项目的注册证。此参数无法满足招标文件要求。

**质疑答复二：**根据评标委员会的处理意见，质疑事项二成立，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十六条采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：“（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。”的规定，桂林市中医医院应从合格的中标候选人中另行确定中标供应商。

**根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，如你公司认为本答复不满意，可在质疑答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购办公室投诉。**

**感谢你公司对本项目采购活动的支持和监督。**

广西机电设备招标有限公司

2022年9月9日

―――――――――――――质疑函答复签收单――――――――――――――

我方确认于 年 月 日收到广西机电设备招标有限公司出具的关于 项目名称 （项目编号： ）的《质疑函答复》。

投标人盖章或授权代表签字：

签收日期：