广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

招标文件

项目名称：资源县中峰镇中心卫生院易地搬迁配套医疗设备采购项目

项目编号：GLZC-2020-G1-15035-GXGBL

广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

2020年7月

目     录

第一章：公开招标公告..........................................1

第二章：投标人须知............................................3

第三章：货物采购需求.........................................16

第四章：评标办法.............................................38

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.......................41

第六章：投标文件格式.........................................45

第一章  公开招标公告

广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司受资源县卫生健康局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就 资源县中峰镇中心卫生院易地搬迁配套医疗设备采购项目  进行公开招标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

- 采购项目名称：资源县中峰镇中心卫生院易地搬迁配套医疗设备采购项目

二、采购项目编号：GLZC-2020-G1-15035-GXGBL

三、采购项目的名称、数量、项目基本概况：

| 分项 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套医疗设备 | 1 | 批 | 详见招标文件采购需求 |

四、采购项目预算总金额（人民币）：2955462.00元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.本项目不接受联合体投标；

3.投标人必须具备通过食品药品监督管理部门许可的医疗器械经营备案或《医疗器械生产企业许可证》。

七、公告期限：2020年7月9日至2020年7月16日

八、公开招标文件的获取：

投标人登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）或桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn）下载采购文件电子版。

九、投标文件的递交：

投标单位应于2020年7月30日9时00分至9时30分，由投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）携带加盖投标人公章的法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交）。将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心7号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。

十一、本次投标联系事项：

1.采购人名称：资源县卫生健康局

地址：资源县城北新区

联系人及电话：段工  0773-4311593

2. 采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

地址：桂林市翠竹路61号7栋三单元903

项目联系人及电话：赵工；0773-8282518

- 政府采购监督管理机构：资源县政府采购管理办公室

- 联系电话：0773-4315648

广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

2020年7月9日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | - 项目名称：资源县中峰镇中心卫生院易地搬迁配套医疗设备采购项目 项目编号：GLZC-2020-G1-15035-GXGBL |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 5.2.本项目不接受联合体投标； 5.3投标人必须具备通过相关监管部门许可的医疗器械经营备案或《医疗器械生产企业许可证》。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 1.本项目采购预算金额（人民币）：2955462.00元。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 2.投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳保证金 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中进行包装。并在密封接口处密封签章【公章、密封章、法定代表人签字、负责人签字、自然人签字或相应的授权委托代理人签字均可】。投标文件袋（或箱）由投标人自行准备，不按规定的投标文件将被拒绝。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司投标单位名称： 在2020年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 12 | 20.1 | 投标文件的递交 | 投标截止时间：2020年7月30日上午9时30分。 投标人应于2020年7月30日上午9时30分前，由投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）携带加盖投标人公章的法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交）。将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心7号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年7月30日上午9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）7号开标室。 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 15 | 25.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 33.2 中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交，由中标供应商在在与采购人签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起三十日内 |
| 20 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取。（不足5000.00元的，按5000.00元收取） |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理部门 | 资源县政府采购管理办公室 电话：0773-4315648 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

- 项目名称：资源县中峰镇中心卫生院易地搬迁配套医疗设备采购项目

项目编号：GLZC-2020-G1-15035-GXGBL

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商。

3.3“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.7实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目不接受联合体投标；

5.3投标人必须具备通过相关监管部门许可的医疗器械经营备案或《医疗器械生产企业许可证》。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告截止之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

采购代理机构联系人及电话：赵工；0773-8282518，联系地址：桂林市翠竹路61号7栋三单元903。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市资源县政府采购监督管理部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须招标公告截止之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的近三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- （4）投标人相应、有效、完整的通过食品药品监督管理部门许可的医疗器械经营备案证明或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）

- （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（5）投标人2018年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（6）投标人2017年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（8）提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（9）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）

（10）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)（如有，请提供）

（11）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价低于采购数量标准的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次采购范围内服务价款等全部费用；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳保证金

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，投标文件电子版U盘一份，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中进行包装。并在密封接口处密封签章【公章、密封章、法定代表人签字、负责人签字、自然人签字或相应的授权委托代理人签字均可】。投标文件袋（或箱）由投标人自行准备，不按规定的投标文件将被拒绝。

18.8投标文件袋标记：

- 项目名称：资源县中峰镇中心卫生院易地搬迁配套医疗设备采购项目

项目编号：GLZC-2020-G1-15035-GXGBL

采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

投标单位名称：

在2020年7月30日上午9时30分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

19. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

20.1投标截止时间：2020年7月30日上午9时30分。

投标人应于2020年7月30日上午9时30分前，由投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）携带加盖投标人公章的法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交）。将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心7号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年7月30日上午9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心7号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

其中由采购人代表1人，技术、经济等专家4人组成。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市资源县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列，若项目实施方案分仍相同的，按人员配备方案分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交，由中标供应商在在与采购人签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人指定账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市资源县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件与采购人办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。
35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取成交通知书前，向广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司一次性付清采购代理服务费，本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定向中标供应商收取（不足5000.00元的，按5000.00元收取）。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37．招标代理服务费账户：

账户名称：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

开户银行：桂林银行股份有限公司芙蓉支行

银行账号：660010084164500010

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：资源县政府采购管理办公室      电话：0773-4315648

第三章　货物采购需求

说明：

- 本项目所要执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

- 二、★号项的要求为实质性要求，投标人必须满足或优于，否则作投标无效处理。

| 序号 | 货物名称 | 功能目标及技术指标 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式B超 | 技术参数： - 1.菜单式界面操作，界面语言：中/英文可切换； - 2.双探头接口配置，具有自动识别技术，支持多种探头选配； - 3.体位标记： 64种带有探头位置的体位标记； - 4.显示模式：B、2B、4B 、B/M、M五种； - 5.图像深度调节10级，最大显示深度236mm； - 6.增益范围：0～127dB； - 7.动态调节范围：27～90dB； - 8.灰阶：256级； - 9.智能TGC控制：8段； - 10.帧频：30帧/秒； - 11.内置伪彩：8种（含黑白）； - 12.图像存储：主机Ｃ盘容量4G，可存储约5000幅，永久存储，断电不丢失图像； - 13.电影回放：256幅； - 14.穿刺引导功能（两根可校准穿刺引导线，角度和位置可调）； - 15.配有碎石专用软件包，可实现实时定位测量； - 16.常规测量功能包括：距离、周长、面积、体积、角度、长度和面积狭窄比等； - 17.产科测量与分析包括：多达15种产科表等多种孕龄测量和18.羊水指数测量，具有胎儿发育曲线和产科报告功能； - 19.妇科测量与分析包括：妇科常规测量软件包以及妇科报告功能； - 20.泌尿测量与分析包括：残余尿量测量，前列腺体积测量以及泌尿系报告功能； - 21.双制式TV输出：ＰＡＬ/ＮＴＳＣ，可连接视频记录仪或超声工作站； - 22.网电源：100-240V～ 1.2-0.6A 频率：50-60Hz； - 23.适配器输出：DC12.8V 3.0A； - 24.主机重量：4.5kg（不包含附件）； - 25.主机尺寸：256×150×326mm（长×宽×高）； - 26.主要基本配置： - 26.1主机一台； - 26.2 3.5MHz常规腹部探头一只； - 26.3 电源适配器一只； - 26.4网线一根； 27.产品选配件： - 27.1选配探头 27.2 6.5MHz变频腔体探头（经阴道） 27.3 7.5MHz变频高频线阵探头 - 27.4 锂电池HYLB-1614 11.1V-4400mAh 48.84Wh（与DVU60产品相同） - 27.5充电器 - 27.6便携台车 - 27.7视频记录仪 - 27.8以太网交换机 | 台 | 3 | 49000 |
| 2 | 中心供氧、吸引、呼叫对讲系统 | 一、医用中心吸引系统包括： 1.负压机组是由水环式真空泵、负压罐、电控箱组成。负压机组的负压源是高效水环式真空泵组，通过真空泵的工作使系统产生负压，经过管道输送至各病房，供医疗使用。 2.水环式真空泵( 2个,一备一用）： 最大排气量≥80M3/H，（每个）额定功率≤2.85KW （每个）；高效水环式真空泵组，可以长期连续工作，操作维修简便，使用寿命长；泵体和螺杆可简单拆除，允许现场的快速维修；运行平稳，震动小，噪声低；100%无油设计，无需用油，当然也无需更换滤油设备；所有设计特征使得它基本上无需维护，大大降低维修成本。 3.负压罐（1个）：≥ 1M³，正常抽气量≥160m³/h； 负压调节范围：－0.02 Mpa至－0.07Mpa(－150mmHg至－525mmHg)（区域可调）；小时增压率≤国家标准1.8 %；运行噪音≤70db(A)；排气口细菌数量≤500个/每立方米。 4.电控箱（1个）：能分别对两个机组进行手动控制和自动控制启、停，其中自动控制的负压值在-0.03Mpa~-0.07Mpa之间，并能在该范围内任意调节；工作机组与备用机组可交替切换使用；当压力达到报警压力值时，能声光报警，其报警压力下限为-0.07Mpa~-0.06Mpa，上限为-0.03Mpa~-0.04Mpa；当一个机组工作满足不了负压上限为-0.03Mpa，下限为-0.07Mpa时，10秒钟后，另一个备用机组自动投入运行。如遇停电后恢复送电，机组可自动投入运行；电控箱绝缘电阻不小于2MΩ；负压机组、电控箱接地电阻应小于4Ω。 二、呼叫对讲系统包括： 呼叫系统主要功能： 1.1全双工双向呼叫对讲功能：分机和护士站主机可任意双向呼叫和对讲，对讲声音洪亮清晰； 1.2多种呼叫模式设置：可根据需要设置手柄和分机按钮的呼叫属性（1、手柄和分机按钮可呼叫和挂断，2、手柄呼叫、分机按钮挂断，3、手柄和呼叫按钮只能挂断）； 1.3具备全病区广播功能； 1.4多种报号方式：语音报号功能，优美女声报房号、床号，并可以选择模拟电话或美妙的音乐报号； ★1.5 7寸液晶显示呼叫房号、床号，可同时显示10个呼叫床号，并可显示呼叫床位的护理级别，医护人员可根据护理级别确定优先处理的床位； 1.6音量任意设置：可设置报号音量、听筒音量，并具备小音量报号时段设置功能； 1.7走廊时间、呼叫房号、床号显示功能、高亮LED发光双面显示，笔画清晰，抗阳光照射，有呼叫时显示呼叫床号或房号，无呼叫时显示时间； 1.8病患一览表电子显示功能：可任意调整需要显示的内容，无需纸质病患一览表卡； ★1.9连接计算机功能：系统可根据数据线与电脑连接，系统配备操作软件，可进行各种功能操作。 2.护士站主机（6台）参数： 2.1 7寸HFT、65K大屏显示； 2.2 可与换药室分机和病房分机全双工对讲，双向呼叫； ★2.3 可驱动≥150个分机而无需任何定制，方便病床床位扩展； 2.4 输入电压：DC24V或交流220V转DC24V适配器； 2.5 输出总线电压：DC20V±3V 2.6 功率最大15W 3.病床分机（150个）参数： ★3.1 手柄夜光指示（微光）； 3.2 面壳阻燃抗氧化材料，不发黄； 3.3 输出总线电压：DC15V-22V 3.4 功率最大1W 4.走廊LED点阵显示屏： 4.1双面高亮度LED发光管组成的点整显示方式，单面点整数为128*32； 三、医用中心供氧、吸引系统包括： 1.管道系统： 1.1氧气管道由医气管井引通往室内主管道选用Φ22×1.2mm紫铜管；普通病区内主管道（也称为横管），选Φ15×1.2mm紫铜管；进入房间的管道（以下简称支管）选用Φ8×1mm紫铜管，设备带内Φ8×1mm紫铜管。 1.2管道连接：不锈钢管之间用氩弧焊接。 1.3负压管道由医气管井通往室内主管道选用DN50热镀锌管；普通病区内主管道（也称为横管）均选用DN25热镀锌管；进入病房的管道包括设备带内的管道（以下简称支管）均选用Φ10×1mm紫铜管。 1.4管道布置：同氧气管道。 1.5管道连接：紫铜管之间用氧焊接。 2.终端设备： 2.1氧气终端：整体化设计，快速插拔自闭型接插座，使用时只要将湿化瓶插入末端插座就能自动定位，然后打开湿化瓶开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只须轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，并经0.6Mpa压力下24小时检验无泄漏。 2.2吸引终端设计快速插拔自闭型接插座，使用时只要将吸引器插入终端就能自动定位，然后打开吸器开关即可调节负压至合适值后供医疗使用，不用时只须轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，并经0.2Mpa压力5min试验无泄漏。 2.3电源系统包括：220V/10A防漏电电源保护开关、220V/10A双联五孔多用电源插座、220V/8W/T4管/电子节能/带护罩床头灯、床头灯开关等。要求选用优质品牌电缆、防漏电电源保护开关、灯座、灯管、灯开关、电源插座，经久耐用美观大方。均用内嵌式安装方式，按实际床位数配装。 2.4安全装置：在二级减压装置中设计有安全阀，万一压力超过规定值时安全阀自动打开卸压，当卸压后压力低于规定值时安全阀立即自动回座，以保持压力的稳定。 2.5氧气流量计：为了方便各科室进行流量计量，可在每个病区的副管道上安装一个氧气流量计，数码显示，流量计前设检修通道及检修阀（在检修流量计时，不影响供气）。以方便各科室之间成本核算。 2.6设备带：组合式铝合金整体化设计设备带，安装时通长布置，设备带上应设置氧气、吸引、空气等自封式快速插座、防漏电电源保护开关、双联五孔电源插座、传呼分机、床头灯等。均用内嵌式安装方式，都可在不动底板和侧板的情况下拆卸维修。设备带表面用静电喷塑含背板，宽22厘米。设备带内分三个独立的腔体，三个腔体分别铺设管道、强电和弱电。 2.7手动切换气体汇流排：2×10配置，两组专为两路气源之间的手动切换而设计，该系列气体汇流排需手动操作者任何调试切换，即使在电器系统断电的状态下仍可正常工作。 四、参数要求 制氧主机（1台） ★1、制氧系统本体噪声≤78dB； （提供国家相关医疗器械检验中心提供的检验报告复印件加盖投标人公章） 2、要求为国内知名品牌产品； ★3、医用分子筛制氧系统必须有良好的持久性能，分子筛在无需进行再生处理的情况下，能确保连续运行良好。（投标文件中提供原厂合法有效的分子筛质量证明报告复印件加盖投标人公章） ★4、单台产氧量≥5 m³/h，制氧设备开机30min后，其氧产量、氧气纯度应达到规范要求，整套医用分子筛制氧部件应经法定医疗器械检测机构检测为合格产品（投标文件中提供相关医疗器械检测站（中心）或医检所的检验合格报告复印件加盖投标人公章）。 5、氧浓度≥93±3%； 6、主机由中央智能控制系统控制，无需另设控制柜。控制操作面板为彩色触摸屏：PLC编程控制；触摸屏实时显示氧气浓度、氧气压力、累计流量、即时流量、年月日及时间、工作状态等参数；氧气浓度历史数据可查询。 螺杆式空压机（1台） ★1、噪音≤62dB(A)；2、排气压力≥0.75MPa； ★3、功率≤7.5kw，排气量：≥ 1.23m³/min；4、具有全电脑数字控制功能,轻触式按键,友好人机对话界面； 5、具备超载、高温、超压自动报警停机功能； 6、具备压力、温度、时间、故障等显示功能； 7、具有运行记录、周期定时、日报管理、维护保养情报，运行状况等。 风冷式干燥机（1台） 1、独特设计的高可靠排水装置，使凝结水同污垢同时排出，确保长时间的免维护运行； 2、可靠的水量调节阀保证制冷系统工况稳定； 3、双流层逆流前置预冷器的设计； 4、单台额定处理气量：≥2 m³/min，符合空压机要求； 5、出口压力露点3-10℃； 6、冷却方式：风冷； 7、高温型冷干机进气温度≤80℃。 空气储罐（2个） 1、材质为优质碳钢； 2、有效容积≥ 0.3 立方米； 3、工作压力为0.8 Mpa； 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 氧气储罐（1个） 1、材质为优质碳钢； 2、有效容积≥ 1.5 立方米； 3、工作压力为0.8 Mpa； 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 精密除尘过滤器（1个） 1、单个空气处理量：≥2m³/min，符合单台空压机要求； 2、有效滤除3微米和更大的固态与液态颗粒； 3、残留油分含量5ppmw/w。 一级除油过滤器（1个） 1、单个空气处理量≥2 m³/min，符合单台空压机要求； 2、有效滤除0.01微米和更大的固态与液态颗粒； 3、有效滤除99.99+%油雾。 二级除油过滤器（1个） 1、单个空气处理量≥2 m³/min，符合单台空压机要求； 2、有效滤除0.01微米和更大的固态与液态颗粒； 3、有效滤除99.999+%油雾。 除臭过滤器（1个） 1、单个空气处理量≥2 m³/min，符合单台空压机要求； 2、有效滤除0.01微米和更大的固态与液态颗粒。 高氧纯度监测仪（1套） 1、测量精度：≤0.01％； 2、测量范围：10-99.99%O²； 3、响应时间：T90≤15秒； 4、显示界面：LED数字显示； 5、所有控制和调整均在控制面板上进行； 6、具有氧气低纯度报警功能，并有数据远传接口，方便远程监控。 氧气流量计（1套） 1、流量范围：0.8-800SLPM 2、精度：±1.5级 ★3、LCD显示，管路文丘里结构（提供由国家认可的第三方检测报告并加盖投标人公章） 4、显示分辨率0.01L； 5、具有网络传输功能。 ★6、属于热分布式气体质量流量计，并具备用户管理软件。（提供由国家认可的第三方检测报告并加盖投标人公章） 管路系统及其它组件（1套） 符合国家相关标准 电气控制系统（1套） 符合国家相关标准 中央智能控制系统（1套） 1、PLC控制具有 断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； 2、具有远程数据输出接口，方便远程数据传输。 | 套 | 1 | 1324000 |
| 3 | 全自动洗胃机 | 1电源电压：-220V+22V、50Hz+1Hz 2输入功率：250VA 3流量：>2L/min 4自控冲液为：250-350ml/次 5噪音：<65dB（A） 6贮液桶：10L/只，2只一组 7烙丝管：T1AL250V，φ5*20（网电源用）F4AL250V，φ5*20（电压器用） | 台 | 2 | 3200 |
| 4 | 医用冷藏柜 | 一、参数要求 1.型号：YR/FL 800 ★2.温度范围（℃)：冷藏（2~8）（完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） ★3.湿度范围（RH)：35%～75%（完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 4.额定电压：220V/50HZ 5.整机功率(W）：365 6.有效容积(L)：800 7.制冷剂 ：R134a 8.外包装尺寸（mm）：1330*720*1970 9.整机尺寸（mm）： 1200*620*1900 10.内胆尺寸（mm)：1116*500*1460 11.净重（kg）：110 12.蒸发器尺寸 （+50mm）：2*8*510 二、其它要求： 1、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。 2、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。 3、先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。 4、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。 5、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。 6、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。 ★7、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道用铜管，永远不会生锈。 8、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。 9、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑和发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。 10、柜体内保温层用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 11、蒸发器配置加热丝。 12、可选对接智慧云温湿度监控平台系统。 ★13、提供产品认证ccc证书（提供复印件加盖投标人公章）。 | 台 | 5 | 12800 |
| 5 | 全自动生化仪 | 1.检测速度 生化比色分析≥360测试/小时，可选配ISE模块 2.检测方法学，要求具备终点法，两点法，速率法等 3. 急诊检测能力，急诊样本优先检测 4.光学系统 4.1 分光方式 全息凹面光栅后分光方式 4.2吸光度线性范围 0~3.5ABS 4.3 波长数量及范围 波长数量≥12个；范围要求340~800nm任选 5.样本系统 5.1 进样方式 智能灵活 5.2 样本针功能 具有凝块检测功能，液面探测功能 5.3 样本量 2~40ul，0.1ul步进 5.4样本位≥60个(不含扩展位）。 6.试剂系统 6.1 试剂量10~200ul，1ul步进 6.2 试剂冷藏 具有24小时试剂冷藏功能，要求试剂冷藏仓恒温2~8℃ 6.3 试剂位 试剂位≥60个(不含扩展位）。 ★6.4：投标产品厂家建立血液标准化实验室，实验室经过CNAS机构认可(提供认证证书复印件加盖投标人公章），校准品实现溯源,保证结果准确性； 6.5仪器具有试剂在线装载功能，即测试过程中试剂用完，可立即装载新试剂，无需测试完才能装载试剂； 6.6具有全血糖化的双项同测功能，即同一测试两个结果，减少试剂消耗； 7.反应系统 7.1 温控方式：控温精度要求达到37±0.1℃,包容式反应盘温控系统，可实现温控免保养、免维护,减少日常使用成本。 ★7.2 交叉污染率≤0.07%(提供证明材料) ★7.3 最小反应体积低至102uL，可降低试剂消耗量；(提供证明材料) 7.4 比色杯在线监控：在线监控报警 8.其他系统 8.1清洗系统：带自动清洗工作站，避免交叉污染 | 台 | 1 | 149500 |
| 6 | 离心机 | 最高转速：4000r/min 最大相对离心力：3030×g 最大离心管数：48支(ɸ13×75/100mm) 转速精度：±30r/min 定时范围：1sec～99min59sec（LCD） 整机噪音：≤65dB(A) 电源：AC220V ±22V 50Hz 6A 整机功率：600W 外形尺寸：420×535×380mm(L×W×H) 包装尺寸：487×762×422mm(L×W×H) 重量：48kg 转子参数： 转子号; 产品名称; 最高转速（r/min）; 最大相对离心力(×g); 最大离心管数. No.1; 水平转子体; 4000; 3030; 48支(ɸ13×75/100mm). 挂架; 4000; 3030. 适配器; 4000; 3030; 适配器75mm. 适配器; 4000; 3030; 适配器100mm. | 台 | 1 | 15600 |
| 7 | 水浴恒温箱 | 工作电压（V）：220 额定功率（W）：1000W 温度波动度（℃）：≤±0.5 控温范围（℃）：室温+10-100 工作室尺寸（mm)：55*32*14CM 内胆总深：20CM 净重：13KG 外型尺寸：57*23*27CM | 台 | 1 | 1100 |
| 8 | 医用阴凉柜 | 一、技术参数 1.温度范围（℃)：冷藏（8~20） 2.湿度范围（RH) ：35%～75% 3.额定电压：220V/50HZ 4.整机功率(W)：270 5.有效容积(L)：800 6.制冷剂 ：R134a 7.外包装尺寸（mm）：1330*720*1970 8.整机尺寸（mm）：620*1200*1900 9.内胆尺寸（mm)： 1116*500*1460 10.净重（kg）：115 11.蒸发器尺寸 （+50mm）：2*8*330 二、其它要求 1、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。 2、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。 3、先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，温度可控范围8-20℃，湿度可控范围35-75%。 4、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃.湿度感应精度1%。 5、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。 6、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。 ★7、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道用铜管，不会生锈。 8、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。 9、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑。和发泡体融合牢固，保温性能更好。无异味（不会对储存药品造成污染）。 10、柜体内保温层用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 ★11、可对接智慧云温湿度监控平台系统。 ★12、提供产品认证证书CCC证书（中国强制性产品认证），提供复印件加盖投标人公章。 | 台 | 10 | 10800 |
| 9 | 档案柜 | 产品规格：长900×宽400×高1750mm 主要材质：文件柜按其结构分为两部份，上半部份为二层板，下半部分为双抽屉及单面柜门，其材料参数列如下： 1、 外框和层板均用厚度为0.8mm厚的优质冷轧钢钢板材料制作，经剪板、折弯、冲压成型焊接牢固，床面平整光滑。其层板之间的内空高度均根据制订的整体高度均分，整体协调美观。 2、柜门用25×38×1.0mm厚的优质冷轧钢钢质方管制作，美观大方。配备经一次性注塑成型的高档塑料拉手，外型美观耐用。 | 套 | 10 | 850 |
| 10 | 中药粉碎机 | 1.功率：3000W 2.电压：220V 3.材质：不锈钢+铝机身 4.转速：2840r/min 5.细度：20-200目 6.机器净重：45KG 7.产量：3-30KG 8.外箱尺寸：576*315*507MM 9.尺寸：556*305*497MM | 台 | 2 | 4100 |
| 11 | 幼儿电子升高体重称 | 操作方式：手动﹑自动两种方式可随意选择 身高测量方式：超声波测量 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能） 显示方式：5寸液晶显示屏 测量范围：身高：23－110cm 体重：0.05kg－60kg 精确度：身高：±0.1cm 体重：±0.01kg 机身规格：1220mm（L）X 570mm（W）X 210mm（H） 使用温湿度：-20-40℃ 20%-85%RH 语音提示：测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报。 体型：国际通用体格指数（BMI) 测量速度：测量方便快捷，身高体重测量模式每小时可测480人次 云服务器、医院系统和远程健康系统。 电源电压：AC110V- 220V 50Hz/60Hz 平均功耗：≤15W 电击防护：I类B型设备 外形设计：测量、显示、打印一体化，模具一次成型的铝合金机身，底柜选配。 整机净重：22kg 使用年限：六年以上 | 台 | 1 | 3300 |
| 12 | 空气消毒机 | 外形： 移动式 外观尺寸：55cm×43cm×93cm 适用体积：130m3 循环消毒风量：≥1040m3/h 紫外线照射强度：≥7×1800μW/cm2 功率：≤410W 紫外线管寿命：≥5000h 紫外线泄漏量：≤1μW/cm2 消毒时空气中臭氧量：≤0.16mg/m3 负离子发生量：≥6×106个/cm3 额定电压：AC 220V±22V 额定频率：50Hz±1Hz 噪音：≤55dB 消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3 安全防护分类：I类B型设备 | 台 | 5 | 8000 |
| 13 | 除湿机 | 一、基础配置 1.额定除湿量：22L/D（30℃/80%RH） 2.名义除湿量：0.47kg/h（27℃/60%RH） 3.附加功能：童锁、睡眠模式 二、产品功能 1.净化配置：复合型滤网 2.定时开关：12小时可控 3.适用面积：130㎡以下 三、电源功率 1.额定电压：220~50HZ 2.额定功率：255W 3.最大功率：317W 四、产品规格 1.产品重量：12kg 2.水箱容量：5L 3.产品尺寸：335*220*565mm | 台 | 5 | 2000 |
| 14 | 医用多功能病床（床头柜、床上用品） | 病床参数 - 外形尺寸：2050*900*500mm - 床体材料：钢塑结构，床架、床板钢制磷化处理、喷塑； - 床头床尾板ABS - 4.调节范围：背部升降角度0°-80°±5°、腿部角度0°-35°±5° - 5.床体载重：250Kg - 6.标准配置：125mm静音医用胶轮；五档铝合金护栏；ABS床头床尾板；6公分厚床垫（3公分高密度回弹海绵3公分纯天然棕丝，经防虫处理，防水，透气），床套防水布料，带拉链可灵活拆卸。不锈钢伸缩输液架，床头卡。 - 7.床腿：40*40*1.0mm高质冷轧钢管，床架：40*80*1.0mm高质冷轧钢管。 - 8.床面板：优质钢板剪切焊接，床板厚度1.0mm，磷化处理本体钢制粉体涂装，带密集的散气孔，透气防湿。 - 9.加厚铝合金立柱式五档折叠护栏，表面经硬化防腐蚀处理，手握式开关。 - 10.床头床尾板：ABS工程塑料一次吹压成型，可根据病房装修风格配套不同的装饰板；带有锁死和强受力功能，拆卸方便，床尾板外侧设有亚克力透明床头卡，可插入患者的信息。 床头柜参数 - 1.尺寸：480*480*760mm - 2.载重：46Kg - 3.净重：11Kg - 4.材质：ABS工程塑料注塑制作。 - 5.结构要求：全塑结构设计生产，由顶板、餐板、外框、毛巾架、杂物挂钩、推拉抽屉及箱体等装配而成；美观、轻巧，结果牢固。 - 6.材质要求：ABS工程塑料，细致打磨抛光，圆润光滑，加厚，环保，空间大，抗冲击、耐老化，韧性高，整体承重力强，稳固。 - 床上用品参数 1.尺寸: 100x200cm 2.棉花含里:（±2）98% - 3.被套织造工艺:其他 4.被套面料:一级纯棉 5.适.用季节:春秋冬 6.颜色分类:白色带暗条纹，重量：≥4kg | 张 | 46 | 4200 |
| 15 | 多功能骨科治疗床 | 规格型号：2100×980×500mm 配置：护栏、杂物架、床垫、牵引架 1.摇杆：四组隐藏式摇杆；可灵活调节患者背、腿部体位。 2.摇杆是万向联轴节结构，不积尘，保证使用顺畅，摇把手用碳钢金属材料，隐蔽式设计，可操作轻松自如。调节范围：背部倾斜角度：85±5°；两腿部可独立倾斜，倾斜角度：45±5°，整体床面前、后倾斜，倾斜角度0°-12°，头部、腰部、腿部全牵引； 3.产品静态承载重量：≥250kg； 4.床底具备前后左右共六个引流尿袋挂钩，六个点滴架插孔，极大方便医务人员操作； 5.床底面整体离地距离420mm以上，便于临床检查及卫生清洁； 材质说明：主体由牵引架、床框、床面、摇杆组成； 1.牵引架即牵引立柱用∮38×≥1.2MM不锈钢圆管，横档用∮32×≥1.2MM不锈钢圆管。 2.牵引架设计为龙门式，上部配备两组上滑轮部件，与床尾配备的的两组下滑轮部件相配套使用，可对患者进行头部、腿部等人体各个部位的牵引。 3.床外框（床母）：□45*75*1.2mm不锈钢方管焊接成型，内框□25*25*1.2mm。 4.床面板板材选用S≥1.2MM厚的优质不锈钢材料冲孔成型，床面整体倾斜12°±2°，背板升起角度0°-85°±5°，大、小腿板左右分开，分别在0°-45 °±5°范围内任意调节。小腿板与大腿板为两折型，相互可通过活动撑杆调整相互间的所需角度。 | 张 | 4 | 8000 |
| 16 | 医用治疗推车 | 产品规格：长600×宽400×高850mm 主要材质：不锈钢治疗车，由面板、抽屉、脚架及脚轮四主体组成，参数如下： - 治疗车面板及抽屉≥0.8mm厚的不锈钢板材折弯成型; 2、支撑面板的脚架及护栏分别用25×25×1.0mm、∮16×0.8mm及∮13×0.8不锈钢管材弯压，焊接，表面打磨、抛光处理。 3、脚轮用静音轮,推动灵活方便,，附对角刹车装置,制动方便。 | 台 | 5 | 850 |
| 17 | 呼吸机 | 1.适用于对成人、小儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 2.≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800。 3.屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 4.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 5.≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6.电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 7.具有无创通气模式 8.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 9.呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 ★10.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 11.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 12.呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。 呼吸模式及功能： ★1.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV） 2.其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序，NIF、PEEPi、及P0.1测定，监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。 3.配备自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 4.具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 ★5.具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳 6.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能 设置参数 ★1.潮气量：20ml—2000ml 2.呼吸频率：1-100次/min 3.SIMV频率：1-60次/min 4.吸/呼比：4：1—1：10 5.最大峰值流速：≥210L/min 7.吸气压力：5--80 cmH2O 8.压力支持：0—80cmH2O 9.PEEP：OFF,1--45 cmH2O 10.压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O 11.流速触发灵敏度：0.5—15L/ min 12.氧浓度：21—100% 13.叹息功能：有 监测参数： 1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 2.每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测 3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 4.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 5.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 6.吸入的氧浓度的监测 7.趋势图和趋势表显示 8.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 9.肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 其他功能： 1.便利的锁屏功能 2.漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 3.提供直流（12V）和交流两种供电方式 4.提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 5.能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求 | 台 | 2 | 194400 |
| 18 | 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 3.除颤用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 ★4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s。 6.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 7.可选配血氧饱和度监护功能。 8.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 ★12. 7”彩色TFT显示屏, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 13. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 14. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 15.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4：2002。 16.符合欧盟救护车标准EN1789：2007。 17.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 18.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 | 台 | 1 | 32500 |
| 19 | 心电监护仪 | 1、可监测参数： 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、双有创（选配）、CO2（选配） 2、12.1寸彩色TFT显示LED屏，分辨率为800×600, 旋转鼠标操作，标配触摸屏； 3、13种心率失常分析，6导/心电波同屏显示，更直观判断病人心脏活动情况，15种药物浓度分析，方便临床对麻醉药物剂量掌握； 4、独特的呼吸测量技术，实时监测病人的呼吸动向，智能滤波设计更有效排除外界干扰，能准确测量病人呼吸参数； 5、趋势共存界面，方便观察各参数趋势； 6、呼吸氧合图界面，专项参数集中显示更直观； 7、交、直流两用电源、长达4小时的使用时间 ； 8、96小时的趋势显示，1000组NIBP结果回放,掉电保存； 9、内置联网功能，可与中央监护系统联网实现中央监护系统； 10、全隔离浮地，心电抗除颤保护，抗高频电刀干扰，抗肌电，数字滤波； 11、NIBP双重过压保护、温漂控制等多项技术措施降低风险，确保在恶劣环境下测量数据的准确性，保证患者的安全，防止单一故障引起的危害； 12、心电3\5导可选，具备监护\诊断\手术模式； 13、在5导的情况下，支持同屏心电6导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF； 14、体温通道数：双通道。可测量体表及体内温度； 15、能提供多种药物的计算和滴定表显示功能； 16、具有声、光两重三级报警,各参数报警限可设置,报警范围与各参数显示范围一致. 17、软关机功能 | 台 | 2 | 15800 |
| 20 | 尿液分析仪 | 一、技术要求： 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：冷光源测定系统 3、测定速度：≥510条/h 4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 6、工作方式：可选择单条测试或连续测试 7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% 11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% 12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、存储功能：≥9000个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 20、电源：可在100V—240V下工作 | 台 | 2 | 60000 |
| 21 | 血液分析仪（三分类） | 1、工作原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB 2、检测参数：≥21项报告参数（含直方图） 3、标本用量：全血模式≤9.2μl，预稀释模式≤20μl 4、测量模式：全血模式、预稀释模式，独立血红蛋白测量系统 5、工作速度：＞36样本/小时 6、结果储存：≥100000份样本的全部参数和3个直方图 7、试剂系统：开放试剂或封闭试剂，提供原厂配套试剂、校准品、质控品。 8、排堵功能：具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式 9、报警提示：具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能 10、显示屏：彩色液晶触摸显示屏，同屏显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示 11、试剂管理：主机内置主要试剂，节省实验室空间 12、数据传输： ≥4个USB接口，提供无线网卡适配功能，适配小型实验室搭建无线网络传输数据 13、报告打印：打印中英文报告，格式可选，内置高效热敏打印机，可选USB接口打印机 14、工作环境：自动适应100V~240V电源，≤300VA，50Hz/60Hz，10~35℃ 15、线性范围：WBC：0~99.0×109/L；RBC：0~8×1012/L；HGB：0~260mg/ml；PLT：0~999×109/L | 台 | 1 | 80000 |
| 22 | 医用多媒体宣教视频设备（流明灯泡投影机） | 投影设备参数： 1、投影技术：0.63英寸3LCD液晶技术； 2、标准亮度：≥4100流明（根据ISO21118标准），投标时提供国家级检测机构出具的亮度检测报告复印件加盖投标人公章； 3、标准分辨率：1024×768； 4、灯泡功率：≥225W 标准灯泡寿命≥10000小时； 5、标准对比度：≥15000：1； 6、端口配置：HDMI输入端口×2，D-SUB15针输入×2，RCA视频输入×1，RCA音频（I/O）x1，D-SUB15针输出x1，RJ-45网络接口，USB-A接口，USB-B接口，RS232x1； 7、投射比：1.48-1.78：1； 8、内置扬声器：≥16W 9、功耗（标准）： ≤300W，最低待机功耗： ≤0.5W 10、液晶板散热方式为冲突风冷系统，以均匀的螺旋气流对液晶面板进行散热； 11、支持垂直和水平自动梯形校正以及四点几何校正； 12、虚拟遥控器功能，通过RGB线方式与电脑连接，实现虚拟遥控功能在电脑桌面上控制投影机开关机、信号源切换、音量及图像修正等功能； 13、支持接通电源可自动投射画面的自动开机功能 14、可支持局域网无线投影功能，并将多路无线信号以画中画方式显示； 15、投影机支持USB线信号传输功能； 幕布参数： ★1、幕布类型：D型电教银幕，材质：白塑，产品质量符合GB/T 13982-2011国标要求，投标时提供产品相关检测报告复印件加盖投标人公章。 2、电机：管状电容电机，功率≥38W； 3、幕面解像力：≥125线对/mm，有效散射角≥150度； 4、幕布尺寸：120寸，升降方式：电动； 5、产品比例：4：3 6、甲醛含量：符合GB/T 2912.1-2009要求，提供省级以上单位出具的甲醛检测报告。 参数：VGA信号线，电源线，1米投影机吊架 | 套 | 1 | 12600 |
| 23 | 急救推车 | 1.产品规格：长2000×宽650×高780mm 2.主要材质：为大小轮担架推车，专供医疗单位病区内运送病员用；整体为不锈钢材料； 3.上架、下架∮32×1.2mm和∮25×1.0mm优质不锈钢圆管料，经折弯，焊接、打磨、抛光处理，上部担架与下部推车可拆装使用； 4.配备床垫，护栏及杂物篓、输液架：床垫外层用优质人草革皮，内层为高密度海棉；护栏为升降可拆卸式，翻转式护栏；塑料式的杂物篓保证病房的整体卫生，美观实用；输液架用双节升降设计，防腐耐用； 5.担架车由2只5寸的万向静音轮控制移动，2只摩托车轮，具有安全、无噪音，运转灵活等优点，刹车装置，确保病员的运送速度及安全性能。 | 台 | 4 | 1500 |
| 24 | 医用观察椅（输液椅） | 1.规格：780*1100*1150MM。（长、宽、高） - 2.主体材质：为优质输液椅，专供输液室病员输液椅使用，根据其结构可分为主管及、靠背、面板、输液杆，参数明细列如下： - 3.主管及脚架用∮38×1.2mm及∮25×1.2mm优质不锈钢钢管精工制成； - 4.靠背主管用∮25×1.2mm的优质不锈钢钢管焊接而成；5.坐板及靠背板均用高档木板经木工铺板成型，其上覆盖高密度海棉、海棉 外另置高级人草革皮。 - 6.输液椅均经裁剪、折弯、焊接、打磨抛光等工序精工制成，表面光滑明亮，使用方便，坚固防腐。 - 7.输液椅可根据需要调整其角度，方便病员输液时的各种姿态，另配备输液杆配备专门的输液杆插孔。 8.输液椅侧面均配置杂物蒌一只、输液杆一只及ABS扶手。 | 张 | 40 | 600 |
| 25 | 护士站不锈钢大理石处置台 | 主体材质：按其结构分为柜体、抽屉、柜门三大主体。整体处置柜选用优质不锈钢材料，参数如下： 1、由抽屉及对开门组成。骨架用□25×25*1.2MM不锈钢材质方管，经焊接成型，牢固耐用。柜体板面分为侧板、背板。侧板及背板均用S1.00MM厚的优质不锈钢板焊接打磨成型。 2、台面：用医务专用大理石制作，材料厚度≥1.2cm；材料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电。 3、料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电。 4、柜门拉手用隐形一字形拉手。 5、抽屉滑轨用三级防脱滑轨，抽拉顺畅、轻便，防倾覆等特点，抽拉空间更大；并配备一次性冲压成型内嵌拉手，美观耐用；抽屉及柜门均附锁设置，便于重要文件或物品的存放。 6、柜子整体柜身结构简洁大方，方便医务人员拿放东西。整个柜身凹槽那可供医务人员坐凳时放脚舒适。 | 米 | 40 | 4000 |
| 26 | 雾化器 | 主要材料：塑料 技术参数： 电源电压：AC220V±22V、50Hz±1Hz 最大雾化率：≥0.2mL/min 压缩泵最大压强：≥0.15MPa 熔丝管：RT1Φ5×20/1.6A(403A) 压缩泵自由空气流量：≥10L/min 噪音：≤60dB(A) 外形尺寸：240×160×105mm 内包装尺寸：295×210×141mm(1台/件) 毛重/净重：2.3/1.7kg 外包装尺寸：310×300×235mm(2台/件) 毛重/净重：5.2/3.4kg | 台 | 10 | 300 |
| 27 | 电子血压计（臂式） | 一、产品要求 1.语音播报 2.心律不齐检测 3.60组记忆值 4.三次测量平均值 5.mmHg/kPa两种显示 6.大屏显示、日期时间显示 二、技术参数 1.显示方式：LCD数字显示 2.测量方法：示波测定法 3.测量范围：压力测量范围：0～280mmHg(0～37.3kPa) 4.脉搏：40～200次/分 5.精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内 6.脉搏：读数的±5%以内 7.运行模式分类：连续运行 8.设备类型：非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备) 9.进液防护程度：IPX0 10.电气安全分类：内部电源供电设备 11.Ⅱ类设备 ，BF型应用部分 12.压力传感器：半导体式压力传感器 13.加压方式：压力泵自动加压 14.排气方式：自动快速排气 15.电源：4节5号干电池(DC 6V)或电源适配器 16.电源适配器： 输入AC100V~240V，50/60Hz，0.15A 输出DC6V 600mA 17.电池寿命：4节5号高性能碱性干电池能测量约300次[在室温23℃，每次加压至190mmHg(25.3kPa)的条件下]因附带的干电池只作试用，故可能用不到300次。 18.适合臂围：22厘米～32厘米 19.本机重量：约252克(不含电池) 20.外形尺寸：约长120.5毫米×宽100毫米×高69.3毫米 | 台 | 15 | 300 |
| 28 | 电动手术台 | - 产品要求： 可供医院实行头、颈、胸腹腔、会阴、四肢等外科、妇产科、五官科、脑外科手术。台面可分为四段，由头板、背板、臀板和腿板组成，腿板即可外展又可拆卸，调节十分方便，十分适合泌尿科手术；产品主体用304不锈钢材质制作，床身整体各个部位的驱动方式均由电动推杆实现，用电机系统，可保证运行无噪音，杜绝给手术医师者带来的声音干扰。遥控面板为按钮操作，配有脚踏刹车，安全可靠，稳定性高。 二、技术参数 1.长2050±50mm，宽 500±20mm 2.前倾≥17°，后倾≥19° 3.腿板下折≥90°， 腿板外展≤90° 4.台面最高880±10mm，台面最低630±10mm 5.头板上折≥50°，头板下折≥90° 6.腰板上升120±10mm 7.左倾≥16°，右倾≥16° 8. 背板上折≥70°，背板下折≥14° 9.电源AC220±10%，50HZ 10.包装1405×725×885mm | 台 | 1 | 23000 |
| 29 | 无影灯（LED聚焦） | 1.灯头型号：YCLED700 2.照度：（相距1M处LUX) 180000 3.色温（K）：4300±500 4.光斑直径（mm）：100—300 5.照明深度（mm）：≥1200 6.亮度调节：1-100 7.演色性指数CRI：≥97% 8.色彩还原指数Ra：≥97% 9.术者头部温升（℃）：≤1 10.术野工作区域温升（℃）：≤2 11.操作半径（mm）：≥2200 12.工作半径（mm）：600—1800 13.电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ 14.输入功率：400VA 15.灯泡平均寿命（h）：≥60000 16.灯泡功率：1W/3V 17.最佳安装高度（mm）：2800—3000 | 台 | 1 | 11800 |
| 30 | 红外线理疗灯 | 1.输入电压：交流220V 频率：50Hz ；输入功率：100W/150W ； 2.有效光谱波长范围应主要分布在0.6 μm～2.8 μm，安全类型：I类B型 3..红外线灯泡功率为100 W的红外线灯泡表面中心温度应不超过170℃。 4.红外线灯泡功率为150 W的红外线灯泡表面中心温度应不超过240℃。 5.电子计时的治疗器，红外线灯泡的表面中心温度要求。 档位; 红外线灯泡的表面中心温度. 3; 不超过240℃. 2; 不超过220℃. 1; 不超过200℃. 6.红外线灯泡使用寿命≥300h 7.定时控制范围：0-60min（机械定时）；30min-60min-长通（数字定时） | 台 | 4 | 385 |
| 31 | 电磁波理疗灯 | 1、治疗器产生的能量应主要分布，范围：2.5um--52um . 2、治疗板表面的温度标称值在：280℃—350℃ 3、治疗板直径：大头：166mm 小头：124mm 4、额定功率：单头：（250VA） 双头（500VA） 5、定时器范围：0min—60min。误差不越过正负10% 6、治疗板使用寿命：大于或等于1000h。加热器使用寿命大于或等于2000h 7、热响应时间应不超过20分钟 使用条件： 电源：a.c220V+22V；频率：50HZ+1HZ； 2、功率：单头250VA，双头500VA。 3、环境：温度5℃—40℃；相对湿度≤85%；大气压力：700hpa—1060hpa。 4、产品特征：a.安全类型：Ⅰ类B型普通设备； b.工作制：连续运行方式； c.使用方式：非接触式。 | 台 | 4 | 268 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 一、免费送货上门、免费安装调试、免费培训；按国家有关产品“三包”规定 执行“三包”或按厂家免保期执行，保修期除采购人特别注明外，最短不得少于 12 个月。 二、验收合格后 12 个月免费保修，终身维修。 三、维修响应时间不超过 24 小时，如因仪器故障影响临床工作，仪器保修期将按机器因故障导致工作不能正常开展的时间加倍顺延。 四、免费在用户所在地安装、调试与培训, 免费升级软件。 |  |  |  |
| 交货期及交货地点 |  | 1、交货期：中标人与采购单位签订合同后，中标单位须在30天内送货到采购单位指定地点。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后的5个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的30%的预付款。货物进场并经采购人初步验收合格后，5 个工作日内支付合同金额的20%。中标供应商完成整体项目并经采购人验收合格之日起，采购人在 10 个工作日内支付项目合同金额的 40%。5%作为质保金,中标供应商以转账、电汇形式等非现金形式将5%的质保金转入采购人指定账户后，5 个工作日内支付合同金额的10%。在一年内无相关质量问题或有问题而处理好后，一年后的 15 个工作日内一次性付清。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。相关部件及服务须满足本项目需求中各项要求。所有产品除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。 2、本项目核心产品为：第17项呼吸机。 3、本标采购预算金额：2955462.00元，投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。 4、中标供应商提供的货物验收不合格的，采购人有权解除合同，同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其中标资格，追究其法律责任。 |  |  |  |

# 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………50 分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：

对投标人认定为小型和微型企业且的（以投标文件提供的声明函为准），投标价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（4）以进入评标的最低的报价为 50 分。

投标人评标最低报价金额

（5）投标人价格分 =                           × 50 分

投标人评标报价金额

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………满分19分

（1）完全满足招标文件要求的即得基本分 5分；

（2）带★号项正偏离加分：★号项实质性要求有优于招标文件要求并提供相应证明材料且经评委审核确定的，每优于一项加 1 分，最多加 5 分；

（3）非★号的技术参数出现负偏差的，每一项扣减 1 分，最多扣减 5 分。

（4）货物性能分（满分9分）

评委根据招标文件货物技术参数、性能要求，对比各投标文件货物技术参数、性能，集体讨论确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

一档：技术参数、性能方面基本满足招标要求，得3分；

二档 ：技术参数、性能方面完全满足招标要求。有正偏离，但核心参数正偏离少，得6分；

三档：技术参数、性能方面完全满足招标要求。核心参数正偏离多，得9分；

- 3.售后服务方案分……………………………………………………………………………………满分19分

（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分1分。

（2）评委根据投标人提供的售后服务方案：完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面的科学性、针对性、合理性三个方面进行独立评审并独立打分，本项最多得16分：
     ①科学性、针对性、合理性均评定为良好的，得4分；
     ②科学性、针对性、合理性有1项评定为优秀的，得8分；
     ③科学性、针对性、合理性有2项评定为优秀的，得12分；
     ④科学性、针对性、合理性均评定为优秀的，得16分。

（3）服务保障分（2分）

投标人在广西区内设有固定售后服务机构的2分（投标文件提供相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章）。

- 信誉、业绩分………………………………………………………………………………………满分7分

- （1）核心产品投标人或生产厂家通过 ISO9001 系列国际质量体系认证的得 1分，通过 ISO14001 系列国际质量体系认证的得 1分，获得高新技术企业证书的得 1分（满分3分）；

- （2）投标人或投标产品生产厂家2017年以来获得重合同守信用先进企业、纳税大户等与企业生产经营相关的奖项；（获得市一级奖项得0.5 分，获得省级以上奖项得1分，如同时具备市、省级以上奖项的，以省级以上为准）（满分1分）

（3）投标人或投标人所投产品生产厂家2017年以来具有同类产品的销售业绩且无不良记录[以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]的 ，每提供1个得1分，最多得3分。

5、政策功能分(节能、环保、广西区内产品等)………………………………………………………满分5分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品 （提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）金额比例得 0～1 分。 （满分1分）

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件） 根据其所占项目（或分标）金额比例得 0～1 分。 （满分1分）

（3）投标产品 80%以上为广西工业产品的得 3分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业 产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品 80%以上为广西工业产品”是指参加政府 采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上） （满分3分）

6.综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列，若项目实施方案分仍相同的，按人员配备方案分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

乙方应按招标文件要求及投标文件承诺向甲方提供服务。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_签订合同后的30天内 ；交付地点： 甲方指定时间地点（桂林市） 。

2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺、国家有关质量标准以及投标文件中所提供货物面料的检测报告原件对货物进行现场验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间地点（桂林市内）。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

签订合同后的5个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的30%的预付款。货物进场并经采购人初步验收合格后，5 个工作日内支付合同金额的20%。中标供应商完成整体项目并经采购人验收合格之日起，采购人在 10 个工作日内支付项目合同金额的 40%。5%作为质保金,中标供应商以转账、电汇形式等非现金形式将5%的质保金转入采购人指定账户后，5 个工作日内支付合同金额的10%。在一年内无相关质量问题或有问题而处理好后，一年后的 15 个工作日内一次性付清。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市资源县仲裁委员会申请仲裁或向桂林市资源县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经资源县财政部门审批，并签订书面补充协议报资源县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.项目实施方案、人员配备方案、售后服务增值方案等；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式   份，具有同等法律效力，甲、乙双方各  份。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将 一 份合同原件送桂林市资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

- 4.投标人相应、有效、完整的通过食品药品监督管理部门许可的医疗器械经营备案证明或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（必须提供）；

3.投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等（必须提供）；

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

5.投标人2018年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

6.投标人2017年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

7.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

8.提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

9.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）

10.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)（如有，请提供）

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。（如有，请提供）

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 （元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的近三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的近三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人相应、有效、完整的通过食品药品监督管理部门许可的医疗器械经营备案证明或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）

5. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

- 我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

- 商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1、技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（必须提供）；

3、投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等（必须提供）；

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

日          期：

4、项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5、投标人2018年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

6、投标人2017年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

7、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

8、提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

9、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

10.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(见附件)（如有，请提供）

附件：10.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

年     月    日

11、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。