广西科文招标有限公司

招标文件

项目名称：自动监控设施社会化运行服务采购

项目编号：GLZC2020-G3-00059-KWZB-2

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年4月

目     录

第一章：公开招标公告....................................................2

第二章：投标人须知........................................................4

第三章：服务采购需求.................................................18

第四章：评标办法..........................................................34

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）............37

第六章：投标文件格式..................................................40

第一章  公开招标公告

广西科文招标有限公司受桂林市排水工程管理处的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就自动监控设施社会化运行服务采购项目进行公开招标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、采购项目名称：自动监控设施社会化运行服务采购

二、采购项目编号：GLZC2020-G3-00059-KWZB-2

三、采购项目的名称、数量、项目基本概况：

| 分项 | 服务名称 | 数量 | 项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动监控设施社会化运行服务采购 | 一项 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件文件。 |

四、采购项目预算总金额（第一个年度）：102.4万元人民币。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.本项目不接受联合体投标。

七、招标文件获取：

潜在供应商可在桂林市政府采购网（http://zfcg.glcz.cn）、桂林市公共资源交易中心平台（http://glggzy.org.cn）网上下载招标文件电子版。

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年5月22日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心5号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年5月22日上午9时30分在桂林市公共资源交易中心5号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

十一、电子招标文件查询及下载网址：http://zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、www.kwbid.com.cn（广西科文招标有限公司网）。

十三、本次投标联系事项：

1.采购人名称：桂林市排水工程管理处

地址：桂林市中山南路108号

联系人及电话：周晓亮，0773-3830312

2. 采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号

项目联系人：陈维，联系电话：0773－8998063

3. 政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室

联系电话：0773-2862142

广西科文招标有限公司

2020年4月30日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：自动监控设施社会化运行服务采购 项目编号：GLZC2020-G3-00059-KWZB-2 |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 5.2.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 1.本项目采购预算金额（第一个年度）：102.4万元。 2.投标人必须就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，含投标文件电子版U盘1个，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西科文招标有限公司投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标文件递交起止时间：2020年5月22日9时至9时30分止； 投标截止时间：2020年5月22日9时30分。 |
| 13 | 20.2 | 投标文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心5号开标室（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼） |
| 14 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年5月22日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）5号开标室 |
| 15 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 16 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 17 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 18 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 33.2 中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。中标供应商所投相应标的投标保证金将不予退还，上缴同级财政国库，并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 19 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票 或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。 |
| 20 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起三十日内 |
| 21 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 22 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980 号《招标代理 服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。 |
| 23 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 24 | 39 | 监督管理部门 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2862142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：自动监控设施社会化运行服务采购；

项目编号：GLZC2020-G3-00059-KWZB-2

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.7实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2.本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 转包与分包

7.1本项目不允许转包。

8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

采购代理机构联系人：陈维，联系电话：0773-8998063

联系地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号。

9.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理部门投诉。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

10. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

11.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

11.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

11.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）项目实施方案（必须提供）；

（2）“服务采购需求”需提供的有效证明文件：按第三章“服务采购需求”中要求提供（必须提供）；

（3）投标人的项目保障措施（含服务质量承诺、服务措施、维护措施等内容）（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表[必须提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件]；

（5）投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（6）投标人近10年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额（并能反应出投标人为主办或承办单位）]（如有，请提供）；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（8）提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供的中小企业声明函（见附件）为准，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（9）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（10）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

（11）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次采购范围内服务价款等全部费用；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17. 投标保证金

投标保证金金额（人民币）：无。

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，含投标文件电子版U盘一个，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西科文招标有限公司投标单位名称：

在     年  月  日上午　时　分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18.9	投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：投标报价表（包括额拜托了的名称、数量、单价），服务方案，售后服务承诺书。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

20.1投标文件递交起止时间：2020年5月22日9时至9时30分止

投标截止时间：2020年5月22日9时30分。

20.2投标文件递交地点：投标人应于2020年5月22日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心5号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年5月22日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心5号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

##### 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

##### （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

##### （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

##### （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

##### （6）投标人未就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

##### （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

##### （8）未按招标文件要求进行现场勘察的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

##### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

##### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

##### （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标人的投标文件相互混装；

##### 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七

个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金金额按成交价的 5%（人民币，四舍五入到元）提供，成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票 或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3项目验收合格后，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商未按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。

37．招标代理服务费缴纳账户：

账户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司

银行账号：210 3200 2093 0000 2088

开户银行：桂林工行桂湖支行

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2862142

第三章　　服务采购需求

- 运营维护项目及价格

（一）运营维护时间为：贰年（自合同签订之日起实施，实施期两年）。

（二）运营维护内容：负责桂林市排水管理处五个污水处理厂，共8套监测项目，每套有2个监测点，合计16个监测点，分别位于北冲污水处理厂、七里店污水净化厂（一期）、七里店污水净化厂（二期）、上窑污水处理厂、上窑污水处理厂（改造区）、雁山污水处理厂、临桂新区污水处理厂（东区）、临桂新区污水处理厂（西区）的进、出水口在线设备间，每个监测点污染源现场端自动监控设施有： COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、流量计、PH计、总磷在线分析仪、总氮在线分析仪、数采仪（设备型号参见附表1），本次采购包括对上述8套监测项目，合计16个监测点自动监控设施的运营维护。

（三）运营维护价格（单元：万元）：本项目采购预算金额为102.40万元/年（本项目在国家重点监控污染源污染源自动监控设施社会化运行补助范围内（环境保护部办公厅文件桂环函[2017]564号），中标人如执行运维合格，可根据环保部门关于补助资金分配的相关文件，自行向环保部门申请污水厂社会化运维补助资金用于本项目开支。如因政策性及其他原因，导致中标人补助资金减少等运维成本增加情况，由中标人自行负责，招标人不予补偿，超出采购预算金额的将被视为无效投标处理。

二、基本要求：

供应商负责按照国家、自治区、桂林市环保部门有关要求对污染源现场端自动监控设施进行维护，确保污染源现场端自动监控设施正常运行，保障数据准确有效，确保自动监控设施运转率、数据传输率、联网在线率达到自治区环保部门提出的要求。遇到污染源自动监控设施停运的情况，还需做停运期间的设备检查及保养、投运前的设备校准。（包括但不限于以下要求）：

1、日常保养维护、仪器堵塞清理等；

2、易耗品、配件及有效期内消耗药剂（药剂用量参见附表2）的供给和更换；

3、在线监测仪器校准校验；

4、数据采集传输仪上传数据保障；

5、自动监控设备（包括自动监控仪器及相应的预处理装置）损坏或发生故障后的修复（包括必要的设备备件更换）；

6、自动监控设备废液（包括自动监控仪器的分析废液、清洗废液及校准废液）的收集、保管及处置，并提供废液处置台账及废液处置单位的资质文件；

7、至少提供COD、氨氮、PH、流量计、数采仪、总磷、总氮各两套备用机存放于甲方指定地点，未经采购人同意，不得私自取走，备机型号及数量应在投标文件中列出清单；

8、服务期内，设备检查、维修、维护、校验等记录须如实、准确填写并妥善保存；

★9、运行维护期间，供应商须确保运维设备数据传输有效率必须大于85%，计算方法如下：

数据传输有效率Z=C*P*100%

C-考核时段内全部监控点的数据传输率（要求大于95%）

P-考核时段内全部监控点的数据有效率（要求大于90%）

10、运行维护期间，必须确保自动监控设施通过环保部门的各种检查，如果在检查中首次比对监测不合格的，扣除当季度运维费用；对半年内同一监测点位出现监督性监测或飞行抽检比对监测不合格两次以上（含两次）的，直接终止合同，并不再支付尚未支付的所有运维费用。

11、提供服务须严格遵守以下技术规范及标准：

（1）《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》（环办[2012]57号）

（2）《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）

（3）《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》（HJ/T352-2007）

（4）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353-2019）

（5）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）

（6）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）

三、需要承诺的服务内容

负责对采购人污水处理厂自动监控设备进行运维服务，必须符合相关行业技术规范及标准，并且达到环保局要求。

根据工作需要及相关环保要求，供应商须在本市设立运维机构，具有独立配药间和备件库的办公地点，每个厂区配备至少一名常驻运维人员，配备本地呼叫电话,配备必要交通工具，遇到问题能迅速赶往现场服务。每天登陆桂林市环境在线监控系统，查看采购人监测数据是否异常，设备是否故障，如发现问题，应马上赶赴现场处理。如自动监控设备发生故障，供应商需在3天内提交相应的故障情况说明报告给采购人。供应商运维人员每次到采购人污水处理厂进行维护工作，需先与厂方在线管理员取得联系，告知其本次服务的工作项目，服务结束后获得厂方在线管理员离场确认后方能离场。

具备全天24小时服务的能力。接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达现场维修，24小时内解决问题。如发生仪器返修问题，应及时用备用机代替。如仪器返修周期过长，应按照环保局要求，在备用机使用一周后对备用机进行环保验收。如未能按照采购人要求在接采购人通知后2小时内到达现场，采购人有权解除合同，由此带来的损失有成交人负责。

制定严格的保密措施，确保不向第三方（环保部门除外）泄露自动监控数据及相关污染源资料，以及采购人的有关信息。

防止数据人为作假，对数据的全面、真实、有效负责。

制定运维工作程序，保证资料完整归档。协助采购人按要求向自治区及辖区市级环保部门报备有关资料，将相关的运行维护情况录入到自动监控中心软件系统。

接受采购人监督，配合采购人接受环保部门考核。

如污染源自动监控设施在运行过程中更换了分析系统、测量系统等影响检测结果的主要配件，应委托有资质的环境监测单位作仪器监测结果准确性评价，并向环保部门提交评价结果，接受监督管理。

系统故障及数据无效期间，应按环保部门的要求，实施人工监测或更换替代仪器监测，并向环保部门报备并按时报送数据。

四、付款方式

1、北冲污水处理厂、上窑污水处理厂、上窑污水处理厂（改造区）、七里店污水净化厂（二期）、雁山污水处理厂、临桂新区污水处理厂(东区)、临桂新区污水处理厂（西区）均在国家重点监控污染源自动监控设施社会化运行补助范围内（环境保护部办公厅文件 桂环函[2017]564号）。成交人接受当地环保部门考核，考核合格后：（1）中标金额由采购人自筹，按季度支付(每3个月支付1次，2年服务期，共分八次支付），无预付款。第二个年度合同金额按投标人该次中标金额（即第一年度投标报价金额）进行支付，为完成本服务所发生的一切费用均包含在投标报价中，采购人不再额外支付任何费用。如运维不合格，则不支付运维费用，并追究中标人责任直至解除合同；（2）若本服务项目可向行政主管部门申请政策补助资金，中标人需自行如实申报，采购人对该类资金不承担金额及到账时间等一切责任。

2、采购人可根据污水处理厂开停的实际情况，调整实际运维对象，调整范围为采购人管辖污水处理厂。采购人将根据实际运行的在线设备套数和实际运行的时间，每季度支付一次运行费用。

3、除因采购人责任或自然灾害导致污染源自动监控设施受到损坏的修复、更换费用外，上款约定的实际支付运行费包括了中标人履行合同约定的职责所需的所有费用。

4、因采购人责任或自然灾害导致污染源自动监控设施受到损坏的修复、更换费用由采购人另行支付。

★5、如成交人在运行维护过程中有不进行实际标定、测量、维护，直接填写虚假运维记录等弄虚作假行为的，发现一次将扣除当季度运维费用，发现两次的，采购人有权利随时终止合同并不再支付尚未支付的所有运行费用。

6、如因成交人原因造成设施不正常运行、数据不准确的，而给采购人带来损失，由此造成的一切损失和后果由成交人承担，并赔偿采购人由此造成的损失。

7、供应商需严格按照相关行业技术规范及标准、环保部门要求进行运维服务，必须完成所承诺的服务内容，必须通过环保部门的考核、检查监测。如未完成承诺的服务内容，或未通过环保部门的考核、检查监测，采购人有权拒绝支付当季度运维费用或直接终止合同。

★号的内容供应商必须满足，否则认为服务不合格。采购人有权终止合同，并由供应商承担相应的责任。

8、本项目采购预算总金额（第一个年度）为：人民币壹佰零贰肆仟元整（￥1024000.00），投标报价超出采购预算总金额的将被视为无效投标

附表1  各监测点污染源现场端自动监控设施一览表

| 一、北冲污水处理厂在线设备 |
| --- |
| 设备名称 | COD在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 | 总磷在线分析仪 | 总氮在线分析仪 | PH分析仪 | 流量分析仪 | 数采仪 | 监测地点 |
| 设备型号 | CODmaxⅡ | CX1000-4000 | NPW-160（一体机） | PC-3030A | WL-1A1 | k37 | 进水口 |
| 生产商 | 美国HACH | 新加坡AWA | 美国HACH | 台湾上泰 | 北京九波 | 广州博控 |  |
| 设备型号 | CODmaxⅡ | Amtax compact | TNP-4200（一体机） | Sc200 | 50WTO | k37 | 出水口 |
| 生产商 | 美国HACH | 美国哈希 | 日本岛津 | 美国哈希 | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 二、七里店污水净化厂（一期）在线设备 |
| 设备名称 | COD在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 | 总磷在线分析仪 | 总氮在线分析仪 | PH分析仪 | 流量分析仪 | 数采仪 | 监测地点 |
| 设备型号 | CA80COD | CA80AM | / | / | CM442 | 5L4C6H | k37 | 进水口 |
| 生产商 | 德国E+H | 德国E+H | / | / | 德国E+H | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 设备型号 | CA80COD | CA80AM | TNP-4200（一体机） | CM442 | PMU90 | k37 | 出水口 |
| 生产商 | 德国E+H | 德国E+H | 日本岛津 | 德国E+H | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 三、七里店污水净化厂（二期）在线设备 |
| 设备名称 | COD在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 | 总磷在线分析仪 | 总氮在线分析仪 | PH分析仪 | 流量分析仪 | 数采仪 | 监测地点 |
| 设备型号 | Cx1000-3000 | CA71AM | / | / | SC200 | 50WT4 | K37 | 进水口 |
| 生产商 | 新加坡AWA | 德国E+H | / | / | 美国哈希 | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 设备型号 | CODmaxⅡ | CA71AM | TNP-4200（一体机） | SC200 | WL-1A1 | K37 | 出水口 |
| 生产商 | 美国HACH | 德国E+H | 日本岛津 | 美国哈希 | 北京九波 | 广州博控 |  |
| 四、上窑污水处理厂在线设备 |
| 设备名称 | COD在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 | 总磷在线分析仪 | 总氮在线分析仪 | PH分析仪 | 流量分析仪 | 数采仪 | 监测地点 |
| 设备型号 | CA80COD | CA80AM | / | / | PC-350 | FMU90 | k37 | 进水口 |
| 生产商 | 德国E+H | 德国E+H | / | / | 台湾SUNTEX | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 设备型号 | CA80COD | CA80AM | TNP-4200（一体机） | PH170 | WL-1A1 | k37 | 出水口 |
| 生产商 | 德国E+H | 德国E+H | 日本岛津 | 德国WTW | 北京九波 | 广州博控 |  |
| 五、上窑污水处理厂（改造区）在线设备 |
| 设备名称 | COD在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 | 总磷在线分析仪 | 总氮在线分析仪 | PH分析仪 | 流量分析仪 | 数采仪 | 监测地点 |
| 设备型号 | CX1000-3000 | CA80AM | / | / | CPM253 | 50W6H | k37 | 进水口 |
| 生产商 | 新加坡AWA | 德国E+H | / | / | 德国E+H | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 设备型号 | CA80COD | AmtaxTM inter2c | TNP-4200（一体机） | CPM253 | FMU90 | k37 | 出水口 |
| 生产商 | 德国E+H | 美国HACH | 日本岛津 | 德国E+H | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 六、雁山污水处理厂在线设备 |
| 设备名称 | COD在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 | 总磷在线分析仪 | 总氮在线分析仪 | PH分析仪 | 流量分析仪 | 数采仪 | 监测地点 |
| 设备型号 | CA80COD | CA80AM | CA80TP | ZA80TN | P53A4A1N | 50W6H | k37 | 进水口 |
| 生产商 | 德国E+H | 德国E+H | 德国E+H | 德国E+H | 美国哈希 | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 设备型号 | CODmaxⅡ | CA80AM | TNP-4200（一体机） | P53A4A1N | FMU90 | k37 | 出水口 |
| 生产商 | 美国HACH | 德国E+H | 日本岛津 | 美国哈希 | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 七、临桂新区污水处理厂（东区）在线设备 |
| 设备名称 | COD在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 | 总磷在线分析仪 | 总氮在线分析仪 | PH分析仪 | 流量分析仪 | 数采仪 | 监测地点 |
| 设备型号 | CAM74 | CA71AM | / | / | SC200 | 50W9H | k37 | 进水口 |
| 生产商 | 德国E+H | 德国E+H | / | / | 美国哈希 | 德国E+H | 广州博控 |  |
| 设备型号 | CAM74 | CA80AM | TNP-4200（一体机） | SC200 | SEAGMA 0C2000 | k37 | 出水口 |
| 生产商 | 德国E+H | 德国E+H | 日本岛津 | 美国哈希 | 大连西格玛 | 广州博控 |  |
| 八、临桂新区污水处理厂（西区）在线设备 |
| 设备名称 | COD在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 | 总磷在线分析仪 | 总氮在线分析仪 | PH分析仪 | 流量分析仪 | 数采仪 | 监测地点 |
| 设备型号 | LFCOD-2002 | CA80AM | / | / | CPM253 | DHTDS-100 | K37A | 进水口 |
| 生产商 | 湖南力合 | 德国E+H | / | / | 德国E+H | 迪华 | 广州博控 |  |
| 设备型号 | CX1000-3000 | Amtax compact | TNP-4200（一体机） | Pc-300A | 10W9H | K37 | 出水口 |
| 生产商 | 新加坡AWA | 美国哈希 | 日本岛津 | 新加坡ENTEX | 德国E+H | 广州博控 |  |

附表2  各厂在线仪器药剂用量表

| 北冲污水处理厂在线仪器用液、校准液用量表 |
| --- |
| 用途 | 仪器名称 | 液体名称 | 用量 | 备注 |
| 仪器用液 | 出水氨氮在线分析仪 | 逐出液 | 12套 | 1套/月，每套包括逐出液、标准液、着色剂，量程为：0.2mg/L-12mg/L，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 标准液 |  |  |
|  |  | 着色剂 |  |  |
|  | 出水COD在线分析仪 | 硫酸溶液 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 硫酸汞溶液 |  |  |
|  |  | 重铬酸钾溶液 |  |  |
|  |  | 标准溶液 |  |  |
|  |  | 零点标液 |  |  |
|  | 进水氨氮在线分析仪 | 30%氢氧化钠 | 12桶 | 每桶5L（一个月1桶） |
|  | 进水COD在线分析仪 | 硫酸溶液 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 硫酸汞溶液 |  |  |
|  |  | 重铬酸钾溶液 |  |  |
|  |  | 标准溶液 |  |  |
|  |  | 零点标液 |  |  |
|  | 进水水总磷总氮一体机 | 过硫酸钾溶液 | 12套 | 1套/月，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 |  |  |
|  |  | 盐酸溶液 |  |  |
|  |  | 钼酸溶液 |  |  |
|  |  | 抗坏血酸溶液 |  |  |
|  |  | 标准溶液 |  |  |
|  | 出水总磷总氮一体机 | 过硫酸钾溶液 | 12套 | 1套/月，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 |  |  |
|  |  | 盐酸溶液 |  |  |
|  |  | 硫酸溶液 |  |  |
|  |  | 抗坏血酸溶液 |  |  |
|  |  | 钼酸溶液 |  |  |
|  |  | 量程校正液 |  |  |
| 校准用液 | 进水氨氮在线分析仪 | 5mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 10mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 20mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 30mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 40mg/L | 12000mL |  |
|  | 进出水PH计 | 4.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 7.00±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 10.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
| 七里店污水处理厂(一期)在线仪器用液、校准液用量表 |
| 用途 | 仪器名称 | 液体名称 | 用量 | 备注 |
| 仪器用液 | 出水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 1%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 5mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 出水COD在线分析仪 | 反应试剂 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 1000mg/L标液 |  |  |
|  | 进水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 1%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 30mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 进水COD在线分析仪 | 反应试剂 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 1000mg/L标液 |  |  |
|  | 出水总磷总氮一体机 | 过硫酸钾溶液 | 12套 | 1套/月，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 |  |  |
|  |  | 盐酸溶液 |  |  |
|  |  | 硫酸溶液 |  |  |
|  |  | 抗坏血酸溶液 |  |  |
|  |  | 钼酸溶液 |  |  |
|  |  | 量程校正液 |  |  |
| 校准用液 | 进出水PH计 | 4.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 7.00±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 10.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
| 七里店污水处理厂(二期)在线仪器用液、校准液用量表 |
| 用途 | 仪器名称 | 液体名称 | 用量 | 备注 |
| 仪器用液 | 出水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 3%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 5mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 出水COD在线分析仪 | 硫酸溶液 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 硫酸汞溶液 |  |  |
|  |  | 重铬酸钾溶液 |  |  |
|  |  | 标准溶液 |  |  |
|  |  | 零点标液 |  |  |
|  | 进水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 3%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 20mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 进水COD在线分析仪 | 5%稀硫酸 | 48桶 | 每桶5L（一个月4桶） |
|  | 出水总磷总氮一体机 | 过硫酸钾溶液 | 12套 | 1套/月，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 |  |  |
|  |  | 盐酸溶液 |  |  |
|  |  | 硫酸溶液 |  |  |
|  |  | 抗坏血酸溶液 |  |  |
|  |  | 钼酸溶液 |  |  |
|  |  | 量程校正液 |  |  |
| 校准用液 | 进水COD在线分析仪 | 50mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 100mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 200mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 300mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 400mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 500mg/L | 12000mL |  |
|  | 进出水PH计 | 4.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 7.00±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 10.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
| 上窑污水处理厂在线仪器用液、校准液用量表 |
| 用途 | 仪器名称 | 液体名称 | 用量 | 备注 |
| 仪器用液 | 出水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 1%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 5mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 出水COD在线分析仪 | 反应试剂 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 1000mg/L标液 |  |  |
|  | 进水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 1%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 30mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 进水COD在线分析仪 | 反应试剂 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 1000mg/L标液 |  |  |
|  | 出水总磷总氮一体机 | 过硫酸钾溶液 | 12套 | 1套/月，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 |  |  |
|  |  | 盐酸溶液 |  |  |
|  |  | 硫酸溶液 |  |  |
|  |  | 抗坏血酸溶液 |  |  |
|  |  | 钼酸溶液 |  |  |
|  |  | 量程校正液 |  |  |
| 校准用液 | 进出水PH计 | 4.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 7.00±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 10.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
| 上窑污水处理厂（改造区）在线仪器用液、校准液用量表 |
| 用途 | 仪器名称 | 液体名称 | 用量 | 备注 |
| 仪器用液 | 出水氨氮在线分析仪 | 试剂A | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 试剂B |  |  |
|  |  | 零点标液 |  |  |
|  |  | 量程标液 |  |  |
|  |  | 清洗溶液 |  |  |
|  | 出水COD在线分析仪 | 反应试剂 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 1000mg/L标液 |  |  |
|  | 进水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 1%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 30mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 进水COD在线分析仪 | 5%稀硫酸 | 48桶 | 每桶5L（一个月4桶） |
|  | 出水总磷总氮一体机 | 过硫酸钾溶液 | 12套 | 1套/月，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 |  |  |
|  |  | 盐酸溶液 |  |  |
|  |  | 硫酸溶液 |  |  |
|  |  | 抗坏血酸溶液 |  |  |
|  |  | 钼酸溶液 |  |  |
|  |  | 量程校正液 |  |  |
| 校准用液 | 进水COD在线分析仪 | 50mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 100mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 200mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 300mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 400mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 500mg/L | 12000mL |  |
|  | 进出水PH计 | 4.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 7.00±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 10.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
| 雁山污水处理厂在线仪器用液、校准液用量表 |
| 用途 | 仪器名称 | 液体名称 | 用量 | 备注 |
| 仪器用液 | 出水氨氮在线分析仪 | 硫酸溶液 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 硫酸汞溶液 |  |  |
|  |  | 重铬酸钾溶液 |  |  |
|  |  | 标准溶液 |  |  |
|  |  | 零点标液 |  |  |
|  | 出水COD在线分析仪 | 反应试剂 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 1000mg/L标液 |  |  |
|  | 进水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 1%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 30mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 进水COD在线分析仪 | 反应试剂 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 1000mg/L标液 |  |  |
|  | 进水总磷在线分析仪 | 反应试剂 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 零点标液 |  |  |
|  |  | 2mg/L标准液 |  |  |
|  | 进水总氮在线分析仪 | 反应试剂 | 5套 | 必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  | 出水总磷总氮一体机 | 过硫酸钾溶液 | 12套 | 1套/月，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 |  |  |
|  |  | 盐酸溶液 |  |  |
|  |  | 硫酸溶液 |  |  |
|  |  | 抗坏血酸溶液 |  |  |
|  |  | 钼酸溶液 |  |  |
|  |  | 量程校正液 |  |  |
| 校准用液 | 进出水PH计 | 4.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 7.00±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 10.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
| 临桂新区污水处理厂(东区)在线仪器用液、校准液用量表 |
| 用途 | 仪器名称 | 液体名称 | 用量 | 备注 |
| 仪器用液 | 出水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 1%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 5mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 进水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 1%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 20mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 出水总磷总氮一体机 | 过硫酸钾溶液 | 12套 | 1套/月，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 |  |  |
|  |  | 盐酸溶液 |  |  |
|  |  | 硫酸溶液 |  |  |
|  |  | 抗坏血酸溶液 |  |  |
|  |  | 钼酸溶液 |  |  |
|  |  | 量程校正液 |  |  |
| 校准用液 | 出水COD在线分析仪 | 25mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 40mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 50mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 60mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 80mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 100mg/L | 12000mL |  |
|  | 进水COD在线分析仪 | 50mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 100mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 200mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 300mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 400mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 500mg/L | 12000mL |  |
|  | 进出水PH计 | 4.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 7.00±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 10.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
| 临桂新区污水处理厂（西区）在线仪器用液、校准液用量表 |
| 用途 | 仪器名称 | 液体名称 | 用量 | 备注 |
| 仪器用液 | 出水氨氮在线分析仪 | 逐出液 | 12套 | 1套/月，每套包括逐出液、标准液、着色剂，量程为：0.2mg/L-12mg/L，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 标准液 |  |  |
|  |  | 着色剂 |  |  |
|  | 出水COD在线分析仪 | 5%稀硫酸 | 48桶 | 每桶5L（一个月4桶） |
|  | 进水氨氮在线分析仪 | AM1反应试剂 | 5套 | 每套包括AM1、AM2试剂各一瓶，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | AM2反应试剂 |  |  |
|  |  | 1%稀盐酸 | 12L | 1L/月 |
|  |  | 30mg/L标准液 | 12L | 1L/月 |
|  | 进水COD在线分析仪 | 消解液 | 14400ml | 1200ml/月 |
|  |  | 掩蔽剂 | 4800ml | 400ml/月 |
|  | 出水总磷总氮一体机 | 过硫酸钾溶液 | 12套 | 1套/月，必须是适用于该型号的仪器的原厂试剂。 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 |  |  |
|  |  | 盐酸溶液 |  |  |
|  |  | 硫酸溶液 |  |  |
|  |  | 抗坏血酸溶液 |  |  |
|  |  | 钼酸溶液 |  |  |
|  |  | 量程校正液 |  |  |
| 校准用液 | 出水COD在线分析仪 | 25mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 40mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 50mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 60mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 80mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 100mg/L | 12000mL |  |
|  | 进水COD在线分析仪 | 50mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 100mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 200mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 300mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 400mg/L | 12000mL |  |
|  |  | 500mg/L | 12000mL |  |
|  | 进出水PH计 | 4.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 7.00±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |
|  |  | 10.01±0.02 | 1000ml | 进出水一年各500ml |

# 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标小组以采购文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评分。

2. 评审方式：以封闭方式进行评审。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

②除上述情况外，评标价格=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入审的最低的评标报价为30分。

投标人最低评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                     ×30分

投标人评标报价金额

- 项目技术方案及人员配备分………………………………………………………35分

（1）项目技术方案分（满分20分）

# 评标小组根据采购文件项目需求，对比各投标人提供的服务技术方案(包括：包括具体服务的内容和措施、组织计划等）的可行性、合理性、经济性、安全性、可靠性等方面，集体讨论投标人提供项目服务技术方案“一档、二档、三档” 各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次，并详细记录各投标人差别；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。若各投标人等级评定说明内容无明显差异或相同的，评委不得歧视投标人实行差别对待。

# 一档（6分）：服务的内容和措施、组织计划的可行性、合理性、经济性、安全性、可靠性等较差的；

# 二档（14分）：服务的内容和措施、组织计划的可行性、合理性、经济性、安全性、可靠性等一般的；

# 三档（20分）：服务的内容和措施、组织计划的可行性、合理性、经济性、安全性、可靠性等优秀的。

（2）人员配备分（满分15分）

# 评标小组根据采购文件项目需求，对比各投标人拟投入本项目的人员配备方案（包括：配备人员的岗位、数量、职称、相关经历、工作经验等，并提供配备人员近三个月的社保缴纳证明），集体讨论确定投标人“一档、二档、三档” 各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次，并详细记录各投标人差别；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。若各投标人等级评定说明内容无明显差异或相同的，评委不得歧视投标人实行差别对待。

# 一档(5分)：配备人员的岗位、数量、职称、相关经历、工作经验等较差的；

# 二档(10分)：配备人员的岗位、数量、职称、相关经历、工作经验等一般的；

# 三档(15分)：配备人员的岗位、数量、职称、相关经历、工作经验等优良的。

3.财务状况分……………………………………………………………………………4分

（1）对投标人2019年度经第三方审计的利润表中的净利润率（本年净利润/本年营业收入×100%）进行打分，满分2分，计算公式如下：

某投标人净利润率指标得分=(某投标人净利润率/投标人最高净利润率)×1分

（2）对投标人2019年度经第三方审计的资产负债表中的现金比率（货币资金期末余额/流动负债合计期末余额×100%）进行打分，满分2分，计算公式如下：

某投标人现金比率指标得分=(某投标人现金比率/投标人最高现金比率)×1分

注：投标人未提供财务状况评审资料或本项分值如有计算出负分情形的，统一计为0分。

# 4.信誉分…………………………………………………………………………………3分

投标人获得质量管理体系认证或职业健康安全管理体系认证或环境管理体系认证的（以证书复印件为准），每个认证得1分。满分3分

# 5.业绩分…………………………………………………………………………………8分

# 投标人2017年以来（含2017年）完成与本次采购服务同类型（必须含有进、出水COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量计及数采仪等七种在线监测设备）的服务业绩得2分，以能清晰反映服务名称、种类、服务设备类型的中标（成交）通知书或合同书复印件为准。满分8分

# 6. 服务方案分…………………………………………………………………………20分

# 评标小组在打分前根据采购文件项目采购需求，对比各投标人的服务承诺方案【包括：服务质量承诺、项目完成后应急承诺及定期回访（注明时间）】，集体讨论确定投标人“一档、二档、三档” 各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次，并详细记录各投标人差别；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。若各投标人等级评定说明内容无明显差异或相同的，评委不得歧视投标人实行差别对待。满分20分

# 一档（6分）：服务承诺书的针对性、合理性、完整性综合评定一般的，接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达现场维修，24小时内解决问题；

# 二档（14分）：服务承诺书的针对性、合理性、完整性综合评定良好的，接到故障通知后30分钟内响应，1小时内到达现场维修，12小时内解决问题；

# 三档（20分）：服务承诺书的针对性、合理性、完整性综合评定优秀的，接到故障通知后15分钟内响应，30分钟内到达现场维修，6小时内解决问题。

7. 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选人应商原则

（1）评标小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列并推荐中标候选人应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选人应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选人应商。招标采购单位应当确定评标小组推荐排名第一的中标候选人应商为成交供应商。

（3）排名第一的中标候选人应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人应商为成交供应商。

（4）排名第二的中标候选人应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人应商为成交供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（以下简称投标文件）、投标文件（以下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）成交供应商提交的投标报价表、技术规格偏离表和售后服务承诺书；

（2）成交通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）投标文件的条款要求。

第二条　合同标的及合同金额

| 服务名称 | 服务承诺 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第三条  双方责任

1、甲方责任

1.1向乙方项目人员详细介绍项目情况。

1.2及时审定乙方提供的系统报告。

1.3向乙方提供相关文件资料，以便乙方能够及时、顺利地开展工作。

1.4向乙方提供具体被检测单位的相关联系信息。

2、乙方责任

2.1乙方的合同义务不得转让或以其他方式形成实质转移，必须自行履行合同义务。

2.2乙方保证使用的图片和文字不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，符合中华人民共和国的法律规定，对因违反相关法律规定而产生的相关责任，由乙方负责。

2.3在合同范围内为甲方提供良好的配套服务。

2.4 在项目服务过程中，乙方须接受甲方的监督，对甲方所提出的整改意见要及时进行整改。

2.5乙方对项目负有保密义务，未经甲方允许，不得外泄项目任何信息；因乙方擅自外泄项目信息，而造成不良影响或损失的，乙方承担相应责任。

2.6乙方须提供一名指定的服务人员在工作过程中与甲方长期保持联系，并提供系统的业务咨询电话以便随时咨询联系。

第四条  权力保证

1、 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权或其他权利。

2、乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

第五条  服务期限

1、服务期限：贰年（自合同签订之日起实施，实施期两年）。

2、乙方提供不符合投标文件、响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第六条 验收

（签订合同时双方约定）

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_______________________________。

第九条  付款方式

按”服务采购需求”规定执行。

第十条  违约责任

1、乙方所提供的系统服务不合格的，应及时完善或更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期接受服务交付的，每天向对方偿付合同金额　　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　　%，超过　　天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额　　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　　%。

4、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　　%向甲方支付违约金。

5、其他违约行为按违约货款额　　　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.项目实施方案、人员配备方案、服务承诺方案；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内，成交人将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                          乙方名称（公章）：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电   话：

开户名称：                                 开户名称：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号：

日    期：                                 日    期：

第六章 投标文件格式

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1. 项目实施方案（必须提供）

2. “服务采购需求”需提供的有效证明文件：按第三章“服务采购需求”中要求提供

3.服务需求偏离表

4.投标人的项目保障措施（含服务质量承诺、服务措施、维护措施等内容）（必须提供）

5. 项目实施人员一览表[必须提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件]

6.投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件

7. 投标人近10年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料

8. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

9. 提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供的中小企业声明函（见附件）为准，并对声明的真实性负责

10.监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

11.  符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西科文招标有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 项目名称 | 投标服务承诺 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： 元 （￥ ）人民币 |
| 完成时间：自签订合同之日起2年。 |
| 说明：1、投标报价应包括本次采购范围内的服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、专用工具、保险、报送、验收、维护、税金等全部费用；投标人应综合考虑在报价中。 2、按第一个年度进行报价。第二个年度严格按照第一个年度的中标金额进行支付，不再额外支付任何费用。 |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

##### 致：广西科文招标有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 投标人（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件（委代

理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

##### 致：广西科文招标有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

##### 致：广西科文招标有限公司

##### 我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1. 项目实施方案（必须提供）

项目实施方案（格式）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

- “服务采购需求”需提供的有效证明文件

3.服务需求偏离表（必须提供）

附件：

服务需求偏离表（格式）

分标:

| 项号 | 服务名称 | 服务需求 | 响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

4. 投标人的售后服务承诺书（含服务质量承诺、服务措施、维护措施等内容）（必须提供）

售后服务承诺方案（格式）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.项目实施人员一览表（必须提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

6.投标人2019年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

7.投标人近10年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额（并能反应出投标人为主办或承办单位）]（如有，请提供）

8.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

9. 提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供的中小企业声明函（见附件）为准，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

10. 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）