广西睿升项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：防城港市食品药品检验实验楼傅立叶变换红外光谱仪等检验检测设备的采购

项目编号：FCZC2020-J1-10001-GXRS

采购单位：防城港市市场监督管理局

采购代理机构：广西睿升项目管理有限公司

2020年4月

目       录

- 竞争性谈判公告……………………………………………1

- 竞标人须知及前附表………………………………………5

- 项目需求 …………………………………………………22

- 评标办法 …………………………………………………49

- 政府采购合同 ……………………………………………52

第六章 竞争性谈判响应文件格式 ………………………………57

- 竞争性谈判公告

防城港市市场监督管理局防城港市食品药品检验实验楼傅立叶变换红外光谱仪等检验检测设备的采购竞争性谈判公告

广西睿升项目管理有限公司受防城港市市场监督管理局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定及经财政部门批准的政府采购计划，拟对项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来竞标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：防城港市食品药品检验实验楼傅立叶变换红外光谱仪等检验检测设备的采购

项目编号：FCZC2020-J1-10001-GXRS

- 采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1台 |
| 2 | 全自动旋光仪 | 1台 |
| 3 | 玻璃器具用干燥器 | 1台 |
| 4 | 三目生物显微镜 | 1台 |
| 5 | 照相机 | 1台 |
| 6 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 7 | 电子天平 | 3台 |
| 8 | 电子天平 | 1台 |
| 9 | 万分之一天平 | 1台 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 1台 |
| 11 | 恒温持粘性测试仪 | 1台 |
| 12 | 医用冷藏箱 | 1台 |
| 13 | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 |
| 14 | 大容量立式双开门冰箱 | 1台 |
| 15 | 医用冷藏箱 | 1台 |
| 16 | 标准筛 | 2套 |
| 17 | 电热板 | 1台 |
| 18 | 低温恒温水槽 | 1台 |
| 19 | 高压灭菌锅 | 1台 |
| 20 | 超声波清洗机 | 1台 |
| 21 | 超声波清洗机 | 1台 |
| 22 | 电位滴定仪加热单元模块 | 1台 |
| 23 | 紫外照度计 | 1台 |
| 24 | 霉菌培养箱 | 1台 |
| 25 | 精密恒温生化培养箱 | 2台 |
| 26 | 微生物6连膜过滤装置 | 1台 |
| 27 | pH计 | 1台 |
| 28 | 均质器 | 1台 |

具体要求及参数内容详见采购文件。

三、采购预算：1020000.00元。

四、本采购项目落实的政府采购政策：

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）、优先采购节能产品、环境标志产品。

五、竞标人资格及要求：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次采购货物服务的供应商；

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目不接受联合体竞标；

6.本项目不接受未按本公告规定的方式获取本竞争性谈判文件的供应商参与竞标。

六、竞争性谈判采购文件的获取：

1.自公告发布之日起至2020年 4  月  29  日止的正常工作时间，正常工作时间是指每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

2.竞争性谈判文件售价每本250元，售后不退。

3.获取方式：因疫情影响，本项目采用电话咨询和电子邮件方式购买竞争性谈判文件。

4.联系方式:0770-2811191（电话）、545087067@qq.com（联系邮箱）。

（注：1.供应商获取本项目竞争性谈判文件时，应当向采购代理机构索取收据或者发票。索取收据或发票的，供应商应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局2017年第16号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》的规定，索取发票的，供应商应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码；2.已获取竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件）。

七、竞标文件递交截止时间和地点：竞标文件必须以密封形式于2020年 4 月 30 日9时 30 分前到防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）递交，逾期不受理。

八、截标时间及地点：于2020年 4  月  30 日 9  时 30  分在防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）截标，开标会由竞标人的法定代表人或委托代理人参加。

九、谈判时间及地点：2020年 4  月 30  日 9  时  30 分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知，地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）。参加法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证原件及身份证复印件（加盖公章）出席；委托代理人须凭法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件及身份证复印件（加盖公章）出席）依时到达指定地点等候当面谈判。

十、竞标保证金：

竞标保证金金额：人民币11000.00元,竞标保证金必须以竞标人名义足额缴纳（不得以现金和个人名义形式缴纳，在底单用途栏注明项目名称或项目编号），于竞标文件递交截止时间前以银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函形式缴纳；采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在响应文件递交截止时间前交到防城港市公共资源交易中心指定账户且到账并于截标时间前提供缴纳凭证复印件加盖公章；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当递交支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效谈判保证金。账户如下：

开户名称：防城港市公共资源交易中心；

开户银行：中国邮政储蓄银行防城港市分行；

账    号：945 002 010 013 388 892。

防城港市公共资源交易中心财务部联系电话：0770-6126181。

十一、代理机构信息：

名  称：广西睿升项目管理有限公司

地  址：广西壮族自治区防城港市港口区金花茶大道76号三顺财富中心2栋1单元25层2507号；

联系人：苏芳；   联系电话：0770-2811191/13507706795；

十二、采购单位：

采购单位：防城港市市场监督管理局；  联系人：吴定森 联系电话：0770-2881269；

联系地址：防城港市港口区北部湾大道148号。

十三、网上公告媒体查询：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西防城港政府采购网站（http://zfcg.fcgs.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心（http://www.fcgggzy.cn）。

- 十四、监督部门：防城港市政府采购监督管理中心

- 联系电话：0770-6102319。

- 采购单位：防城港市市场监督管理局

采购代理机构：广西睿升项目管理有限公司

2020年 4  月  26 日

- 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：防城港市食品药品检验实验楼傅立叶变换红外光谱仪等检验检测设备的采购 项目编号：FCZC2020-J1-10001-GXRS |
| 2 | 3.1 | 竞标人资格及要求： 1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次采购货物服务的供应商； 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.本项目不接受联合体竞标； 6.本项目不接受未按本公告规定的方式获取本竞争性谈判文件的供应商参与竞标。 |
| 3 | 16.1 | 竞标报价：竞标人必须就“项目需求”中所有的货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。 |
| 4 | 17.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后45天。 |
| 5 | 18.1 | 竞标保证金：1.竞标保证金：人民币11000.00元。 2. 竞标保证金必须以竞标人名义足额缴纳（不得以现金和个人名义形式缴纳，在底单用途栏注明项目名称或项目编号），于竞标文件递交截止时间前以银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函形式缴纳；采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在响应文件递交截止时间前交到防城港市公共资源交易中心指定账户且到账并于截标时间前提供缴纳凭证复印件加盖公章；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当递交支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效谈判保证金。账户如下： 开户名称：防城港市公共资源交易中心； 开户银行：中国邮政储蓄银行防城港市分行； 账 号：945 002 010 013 388 892。 3．竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 |
| 6 | 19.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份 副本三份。 |
| 7 | 20.1 | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年 4 月 30 日 9 时 30 分。 地址：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）。 |
| 8 | 23.1 | 谈判时间：2020年 4 月 30 日 9 时 30 分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 谈判地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）。 |
| 9 | 33.1 | 委托代理服务费：代理服务费总额按人民币￥17000.00收取，由成交人在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。 |
| 10 | 32 | 履约保证金:金额按中标金额的5%计收，由成交人在签订合同前必须以成交人名称足额缴入或存入采购单位账户。否则，采购单位不予签订合同。账户如下： 开户名称：防城港市市场监督管理局； 开户银行：中国银行股份有限公司防城港市桃源路支行； 银行帐号：611976451595； |
| 11 |  | 评标办法：最低评标价法。 |
| 12 |  | 解释权：本竞争性谈判采购文件的解释权属于采购单位及采购代理机构。 |
| 13 |  | 采购预算：1020000.00元 |
| 14 |  | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 查询时间：竞争性谈判响应文件递交截止时间前。 查询记录和证据留存方式：由代理机构或采购单位在查询网站中直接打印查询记录，作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 |
| 15 |  | 质疑：竞标人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位采购代理机构提出质疑。竞标人针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交（含法定代表人授权委托书） 质疑联系部门及联系方式：广西睿升项目管理有限公司，联系电话：0770-2811191 联系人：苏芳 通讯地址：广西壮族自治区防城港市港口区金花茶大道76号三顺财富中心2栋1单元25层2507号 |

竞标人须知

一、总　则

1.适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购单位”是指：防城港市市场监督管理局。

2.2“采购代理机构”是指：广西睿升项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交人”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本采购文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，也称竞标文件。

2.7“ 竞标人公章”系指竞标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含专用章。

2.8 “财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、防城港市政府采购网（http://zfcg.fcgs.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心（http://www.fcgggzy.cn）。

3.谈判供应商的基本条件

3.1 竞标人资格及要求：1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次采购货物服务的供应商；2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动；4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。5.本项目不接受联合体竞标；6.本项目不接受未按本公告规定的方式获取本竞争性谈判文件的供应商参与竞标。

4.谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 本项目不接受联合体竞标。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

- 7.质疑和投诉

7.1竞标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑。竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购过程或成交结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3 竞标人认为竞争性谈判采购文件使自己的合法权益受到损害的，按“10.1条款” 执行。

- 8.特别说明：

8.1本项目不接受具有关联关系的供应商同时投标，一经发现，则所有关联关系的供应商投标均无效。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加竞标的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体讨论后决定。（如货物采购为多种产品货物采购，以主要产品为鉴别依据）。

8.2竞标人竞标所使用的资格.信誉.荣誉.业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3竞标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

8.5提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查.符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购单位自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效。非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

二、竞争性谈判采购文件

9.竞争性谈判采购文件构成

9.1竞争性谈判公告；

9.2竞标人须知及前附表；

9.3项目需求；

9.4评标办法；

9.5政府采购合同；

9.6竞争性谈判响应文件格式；

9.7采购代理服务收费标准（费率）。

10.竞争性谈判采购文件的澄清和修改

10.1竞标人要认真审核竞争性谈判采购文件中的所有内容，如发现其中有错误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清。如竞标人未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同竞标人理解并接受本竞争性谈判采购文件所有内容，并自己承担由此引起的竞标损失。同时，不得在竞标结束后针对本竞争性谈判采购文件所有内容提出质疑事项。

10.2如果竞标人认为本竞争性谈判文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在响应文件递交截止之日1个工作日前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购代理机构采购项目联系人反映。

10.3任何竞标人对本竞争性谈判文件的澄清要求，均应在响应文件递交截止时间2天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，但该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的竞标人，答复将同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。为确保采购项目的如期完成，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

10.4提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要修改的，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的竞标人，并在竞标公告发布媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

10.5请竞标人在接到采购代理机构的电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或者在网上查询。该澄清答复（或补充通知）不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分，并按竞争性谈判采购文件第六章格式的要求填写并装订，竞标文件必须包边装订，使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页方式装订的将被视为无效竞标文件。

11.1价格文件

（1）谈判报价表。

11.2商务技术文件：

（1）谈判书；

（2）竞标保证金提交凭证复印件；

（3）报价表；

（4）供货清单；

（5）技术响应、偏离情况说明表；

（6）售后服务承诺书；

（7）竞标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）；

（8）货物合格证明文件（按本须知第13条要求提供）；

（9）竞标人提供的其他材料。

12. 竞标人资格证明文件：

（1）竞标人有效的“营业执照”副本复印件(三证合一)（必须提供）；

（2）竞标人法定代表人身份证明书原件及法定代表人完整有效的身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）竞标人法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证正反面复印件（委托代理时，必须提供）；

（4）竞标保证金提交凭证复印件（必须提供）；

（5）竞标人认为必要提供的声明或文件资料（如有，请提供）。

注：以上文件材料均需加盖单位公章并按竞标文件格式在规定的地方由法定代表人或授权代理人签字，其中注明必须提交的文件均应于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如遗漏或未加盖单位公章的，可在谈判小组指定的期限内补齐或加盖单位公章。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格。

13.证明货物的合格性和符合竞争性谈判采购文件规定的文件{属“必须提供”的文件均应于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如遗漏或未加盖单位公章的，可在谈判小组指定的期限内补齐或加盖单位公章。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，其竞标无效}：

（1）生产厂家的相关资格（如营业执照等）复印件【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】；

（2）生产许可证、销售许可证复印件（凡国家实行强制性要求的，若有就提供）；

（3）产品强制标准认证证书复印件（凡实行强制标准认证的产品若有就提供）；

（4）货物制造检测标准复印件【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】；

（5）货物认证、检测报告、鉴定证书等复印件【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】；

（6）产品销售授权书或代理证书【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】；

（7）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况材料复印件【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】；

（8）货物制造、检验、验收执行的标准【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】；

（9）质量保证措施【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】；

（10）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料【若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《项目需求》要求提供原件的，若有就提供】；

（11）提供切实可行的售后服务和优惠承诺原件【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】；

（12）设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按竞标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】；

（13）竞标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件【若《项目需求》要求必须提供的，必须提供】。

14.竞争性谈判响应文件编制基本要求

14.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

14.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以中文翻译文本为主。

14.3谈判供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充通知和修改内容），承诺并履行本文件中各项条款的规定及要求。

14.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知、修改内容及附件进行编制。

14.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

15.竞争性谈判响应文件的语言及计量单位

15.1竞争性谈判响应文件以及竞标人与采购代理机构和采购单位就有关竞标事宜的所有往来函电，均应以中文书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的竞争性谈判响应文件视同未提供。

15.2除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

16.竞标报价

16.1竞标人必须就“项目需求”中所有的货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

16.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购单位将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

16.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

16.4竞标人应提供货物需求中规定的所有设备及需求中包含或没包含配套服务，且要交付给采购人的是一个满足国家规范要求并能投入使用的产品，竞标人报价是完成整个项目的合同价，应包含货物包装、运输、随配附件、备品备件、装卸、保险、安装、工具、人力成本构成、货物运抵指定交货地点、基础的各种费用和售后服务、税金、劳务、管理、利润、协调、培训、项目所需全部检测及其它所有一切成本费用的总和。

16.5如果谈判小组认为某竞标报价明显低于其他通过资格和符合性审查竞标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明（说明内容至少包括“应包含货物包装、运输、随配附件、备品备件、装卸、保险、安装、工具、人力成本构成、货物运抵指定交货地点、基础的各种费用和售后服务、税金、劳务、管理、利润、协调、培训、项目所需全部检测及其它所有一切成本费用的总和。”），必要时出具相关材料﹝提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据竞标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于 2019年竞标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（复印件，原件现场核查）；如评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于竞标单位成本价报价，谈判小组有权根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条认定其属于不正当竞争，其竞标报价无效。

17.竞标有效期

17.1竞争性谈判响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

17.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购单位或采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞争性谈判响应文件及谈判应答文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第16条的规定仍然适用。

18.竞标保证金

18.1竞标保证金应用人民币交纳。金额按竞标人须知前附表第5项规定。

18.2交款方式：按竞标须知前附表要求。

18.3竞标人应以竞标人名义（必须与报名名称一致）按竞争性谈判公告中的开户名称、开户银行、银行账号提交竞标保证金，并确保其于竞标人须知前附表第5项规定时间前到达防城港市公共资源交易中心保证金专户，并将竞标保证金提交凭证复印件装订于竞争性谈判响应文件中，否则竞标无效。到规定时间止，若防城港市公共资源交易中心保证金专户上没有收到某竞标人交纳的竞标保证金，则取消其参加本项目竞标资格）

18.4办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称、项目编号、竞标人名称（全称）、开户行全称、参与竞标的分标号（如为多分标）、联系人及联系电话以便核对查实，否则由此造成的一切后果由竞标人自行承担。

18.5对未按本竞争性谈判采购文件要求交纳竞标保证金的竞争性谈判响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

18.6未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内由防城港市公共资源交易中心予以退还，不计利息。成交人竞标保证金，将在采购代理机构收到成交人提供的与采购单位签订的采购合同副本3份后，由防城港市公共资源交易中心在5个工作日之内予以退还，不计利息。

18.7竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在竞标有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）竞标人未按规定提交履约保证金的；

（3）竞标人在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）竞标人将成交项目转让给他人或者在竞争性谈判响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）竞标人拒绝履行合同义务的；

（7）竞标人有其他严重扰乱竞标程序的。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

19.谈判响应文件的份数和封装

19.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份、副本三份）一并装入一个竞标文件袋内加以密封，每一密封处应加盖竞标人单位公章或由法定代表人或委托代理人签字。

19.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性谈判项目编号：                 ；

（2）竞争性谈判项目名称：                 ；

（3）谈判供应商名称：                     （盖章）；

（4）竞标人法定代表人或委托代理人姓名：                  ；

（5）     年    月   日北京时间    时   分开标，此时间以前不得开封。

19.3竞标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，竞标文件正本除本竞争性谈判采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以是正本的复印件。

19.4竞标文件须由竞标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，竞标人应写单位全称。

19.5竞标文件不得涂改，若有错漏需修改，须加盖单位公章及由法定代表人（或授权委托人）签字；竞标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

20.竞争性谈判响应文件的递交

20.1所有竞争性谈判响应文件须按本须知前附表第7项规定的时间前递交到指定地点。

20.2若遇到竞标人过多造成部分竞标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购代理机构将按规定在竞标文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的竞标人进入递交竞标文件，竞标人递交竞标文件的时间应以其进入采购文件规定的到达开标场所的时间为准。

21.迟交的竞争性谈判响应文件

21.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

## 22 开标

22.l 采购代理机构将于前附表第7项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人必须持证件（法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证原件及身份证复印件（加盖公章）和竞标保证金缴纳凭证出席；委托代理人须凭法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件及身份证复印件（加盖公章）和竞标保证金缴纳凭证出席）签名报到，资格证件不齐或原件与复印件不一致的并且未按采购文件要求密封包装的不予接收其竞标文件。

22.2 开标会议在采购单位代表现场监督下，由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否按要求密封，是否按要求提供了竞标保证金。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予启封。

22.3 开标会议程序

（1）采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人数量；

（3）介绍参加开标会议的人员名单（包括竞标人代表、采购单位代表采购代理机构工作人员）；

（4）宣布开标纪律；

（5）采购单位代表检验参加开标会各竞标人的法定代表人或其委托代理人（如委托）的证件（法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证原件及身份证复印件（加盖公章）和竞标保证金缴纳凭证出席；委托代理人须凭法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件及身份证复印件（加盖公章）和竞标保证金缴纳凭证出席）；

（6）当众宣布核查结果；

（7）由各竞标人的代表交叉检验各竞标文件密封的完整性并签字确认；

(8) 宣读谈判和评标期间的有关事项；

(9) 宣布开标会议结束。

23.谈判

23.1谈判时间及地点：按本须知前附表第8项规定，具体时间由采购代理机构另行通知。

23.2采购代理机构根据采购项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，谈判小组成员由从政府采购评审专家库中随机抽取的有关专家组成和采购人代表组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞争性谈判响应文件格式进行审查、谈判及评标工作。

24.谈判的步骤

24.1第一轮谈判

第一轮谈判：谈判小组按已确定的谈判顺序，分别与单一竞标供应商就符合采购需求、质量和服务等方面进行谈判，并了解其报价组成情况。

在谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定相应供应商符合谈判文件要求的，按照谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。在第一轮谈判中谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

24.2谈判文件修正

⑴ 第一轮谈判结束后，各竞标供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵ 采购代理机构通知竞标供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知竞标供应商，向竞标供应商提供较充分的修正时间。

⑶ 竞标供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

24.3第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与竞标供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

24.4最后报价

24.4.1竞标供应商作最后报价，密封递交谈判小组。

24.4.2 最终报价不得高于首次报价,应体现竞标报价的竞争性。

24.3竞标供应商的报价均超过了政府采购预算，采购单位不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购单位需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

25.评标

25.1本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的最终竞标报价，采购单位不能支付时，谈判小组将不予以评审。

25.2本采购项目的评标依据为采购文件和竞标文件。

25.3本项目采用的评标办法按本须知前附表第11项规定执行，“谈判小组”成员、采购单位代表、采购代理机构有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

25.4竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

26.无效的竞争性谈判响应文件

26.1竞争性谈判响应文件或最终竞标报价如有下列情况之一者，将会在谈判过程中按照无效竞标处理：

（1）竞标人所提供的材料不足以证明其具备本项目要求资格的；

（2）竞标人未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性谈判采购文件的；

（3）竞标人未按本竞争性谈判采购文件要求交纳竞标保证金的；

（4）竞标人未就所竞标的的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

（5）竞标人未按竞争性谈判采购文件的要求密封、签署、盖章的；

（6）竞标人最终竞标报价超出政府采购预算价的，采购单位不能支付的；

（7）竞标人不符合本须知第12、13条中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（8）竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对的，或应谈判小组要求提供的有关材料原件与其在竞争性谈判响应文件中所提供的材料复印件不一致的；

（9）竞标人递交两份或多份内容不同的竞争性谈判响应文件，或在一份竞争性谈判响应文件中对同一采购货物有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞争性谈判采购文件规定提交备选竞标方案的除外；

（10）最终竞标报价高于竞标文件的竞标初始报价（即首次报价）的；

（11）竞标人不符合法律、法规和竞争性谈判采购文件规定的其他实质性要求和条件的；

（12）项目不齐全或者内容虚假的；

26.2竞标人有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标，竞标文件将被视为无效：

（一）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

（二）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（三）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（四）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（五）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（六）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 26.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

27．废标

27.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

⑴ 参与竞标的供应商或者符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶ 竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。　
    27.2废标后，采购代理机构将废标理由通知所有竞标人。

28.确定成交人办法

28.1 谈判小组要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

28.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行最终报价，该最终报价将作为谈判小组评审的最终依据。

28.3 根据以下原则确定成交人

28.3.1符合采购需求、质量和服务相等时按最低评标价的原则确定成交人。

28.3.2符合采购需求，但质量和服务不等时按最低评标价确定成交人。

### 六、签订合同

29.成交结果及公告

29.1采购代理机构在谈判工作完成后2个工作日内将谈判报告送采购单位,采购单位确认后，成交结果将在媒体上发布。

29.2 在发布成交公告的同时,采购代理机构向成交人发出成交通知书。

29.3 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因及退回竞标文件。

29.4 竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.5质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

30.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应谈判文件要求，具备履行合同能力，评标价最低（或最终报价最低）的竞标人。

31.签订合同

31.1竞标人接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位签订合同。

31.2如成交人不按成交通知书的规定签订合同（因不可抗力导致的情况除外），则按成交人违约处理。

31.3成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以与成交人之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，或重新组织采购。

31.4合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》相关规定执行，且签订的合同必须与本竞标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款，否则由此造成的后果由过错方负责。

32. 履约保证金

32.1履约保证金金额详见本须知前附表第10项规定，成交人必须在签订合同前以成交人名称按成交通知书规定足额缴入或存入采购单位账户。否则，采购单位不予签订合同。

32.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.3履约保证金在成交人按合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后由采购单位在收到成交人提交的书面申请退付材料（详见附表一）之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

32.4在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由成交人自负。

### 七、其他事项

33.委托代理服务费

33.1在领取成交通知书时，成交人向采购代理机构一次性付清委托代理服务费，其金额详见本须知前附表第9项规定。

34.适用法律

34.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

34.2最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

35. 开标过程的监控

本项目开标过程实行全程录音、录像监控，并邀请相关监督部门的监督人员进行现场监督，竞标人在开标过程中所进行的试图影响开标结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

36．通讯地址

36．1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

通讯地址：广西壮族自治区防城港市港口区金花茶大道76号三顺财富中心2栋1单元25层2507号

电    话：0770-2811191    传    真：0770-2811191    邮政编码：538001

第三章 项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明

1.本一览表中的品牌.型号仅起参考作用，竞标单位可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标单位选用其他品牌型号替代的，请以详细.正确的品牌型号.技术参数性能配置填写竞标报价表和技术规格偏离表。竞标单位须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

一、采购项目需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1台 | 一、指标要求： ★1. 分辨率：不低于0.5cm-1 ★2. 信噪比：不低于30000:1（4cm-1下，1分钟扫描，峰-峰值，KRS-5窗片；相当于使用KBr窗片条件下的40000:1） 3. 光谱范围：7800~350cm-1 4. 光源：高强度陶瓷光源 5. 干涉仪：动态准直（可以实现自动准直和实时准直）。 ★6. 激光器：高稳定性He-Ne激光器 7. 检测器：控温型高灵敏度DLATGS检测器 8. 光学窗片：干涉仪和检测器的光学窗片要求是可靠的防潮材料（如KRS-5、ZnSe等），而非仅仅是做了防潮涂层处理的KBr ★9. 仪器内置长寿命自动电子除湿装置，无需干燥箱 10. 通讯接口：USB 2.0，即插即用，无需复杂的网络联接设置 11. 软件有光谱扫描模块、定量模块（单组份/多组分同时定量）、光度测定模块、再解析模块、简单宏程序模块、带有光谱检索功能和自建库功能（支持中文路径）、带有自动化的多组分分析程序（异物分析）、药典报告程序和食品添加剂鉴别程序 ★12. 软件带有11000张以上的标准谱库，有正版授权的USB加密锁 ★13. 软件带有符合法规的仪器性能确认程序（符合中国药典，欧洲药典，日本药典，美国药典和ASTM标准） 14. 红外主机可兼容第三方红外附件（如ATR附件等），并可外接红外显微镜实现显微红外分析 二、配置清单： 1. 固体制样包：包括小型油压机（2吨），7mm压片模具，固定环，插板，玛瑙研钵和研杵，50克KBr粉末 2. 液体制样包：包括液体池，2对KBr窗片，1组PTFE垫片（0.05/0.1/0.2/0.5/1mm），2个2ml注射器 3. 聚苯乙烯标准薄膜：带可追溯的证书文件，用于仪器的性能确认 4.电脑、打印机各一套 ★三、竞标人如提供的为进口产品，则必须在竞标文件中提供设备生产厂家或国内代理商出具的授权书原件，否则竞标无效。 |  |
| 2 | 全自动旋光仪 | 1台 | 一、指标要求： 旋光仪需要精确出具实验数据结果，对仪器质量和制造商质控能力提出较高要求，为保证良好的产品质量。 2、设备用途： 用于医药、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行业测定溶液旋光度、比旋光度、糖度、浓度等指标。 3、工作条件： 3.1 电源：220 VAC ±10% 50Hz； 3.2 温度：操作环境10-35℃，标准温度为20℃±5℃； 3.3 实验室内的相对湿度一般应保持在50－70％。 3.4 实验室的噪音、防震、防尘、防腐蚀、防磁与屏蔽等方面的环境条件应符合在室内开展的检定项目之检定规程和计量标准器具及计量检测仪器设备对环境条件的要求，室内采光应利于检定工作和计量检测工作的进行。 4、功能参数： 4.1、内置的帕尔贴（Peltier）控温系统 4.2、基于安卓系统开发的人机界面 4.3、使用寿命超过100000小时的高亮度LED光源 4.4、旋光度、比旋光度、浓度、糖度4种模式可选择 ★4.5、可自动存储高达8G数据信息 4.6、测量范围：±89.99°（旋光度） 4.7、测量精度：±0.01 (-45°≤旋光度≤+45°) ±0.02（旋光度<-45° 或 旋光度>+45°） 4.8、分辨率：0.001°（旋光度） 4.9、重复性（标准偏差s）：0.002°（旋光度） 4.10、可测样品最低透过率：1% 4.11、工作波长：589.3nm ★4.12、温度控制范围：10℃-50℃ 4.13、控温准确度：±0.3℃ 4.14、分辨率 0.1°C 4.16、输出方式：USB、RS232、Wifi可直接连接PC 4.17、显示方式：8英寸彩色触摸屏 4.18、产品通过CE认证。 ★4.19、具备符合FDA等法规要求的审计追踪、分级权限用户管理、电子签名、数据防篡改功能 ★4.21、支持定时测量功能，图谱连续时间：4小时 ★4.22、多级同步检索功能，可以更精准的调取所需数据 二、配置清单： 全自动旋光仪 一套 100mm 玻璃测试管 1根 200mm 玻璃测试管2根 100mm 控温测试管1根 |  |
| 3 | 玻璃器具用干燥器 | 1台 | 一、指标要求： 1、可用热风迅速对器具进行干燥，干燥后也可以直接作为保管箱使用。 2、隔板间距为50mm，可在任意位置安装。 3、网眼板可插入圆筒和烧瓶，因是滑动轨，所以可顺畅地装入取出。 4、重量： ≥48kg 5、材质：主体体面板／PMMA（丙烯树脂）、框／铝合金型材（耐腐蚀氧化铝膜处理）、滚轮／PA（尼龙）带止动器（仅前轮）、长板／不锈钢（SUS304） 6、门：磁性密封垫方式 7、最大隔板安装层数：浅型11层×2、深型5层×2、网眼板21层×2 8、滚轮直径：φ65mm（前轮带止动器）＜热风干燥机规格＞ 9、加热器：400W 10、风扇：1.16m/min 二、配置：主机一台，深型置物框隔板（3个），浅型置物框隔板（7个），网眼板20（2个），网眼板50（2个） |  |
| 4 | 三目生物显微镜 | 1台 | 一、指标要求： 1.光学系统：无限远光学系统，能更好的消除色差、球差、互换性好，达到全平场效果。防霉设计：防霉涂层和一个防霉块分别用在物镜的透镜和目镜透镜以及目镜筒处,有效地抑制高湿热环境众霉菌的生长。 2.目镜筒：铰链式双目镜筒/三目（倾角：30°，旋转目镜筒前的铰链部分可任意360,°瞳距：48-75mm，）0.45倍专业摄像头光学接口 3.目镜（10X视场:20 mm）目镜可锁定，防止脱落与丢失， 双目镜带屈光度调节±5度； 4.物镜转换器：内倾式、内定位四孔转换器。带有机械定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承，转换器周圈橡皮带有凸楞。 5.粗/微调机构：粗微同轴，齿杆齿条传动；采用进口三角导轨滚柱交叉导向机构.在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；调焦手轮与载物台移动手柄位置较低,位于同一水平高度可单手舒适操作.一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环；具有过载保护装置自动卸力设计。 6.粗微调焦机构：粗微调焦范围：22mm，粗调每转37.7mm。微调每转0.2mm;最小读数:2μm，粗调松紧度可调； 7.阻尼式切片夹（初学使用者也不会把切片压碎）。具有自动限位装置（可使粗微调不会下滑）便于学生操作。 8.载物台：双层矩形载物台，216X150 mm，行程行程为78(X)mm×54(Y)mm载物台无齿条凸出可夹持双切片配套带刻度的可移动切片夹。游标刻度为0.1mm； 9.更换灯泡方式：更换灯泡不必将显微镜翻转过来，只需将集光镜座取下即可更换灯泡。有效的避免各种危险情况发生，使更换灯泡变得更加安全； 10. 高档长工作距离高数值孔径无限远光学系统平场消色差物镜： 4X, N.A. 0.10, W.D. 25mm， 10X, N.A. 0.25, W.D. 5.6mm, 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.6mm , 100X, N.A. 1.25, W.D. 0.14mm , 11.聚光器：阿贝聚光器，数值孔径：1.25，大小标记位按对应的物镜的倍率进行刻度标记。标准兰色滤色片:33mm 12.聚光器支架：聚光器垂直移动调节范围：20mm。 13照明系统：高亮度、非球面冷光源照明系统，3W LED亮度可调,开关和亮度一体化调节，带有指示灯;超长寿命灯泡，工作寿命可达1万小时以上，无基座发热现象 二、CCD摄像头指标要求： 1.摄像头： ★1.1.大尺寸传感器（Sensor Type)：1/2.3英寸高灵敏度芯片， 1.2.分辨率（Resolution)：4608 x 3456,，1600万真实物理像素 1.3.像素（Pixel Size）：1.34μm x 1.34μm 1.4. 曝光控制（Exposure Control）：23微秒到10s； 1.5. 动态范围：69dB ★1.6.全幅帧频率（Frame Rate）12fps@4608 x 3456; 1.7.数据接口：USB3.0高速 1.8. 逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门 1.9.64M图像缓存，1.2X--16X有效增益 1.10.操作系统：WindowsXP/32bit 7/8/10/64bit 2.显微数码测量分析系统软件： 2.1 具备软件著作权 ★2.2 用户管理：系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，不同类型账号按需设置相应使用权限，管理员可自由添加设置用户，软件使用需进行用户登记认证。 ★2.3审计追踪：根据GMP关于计算机化系统使用要求设计，配合用户管理模块，系统自动记录软件使用日志，包括用户登录信息：用户名、日期、登录时间；拍照和录像操作信息：记录客户拍照、录像的操作信息，包括时间、保存路径和文件名。 2.4相机控制：支持图像水平翻转、垂直翻转，多种自动曝光模式（曝光时间及增益单独控制或联动），支持全局曝光及区域曝光，支持自动白平衡及区域白平衡。 2.5图像采集：预览分辨率和采集分辨率独立设置，支持低分辨率预览高分辨率拍摄；支持多种图像命名规则：序号、时间及日期+流水号，采集图片格式为JPG、BMP和TIF，最高支持16bit无压缩TIF格式图片拍摄；支持高清WMV格式录像；支持定时拍摄，可设置拍摄间隔及拍摄时间；支持实时拍摄，可高速采集相机实时刷新的每一帧图片。 ★2.6多重拍摄：支持一次2-7帧图片多重拍摄，支持降噪及增强两种模式，通过对连续多帧图片进行平均或加权处理，以降低图像噪点（提升信噪比）或亮度增强。 2.7直方图均衡化：支持通过直方图最大值最小值调节，支持输出色阶设置，以优化图像对比度，消除荧光及暗场拍摄时背景干扰。 ★2.8实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正。 2.9图像测量：支持实时预览图像测量，支持多种测量工具：线段、自由曲线、矩形、多边形、角度、椭圆、圆及平行线测量，可自由添加文字标识、箭头及比例尺并自由移动位置，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点的强度）。 2.10高级设置：支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能 三、仪器配置要求：含配套1600像素CCD、软件、电脑、打印机 |  |
| 5 | 照相机 | 1台 | 一、性能要求： 全景拍摄：支持 延时拍摄：支持 自拍：支持 遥控功能：支持 手柄：支持 连拍速度：最快约20.0张/秒 曝光控制：场景模式 肖像；风景；微距；运动；日落；夜景肖像；夜景；手持夜景；抗运动模糊 ISO感光度：ISO 125-12800，可扩展至25600 白平衡模式：自动 二、基本参数 光学变焦倍数：4-5倍 传感器尺寸：1英寸 语言：中文；英文；日文 人物摄影，风光摄影，美颜自拍，Vlog视频拍摄 机身重量（g）：约280克 传感器类型：CMOS 画幅：1英寸画幅 有效像素：1600以上 高清摄像：4K超高清 商品毛重（kg）：0.304 尺寸(mm)：约105.0×60.9×41.4毫米 |  |
| 6 | 紫外分光光度计 | 1台 | 1、技术指标： 1.1.光学系统:双光束比例监测 1.2.波长范围：190-1100nm 1.3.波长准确度：±1nm 1.4.波长重复性：≤0.2nm 1.5.光谱带宽： 2nm 1.6.杂散光：≤0.05%T 1.7.光度范围：-0.3-3A 1.8.光度准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.004Abs(0.5-1.0Abs) ±0.3%T(0-100%T) 1.9.光度重复性：≤0.001Abs(0-0.5Abs) ≤0.002Abs(0.5-1Abs) ≤0.15%T(0-100%T) 1.10.基线平直度：±0.002Abs(200-1000nm) 1.11.基线漂移：0.001Abs/h(500nm,0Abs开机预热2小时后) 1.12.噪声：±0.001Abs(500nm,P-P)开机预热半小时后 2、仪器功能 2.1.光度测量功能 2.2.具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能 2.3.支持八联池的操作 2.4.炫彩蓝色LCD显示 2.5.支持微型打印机、HP系列喷墨、激光打印机。 2.6.选购软件，可与PC联机 2.7.可选购功能扩展卡（DNA/蛋白质测定、定量测量、蔬菜农药残留测定等） ★2.8.配自动进样器（3个独立样品区，可选择50ml×10孔、25ml×18孔/ 孔规格，可最大提供 54 位的样品检测孔位，满足实验室各种方法实际需求；可 编程三维（X、Y、Z轴）定位自动运行设计，可实现长时间无人值守测试；独特 蠕动泵自动补液清洗系统，动态浸入式清洗，有效避免交叉污染。） 3.软件功能： 3.1.软件系统:中文UVWin控制软件，Windows多文档界面,能够实现多模式同时显 示,测量方式切换瞬间完成,适用于windows 2000及windows XP操作系统． 3.2.光度测量:测量1-10个波长处的吸光度或透过率并可按设定的公式进行数学 计算.还可计算平均值及四则运算. 3.3.光谱扫描:按设定的波长范围进行吸光度或透过率的谱图扫描并可进行各种 数据处理,如峰值检出,导数光谱,谱图运算等.多通道光谱测量,彩色曲线显示与 打印,配各种数据处理功能. 3.4.定量计算:单波长,双波长,三波长及微分定量,定量测定的工作曲线,可实现 多达20点的1-4次曲线回归,对吸光度非线性样品可实现准确测定. 3.5.时间扫描:在设定的1-10个波长处进行吸光度或透过率的时间扫描并可进行 各种数据处理,如峰值检出,谱线微分,谱线运算等. 3.6.结果输出:数据文件和参数文件存取;测量结果可输出至其它文档编辑器或 电子表格,用以生成测量报告. 3.7.DNA/蛋白质测量 3.7.1.提供三种方法,快速测量DNA/蛋白质的浓度。 3.8三维图谱分析功能 3.8.1.配套软件提供三维图谱的功能,三维图谱将按照波长、数据和时间三个坐 标轴来描述扫描谱图。利用三维图谱用户可以很直接地观察到样品随时间变化的 情况。用户还可以对三维图形进行一些基本的操作。 4.电脑配置：等同或优于联想品牌电脑一套，打印机一套。 5．详细配置： 主机1台； 黑挡块1个； 石英比色皿（10mm光程）3对（经过皿差匹配） 石英比色皿（20mm光程）3对（经过皿差匹配） 石英比色皿（30mm光程）3对（经过皿差匹配） 石英比色皿（50mm光程）3对（经过皿差匹配） 说明书1份； 快速安装操作指导 1份； 波柄六角匙（M1.5×78mm）1个 十字螺丝刀(大Φ5×200MM) 1把 十字螺丝刀(小Φ3×100MM) 1把 一字螺丝刀(大Φ5×200MM) 1把 一字螺丝刀(小Φ3×100MM) 1把 延迟保险管（5X20，2A）2只； 电源线1根； 通信线1根 定量功能扩展卡附件1个； 原装氘灯1支 品牌电脑一套，打印机一套 |  |
| 7 | 电子天平 | 3台 | 1、技术指标： 1）最大称量值1100（g） 2）读数精度0.01（g） 3）重复性0.01（g ） 4）线性0.05（g） 5） 秤盘尺寸170×170 mm 6）(WxLxH) 353×213×114 mm 7）灵敏度时间漂移：（10—30℃）3ppm/℃ 8）电源：115～230VAC/ 50～60Hz±10% 9）使用环境温度： 5～40℃ 10）相对湿度： 25～85%（不冷凝） 2、仪器特点要求： 1）高强度基座，抗震动； 2）标配RS232串口，外部校准，具有标准砝码自动侦别系统； 3）手动后置水平调节脚和水平指示器； 5）LCD液晶显示屏：带背光点阵式液晶显示大显示屏幕轻松读取称量结果 ； 6）高性能高集成度的电子线路； 7）中英文菜单； 8）高精度传感器； 9）标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、计数、等多种应用程序； 10）IS09001质量管理体系认证；IS014001 环境管理体系认证。 |  |
| 8 | 电子天平 | 1台 | 1、技术指标： 1）最大称量值1200（g） 2）读数精度0.01（g） 3）重复性0.01（g） 4）线性0.01（g） 5）秤盘尺寸200×200mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗 净重4.5kg 7）灵敏度时间漂移：（10—30℃）2.0ppm/℃ 2、仪器特点： 1）全铝合金基座 高强度 抗静电 2）标配RS232串口，外校功能（具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果 ； 3）后置水平调节脚和前置水平指示器； 5）隔离式的工作模块； 6）高性能高集成度的电子线路； 7）分体式传感器； 8）标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、计数、等多种应用程序。 |  |
| 9 | 万分之一天平 | 1台 | 1、技术指标： 1）最大称量值220（g） 2）读数精度0.1（mg） 3）重复性0.1mg 4）线性0.2（mg） 5） 秤盘尺寸∮90mm高防腐蚀性不锈钢材 料，秤盘表面光滑便于清洗 6）(WxLxH) 228x381x345 mm 7）风罩高度：260mm 8）灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃2、仪器特点： 1）全铝合金基座 ，高强度、 抗静电； 2）标配RS232串口，自动内校校功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果 ； 3）后置水平调节脚和水平指示器； 5）隔离式的工作模块； 6）高性能高集成度的电子线路； 7）电磁力平衡传感器要能快速响应，具有耐腐蚀，抗冲击的特点。 8）分体式传感器； 9）标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、密度称量、计数、等多种应用程序。 |  |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 1台 | 一、指标要求: 旋转蒸发仪 1.设备总体要求：带有变频隔膜真空泵及大体积液晶屏真空控制器,能实现精确真空控制、真空泵变频控制功能。 2.设备技术要求 整套旋转蒸发仪采用模块式设计，系统由：旋转蒸发仪主机、变频隔膜真空泵、真空控制器冷却循环水组成。 3.技术参数： 旋转蒸发仪主机 1)、整机采用带涂层的不锈钢外壳，结实耐用，转速：≥280rpm；高度调整：≥150mm； 2)、最大倾斜角度调整范围：≥35度； ★3)、蒸发容积：≥4000mL；最大装样量：≥3kg； 4)、分体式水浴锅设计，移动清洗方便，更加安全； 5)、免维护不锈钢浴锅：双层保护，易清洗，经久耐用，显示设定温度与实际温度，过热断电保护； 6)、浴锅最高温度：≥95℃； 7)、分体式浴锅，加水倒水方便安全，过热断电保护； 8)、加热功率：≥1300W ； 9)、密封圈：PTFE材质，耐受几乎所有常规试剂，且只需一个密封圈； 10)、冷凝器双螺旋结构，冷凝器表面积：≥1460cm2； 11)、冷凝器采用高硅酸盐玻璃，坚固耐用，无需金属杆固定； 12)、符合人体工学设计的蒸发瓶升降手柄，升降简单安全； 13)、组合夹技术：集装、卸蒸发瓶和蒸汽管于一体，使用方便； 无油变频隔膜真空泵 1)、设计紧凑，结构坚固，与介质接触材料：PTFE，FFKM, PPS, FEP； 2)、移动方便，带有一体式便携手柄； 3)、最小真空度：＜10 mbar； 4)、泵送能力：≥1.5 m3/h； ★5)、最低噪音：≤40 dB（A）； 6)、变频环保功能：带有ECO2模式：在没有真空控制器或真空模块的条件下，真空泵连续工作1小时后会将泵速降低至70%，从而降低能源消耗，减少噪音污染，并延长仪器的使用寿命； 7)、内置空气干燥阀，可以自动干燥PTFE隔膜，防止溶剂沉积；延长使用寿命； 8)、先进的消音技术及全封闭的外壳，使得泵运行安静平稳，无震动； 9)、达到设定真空后，泵完全静止，维持设定真空，降低能耗，避免爆沸，延长使用寿命； 10)、内置拆卸工具，方便打开泵体，方便清洁隔膜，实现自助维护； 真空控制器 1)、大体积液晶显示屏，图形化及数字式显示真空度，可方便地固定在真空泵或旋转蒸发仪主机上； 2)、中文菜单，≥九种语言可供选择，操作界面简洁，使用方便； 3)、测量范围：1400~0mbar (hPa)； 4)、控制范围：1100~1 mbar (hPa)； 5)、定时功能，到达预定时间自动停止或随时从定时功能切换到手动功能； 6)、自动控制真空泵的启动、停止及显示设定真空度和实际真空度，达到设定真空度后，真空泵停止工作，实时维持体系在设定真空度； 7)、放气功能（P↑）：可以随时地有效地控制爆沸及起泡； ★8)、连续工作模式（Continue）：真空控制器带有连续工作模式； 冷却循环水机 1)、最低温度：-10℃，容积：5L; 二、技术服务要求 1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试。 2、安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。 3、维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间72小时。 4、免费培训4人直至能完全独立操作。 三、仪器配置： 旋转蒸发仪主机一台； 无油变频隔膜真空泵一台； 真空控制器一台 冷却循环水机一台(可国内采购) ★四、竞标人如提供的为进口产品，则必须在竞标文件中提供设备生产厂家或国内代理商出具的授权书原件，否则竞标无效。 |  |
| 11 | 恒温持粘性测试仪 | 1台 | 一、指标要求： 1、适用于各种高温胶带、医用胶带、胶粘带、标签等产品在不同温度下的持粘性测试。 2、系统由微电脑控制，搭配PVC操作面板 3、严格按照标准设计的试验板和测试砝码，确保了检测数据的准确性 4、六个测试工位设计，经济实用 5、自动计时、结束提醒等功能进一步确保试验结果的高精确性 6、P.I.D.自动温度控制，控温精度高 7、安全保护：EGO 超温断电，安全过载开关 8、内部使用 SUS#304 不锈钢板，外部高级烤漆处理，美观耐用 9、彩色大液晶显示测试结果,及每次测量值、统计值 10、触摸屏控制，清晰直观，操作方便 11、配置微型打印机可快速打印测试结果 12、独具用户分级权限管理功能，保证数据的完整性和规范性 13、系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务 二、技术特征 1、标准压辊：2000g±50 g 2、砝 码：1000g、200g、500g 3、试 验 板：125（L）mmx50（B）mmx2（D）mm、200（L）mmx50（B）mmx2（D）mm、125（L）mmx125（B）mmx2（D）mm可 4、计时范围：0～200小时 5、温控范围：室温+5℃-100℃ 6、控温精度：±1 ℃ 7、工 位 数：6工位 8、外形尺寸 ：≤ 900mm×550mm×750mm (长宽高) 8、重 量：≤40Kg 9、工作温度：15℃-50℃ 10、相对湿度：最高80%，无凝露 11、工作电源：220V 50Hz 三、参照标准 YY/T0148、中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法、GB 4851 四、产品配置 主机、标准压辊、实验板、砝码、微型打印机、触摸显示屏 |  |
| 12 | 医用冷藏箱 | 1台 | 一、技术参数： 1、有效容积：≥650L； 2、样式：立式双开门； 3、搁架：≥12； 4、功率：420W； 5、电压：220V/50HZ； 6、箱内温度：2~8℃可调； 7、箱内尺寸：≥1070*470*1280mm 二、产品性能：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃；风冷系统，确保温度恒定；翅片式蒸发器，提高降温速度；人性化设计，可靠便利温度控制；风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8℃ 三、 安全系统：完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时。 四、 制冷系统：要求采用进口名牌DANFOSS压缩机及EBM冷凝风机；采用风冷结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度； 五、人性化设计：多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；安全门锁设计，防止随意开启，大屏幕数字温度显示，便于观察；宽电压带，适合电压不稳定地区，适合环境温度10~32℃，适合环境湿度80%；发泡箱体，透明真空钢化玻璃门，止动脚轮方便使用，内设照明灯 六、配置：主机一台、搁架12个、钥匙一套、说明书一本、保修卡一份、合格证一份。 |  |
| 13 | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 | 一、指标要求： 1、温控方式及灯：电子控制 LED灯 2、电源：220V/50Hz 3、门体：发泡门 4、内胆材料：不锈钢内胆 5、箱壳材料：0.6mm冷轧钢板 6、外形尺寸（mm）：736*660*1810 7、内部尺寸（mm）：冷藏605*510*720冷冻515*465*440 8、总有效容积：≥282L 9、温度范围：冷藏2~8℃ 10、冷冻：-20~-40℃ 11、输入功率：400W 12、气候类型：N型 13、净重：≤145kg |  |
| 14 | 大容量立式双开门冰箱 | 1台 | 一、指标要求 1、制冷类型:压缩机制冷 2、总容积(升):≥280 3、运转音dB(A):36-48 4、除霜模式:智能除霜 5、能效等级:≤2 级 6、控制方式:电脑式 7、制冷方式:风冷 8、冷冻能力(kg/24h):≥10KG 9、定频/变频:变频 10、耗电量(KWh/24h):0.91-1.5 11、制冷剂:R600a 12、规格:产品尺寸（深x宽x高）mm:714x912x1756 13、电压/频率:220V/50HZ 14、产品重量（kg）: 106 15、双开门，610L |  |
| 15 | 医用冷藏箱 | 1台 | 一、技术参数： 1、有效容积：≥890L； 2、样式：立式双开门； 3、搁架：12； 4、功率：900W； 5、电压：220V/50HZ； 6、箱内温度：2~8℃可调； 7、箱内尺寸：1025*563*1423mm 二、产品性能：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃；风冷系统，确保温度恒定；翅片式蒸发器，提高降温速度；人性化设计，可靠便利温度控制；风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8℃ 三、 安全系统：完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时。 四、 制冷系统：要求采用进口名牌DANFOSS压缩机及EBM冷凝风机；采用风冷结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度； 五、人性化设计：多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；安全门锁设计，防止随意开启，大屏幕数字温度显示，便于观察；宽电压带，适合电压不稳定地区，适合环境温度10~32℃，适合环境湿度80%；发泡箱体，透明真空钢化玻璃门，止动脚轮方便使用，内设照明灯； 六、 省内有50个以上售后服务网点，24小时内上门维修服务。 配置：主机一台、搁架12个、钥匙一套、说明书一本、保修卡一份、合格证一份。 |  |
| 16 | 标准筛 | 2套 | 要求： 孔内径（平均值） 目号 一号筛2000μm±70μm 10 目 二号筛850μm±29μm 24 目 三号筛355μm±13μm 50 目 四号筛250μm±9.9μm 65 目 五号筛180μm±7.6μm 80 目 六号筛150μm±6.6μm 100 目 七号筛125μm±5.8μm 120 目 八号筛90μm±4.6μm 150 目 九号筛75μm±4.1um 200 目 |  |
| 17 | 电热板 | 1台 | 一、性能要求 1、玻璃陶瓷台面； 2、控制方式要求采用分体设计，人员操作控制器时能远离酸雾，安全且便于操作； 3、铂金电阻精确控温，升温快速、加热均匀，最高温度可达400℃。 4、加热面材料：玻璃陶瓷 5、加热面尺寸：500mm×400mm 6、控温范围：室温-400℃ 7、温度稳定度：±1℃ 8、测温精度：±0.2℃ 9、控制方式：分体式PID智能程序控制 10、功率：3000w |  |
| 18 | 低温恒温水槽 | 1台 | 规格参数 1）温度范围：-20～95℃ 2）控温精度：±0.05 ℃ 3）制冷功率：200W 4）水槽容积：5 L 5）循环泵最大压力：0.25bar 6）循环泵最大流量：5~10 L/min 7）水槽深度：150 mm 8）操作口尺寸：W140×D150mm |  |
| 19 | 高压灭菌锅 | 1台 | 一、技术参数 1.容量:≥110L 2,立式结构,底部带脚轮 3．采用垂直向上打开腔门，节省空间 ★4．腔体直径≥40cm， ★5.灭菌器属于特种设备，要求生产厂家本身须具有特种设备(压力容器)生产资质，不接受第三方资质，并提供生产厂家资质证书复印件，否则竞标无效。 ★6.灭菌工作温度:≥138℃,可设定6位数数字密码，具备权限管理模式 7.时间范围:灭菌时间:1-5000分钟,融化时间:1-5000分钟,保温时间:1-8000分钟，定时启动时间：0分钟-5天 ★8.压力：设计压力≥0.34MPA,安全阀起跳压力≥0.29MPA 9.存储系统:可同时创建15条以上程序 10.内置蒸气收集瓶容量:≥8升 二、产品特点 1.要求采用智能化微电脑系统,可以实现对灭菌过程的全自动控制 2.人性化权限管理,可以对仪器分多种权限进行管理 3.记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失 4,定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动 5.废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌 6具有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理 7.预置五种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂,废弃物等灭菌 8.提供校验接口,可同时接入15根温度探头,以供温度验证之用 三、安全措施 1.防烫设计:腔盖、台面需为热绝缘塑料； 2.电动式双内锁:实时监测腔盖开关状态,确保腔盖关到位才能启动工作,同时实时监测腔内温度和压力,只有温度和压力在安全的状态下才能开启腔盖； 3.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开； 4,缺水双重保护:配备水位传感器和干烧保护器的双重保护系统,防止干烧,杜绝误判,缺水迅速断电并报警； 5.过压双重保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警； 6.过温与升温保护:若出现超过设定的温度或升温异常,能断电并报警； 7.具有过流,短路保护,漏电保护。 四、其它 1.水位传感器1个,不锈钢提篮3个 |  |
| 20 | 超声波清洗机 | 1台 | 一、指标要求： 1、需能经受非水基溶液腐蚀，清洗器内槽要求采用优质不锈钢板一次冲压形成； 2、自动记忆工作参数，断电自动记忆 3、安全手柄，方便设备移位 4、在不同环境温度中工作保持超声效率一致 5、具有功率过载及过热保护功能 6、工业级单片机芯片控制 7、数码显示器，时间、温度一目了然 8、要求柔性线路板控制，更具安全性、稳定性 9、超声波频率40KHz 10、1-99分钟时间可调，精确计算到秒 ★0℃-80℃温度可调 11、加热功率:360W 12、槽体尺寸（长宽高）（mm）：355*325*150 13、外形尺寸（长宽高）（mm）：360*330*310 14、容积（L）：13 15、重量：13.5KG 16、带排水口 二、配置要求：主机、降噪盖，不锈钢提篮。 |  |
| 21 | 超声波清洗机 | 1台 | 一、指标要求： 1、需可经受非水基溶液腐蚀，清洗器内槽要求采用优质不锈钢板一次冲压形成； 2、自动记忆工作参数，断电自动记忆 3、安全手柄，方便设备移位 4、在不同环境温度中工作保持超声效率一致 5、具有功率过载及过热保护功能 6、工业级单片机芯片控制 7、数码显示器，时间、温度一目了然 8、柔性线路板控制，更具安全性、稳定性 9、超声波频率40KHz 10、1-99分钟时间可调，精确计算到秒 ★0℃-80℃温度可调 11、加热功率:600W 12、槽体尺寸（长宽高）（mm）：530*325*200 13、外形尺寸（长宽高）（mm）：550*330*360 14、容积（L）：27 15、重量：15.3KG 16、带排水口 二、配置：主机、降噪盖，不锈钢提篮 |  |
| 22 | 电位滴定仪加热单元模块 | 1台 | 与瑞士万通滴定仪匹配，配置800驱动器和20毫升滴定管。 |  |
| 23 | 紫外照度计 | 1台 | 1、指标要求：光谱响应: 230nm-280nm，λp=254nm 2、量程范围: 0 - 20000 μW/cm² 3、分辨率: 0.1 μW/cm² 4、测量精度: ±10 % 5、功率数据存储间隔: 1s/10s/60s可选 6、记录周期: 10分钟/100分钟/600分钟 7、蓝牙传输距离: 50米(空旷区域) 8、探头尺寸: 直径46mm×厚16.5mm 9、主机尺寸: 长148×宽76×高26（mm） 10、探头线长:≥ 1米 11、仪器重量: ≤300克 12、显示: 240*160点阵LCD 13、电池: 4节AAA碱性干电池 |  |
| 24 | 霉菌培养箱 | 1台 | 一、指标要求： 1、控温范围：0 ℃ ～ 60 ℃ 2、温度分辨率：0.1 ℃ 3、恒温波动度：± 0.5 ℃ 4、电源电压：220V 50Hz 5、输入功率：630W 6、工作环境温度：5~35 ℃ 7、内胆尺寸（ mm ） W × D × H：530 × 510 × 950 8、外形尺寸（ mm ） W × D × H：620 × 770 × 1480 9、载物托架（标配）：4 块 (pcs) 10、定时范围：1-9999 minutes |  |
| 25 | 精密恒温生化培养箱 | 2台 | 一、指标要求： 1、背光式LED显示器和直观易懂的控制面板 2、PID微电脑控制器，带0至100小时整体式计时器； 3、要求全不锈钢内胆，坚固耐用，内壁圆角设计，便于清洁； 4、多达六步程序控温，最多99步循环； 5、可调的超温报警及自动除霜功能，适用于低于环境温度下的长期应用； 6、要求三重过温保护及开门报警功能，以保证样品及工作场所的安全； 7、要求独特门封设计，防止热量损失，且可通过样品观察视窗监控样品状态； 8、断电记忆功能，大大提高工作效率，绿色环保； 9、具有可选的箱体内部照明及温度控制软件； 10、具有可选的RS232接口转换器转换到打印机输出口，打印机间隔时间可调； 11、不锈钢内腔(宽高深)（mm）:550*1010*450 12、不锈钢外壁(宽高深)（mm）:650*1450*605 13、标准隔板数：3； 14、隔板最大承重：18KG； 15、需有观察窗； 16、功率（加热时）U/S W:450； 17；功率（制冷时）U/S W:300； 18；净重（kg）：110； 19；毛重（kg）：130； 20；显示分辨率：0.1℃； 21；温度稳定性：±0.25℃； 22；温度均一性：@20℃ ±0.8℃； 23；温度范围：4-60度； 24；安全装置：数显温度校正，传感器开路，短路报警，高温保护，低温报警，换气装置，漏电保护，停电恢复。 |  |
| 26 | 微生物6连膜过滤装置 | 1台 | 一、六联过滤器参数： 1、要求独有的泵头、阀门、堵头设计允许快速拆装，清洁方便、无死角直管型设计， 6个泵头 2、技术参数： 适用耗材：F47滤杯、F47-250滤杯、F60-250滤杯 3.重量： 1) 1.8kg/2.0kg 2) 3.6kg/4.0kg 3) 5.4kg/6.2kg 4.支架材质：SUS316L不锈钢 5.适用滤膜直径：Φ47mm、Φ60mm 6.外形尺寸： 1)单个泵头：170mm×180mm×115mm(长×宽×高)； 2)3个泵头：410mm×180mm×115mm(长×宽×高)； 3)6个泵头：770mm×180mm×115mm(长×宽×高) 二、隔膜泵要求： 性能特点： 1.内置微型高性能隔膜泵，直接排液； 2.带指示灯的按钮开关控制，操作简单直观； 3.要求超静音设计，操作体验更佳； 4.无需抽滤瓶，减少对操作台空间的占用，使用更方便； 5.不锈钢机壳镜面抛光，表面光洁平整，便于清洁消毒； 6.适合与微生物限度过滤支架配套，进行微生物限度检查用； 技术参数： 1.工作电压：AC220±22V 50±1Hz 2.功率：80W 3.泵流量：≥5L/min 4.噪音:≤60dB（A）(负载状态) 5.外形尺寸：22cm×23cm×12.5cm（长×宽×高） 6.重量：3.4kg 7.进液、排液管规格：内径Φ7mm～Φ9mm硅胶管 三、取膜器要求： 性能特点： 1.内置红外感应器，只需用手在感应器前方轻轻移动，便可实现自动分配滤膜； 2.盖板与滚轴设计，可快速安装滤膜，电机驱动，滤膜定位准确，1秒出膜。； 3.大容量滤膜盒，最多可装150张滤膜。 技术参数： 1.外壳材料：ABS塑料； 2.电池：12V锂离子电池； 3.重量：4.5kg； 4.外形尺寸：25.0x17.0x26.0 四、配置要求： 六联微限支架一台，隔膜泵一台，滤杯一袋，无菌滤膜一盒，取膜器一台 |  |
| 27 | pH计 | 1台 | 一、指标要求： 1、pH 测量范围：-2.00~16.00 pH 2、ORP 测量范围：-2000~2000 mV 3、温度范围：-5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F 4、测量分辨率：0.01pH, 0.1mV(-600.0~600.0).0.1°C/0.1°F 5、精确度：±0.01pH,±0.2mV/1mV,±0.3°C/±0.5°F 6、温度补偿：自动 / 手动温度补偿 7、pH 电极：标准pH电极或锑电极 8、记忆功能：100组 9、自动关机：无动作后10分钟 10、校准：可连续校准5点(USA/NIST)系统可选 11、电源：电池 AA x 2 12、防护等级：IP65 |  |
| 28 | 均质器 | 1台 | 一、指标要求： 1拍击速度：慢速，中速，快速 2时间调整装置:液晶屏，触摸键 3可调节计时器:10秒至3分钟可调，或连续均质模式 4均质容积：80- 400ml均质袋 5 含内置废液收集盘 6 带电子自动过载保护装置。两个拍击板不设缓冲装置，强有力的拍击样品，遇到阻碍物无法拍打时，电子保护装置自动切断电机电源，避免电机过流烧毁 ★7 仪器运行时噪音须低于50分贝 8 仪器可45度后倾平稳放置，便于清洗维护 9尺寸： 380*400*330 ( LxHxP), 重量：21.3kg 二、标准配置： 主机 1台,均质袋50个/1包,用户手册 1本,电源线 1根, 废物搜集盘 1个 |  |
| 本项目核心产品为：傅立叶变换红外光谱仪 |  |  |  |  |

- 基本要求:

★1.签订合同日期：自成交通知书发出之日起10日内。

★2.交付使用期：交货时间：国产产品自成交通知书要求签订合同之日起30个日历日内按设备配置表要求免费送达指定地点,安装调试完毕并交付使用；进口产品自成交通知书要求签订合同之日起60个日历日内按设备配置表要求免费送达指定地点,安装调试完毕并交付使用。

★3. 交货地点：广西防城港市内，采购单位指定地点。

三、售后服务及其它要求:

★1.免费送货上门、货物保证是原包装且包装完好，无破损泄露并且验收合格。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1年；因产品质量问题发生的相关费用由成交人承担。

★2.竞标人所用竞标设备必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量符合国家相关标准和安全规范，满足或优于本项目需要的技术参数性能（配置）要求。

★3. 如在使用过程中发生质量问题，成交人在接到采购单位通知后在1小时内响应，2小时到达采购单位指定现场，并应在4个小时内解决一般问题，重大故障8小时维修到位，8小时内不能解决的，在1个工作日内提供功能一致或优于原系统的技术解决方案。

★4.本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时竞标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。

5.标“★”为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效。

- 评标办法

一、评标原则
(一) 谈判小组构成：本项目的谈判小组由依法组成的2名评审专家和1名采购单位代表共三人以上（含三人）的单数组成。
(二) 评标依据：以本竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判应答文件为评定依据。
(三) 评标方法：

1.采用最低评标价法。

2.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标人认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供《中小企业声明函》为准），对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-6%）；扣除后的最后报价将仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标价=最后报价。

3.如果谈判小组认为某竞标报价明显低于其他通过资格和符合性审查竞标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明（说明内容至少包括“应包含货物包装、运输、随配附件、备品备件、装卸、保险、安装、工具、人力成本构成、货物运抵指定交货地点、基础的各种费用和售后服务、税金、劳务、管理、利润、协调、培训、项目所需全部检测及其它所有一切成本费用的总和”），必要时出具相关材料﹝提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据竞标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于 2019年竞标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（复印件，原件现场核查）；如评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于竞标单位成本价报价，谈判小组有权根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条认定其属于不正当竞争，其竞标报价无效。

二、评标方法及成交标准
(一) 对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。
(二) 谈判小组将以本竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判应答文件为评定依据，竞标产品满足采购需求、质量和服务且全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，以提出评标价最低的竞标人作为成交人。

（三）谈判小组将根据评标价由低到高排列次序（评标价相同时，以最后报价低优先；评标价和最后报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价和最后报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价和最后报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定）并推荐成交候选供应商名单。推荐前三名为成交候选供应商。

- 政府采购合同（试用格式）

合同编号：

采购单位（甲方）           采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）           项目名称和编号

签  订  地  点             签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》.《中华人民共和国合同法》等法律.法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、售后服务、保险、税费等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号.技术规格.技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件.竞争性谈判响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品.节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新.未使用的原装产品，且在正常安装.使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权.商标权.工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文.规格.计划.图纸.样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押.质押.查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料.包装标准.包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：               。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：              .地点：                。

2.乙方提供不符合竞争性谈判采购文件.竞争性谈判响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单.用户手册.原厂保修卡.随机资料.工具和备品.备件等交付给甲方，如有缺失应在   个日历天内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购单位委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地.电源.水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间.地点：                   。

第七条  售后服务.保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件.竞争性谈判响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按竞标人响应文件中所承诺的期限。

3.竞标品牌的生产厂商必须在广西设有售后服务机构，接到用户报修通知后，12小时内保修人员必须赶到现场解决问题。逾期未响应或维修的，甲方有权另找他人维修，费用由乙方承担。

4.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和变更

1.资金性质：一般公共预算。

3.付款方式：合同签订后15个工作日内预付款合同总额的30%，货到验收后，15个工作日内支付合同总额的30%，安装调试验收合格并支付采购单位使用后，15个工作日内支付总额的35%。合同总额的5%作为质量保证金，在质量保证期过后15个工作日内一次性付清。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性据实际能.技术要求.质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 如在使用过程中发生质量问题或技术故障，乙方在接到甲方通知后在1小时内响应，2小时到达甲方指定现场，并应在4个小时内解决一般问题，重大故障8小时维修到位，8小时内不能解决的，在1个工作日内提供功能一致或优于原系统的技术解决方案。

3.乙方所提供产品不符合竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准的，或者经甲方通知期限内不能到达现场维修，或者经乙方三次维修仍不能解决问题的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输.保险.检验.货款利息及银行手续费等）。

双方协商不成的，甲方有权自行选择以上任一方式处理。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十一条.调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装.调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；最终验收通过后视为乙方正式将货物交付甲方，验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装.发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离.防潮.防震.防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点；如外包装出现明显水迹、破损的，甲方有权拒绝验收。

2. 使用说明书.质量检验证明书.随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方初步验收货物合格的，甲方签署接收货物文件后视为乙方交付货物。

第十三条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在交货期限届满前更换，更换不及时的按逾期交货处罚；乙方延期交付货物的，每天向甲方偿付货款总额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款总额5% 。

2.因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，包括但不限于甲方为此应诉支付的律师费、诉讼法、差旅费等。

4.因包装.运输引起的货物损坏.按质量不合格处理，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

5甲方无故延期接收货物，乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5% ,超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5% 。

6乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5% 向甲方支付违约金，并有责任继续履行售后服务义务；出现本合同第十条第3点约定情形的，甲方有权按该约定选择处理方式，乙方不得提出任何异议。

7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计.工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

8.其他违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的以下列第  种方式解决：

（1）提交防城港仲裁委员会仲裁；

（2）依法向防城港市人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，可作补充协议并遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更.终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更.中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购竞争性谈判采购文件；

2.乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

3.竞标承诺书；

4.成交通知书。

第十九条　本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，财政部门（政府采购监管部门）一份，采购代理机构一份，防城港市公共资源交易中心一份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起七个工作日内，采购单位或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1．供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．保修期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 竞争性谈判响应文件

(以下格式仅供参考)

封面格式

正/副本

竞 争 性 谈 判 响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称及公章）

年    月    日

目录

（格式）

第一章 价格文件

一、谈判报价表

第二章 商务技术文件

一、谈判书

二、竞标保证金提交凭证复印件

三、报价表

四、供货清单

五、技术响应、偏离情况说明表

六、售后服务承诺书

七、竞标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）

八、货物合格证明文件（按本须知第13条要求提供）

九、竞标人提供的其他材料

第一章 价格文件

一、谈 判 报 价 表

项目名称：                项目编号：

竞标人名称：                                          单位：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 竞标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计竞标总金额（大写）： （小写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．若此报价表由多页构成的，应逐页加盖竞标人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其竞标作无效标处理。

3．凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4．竞标人应提供货物需求中规定的所有设备及需求中包含或没包含配套服务，且要交付给采购人的是一个满足国家规范要求并能投入使用的产品，竞标人报价是完成整个项目的合同价，应包含货物包装、运输、随配附件、备品备件、装卸、保险、安装、工具、人力成本构成、货物运抵指定交货地点、基础的各种费用和售后服务、税金、劳务、管理、利润、协调、培训、项目所需全部检测及其它所有一切成本费用的总和。

竞标人（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日  期：

第二章 商务技术文件

一、谈  判  书（格式）

采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/项目编号）   项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正本一份和副本  份。

1.谈判书

2.竞标保证金提交凭证复印件

3.报价表

4.供货清单

5.技术响应、偏离情况说明表

6.售后服务承诺书

7.竞标人资格证明文件

8.竞标人货物合格证明文件

9.竞标人提供的其他材料

在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：           电子函件：

日期：     年     月    日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：            帐号/行号：

二、竞标保证金提交凭证复印件

（要求加盖公章）

三、报 价 表（格式）

采购项目名称:                   采购项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 产地及厂家 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计竞标总报价：人民币（大写） （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此报价表由多页构成的，应逐页加盖竞标人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

竞标人（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日  期：

四、供  货  清  单（格式）

采购项目名称:                   采购项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1此清单由多页构成的，应逐页加盖竞标人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

竞标人（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日  期：

五、技术响应、偏离情况说明表（格式）

采购项目名称:              采购项目编号:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判采购文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供货物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

竞标人（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日  期：

说明：若此表由多页构成的，应逐页加盖竞标人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

六、售后服务承诺书

（由竞标人按《项目需求》中所竞标货物的基本要求和售后服务及其他要求自行填写）

竞标人（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日  期：

说明：若承诺书由多页构成的，应逐页加盖竞标人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

七、竞标人资格证明文件

（按第一章“竞标人须知”第12条要求提供）

法定代表人授权书（格式）

（采购代理机构）：

我系（单位名称）的法定代表人，兹授权    同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）（项目编号）     招标活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从  年月  日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年     月      日

附：代理人工作单位：

职务：            性别：

身份证号码：

粘贴被授权人完整有效的身份证正反面（复印件）

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

地址：

成立时间：     年    月     日

姓名：     性别：     年龄：      职务：

系（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：（盖公章）

日期：    年    月    日

法定代表人完整有效的身份证正反面复印件：

八、货物合格证明文件

（按第一章“竞标人须知”第13条要求提供）

九、竞标人提供的其他材料

附件：

1.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

备注：如果竞标产品中有小型或微型企业的产品，应在竞标报价表中注明生产企业名称，并在竞标文件提供符合规定的中小企业声明函，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

2.监狱企业的证明文件

（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表一：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额 负责人审核意见： 负责人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |

注：供应商凭此退付意见书到采购单位办理履约保证金退付事宜。

附件2：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。