广西建澜项目管理有限公司

招标文件

项目名称：资源县梅溪镇中心卫生院整体搬迁配套医疗设备采购项目

项目编号：GLZC-2020-G1-15036-GXJL

采购人：资源县卫生健康局

采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司

2020年7月

目     录

第一章：公开招标公告.................................. ....2

第二章：投标人须知................ ..................... ...5

第三章：采购需求................................. .......19

第四章：评标办法..........................................43

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）......................46

第六章：投标文件（格式）....................................50

第一章  公开招标公告

广西建澜项目管理有限公司受资源县卫生健康局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就资源县梅溪镇中心卫生院整体搬迁配套医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目名称：资源县梅溪镇中心卫生院整体搬迁配套医疗设备采购项目

二、项目编号：GLZC-2020-G1-15036-GXJL

三、采购项目的采购需求介绍：

| 项号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用中心供氧、吸引、呼叫对讲系统 | 1 | 套 | 1324000.00 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| 2 | 医用多功能病床（含床头柜、床 上用品） | 90 | 张 | 4200.00 |  |
| 3 | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 台 | 249000.00 |  |
| 4 | 检验分析专用纯水机 | 1 | 台 | 10200.00 |  |
| 5 | 医用冷藏柜 | 3 | 台 | 12800.00 |  |
| 6 | 医用阴凉柜 | 1 | 台 | 10800.00 |  |
| 7 | 电动洗胃机 | 1 | 台 | 3200.00 |  |
| 8 | 心电监护仪 | 3 | 台 | 15800.00 |  |
| 9 | 十二导心电图机 | 2 | 台 | 23800.00 |  |
| 10 | 全自动电解质分析仪 | 1 | 台 | 23000.00 |  |
| 11 | 医用观察椅（输液椅） | 35 | 张 | 600.00 |  |
| 12 | 便携式除颤仪 | 2 | 台 | 32500.00 |  |
| 13 | 护士站不锈钢大理石处置台 | 30 | 米 | 4000.00 |  |
| 14 | 自动控制型压力蒸汽灭菌器 | 1 | 台 | 65000.00 |  |
| 15 | 不锈钢急救推车 | 3 | 台 | 1500.00 |  |
| 16 | 电热开水器 | 3 | 台 | 3200.00 |  |
| 17 | 医用多媒体宣教视频设备 （流明灯泡投影机） | 1 | 套 | 12600.00 |  |
| 18 | 不锈钢病历夹车 | 2 | 组 | 800.00 |  |
| 19 | 电针治疗仪 | 3 | 台 | 1100.00 |  |
| 20 | 三维电脑多功能牵引床 | 2 | 台 | 25000.00 |  |
| 21 | 不锈钢诊查床 | 5 | 张 | 600.00 |  |
| 22 | 空气消毒机 | 8 | 台 | 7500.00 |  |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

- 采购项目预算金额为：￥2547200.00元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4. 强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

六、投标人资格要求：

1.  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

2.投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

3. 对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4. 本项目不接受联合体投标。

七、招标文获取：

获取招标文件的方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn/gxglzbw/）下载招标文件电子版。

八、公告期限：自公告发出之日起5个工作日。

九、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2020年8月3日9时30分。

投标人应于2020年8月3日9时00分至9时30分止，携带本人身份证原件及复印件、委托书原件（委托时携带）（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年8月3日9时30分在桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

- 信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glcz.cn:880/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、本次投标联系事项：

1、采购人名称：资源县卫生健康局

地址：桂林市资源县    联系人:段绍辉 联系电话：0773-4311593

2、采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司

地址：桂林市临桂区机场路华骊茗城8栋1单元18-1

联系人：蒋工，联系电话: 0773-3560597/2310588

- 3、交易中心：桂林市公共资源交易中心

地址：广西桂林市临桂新区西城中路69号西辅楼四楼

联系电话：0773-5625158、5625168（办公室）、5625162、5625163（交易三科）

4、监督部门: 资源县政府采购管理办公室          电话: 0773-4315648

广西建澜项目管理有限公司

2020年7月10日

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：资源县梅溪镇中心卫生院整体搬迁配套医疗设备采购项目 项目编号：GLZC-2020-G1-15036-GXJL |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商； 5.2、投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》； 5.3、对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 5.4、本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 15.1本项目采购预算金额：￥2547200.00元。 投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 17.1 保证金（人民币）：无 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。副本可用正本的复印件。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 投标人名称： |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年8月3日9时30分。 投标人应于2020年8月3日9时00分至9时30分止，携带本人身份证原件及复印件、委托书原件（委托时携带）（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年8月3日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇形式等非现金形式转入采购人指定账户。 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 36.1中标供应商领取中标通知书前，向广西建澜项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理机构 | 资源县政府采购管理办公室 电话: 0773-4315648 |
| 其他补充： 1、现场踏勘： 为了使投标人能充分理解本项目的目的、用途等情况，顺利实施本项目，投标前建议各投标人做现场踏勘，交通工具、费用由各投标人自行负责。 1.1、现场踏勘时间： 2020年7月17日10:00整在资源县卫生健康局（地址：广西壮族自治区桂林市资源县）门口集中（如有改变，另行通知），过时不候且不另行组织现场踏勘。 1.2、现场踏勘联系人：段绍辉 联系电话：0773-4311593 1.3、现场踏勘人员及须携带的资料：参与现场踏勘的人员须提供本人相应身份证复印件及原件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场踏勘签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。 |  |  |  |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：资源县梅溪镇中心卫生院整体搬迁配套医疗设备采购项目

项目编号：GLZC-2020-G1-15036-GXJL

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

5.2、投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

5.3、对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

- 5.4、本项目不接受联合体投标。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求（本项目不适用）

7.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参与投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

7.3联合体各方之间应当签订联合投标协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一合同项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项目投标。否则，与之相关的投标文件均无效。

7.4联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算。

7.5联合体各方中至少有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.6联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向资源县政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）；

（5）投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照“三证合一”的或为自然人的除外）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（7）投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

- 技术规格偏离表（必须提供）；

- “采购需求”需提供的有效证明文件；

a、第 1 项产品“医用中心供氧、吸引、呼叫对讲系统”中医用中心供氧及吸引系统、医用分子筛制氧系统必须提供医疗器械产品注册证、第2项产品“医用多功能病床（含床头柜、床上用品）”、第3项产品“全自动血液细胞分析仪”、第7项产品“电动洗胃机”、第8项产品“心电监护仪”、第9项产品“十二导心电图机”、第10项产品“全自动电解质分析仪”、第12项产品“便携式除颤仪”、第14项产品“自动控制型压力蒸汽灭菌器”、第19项产品“电针治疗仪”、第20项产品“三维电脑多功能牵引床”、第21项产品“不锈钢诊查床”等产品相应、完整且合法有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）或《第一类医疗器械备案凭证》复印件（必须提供）；

- b、“采购需求”中其他需提供的有效证明文件；

- （3）售后服务

a、售后服务承诺书（必须提供）；

b、售后服务增值方案（如有，请提供）；

c、售后服务中其他需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （5）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （6）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）投标人2018年度以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（8）投标人所投核心产品2017以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人或投标产品制造商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；联合体投标的，联合体各方必须同时提供资格性响应证明材料，并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长投标有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

17.1保证金（人民币）：无

- 18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。副本可用正本的复印件。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 20. 投标文件的递交

投标截止时间：2020年8月3日9时30分。

投标人应于2020年8月3日9时00分至9时30分止，携带本人身份证原件及复印件、委托书原件（委托时携带）（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年8月3日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

- 22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

- 25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向资源县政府采购监督管理机构报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

34.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇形式等非现金形式转入采购人指定账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报资源县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

36.1中标供应商领取中标通知书前，向广西建澜项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.招标代理服务费：

37.1招标代理服务费缴纳账户：

账户名称：广西建澜项目管理有限公司桂林第二分公司

银行账号：3764 1201 0100 5262 53

开户银行地址：广西桂林漓江农村合作银行南溪支行

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：资源县政府采购管理办公室          电话:0773-4315648

第三章  采购需求

说明：

一、 本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

| 序号 | 名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用中心供氧、吸引、呼叫对讲系统 | 本项共计150张床位，包含：医用中心供氧系统1套，医用中心吸引系统1套，呼叫对讲系统1套。（本项必须提供医用中心供氧及吸引系统、医用分子筛制氧系统医疗器械产品注册证）。 一、医用中心吸引系统包括： 1.负压机组是由水环式真空泵、负压罐、电控箱组成。负压机组的负压源是高效水环式真空泵组，通过真空泵的工作使系统产生负压，经过管道输送至各病房，供医疗使用。 2.水环式真空泵( 2个,一备一用）: 最大排气量≥80M3/H，（每个）额定功率≤2.85KW （每个）；采用高效水环式真空泵组，可以长期连续工作，操作维修简便，使用寿命长；泵体和螺杆可简单拆除，允许现场的快速维修；运行平稳，震动小，噪声低；100%无油设计，无需用油，当然也无需更换滤油设备；所有设计特征使得它基本上无需维护，大大降低维修成本。 3.负压罐（1个）:≥ 1M³，正常抽气量≥160m³/h； 负压调节范围:－0.02 Mpa至－0.07Mpa(－150mmHg至－525mmHg)（区域可调）；小时增压率≤国家标准1.8 %；运行噪音≤70db(A)；排气口细菌数量≤500个/每立方米。 4.电控箱（1个）：能分别对两个机组进行手动控制和自动控制启、停，其中自动控制的负压值在-0.03Mpa~-0.07Mpa之间，并能在该范围内任意调节；工作机组与备用机组可交替切换使用；当压力达到报警压力值时，能声光报警，其报警压力下限为-0.07Mpa~-0.06Mpa，上限为-0.03Mpa~-0.04Mpa；当一个机组工作满足不了负压上限为-0.03Mpa，下限为-0.07Mpa时，10秒钟后，另一个备用机组自动投入运行。如遇停电后恢复送电，机组可自动投入运行；电控箱绝缘电阻不小于2MΩ；负压机组、电控箱接地电阻应小于4Ω。 二、呼叫对讲系统包括： 呼叫系统主要功能： 1.病房护理系统由电脑集成主机（医院自备）、管理主机、床头分机、普通手持分机、走廊显示屏及相关各种检测控制设备组成。 2.护士站主机（6台）参数： 规格参数： （1）高性能低功耗微处理器 （2）专业语音解码芯片用于语音报号； （3）单总线接收发送呼叫、挂断等实时数据，具有数据纠错、数据仲裁、数据重发机制，数据速率高，传输稳定 （4）工业总线转发床头屏信息、手持分机显示信息，数据速率高，传输稳定 （5）专业433M无线模块处理加床分机、移动分机无线信号 （6）功耗：2.5W （7）工作电压范围：AC 220V （8）无线接收距离：100m(空旷地) （9）无线发射功率：100mW 功能要求： （1）可对系统中所有设备进行管理，调配集成主机与其他各分机之间的信息变换；最多可带99个床头分机；床头分机、门口分机、卫生间分机、医护分机均可方便的进行注册、注销、手动或自动关联床位、设备标识等管理。 （2）无中断呼叫功能 两两通话时，呼叫信息被控制器记忆和显示。 （3）双路对讲功能 两两分组通话互不干扰，且一路通话又有呼叫时，能自动进入第二路话路。 （4）提供双向呼叫，可进行主机呼叫分机，或者分机呼叫主机操作；通话状态下可进行双向语音对讲；通话状态下可进行主机挂断或分机挂断。 除提供一路主语音通道外，还提供两路点对点语音通道。在不影响主机通话的情况下，还可以进行分机与分机之间的通话，增加了使用的方便性。 （5）支持点对点对讲功能 医护分机可主动呼叫医护分机或者床头分机。 （6）护士定位功能 自动感应护士当时所在的位置，并开通相关显示设备显示呼叫信息及其自动复位护士到位。 （7）吸氧计时功能 对患者的吸氧进行计时，并自动显示在该病房床头分机上和集成主机上。 （8）其他信息采集、处理和显示：如患者手持机的费用清单、处置清单、健康指南；吸氧计时；床头信息采集等功能。 （9）根据医院需求，随时可以增加与HIS系统连接的新功能。 ★以上（2）（3）（6）（7）功能要求，须提供第三方检验机构出具的检验报告复印件。 3.病床分机（150个）参数： 规格参数： （1）采用4.3寸彩色液晶屏，分辨率480*272 （2）高性能低功耗微处理器控制器 功能要求： （1）呼叫转移 当床头分机的呼叫转移功能打开且医护人员在该分机的活动范围内时，将自动开启呼叫转移功能，无需床头分机干预。其它房间的呼叫均可转移到此分机，并可正常对讲。 （2）普通广播 可接收主机进行的普通广播。 （3）普通呼叫、对讲 可与主机进行普通呼叫及对讲。 （4）扩展接口 预留标准扩展接口，方便其它设备接入。 （5）TFT高档彩屏显示床头卡及病人基本情况等信息 TFT高档彩屏显示床头卡信息，可显示病人基本情况，责任护士等内容,病情、医保、护理、饮食级别等信息,并用不同的色块来表示。 （6）支持点对点接听 在不影响主机通话的情况下，实现点对点床头分机接听、呼叫。 （7）信息发布 可接收主机发送的信息，可定义成各类信息，手动或定时发送。 （8）呼叫指示 当有呼叫时床头分机显示窗口有呼叫地址内容显示。 （9）应急增援 床头分机设置紧急增援功能，当医护人员需要帮助时，使用紧急增援可快速通知护士站及医护办公室。 普通手持分机 （1）按键普通呼叫功能 当病人有呼叫时，按压手持分机中央大的按键即发送呼叫信息。 （2）防误操作 采用人性化设计，可实现误呼功能自动识别，防止被无意压在手持分机上造成误呼现场。 4.走廊LED点阵显示屏： （1）最大功耗：60W （2）工作电压范围：12~26V （3）显示文字：30个字节 （4）床位呼叫时显示床位数，平常时显示时间或医院需要的通知、广告等信息。 三、医用中心供氧、吸引系统包括： 1.管道系统： 1.1氧气管道由医气管井引通往室内主管道选用Φ22×1.2mm紫铜管；普通病区内主管道（也称为横管），选Φ15×1.2mm紫铜管；进入房间的管道（以下简称支管）选用Φ8×1mm紫铜管，设备带内采用Φ8×1mm紫铜管。 1.2管道连接：不锈钢管之间采用氩弧焊接。 1.3负压管道由医气管井通往室内主管道选用DN50热镀锌管；普通病区内主管道（也称为横管）均选用DN25热镀锌管；进入病房的管道包括设备带内的管道（以下简称支管）均选用Φ10×1mm紫铜管。 1.4管道布置：同氧气管道。 1.5管道连接：紫铜管之间采用氧焊接。 2.终端设备： 2.1氧气终端：设计采用整体化设计，快速插拔自闭型接插座，使用时只要将湿化瓶插入末端插座就能自动定位，然后打开湿化瓶开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只须轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，该插座造型美观大方，插拔灵活轻巧，并经0.6Mpa压力下24小时检验无泄漏。 2.2吸引终端设计采用快速插拔自闭型接插座，使用时只要将吸引器插入终端就能自动定位，然后打开吸器开关即可调节负压至合适值后供医疗使用，不用时只须轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，该插座造型美观大方插拔灵活轻巧，并经0.2Mpa压力5min试验无泄漏。 2.3电源系统包括：220V/10A防漏电电源保护开关、220V/10A双联五孔多用电源插座、220V/8W/T4管/电子节能/带护罩床头灯、床头灯开关等。要求选用优质品牌电缆、防漏电电源保护开关、灯座、灯管、灯开关、电源插座，经久耐用美观大方。均采用内嵌式安装方式，按实际床位数配装。 2.4安全装置:在二级减压装置中设计有安全阀，万一压力超过规定值时安全阀自动打开卸压，当卸压后压力低于规定值时安全阀立即自动回座，以保持压力的稳定。 2.5氧气流量计：为了方便各科室进行流量计量，可在每个病区的副管道上安装一个氧气流量计，数码显示，流量计前设检修通道及检修阀（在检修流量计时，不影响供气）。以方便各科室之间成本核算。 2.6设备带:采用组合式铝合金整体化设计设备带，安装时通长布置，设备带上应设置氧气、吸引、空气等自封式快速插座、防漏电电源保护开关、双联五孔电源插座、传呼分机、床头灯等。均采用内嵌式安装方式，都可在不动底板和侧板的情况下拆卸维修。设备带表面采用静电喷塑含背板，宽22厘米。设备带内分三个独立的腔体，三个腔体分别铺设管道、强电和弱电。 2.7手动切换气体汇流排：2×10配置，两组专为两路气源之间的手动切换而设计，该系列气体汇流排需手动操作者任何调试切换，即使在电器系统断电的状态下仍可正常工作。 - 医用分子筛制氧系统 - 制氧主机（1台） - 采用双吸附塔式，单台产氧量：≥5m3/h； - 氧气纯度：≥90％； - 氧气输出压力：350KPa-450KPa； - ★采用触控式液晶屏电气控制系统（带液晶触摸屏,屏幕尺寸≥7寸），实时显示制氧流程及设备工作状态，高精度测量传感器，在线显示氧气浓度、流量、压力、工作状态等参数，具有异常报警、数据储存、查询等数据处理功能（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）； - ★当制氧机首次开机时，具有氧气浓度快速提升功能，开机运行10min后即可达到额定的氧气浓度和供氧压力（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）。 - 制氧机应具有变压吸附（PSA）法空气分离快速提纯控制功能。 - 采用原装进口分子筛，医用分子筛在无需进行再生处理或更换的情况下，能实现连续运行10万小时以上； - 制氧主机的固定式安装管道为不锈钢管道，柔性管道为食品级高压管材（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件）； - 制氧主机应具有先进的噪音处理、气体分布、分子筛压实技术； - 能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 - 螺杆式空压机（1台） - 采用螺杆式压缩原理，单台排气量≥1m3/min，功率≤7.5kW,符合制氧主机对压缩空气需求量的要求； - 排气压力：≥0.8Mpa； - 空压机应为国家一级能效产品（提供国家能效标识网的查询截图等相关证明材料）； - 采用高效油气分离系统，出口压缩空气的含油量小于3ppm；采用三相高性能电机，防护等级IP54，绝缘等级F级，搭配SKF重载轴承； - 所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行，同时能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 - 3.3风冷式干燥机（1台） - 要求为独资或合资产品； - 单台空气处理量符合单台空压机要求（带电子式自动排水器）； - 采用板翅式预冷器，预冷器、蒸发器和分离器集成一体式设计，采用R410A环保冷媒，最低压力露点：3℃ ； - 智能控制器集露点显示及故障报警功能于一体； - 能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 - 3.4空气储罐（2个） - 材质为优质碳钢； - 有效容积≥ 0.3 立方米； - 工作压力为0.8 Mpa； - 符合国家压力容器安全技术监察规程。 - 3.5 氧气储罐（1个） - 材质为优质碳钢； - 有效容积≥ 1.5 立方米； - 工作压力为0.8 Mpa； - 符合国家压力容器安全技术监察规程。 - 3.6 精密除尘过滤器（1个） - 要求为独资或合资产品； - 单台空气处理量符合单台空压机要求； - 直接处理压缩空气中的水分、油份及污垢； - 采用高效率的玻璃纤维滤芯材质，高强度的不锈钢穿孔滤网骨架，过滤精度≤1µm，过滤效率≥99%，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯。 - 3.7一级除油过滤器（1个） - 要求为独资或合资产品； - 单台空气处理量符合单台空压机要求； - 具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； - 采用高效率的玻璃纤维滤芯材质，高强度的不锈钢穿孔滤网骨架，除油浓度≤0.1mg/m3，过滤效率≥99%，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯。 - 3.8 二级除油过滤器（1个） - 要求为独资或合资产品； - 单台空气处理量符合单台空压机要求； - 具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； - 采用高效率的玻璃纤维滤芯材质，高强度的不锈钢穿孔滤网骨架，除油浓度≤0.01mg/m3，过滤效率≥99.9%，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯。 - 3.9 除菌过滤器（1个） - 要求为独资或合资产品； - 单台处理量：≥1.5m3/min - 三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01µm； - 能有效地除去气体中的细菌、尘粒及微生物，螺纹式滤芯，维护保养方便。 - 3.10氧气纯度监测仪（1套） - 测量精度：≤0.01％； - 测量范围：10-99.99%O²； - 响应时间：T90≤15秒； - 显示界面：LED数字显示； - 所有控制和调整均在控制面板上进行； - 具有氧气低纯度报警功能，并有数据远传接口，方便远程监控。 - 3.11氧气流量计（1套） - 要求为独资或合资产品； - 要求为质量流量计，采用质量气体流量传感方式测量氧气流量，氧气通过流量计后无压力损失； - 精度：±（1.5+0.5FS）%； - 测量环境温度：（-10 ～ +55）℃ - 工作方式：液晶数字显示时流量和累积流量； - 输出模式：4-20mA、RS485、3.3V脉冲，方便远程监控，寿命不低于10年。 - 3.12 管路系统及其它组件（1套） - 符合国家相关标准 - 3.13 智能电气控制系统（1套） - 为更直观方便读取及显示，采用微电脑触摸屏电气控制系统（屏幕尺寸≥10寸），对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集；实时显示制氧流程及设备工作状态，高精度测量传感器，在线显示氧气浓度、氧气压力、累计流量、即时流量、工作状态等参数，具有异常报警、数据储存、查询等数据处理功能； - 具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； - 具有氧气欠压报警切换功能，具有氧气欠压或过压时报警功能，具有停电时供氧切换功能； - 具有远程数据输出接口，方便远程数据传输； - 控制柜柜体表面采用静电喷涂，正面带液晶触摸屏，能动态显示制氧系统工作流程，实时显示运行参数。历史数据存储不低于一个月,具有异常报警功能。 - 3.14医用气体报警系统（1套） - 可同时对氧气的浓度、流量、压力进行监测 ； - 用户可在中央控制室通过监控计算机控制制氧系统的启动和停止； - 自动打印各种实时数据和历史数据； - 当系统发生异常情况时，监视器和报警器将发出报警信号，并执行保护停机； - 配备数据输出接口，可以支持数据远程传输，便于医院实现网络化管理和供货商售后服务的远程维护。 - 医用气体报警系统应具有第三方检测机构出具的注册检验《检验报告》（提供检验报告复印件）。 | 1 | 套 | 1324000.00 |
| 2 | 医用多功能病床（含床头柜、床上用品） | 产品规格：长2070×宽980×高500mm 产品配置：铝合金护栏、全刹静音轮、输液杆、杂物架、8公分床垫、ABS床头柜以及床上用品（床单、被套、枕套、棉被、枕芯） 功能描述： 1、摇杆：超强承重能力，可通过独立承重测试，摇手柄隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位。 2、摇杆采用双组原装摇杆， 超强承重能力， 每支摇杆可通过独立承重 700kg 的测试，隐藏式设计， 操作轻松自如， 可灵活调节患者背部、 腿部体位， 具有限位功能，摇杆采用不锈钢管加 ABS 强化塑料材料，具有高支撑力。 3、调节范围：背部倾斜度0゜—85゜（±5゜）,腿部倾斜度0゜—45゜（±5゜） 4、床体静态承载重量：≥250KG。 5、床面板具多孔设计，防滑透气，整体补强设计，背部床板升降主轴采用加厚钢管，强度高，坚固耐用。 6、床底左右前后具备4个引流尿袋挂钩和4个点滴架插孔。 材质说明： 1、床头尾板采用ABS工程塑料，一次性注塑成型，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求。 2、床架主梁采用40×80×≥1.2mm优质冷轧钢管.整体牢固耐用,坚固防腐、框体大气，经久耐用。床脚采用□50×50×≥1.2mm优质钢管,牢固耐用，美观大方。 3、床脚底部可选用高耐磨、静音防腐、防缠绕的5寸双面万向包罩静音轮，全刹车装置，可独立控制整床的移动及固定，美观高档，永久防锈。 4、床面板采用碳钢金属≥S1.2mm厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，孔状为条形方孔，冲孔面板共分十块,每一块为6孔，每孔直径不能大于30mm，长度为70mm(±5mm)，该十块面板再经1890MM长的ABS工程塑料全包边分四部位加固而成，背部采用“V”型双支撑卸力结构，均匀分散压力，增强背部板的安全性能。床面整体透气防滑,美观耐用，床体防撞防锈，有效防治褥疮，透气防湿。 - 5、铝合金折叠护栏为全履式结构，六档式设计，总长1580mm(±5mm)，展开高度360mm(±5mm)，D型铝合金扶手，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，钢制冲压底座，高强度玻纤尼龙快速定位开关；可根据需要做升降调节。 - 6、输液架采用不锈钢管制成，为双节自由可调升降式，使用方便，配备四个点滴架插孔，满足医院病员多方位输液需求。 - 7、杂物架采用∮16×≥1.2mm及∮13×≥1.2mm优质钢管材料折弯成型，经焊接、喷粉等处理，表面光滑，经久耐用。 - 8、整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉沫喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。 - 9、床体涂覆为静电粉体涂装,做防腐处理,防锈漆连贯作业,防腐蚀,耐褪色.床体金属表面粉体涂料采用新世纪绿色健康环保新产品,光滑耐磨，环保无毒,安全耐用. - 10、床头床尾主体颜色为淡天蓝色，床体为米黄色，颜色协调，整体美观高档。 - 11、床垫：设计独特，按最新标准制作，高质量全新原装产品；产品规格：厚度 80 ㎜，长宽依床体大小确定，医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用 6 公分蜂窝海棉加 2 公分椰棕，透气，便于临床护理及卫生清洁。 - 12、ABS床头柜： - 12.1、规格：长480mm×宽465mm×高745mm - 12.2、整体采用ABS工程塑料注塑而成坚固耐用、表面光滑、易擦拭。 - 12.3、全新工程塑料制作，抗撞抗摔抗破损。 - 12.4、一抽、一餐板、一柜门式设计，经过无静电处理，两侧配置翻转式不锈钢毛巾挂架。 - 12.5、活动餐板和抽屉，抽拉轻松灵活。餐板设计了水杯及体温计放置槽。柜身内有活动隔板，可调节,柜内备有热水瓶放置处并有设计好的底座凹槽，防止移位，颜色可任选。防磨损，易清洁。 - 12.6、大容量的柜身和抽屉；颜色与所配病床同色。 - 13、床上用品参数 - 13.1、尺寸: 100x200cm - 13.2、棉花含里:（±2）98% - 13.3、被套织造工艺:其他 - 13.4、被套面料:一级纯棉 - 13.5、适.用季节:春秋冬 - 13.6、颜色分类:白色带暗条纹，重量：≥4kg | 90 | 张 | 4200.00 |
| 3 | 全自动血液细胞分析仪 | ★1.白细胞五分类，测试参数：可提供23项基本参数和1个散点图、3个直方图 2.测量原理：WBC五分类双通道检测，采用半导体激光（非氦氖激光）散射、细胞化学染色检测；无氰溶血剂测HGB； ★3.测试速度：≥60样本/小时； 4.进样模式：全自动进样和手动进样同时具备 5.样本：静脉全血、预稀释血 6.样本用量：静脉全血≤20ul，预稀释末梢血≤20ul； 7.数据输出：具备联网双向通讯功能； 8.操作软件：全中文操作，及中文报告系统； 9.资料存储：分析仪主机可存储≥5000份检查结果，包括散点图、直方图及患者信息；外接电脑，可存储包括所有中文信息和全部散点图及直方图； 10.试剂：可提供原厂配套试剂、校准品、质控品。 11.仪器主机配备有内置的稀释器，仪器可以自动加注稀释液，避免手工误差，使操作更方便、更规范； 12.整机性能、品质有保障； ★13.售后服务：广西自治区内仪器厂家设立分公司，建立售后服务中心和零配件中心，并有专业维修工程师提供服务，实现24小时全天候售后服务。 14.进样器容量：一次性放置≥40个样本，并可随时添加新样本 | 1 | 台 | 249000.00 |
| 4 | 检验分析专用纯水机 | 一、产品工作条件 1.1 环境温度 ： 5-35℃ 1.2 相对湿度 ： 20%-85% 1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50Hz 1.4源水要求：城市自来水TDS≤200PPM，水压1.0-5.0kg/cm2，水温5—45℃； 二、产品技术要求 1、产品设计要求：采用钣金喷塑机箱，简洁大方，人体工程学设计，符合GLP规范，内部部件采用独立的水电分离模块式结构，使用安全且便于维护； 2、★预处理系统采用“一种便于观察及清理的原水预处理柱”的加强型净化装置(PP+AC+KDF+NIPHOS)，采用半透明医疗级PP材质，具有自动反冲洗自洁功能，无频繁更换； 3、RO反渗透膜采用进口陶氏膜片，脱盐率高达98%，自带水质超标排放功能和自动冲洗功能；RO制水量 40 L/H @25℃，电导率≤2-10 uS/cm； 4、★超纯化系统采用“一种便于观察及清理的超纯化柱”的深度纯化装置采用半透明医疗级PP材质，内填超纯水机专用核级树脂，系统有主动嗡鸣报警提示功能； 5、超纯水产水指标：符合中国分析实验室用水国家标准GB/T6682-2008中二级用水标准： 5.1 出水电阻率为≥1-10MΩ.cm或者电导率≤0.1-1uS/cm @25℃； 5.2出水流速1.5-2.0升/分钟（水箱储水时）； 5.3微颗粒物（≥0.2μm）<1 个/ml ； 5.4微生物数量<1cfu/ml ； 5.5细菌去除率≥99%； 三、产品功能特点 1、全自动LCD液晶触摸屏，系统具备“ZYTEST”型特制控制程序,保护主机系统安全运行，弱电工艺保障操作人员人身安全； 2、具备开机自检，缺水保护报警，满水自动停机，超低压保护等功能； 3、RO膜自动冲洗，开机定时18秒与取水完成后系统自动冲洗功能； 4、自带LCD液晶显示屏显示产水RO电导率（uS/cm）和UP超纯水电阻率（MΩ.cm）； 5、在线水质监控，RO纯水测量范围0~20uS/cm （电导率），温度灵敏度≤±0.1℃，水温自动补偿功能，提高水质的准确性； 6、采用更先进、人性化的薄膜按键操作取水方式； 7、★具有源水指示、冲洗指示、水满指示、纯水备用指示、系统缺水、超标排放、紫外消解设备运行等9种指示功能,使系统工况一目了然； 8、自带预处理柱、RO膜、超纯化柱等耗材配件更换自动提示功能，具备原厂耗材芯片识别功能； 9、内置耗材统计控制器，具有耗材的使用时间和处理水量统计功能，并可通过嗡鸣报警器，提示客户更换耗材； 10水箱设有超纯水取水口，在满足生化仪用水的同时方便用户其他实验分析仪器取用水； - 兼容外置压力水桶和内置液位水箱2种纯水储存方式，可加配外置大容量储水桶，满足任何生化仪用水方式（压力式或者自吸式）； 产品主要用途 1.日立、奥林巴斯、贝克曼、东芝、迈瑞等全自动生化仪用水; 2.原子吸收（AA）； 3.原子发射（AES）； 4.高效液相色谱（HPLC）； 5.分析精度高的高效液相色谱（HPLC）等仪器分析用水。 - 产品配置及规格 1、主机一台、纯水箱一个 2、 主机尺寸：530*420*1120mm 功率 50W-100W（落地一体式） | 1 | 台 | 10200.00 |
| 5 | 医用冷藏柜 | ★1、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。 2、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。 3、先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。 4、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。 5、温湿度自动记录存储功能,自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。 6、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。 ★7、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。 8、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。 ★9、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染和影响）。 10、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 11、蒸发器配置加热丝。 12、温度范围（℃)：冷藏（2~8） 13、湿度范围：（RH) 35%～75% 14、额定电压：220V/50HZ 15、整机功率(W)：340 16、有效容积(L)：800 17、制冷剂：R134a 18、外包装尺寸（mm）：1330*720*1970 19、整机尺寸（mm）：1200*620*1900 20、内胆尺寸（mm)： 1116*500*1460 21、净重（kg）：115 23、蒸发器尺寸（+50mm）：2*8*510 23、压缩机：L270CZ1 | 3 | 台 | 12800.00 |
| 6 | 医用阴凉柜 | ★1、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。 2、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。 3、先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，温度可控范围8-20℃，湿度可控范围35-75%。 4、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。 5、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。 6、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。 ★7、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。 8、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。 ★9、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。 10、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 11、温度范围（℃)：阴凉（8~20） 12、湿度范围（RH)： 35%～75% 13、额定电压： 220V/50HZ 14、整机功率(W)： 298 15、有效容积(L)： 800 16、制冷剂 ：R134a 17、外包装尺寸（mm）：1330*720*1970 18、整机尺寸（mm）： 1200*620*1900 19、内胆尺寸（mm)： 1116*500*1460 20、净重（kg）： 115 21、蒸发器尺寸：（+50mm） 2*8*330 22、压缩机 ：L76CZ1 | 1 | 台 | 10800.00 |
| 7 | 电动洗胃机 | - 工作原理：采用电磁泵作为冲液和吸液的动力源，通过控制电路来控制冲泵、冲阀和吸泵，吸阀以完成冲，吸洗胃过程，达到高效洗胃的目的。 - 技术参数： - 2.1电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz - 2.2输入功率：250VA - 2.3流量：≧2L/min - 2.4自控：冲液量为250~350ml/次，吸液量为300~450ml/次 - 2.5噪音：≦65db(A) - 2.6贮液桶：10L/只，2只一组 - 2.7熔丝管：RF1Φ5×20/1.0A（网电源用）,RF1Φ5×20/4.0A（变压器用） | 1 | 台 | 3200.00 |
| 8 | 心电监护仪 | 主要特点： ★1、12.1”彩色高清晰TFT显示，多达13道波形的同屏显示。 2、LCD触摸屏（选配）控制，手写输入（选配），快速响应医师操作，更加快捷简单。 3、带背光硅胶按键，美观耐用。 ★4、支持12导静态心电同屏观察，可进行12导同步心电图分析（选配。） 5、强大的数据储存及回放功能，完善的病人信息存储及回顾功能。 ★6、支持七导心电波形同屏显示、大字符屏幕显示，呼吸氧合图，短趋势图、它床观察等多种界面，满足更多的临床需求。 7、交直流电两用，高性能锂电池，最多可连续工作10小时 。 8、支持无线/有线联网方式，可连中央监护站。 9、药物浓度计算，滴定表计算。 10、具有护士呼叫功能，可有效把病人报警信息直接传递到护士站。 11、开机自检10s，直观显示机器各模块自检结果。 12、抗高频电刀和除颤防护功能，满足病房、手术等多种环境使用的需求。 13、支持壁挂式，台车式的支架解决方案。 14、VGA接口，支持外接显示器（选配）。 15、可选配带有记录仪。 16.标准配件：五导心电导联，血氧饱和探头，成人血压袖带，心电电极片、双通道体功能（模块）、锂电池（一块） 17.选配：呼末二氧化碳（旁流）、触摸屏、记录仪、VGA功能，麻醉深度指数，体温探头、电池、无线模块、小儿/新生儿配件等 18.显示： 类型：高亮真彩TFT LCD显示屏 尺寸：12.1寸，800×600 像素 19.心电： 输入方式：5导联（标配）,3/12导联导联（选配） 导联标准:AHA，IEC 心率测量范围:成人：15 bpm—300 bpm 儿童：15 bpm—350 bpm 新生儿：15 bpm—350 bpm 心率显示误差:±1 %或±1 bpm， 20.呼吸： 测量方式：胸阻抗法 测量导联：导联Ⅰ和Ⅱ可选择 ### 21.SpO2监测 监护参数：脉搏血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR) 测量范围：0％—100% 分辨率：1% 精度：在70%—100%范围内，测量误差为±2； 在0%—69%范围内，测量误差不予定义 ### 22.NIBP监测 测量方法：自动震荡法 工作模式: 手动、自动、连续测量。 ### 23.体温（Temp）监测 测量方法: 热敏电阻法 体温测量范围: 0℃—50℃（32℉—122℉） 体温测量精度:测量误差为±0.1℃ 24.记录仪 类型：热敏点阵式 记录纸尺寸：50 mm×20 m 记录速度：12.5 mm/s；25.0 mm/s；50.0 mm/s 重量:约4.8 kg 尺寸（长X宽X高）：310mm X 163mm X 285mm | 3 | 台 | 15800.00 |
| 9 | 十二导心电图机 | - 采集方式：12导联同步采集、同步打印 - 频率响应：0.05-250HZ - 检查类型：常规心电图和体检心电图2种类型 - ★显示屏：≥7寸彩色液晶屏，0-80度可翻转 - 显示方式：具有心电波形同屏显示和分屏显示 - 数据存储：具有本机患者病例存储，支持SD卡和U盘 - 长时间R-R分析，可采集300秒不压缩心电波形，具有趋势图、直方图分析 - 具有心率不齐检查模式，自动检测并打印心率不齐波形 - ★支持HRV波形采集，支持起搏分析 - 记录纸规格：210x140mm折叠纸 - 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s - 记录格式：3*4，3*4+1R，3*4+3R，6*2，6*2+1R，6*2+3R，12*1 - ★硅胶按键操作，旋钮飞梭健输入信息和调整菜单，使操作更方便 - 交流电源：100-240V，50/60HZ；直流电源：可充电锂电池 | 2 | 台 | 23800.00 |
| 10 | 全自动电解质分析仪 | 一、产品性能 1仪器采用ARM快速高性能处理器，伺服程序网络下载功能，保证了仪器程序的快速优化和更新，提升了数据传输和存储空间。 2侧驱自动复位式进样系统打破了传统的进样方式，操作更加简单方便。 3去蛋白定时处理功能高效去除管道蛋白吸附，避免管道堵塞现象，使电极性能更稳定，测试更准确。 4光电定位液体分配阀集成度高，使流路更加简单，更便于维护保养。 5进口膜制作电极，性能稳定，抗干扰性强，使用寿命更长。 6智能化的免维护设计，使定标、进样、测量、冲洗、显示结果和打印报告等全程自动化，无需人工清洗和维护。 7采用USB和RS232双通讯接口设计，可实现远程控制，双向数据传输 8先进的液体检测程序，能自动识别并提示进样过程中的错误，确保了进样及量的准确性。 9内置热敏中文高速打印机，采用新型热敏打印纸，打印报告可保存长达五年。 10自动进行质控数据处理，并自动统计均值、标准差和变异系数。 二、技术参数 1.分析速度（S）：＜60 2.样本量（ul）： ＜100 3.打印机：内置中文热敏高速打印机 4.外部接口： USB 5.环境温度(℃) ：10―35 6.相对湿度： ＜85% 7.电压(v)：～220V±10% 8.频率(Hz) ：50 9.功率(W) ：60 10.尺寸（mm）：360×240×420 11.重量（kg）：8 | 1 | 台 | 23000.00 |
| 11 | 医用观察椅（输液椅） | 产品规格：长780×宽1100×高1150mm 主要材质： 该产品为优质输液椅，专供输液室病员输液椅使用，根据其结构可分为主管及、靠背、面板、输液杆，其详细参数明细列如下： 1、主管及脚架采用∮38×1.2mm及∮25×1.2mm优质不锈钢管精工制成； 2、 靠背主管采用∮25×1.2mm的优质不锈钢管焊接而成； 3、坐板及靠背板均采用高档木板经木工铺板成型，其上覆盖高密度海棉、海棉外另置高级人草革皮，整体美观舒适、耐磨。 4、该输液椅经裁剪、折弯、焊接、酸洗，磷化，全自动喷漆等工序精工制成，表面光滑明亮，使用方便，坚固防腐。 5、该输液椅可根据需要调整其角度，方便病员输液时的各种姿态，另配备输液杆，配备专门的输液杆插孔。 6、输液椅侧面均配置杂物蒌一只、输液杆一根及ABS扶手一对。 | 35 | 张 | 600.00 |
| 12 | 便携式除颤仪 | - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 - 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 ★4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s。 6.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 7.可选配血氧饱和度监护功能。 8.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 | 2 | 台 | 32500.00 |
| 13 | 护士站不锈钢大理石处置台 | 护士站不锈钢大理石处置台(定制规格，需实地考量） 参数说明： 主体材质：该产品为处置柜，按其结构分为柜体、抽屉、柜门三大主体。整体处置柜选用优质不锈钢材料，现详解如下： 1、该产品均由抽屉及对开门组成。骨架采用□25×25*1.2MM不锈钢材质方管，经焊接成型，牢固耐用。柜体板面分为侧板、背板。侧板及背板均采用S1.00MM厚的优质不锈钢板焊接打磨成型。 2、台面：采用医务专用大理石制作，其材料厚度≥1.2cm；材料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。 3、料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。 4、柜门拉手采用隐形一字形拉手，外观更流畅，触感更舒适、方便。 5、抽屉滑轨采用三级防脱滑轨，抽拉顺畅、轻便，防倾覆等特点，抽拉空间更大；并配备一次性冲压成型内嵌拉手，美观耐用；抽屉及柜门均附锁设置，便于重要文件或物品的存放。 6、柜子整体柜身结构简洁大方，方便医务人员拿放东西。整个柜身凹槽那可供医务人员坐凳时放脚舒适。 | 30 | 米 | 4000.00 |
| 14 | 自动控制型压力蒸汽灭菌器 | 1.灭菌器容积：300升 2.设计压力：0.25Mpa 3.设计温度：138℃ 4.工作压力： 0.22Mpa（0.17 Mpa） 5.工作温度：115-135℃ 6.温度波动范围：±2℃ 7.动力电源：AC380V 18KW 8.灭菌室尺寸：900×550×650（mm） 9.外形尺寸：1270×820×1700（mm） 10.产品净重：600kg 11.本设备设有三套灭菌程序，自设、121℃（工作压力：0.17Mpa）和132℃（工作压力：0.22Mpa）。 12.本设备工作压力和工作温度可根据用户实际工况相应调整，但应小于设计压力和设计温度。 13..采用微电脑智能全自动控制，升温、灭菌、排气、干燥全过程自动控制转换，用户可根据灭菌物品的需要可对灭菌温度，灭菌时间，干燥时间等自行设定程序。 14.全自动加水，缺水自动补水功能。缺水切断加热电源，补水后自动恢复工作。具有防干烧及超温自动保护功能，当水位低于低水位时或超过设定温度时系统自动切断电源，并声光报警。 15.（预选）配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，运行参数实时打印。 16.双层结构内室，门板采用SUS304材料，机械抛光处理，光滑平整、无死角、易于清洗。 17.新型结构实现前后门（预选），密封式外型结构，可做到有菌区和无菌区的分离，更好保证所灭菌器具不受污染。 18.门上装有安全联锁装置，灭菌室有压力时门自动上锁，无法打开，保证人员安全，并设有门控开关，只有关门到位，电源才能接通。 | 1 | 台 | 65000.00 |
| 15 | 不锈钢急救推车 | 产品规格：长750×宽400×高800mm 主要材质： 1、该产品主体为不锈钢材质，盖板为冲压拉伸成形，板材厚度为1.0mm; 2、急救车上部可翻开，内有带可移动不锈钢方盘，一抽两门带锁，盖板背面设有一十八只急救药品存放袋，上层可放置抢救用的仪器,下面层板的右边装有一抽屉可存放抢救用器械,左边为不锈钢一门带锁； 3、为方便病人输液,急救车左侧备有一根输液杆 ，该输液杆为双段升降式，操作时由其旋钮控制升降高度； 4、脚轮选用高耐磨、静音防腐、防缠绕的3寸万向包罩静音轮，附对角刹车装置,制动方便。美观高档，永久防锈。 5、整体采用全封闭结构,附锁具,确保了药品及仪器的安全性。 | 3 | 台 | 1500.00 |
| 16 | 电热开水器 | 外壳201不锈钢，内胆全304不锈钢，双层发泡保温材料。 380V、18.1A，三相电，容量90L，双水龙头，外开尺寸512*285*905，重量26Kg | 3 | 台 | 3200.00 |
| 17 | 医用多媒体宣教视频设备 （流明灯泡投影机） | - 投影仪参数要求 1、投影技术：0.63英寸3LCD液晶技术； 2、标准亮度：≥4100流明； 3、标准分辨率：1024×768； 4、灯泡功率：≥225W 标准灯泡寿命≥10000小时； 5、标准对比度：≥15000：1； 6、端口配置：HDMI输入端口×2，D-SUB15针输入×2，RCA视频输入×1，RCA音频（I/O）x1，D-SUB15针输出x1，RJ-45网络接口，USB-A接口，USB-B接口，RS232x1； 7、投射比：1.48-1.78:1； 8、内置扬声器：≥16W 9、功耗（标准）： ≤300W，最低待机功耗： ≤0.5W 10、液晶板散热方式为冲突风冷系统，以均匀的螺旋气流对液晶面板进行散热； 11、支持垂直和水平自动梯形校正以及四点几何校正； 12、虚拟遥控器功能，通过RGB线方式与电脑连接，实现虚拟遥控功能在电脑桌面上控制投影机开关机、信号源切换、音量及图像修正等功能； 13、支持接通电源可自动投射画面的自动开机功能 14、可支持局域网无线投影功能，并将多路无线信号以画中画方式显示； 15、投影机支持USB线信号传输功能； 16、投影工作状态显示二氧化碳减排提示； - 17、整机保修不低于2年，灯泡保修不低于半年； - 二、幕布 - 品牌幕布类型：D型电教银幕，材质：白塑。 - 电机：管状电容电机，功率≥38W； - 幕面解像力：≥125线对/mm，有效散射角≥150度； - 幕布尺寸：120寸，升降方式：电动； - 产品比例：4：3 - 三、线材吊架 VGA信号线，电源线，1米投影机吊架 | 1 | 套 | 12600.00 |
| 18 | 不锈钢病历夹车 | 产品规格：60格 主要材质： 1、该产品为双抽双列式设计，即上层为2并排双抽屉，下层左右两侧均为30格病历夹杠。 - 2、整体以优质不锈钢制作，板材厚0.8mm。 - 3、台面为模压伸成形，方便病历对号入档； - 4、病历车具设锁装置，排架档锁上后，病历不可以随意抽取、存放，确保了病人病历的保密性。 - 5、该病历夹推车为双抽屉以0.8mm不锈钢材料制作，经打磨、抛光处理表面光滑。 6、脚轮选用高耐磨、静音防腐、防缠绕的3寸万向包罩静音轮，附对角刹车装置,制动方便。美观高档，永久防锈。 | 2 | 租 | 800.00 |
| 19 | 电针治疗仪 | 主要技术参数 1、电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V) 2、输入功率:10.0VA 3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4、输出脉冲路数：六路输出 5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下) 6、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％ 工作模式:连续波工作模式:连续 断续波工作模式:工作15s,停5s 疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％) 7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 8、输出直流分量：0 9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能） 10、体积：345mm× 225mm× 94mm 11、重量：1.4kg | 3 | 台 | 1100.00 |
| 20 | 三维电脑多功能牵引床 | - 主要技术参数 - 1、电源：220V±10% 50HZ - 2、功率:360W - 3、腰椎牵引力：0～990N±60N - 颈椎牵引力：0～300N±60N - 4、总时间：0～60min范围内任意设定，误差5% - 5、牵引时间：0～-9min范围内任意可调，误差5% - 6、间歇时间：0～90s范围内任意设定，误差5% - 7、腰椎牵引行程：0～200mm±10mm - 8、颈椎牵引行程：0～200mm±10mm - 9、床面移动速度：5～12mm/s - 10、向上运动成角角度：上10°～下25° ±3° - 11、左右摇摆角度：左25°～25°，误差±5° 《只摇摆一个周期》 - 12、牵引模式：八种 - 13、病人牵引资料存储空间：可存储二位病人牵引资料。 14、整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉沫喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。 | 2 | 台 | 25000.00 |
| 21 | 不锈钢诊查床 | 产品规格：长1930×宽600×高600mm 主要材质： - 该诊查床共分为床面、床框及床脚三大主体，其材料参数列如下： - 1、主体支架采用优质不锈钢方管精制而成,管材规格大小为40×40×1.2mm，经裁管、焊接、打磨抛光等多道工序精工处理，表面光洁，坚固耐用。 - 2、床面采用优质海绵里料，外层为高级人造皮革，整体美观，柔软舒适，床头部位并可根据需要加垫枕头，造型美观，柔软舒适。 - 3、诊查床的床脚为上螺丝款式，为更好的体现该产品的外形美观度，我公司将床面及床脚连接处设在床面底部，使得诊查床在组装好时看不到螺丝露在外面。 - 4、本品为组装式，方便拆装及固定，有利于运输，组装方便。 - 5、床脚均焊接方管拉杆(另配优质脚套)，确保床体牢固度。 | 5 | 张 | 600.00 |
| 22 | 空气消毒机 | 一、主要功能： 1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏； 2、UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示； 3、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度； 4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 5、主管失效备管自动支援及加强功能； 6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠； 7、程控、遥控、手控多控消毒运行； 8、风速高、中、低可选； 9、双通道立体式出风，循环风量大； 10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段； 11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能； 12、外设防滑扶手，推拉移动自如。 二、主要技术参数： 1、适用体积：130m3 2、外形：移动式 3、外观尺寸：55cm×43cm×93cm 4、循环消毒风量：≥1300m3/h 5、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.44×103μW/cm2 6、消毒功率：≤400W 7、紫外线管寿命：≥5000h 8、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2 9、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 10、负离子发生量：≥6×106个/cm3 11、额定电压：AC 220V±22V 12、额定频率：50Hz±1Hz 13、噪音：≤55dB(A) 14、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 15、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） 16、安全防护类型：I类 | 8 | 台 | 7500.00 |
| 商务及其他要求 |  |  |  |  |  |
| 一、投标产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。相关部件及服务须满足本项目需求中各项要求。所有产品除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。 - 二、售后服务方面： 1、售后服务基本要求（相关费用应包含在投标报价中）： a、三包要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 b、质保期最少不得少于 12 个月。（自验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中有要求的，按其规定执行） 免费保修（维护）期内如有非人为的损坏，提供维修及更换服务，提供终身维修服务。免费维护期满后提供有偿维护,维护费收取标准由投标人或者投标产品生产厂家根据具体情况提出方案后报采购人审核,经双方协商后确认收费标准。 c、免费送货上门、安装、调试，货物送货上门，按采购人要求安装、调试验收合格，提供现场技术培训（包括提供完善的产品使用操作培训、中文操 作手册等），保证使用人员正常操作设备的各种功能。 d、免费保修（维护）期内提供上门维修服务（含免费更换零部件、免人 工费、维修费）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、 类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责更换整件产品。 e、免费提供每周 7 天,每天 24 小时不间断的电话支持服务，解答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；定期回访、维护；免费保修（维护）期内接采购人报障电话 2 小时内响应，一般故障24小时内修复；严重故障12小时内修复。 f、提供现场安装服务和技术后援支持，技术支持的方式包括：电话技术支持服务，现场技术服务、定期巡查服务，技术升级服务等。 2、投标人根据售后服务基本要求，于投标文件中必须提供售后服务承诺书，否则，投标无效。 3、投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件提供相应的售后服务增值方案，该方案可从内容的针对性、合理性、可行性等方面进行编制，包含但不限于：①免费安装（实施）方案；②故障出现解决方案；③免费技术培训方案；④免费保修期外维修方案；⑤其它优惠方案等。 三、其他要求： （1）投标报价为采购人指定地点的现场交货价； （2）投标报价包含货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）投标报价包含运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）投标报价包含必要的保险费用和各项税费； （5）投标人于投标文件中必须提供所投本项目第 1 项产品“医用中心供氧、吸引、呼叫对讲系统”中医用中心供氧及吸引系统、医用分子筛制氧系统必须提供医疗器械产品注册证、第2项产品“医用多功能病床（含床头柜、床上用品）”、第3项产品“全自动血液细胞分析仪”、第7项产品“电动洗胃机”、第8项产品“心电监护仪”、第9项产品“十二导心电图机”、第10项产品“全自动电解质分析仪”、第12项产品“便携式除颤仪”、第14项产品“自动控制型压力蒸汽灭菌器”、第19项产品“电针治疗仪”、第20项产品“三维电脑多功能牵引床”、第21项产品“不锈钢诊查床”等产品相应、完整且合法有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）或《第一类医疗器械备案凭证》复印件，否则，按否决投标处理。 四、核心产品：第1项“医用中心供氧、吸引、呼叫对讲系统”。 五、交付使用时间： 中标人与采购单位签订合同后，中标单位须在10 天内送货到采购单位指定地点,20个日历日内完成全部安装调试，交货地点：采购单位指定地点。 六、付款方式： （1）签订合同后的5个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的30%的预付款，货物进场并经采购人初步验收合格后，5 个工作日内支付合同金额的20%，中标供应商完成整体项目并经采购人验收合格之日起，采购人在 10 个工作日内支付项目合同金额的 40%，中标供应商以转账、电汇形式等非现金形式将5%的质保金转入采购人指定账户后，5 个工作日内支付合同金额的10%。5%作为质保金，在一年内无相关质量问题或有问题而处理好后一年后的 15 个工作日内一次性付清。 七、本项目采购预算金额：￥2547200.00元，投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。 八、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 九、中标供应商提供的货物验收不合格的，采购人有权解除合同，同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其中标资格，追究其法律责任。 |  |  |  |  |  |

## 第四章 评标办法及评分标准

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的价格分、技术分、业绩分、售后服务分、政策功能（节能、环保、广西区内产品等）等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分…………………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

②投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×50分

投标人评标报价金额

2.技术分……………………………………………………………………………………………………32分

（1）技术参数（20分）

技术参数全部满足招标文件要求的，得20分。

技术参数不满足招标文件要求的(负偏离):带“★” 号的技术参数，有一项不满足的扣5分；不带“★”号技术参数，有一项不满足的扣2分，投标人应按招标文件要求提供技术证明文件，否则视为不满足。(此项不计负分，扣完20分为止)。

- 投标产品的先进性（5分）

- 所投医用分子筛制氧系统属于政府采购两型产品并能提供政府采购两型产品名单公示截图的，得5分。

- 管理体系（5分）

核心产品制造商同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T50430工程建设施工组织质量体系认证证书、GB/T29490知识产权管理体系认证证书、GB/T31950企业诚信管理体系认证证书的得5分，每缺一项扣1分。

（以上证书认证范围须含有医用分子筛制氧系统、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用气体报警系统、医用传呼系统或病房护理系统，提供证书复印件）。

- 专业人员资质（2分）

核心产品制造商驻本项目的技术负责人同时具有中级（含中级）以上职称证书、机电工程专业二级（含二级）以上建造师注册证书及特种设备检验检测人员执业注册证书的得2分,没有或不齐全的不得分(提供证书复印件及社保证明）。

3、业绩分…………………………………………………………………………………………………… 3分

投标人所投核心产品2017以来具有同类产品的业绩证明文件，每份业绩得 1分，满分3分。（投标人须提供合同和中标通知书复印件，否则不得分）

4、售后服务分…………………………………………………………………………………13分

（1）基本分：满足招标文件售后服务要求的，得基本分1分。

（2）评委根据投标人提供的售后服务增值方案：包含免费安装（实施）方案、故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等内容的针对性、合理性、可行性等方面进行独立评审并独立打分，本项最多得 6分：

①针对性、合理性、可行性评定为一般的，得 2分；

②针对性、合理性、可行性评定为良好且投标人能提供现场勘察证明的（正本放原件，副本放复印件），得4分；

③针对性、合理性、可行性评定为优秀且投标人能提供现场勘察证明的（正本放原件，副本放复印件），得6分。

注：投标人未提供增值服务方案的，相应不得分。

（3）核心产品制造商在广西设有常驻分支机构，可确保提供及时服务的得2分，不能提供计0分（提供核心产品制造商分支机构营业执照复印件）；

（4）核心产品制造商具有GB/T 27922-2011商品售后服务评价认证证书且认证等级为五星级的得2分（提供证书复印件）；

（5）核心产品制造商的售后服务负责人同时具有机电工程专业中级（含中级）以上职称证书及高级售后服务管理师资格证书的得1分（提供人员证书复印件及社保证明）；

（6）核心产品制造商的售后服务人员同时具有固定式压力容器操作特种设备作业人员证（作业项目代号：R1）及高级售后服务管理师资格证书的得1分（提供人员证书复印件及社保证明）。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）……………………………………………………………2分

（1）节能产品分（满分1分）

投标产品纳入财政部公布的《节能产品政府采购清单》目录（提供目录复印件）。

（2）环保标志产品分（满分0.5分）

投标产品纳入财政部公布的《环境标志产品政府采购清单》目录（提供目录复印件）。

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得0.5分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分＝1＋2＋3+4+5

（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序，总分排名第一的推荐为本项目中标候选人（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）。评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、

地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

签订合同后的5个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的30%的预付款，货物进场并经采购人初步验收合格后，5 个工作日内支付合同金额的20%，中标供应商完成整体项目并经采购人验收合格之日起，采购人在 10 个工作日内支付项目合同金额的 40%，中标供应商以转账、电汇形式等非现金形式将5%的质保金转入采购人指定账户后，5 个工作日内支付合同金额的10%。5%作为质保金，在一年内无相关质量问题或有问题而处理好后一年后的 15 个工作日内一次性付清 。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5 %，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额10%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向起诉方法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报资源县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

（正/副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

日期：

投标文件目录

- 一、投标报价表

- 二、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）；

（5）投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照“三证合一”的或为自然人的除外）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（7）投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》（必须提供）；

- 三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2)“采购需求”需提供的有效证明文件；

a、第 1 项产品“医用中心供氧、吸引、呼叫对讲系统”中医用中心供氧及吸引系统、医用分子筛制氧系统必须提供医疗器械产品注册证、第2项产品“医用多功能病床（含床头柜、床上用品）”、第3项产品“全自动血液细胞分析仪”、第7项产品“电动洗胃机”、第8项产品“心电监护仪”、第9项产品“十二导心电图机”、第10项产品“全自动电解质分析仪”、第12项产品“便携式除颤仪”、第14项产品“自动控制型压力蒸汽灭菌器”、第19项产品“电针治疗仪”、第20项产品“三维电脑多功能牵引床”、第21项产品“不锈钢诊查床”等产品相应、完整且合法有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）或《第一类医疗器械备案凭证》复印件（必须提供）；

- b、“采购需求”中其他需提供的有效证明文件；

- （3）售后服务

a、售后服务承诺书（必须提供）；

b、售后服务增值方案（如有，请提供）；

c、售后服务中其他需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （5）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （6）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）投标人2018年度以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（8）投标人所投核心产品2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人或投标产品制造商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西建澜项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交投标文件正本一份，副本肆 份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期（质保期）: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

- 二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）

授权委托书（格式一）

- 致：广西建澜项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西建澜项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，营业执照为“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）

- 投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，营业执照为“三证合一”的或为自然人的除外）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

- 致：广西建澜项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

7.投标人必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.“采购需求”需提供的有效证明文件；

a、第 1 项产品“医用中心供氧、吸引、呼叫对讲系统”中医用中心供氧及吸引系统、医用分子筛制氧系统必须提供医疗器械产品注册证、第2项产品“医用多功能病床（含床头柜、床上用品）”、第3项产品“全自动血液细胞分析仪”、第7项产品“电动洗胃机”、第8项产品“心电监护仪”、第9项产品“十二导心电图机”、第10项产品“全自动电解质分析仪”、第12项产品“便携式除颤仪”、第14项产品“自动控制型压力蒸汽灭菌器”、第19项产品“电针治疗仪”、第20项产品“三维电脑多功能牵引床”、第21项产品“不锈钢诊查床”等产品相应、完整且合法有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）或《第一类医疗器械备案凭证》复印件（必须提供）；

- b、“采购需求”中其他需提供的有效证明文件；

3.售后服务

a、售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

b、售后服务增值方案（如有，请提供）

售后服务增值方案（格式）

包含但不限于： ①免费安装（实施）方案；②故障出现解决方案；③免费技术培训方案；④免费保修期外维修方案；⑤其它优惠方案等。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

c、售后服务中其他需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.附实施人员的身份证、毕业证、资格证等相关材料。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

6.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

7.投标人2018年度以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

8.投标人所投核心产品2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（如有，请提供）

9. 投标人为生产厂家的，投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）

10.投标人或投标产品制造商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

11. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

12. 如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料（如有，请提供）

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函（如有，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）