一、数码裂隙灯显微镜   一台     国产

技术参数：

1.光学体技术参数

1.1显微镜类型：上光源平行夹角式（伽利略型）

1.2显微镜总倍率：6X  10X  16X  25X  40X

1.3改变倍率形式：转鼓式五档变倍

1.4目镜：12.5X

1.5屈光度调 节：+5D ~--5D

1.6裂隙照明：五档调光

1.7裂隙高度：0mm ～ 14mm连续可调

1.8裂隙宽度：1mm ～ 14mm连续可调

1.9光斑直径：φ14、φ10、φ5、φ3、φ2、φ1、φ0.2（mm）

1.10裂隙角度：0°--180°可旋转

1.11裂隙前倾：5°、10°、15°、20°

1.12放大率：0.794 X

▲1.13滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片、浅黄、红外

1.14固视标：红色发光二极管

1.15照明灯泡：德国OSRAM  12V/50W卤钨灯泡

1.16配置前置镜和弥散镜，预留眼底激光接口

▲1.17自带Dicom 3.0接口，可接入医院的HIS系统，PACS系统，支持医疗网络化。

2.数码采集及图像分析系统

▲2.1数码图像采集方式：专业彩色数字图像采集器  分辨率≥1620万像素

静态/动态采集方式

具备软件控制参数设置

▲2.2配置同步闪光照明补偿系统

2.3配置同轴背景光照明补偿系统

▲2.4专业裂隙灯图像处理软件：设备原厂原装，通过了省级信息产业部门登记认证

▲3.通过了ISO9001，ISO13485国际质量体系认证，通过了欧盟CE认证；

二、自动电脑验光仪  一台     国产

技术参数：

▲1.电脑验光：

1.1球镜：-30.00D至+25.00D (VD = 12 mm) (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

1.2柱镜：0至±12.00 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

1.3轴位：0至 180° (1° / 5°增量）

1.4最小可测量瞳孔直径：Ø2mm

▲2.角膜曲率：

2.1曲率半径:5.00至13.00mm（0.01mm增量）

2.2屈光力:25.96至67.50D  n=1.3375（0.01/0.12/0.25D增量）

2.3柱镜:0至±12.00D（0.01/0.12/0.25D增量）

2.4轴位:0至180°（1°/5°增量）

2.5矢高测量：从中心起每25°测量（上侧，下侧，鼻侧，颞侧）

3.瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm (1mm增量)

近用28至80mm（1mm增量）近用距离40 mm

4.瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0 mm (0.1 mm增量）

5.角膜大小测量（CS）: 10.0至14.0mm（0.1mm增量）

▲6.双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）

▲7.视力比较（模拟戴镜效果）

▲8.散光预矫正功能

▲9.CAT（白内障）模式：屈光间质混浊测量模式

10.隐形眼镜度数测量

▲11.测量方式：自动/手动

▲12.显示：6.5英寸可倾斜式彩色LCD液晶屏

13.打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机

三、角膜内皮显微镜  一台      进口

技术参数：

1.内皮细胞影像测量：

1.1▲测量时间：2秒内

1.2捕捉图像区域：0.25 (宽) x 0.55 (高) mm

2.角膜厚度测量：

2.1测量范围：300至1000μm，增量1μm

2.2精度：±10μm

3.▲测量位置：角膜中心1点 ,旁中心8点（5°视角,45°间隔）,周边6点（27°视角,60°间隔）

4.▲操作方式：X-Y-Z轴3D自动追踪测量/手动测量

5.显示器：可倾斜式8.4英寸彩色触摸LCD屏幕

6.测量方式：非接触式

7.▲测量结果：细胞密度、细胞数量、最大最小细胞面积、平均细胞面积、六角形细胞数、细胞比例、标准偏差、异常系数、角膜厚度等

8.显示模式：原始图像、细胞轮廓、细胞面积、细胞形式（单眼图像模式下，还可提供面积和形式的直方图）

9.打印机：内置热敏自动切割打印机，外接彩色打印机

10.▲15点测量，每点一次拍摄16张图像，选择最优的8张图做分析数据，自动计算分析

11.接口：LAN,USB,视频输出（BNC视频打印接口）

四、眼科手术系统  一台      进口

技术参数：

1.灌注

1.1灌注压：由灌注杆的高度控制,可调范围30-90cm

1.2开始/停止：由节流阀控制

2抽吸

2.1抽吸泵：蠕动泵

▲2.2负压范围：0至650mmHg(增量为5mmHg）

2.3负压控制：固定值/线性值（根据脚踏板压下量控制）

2.4流速范围：1至60 mL/min (增量为1 mL/min)，受抽吸泵转速控制

2.5流速控制：固定值/线性值（根据脚踏板压下量控制）

2.6前房平衡：灌注平衡

2.7回流：灌注回吐

3.超声波

3.1频率：40kHz±10%

3.2频率调谐：自动调谐

3.3功率输出：显参照最大振幅（100%）

3.4功率输出范围：0至100 % (增量为5 %)

3.5输出模式：连续，脉冲，递增（爆破，自动脉冲系统APS Plus ,可变脉冲系统VIS可选）

3.6输出控制：固定值/线性值

3.7针头震动范围：100μm

3.8脉冲：1至20pps（增量为1pps），25至100pps（增量为5pps）

3.9占空率：10至90%(增量为5 %)

3.10增量控制开启时间：5至10ms（增量为1ms）

4.玻璃体切割器

▲4.1动力源：气动驱动系统，内置空气压缩机

4.2切割速率：连续，100至1000cpm (增量为100cpm）

5.电凝

5.1频率：515kHz±1%

5.2输出：最大10 W (输出载荷为90Ω.)

5.3输出设置：0至100 % (增量为5 %)

6.超乳针头

6.1针头形状：直口，喇叭口，12º喇叭口弯曲探头，微型喇叭口

6.2支持针头类型：19G、20G、21G、23G

▲6.3切口：最小切口1.8mm

▲7.耗材：I/A管道、针头、超乳手柄及前节玻切头均可高温高压重复消毒使用

8.显示

▲8.1显示屏：10.4英寸彩色触摸液晶屏

▲8.2系统：支持9种语言，并含有全中文操作系统，附带语音提示功能

▲8.3操作辅助：内置可视化操作流程

9.脚踏板：

9.1具有线性/定性控制两种方式

9.2操作程序全程脚踏可控

9.3脚踏设有三个档位，脚踏行程可调

9.4支持回吐功能

五、手术显微镜  一台     进口

技术参数：

1.原装进口，品牌国别与生产地必须一致

2.具有防反光多涂层复消色差光学系统（含变倍系统及物镜）

3.电动变倍系统，变倍比1：6

4.放大倍数：3.4ⅹ-20.4ⅹ(10倍目镜／200毫米物镜时)

5.双目镜筒：180度主刀镜

6.目    镜：10ⅹ

7.目镜屈光补偿：+5D到-8D

8.物    镜：f=200毫米

9.调焦范围50MM

10.具有智能景深增强系统

11.助手镜：独立调焦变倍助手镜系统

12.XY水平移动调节范围：60毫米x60毫米，带有“自动复位”按钮：X-Y水平移动系统及聚焦自动回复至初始位置，智能待机位置设计。

13.照明系统：SCITM立体同轴照明系统

14.滤光片

14.1内置408 nm 防紫外线滤光片

14.2减少蓝光滤光片

14.3视网膜保护装置

15.光源：卤素灯光源，备用灯泡具有完全自动切换功能，冷光源，光纤传导

16.控制单元触摸屏显示面板：20组户参数设置，具有亮度、变倍速度、变焦速度、XY平移速度、故障诊断码等参数显示

17.支架系统：落地式支架，承重14Kg

18.脚踏：14功能全封闭防水脚控

19. 带摄录像系统

六、眼科光学相干断层扫描仪 一台     进口

技术参数：

1.OCT 成像参数

1.1 扫描方式：频域OCT

1.2 扫描光源：880nm

1.3 扫描部位：眼底视网膜

1.4 A-Scan

▲1.4.1变频扫描：53000A-scan/s、26500A-scan/s、13250A-scan/s ，

三种扫描频率，应对光路清晰度不同的患者

1.4.2 扫描深度：2.1mm

1.4.3 轴向分辨率：数字：4μm

1.5 B-Scan

1.5.1 扫描模式：眼底扫描：线扫、十字扫、黄斑地图扫、多线十字扫、黄斑放射线扫、视盘圈扫、视盘地图扫、视盘放射线扫；以上扫描方式的位置、方向、长度、线间隔都可调，固视标位置也可调

1.5.2 扫描范围：X：3-12mm ；Y:3-9mm；

1.5.3 扫描密度：1024×64；512×128；256×256

1.5.4 平面分辨率：数字X-Y：3μm

1.6 图像采集时间：512×128=1.6s

2.眼底相机成像参数

2.1 类型：免散瞳眼底相机

2.2成像

2.2.1 视场角：45°（33º 小瞳孔摄影模式）

2.2.2 放大率：×0.36

2.2.3 分辨率：中心区域：60线对/mm或更多

中间区域：40线对/mm或更多

周边区域：25线对/mm或更多

▲2.2.4 像素：内置相机，1200万像素

2.2.5眼底点距：4.3μm

2.3光源：氙气闪光灯

2.3.1 额定功率：300 W·s

2.3.2 闪光强度范围：17级

2.3.3 闪光强度调节增量：0.25EV

2.4 扫描速率：1.8帧/秒

2.5 扫描模式：单张、全景拼图、立体视盘

3.操作参数

3.1 固视方式：

3.1.1 内固视灯：矩阵LED

3.1.2外固视灯：红/绿

3.2眼底监控影像

3.2.1光源：880nm

3.2.2 眼底视场：40º×30º

3.3对焦

3.3.1 手动对焦：垂直移动范围：32mm

水平移动范围：前后：36mm；左右：85mm

3.3.2 优化对焦范围：上下：±16mm

左右：±5mm

前后：±5mm

3.3.3下颌托移动范围：62mm

3.4拍摄

3.4.1 眼位追踪：三维自动眼位追踪，补偿固视丢失和眨眼

3.4.2 拍摄方式：对焦后自动拍摄，一次拍摄同时完成OCT图像和眼底彩照

▲3.4.3 拍摄界面：标准模式：线扫+眼底彩照，以眼底相机为主，简单快捷

专业模式：多种OCT扫描模式可选+眼底彩照，以OCT为主，专业细致

3.5 最小瞳孔直径：OCT：2.5mm

眼底彩照（常规）：4.0mm

眼底彩照（小瞳模式）：3.3mm

3.6 调焦范围：-33D～+35 D

3.7 工作距离：45.7mm

4.软件分析

4.1视网膜成像：视网膜6+1分层，各层测量；

4.2视网膜厚度图：全视网膜厚度分析，分区分析，与数据库对比；

4.3 GCC厚度图：神经节复合体（ILM-IPL）厚度分析，分区分析，与数据库对比

4.4视盘厚度图 ：视盘数据分析，神经纤维层厚度（RNFL）分析，对比数据库，计算杯盘比数据列表

▲4.5 数据库：自带亚洲人正常眼轴数据库（9×9mm）

自带亚洲人长眼轴数据库（9×9mm）

4.6 3D图像：视网膜三维重建，重建各个分层（Surface）和各个区域（Volume）

4.7 En Face：断层成像重建后的截面图，分析截面变化

4.8 随访对比分析：随访患者眼底病情变化，横向对比随访检查结果，评估治疗效果及进展

5.数据与网络

5.1 数据传输：DICOM，USB，LAN，eSATA

5.2 数据接口：USB 2.0（B型）：1个，USB 3.0（B型）：1个

6.外部硬件

6.1 显示器：主机：可倾斜式8.4英寸彩色触屏

6.2 打印机：彩色打印机

七、光干涉式眼轴长测量仪  一台    进口

技术参数：

1.光学测量：

1.1轴长（AL）：

1.1.1测量范围：14至40mm（精度：0.01mm）

1.1.2测量光源：波长为830nm SLD（精度：±10nm）

1.2双迈尔环测量：

▲1.2.1测量点数：双迈尔环(360点x 2)

1.2.2测量面积：∅2.4mm/∅3.3mm

1.2.3光源：波长为970nm LED（精度：±20nm）

▲1.2.4角膜曲率半径（KM）测量范围：5至13mm（精度：0.01mm）

1.2.5角膜屈光度测量范围：25.96至67.5D（精度：0.01D）

1.2.6角膜散光度测量范围：0至±12D（精度：0.01D）

1.2.7角膜散光轴度：0至180°（精度：1°）

▲1.3Scheimpflug测量：

1.3.1前房深度（ACD）: 1.5至6.5mm（精度：0.01mm）

1.3.2中央角膜厚度（CCT）: 250至1300 μm（精度：1μm）

1.3.3测量光源：波长为470nm LED（精度：±20nm）

1.4角膜直径测量（WTW）：

1.4.1测量范围：7至14mm（精度：0.1mm）

1.4.2测量光源：波长为525nm LED（精度：±20nm）

1.5瞳孔直径（PS）：

1.5.1测量范围：1至10mm（精度：0.1mm）

1.5.2测量光源：970nm LED

▲2.测量速度：10s内测量6组数据

▲3.超声测量

3.1测量项目：眼轴长度，前房深度，晶体厚度，玻璃体厚度

3.2轴长（AL）测量范围：12至40mm（精度：0.01mm）

3.3中央角膜厚度（CCT）：200至1300μm（精度：1μm）

3.4周边角膜厚度（PCT）：200至1300μm（精度：1μm）

3.5晶体厚度（LT）：2至6mm（精度：0.01mm）

▲4.测量模式：自动测量/手动测量

▲5.追踪模式：X-Y-Z方向自动追踪

6. IOL计算公式：SRK, SRK II, SRK/T, Binkhorst , Hoffer Q , Holladay 1, Haigis，Camellin-Calossi， Shammas-PL

7. 工作距离：45mm

8. 固视目标：LED固视灯

▲9.显示器：可倾斜8.4英寸触摸彩色LCD屏幕

10. 打印机：自动进纸&自动裁纸行式热敏打印机

11. 连接端口：LAN, USB，视频打印机输出端口

八、台式蒸汽灭菌器  一台     进口

技术参数：

▲1.符合Ｂ级灭菌标准，用于眼科精密器械、超乳手柄、管腔类等耐高温高压手术器械打包灭菌和裸消灭菌。

▲2.有效内容积:	圆柱形锅体，有效容积 17升。

3.最大灭菌压力:  2.1bar，灭菌温度：134°、121°. 阶梯式升温

4.灭菌程序：具有5个灭菌程序，Ｂ级134°通用程序、Ｂ级134°眼科快速程序、S级134°眼科快速程序、121°度低温程序和朊病毒程序。

▲5.眼科快速程序：预真空灭菌全过程最快时间小于13分钟

6.134°灭菌时间：3.5min、5.5min、20.5min(不同程序有所变化)。

7.强力膜片式负压真空泵，自带有冷凝装置。

8.抽真空次数：3次脉动预真空和 1次后持续抽真空干燥。

9.实际最大真空度：-0.92Bar

▲10.无需外接上下水冷却。

11.强力负压真空干燥：对于难度大的干燥任务，可选择额外干燥功能，时间延长50%。

12.可视性自动分离独立净水箱和废水箱，保证灭菌用水不得循环使用。

13.可实时显示灭菌水的电导率数值，对水质进行实时检测。

14.过热保护系统：蒸汽罐内外设有2个热敏器件,如有超温现象自动立即停止加热。

15.缺水保护系统：设有缺水保护探头，自动提醒加水功能。

16.压力保护系统：当压力超出设定值时会自动卸压，保证使用安全。

17.门锁:自动电子锁与手动机械锁双重保障，安全可靠.

18.配置原装灭菌盒、1000次滤纸和2个活动托盘。

19.存档功能：灭菌器内可以储存40锅物理检测报告（包括温度、压力、时间）。

▲20.装载量：5千克器械；1.8千克织物

九、屈光筛查仪  一台     国产

▲1．双目屈光检测（全自动）

2．球面度DS

2.1范围：﹣7.50--﹢7.50

2.2分辨率：0.25D/0.01D

2.3精度：±0.50D

3. 轴面度DC

3.1范围：0.00D--3.00D

3.2分辨率：0.25D/0.01D

3.3精度：±0.50D

4. 轴位Axis

4.1范围：1-180°

4.2分辨率：1°

4.3精度：±5°

5. 瞳孔直径Pupil size

5.1范围：4.0-9.0mm

5.2分辨率：0.1mm

5.3精度：±0.1mm

6. 瞳距

6.1范围：35-80mm

6.2分辨率：1mm

6.3精度：±1mm

7. 固视方向：0-20°

▲8. 工作距离：1m±5CM

9. 测量时间：1s

10. 固视目标：随机闪烁，声音刺激

11. 可测红光反射、眼球震颤

12. 数据接口：wifi + USB

13. 打印机接口：USB

14. 电池：可充电锂电池，续航6小时，可更换

15. 显示器：5吋触摸显示屏

16. 可选散瞳

十、角膜地形图仪   一台     进口

技术参数：

1. 光学测量：

1.1测量范围：0.25-11 mm

1.2测量屈光力范围：10-100 D

1.3测量视野范围：H12.5mm x V10.5mm

1.4 Placido环：32

1.5分析点：102000

1.6测量点：9600

1.7视力焦点距离：65 mm

2. 覆盖范围：

2.1宽度范围：350 mm

2.2深度范围：350 mm

2.3高度范围：430 mm（±15 mm）

3. 重量：5.5Kg

4. 电源要求：通过USB变频箱提供12伏、500毫安的直流电

5. Medmont软件版本：6.1.1及以上

6. 计算机最低要求：应符合IEC 60950的要求，电源有医用隔离变压器提供。Pentium IV、2.8GHz、512 MB随机存储器、80GB硬盘、1 x USB2端口、Windows 7或Windows 8以及17”监视器。

7. 打印机：符合IEC 60950的要求，气泡喷墨/激光打印机，彩色/黑白

8. 连接端口：LAN, USB

十一、验光配镜组合     一套      进口

验光头技术参数：

▲1.测量范围：

1.1球镜：-29.00至+26.75D (增量为0.12/0.25D/0.5D/3D)

-19.00至+16.75D (十字交叉柱镜测试，棱镜测试)

1.2柱镜：0.00至±8.75D (增量为0.25D/1D/2D/3D)

1.3轴位：0至180°(1/5/15°增量)

1.4瞳距(PD)：48至80mm

50~74mm（近视距离35CM时）

54~80mm（辐辏时的远用PD）0.5/1.0mm间隔

1.5棱镜：0至20Δ(0.1Δ/0.5Δ/2Δ间隔)

▲2.辅助镜片：十字交叉柱镜镜片(±0.25D,±0.50D,±0.25D自动十字交叉柱镜镜片)，遮挡镜，小孔镜（直径2mm），红/绿镜片，偏振滤光片（45°，135°），固定十字交叉柱镜镜片（±0.50D），检影镜用球镜镜片（+1.5D/-2.0D），红色马氏杆，固定分离棱镜，双眼平衡分离棱镜，水平隐斜视分离棱镜，垂直隐斜视分离棱镜，固定十字柱镜+水平隐斜视分离棱镜，双眼开放雾化（单只眼睛可以0.5Δ为增量更改）

▲3.视野: 40°（VD=12mm），39°（VD=13.75mm）

▲4.近视力验光距离：350至700mm(50mm增量)

5.近视力灯：白色LED

6.前额托调节范围：14±2mm

7.顶点距离标记：12mm，14mm（13.75mm），16mm，18mm，20mm

8.水平调节：±2.5°

▲9.显示：8.4英寸点阵式可翻转触摸彩色LCD屏

▲10.程序更新和版本升级可通过CF卡完成，简单而迅速，大幅度扩充仪器潜在功能

视力表投影仪技术参数：

1.投影距离：2.9到6.1米

2.投影放大比例：30倍(UK型25倍)（5米处）

3.视标：33种（UK型27种）

4.光栅功能：无光栅，单排光栅，单列光栅，单个光栅

5.滤光片：红/绿滤光片

▲6.视标转换速度：小于0.2秒

7.视标尺寸：UK型 250（W）×225（H）mm，直径250mm（5米处）

其它型330（W）×225（H）mm，直径275mm（5米处）

▲8.光源：3W白色LED，波长373到801nm

▲9.使用寿命：5万小时

▲10.视标亮度：230cd/ m2(5米处), 5级调节可变

全自动磨边机技术参数：

1.加工单元

▲加工模式：

倒边：自动加工：计算机计算倒边；指导加工

扁平磨边：抛光（PL-4型）、安全倒边、开槽

可加工镜片：塑料镜(片树脂)、高折射率塑料、太空、亚克力、Trivex、聚氨酯、玻璃

只能加工眼镜镜片，*折射率大于等于1.498的塑料镜片(树脂)被称作高折射率塑料镜片

▲加工范围:

周围加工（安全倒边）：

最大镜片直径：ø85毫米或以下（ø100 毫米以内）

最小镜片直径：柔性吸盘：扁平磨边ø34.5×21.5毫米，倒边ø35.5×22.5毫米

迷你吸盘：扁平磨边ø24.5×19.9毫米，倒边ø25.5×20.9毫米

最小镜片直径取决于吸盘形状，镜片加工可能因为镜片形状而无法进行

开槽：最大镜片直径：与周围加工/扁平磨边相同

最小镜片直径：与周围加工/扁平磨边相同

▲可调节范围

框心距：30.00至99.50毫米（增量0.25毫米）

瞳距：30.00至99.50毫米（增量0.50毫米）

1/2 瞳距：15.00至49.75毫米（增量0.25毫米）

光学中心高度：-15.0至+15.0毫米（增量0.1毫米）

尺寸调节：-9.95至+9.95毫米（增量0.05毫米）

倒边位置：-10.0至+10.0毫米（增量0.1毫米）

▲磨轮配置（PL-4型）：塑料粗磨磨轮：直径100毫米，宽度17毫米

玻璃粗磨磨轮：直径100毫米，宽度17毫米

细磨磨轮：直径100毫米，宽度22.5毫米

细磨磨轮：直径100毫米，宽度12.5毫米

▲镜片夹紧：夹紧方法：电气系统；夹紧压力：45±3kgf

给水系统: 循环系统 /直接系统

2.扫描单元

扫描方法: 自动3-D双眼扫描

框心距测量: 可用

镜框夹紧: 一触式自动夹紧

铁笔装配: 可在自动和半自动之间切换

测量范围: 1000点

▲测量精度: 镜框扫描±0.1毫米（ø45标准镜片周长误差）*自动校准后的扫描结果

3.其他功能

镜片布局：光学中心，镜框中心，双光

布局输入项：框心距，瞳距(1/2瞳距)，光学中心高度（垂直光学中心，瞳距，瞳高）

重磨：可用

外部通讯：RS-232C：2 个端口

控制出口：适用于泵1：1台；适用于泵2：1台；适用于真空：1个出口