第二章  招标项目采购需求

说明：

1. 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、本项目采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

5、投标人应注意下列内容：

1）招标文件中带“★、▲”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。未标注“★、▲”号的功能及技术指标中有负偏离（或未作响应），达 3 项（含）以上的投标无效。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

3）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

6、招标文件如有要求，投标人投标产品中的相关设备需按要求提供有关产品说明书或产品彩页，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。

| 序号 | 采购内容 | 项目要求及技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字彩色超声诊断系统 | （一）设备主要用途：主要用于腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。 （二）主机及技术参数要求： 1.通用功能 ★1.1高分辨率医用LCD显示器≥20英寸，自由三关节摇臂设计，可上下升降，全方位旋转。 1.2斑点噪声抑制技术，可调级别≥6 1.3扩展成像，支持凸阵、线阵、容积探头 1.4局部放大（支持前端、后端放大）≥12倍 1.5全屏放大，要求支持3种不同图像区域的显示模式，并提供图片证明。 1.6一键自动快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像 1.7 M型模式 1.8彩色M型模式 1.9彩色多普勒成像 1.10频谱多普勒成像 ★1.11主机一体化触摸屏≥10寸，可自由点击设定相关参数，操作简单快捷。 ★1.12空间复合成像：要求≥7线发射（提供曲别针实验证明图片） 1.13主机内置探头接口：≥4个 1.14自由臂三维成像 1.15二维灰阶模式 1.16谐波成像模式 ★1.17全方位解剖M型，M型取样线≥3条（提供证明图片） 1.18微细血流捕捉技术：要求屏幕上可以显示≥4级可调（提供证明图片） ★1.19 IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示（提供同屏测量前壁、后壁数据证明图片，提供测量结果的质量评估指标） 1.20全中文操作系统界面 1.21原始数据处理，可处理原始数据 1.22穿刺引导功能，支持穿刺线角度及位置调节 1.23在预置中上传医院logo，并可在屏幕信息栏显示（提供预置中的上传证明图片） 1.24机器内置中文说明书，并可一键调出 2.探头规格 ★2.1标配四个探头（腹部探头、浅表探头、腔内探头、四维容积探头），探头具有自动冻结功能，有效提高探头寿命，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥4种 ★2.2腹部凸阵：≥80°，腔内探头角度≥200度（提供腔内探头最大角度证明图片） 2.3检查科目：一键切换探头及检查科目，探头切换界面检查科目可任意调整顺序。 2.4预设置参数一键捕获功能：可捕获更改、调节后的参数并进行存储 3.系统技术参数及要求 3.1二维灰阶成像单元 3.2彩色多普勒成像单元 3.3频谱多普勒成像单元 3.4、最大帧率: ≥220帧/秒 3.5、二维灰阶：≥256 3.6、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 ★3.7 取样容积大小：0.5mm～30mm（提供最大与最小取样容积证明图片） 4.测量功能 4.1具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 4.2妇产科测量：胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分 4.3自动产科测量，自动识别并自动计算胎儿评估指标 ★4.4自动NT测量 4.5膀胱容积自动测量 ★4.6频谱自动包络测量，≥10种数据同屏显示 5.四维成像软件功能： ★5.1成像模式≥5种 5.2原始数据储存 5.3获得的动静态数据可以PC兼容的动态、静态CD-RW刻录和存储。 5.4具备多模式成像功能 5.5具备图像魔术刀剪切功能 5.6具备超声断层声像 6.检查存储和管理 6.1检查存储 6.2≥1T硬盘 6.3多种导出图像格式：导出、备份图像数据资料 ★6.4同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像，剪贴板图像可一键选择隐藏或显示 7.连通性要求 7.1支持网络连接 7.2 DICOM 3.0基本组件 7.3视频/音频输入、输出 ★7.4内置USB接口≥5个 ★7.5超声助手，自助超声教学系统，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练，及病例分析（提供图片证明） （三）外设和附件 ★1.同品牌超声工作站一套，硬盘容量≥1T，系统免费升级； 2.彩色打印机一台 3.专业探头放置架≥3个 4.支持脚踏开关 | 套 | 2 |
| 2 | 县级区域影像数据中心 | 1、数据服务 1.1影像云存储及归档系统 支持对象云存储对象OSS存储 支持DICOM数据及非DICOM数据上传、浏览 可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据 支持影像压缩及长期存储 1.2 影像云数据服务客户端 支持Windows平台 支持安卓（Android）平台 支持苹果（iOS ）平台 1.3 数据获取 支持各类医技设备原始数据获取 支持各类医技诊断报告获取 支持第三方影像业务系统在诊断完成后数据同步上云 1.4 接口服务 与医院现有PACS系统对接服务 与医院现有HIS系统对接服务 与医院现有集成平台系统对接服务 移动端应用浏览服务 2、电子胶片服务 2.1 信息获取 支持通过二维码扫描关联浏览患者的检查报告和电子胶片等 支持通过推送的短信链接，直接调阅患者的检查报告和电子胶片等 支持通过App、公众号、小程序查询患者的检查报告和电子胶片等 2.2 信息分享 安全授权机制，提供专业保密授权机制和用户管理 一键分享，生成二维码，分享患者的原始报告、电子胶片、原始影像 ★分享转发后患者数据自动脱敏 2.3 信息浏览 支持DICOM影像的移动端浏览服务 ★支持基于云计算的在线图像处理及分析、原始数据“零下载”应用 具备测量、窗宽窗位调整、动态播放、平移、缩放等功能 CT值探针功能 电子胶片无级缩放模式 电子报告点击放大缩小模式 支持检查报告、电子胶片和 DICOM 影像浏览入口的分别排列。 电子报告点击放大缩小模式 电子胶片无级缩放模式 支持检查记录的时间次序排列；支持检查记录索引对检查机构的标注 支持超声动态图像报告，每个报告支持4幅15秒动态图像 云胶片界面支持完整的 JPG 或 PDF 格式检查报告浏览和直接触摸式滑动翻页 支持检查报告、电子胶片和 DICOM 影像浏览入口的分别排列。 3、电子健康档案 3.1 医技检查聚合 电子胶片及原始报告的归档排列 支持患者查看自己当前和历史检查报告和电子胶片 ★患者健康档案，时间轴展现 支持检查记录的时间次序排列 支持检查记录索引对检查机构的标注 4、报告解读服务 4.1 报告解读 支持在线对有疑问的报告随时咨询本次检查报告的诊断医生、及审核医生 患者报告自动发送给医生，48小时内可向医生发送消息沟通疑问。 在线通信支持图片，语音，文字等相关功能 4.2 状态查询：报告解读的订单可以查看报告解读订单状态 4.3 支付方式： 支持待支付、待解读、解读中、已完成、已取消、已超时等状态实时显示. 医生报告解读服务，支持微信、支付宝等支付方式 5、名医咨询服务 5.1 本院名医：支持本院医技学科专家提供在线咨询 支持本院临床学科专家提供在线咨询 5.2 本地名医：支持本地区医技学科学会委员提供在线咨询 支持本地区临床学科学会委员提供在线咨询 5.3 国内名医：系统支持接入全国知名专科医生集团及著名医学专家 5.4 支付方式：名医咨询服务，支持微信、支付宝等支付方式 6、医生应用 6.1 会诊服务 支持医技科室内、医院间病例讨论、跨机构专科与多学科、疑难病会诊。 支持异步及同步远程医疗协作服务 支持影像、超声、内镜等全医技会诊 支持多方1080P高清视频通讯 支持白板、桌面共享、群组IM等协同工具 6.2 医生应用 支持基于云计算的在线图像处理及分析、原始数据“零下载”应用。 支持DICOM影像的移动端浏览服务 ★支持移动端的实时三维后处理及分析应用 ★支持移动端的实时影像AI人工智能分析应用 6.3 放射医生会诊全终端图像处理服务 2D图像功能模块 支持基于云计算的在线图像处理及分析、原始数据“零下载”应用 具备测量、窗宽窗位调整、动态播放、平移、缩放等功能 CT值探针功能 MPR（多平面重建） MMPR（任意平面、任意角度重建） MIP(最大密度投影) MinIP(最小密度投影) MinRayIP（平均密度投影） 多平面重建 多曲面重建 VR（容积重建） 钙化积分分析 DSA血管三维重建 一键式冠脉提取 血管分析： 一键式全肺提取 一键去骨 MR弥散、灌注、神经束成像 6.4 放射医生全终端AI影像智能处理服务 冠脉CCTA辅助诊断应用 冠脉FFR-CT辅助诊断应用 新型冠状肺炎辅助诊断应用 健康肺辅助诊断应用 新冠肺炎辅助诊断应用 肺结核辅助诊断应用 儿童骨龄辅助诊断应用 肺结节辅助诊断应用 心胸比辅助诊断应用 肺炎辅助诊断应用 肋骨骨折辅助诊断应用 乳腺癌辅助诊断应用 四肢骨折辅助诊断应用 7、其他配套设备： （1）移动负压仪器车，1台，内仓：舱内多用医药，单层吊柜，上层吊柜为上掀门带安全锁，内嵌有机玻璃，柜体内可存放药品、设备、麻醉包、一次性医疗卫生用品等；舱内左侧双10L氧气瓶柜；医疗舱车体侧围及顶部采用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音；医用地板下置12mm多层阻燃板；自动充电及智能电源保护系统；自动上车担架配套担架舱；导航带到车后视、医疗舱内监控；医疗舱柜劈与地板接缝处全部密封胶处理。 （2）影像数据中心前置服务器，1台，板载双口千兆RJ45网卡 /XEON 6130*2 /散热片/DDR4 2933 32G*4 /3TB 3.5吋 7.2K SAS硬盘*3 /2GB SAS 12Gb 8口RAID卡 /竖插08盘12G SAS硬盘背板 /2000W电源模块*2 /双口1G RJ45网卡 /双口10G无模块光纤网卡 /10G SFP+多模光模块*2 /AMD FirePro W8100 8GB 显卡 /DP转HDMI线*1/滑轨。 （3）胶片打印机：1台，具备自动校正密度仪；支持胶片尺寸8*10、10*12、11*14、14*17；片盒数量：2个；输出速度：最快90张/小时。 （4）刷卡器：1套，单二轨；USB取电；磁头寿命至少50万次以上。 | 套 | 1 |
| 3 | 医用洗衣机 | 1.全不锈钢外表，美观大方，耐腐蚀性好。 2.本机具有洗涤后消毒灭菌功能，保障医院布草不受病菌污染。 3.电脑智能控制，全自动一键完成洗衣，自动操作，内置多种标准洗衣程序，用户也可根据实际洗涤要求编辑个性化程序，真正地随机应变。 4.采用高性能变频驱动系统，保证最低转速与最高转速稳定性，无级变速，加速平顺，节能省电。 5.创新的悬浮减震结构，配合高强度弹簧、阻尼，实现超低震动，无需地基安装，可放置楼层使用。 6.高强度大轴座，优质耐磨轴承，主轴承高精度同心，大大减少横向震动力矩，经久耐用。 7.人机工程学设计，大口径不锈钢门，单面冲孔双面抛光不锈钢内胆，方便装卸织物，减少织物的磨损。 8.加热系统有热水和蒸汽两种可选，大大提高衣物的洁净率。 9.用于各大医院、养老院、精神病院等医疗系统。 10.整机提供一年免费保修，终身维护。 11.主要技术参数： 洗涤量h/c：40kw 工作电压：380v 洗衣转速：36rpm/min 脱水速度：780rpm/min | 台 | 2 |
| 4 | 医用烘干机 | 1．全自动电脑智能控制，可任意调整烘干时间、烘干温度，并可以自动恒温。 2．大功率加热器配合风机最佳的风速、风量，达到高效的烘干效率，升温快，烘干时间短。 3．大口径装衣门，装卸衣物方便，转笼采用回转式，有效地减少衣物布质色泽的损伤。 4．采用省力传动结构，低功率运转电机配合优质三角皮带，静音、省电。 5．低温冷风循环功能，可有效地防止衣物不起皱，不变形，和取衣不烫手。 6．大面积毛绒收集网，易于清理毛绒杂物设计，确保风道畅通。 7．电加热、蒸汽加热、燃气加热等多种机型可选。 8．整机提供一年免费保修，终身维护。 9.主要技术参数： 额定量：28 h/c 电机功率：1.5kw 风机功率：1.1kw 电热功率：24kw 工作电压：380v 滚筒转速：38r/min | 台 | 2 |
| 5 | X线电子计算机断层扫描装置 | 1. 机架系统 1.1 滑环类型：低压滑环 1.2★ 扫描架孔径：≥72cm 1.3 扫描架倾角：≥±30° 1.4 探测器类型：固态稀土陶瓷闪烁晶体探测器 1.5 机架系统可遥控：具备 1.6★ 探测器排列数：≥32排 1.7 探测器单元 Z 轴最薄物理宽度：≤0.625mm 1.8 探测器Z轴总宽度：≥20.0mm 1.9 每排探测器单元数：≥850个 1.10 探测器物理单元总数：≥20736个 1.11 探测器采样率：≥4500views/圈 1.12 有效数据采集通道：≥40000个 1.12 三维激光定位系统：具备 1.13 机架冷却方式：风冷 2. 扫描参数 2.1★ 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.5s 2.2 0.5s、0.6s、0.7s、0.8s、1.0s及2.0s可选择的扫描旋转速度（360°） 2.3★ 每圈扫描层数：≥64层 2.4 最薄扫描层厚和最薄图像重建层厚：≤0.625mm 2.5 扫描视野：≥50cm 2.6 图像重建矩阵：≥1024x1024 2.7 图像最大显示矩阵：≥1024×1024 2.8 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s 2.9 单次螺旋扫描最大范围：≥175cm 2.10 3D 锥形束重建功能：具备 2.11 定位像最大长度: ≥175cm 2.12 最大螺距：≥1.5 2.13 扫描模式：定位扫描、轴扫、螺旋、电影扫描 2.14 10 毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准：具备 3. 球管及高压系统 3.1★ 球管阳极实际热容量（不含等效）：≥5.3MHU 3.2 球管阳极实际冷却率（不含等效）：≥815KHU/min 3.3★ 球管电压5档可选：70KV，80kV, 100kV, 120kV, 140KV 3.4 最大输出管电流（不含等效）：≥420mA 3.5 最小输出管电流：≤10mA 3.6 最小管电流步进：≤1mA 3.7 球管小焦点：≤0.5mm×1.0mm 3.8 ★ 球管大焦点：≤1.0mm×1.0mm 3.9 具有自动管电流调节功能 Auto-mA 3.10★ 高压发生器实际功率（不含等效）：≥50kW 4. 扫描床系统 4.1 可扫描范围：≥1800mm 4.2 扫描床最大移动范围：≥1950mm 4.3 扫描床垂直运动范围： ≥565mm 4.4 扫描床的最低高度：≤450mm 4.5 扫描床的最高高度：≥990mm 4.6 最大纵向进床速度：≥150mm/s 4.7★ 扫描床最大载重量：≥220kg 5. 图像质量 5.1★ 空间分辨率（0%MTF）：≥20LP/CM 5.2 密度分辨率：≤3mm@0.3% 5.3 Z轴分辨率: ≤0.3125mm 5.4 低剂量迭代技术：具备 6. 主控制台计算机系统 6.1 主频： ≥3.5GHz 四核CPU 6.2 内存：≥32G 6.3 硬盘：≥5T 6.4 高分辨率液晶平面显示器≥24寸，显示矩阵：≥1920×1200 6.5 图像重建速度：≥10幅/秒 6.6 DICOM 3.0网络接口，双向图像传输功能：具备 6.7 DICOM 3.0，所有传出及传入接口功能：具备 6.8 自动照相技术：具备 6.9 中文操作界面 6.10 自动语音系统及双向语音传输：具备 6.11 同步并行图像处理功能：具备 7. 主控台临床应用软件及功能 7.1 MPR功能 7.1.1 提供2D、AIP、MIP、MinIP四种图像绘制模式 7.1.2 提供曲线定义、编辑、删除功能 7.1.3 提供曲线批处理功能，由曲线数量、曲线间距参数指定 7.1.4 提供曲线批处理的播放浏览功能 7.1.5 提供横截面、冠状面、矢状面的斜切线定义功能 7.1.6 提供两种MPR批处理定义方式：协议自动定义、手动定义 7.1.7 批处理协议包含：层数、层间距、FOV、偏移量、角度 7.1.8 提供批处理协议的保存、另存为、删除及变更操作 7.1.9 提供MPR批处理的播放浏览功能，并可设置播放速度 7.1.10 可将MPR批处理结果保存到数据库或发送到胶片进行打印 7.1.11 可分别对横截面、冠状面、矢状面进行层厚设置 7.2 三维图像重建 7.2.1 提供组织内/外的剪切、撤销剪切及重置剪切功能 7.2.2 自动去除床板 7.2.3 去骨的功能 7.2.4 提供组织的追加、删除、阻光度设置、透过度设置功能 7.2.5 组织的一键提取方式：一键提取、直方图提取 7.2.6 组织的手动提取方式：手动提取、填洞、擦除、染色、腐蚀、膨胀、逐层添加/删除、投射添加/删除 7.2.7 提供组织的Undo和Reset操作 7.2.8 提供VR、SSD、AIP、MIP、MinIP等绘制 7.3 线束硬化伪影校正软件：具备 7.4 后颅窝图像优化技术（骨硬化）：具备 7.5 金属去伪影算法：具备 7.6 MPR/CPR/ SSD/MIP/VR：具备 7.7 最大及最小密度投影(MIP, MinP) ：具备 7.8 三维容积测量评估功能：具备 7.9 一键式容积重建：具备 7.10 三维 CT 内镜(CT VE) ：具备 7.11 一键式去骨功能：具备 7.12 造影剂自动跟踪软件：具备 7.13 儿童专用扫描协议：具备 8. ★ 原厂工作站并包含以下临床后处理功能 8.1 MPR 多平面重建 8.1.1 提供2D、AIP、MIP、MinIP四种图像绘制模式 8.1.2 提供曲线定义、编辑、删除功能 8.1.3 提供曲线批处理功能，由曲线数量、曲线间距参数指定 8.1.4 提供曲线批处理的播放浏览功能 8.1.5 提供横截面、冠状面、矢状面的斜切线定义功能 8.1.6 提供两种MPR批处理定义方式：协议自动定义、手动定义 8.1.7 批处理协议包含：层数、层间距、FOV、偏移量、角度 8.1.8 提供批处理协议的保存、另存为、删除及变更操作 8.1.9 提供MPR批处理的播放浏览功能，并可设置播放速度 8.1.10 可将MPR批处理结果保存到数据库或发送到胶片进行打印 8.1.11 可分别对横截面、冠状面、矢状面进行层厚设置 8.2 三维图像显示 8.2.1 提供组织内/外的剪切、撤销剪切及重置剪切功能 8.2.2 自动去除床板 8.2.3 去骨的功能 8.2.4 提供组织的追加、删除、阻光度设置、透过度设置功能 8.2.5 组织的一键提取方式：一键提取、直方图提取 8.2.6 组织的手动提取方式：手动提取、填洞、擦除、染色、腐蚀、膨胀、逐层添加/删除、投射添加/删除 8.2.7 提供组织的Undo和Reset操作 8.2.8 提供VR、SSD、AIP、MIP、MinIP等绘制 8.3 AVA 血管分析功能 8.3.1 自动分析血管：包含头颈分析、胸腹分析、下肢分析 8.3.2 自动去床板 8.3.3 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 8.3.4 提供七种窗口布局 8.3.5 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称 8.3.6 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 8.3.7 通过VR窗口对骨、血管、体进行组织间替换 8.3.8 多种组织提取工具：去骨、手动提取、填洞、投射追加/删除、膨胀、腐蚀 8.3.9 多种血管中心线的提取方式：单点提取、多点提取及手动绘制中心线 8.3.10 多种血管中心线编辑方式：编辑控制点、延长、连接 8.3.11 提供手动绘制及手动编辑两种轮廓线绘制方式 8.3.12 狭窄分析分析功能来定位血管的狭窄位置 8.3.13 提供在CPR窗口进行斑块定义并调整斑块定义范围功能 8.3.14 提供内窥镜模式对血管内部进行浏览 8.3.15 通过狭窄/斑块列表窗口观察血管截面数据信息 9 附件 9.1 头托 9.2 质控水模和床垫等 9.3 胸腹束缚绑带 10 备品、专用工具、资料及其他 10.1 设备维护专用工具（包括测试模体和测试维修软件） 10.2 操作手册等技术资料 | 台 | 1 |
| 6 | 数字化X线摄影系统 | 一、基本要求 1、功能要求：该设备主要用于人体全身X线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接PACS网络或者直接打印图像。 2、结构功能要求：整机采用一体式侧轨固定床结构（非独立地轨），手自一体式运动控制，高效便捷；配备无线平板探测器，检查全面无线缆缠绕。 二、技术要求 1．立式胸片架 ★1.1胸片架升降行程：≥1500mm 1.2胸片架中心距地面最小距离：≤390mm 1.3胸片架升降模式：全手动及全电动双模式操控 1.4胸片架与X线管具备自动跟踪功能 1.5胸片架内具备固定式滤线栅 1.6栅格比：10:1 2.X线管支撑装置 2.1X线管沿立柱垂直运动行程：≥1200mm 2.2X线管沿水平轴旋转范围：±180° 2.3X线管支撑立柱旋转范围：±180° 2.4立柱水平运动行程：≥1900mm ★2.4 X线管沿立柱升降模式：全手动及全电动双模式操控 3.固定式摄影床 3.1床面板尺寸：≥2200×800mm 3.2床面板上表面距离地面高度：≤650mm ★3.3床面板横向移动行程：≥980mm 3.4床面板纵向移动行程：≥260mm 3.5滤线器片盒移动行程;≥550mm 3.6滤线器栅比：≥10:1 4.X线管侧近台液晶触摸屏 4.1尺寸：＞9英寸 4.2材质：彩色lcd电容式触摸屏 4.3患者信息显示模块：具备 4.4曝光参数显示及调节模块：具备 4.5系统错误代码显示模块：具备 4.6实时摆位引导图示模块：具备 4.7屏幕自适应旋转功能：具备 4.8可实现APR体位预算数量：≥88种 5.无线遥控器 5.1遥控器信号传输：无线信号，方便技师在机房及操作间各个位置遥控设备的运动摆位 ★5.2无线遥控器功能：可实现设备的运动及自动跟踪控制，提供检验报告证明复印件。 6.X线球管 6.1管电压范围：≥40~150kV 6.2焦点尺寸：≤0.6/1.2mm 6.3大焦点功率：≥70kW 6.4阳极热容量：≥300kHU 7.高压发生器 7.1输入电源规格：380V 7.2标称输出功率：＞65kW 7.3逆变频率;≥450KHZ 7.4摄影管电流：≥10-800mA 7.5最小曝光时间：≤1ms 7.6最小电流时间积：≤0.1mAs ★7.7最大电流时间积：≥900mAs 7.8发生器参数状态可与采集工作站集成显示 7.9自动APR联动功能 7.10故障自诊断功能 8.无线平板探测器(两块) 8.1类型：非晶硅整板材质 8.2闪烁体材料;碘化铯 8.3成像尺寸：≥17×17英寸 8.4采集矩阵：≥3k×3k 8.5像素尺寸：≤139μm 8.6空间分辨率：≥3.6lp/mm 8.7动态范围：＞16bit 8.8图像预览时间：≤2s 8.9探测器承重：≥150kg 8.10数据传输：2.4G/5G无线传输 8.11探测器采用锂离子聚合物电池供电 8.12无线平板探测器可在胸片架或摄影床片盒内自动联机充电，无需手动拔插磁吸式充电头 9．采集工作站主机 9.1屏幕尺寸：≥21.5英寸 9.2分辨率：≥1920×1080 9.3操作系统：Win10 9.4 8G内存，1TB硬盘 10.软件系统 10.1自动从医院HIS系统或者RIS系统获取患者信息或者建立本地病历。 10.2多体型选择、自动APR联动及自定义参数设置 10.3 自动窗宽窗位调整、ROI窗宽窗位调节、灰阶变换，单幅或者多幅图像并行显示 10.4图像缩放功能：最适合图像，放大、缩小、局部放大、实际大小； 10.5图像翻转：左右翻转、上下翻转、90°翻转； 10.6图像滤波：降噪程度、骨骼层次、组织细节、对比度等； 10.7标注功能：文本标注、箭头等多种标注及删改； 10.8图像测量：直线测量、角度测量、矩形测量； 10.9图像调整：窗位增益、窗宽增益、灰度拉伸、负片反转、锐化、增强力度等。 10.10其它功能：图像移动、标注选择、图像裁剪等功能 10.11 DICOM功能及数据库管理：系统支持标准的DICOM3.0功能，可将数据传到其他的医学影像工作站 10.12多种胶片打印功能：支持多种尺寸的胶片打印方式 10.13多介质存储功能：U盘、移动硬盘等 10.14可以存储、检索、查询病历，还可以对病例进行删除、清理、浏览。 10.15打印诊断报告功能：增加了打印诊断报告功能，系统内置诊断报告模板和知识库可输出图文一体化报告 ★10.16具有球管热容量、高压发生器状态、平板探测器温度、曝光统计和剩余电量等实时监控功能； 10.17 具备探测器矫正功能 ★10.18具备职业病矽肺检查系统，x线剂量监控DAP系统，提供软件著作权证书复印件。 10.19具备故障远程在线诊断，远程实时维护检修、数据云存储、远程医疗诊断功能,提供软件著作权证书复印件。 10.20软件通过测试。 11．其他配套设备 11.1机架系统 1套 11.2无线平板探测器 1套 11.3高压发生器 1套 11.4 X线球管 1套 11.5无线遥控器 1套 11.6束光器 1套 11.7滤线栅 1套 11.8双向对讲系统 1套 11.9采集工作站 1套 11.10 胶片打印机 1套 | 台 | 2 |
| 7 | 心电图机 | - 导联：12导联同步采集、显示、打印 - 增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、AGC、分级增益：10/5mm/mV 、20/10mm/mV - 数字滤波器：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz - 定标电压：1mV±1% - 噪声电平：≤15uVp-p - 频率特性：0.05Hz-150Hz - ★时间常数：≥5S - 输入阻抗：≥50MΩ - 输入回路电流：≤50nA - ★抗击化电压：±650mV - ★共模拟制比：≥105dB - 节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道12导联任选. - 记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s. - ★记录纸：支持卷纸/折叠纸：规格：210mm，并具有12X1、6X2、6X2+1R、3X4+3R、3X4、一分钟节律导联、平均模板、自动分析、中文自动诊断报告等输出打印格式，可记录导联标记、增益、走纸速度、患者信息、分析报告等详细信息。 - ★5.7英寸单色液晶屏，带背光灯按键 - 交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 - 可存储最近2分钟12导联波形。 - 分析多达122种心律失常类型。 - 可存储回放300例病人数据,并可通过U盘,扩展内存容量。 - 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 - Cali-RecTM智能打印校正系统 - ★具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式 - 具有便携式提手 | 台 | 4 |
| 8 | 心电监护仪 | - 便携式一体化监护仪，固定式提手。 - 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。 - ★心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。 - 仪器重量≤2.8kg。 - ≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600，触摸屏。 - 具有双报警灯设计，独立的生理报警灯和技术报警灯，方便临床观察。 - ★屏幕亮度10-100级调节。 - ★支持中文手写输入。 - 心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 - 具有ECG全屏级联。 - ★心律失常分析≥26种。（提供证明文件） - 具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 - 血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 - ★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件） - 具有NIBP与血氧同侧测量功能。 - NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。 - NIBP具有辅助静脉穿刺功能。 - ★IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。（提供证明文件） - IBP监护可测量10余种压力项目。 - 呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。 - 具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。 - 具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。 - 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。 - 支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。 - 防液等级:IPXI。 - 监护仪使用寿命10年； - 支持连接同品牌中央监护系统。 | 台 | 6 |
| 9 | 全自动血凝分析仪 | - 测试方法： 具备免疫比浊法、发色底物法、凝固法三种方法 - 单项D-Dimer测试速度：≥95样本/小时 - 检测通道：≥13个,包含凝固法、免疫比浊法、发色底物法三种检测通道 - 孵育通道：≥18个，具备37℃的恒温控制 - 检测波长：405nm、575nm、660nm、800nm，可增配至6个波长 - 纤维蛋白原（FIB）测定：PT演算法和clauss法 - 样本位：样本盘≥50个，均可作为急诊位 - 试剂位：试剂盘≥24个，具备24小时冷藏功能 - 试剂针：试剂预热和可恢复式过热保护功能 - 急诊功能：5个独立急诊位，随时插入急诊并优先检测 - 混匀方式：旋涡式振荡混匀,以保证反应充分和结果准确性 - 反应杯：具备自动装载和卸载功能，一次性装载至少300个反应杯，支持不间断连续追加 - 光源：仪器光源灯均长寿命LED灯，有利于降低用户维护成本 - 打印：标配通用激光打印机 - 操作方式：外接电脑操控，标配电脑显示器 - 电源：a.c.100V~240V，50Hz/60Hz | 台 | 2 |
| 10 | 电解质分析仪 | - 测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH - 适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液； - ★测量技术：离子选择性电极 - 样品量: 60ul-150ul - 测量速度：≤25秒 - 测量范围、分辨率： - 测量范围 分辨率 - K 0.5—20.0mmol/L 0.01mmol/L - Na 15—200mmol/L 0.1mmol/L - Cl 15—200mmol/L 0.1mmol/L - Ca 0.1—6.0mmol/L 0.01mmol/L - pH 4—9 0.01 - ★七寸彩色超大高清晰触摸屏，人机互动式菜单，故障自动报警及排除，提高工作效率。 - ★具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有38个测试位（包括5个急诊位），每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样品位置和数量。 - 任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。 - 储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果，并可扩展到50000个以上；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据长达五年。 - ★进样一次，可升级同时测量出K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH 、Li、Mg、TCO2 、AG九项十一参数。 - 自动进样，自动定标，样品分析速度可调，从吸样到显示结果仅需25秒，内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，方便、快捷。 - 强大的质控功能，可打印质控图及质控统计参数。 - ★配具有原始管加样、条码扫描功能的全自动加样装置。 - 支持LIS联网系统，上传数据格式可选。 - 实时显示动态标本号码，备有RS-232通讯接口，RTC时钟管理。 - 仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量较多的大、中型医院。 24.★试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。 终身技术服务支持，免费软件升级；厂家设有400免费服务电话。 | 台 | 1 |
| 11 | 全自动血沉分析仪 | - 七寸彩色触摸屏 - 快速测量，操作简便，仪器测量全过程采用微机控制 - 测量有30分钟(对应魏氏法结果1小时)或60分钟(对应魏氏法结果2小时)，两种工作方式选择 - 可根据血样中红细胞沉降高度与时间提供红细胞沉降的动态图形 - 自动将检测温度下（15℃-32℃）的血沉结果修正至18℃时的血沉值 - ▲可同时对20个血沉测试管进行测试，最快测量速度可达40个样品/小时 - 可在血沉测试后，对离心后的血沉管进行压积测试计算 - 可输入15位数字的病人编号，支持条形码扫描输入 - 分析结果不仅在液晶显示屏上显示，还可用内装打印机打印测量结果 - 仪器设有RS-232标准接口，可与外部计算机连接，进行远距离通讯和数据处理. - 可存储样品测量结果（4000个样品） | 台 | 1 |
| 12 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 | 1、产品用途说明 1.1 适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑，泌尿系统、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。中位线同时配合碎石机器定位 1.2 ★要求为最新版本或者最新出厂机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求，提供上门免费升级系统版本 2、主要规格及系统概述： 2.1 主机彩色多谱勒超声波诊断仪包括： 2.2 15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器 2.3 ★探头接口2个，标配2个探头接口，全部激活，互相通用，支持热拔插 2.4 二维灰阶成像部件； 2.5 频谱多谱勒显示及分析系统； 2.6 ★彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量）；支持频谱多普勒 2.7 组织谐波成像；宽带频移谐波技术（PSHI） 2.8 斑点噪声抑制技术，要求多级可调；斑点噪声抑制技术（iClear） 2.9 图像局部放大功能； 2.10 具有组织特征成像≥2档可调。 2.11 可选配内置电池（内置电池在充满电后，连续正常工作时间≥1.5小时）； 2.12 支持语言，包括英语，中文（键盘输入、注释、操作面板等）； 2.13 ★具有空间复合成像技术，具有空间复合成像技术（iBeam） 3、测量和分析:(B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒) 3.1 一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长）； 3.2 妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析 3.3 心脏功能测量； 3.4 外周血管血流测量分析报告功能； 3.5 全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科； 3.6.多普勒测量及分析； 4、技术参数及要求 4.1.系统通用功能； 4.1.1 ★监视器:15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，同时显示器可独立调节角度。 4.1.2 主机探头接口数:2个，标配探头接口2个；全部激活，互相通用，支持热拔插 4.1.3 ★整机重量8.5kg（含电池）； 4.2.二维灰阶模式； 4.2.1 数字化声束形成器； 4.2.2 ★最大显示深度:35cm； 4.2.3 TGC:8段； 4.2.4 动态范围:≥140（可视可调）； 4.2.5 增益调节:B/M/D分别独立可调，100； 4.2.6 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件； 4.3. 探头规格； 4.3.1 频率:宽频带变频探头，两维和彩色独立变频； 4.3.2 凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥70度。 4.3.3 线阵探头具有≥5种频率的变频范围； 4.3.4 B/D兼用:凸阵:B灰阶/PW脉冲多普勒/Color彩色多普勒 线阵:B灰阶/PW脉冲多普勒/Color彩色多普勒； 4.3.5 凸阵，频率范围:2.0-4.0MHz； 4.3.6 ★线阵，频率范围:5.0-14MHz； 4.3.7 穿刺导向:探头可支持穿刺导向装置；支持穿刺引导辅助线 4.4. 彩色多普勒成像； 4.4.1 显示方式：B灰阶/C彩色多普勒、B灰阶/POWER能量多普勒、B灰阶/C彩色多普勒/PW脉冲多普勒； 4.4.2 多普勒频率≥2段可视可独立调节； 4.5.频谱多普勒模式； 4.5.1 显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW等； 4.5.2. 取样容积:0.5-20mm；可视可调 4.5.3 偏转角度:≥±6度(线阵探头)； 4.5.4 快速角度校正； 5、全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置： 5.1 数字化超声图像硬盘存储≥300G 5.2 3个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。 6、输入/输出信号: 6.1. 输入:USB、VCR，外部视频，RGB彩色视频； 6.2. 输出:复合视频，RGB彩色视频，VGA； 6.3. 支持DICOM3.0连接； 7、电影回放 7.1 所有模式下可用； 7.2 支持手动、自动回放； 7.3 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含：BMP，JPG，DCM，单帧，电影文件包括：AVI 7.4 B模式最大电影存储容量≥1000帧/秒； 7.5 C模式最大电影存储容量≥400帧/秒。 8、备件、技术、维修服务及培训要求 8.1 备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； 8.2 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； 8.3 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 | 台 | 2 |
| 13 | 动态心电记录仪 | - 十二导联心电设备，手柄一体化，电极和导联集成在一起，不需要外接导联线 - 显示屏幕≥8寸 - 安卓操作系统 - 内置4G卡槽，支持全网通（不接受外接方式） 5、内置无线Wi-Fi模块，支持2.4GHz/5GHz双频 6、内置电池支持8小时以上连续工作 7、十二导联心电图同步采集、同步显示、同步打印。 8、输入阻抗：≥50MΩ 9、频率响应： 0.05-150Hz(-3dB) 10、灵敏度： 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV 11、纸 速： 12.5 mm/s,25 mm/s,50 mm/s 12、耐极化电压：±300mV 13、输入方式：浮地输入，具有起博脉冲抑制电路 14、时间常数：≥3.2s 15、噪声电平：＜15μVp-p 16、共模抑制比：≥60dB 17、采样频率：500Hz/通道 18、滤波器：具有工频、肌电、基线、低通滤波 基线滤波： 0.05Hz/0.25Hz/0.50Hz/ Off 肌电滤波： 25Hz/35Hz/45Hz/Off 工频滤波：50Hz/60Hz/ Off 低通滤波： 25Hz/40Hz/75Hz/100Hz/150Hz/Off 19、心电采集支持多种同步显示格式： 12 x 1、6 x 2 20、心电采集中可实时显示心率、导联脱落提示； 21、 A/D转换：24位 22、支持心电起搏检测 23、打印支持标准A4纸和热敏打印 24、软件可导出PDF/XML心电图报告， 25、自动分析:所有心电图特征参数均由软件自动识别和测量； 26、供电：DC 5V从USB口提供或DC 3V(AAA电池)双供电模式 27、数据传输：支持USB有线或者蓝牙无线双通道可选数据传输模式 | 台 | 3 |
| 14 | 全自动蒸汽灭菌器 | - 工作电源:380V - 功率：12kW - 容积：300L - 温度设定范围：室温+5℃~126℃ - 时间设定范围：1min~99.59h - 性能特点： - 产品容器的器身选用不锈钢材质制成。 - 微电脑全过程自动控制。 - LED灯和报警装置全方位指示设备运行状态。 - PID控温功能，通过选择可以自动修正加热控制参数，防止冲温。 - 控温精度±0.5℃。 - 超温(设定温度+2℃)报警，停止加热。 - 具有自动补水功能，缺水停止加热、补水、到达低水位后继续加热，按顺序进行。 - 安全阀超压保护。 - 压力联锁装置，保证在有压条件下门手轮不能旋转，门不可松动。 - 保温结束后的排汽方式可选择，适应不同类型的物质灭菌后的泄压要求。 | 台 | 3 |
| 15 | 半自动除颤仪 | 一、安全及工作环境要求 - 安全要求：符合 GB 9706.1-2007、GB 9706.8-2009 标准 - 环境要求：符合 GB/T 14710-2009 标准 - 电磁兼容要求：符合 YY 0505-2012 及 GB 9706.8-2009 标准 - 安全性：IP55 防尘防水等级； - 防摔性：能承受 1.5m 高度跌落无损 二、产品性能及指标要求 - 整机重量：＜3.0kg(含体外电极)； - 语音提示功能：具备中文语音提示功能； - 有提手，可方便携带 - 除颤输出波形：双向截指数波形 - ★输出能量：具有 150,150,200J 除颤能量 - 充电时间：在电池使用少于 15 次的状态下，达到最大充电能量≤9 秒 - ★除颤脉冲最大电压≤1100 - 可除颤的阻抗范围：20Ω～200Ω - ★9电池待机存放时间：≥5 年 - 实现 LED 可视性提示功能 - 具有两键控制功能 - 除颤电极片：有效期：≥2 年 - 数据传输：支持数据导出，便于管理; | 台 | 2 |
| 16 | 母婴心电监护仪 | - 标配参数：胎心率、宫缩压力、胎动、心电、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温。 - 超声工作频率：1MHz - 超声波束声强：Iob<5mW/cm2 - 胎心率测量范围：30～250bpm，精度：±1bpm - 宫缩压力测量范围0-100单位，非线性误差为±8% - 标配3/5导心电，可选配12导心电测量。 - 心率测量范围：成人15-300bpm，儿童/新生儿15-350bpm，精度：±1%或±1bpm，取大者。 - NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3 mmHg。 - NIBP初始充气压力（预充气值）可设置，默认值：成人160 mmHg，儿童120 mmHg，新生儿100 mmHg。 - SPO2测量范围：0-100%，测量精度：在70%-100%范围内，成人/儿童 ±2%，新生儿±3%。 - 可选配Masimo血氧监测，具有灌注指数PI显示，测量范围0.02%-20%。 - 具有智能干扰信号识别功能，在胎心波形显示区域自动标记干扰信号，干扰信号出现时自动报警，提醒医护人员排除干扰信号，保证胎心率的准确性及波形曲线不断线。 - 具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能。 - ≥12寸TFT液晶显示屏，触摸屏， 0-90度可调，可多角度观察。 - 应具有两个报警灯，生理、技术报警灯分开显示，方便区别报警类型。 - 监护仪三种传感器（胎心率探头、宫缩压力探头、胎动探头）具有自动识别功能。 - 标配双USB接口，可同时支持USB外接打印机和外接U盘存储病例。 - 标配高灵敏度防水探头，可用于水中分娩。 - 配备一体化探头支架，方便附件管理。 - 内置大容量锂电池，可持续工作4小时以上。 - 内置150mm宽行热敏打印机，满足临床使用需求。 - 支持USB外置打印机，用A4纸打印报告，减少成本，长效保存病例。 - 支持选段评分打印、定时打印、打印预览功能。 - 监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240（美标），50-210（国标）、其它3种类型可选。 - 支持打印报告生成图片，方便教学、存储。 - 支持中文手写输入功能。 - 支持滑屏操作快速切换显示界面。 - 具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。 - 具有胎儿界面、母亲/胎儿监护界面、母亲监护界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、大字体界面等多种界面可选。 - 内置专家评分系统，提供了NST/Fischer/改良Fischer/Krebs四种评分方法让医护人员灵活选择。 - 具有智能电源管理功能，节能环保，可定时触发隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机。 - 具有数据掉电存储功能，回放功能，支持胎监数据回放60小时。 - 内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。 | 个 | 1 |
| 17 | 医用空气消毒机 | - 主要功能： - 微电脑智能控制，手动、程控、遥控多种运行方式，四个预设间隔时段自动开关机，控制消毒机按设定要求自动工作，可手动启动停止。 - 远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制。 - 初、中效空气过滤。 - 过滤网到时清洗自动报警装置。 - 配置紫外线强度自动检测装置。 - 紫外管故障自动提示报警，备用紫外管自动启动装置。 - 累计记录工作时间功能。 - 实时监测温度，数字显示，一目了然。 - 易于拆卸的过滤器装置，便于日常清洁及维护保养。 - 采用超强度、长寿命、高标准C波段无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒。 - 风速可实现高、中、低档调速。 - 可人机共室。 - 安装方式：壁挂式。 - 外形尺寸：890*460*150。 - 重量：12kg。 - 技术指标和参数： - 1.空气消毒机正常工作条件 - a.环境温度：5℃～40℃。 - b.相对湿度：≤90%。 - c.大气压力：86KPa～106KPa。 - d.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz。 - 2.安全防护分类：属Ⅰ类设备。 - 3.性能参数： - a.消毒空间≤60 m3 b.紫外线辐射照度： ①机内紫外线辐射照度：≥10000μW/cm2 ②单支10cm处：≥2500μW/cm2 ③单支1m处：≥100μW/cm2 c.循环消毒风量≥600m3/h d.机外紫外线泄漏强度≤1μW/cm2 e.消毒时空气中的臭氧含量≤0.16mg/m3 f.噪声≤55dB g.输入功率≤160VA h.消毒时间≥2h 4.消毒效果： a.对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% b. 对空气中自然菌的消亡率≥90% c.消毒后空气中的平均细菌总数≤200cfu/m3 | 台 | 11 |
| 18 | 全自动生化仪 | ★1.1检测速度 生化比色分析恒速≥400测试/小时，可选配ISE模块 1.2检测方法学，要求具备终点法，两点法，速率法等 1.3 急诊检测能力，急诊样本优先检测 1.4光学系统 1.4.1 分光方式 光栅后分光方式 1.4.2 波长数量及范围 波长数量≥12个；范围要求340~800nm任选 1.4.3吸光度线性范围 0-3.5ABS 1.5样本系统 1.5.1 进样方式 智能灵活 1.5.2 样本针功能 具有凝块检测功能，液面探测功能 ★1.5.3最小反应液体积:≤100µl， 0.5µl步进。 1.5.4 样本量 1.5~45ul，0.1ul步进 1.5.5样本位 ≥100个样本位 1.6 试剂系统 1.6.1 试剂量10~200ul，0.5ul步进 1.6.2 试剂冷藏 具有24小时试剂冷藏功能，要求试剂冷藏仓恒温2~8℃ 1.6.3 试剂位 ≥90个（不含扩展位） 1.7反应系统 1.7.1 温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，控温精度要求达到37±0.1℃ 1.7.2 比色杯在线监控：在线监控报警 1.7.3 交叉污染率≤0.05% 1.8其他系统 1.8.1具有酶线性拓展功能 1.8.2支持HbA1c全血测试功能 1.8.3清洗系统：带自动清洗工作站，自动8阶温水清洗,避免交叉污染 1.8.4 为保证检测结果可靠：生产厂家具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可（提供证明复印件材料）。 （二）产品配置 2.1 工作站软件：配备中文软件系统及中文报告系统 2.2 装机配套试剂：配备装机试剂一套 （三）其他配套设备 - 纯水机，1台， DI去离子水指标：电导率 ≤0.1us/cm，电阻率 10-18.25MΩ.cm，；重金属离子 <0.1ppb；颗粒物 <1/ml；RO反渗透水指标；离子截留率 96-99%；有机物截留率 >99%；颗粒和细菌截留率 >99%；产水量（25℃） 40升/小时；瞬间出水量 1750ml/min； 出水口 共2个；外形尺寸/重量 325*403*650mm/约30.4kg；额定功率：117W； - 离心机，1台，最高转速：16000r/min；最大容积：6*100ml；定时范围：0～99min；控速精度：±20r/min；噪音：≤60dBA。 | 台 | 1 |
| 19 | 转运呼吸机 | 主机部分： - 适用于急救车、急诊室、内外科急救室、院内转运、野外行军等多种场合 - 结构紧凑、方便携带，专为急救、转运设计，提供波形及多种参数监测 - 驱动方式：气动电控 - 通气方式：容量控制 - 内置电池：不小于6小时供电 - 可提供移动转运式、固定式不同解决方案 - 呼吸模式和通气参数可一步设置 - 内置流速传感器 - 内置空氧混合器 - ★旋钮式调节方式，调节快速，赢得急救时间，避免按键式操作耽误抢救时间； - 配备多用途挂架，方便急救、转运携带 - 可配备吸痰套件 - 可配备吸氧套件 - 主机显著位置上有呼吸机使用提示卡，方便医生迅速进入使用状态 - 整机采用橘黄色，符合急救设备的要求 参数设置部分： - 通气模式：A/C、SIGH、SIMV、SPONT - 具有Manual手动通气功能 - ★ 潮 气 量： 0～1500ml - 呼吸频率：4～99bpm - 吸 呼 比: 2：1、1：1、1：1.5、1：2、1：3、1：4 - 具有反比通气功能 - 压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O - 压力上限：20～80cmH2O - 压力下限：0～20cmH2O - 氧浓度：范围为48%～100%，连续可调 - 报警静音：不大于120秒 - 窒息后备通气功能 监测参数部分 - 潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 - 监测波形：液晶显示，气道压力时间波形监测 报警参数部分 - 气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警 电源 - 具有多种电源方式，方便使用。 - 交流电源100 V to 240 V, 50/60 Hz， - 直流电源 DC 12V, 1.5A， - 内置电池、可配置车载电源 产品标准 - ★通过国家权威机构的环境测试，适用于各种恶劣环境 - 通过盐雾试验和振动试验，且提供相关证书 - 多CPU设计，即使屏幕损坏，呼吸机依然工作 | 台 | 1 |
| 20 | 医用设施 | - 洗衣机，2台，产品类型：波轮洗衣机；容量(kg)：10；电机类型：直驱变频；尺寸(宽*高深)mm：580*971*590；具备双动力、阻尼设计、枕形柔护内桶、变速、免清洗功能； - 移动紫外线消毒车，12台：灯管功率：≥30W×2；灯管数量：2支；静态适用面积：≥30m²；紫外线波长：253.7nm/185nm；辐照强度：≥107uw/cm²（单支灯光）；移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：90°，135°，180°；带定时装置：0-120分钟； - 病床，2张；规格: 2150*920*500(mm)；具备背部/腿部升降功能；配置床头尾板1对、输液架插座4个、铝合金护栏1付、ABS塑料引流钩2个、摇杆系统2套、5寸双边豪华脚轮(独立刹车) 4只、）杂物架：1个。 - 床头柜，2张，规格：480*480*750（mm）； - 药品架，4个，规格：45* 150*200（mm），不锈钢； - 西药调配台，3个，尺寸：1.8m*1m**0.6m（上药架深度0.2m） - 滑轨药架（双面），5个，尺寸：2000*800*860mm； - 桌椅，10套；长1.8M*宽0.8M*高0.78M； - 电脑，11台；台式机，CPU:I5 7500/4G/1TB/DVDRW/1G独显GT730/win10/键盘/鼠标/ +23寸显示器内存容量：4GB； - A3复印打印一体机，1台；内存:512M内存；一次扫描多套复印、电子分页、十字分页、ID卡复印键一键复印身份证，25-400%任意缩小放大；连续复印：1 - 99份；多合一功能分辨率：600*600DPI； - A4复印打印一体机，2台，多功能：复印,打印,扫描；双面功能：手动；幅面尺寸：A4；网络功能：无线/有线；打印速度：20ppm；复印速度：20cpm； - 打印一体机，7台，打印速度：黑白 11 页/分钟；彩色 5 页/分钟； - 空调，壁挂小1.5匹，16台，冷暖；小1.5匹；变频/定频：定频；.样式：壁挂；电辅加热：支持； - 储物柜，8组；尺寸：长1.2M*宽0.6M*高2M； - 衣柜，2组；尺寸：长1.2M*宽0.6M*高1.8M； - 鞋柜，2个，尺寸：长1.2M*宽0.6M*高1.2M - 污物桶，10个,容量: 20-50L,带盖，外壳材质: 塑料；开合方式: 脚踏式； - 饮水机，3台，加热方式: 电热管加热；额定出水量: 50L/h；内胆材质: 304不锈钢； - 专用显示器，90寸，1 台，屏幕尺寸: 90英寸 - 抢救床，3台，规格：2080*900*480/710mm；功能：背部升降0-85°，腿部升降0-45°，左右侧翻30°，床体前后倾斜0-15°； - 仪器车，5台，规格：中号/740*450*800mm；材质：优质不锈钢；配置：万向对刹脚轮 4 个； - 抢救车，2台，不锈钢，分上下两部分，上部为大容积储物箱，下部两个门及一个抽屉，配输液架；全制动万向脚轮；规格：约640×400×930mm； - 污物车，2台；规格：800*600*850mm；材质：优质不锈钢；配置：对刹静音包轮，一个配套加厚防水塑料布袋； - 医用冰箱，310L，4台，有效容积：有效容积≥310L 立式,单门设计；外部尺寸约：600*615*1980mm；内部尺寸约：525*475*1290mm；整体结构：立式单门，采用喷涂钢板箱体和PS吸附内胆；温度控制: 2-8℃;湿度控制35-75%； - 药品阴凉柜， 630L ，1个，外部尺寸（宽*深*高）：1170*560*1980 mm；内部尺寸（宽*深*高）：1070*470*1280 mm；有效容积：650L；控温精度0.1°C，大屏幕LED显示；设定温度在8～20℃范围调节，双风机设计；湿度范围：35~75%RH； - 中心供氧系统，满足50张床位使用要求，中心供氧站（氧气汇流排）：主体材质：铜接件；规格：2排；输入压力：15MPa； 输出压力：0.3-1MPa（可调）；两路供气、一备一用。医用铝合金设备带；国标氧气终端50个；插座50个；脱脂紫铜管1批；1套 - 立柜空调，3匹，1台，能效等级：二级；定频/变频：变频；产品匹数：3匹；冷暖类型：冷暖； - 空调，壁挂大1.5匹，2台，能效等级：二级能效；变频/定频：变频；产品类型：壁挂式；冷暖类型：冷暖； - 会议室桌椅， 50套，尺寸（M），1.2*0.4*0.75（一桌二椅） - 复印机，A3打印复印扫描一体机，1台，类型：激光打印机；多功能：复印,打印,扫描；双面打印：自动；幅面尺寸：A3；网络功能：无线网络； | 批 | 1 |
| 商务条款要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供壹年的免费质保及软件免费升级服务。 2、提供7*24小时免费技术支持服务，承诺整套设备质保统一。质保期内免费上门服务。 3、从通过验收即日起质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费安装调试至设备到最佳状态、免费提供设备操作培训。所需工具、器材由中标供应商自理；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后1小时内响应，2小时内到达现场。在质保期内免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障6小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还应为采购方提供技术支持，包括保修期外的技术指导。 4、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理。 5、投标人在项目所在地如设有长期稳定的驻地服务机构（驻地服务机构可以是依法成立的公司、分公司或子公司，需提供注册证明文件复印件并加盖公章，驻地服务机构是子公司的，需提供母子公司的关系证明文件）（如有请提供）。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起30日历日内全部交货安装并验收合格。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订生效以及项目具备实施条件后15天内，采购人预付30%合同货款；设备安装完毕并验收通过，15天内采购人支付至的合同货款97%；剩余3%质保金在一年免费运维期结束后，由中标人申请支付。每次付款前中标人开具相应发票给采购人，如未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或单方面解除合同，并追究中标人法律责任。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1、中标人在签订合同后，供货时须按要求先对产品进行测试，如不满足要求，采购人有权不予验收。造成采购人损失的，采购人有权追究中标人赔偿责任。 2、其它要求详见合同条款相关内容。 |  |  |
| 资料文件及要求 |  | 1、各分项若另有要求，投标时请按要求提供产品认证证书复印件、相关资料文件复印件。 2、投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（如各分项另有要求的，以各分项要求为准）。当投标文件承诺的设备性能参数与该设备厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。 3、投标人必须应对照招标采购文件“项目要求及技术需求”的采购项目技术规格、技术参数及要求，在投标产品技术资料表中逐条说明所提供货物和服务已对招标采购文件的技术要求做出了实质性的响应，并如实申明与技术要求条文的响应和偏离情况。 |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本项目核心产品为：全数字彩色超声诊断系统、X线电子计算机断层扫描装置 ，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |