广西科文招标有限公司医疗设备采购（GXZC2022-G1-002981-KWZB）项目预公示

各有关供应商：

我公司受采购人广西国际壮医医院委托，拟对医疗设备采购（GXZC2022-G1-002981-KWZB）项目进行公开招标采购，为保障各政府采购当事人的合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目招标文件上述内容存在唯一性（倾向性）或排他性等问题，请于2022年9月13日12时00分前以书面形式（意见函须加盖公章）向我公司反映，以便我公司完善招标文件。如供应商需提交意见函，请携带营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）、授权委托书原件（加盖公章，一份）提交意见函原件(须加盖公章)。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称证等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我公司将不予受理。

联系电话：0771-2023875，联系人：蒙颖

联系地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

附件：医疗设备采购（GXZC2022-G1-002981-KWZB）项目公开招标文件预公示内容

广西科文招标有限公司

2022年9月7日

广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GXZC2022-G1-002981-KWZB

采 购 人：广西国际壮医医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2022年9月  日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	40

第四章  评标方法及评标标准	59

第五章  拟签订的合同文本	66

第六章　投标文件格式	72

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司

# 医疗设备采购（GXZC2022-G1-002981-KWZB）

# 招标公告

项目概况

医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年9月  日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-002981-KWZB

项目名称：医疗设备采购

预算金额：320.2万元。

最高限价：320.2万元。

单价限价：根据下方单价控制要求进行单价限价。

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价控制（万元） | 合计（万元） | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化产病床 | 1套 | 20.8 | 20.8 | 详见公告附件 |
| 2 | 医用温控仪 | 2套 | 8 | 16 | 详见公告附件 |
| 3 | 体外震动排痰机（手持式，带雾化功能） | 2套 | 7.2 | 14.4 | 详见公告附件 |
| 4 | 无磁转运轮椅 | 1套 | 3 | 3 | 详见公告附件 |
| 5 | 无磁转运床 | 1套 | 12.5 | 12.5 | 详见公告附件 |
| 6 | 转运病人监护仪 | 1套 | 3 | 3 | 详见公告附件 |
| 7 | 输血/输液加压仪 | 1套 | 5 | 5 | 详见公告附件 |
| 8 | 视频喉镜 | 1套 | 8.5 | 8.5 | 详见公告附件 |
| 9 | 心电监护仪 | 2套 | 3.2 | 6.4 | 详见公告附件 |
| 10 | 胰岛素泵 | 5套 | 3.3 | 16.5 | 详见公告附件 |
| 11 | 光子治疗仪 | 1套 | 9.3 | 9.3 | 详见公告附件 |
| 12 | 短波治疗机 | 1套 | 45 | 45 | 详见公告附件 |
| 13 | 血型血清学专用标准化离心机 | 1套 | 2 | 2 | 详见公告附件 |
| 14 | 升降式医用数控煮沸消毒机 | 1套 | 16.3 | 16.3 | 详见公告附件 |
| 15 | 呼吸机 | 1套 | 19 | 19 | 详见公告附件 |
| 16 | 全自动血液流变测试仪 | 1套 | 30.5 | 30.5 | 详见公告附件 |
| 17 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1套 | 7 | 7 | 详见公告附件 |
| 18 | 电动病床 | 1套 | 5 | 5 | 详见公告附件 |
| 19 | 手术器械 | 1套 | 15 | 15 | 详见公告附件 |
| 20 | 呼末气体检测仪 | 4套 | 5 | 20 | 详见公告附件 |
| 21 | 开颅手术器械 | 3套 | 15 | 45 | 详见公告附件 |

合同履行期限：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

✔非专门面向中小企业采购的项目

其他要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1、如所投货物为第二类或第三类医疗器械，供应商必须具备国家主管部门颁发的二类医疗器械备案证或《医疗器械经营企业许可证》（如供应商为代理经销商），或具备《医疗器械生产企业许可证》（如供应商为制造商），须在响应文件中提供扫描件。

3.2、如所投货物为医疗器械，供应商必须在响应文件中提供药监按医疗器械管理的整机、配附件、耗材的医疗器械注册证（如为第一类医疗器械的应提供备案证复印件），须在响应文件中提供扫描件。

三、获取招标文件

时间：2022年9月  日至2022年9月  日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2022年9月  日9时00分（北京时间）

2、投标地点（网址）：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。

3、开标时间：2022年9月  日9时00分（北京时间）

4、开标地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：3.2万元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西国际壮医医院

地址：南宁市五象新区秋月路8号

项目联系人：何亮、石子凯

项目联系方式：0771-3376599

2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人：蒙颖

项目联系方式：0771-2023875

广西科文招标有限公司

2022年9月  日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

采购预算：320.2万元

本项目的核心产品为下表的第12 项产品“短波治疗机”。

本项目采购标的所属行业为：工业。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化产病床 |  | 1套 | 一、基本要求 1、规格：整床L2270mm*W1050mm 2、床面长度：2030mm 床面宽度：860mm 3、床面最低高度：490mm±10mm 床面最高高度：890mm±10 (不含床垫) 4、床面背板上折角度：0-65° ±5° 5、座板上折角度：0-15° ±3° 6、床面后倾角度：8°±1° 7、脚板升降距离：170mm ±10mm 8、脚板上折角度：≥90°±5° 9、脚板外摆角度：≥90° 10、脚轮：中控脚轮，脚轮直径：150mm 11、LDR产病床专用一步式辅助台 12、操作系统：中央护士站或护栏内外双侧控制键。 13、主机为医用线性电机，安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音。 14、背部、膝部、整床高低升降等部位调节方式为电机电动操作系统完成，整床-8°体位为手动操作完成。 15、分体式升降护栏，使产妇更安全。 16、可拆卸吹塑工程塑料材质床头板，床头面板贴纸可选，贴切家庭化温馨产房的理念。 17、中控刹车系统使产床的稳定性更好。 18、提供医院选择臀部位置V型切口或直边床垫。 19、自动座位倾斜。 20、直流电机升降系统，恒速、静音、无静电、低电压(12V)。 21、护栏为双侧内嵌护士与产妇控制键，方便医患双方共同调节产妇舒适度与安全。 22、护栏为ABS模具一次性注塑成型，表面柔软且手感好，给护理人员及产妇卫生、温馨与舒适的感觉嵌入式操作按键设计在护栏内外两侧。 23、手动紧急CPR装置，缓冲下降，紧急抢救时，提高抢救速度。 24、感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明，可五级调光。 25、带音乐系统，并配备外插式USB插口,根据不同场景更换不同音乐的音响系统，柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感觉。 26、不间断电源系统可保证紧急情况下使用。 27、脚部支撑架，单手操作调节产妇脚部到适当位置。 28、小腿支撑器，配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低。 29、超低的起始位置给便于孕妇上下床。 30、床垫材质为纳米银离子表面材料，无缝粘合防污水，柔软透气舒适，内置中空棉(记忆棉)，舒适、柔软，防腐、防臭，易清洗。 31、床体带有最低位反弹保护功能和后倾反弹保护功能。 32、整床框架为机器人焊接集群工艺，钢塑混合结构。 ▲33、具有产病床注册证。 二、一体化产病床配置清单 序号; 名称; 计量单位; 数量. 1; 床体; 套; 1. 2; 床头板; 个; 1. 3; 护栏; 副; 1. 4; 腿板; 对; 1. 5; 托腿架; 对; 1. 6; 电动推杆; 支; 3. 7; 后倾扶手; 套; 1. 8; 隐藏式产妇助力手柄; 对; 1. 9; 污物盆; 个; 1. 10; 一步式辅助台; 个; 1. 11; 输液架; 个; 1. 12; 床下感应灯光系统; 套; 1. 13; 电源线; 根; 1. 14; 脚轮; 支; 4. 15; 橡胶防撞轮; 支; 2. 16; U型扶手; 支; 1. 17; 小辅助台; 个; 1. 18; 防水垫; 套; 1. 19; 过床桌; 个; 1. 三、维保期限：期限不少于5年，维保期内免费更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件；质保期内免费更换床垫。 |
| 2 | 医用温控仪 |  | 2套 | 1、循环液体温度：a）制冷模式下设定范围为5℃～25℃。b）步进：0.5℃。c）循环液体温度最大允许误差±1℃。 2、体温传感器的设定范围及步进：a）制冷模式下体温传感器的设定范围为30℃～40℃。b）步进：0.1℃。c）最大允许误差±0.2℃。 3、空载平均速率：制冷空载平均速率：2.8℃/min 4、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率：4.0℃/h 5、噪声：医用降温毯正常工作时，噪声(A计权)≤60 dB，仪器进入恒温工作状态时的稳态噪声≤55dB(A计权) 6、承重要求：设备正常工作时，仪器的毯和帽承重应≥135kg。 7、密封性：医用降温毯循环管路密封应良好，无泄漏现象。 8、功能： a）当循环液体温度超过42℃时，仪器停止工作，蜂鸣器发出提示声，屏幕上水温数值闪烁； b）当循环液体不足时，仪器停止工作，蜂鸣器发出提示声，操作屏幕上水位图标闪烁； c）当体温传感器监测功能异常时，操作屏幕上图标闪烁； d) 当仪器工作正常时，屏幕上图标常亮；当仪器流速过低时，图标闪烁； e）当循环水泵运行时，屏幕上图标常亮；当循环水泵流速过低时，图标闪烁； f) 医用降温毯制冷压缩机启动时，屏幕上图标常亮；压缩机关闭时，图标常灭。 9、防水功能：通过防水试验后，体温传感器应能正常工作。 10、定时功能：0-48H定时，或连续运行。 11、功率300VA。 |
| 3 | 体外震动排痰机（手持式，带雾化功能） |  | 2套 | 1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。 2、主要构成：同时兼备雾化及排痰双功效，它主要由主机、传动系统、动力输出装置(即治疗头)及压缩空气式雾化器组成。 3、结构形式：不可分拆的柜机推车式，雾化器的压缩机机身部分完全嵌入柜体内。 4、显示方式：液晶显示界面。 5、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 6、输出路数：一路雾化输出，一路C型标准传动形式，一路X型轻便传动形式。 7、雾化类型：压缩空气式。 8、最大压强≥0.2Mpa。 ▲9、最大雾化量≥0.20ml/min。 10、自由空气流量≥10L/min。 11、残液量≤0.7mL 12、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。 13、轻便传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备5种不同型号的治疗头。 14、传动动力头偏心距：轻便型1.7mm±1mm；标准型3mm±0.5mm。 15、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。 16、工作模式：手动模式和自动程序模式。 17、手动模式频率范围：标准型传动型式为10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。轻便型传动型式为10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 18、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。 19、自动程序模式：共有四种自动程序模式。 20、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。 21、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求。 |
| 4 | 无磁转运轮椅 |  | 1套 | 1、手动轮椅车材质：无磁材料 2、手动轮椅车抗磁场强度：满足高至3T核磁室 3、手动轮椅车可承载重量：最大承重125kg 4、手动轮椅车座深高度：高度可调节 5、手动轮椅车靠背调节：靠背可调节 6、手动轮椅车可折叠 7、手动轮椅车前脚踏可拆卸 8、手动轮椅车脚轮：万向无磁脚轮，脚轮脚刹。 |
| 5 | 无磁转运床 |  | 1套 | 一、基本要求 1、全车以钛合金无磁材料为主料。 2、可以满足高至7T核磁室使用。 3、高度可升降，550-1000 可调节。 4、靠背0-85度可调节。 5、承重力最大 240Kg。 6、万向静音脚轮(全无磁脚轮，可选配)、带刹车。 7、护栏防夹设计、可翻转锁紧。 8、床垫舒适，可消毒清洗。 9、标配绑带、氧气瓶架。 二、无磁转运床配置清单 序号; 名称; 计量单位; 数量. 1; 车身; 辆; 1. 2; 护栏; 套; 2. 3; 脚轮; 个; 4. 4; 床垫; 张; 2. 5; 绑带; 根; 1. 6; 氧气瓶架; 个; 1. 7; 储物筐; 个; 1. 8; 头枕; 个; 1. 9; 患者转移机构; 套; 1. 三、售后服务：维保期限不少于3年，维保期内免费更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。 |
| 6 | 转运病人监护仪 |  | 1套 | 一、基本要求 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手，方便移动。 ▲1.3、10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 ▲1.6、屏幕倾斜10～15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ▲1.9、安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限8年。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0～107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0～40℃。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围：15～95%。 1.15、防水等级IPX2，提供机器标贴。 1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏。 ▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。 2.6、支持20种心律失常分析，包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 3：系统功能： ▲3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、1000条事件回顾。每条报警事件能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、1000组NIBP测量结果。 3.7、120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 二、转运病人监护仪配置清单 序号; 名称; 计量单位; 数量. 1; 监护仪主机; 台; 1. 2; 心电配置（3/5导）; 套; 1. 3; 一次性心电电极5片装; 套; 1. 4; 血氧探头主电缆; 根; 1. 5; 手指血氧探头; 个; 1. 6; 无创压外接导气管; 根; 1. 7; 成人袖套成品; 套; 1. 8; 三芯电源线; 根; 1. 9; 锂电池; 套; 1. 10; 中文操作卡; 套; 1. 11; 使用说明书; 份; 1. 12; 序列号小标贴; 份; 4. 13; 设备保修卡; 份; 1. 14; 产品合格证; 份; 1. |
| 7 | 输血/输液加压仪 |  | 1套 | 1、稳定输出压范围：10mmHg～300mmHg，步长5mmHg，压力波动≤±5mmHg。 2、采用充气或放气动作使压强回复预设值时间≤5s 3、输出速度：应能在60s内使500mL规格加压袋内的压强达到300mmHg。 4、放气速度：应能在10s内使500mL规格加压袋内压强降低到＜20mmHg。 5、极限输出压强：最大压强应不超过310mmHg。 6、气密性：自然放置1min，压降应不大于10%。 |
| 8 | 视频喉镜 |  | 1套 | 一、基本要求 1、全金属机身，显示手柄和镜体可拆卸。 2、88°可视角，F2.8/2.42MM 3、80万像素，640（H）×480(H)分辨率高清显示 4、2.5英寸全视角TFT-LCD彩色液晶屏，可旋转。 5、可调关节式镜体，方便置镜，兼容多种镜体。 6、镜体IPX7防水可浸泡消毒，双重防雾功能。 7、连续工作时间≥4h电量指示报警。 8、质保期：3年 二、视频喉镜配置清单 序号; 名称; 计量单位; 数量. 1; 通用显示手柄; 台; 1. 2; 成人支撑管; 套; 1. 3; 儿童支撑管; 套; 1. 4; 成人一次性使用窥片; 套; 1. 5; 儿童一次性使用窥片; 套; 1. 6; 充电器; 个; 1. 7; 合格证; 份; 1. 8; 保修卡; 份; 1. |
| 9 | 心电监护仪 |  | 2套 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手，方便移动。 ▲1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 ▲1.6、屏幕倾斜10～15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ▲1.9、安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0～107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0～40℃。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围：15～95%。 1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴。 1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏。 ▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 3：系统功能： ▲3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ▲3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 ▲3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ▲3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |
| 10 | 胰岛素泵 |  | 5套 | - 基本要求 ▲1、适应人群：成人、儿童 2、胰岛素泵控制芯片≥3 3、具备阻塞传感器，3个单位无输注即报警。 4、具有2种以上管路搭配选择，需配备软针管路。 5、基础率步长：0.0025u/h ▲6、电池驱动：1节普通碱性电池 7、基础率：0-48段，48种模式，可自由调节。 8、具备预设大剂量及基础率功能。 9、报警方式：声音和震动、通知指示灯闪烁。 10、彩色显示屏 ▲11、储药器(Reservoir)：3ml 12、安全检查：每10秒诊断系统自检1次，50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次。 13、马达位移精确度：误差在正负2%以内。 14、胰岛素输注精度（Deliveryaccuracy）＜±5% 15、防水等级(Waterresistant)：IPX-8 16、售后服务要求：有厂家技术代表及经销商提供双重售后服务保障。 - 胰岛素泵配置清单 序号; 名称; 计量单位; 数量. 1; 胰岛素泵主机; 台; 1. 2; 皮带夹; 个; 1. 3; 活动保护夹; 个; 1. 4; 管路夹; 个; 1. 5; 使用说明书; 份; 1. 6; 保修单; 份; 1. |
| 11 | 光子治疗仪 |  | 1套 | ▲1、适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。 2、光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式） 3、峰值波长：640±10nm 4、光功率密度（光源表面测量）：≥1300mW/c㎡ ▲5、特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，单次照射15min，水膜温升及此时的光功率密度要求）：温升≤3℃，光功率密度≥40mW/c㎡ ▲6、最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm 7、最大有效治疗面积：≥1200c㎡ 8、光杯口平面面积 ：≥180c㎡ 9、输出光功率（光杯口平面测量）：≥12W ▲10、光功率稳定度：光功率变化率≤±1% 11、升降装置：手动 12、升降高度调节范围：≥300mm 13、能量调节方式：五级焦耳剂量能量调节 14、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选 15、定时时间：可从0min～99min连续可调 16、操作面板：触摸屏、液晶显示 17、输入功率：≤450VA |
| 12 | 短波治疗机 |  | 1套 | 一、短波模块： 1、输出工作频率：27.12 MHz 2、治疗头： 2.1工作模式：非直流射频导入治疗 2.2治疗头材质：复合材料治疗头，接触皮肤非金属电极；无负极板。 2.3治疗头的尺寸：Φ12mm、Φ26mm、Φ39mm 3、输出功率：0-50VA，7档可调。 4、治疗时间：1-59min 可调，步进1min 5、加热方式：电容电场和交变电场加热 6、治疗模式：分层聚焦、分层治疗 7、聚焦深度：2-4mm 8、操作界面：触摸式液晶屏，工作时有指示；治疗结束时有蜂鸣提醒。 9、安全性：过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠。 10、使用电源：AC220V±22V， 50Hz±1Hz 二、水氧模块： 1、工作模式：水电离器脱敏治疗 2、氧气浓度：≥90% (V/V) 3、氧气流速：0-5 L/min，任意调节。 三、短波治疗机配置清单 序号; 名称; 计量单位; 数量. 1; 短波治疗机主机; 台; 1. 2; 短波治疗机主机电源线; 根; 1. 3; 保险管; 只; 2. 4; 短波治疗头 （Φ12mm、Φ26mm、Φ39mm）; 个; 3. 5; 短波手具; 个; 1. 6; 说明书; 份; 1. 7; 合格证; 份; 1. 8; 保修单; 份; 1. 9; 操作规程; 套; 1. 10; 水氧系统主机; 台; 1. 11; 水氧系统主机电源线; 根; 1. 12; 水氧手具; 个; 2. 13; 导液瓶; 个; 2. 14; 垫圈; 个; 4. 四、售后服务： 1、要求售后保证24小时提供维修服务，若未能及时修复设备，须72小时内提供备用机，保障科室业务正常开展。 2、设备整机维保期限不少于2年，维保期内免费更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。 |
| 13 | 血型血清学专用标准化离心机 |  | 1套 | - 回转数值(rpm) LED数字显示，具有转速和离心力显示功能。 2、最大离心力：1770g&4000rpm 3、电子控制部：微电脑控制系统 4、动态显示离心力和离心转速，可转换绝对离心力和相对离心力。 5、具有记忆装置专设20组工况(20组离心参数)其中1组预设为血库凝聚胺。 6、试验专用，其他工况可人工调节设定。 7、即时离心功能。 8、安全装置：具有离心不平衡补偿装置(可达10g)和不平衡自动断电保护装置。 9、马达过热安全防护装置。 10、三点悬吊式平街系统。 11、电子门盖锁，转子停止门盖自动打开。 12、定时器：1-60min数位定时装置 13、采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间。 14、刹车系统：自动刹车系统，可实现4000转满载情况下10秒内停机无回荡。 15、电 源：110V/22050/60Hz 16、套管容积：10ml/15ml×12支 |
| 14 | 升降式医用数控煮沸消毒机 |  | 1套 | 一、基本要求 1、用途：主要适用于医院硬式内窥镜，管腔器械，手术刀，止血钳，内镜活检钳，镊子，换药碗，各种盘子，圆桶等器械高洁渡清洗后的煮沸消毒、上油、防锈。 2、外形尺寸：长不大于900mm，宽不大于700mm。 内舱尺寸：约600*500*400mm 3、容积：80-120L 4、材质：304不锈钢拉丝板 5、全自动水位控制：全自动水位控制，当水位到了设定位置自动停止并自动开始工作，缺水能自动补给。 6、舱体保温：10mm吸音耐高温棉 7、主控制系统及触摸屏：彩色液晶触摸屏，PLC可编程序控制，24组可编程序，预置标准程序可任意工作。并可显示舱内温度、工作运行时间、报警信息等参数；一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能及提示故障处理方法。稳定性高适合在各种的环境中使用。 ▲8、开门方式：工作窗自动升降，气压安全防护功能，安全可靠，可脚踏升降和触摸屏触摸升降两种控制方式。 9、全自动进水，高温泵自动排水功能：全自动进水，高温排水泵自动快速排水。 ▲10、红外线保护：自动升降过程中遇障碍物，自动保护防夹功能。 11、安全保护功能：漏电、超温度、超电压、超电流自动保护指示及无溶液干烧保护。 ▲12、A0值在线显示：高效的93度煮沸消毒功能，液晶显示屏直接显示AO值，符合国家要求，保证消毒效果。 13、打印功能：可自动打印工作过程数据、并记录AO值；数据常规保存条件下可保存10以上。 14、加热方式：电加热，功率14KW 15、消毒温度：93℃热消毒。 16、温度可调：0-98℃可调 17、煮沸时间可调：1-480min可调 18、装载量：标配标准篮筐2只。 19、电源电压：AC380V/50HZ 二、升降式医用数控煮沸消毒机配置清单及配套设施 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 主机; 台; 1. 2; 说明书; 份; 1. 3; 保修卡; 份; 1. 4; 合格证; 份; 1. 5; 降音盖联机; 套; 1. 6; 不锈钢篮筐; 个; 2. 7; 进水管; 根; 1. 8; 排水管; 根; 1. 9; 普通器械框（480*250*50mm，不锈钢材质）; 个; 20. 10; 平车（920*700*860mm，双层不锈钢材质，无护栏，带轮可锁）; 台; 1. 三、维保期限：不少于3年，维保期内免费更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。 |
| 15 | 呼吸机 |  | 1套 | 一、技术参数 ▲1、电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机。 2、呼吸模式：包括有创通气和无创通气，IPPV. V-A/C、V-SIMV. PCV. P-A/C、P-SIMV.CPAP/PSV. PRVC. PRVC-SIMV. APRV. BiPPV 等 ▲3、适用于小儿和成人患者通气。 ▲4、具有CPR模式：具有15:2，30:2，连续按压三种模式，且有直观图形化显示功能。 ▲5、具有HFNC高流量氧疗模式 6、工作压力：3.0～ 6.0 bar 7、吸气时间：0.2～ 10s 8、潮气量：15～ 2000ml 9、呼吸频率：1～ 98 bpm 10、呼气末正压：0～38cmH2O 11、氧浓度：21%2 100% 12、吸气压力：\1o 85cmH2O ▲13、触发方式：流量触发、压力触发 13.1.流量触发：0.5 ～ 20L/min 13.2.压力触发 -20cmH2O ～ -0.5cmH2O 14、呼气触发灵敏度：5% ～ 85% 15、窒息时间：5～60s 16、压力上升时间：60ms ～ 2000ms 17、压力支持：关闭1～ 90cmH2O 18、压力上限：10～ 100cmH2O 19、吸气暂停：0% ～ 60% ▲20、高流量吸氧流速：2～ 65 L/min 21、最大峰流速：＞180L/min 22、漏气补偿：50L/min 二、监测功能： ▲1、显示屏：≥10英寸彩色液晶触摸屏 2、波形图：P-T，V-T，F-T波形，同屏可显示23道以上波形。 3、环形图：(P-V)、(F-V)、(F-P) 环图，可同屏显示22个以上呼吸环。 ▲4、监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换。 5、监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量(自主分钟通气量分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E 比、氧浓度、氧耗量等。 ▲6、呼吸力学监测：P0.1. NIF、静态顺应性、动态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、RSBI、时间常数RC、内源性PEEP、呼吸功等。 ▲7、动态肺监测：以直观的肺叶图形表达方式显示，实时监测患者的呼吸阻力、顺应性、自主呼吸状态和吸呼时相等。 三、其他功能和性能 ▲1、具备低流速 P-V工具，分析低位拐点和高位拐点，帮助确定最佳PEEP值； ▲2、配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法进行肺复张。 ▲3、具有气管插管补偿和管路顺应性补偿。 4、手动呼吸、吸气保持、呼气保持。 5、具有智能化的吸痰功能。 6、具有同步雾化功能。 7、数据管理：具有标准以太网网络接口RJ45、USB、RS-232、VGA，且可以数据导出。 8、可以储存25000条以上日志。 9、自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性、测试流量传感器。 ▲10、防水防尘等级：能在恶劣环境下使用，IP44 等级或以上。 ▲11、可连接高压氧，及低压氧使用，具有标准国际接口。 12、主机后背具有标准的自带可折叠式转运套件，方便医务人员转运中的悬挂和使用。 ▲13、可升级主流式ETCO2功能。 四、报警：具有声光三级报警，报警参数全面，保证呼吸通气安全。 五、电源： 1、交流电：AC 100-240V 2、内置可充电锂电池，在标准工作状态下，新的满电电池工作时间24小时。 六、主机重量：≤6.8kg (含电池) - 呼吸机配置清单 序号; 名称; 计量单位; 数量. 1; 呼吸机主机; 台; 1. 2; 专用台车或吊塔装置; 套; 1. 3; 湿化器; 个; 1. 4; 湿化罐; 个; 1. 5; 病人管道; 套; 1. 6; 模拟肺; 个; 1. 八、维保期限：不少于3年，维保期内免费更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。 |
| 16 | 全自动血液流变测试仪 |  | 1套 | 一、基本要求 1、测试原理：全血测试方法：锥板法；血浆测试方法：锥板法、毛细管法。 2、测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式； 毛细管法采用微量毛细管快速测量方式（压力传感式）。 3、信号采集方式：锥板法采用高精度光栅细分技术。 ▲4、工作模式：双穿刺针、双盘、双方法学、3个测试系统可并行工作。 ▲5、穿刺功能：具有样本闭帽穿刺取样装置，可进行试管穿刺取样。 6、测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差＜±1%，非牛顿流体粘度的准确性误差＜±2%； 7、变异系数：牛顿流体粘度的变异系数CV≤1%，非牛顿流体粘度的变异系数CV≤2%； 8、测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤0.5秒/标本； 9、切变率范围：（1～200）s-1； 10、粘度范围：（0-60）mPa·s；切应力范围：（0-12000）mpa； 11、加样量：全血加样量200～800ul范围可调，血浆200ul； 12、机芯材质：钛合金； 13、样品位：2*60孔位，全开放、互换式样品盘，可无限增加； ▲14、混匀方式：具有机械式样本颠倒混匀装置，可正常进行样本的颠倒混匀。 15、进排液系统：采用双路挤压式蠕动泵； 16、吸样方式：加样针具有液位感应功能，血浆加样无需更换原试管； 17、仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RJ45网口通讯、RS-232、485、USB接口任选； 18、温度控制：采用独立的（37℃±0.5℃）智能温控系统。 二、全自动血液流变测试仪配置清单 项号; 配置名称; 单位; 数量. 1; 全自动血液流变测试仪主机; 台; 1. 2; RJ45网线; 根; 1. 3; 电源线; 根; 1. 4; 水平仪; 个; 1. 5; 废液桶; 个; 3. 6; 试管; 包; 1. 7; 泵管（备用）; 套; 1. 8; 进、排水管; 套; 1. 9; 缺液报警装置; 套; 3. 10; 满液报警装置; 套; 3. 11; 通针器; 支; 1. 三、维保期限：不少于5年，维保期内免费更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件；维保期限内免费提供年度校准和调试服务。 |
| 17 | 小型台式高速冷冻离心机 |  | 1套 | ▲1、卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心。 2、可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能。 3、定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高不同离心机严格按照操作规程的可比性。 4、离心机具备快速制冷功能，从21℃降温至4℃仅需8分钟。 5、具备“standby cooling”待机冷却功能，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时。 6、加速至最高转速的时间：15秒，减速到0为16秒。 |
| 18 | 电动病床 |  | 1套 | 床体参数： 1、床面尺寸：长2000±50mm，宽850±50mm； 2、床体尺寸：长2220±50mm，宽1050±50mm；床板可延长200±20mm； 3、床面升降范围420mm（从410±50mm到830±50mm）； 4、安全工作负载200Kg； 电动控制功能： ▲5、采用知名品牌电机，电机数量4个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制整头倾、脚倾重症病床五功能；电机通过国际安规认证，安全、恒速、静音、无静电； 6、床体电动调节头倾与脚倾角度12°； 7、背靠板电动抬升倾角度70°； 8、大腿板电动抬升倾角度35°； ▲9、配备大功率4.5AH蓄电池，在断开交流电后也可实现对床体的电动调节，满足病人转运需求； 10、电源：交流电220V/50Hz；额定功率：280VA； 专业重症设计： ▲11、床面为U型设计，符合人体工程学，减少褥疮发生率； ▲12、整床床面采用可透X光材料，背板配有侧入式X光片盒，尺寸：长度约700mm，宽度约398mm；具有不移动病人即可拍胸片的功能； ▲13、具有双回退防褥疮功能：背、腿板上升过程中向后延展10cm以上，增加盆骨和腹部空间，提高舒适性，减少卧床病人背部和骶尾部的压力，实现床体防褥疮功能； 14、采用分体式护拦，护栏具备气动缓释，有效保护操作人员及减少噪音； ▲15、背板护栏和腿板护栏之间距离≤60mm，有效降低病人夹伤风险； 16、病床具备紧急CPR，且有电动与手动两种方式； 17、床旁左右两个手动CPR设计； 18、具有背板和整床倾斜角度显示器，方便医护人员确认床面角度； 19、快卸床头板、床尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构，保证床头操作从容性； 20、引流挂钩12个； 21、具有四个缓冲防撞装置； 22、具有4个输液杆插孔，配伸缩式输液杆1支； ▲23、具备以下重症12功能：重症基础5功能（背板升降、脚板升降、整体升降、头倾、脚倾）+5个一键体位（一键心脏椅位、一键特氏位、一键Fowler位、一键电动CPR位、一键检查位）+床旁拍片+手动CPR； 一键式体位模式： ▲24、具备重症电动一键式体位设计，一键体位5个； 25、具有一键式心脏椅体位功能，此体位能减少静脉回心血量，减轻心脏前负荷； 26、具有一键式特氏位，在病人脑部灌注不足时，可加强病人脑部灌注； 27、具有一键式Fowler位，使病人膈肌下降，改善病人通气； 28、具有一键式电动CPR位，紧急情况下，可迅速把背板与腿板放至于水平位，床面将至最低位，为病人抢救； 29、具有一键式检查位，一键使病人处于方便医护人员检查的体位，减轻医护人员身体疲劳； 脚轮及刹车系统： 30、采用≥4个医用防静电单面脚轮，脚轮直径125mm，易推、耐蚀、耐磨、静音； ▲31、具有联动刹车：四轮均有刹车，且刹车为联动，锁定一轮，即对所有脚轮锁定，减少操作人员工作量； 32、脚轮为三段式控制：万向，锁定，直行三种状态，方便医护人员根据需要调整控制模式； 床体控制器： 33、具有多功能中央控制器，集成电动调节与一键式体位功能，方便医护人员操作； 34、具有护栏控制器4个，控制器有防止误操作引发意外的锁定键； 标配易用海绵床垫： 35、床套材质：尼龙材质、防水、透气、阻燃； 36、泡棉材质：高密度泡绵、抗菌、难燃。 |
| 19 | 手术器械 |  | 1套 | 名称; 规格; 单位; 数量. 止血钳; 160，直，全齿; 把; 50. 止血钳; 160，弯，全齿; 把; 50. 止血钳; 180，弯，全齿; 把; 50. 组织镊; 125，1×2钩; 把; 30. 组织镊; 140，1×2钩; 把; 50. 组织镊; 160，1×2钩; 把; 30. 医用镊; 125，直; 把; 30. 医用镊; 140，直; 把; 50. 医用镊; 160，直; 把; 50. 持针钳; 140，直，粗针; 把; 20. 持针钳; 160，直，粗针; 把; 50. 持针钳; 180，直，粗针; 把; 50. 持针钳; 200，直，粗针; 把; 20. 不锈钢药杯; 50×50; 个; 100. 不锈钢换药碗; Ф140; 个; 100. 不锈钢腰子盘; 205×130×25，浅型; 个; 300. 不锈钢方盘; 400×300×33; 个; 20. 压舌板; 160，直形; 把; 30. 手术刀柄; 3#; 把; 20. 手术刀柄; 4#; 把; 50. 组织钳; 140，直; 把; 20. 组织钳; 160，直; 把; 30. 组织钳; 180，直; 把; 30. 组织钳; 200，直; 把; 10. 子宫探针; 280，直，带刻度，柔性; 支; 30. 子宫颈钳; 250，2×3齿，直; 把; 50. 海绵钳; 250×12，弯无齿; 把; 100. 海绵钳; 250×12，弯有齿; 把; 100. 海绵钳; 250×12，直无齿; 把; 20. 海绵钳; 250×12，直有齿; 把; 20. 流产吸引头; 5#，弯; 支; 50. 流产吸引头; 6#，弯; 支; 50. 流产吸引头; 7#，弯; 支; 50. 流产吸引头; 8#，弯; 支; 50. 双翼阴道手术扩张器; 92×34，可调式; 支; 50. 宫内节育器放置叉; 280，直; 把; 20. 宫内节育器取出钩; 280，直; 把; 20. 宫内节育器取出钳; 220，弯; 把; 20. 子宫颈扩张器; 9#，尖圆头; 支; 30. 子宫颈扩张器; 4#，尖圆头; 支; 40. 子宫刮匙; 280×6（6#），钝，环形，六方柄; 把; 30. 子宫刮匙; 280×7（7#），钝，环形，六方柄; 把; 30. 子宫刮匙; 280×9（9#），钝，环形，六方柄; 把; 30. 会阴剪; 140，侧弯; 把; 50. 脐带剪; 140，弯; 把; 50. 手术剪; 160，直尖; 把; 50. 手术剪; 180，直尖; 把; 50. 经皮穿刺针; 0.7*80 （羊水）; 把; 30. 经皮穿刺针; 0.9*80 （羊水）; 把; 30. 气管套管; 7#; 套; 5. 气管套管; 8#; 套; 5. 骨克丝钳; 160 尖嘴，薄腮; 把; 12. 钢丝剪; 140，指圈式; 把; 5. |
| 20 | 呼末气体检测仪 |  | 4套 | 1、参数显示：etCO2、 iCO2、呼吸率 (RRc) 2、测量方法：双波长，非色散红外线吸收法。 3、测量模式：成人和小儿：主流和旁流；新生儿：仅限主流。 4、预热时间：5分钟 （25℃时） 5、测量范围：0-99 mmHg CO2 分压 6、正确度： 0 - 40 mmHg：± 2 mmHg 41 - 70 mmHg：读数的 ± 5% 71 - 99 mmHg：读数的 ± 8% 24 小时、大气压读数的整个范围内保持稳定。 7、定标： 每天验证一次 将传感器从一个模块移到另一个模块时需进行定标 定标时间：＜ 20秒 8、修正： 平衡：用户可选 大气压：自动或用户可选 (540 - 800 mmHg) 9、取样流速：180 ± 12 mL/min （旁流测量模式） 10、是否有窒息检测 模块： 成人和小儿：无 新生儿：有 插件盒：对于所有三个病人类别都有 11、RRc 范围 （插件盒）： 主流：0-149 breaths/min 旁流：0-69 breaths/min 正确度：± 1 breath/min 12、上升时间： 主流：＜100 ms 旁流：＜200 ms 13、延迟时间： 主流：＜100 ms 旁流：＜450 ms 14、整个系统响应时间：上升时间加上延迟时间。 |
| 21 | 开颅手术器械 |  | 3套 | - 神经显微包 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 显微镊; 160×0.15，弯型，圆柄; 把; 1. 2; 显微镊; 160×0.15，直型，圆柄; 把; 3. 3; 显微剪; 225，枪状，直头; 把; 1. 4; 显微剪; 225，枪状，弯头; 把; 1. 5; 显微剪; 180，枪状，直头，精细型; 把; 1. 6; 显微剪; 225，枪状，直头; 把; 1. 7; 显微剪; 225，枪状，弯头; 把; 1. 8; 显微刮匙; 230×3，枪形，匙形; 把; 1. 9; 显微刮匙; 240×3，枪形，右弯，环状; 把; 1. 10; 显微刮匙; 240×3，枪形，下弯，环状; 把; 1. 11; 显微刮匙; 210×Ф2，直型，碗形; 把; 1. 12; 显微钩; 210×Ф1×2.5×45°，直型，球头; 把; 1. 13; 显微钩; 210×Ф0.3×2×45°，直型，尖头; 把; 1. 14; 显微钩; 210×Ф0.3×2×90°，直型，尖头; 把; 1. 15; 显微钩; 210×Ф0.6×2×45°，直型，钝头; 把; 1. 16; 显微钩; 210×Ф0.6×2×90°，直型，钝头; 把; 1. 17; 显微钩; 230×Ф0.6×4，直型，钝头; 把; 1. 18; 显微钩; 230×Ф1×4，直型，球头; 把; 1. 19; 显微钩; 230×0.3×2.5，尖头; 把; 1. 20; 显微持针钳; 160×0.4，直型，簧式; 把; 1. 21; 显微持针钳; 160×0.4，弯型，簧式; 把; 2. 22; 显微剥离器; 230×φ1，枪状，球头; 把; 1. 23; 显微剥离器; 250×Ф2，直头，圆头; 把; 1. 24; 显微剥离器; 250×Ф2，直头，圆头; 把; 1. 25; 显微剥离器; 210×Ф0.6，直头，球头; 把; 1. 26; 显微剥离器; 210×2.5，直头，叶片状; 把; 1. 27; 显微剥离器; 230×2.5，圆头，角弯; 把; 1. 28; 显微剥离器; 230×1.5，直头，叶片状; 把; 1. 29; 枪状垂体瘤镊; 240×5，枪状，上弯，匙形; 把; 1. 30; 枪状垂体瘤镊; 240×5，枪状，上弯，匙形; 把; 2. 31; 枪状垂体瘤镊; 240×2，枪状，直型; 把; 1. 32; 枪状垂体瘤镊; 240×3，直型，垂体瘤; 把; 1. 33; 枪状垂体瘤镊; 240×3，直型，垂体瘤; 把; 1. 34; 枪状垂体瘤镊; 240×4，枪状，直型; 把; 1. 35; 枪状垂体瘤镊; 240×3，枪状，上弯; 把; 1. 36; 枪状垂体瘤镊; 240×4，上弯，垂体瘤; 把; 1. 37; 枪状垂体瘤镊; 240×4，上弯，垂体瘤; 把; 2. 38; 枪状垂体瘤镊; 240×2，下弯，垂体瘤; 把; 1. 39; 枪状垂体瘤镊; 240×4，枪状，下弯; 把; 1. 40; 垂体窥镜; 70×11，无齿，外翻口; 把; 1. 41; 垂体窥镜; 70×8，无齿，双外翻; 把; 1. 42; 垂体窥镜; 80×11，无齿，双外翻; 把; 1. 43; 垂体窥镜; 90×11，无齿，双外翻; 把; 1. - 开颅包1 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 组织钳; 160，直; 把; 1. 2; 组织钳; 180，直; 把; 1. 3; 组织钳; 165×1.7，枪形，精细; 把; 1. 4; 组织镊; 140，1×2钩; 把; 1. 5; 组织镊; 160，枪状，带齿; 把; 1. 6; 组织剪; 160，直; 把; 1. 7; 组织剪; 160，弯; 把; 1. 8; 组织剪; 180，直; 把; 1. 9; 椎板咬骨钳; 180×1/10×90°，超硬膜; 把; 1. 10; 椎板咬骨钳; 180×1/10×90°，普通型; 把; 1. 11; 椎板咬骨钳; 180×2×90°，超薄型; 把; 1. 12; 椎板咬骨钳; 180×2×90°，超薄型 超硬膜; 把; 1. 13; 椎板咬骨钳; 180×3/10×130°，超硬膜，超薄型; 把; 1. 14; 椎板牵开器; 300×45，活动式，5×5，钝钩，直型; 把; 1. 15; 转换式咬骨钳; 180×3×120°; 把; 1. 16; 止血钳; 125，弯蚊，全齿; 把; 1. 17; 止血钳; 140，弯，全齿; 把; 1. 18; 止血钳; 160，直，全齿; 把; 1. 19; 止血钳; 160，弯，全齿; 把; 1. 20; 止血钳; 180，弯，全齿; 把; 1. 21; 医用镊; 250，直; 把; 1. 22; 咬骨钳; 230×3×20°，弯头，双关节; 把; 1. 23; 咬骨钳; 240×4 ，侧角头，双关节; 把; 1. 24; 咬骨钳; 240×6，弯头，双关节; 把; 1. 25; 咬骨钳; 240×8，右弯30°，右侧角13°，双关节; 把; 1. 26; 线锯手把; 60，手把; 把; 1. 27; 线锯导板; 340; 把; 1. 28; 线锯; 500; 根; 1. 29; 头皮拉钩; 180，钝; 把; 1. 30; 头皮夹钳; 160; 把; 1. 31; 探针; 200，双头，银; 把; 1. 32; 髓核钳; 160×3×8，握柄式，超硬膜; 把; 1. 33; 手摇式骨钻; 夹持Ф0.3-4mm钻头; 把; 1. 34; 手术剪; 160，直圆; 把; 1. 35; 手术剪; 140，弯圆; 把; 1. 36; 手术剪; 180，直圆; 把; 1. 37; 手术剪; 180，弯圆; 把; 1. 38; 手术刀柄; 4#; 把; 1. 39; 手术刀柄; 7#; 把; 1. 40; 手术刀柄; 210，7#，枪形; 把; 1. 41; 神经剥离器; 240×5; 把; 1. 42; 乳突牵开器; 170×18，固定式3×4钩，直型; 把; 1. 43; 乳突牵开器; 130×16，固定式3×4钩，直型; 把; 1. 44; 乳突牵开器; 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11°; 把; 1. 45; 乳突牵开器; 105×3×3; 把; 1. 46; 乳突牵开器; 170×18，固定式3×4钩，直型; 把; 1. 47; 乳突牵开器; 170，单钩; 把; 1. 48; 帕巾钳; 140，尖头; 把; 1. 49; 脑压板; 200×11×13; 把; 1. 50; 脑压板; 200×15×18; 把; 1. 51; 脑压板; 200×20×22; 把; 1. 52; 脑吸引管; 270×Φ1.5，可控带套; 根; 1. 53; 脑吸引管; 270×Φ2，可控带套; 根; 1. 54; 脑吸引管; 270×Φ2.5，可控带套; 根; 1. 55; 脑吸引管; 200×Ф2，弯; 根; 1. 56; 脑吸引管; 200×Ф3，直; 根; 1. 57; 脑吸引管; 180×Ф1.5，弯; 根; 1. 58; 脑吸引管; 180×Ф2，弯; 根; 1. 59; 脑吸引管; 220×Ф1.5，直; 根; 1. 60; 脑吸引管; 220×Ф2，直; 根; 1. 61; 脑吸引管; 270×Φ1.2; 根; 1. 62; 脑吸引管; 270×Φ1.5，可控缩口; 根; 1. 63; 脑吸引管; 270×Φ2，可控缩口; 根; 1. 64; 脑吸引管; 270×Φ2.5，可控缩口; 根; 1. 65; 脑吸引管; 270×Φ3，可控缩口; 根; 1. 66; 脑吸引管; 270×Φ3.5，可控缩口; 根; 1. 67; 脑吸引管; 270×Φ4，可控缩口; 根; 1. 68; 脑吸引管; 270×Φ5，可控缩口; 根; 1. 69; 脑吸引管; 270×Φ4.5，可控缩口; 根; 1. 70; 脑室通条; 400×Φ4; 根; 1. 71; 脑室通条; 500×Φ4; 根; 1. 72; 脑室通条; 600×Φ4; 根; 1. 73; 脑膜剪; 180圆弯头; 把; 1. 74; 脑刮匙; 210×3; 个; 1. 75; 精细取瘤钳; 直头165×3; 把; 1. 76; 经皮穿刺针; 1.6*80 （硬膜）; 枚; 1. 77; 甲状腺拉钩; 120，10×25/10×37; 把; 1. 78; 后颅凹牵开器; 280×30，活动式，4×4钩，钝钩，直型; 把; 1. 79; 海绵钳; 250×8，弯无齿; 把; 1. 80; 骨凿; 200×3，枪形，半圆; 把; 1. 81; 骨膜剥离器; 200，1#，弯/弯，双头，滚花柄; 把; 1. 82; 骨刮匙; 200×5，直，六方柄; 个; 1. 83; 骨锤; 200/75g; 把; 1. 84; 弓形钻钻柄; 摇柄，270; 把; 1. 85; 动脉瘤夹钳; 215，枪型，单关节，簧式，标准型; 把; 1. 86; 大开口椎板咬骨钳; 180×3/15×130°，普通型，大开口; 把; 1. 87; 大开口椎板咬骨钳; 180×4/15×90°，普通型，大开口; 把; 1. 88; 大开口椎板咬骨钳; 180×3/15×90°，普通型，大开口; 把; 1. 89; 大开口椎板咬骨钳; 200×3×110°，超薄型; 把; 1. 90; 大开口椎板咬骨钳; 200×4/10×110°，超硬膜，普通型; 把; 1. 91; 持针钳; 180，直，粗针; 把; 1. 92; 持针钳; 180，直，细针; 把; 1. 93; 不锈钢腰子盘; 175×105×25，浅型; 个; 1. 94; 不锈钢腰子盘; 190×115×25，浅型; 个; 1. 95; 不锈钢换药碗; Ф160; 个; 1. 96; 不锈钢服药杯; 50ml; 个; 1. - 开颅包2 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 组织钳; 160，直; 把; 1. 2; 组织钳; 180，直; 把; 11. 3; 组织镊; 140，1×2钩; 把; 5. 4; 组织镊; 160，枪状，带齿; 把; 2. 5; 组织剪; 160，直; 把; 1. 6; 组织剪; 180，直; 把; 3. 7; 椎板咬骨钳; 180×2×90°，超薄型; 把; 1. 8; 止血钳; 125，弯蚊，全齿; 把; 11. 9; 止血钳; 140，弯，全齿; 把; 11. 10; 止血钳; 160，直，全齿; 把; 11. 11; 止血钳; 160，弯，全齿; 把; 1. 12; 止血钳; 180，弯，全齿; 把; 6. 13; 医用镊; 250，直; 把; 3. 14; 咬骨钳; 230×3×20°，弯头，双关节; 把; 1. 15; 线锯手把; 60，手把; 把; 1. 16; 线锯; 500; 根; 9. 17; 头皮拉钩; 180，钝; 把; 4. 18; 头皮夹钳; 160; 把; 3. 19; 探针; 200，双头，银; 把; 2. 20; 手术剪; 160，直圆; 把; 1. 21; 手术剪; 180，弯圆; 把; 1. 22; 手术刀柄; 4#; 把; 2. 23; 手术刀柄; 7#; 把; 2. 24; 神经剥离器; 240×5; 把; 2. 25; 帕巾钳; 140，尖头; 把; 11. 26; 脑压板; 200×11×13; 把; 4. 27; 脑压板; 200×15×18; 把; 3. 28; 脑压板; 200×20×22; 把; 2. 29; 脑吸引管; 200×Ф2，弯; 根; 3. 30; 脑吸引管; 200×Ф3，直; 根; 2. 31; 脑吸引管; 220×Ф1.5，直; 根; 1. 32; 脑吸引管; 270×Φ1.2; 根; 1. 33; 脑吸引管; 270×Φ1.5，可控缩口; 根; 1. 34; 脑吸引管; 270×Φ2，可控缩口; 根; 1. 35; 脑吸引管; 270×Φ2.5，可控缩口; 根; 2. 36; 脑吸引管; 270×Φ3，可控缩口; 根; 1. 37; 脑吸引管; 270×Φ3.5，可控缩口; 根; 2. 38; 脑吸引管; 270×Φ4，可控缩口; 根; 2. 39; 脑吸引管; 270×Φ5，可控缩口; 根; 1. 40; 脑吸引管; 270×Φ4.5，可控缩口; 根; 1. 41; 脑室通条; 400×Φ4; 根; 1. 42; 脑室通条; 500×Φ4; 根; 1. 43; 脑室通条; 600×Φ4; 根; 2. 44; 脑刮匙; 210×3; 个; 1. 45; 经皮穿刺针; 1.6*80 （硬膜）; 枚; 1. 46; 甲状腺拉钩; 120，10×25/10×37; 把; 3. 47; 海绵钳; 250×8，弯无齿; 把; 6. 48; 骨膜剥离器; 200，1#，弯/弯，双头，滚花柄; 把; 3. 49; 骨刮匙; 200×5，直，六方柄; 个; 1. 50; 持针钳; 180，直，细针; 把; 10. 51; 不锈钢腰子盘; 190×115×25，浅型; 个; 4. 52; 不锈钢换药碗; Ф160; 个; 12. 53; 不锈钢服药杯; 50ml; 个; 8. 54; 软轴牵开器; 300，快速锁紧型，转接器固定式; 把; 2. 55; 软轴牵开器; 450×Φ9.5; 把; 2. |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | - 按生产厂家承诺：“无磁转运床”维保期限不少于3年，“一体化产病床”维保期限不少于5年，其余设备维保期不少于2年；质保期内免费保修，免费更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。（“技术要求”中有特殊要求除外） |  |  |
| 售后服务要求 |  | - 1、免费送货上门并安装调试，并提前提供设备平面布置图。 - 2、设备发生故障时，在接到报修通知后，30分钟内响应，24小时内到达现场，终身提供技术支持。 - 3、提供专业化技术培训：装机使用培训≥2天，跟进强化培训≥1天，保证使用人员正常操作设备的各种功能：维修保养培训：医院现场≥1天。 - 4、定期回访以及对设备维修。 - 5、在广西地区有完善的售后体系，应设有售后服务点，并写明详细的售后服务点地址及联系人、联系方式。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 1、交付使用时间：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 - 2、交货地点：在南宁市内采购单位指定的地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后甲方在10个工作日内支付合同总金额的30%预付款给乙方，设备到达并安装调试后支付通过验收部分的65%作为进度款，其余5%作为尾款，质保期满后一次性付清剩余货款（不计利息）。 |  |  |
| 其它要求 |  | - 1、属于医疗器械产品的均必须提供有效的医疗器械注册证复印件。 - 2、设备须是全新整套的，应按有关质量标准制造、满足本项目需求的技术指标的设备。 - 3、本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与医院信息系统对接的，由成交供应商负责接入医院信息系统，不额外产生费用。 - ▲4、本项目第17项“小型台式高速冷冻离心机”如使用进口产品参与投标的，必须提供厂家或合法代理商出具针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。 5、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 6、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 7、卖方须向买方提供操作手册一套。 8、卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 9、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 10、设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。 11、在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构。 12、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 13、网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |
| - 本项目第17项“小型台式高速冷冻离心机”已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。中标人在办理进口相关手续时，采购人有义务协助中标人办理。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ▲A02010104台式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ▲A02010105便携式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ▲A02010107平板式微型计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 |  | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ▲A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ▲A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 |  | ▲A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 |  | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ▲A02052301制冷压缩机 |  | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ▲A02052305空调机组 |  | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ▲A02052309专用制冷、空调设备 |  | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 |  | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ▲A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ▲A0206180203空调 机 |  | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ▲电热水器 |  | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 |  | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 |  | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 |  | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ▲普通照明用双端荧光灯 |  |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ▲A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ▲A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 |  | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ▲A060805便器 | 坐便器 |  |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ▲A060806水嘴 |  |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：否。 |
| 7.2 | ✔本项目不允许分包。 本项目允许分包： 分包内容：/。 分包金额或者比例：/。 |
| 8.1 | 1、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | ✔本项目不组织现场考察。 本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | ✔本项目不组织召开开标前答疑会 组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年1月至2022年8月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月至2022年8月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、本项目的特定资格要求： （1）如所投货物为第二类或第三类医疗器械，供应商必须具备国家主管部门颁发的二类医疗器械备案证或《医疗器械经营企业许可证》（如供应商为代理经销商），或具备《医疗器械生产企业许可证》（如供应商为制造商），须在响应文件中提供扫描件。 （2）如所投货物为医疗器械，供应商必须在响应文件中提供药监按医疗器械管理的整机、配附件、耗材的医疗器械注册证（如为第一类医疗器械的应提供备案证复印件），须在响应文件中提供扫描件。 （必须提供，否则按无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供） 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（如有请提供） 4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有请提供） 5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（如有请提供） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供） 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | √本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金人民币3.2万元； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为3项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为5项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术分、售后服务分、信誉业绩分、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | √本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：蒙颖， 联系电话：0771-2023875 ，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以分标（中标金额）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格）收取。 3、采购代理服务费请交纳到广西科文招标有限公司南宁咨询三分公司银行账号： 开户名称：广西科文招标有限公司南宁咨询三分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805030313600001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

32.9 采购代理服务费请交纳到广西科文招标有限公司南宁咨询三分公司银行账号：

开户名称：广西科文招标有限公司南宁咨询三分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805030313600001

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 45分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分45分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 45分 |
| 2 | 技术分 | 22分 | （1）基本分（满分10分） 投标产品技术参数完全满足招标文件要求的得10分，一般参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。 |
|  |  |  | （2）货物性能分（满分12分）（有负偏离或漏项，货物性能计0分） 一档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，无正偏离的得4分； 二档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有1-5项参数为正偏离的得8分； 三档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有6-10项参数为正偏离的得12分。 |
| 3 | 售后服务分 | 6分 | 在满足招标文件设备质保期限要求【按生产厂家承诺：“无磁转运床”维保期限不少于3年，“一体化产病床”维保期限不少于5年，其余设备维保期不少于2年；质保期内免费保修，免费更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。（“技术要求”中有特殊要求除外）】的前提下，本项目第12项“短波治疗机”的免费质保期在2年的基础上每延长一年得2分，满分6分。（必须全部设备统一延长质保期限才得分，单个设备延长质保期的不得分。） |
| 4 | 服务方案分 | 12分 | 一档：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，到达现场处理故障时间为12小时以内，一般排除故障时间为4小时以内，售后服务综合评定相对一般的得4分； 二档：保修期满后维修零配件有一定优惠，到达现场处理故障时间为8小时以内，一般排除故障时间为3小时以内，无法排除故障时5日内提供替换产品，售后服务综合评定相对良好的得8分； 三档：保修期满后维修零配件有较大优惠，到达现场处理故障时间为4小时以内，一般排除故障时间为2小时以内，无法排除故障时2日内提供替换产品，售后服务综合评定相对良好的得12分。 |
| 5 | 信誉业绩分 | 15分 | （1）投标人2019年以来获得省、部级或以上与企业生产经营相关的荣誉证书的每项得1分，满分2分（应提供复印件）。 （2）投标人或其主要投标产品生产厂家通过ISO18001、ISO9001、ISO14001管理体系认证、OHS认证、CE认证的，每提供一份得1分，满分5分（应提供复印件）。 （3）业绩分（满分8分）以投标人自2019年以来的同类项目业绩计算，每提供一份业绩合同的得2分，满分8分。（以中标通知书或合同复印件为加分依据） |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

一般货物类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：合同签订后甲方在10个工作日内支付合同总金额的30%预付款给乙方，设备到达并安装调试后支付通过验收部分的65%作为进度款，其余5%作为尾款，质保期满后一次性付清剩余货款（不计利息）。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.其他合同文件；

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                   日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                      日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。