# 广西科联招标中心有限公司关于桂林市中西医结合医院乙类大型医用设备采购项目(项目编号：GLZC2020-G1-990250-KLZB)更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GLZC2020-G1-990250-KLZB

原公告的采购项目名称：桂林市中西医结合医院乙类大型医用设备采购

首次公告日期：2020年9月29日

## 二、更正信息

更正事项：£采购公告 R采购文件 £采购结果

更正内容：

1、原招标文件中“第三章：货物采购需求”现更正为：

第三章　货物采购需求

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排128层螺旋CT系统 |  | 1台 | 1.设备名称：64排X线计算机断层扫描仪（64排CT） 1.1 设备数量：一套 1.2 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 1.3 制造厂商：投标人说明 1.4 设备型号：投标人说明 ★1.5为保证设备稳定性，要求设备球管，高压发生器，探测器和设备生产厂家为同一品牌 2、主要技术规格 2.1 扫描架系统 ▲2.1.1 扫描架孔径：≥72cm 2.1.2 驱动方式：投标人说明 2.1.3 滑环类型：低压滑环 2.1.4 冷却方式：高效风冷或水冷 2.1.5 探测器类型：新型探测器(如石榴石探测器或Stellar探测器或Nano panel探测器) ▲2.1.6 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm 2.1.7 采用动态双焦点技术：标准 2.1.8 最薄采集层厚：≤0.625mm 2.1.9 两套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作 2.1.10 可在扫描床旁进行患者体位选择，扫描协议选择等操作 2.1.11 配备触控屏，并支持触控和手势操作 2.2 扫描床系统 2.2.1 病人床可扫描垂直升降范围：≥45cm 2.2.2 病人床可扫描垂直升降最低高度：≤53cm 2.2.3 病人床水平可扫描范围：≥186cm ▲2.2.4 病人床水平移动最高速度：≥300mm/s 2.2.5 病人床水平移动最低速度：≤1mm/s 2.2.6 病人床承重量：≥205kg 2.3 X线球管及高压发生器 ★2.3.1 球管阳极物理热容量：≥8.0MHU 2.3.2 球管阳极有效热容量：≥25MHU 2.3.3 球管电流设置：5－667mA 2.3.4 球管最大电流：≥667mA 2.3.5 球管最小电流：≤5mA 2.3.6 球管电流递增幅度：≤1mA 2.3.7 球管最大电压：≥140KV ★2.3.8 球管最小电压：≤70KV 2.3.9 球管大焦点：1.0*1.0mm 2.3.10 球管小焦点：0.5*1.0mm 2.3.11 球管类型：动态飞焦点球管 2.3.12 发生器功率：≥55kW 2.3.13 球管阳极靶面直径：≥200mm 2.4 扫描参数和图像质量 2.4.1 最短扫描时间：≤0.4s/360° 2.4.2 具备128层/圈扫描成像技术 2.4.3 重建视野：5~50cm 2.4.4 定位片扫描长度：≥186cm 2.4.5 定位片扫描宽度：≥50cm 2.4.6 定位片计划：双定位 2.4.7 螺距连续可调：0.5-1.5 2.4.8 单次连续螺旋扫描：≥120秒 2.4.9 X-Y轴空间分辨率：≥16LP/cm@0%MTF ▲2.4.10 密度分辨率：≤2mm@0.3% 2.4.11 噪声：≤0.18% 2.4.12 CT值范围：-1024到+3071 2.4.13 标准图像重建矩阵：≥512*512 2.4.14 高图像重建矩阵：≥768*768 2.4.15 超高图像重建矩阵：≥1024*1024 2.5 计算机 2.5.1 主CPU型号：投标人说明 2.5.2 内存：≥32GB 2.5.3 图像硬盘容量：≥2TB 2.5.4 图像存储量：≥500,000幅(512矩阵不压缩图像) 2.5.5 存储系统：DVD-RW 2.5.6 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 2.5.7 自动语言提示功能：标配 2.5.8 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配 2.6原厂品牌独立工作站一套 2.6.1 CPU型号：投标人说明 2.6.2 主频：3.0GHz 2.6.3 内存：≥16GB 2.6.4 硬盘容量：≥1.2T 2.6.5 图像存储：≥2,400,000幅 (512矩阵不压缩图像) 2.6.6 CD-RW和DVD-RW：标配 2.6.7 显示器：≥24″，1280×1024 2.6.8 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 2.6.9 逻辑智能化操作界面：标配 2.6.10 一键式多功能图像处理(5合1)(SLAB/2D/MPR/3D VR/CTE)： 标配 2.6.11 一键式VR图像阈值转换：标配 2.6.12 一键式CTA去骨功能：标配 2.6.13 后处理书签保存功能：标配 2.6.14 多影像融合功能（CT/MR/NM）：标配 2.6.15 骨科透明3D显示：标配 2.6.16 自动照相功能：标配 2.7 临床应用软件 2.7.1 多平面重建MPR 2.7.2 任意曲面重建CVMPR 2.7.3 最大密度投影MIP 2.7.4 最小密度投影MinP 2.7.5 表面三维重建 2.7.6 三维处理软件 2.7.7 透明化显示技术 2.7.8 高级容积处理软件VR 2.7.9 自动窗宽窗位成像 2.7.10 高级血管量化分析功能 2.7.11 血管拉直分析功能 2.7.12 高级血管自动量化分析功能 2.7.13 自动探测分析血管 2.7.14 血管狭窄测量分析功能 2.7.15 自动骨骼血管分离功能 2.7.16 智能重叠组织选择性切割功能 2.7.17 自动血管解剖识别功能 2.7.18 随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能 2.7.19 自动血管分析功能 2.7.20 自动血管狭窄评估功能 2.7.21 躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 2.7.22 后颅窝伪影校正功能 2.7.23 自动脑出血量定量分析功能 2.7.24 头颅自动去骨功能 2.7.25 自动头颅血管解剖识别 2.7.26 自动头颅血管分析功能 2.7.27 头颅自动去骨、头颈部血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 2.7.28 自动多平面成像功能 2.7.29 高级容积漫游功能 2.7.30 电影浏览软件包 2.7.31 一键式多功能图象处理 2.7.32 一键式VR图象阈值转换 2.7.33 一键式CTA去骨功能 2.7.34 自动一键式去骨CT血管重建 2.7.35 自动评价和测量分析血管功能 2.7.36 分析数据至少含概：血管长度、 管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等 2.7.37 组织分割彩色编码功能 2.7.38 组织和器官定量分析功能 2.7.39 动态层厚和边缘锐化匹配功能 2.7.40 三维CT仿真内窥镜显示功能：能多角度显示腔道器官内部和外部结构，并能完成动态内窥镜和动态三维评价 2.7.41 CT血管内窥镜漫游功能 2.7.42 椎管内窥镜功能 2.7.43 肺部成像优化功能 2.7.44 肺纹理增强功能 2.7.45 肺函数成像种类≥8种 2.7.46 低剂量肺普查功能 2.7.47 Ｘ线优化滤过功能及装置 2.7.48 呼吸控制语音提示 2.7.49 CT电影CINE（≥30幅/秒） 2.7.50 三维CT内镜CTE 2.7.51 动态扫描CT时间密度曲线 2.7.52 容积伪影去除功能 2.7.53 实时一次注射扫描自动造影剂跟踪 2.7.54 自动造影剂跟踪适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像） 2.7.55 为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式具备自动和手动 2.7.56 实时螺旋重建成像 2.7.57 自动mA选择功能 2.7.58 动态mA调制功能 2.7.59 实时智能剂量调控功能 2.7.60 个性化设置模式 2.7.61 适合多种扫描模式 2.7.62 智能低剂量控制扫描功能 2.7.63 婴幼儿扫描专用功能包 2.7.64 自动相关层面图像显示功能 2.7.65 VIP立体视觉成像功能 2.7.66 自动照相功能 2.8 心脏成像软件包 2.8.1 心脏成像功能 2.8.2 心脏180度采集成像 2.8.3 心电门控扫描系统（含心脏门控装置） 2.8.4 心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳 2.8.5 心电门控重建系统（有多扇区重建） 2.8.6 心脏多扇区重建：2/3/4/5扇区 2.8.7 主控台能显示和保存心电图信息 2.8.8 心电图信息和图像同步显示 2.8.9 后处理软件自动嵌入心电图 ▲2.8.10 最高有效时间分辨率：≤30ms 2.8.11 成像窗自动校准，适应心率不齐病人的心脏采集（如房颤） 2.8.12 一体化心电门控 2.8.13 回顾性门控采集重建技术 2.8.14 扫描剂量门控调制 2.8.15 三维锥形束算法心脏重建：标配 2.8.16 4D心脏电影重建 2.8.17 心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件 2.8.18 心脏解剖结构自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别） 2.8.19 零点击冠脉自动分析功能 2.8.20 冠脉树自动分离提取功能 2.8.21 冠脉钙化分数评估分析功能 2.8.22 冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能 2.8.23 冠脉多维分析功能 2.8.24 冠脉狭窄率自动测量评价功能 2.8.25 心脏图像滤过技术 2.8.26 冠脉硬化斑块定性 2.8.27 斑块彩色编码定性定量诊断 2.8.28 冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能 2.8.29 心脏彩色透视 2.8.30 类DSA显示功能 2.8.31 冠脉多背景显示≥5种 2.8.32 心脏四腔位自动成像功能 2.8.33 心脏四维评价功能 2.8.34 心功能分析功能包 2.8.35 心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数 2.8.36 左、右心室功能分析 2.8.37 左、右心房功能分析 2.8.38 选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示 2.8.39 自动识别舒张末期和收缩末期 2.8.40 牛眼图显示功能 2.8.41 心肌供血冠脉分布立体彩色地形图 2.8.42 左心室及瓣膜运动评价 2.8.43 左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像 2.8.44 左心室运动功能图评价 2.8.45 左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图量化显示数值 2.8.46 左心室射血分数功能图评价数值 2.8.47 冠脉球形显示成像功能 2.8.48 冠脉三维地图和二维地图功能 2.8.49 自动/手动ECG心电编辑功能 2.8.50 室性早搏校正功能 2.8.51 房性早搏校正功能 2.8.52 二联律校正功能 2.8.53 房颤心律校正功能 2.8.54 心电基线漂移校正功能 2.8.55 心脏解剖分离、提取、测量、心功能分析同步后台预处理功能 2.8.56 左右心房、左右心室定量分析 2.8.57 心肌定量分析 2.8.58 心脏三维解剖彩色编码图 2.8.59 自动心耳去除功能 2.8.60 自动探测舒张末期 2.8.61 自动探测收缩末期 2.8.62 室壁增厚度三维彩色编码图 2.9 微辐射平台 2.9.1 提供微辐射影像重建技术，ASIR-V或Admire或iDose4平台 2.9.2 提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术 2.9.3 提供多模型影像重建技术 2.9.4 微辐射迭代重建速度≥32幅/秒 2.9.5 微辐射迭代重建能降低剂量≥80% 2.9.6 微辐射迭代重建50%剂量≥35%影像质量提升 2.9.7 微辐射迭代重建100%剂量≥68%影像质量提升 2.9.8 具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移 2.9.9 具备无蜡像状伪影成像技术 2.9.10 具备低光子无伪影成像技术 2.10 高级金属伪影去除平台 2.10.1 有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域 2.10.2 可有效降低复杂、较大金属植入物伪影 2.10.3 可生成原始图像和去伪影后图像两组数据 2.10.4 去除金属伪影同时减低图像噪声 2.10.5 一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描 2.10.6 在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影 2.10.7 全自动去除金属伪影，不需要额外后处理 ▲2.11肺结节自动检测功能 2.11.1 自动提取肺结节，显示肺结节体积 2.11.2 自动显示肺结节和周围的组织关系 ▲2.12高级脑卒中直通车功能包 2.12.1 自动同步来自多相位CTA（mCTA）的所有相位 3、其他配置 ▲3.1 维修密码开放 3.2 高压注射器一套 3.2.1 针筒容量≥200毫升 3.2.2 最大注射量≥200ml、1ml 连续可调。 3.3 医生诊断工作站4套（含4M专业显示器*4），并配置相应的功能软件 3.3.1 像素矩阵≥2560×1440 3.3.2 尺寸（对角线）≥27英寸 3.3.3 色彩位深≥48bit 3.3.4 灰阶动态范围≥1500：1 3.3.5 标准输出亮度≥450cd/m² |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、设备安装：设备全新的原包装产品，随机技术资料齐全（用户使用手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门、免费安装调试合格，培训人员合格上岗。 2、免费质保期：设备在质保期内按厂家承诺实行“三包”服务，整机保修（包括球管）：4年；对所提供的设备进行无偿修复（非人为损坏）和零件配置，甚至产品更换。合同签订时，双方对质保条款进行协商。 3、保修期外：整套设备终生维护保养，以优惠的价格提供设备维修服务及各种配件的供应。 4、故障或技术支持应急维修响应时间安排：接到故障通知后，技术人员在2小时内响应，一般故障在2小时内通过远程维修，48小时内现场维修完毕。 5、维修保养：公司定期派技术员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，并终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳的运行状态。 6、热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。 7、其余按厂家承诺进行。 8、售后服务过程中如有违反约定的情况，采购人有权扣除质保金。 |  |  |
| 交货时间及地点、方式 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起45天内。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货方式：现场交货。 |  |  |
| 付款及验收方式 |  | - 合同签订起，支付全款的30%，货到医院后支付到全款的80%，验收合格后支付到全款95%，验收满一年后全部付清。 - 安装时院方验收。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本分标政府采购预算金额为1158万元整人民币，投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。为确保仪器设备及服务质量，评标委员会认为供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在评标现场评委规定的合理时间内，提供由厂家出具的书面说明原件（企业成本分析）和相关证明材料原件。 2、不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 3、中标人在供货时须提供生产厂家或总代理商出具的针对所投标产品的售后服务承诺书原件，并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料或投标文件技术规格偏离表中承诺的参数与该文件不一致，采购人不予以验收。 4、标注“★”号的技术参数为重要技术参数，必须满足，否则，投标无效。 ★5、该项目含机房装修及相关评审 |  |  |

- 2、原招标文件中“第四章：评标办法”现更正为：

第四章  评标办法

一、评标依据及方式

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共七人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、设备性能及配置、实施方案分、售后服务、信誉业绩、功能政策等方面内容按百分制打分。其中价格分50分，技术分30分，商务分15分，政策功能5分）。

（三）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）：

（四）评分细则：

1．价格分………………………………………………………………………………………50分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

①供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

②小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分

2．技术分………………………………………………………………………………………………30分

基本分：技术参数满足★号要求的，得分10分；

▲号技术参数满足要求的：每满足一项得2分，最多得16分

一般项技术参数：每有一项负偏离扣1分，最多扣4分，每有一项正偏离加1分，最多得4分

3．商务分……………………………………………………………………………………………15分

（1）售后服务分（8分）

一档（4分）：满足招标文件售后服务要求的，进入一档；

二档（6分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的；

三档（8分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式。免保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，有免费技术巡检方案的。

（2）企业信誉分（2分）

1）投标人或其主要投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系、IS013485质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得1分，满分1分；（提供认证证明材料，否则不计分）；

2）所投核心产品或相关技术获得国家专利级奖项，得1分，满分1分。（提供证明材料，否则不计分）；

（3）业绩分（5分）

- 投标人或生产厂家近3年以来同类设备业绩分，每提供1个项目证明得1分，满分5分。（投标文件中提供中标通知书或合同复印件。）

4、政策功能分（节能、环保、区内产品等）…………………………………………………………5分

（1）节能产品分（满分1分）

投标产品纳入财政部公布的《节能产品政府采购清单》目录（提供目录复印件）。

（2）环保标志产品分（满分2分）

投标产品纳入财政部公布的《环境标志产品政府采购清单》目录（提供目录复印件）。

（3）投标产品为自主创新产品分（满分1分）

自主创新产品分（拥有《自主创新产品证书》的，并在投标文件中提供了有效证明的产品）。

（4）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分＝1＋2＋3+4

二、推荐中标候选供应商原则

评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序，总分排名第一的推荐为本项目中标候选人（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）。进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二、第三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二名为中标候选人。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

更正日期：2020年9月30日

更正原因：应采购人要求更正

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：桂林市中西医结合医院

地址：桂林市七星区半塘路6号

联系人：林殊文  联系电话：18378332006

2.采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

项目联系人：何格   电话: 0773-5442911  传真：0773-5242467

地址：桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层22号

3.项目联系方式

项目联系人：何格

电话：0773-5442911

广西科联招标中心有限公司

2020年9月30日