第一部分：采购内容及项目概述

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算金额/最高限价（万元） | 是否允许进口产品参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 包 | ●1 | 实验室器皿自动清洗机 | 1 | 台 | 15 | 否 |  |
| 第 二 包 | 1 | 粉尘采样器 | 5 | 台 | 21.4 | 否 |  |
|  | 2 | 个体粉尘采样器 | 3 | 台 |  | 否 |  |
|  | 3 | 气压计 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | ●4 | 流量计 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 5 | 个体噪声剂量计 | 4 | 台 |  | 否 |  |
|  | ●6 | 车载低温样品保存箱 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 7 | 便携式电化学探头复合气体检测仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 8 | WBGT测定仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 9 | 脉冲积分声级计 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 10 | 噪声频谱分析仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 11 | 人体手传振动测定仪 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 12 | 个人剂量报警仪 | 2 | 台 |  | 否 |  |
|  | 13 | 有毒气体快速检测管 | 1 | 台 |  | 否 |  |
|  | 14 | 大气采样器 | 4 | 台 |  | 否 |  |
| 注：1.预算金额/最高限价：36.4万元；其中第一包：15万元；第二包：21.4万元。 2.标注“●”产品，产品主机为核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分：技术参数及要求

第一包：

品目01 实验室器皿自动清洗机

1.用于实验室玻璃器皿或塑料等实验用具的灰尘、油脂等物理性污染物、无机残留物（如铅、汞、镉、砷等）和有机残留物（如工业染料、激素等）等化学性污染物的清洗和干燥，包括移液管、容量瓶、锥形瓶、蓝盖瓶、色谱自动进样瓶、烧杯、比色管、试管、移液管、圆底烧瓶、量筒、培养皿、玻片、漏斗等。

2.因安装条件限制要求外部尺寸：宽、深、高≤900*700*840mm。清洗内腔容量≥175L，总功率≤6.5KW。仪器加热功率≥5KW，加热功率大快速完成清洗，标准程序清洗时间60分钟以内。

★3. 手动推送关门，不得采用舱门扣与定位扣连接后自动感应吸合关门，避免长久使用后电磁失效引起的关门问题。（本条需提供第三方检测报告佐证）

★4、篮架采用背部供水方式，进水口插头采用不锈钢接头，采用1/6等压式水路分水系统，6路水路同时清洗器皿，提高清洗效果。可放置上下两层篮架，每层2个，一共4个篮架，容量大。模块化设计篮架，上下小篮架可根据用户习惯灵活调换位置，满足不同清洗需求。

5.仪器控制系统有中英文可选。内置16种以上标准清洗程序，涵盖实验室常用的无机、有机，重金属等污染物清洗，可以直接调用，无需每次重新设置水量，温度，时间等。方便一线员工使用。

★6.内置重金属分析清洗程序，用于清洗特氟龙消解罐和盖子，可替代传统泡酸，Pb、Cd残留含量低于1μg/L级别要求（消解空白样品定容至50 mL）清洗时间50分钟左右，每次可清洗≥120个消解罐。（本条需提供第三方检测报告佐证）

★7.清洗效果满足超痕量分析要求。满足气相色谱，液相色谱，ICP-MS, 气质联用，液质联用等玻璃器皿清洗过后污染物不得检出要求。（提供第三方检测报告）。

8.内胆内部采用不焊接设计，无焊点，平滑过度，无积水；急速下水导流斜面设计，引导水流，避免内胆积水，加快排水。

9.带不锈钢滚珠导轨的抽屉放置清洗剂，方便更换。清洗剂吸液管采用不锈钢材质，非塑料，经久耐用。

10.清洗剂储存：大容量抽屉式，易于更换及检查，且可同时放置≥3桶12升清洗剂。

11.电容感应式触摸按键，一体化无缝隙面板可靠性强安全性高。

12.设备结构，双层隔热隔音内胆设计，内胆外壁全贴消音垫，有效降低噪音，能长时间保温，清洗效果更干净更稳定；可拆卸顶板内嵌实验于台下安装，节约空间。

★13.内置智能水软化系统，对自来水自动软化，可减少纯水用量，节省运行成本。可根据用户当地的水硬度情况手动3档调节再生盐的使用量，合理减少盐的用量。内置清洗剂分配泵≥2个，液体清洁剂和液体中和剂均可由内置的泵自动进行配给。（本条需提供第三方检测报告佐证）

14.电子式安全锁，高温状态下自动上锁保护，一键式电动开门；清洗剂和中和剂缺液提醒；高温保护；漏水监控；排水和循环水自动过滤系统；断电自动存储当前状态，重新上电启动后自动按照断电前状态清洗。

15.双排水装置，排水速度快。

16.自动开门，清洗程序结束后可以利用余温烘干，节省能源。也可在烘干程序结束后自动开门，提高烘干效果，加快干燥时间。

★17.内置热风干燥系统，干燥时间50分钟以内，容量瓶干燥率达95%以上，可以省却清洗完再拿去烘箱烘干的步骤。（本条需提供第三方检测报告佐证）

18.标准清洗程序耗水量≤580L，干燥耗水量不得超过3L/H。

19.内置纯水增压泵，无需另外购置。

★20. 标准清洗程序耗水量不超过80L，干燥耗水量不得超过3L/H。（本条需提供第三方检测报告佐证）

21.配置清单

（1）实验室自动清洗机      	1台；

（2）上层底座	              1个；

（3）下层底座	              1个；

（4）4x8清洗模块A 	       1个；

（5）3x6清洗模块A短        1个；

（6）60位试管定制篮架       1个；

（7）21位移液管篮架         1个；

（8）全自动机洗清洗剂，      1桶；

（9）全自动机洗中和剂，      1桶。

第二包：

品目01 粉尘采样器

1.双路，防爆，用于职业病危害因素监测采样。

2.流量范围5～30L/min。

3.配套有冲击式呼尘采样头2个/台、旋风式呼尘采样头2个/台、40mm微孔滤膜20盒、40mm测尘滤膜20盒。

品目02 个体粉尘采样器

1.防爆，用于职业病危害因素监测个体采样。

2.流量范围0.1～3L/min。

3.配套有相应测尘滤膜20盒。

品目03 气压计

1. 压力测试仪表。

2. 压力范围：±2psi；精确度：±0.3%FSO（25℃）。

3. 标配主机，无耗材配件。

品目04 流量计

1.用于环境检测中所用的粉尘，大气采样器进行校准的装置。

2.大流量校准器、SVOCs流量校准器、中流量校准器测量中实时显示实际流量、标况流量（293.15K，101.325kPa）、标况流量（273.15K，101.325kPa）及相应曲线，实时显示实际累计体积、标况累计体积（273K，101.325kPa）。

3.标配主机，无耗材配件。

品目05 个体噪声剂量计

1.测量指数时间计权声级、时间平均声级的积分声级计和测量声暴露的个人声暴露计。

★2.采用数字检波技术，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽。其性能符合GB/T15592-2010/IEC61252:2002（电声学 个人声暴露计规范）标准要求，同时也符合GB/T3785-2010和IEC61672-2002标准对2级声级计的要求，防爆标志：Ex ib ⅡB T4 Gb。（本条需提供第三方检测报告佐证）

3.标配主机、仪器箱、说明书 、无耗材。

品目06  车载低温样品保存箱

1.用于车上低温保存样品。

2.电压：DC-12-24V，功率：50W，温度：-19度~10度，容积，45L。

3.标配主机，电源。

品目07 便携式电化学探头复合气体检测仪

1.可用于职业病危害因素监测采样、采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力等场所。

2.测量气体：可燃、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氰化氢、氯气、氨、磷化氢、砷化氢、氟化氢.测量范围：0-100%LEL、0-1000ppm、0-5000ppm、0-100ppm、0-100ppm、0-100ppm、0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-100ppm、0-50ppm、0-10ppm.测量原理：催化燃烧/电化学原理。

3.随机配置：主机、采样探杆、中文说明书、合格证、保修卡、充电器、仪器箱、过滤器。

品目08 WBGT测定仪

★1.用来评价高温车间气象条件的，GB/T 189.7-2007标准。（本条需提供第三方检测报告佐证）

★ 2.测量范围:0-120℃ 精度0.5℃；相对湿度传感器：0~100%RH 精度:±3%。（本条需提供第三方检测报告佐证）

- ★3.主机测量功能：定时测量功能，连续测量功能，梯度测量功能：三个。（本条需提供第三方检测报告佐证）

4.标配主机无需耗材。

品目09 脉冲积分声级计

1.广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,尤其是可以用于测量脉冲噪声。

★2.执行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对1级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。（本条需提供第三方检测报告佐证）

3.标配主机。

品目10 噪声频谱分析仪

★1.测量(并行)并显示不同时间计权(Fast、Slow、Impulse、Peak)和不同频率计权(A、C、Z)的声级(Peak只在C计权时起作用)。（本条需提供第三方检测报告佐证）

★2.声级计测量精度符合GB/T3785(IEC61672) 1级。（本条需提供第三方检测报告佐证）

★3.滤波器符合IEC1260和GB/T3241对1级1/1倍频程滤波器的要求。（本条需提供第三方检测报告佐证）

★4.可同时并行完成三种频率计权A、C、Z，三种时间计权F、S、I测量。（本条需提供第三方检测报告佐证）

5.标配主机、仪器箱、说明书。

品目11 人体手传振动测定仪

- ★1.仪采用了全数字信号处理技术，支持对1秒时间和一段时间的振动加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值及振动频率同时进行测量。仪器的内置通讯，可实时通过蓝牙、4G等物联网技术进行在线实时检测。（本条需提供第三方检测报告佐证）

- 2.适用标准：GB/T 14790.1-2009、JJG 676-2016

- 3.手传振动测量：测量范围：90-180dB （注：以10-6 m/s2为参考0 dB）

4.主机+传感器+延长线。

品目12 个人剂量报警仪

1.采用G-M计数管作为探测器主要用来监测X射线和γ射线。

2.剂量当量率：0.01μSv/h～1mSv/h；累积剂量当量：0.00μSv～999.9Sv；能量响应48keV～3.0MeV；示值准确，响应快速。

3.标配主机，无需耗材。

品目13 有毒气体快速检测管

1.能检测可燃、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氰化氢、氯气、氨、磷化氢、砷化氢、氟化氢等多种不同的气体。气体检测管操作简单，使用安全，判断直观，结果准确，保存期限长。

2.测量气体范围：一氧化碳5-50ppm、硫化氢1-40ppm、氯气0.1-16ppm、二氧化碳300-5000ppm、氨气0.5-78ppm、二氧化硫0.25-10ppm、氮氧化物0.01-16.5ppm、氯化氢0.2-76ppm、氟化氢0.2-10ppm、臭氧0.025-6ppm、甲醛0.05-1ppm。

3.随机配置：十一盒检测管，两个国产手泵。

品目14大气采样器

1.双路，防爆，用于职业病危害因素监测采样。

2.流量范围0.1～1.5L/min。

3.配套有大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管各8支，活性碳管5盒。

第三部分 商务、售后服务及其他要求

一、商务要求（实质性要求）

（一）履约时间和地点及要求

1.履约时间：第一包:合同签订后30天内交货、安装、调试并通过验收。第二包：合同签订后10天内交货、安装、调试并通过验收。

2.履约地点：采购人指定地点。

（二）履约保证金要求

þ本项目不收取履约保证金。

¨本项目收取履约保证金，具体要求如下：

1.成交人应在成交通知书发出之日起3个工作日内向采购人交纳成交金额的百分之五。履行合同约定完毕后,无质量问题和违约责任情况，供应商凭“验收报告单”和交履约保证金时出具的收据到计财处办理，无息退还。

2.如成交供应商未按时足额向采购人交纳履约保证金，采购人有权按照评审报告确定的成交候选人名单顺序，确定下一候选人为成交供应商，或重新开展政府采购活动。

3.若供应商缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消成交资格或在成交公示期满之日起3个工作日（含法定节假日）未能按招标文件签订合同的，其履约保证金不予退还；若供应商未按合同要求履行部分或全部义务的，其履约保证金视情况予以部分或全部扣除。

（三）合同价款

合同价是供应商响应本项目要求并通过最终用户验收合格后的总价。是供应商响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、货源组织、仓储、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、招标代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。

（四）付款方式和条件

1.付款方式和条件：合同签订生效后5个工作日内，采购人支付合同总金额的30%作为预付款，所有设备交付至采购人指定地点，安装、调试完毕后经采购人组织验收合格后十个工作日内支付合同总金额的65%，验收合格满1年后采购人支付合同总金额的5%。

（五）履约验收方法和标准：

1.本项目履约完成后，采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、招标文件、投标文件承诺的要求进行验收。

（六）违约责任

1.成交人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2.如因成交人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交人对此均应承担全部责任。

3.成交人应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若成交人瑕疵履行采购合同，采购人有权单方面无条件解除合同，并由成交人承担所有责任。

4.有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

4.1因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非成交人或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；

4.2当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

4.3当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

4.4法律规定的其他情形。

5.付款违约责任：货款未按规定时间支付的，超出5个工作日，按合同金额的0.5%做赔偿，超出10个工作日，供应商有权取消供货合同。

（七）解决争议的方法

1.因产品的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。产品质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品质量不符合标准的，鉴定费由成交人承担。

2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

二、其它要求

（一）设备安装完毕，卖方派专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，要求使买方的操作人员能熟练进行设备使用操作，熟悉设备日常保养流程，工程技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

1.卖方承诺免费提供设备的下述技术资料（中文版），如资料不全买方有权拒绝验收，并有追究卖方相关赔偿责任的权力：

（1）使用说明书及操作手册：1套；

（2）提供电子版的设备规范操作流程、设备日常保养流程、设备使用及日常保养注意事项1套。

（3）按招标文件技术要求提供相应的设备及附件清单和备件清单：1套；

（4）产品出厂检验合格证书。

（5）在投标文件中提供设备安装对买方包括场地、电路等在内的各项要求，必要时附设备安装图；如因卖方未提前提出要求致使设备无法正常安装使用，由卖方负责协调解决，并承担全部费用；买方保留要求卖方赔偿相关损失的权力。

2.设有专业维修站（提供联系地址及电话），并有专职维修工程师（提供名单）。

3.维修响应速度：

3.1设备验收合格后，供应商须提供不少于1名维修维保工程师负责产品使用培训及设备故障处理，设备出现故障，须30分钟内解决问题。驻场人员工资、食宿费用由供应商自行承担。（提供售后服务工程师名单、联系方式）

3.2驻场服务结束后设备出现故障的，供应商须1个小时内做出维修方案响应，如2个小时内无法电话解决问题，维修人员必须在6小时内到达现场（含节假日），并在6小时内解决故障问题，未按要求时间解决故障的按成交金额0.5%/次扣除合同费用。

4. 质保期时间至少1年，开始使用日期算起始，设备整机免费保修≥24个月。质保期内设备开机率达到98%（即358天），所更换零部件由卖方免费及时提供，卖方技术服务人员的一切费用自理。因维修所耽误时间应顺延保修时间，按每耽误1天顺延20天计，在质保期内应至少每半年免费提供一次预防性保养服务。

5.终身负责上门维修，维修设备材料费为出厂价（提供价格证明），提供卖方专业技术服务人员的一切费用清单（含人工费、出门费、住宿、差旅费等）；质保期后维修实行先维修后付款，人员及配件到场时间按上述维修响应速度中要求执行。

6.在设备验收期或质量质保期内，如果设备的数量、规格、质量或性能与合同和标书不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，以及设备出现某种或某部件出现经常性故障，甲方有权要求乙方退货或采取相应补救措施，并保留要求乙方做出相应赔偿的权力。设备维修期间应提供备机供采购人使用。

7.到货后2天内卖方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。

注：

1.带“★”号参数为重要技术参数要求，若有负偏离，只作扣分处理。

2.以上条款为针对本项目采购的所有设备的通用商务、售后要求，某些设备有单独的售后、商务要求的，以该设备单独的售后、商务要求为准，与以上条款有冲突的，按更有利于采购人的要求来执行。

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ▼A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ▼A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ▼A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ▼ A0201060102 激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ▼ A0201060104 针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ▼ A0201060401 液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ▼A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ▼A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ▼A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1） 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2 |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ▼A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ▼A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ▼电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ▼ 普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478 |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ▼A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ▼A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ▼A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ▼A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“▼”标注的为政府强制采购产品。