长春汽车职业技术大学智能传感器实验室建设采购项目

招标文件

项目编号：JM-2025-05-00503

招标人：长春汽车职业技术大学

招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

日期：二〇二五年六月

目   录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	3

第三章评标办法（综合评分法）	19

第四章合同格式（具体以签订为准）	39

第五章采购需求	43

第六章投标文件格式	69

# 招标公告

## 一、项目概况

长春汽车职业技术大学智能传感器实验室建设采购项目的潜在投标人应自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载招标文件，并于2025年7月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 二、项目基本情况

项目编号：JM-2025-05-00503；

项目名称：长春汽车职业技术大学智能传感器实验室建设采购项目；

预算金额：285.3123万元；

最高投标限价：285.3123万元；

采购需求：该项目主要完成智能传感器以及机器视觉教学应用中心的建设，包含机器视觉与智能传感器应用实验装置，该中心的建设目标主要以机器视觉和智能传感器为核心，与智能机械臂、PLC控制技术、气动技术进行有机结合，完成教学应用及教学实验。（详见采购需求）；

合同履行期限：采购合同签订之日起 90天内；

本项目不接受联合体投标。

## 三、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求

3.1投标人在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.2投标人应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化投标人资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。

3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.4近三年内（截止到本项目公告发布之日）未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.5单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 四、获取招标文件

时间：2025年6月27日至2025年7月3日，每天上午8时30分至11时00分，下午13时30分至16时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）。

方式：网上免费获取（潜在投标单位自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）。

售价：0元。

## 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.递交投标文件截止时间：2025年7月18日9时30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年7月18日9时30分（北京时间）；

3.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标二室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

本次公告在“政采云”平台(http:// www.zcygov.cn)上发布，同步推送到吉林省政府采购网、中国政府采购网和长春市公共资源交易网。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人：长春汽车职业技术大学

地址：长春市绿园区新红旗大街1777号

联系人：段小宇

联系电话：15504312559

2.招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地址：长春市环球贸易中心一期2号楼25楼

联系人：高志勇

电话：17743101432

3.项目联系方式

项目联系人：高志勇

电话：17743101432

监督部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 采 购 人：长春汽车职业技术大学 地 址：长春市绿园区新红旗大街1777号 联 系 人：段小宇 联系电话：15504312559 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 地址：长春市环球贸易中心一期2号楼25楼 联系人：高志勇 电话：17743101432 |
| 3 | 项目名称 | 长春汽车职业技术大学智能传感器实验室建设采购项目 |
| 4 | 项目地点 | 长春汽车职业技术大学指定位置 |
| 5 | 资金来源 | 教育附加费 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购需求 | 该项目主要完成智能传感器以及机器视觉教学应用中心的建设，包含机器视觉与智能传感器应用实验装置，该中心的建设目标主要以机器视觉和智能传感器为核心，与智能机械臂、PLC控制技术、气动技术进行有机结合，完成教学应用及教学实验。（详见采购需求）； |
| 8 | 合同履行期限 | 采购合同签订之日起90天内 |
| 9 | 质量标准 | 满足招标人项目需求，详见招标文件技术需求。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。 3.本项目的特定资格要求 3.1投标人在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3.2投标人应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化投标人资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。 3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 3.4近三年内（截止到本项目公告发布之日）未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.5单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标疑问的提出： 时间：投标截止时间前10日。 提交地址：纸质文件提交至中科高盛咨询集团有限公司 联系人：高志勇 联系电话：17743101432 |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 | 时间：澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间前15日前。 澄清方式：以书面形式发给各投标人。 |
| 14 | 偏离 | 详见技术要求 |
| 15 | 分包 | 未经招标人同意不允许分包。 |
| 16 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 17 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24小时内 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24小时内 |
| 19 | 采购预算 | 285.3123万元 |
| 20 | 投标有效期 | 90天 |
| 21 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 22 | 近年财务状况的年份要求 | 3年（2022年～2024年） |
| 23 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近年（2022年1月1日起至今） |
| 24 | 签字或盖章要求 | 按招标文件中提供的格式及要求填写 |
| 25 | 投标文件份数 | 1份正本；3份副本； 本项目需要中标供应商需在3日内递交投标文件送至招标代理公司（长春市环球贸易中心一期2号楼25楼），投标文件加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位公章，在封套上标记“投标文件”字样，标明其供应商名称并加盖公章。 |
| 26 | 装订要求 | 投标文件应按以下要求装订： 投标文件需用A4纸打印，编制目录，统一页码，胶装成册。 装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 27 | 密封要求 | 电子版需单独密封提交。 投标文件正本、副本统一包封在一个密封袋/盒内，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位公章。 |
| 28 | 封套上应载明的信息 | 密封内容：投标文件/投标文件电子版/开标一览表 项目编号： 招标人名称： 投标人名称： 投标人地址： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 注：投标文件可根据招标文件要求自行完善其他信息。 |
| 29 | 递交投标文件地点 | 本项目为全流程电子化招投标项目，投标单位通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件。无须到现场递交投标文件。 备注： 1.投标单位开标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行远程解密。 2.投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子开标，投标单位应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标单位在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。 |
| 30 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 31 | 开标时间和地点 | 时间：2025年7月18日9时30分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标二室。 |
| 32 | 开标程序 | 按“政采云”平台电子开标大厅程序进行。 |
| 33 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由经济、技术专家 5 人组成； 评标专家确定方式：专家是从“政采云”评标专家库中随机抽取。 |
| 34 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 35 | 中标结果公告媒介 | 同招标公告媒介 |
| 36 | 报价说明 | 不得超过最高限价，超过最高限价的报价将被否决。 注¦：在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，低于成本视为废标处理。 |
| 37 | 付款条件（进度和方式） | 中小企业（需执行《保障中小企业款项支付条例》【国务院第728令】的相关规定）：合同签定后，预付合同金额的35%，验收合格后一次性支付65%。 |
|  |  | 非中小企业：合同签定后，预付合同金额的30%，验收合格后付65%，5%尾款一年后无任何质量问题一次性无息付清。 |
| 38 | 履约保证金 | 非中小企业中标的：中标金额的 5 %（0-5%）。 中小企业中标的：中标金额的 2 %（0-2%）。 中标人交纳履约保证金须在转账凭证备注栏里填写（采购项目+采购项目编号） 履约保证金账户： 开户名：长春汽车职业技术大学 账 号：4200222409000034129 开户行：工行驻一汽支行 |
| 39 | 招标代理服务费 | 执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件，向中标人收取招标代理服务费。 |
| 40 | 政策文件 | （1）对于列入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （2）对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。 （4）根据财库【2020】46号文件、财库[2022]19号、吉财采购〔2022〕478号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、招标代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （5）价格扣除的依据：第（1）至（2）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖投标人公章。第（4）条提供中小企业声明函（格式需满足法定要求），否则不予认可。 （6）根据财库[2017]141号文件规定，对享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业给予10%的价格扣除。提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。如中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （7）根据财库[2014]68号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：1.本项目（1）、（2）、（3）均不涉及。 2.本次采购项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（划分标准见 附件：中小企业划分标准）。 |
| 41 | 其他 | 本项目为全流程电子化项目，投标人应通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版投标文件。操作流程：投标人在政府采购云平台网上注册入库成为正式投标人后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》进行投标操作。投标文件应在开标截止时间前上传平台，并在投标文件提交截止时间后30分钟内完成解密。由于投标人自身原因在提交投标文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。 若对“政采云”电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采或拨打政采云服务热线95763获取服务帮助。 |
| 42 | 包装和运输要求 | 中标人应保证所提供设备的包装完整，且有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等防护措施，对包装及防护有特殊要求的设备应满足相应要求且在设备外包装的显眼处明确标注。中标人所提供设备包装或防护不良的，采购人有权拒收并要求中标人需在3个工作日内予以更换；若中标人未能在3个工作日内更换符合包装及防护要求的设备，将视同中标人无法履行本合同约定，采购人有权解除合同、要求中标人于3天内退还采购人已支付的本项目相应设备的款项并要求中标人承担由此给采购人造成的一切损失。 |
| 43 | 保险要求 | 无 |
| 44 | 售后服务 | 提供原厂3年7*24小时电话邮件技术支持服务，如免费的版本升级和专业的售后服务专线支持（400电话）等 |
| 45 | 核心产品 | 对相同品牌的不同投标人的处理办法：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 核心产品：传感器原理及应用实验平台 |
| 注：招标公告与招标文件不一致之处以招标文件为准 |  |  |

## 投标须知

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目采用资格后审方式进行招标。

## 一、总则

1．招标范围

1.1 符合招标公告要求的企业均可对本项目进行密封投标。

1.2中标人应在签订合同书后在招标人规定的服务期内，完成任务，并提交相应的资料。

1.3本项目服务工作应满足下列要求：

（1）应符合国家相关法律法规的规定。

（2）应符合招标文件要求。

2．资金来源

2.1本招标项目资金来源为自筹资金。

2.2投标报价和中标后的费用均以人民币计算和支付。

3．投标人的合格条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.3本项目的特定资格要求

（1）投标人在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（2）投标人应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化投标人资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。

（3）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（4）近三年内（截止到本项目公告发布之日）未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4．投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否均由投标人自负，招标文件售后不退。

5．现场踏勘

5.1投标人自行对现场及其周围环境进行踏勘，现场踏勘期间的交通和食宿由投标人自行安排，费用自理。

5.2在现场踏勘过程中，投标人如果发生意外人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的外，招标人均不负责。

5.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.4 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标答疑

6.1投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人及时澄清。

6.2本项目召开答疑会。招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，澄清投标人提出的问题。

6.3投标答疑会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

6.4投标人在收到书面答复后，应在 24 小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认收悉。

## 二、招标文件

7．招标文件的内容

7.1招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标办法

第四章 主要合同条款及格式

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

招标人在招标期间按本须知第9条规定发出的所有补遗文件和其它正式有效函件，均是招标文件的组成部分。

7.2投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

7.3 投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的规定和要求，投标人应自行负责。根据本须知第 21 条的规定，不响应招标文件实质性要求的投标文件将被拒绝。

8．招标文件的澄清和解答

8.1 要求澄清招标文件的投标人，应以书面或传真的方式按招标文件中规定的地址通知招标人。招标人只对投标人在规定时间内提出的问题（包括发现招标文件有错漏、缺页）进行澄清和解答，并在投标截止期以前，以书面或传真的方式将答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）发给所有购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复（补遗文件）后，应在24 小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认已收到该书面答复。

9．招标文件的修改

9.1在投标截止期以前，由于各种原因，不管是招标人主动提出，或者是答复投标人澄清要求的，招标人可能会以补遗文件的方式修改招标文件。

9.2补遗文件将以书面或传真的方式发给所有购买招标文件的投标人，投标人收到补遗文件后，应在24小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认已经收到补遗文件。

9.3为使投标人在编写投标文件有合理的时间将补遗文件的内容考虑进去，招标人可以按照本须知第17条的规定，酌情延长递交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

10．投标文件的语言

10.1投标文件及投标人与招标人之间来往的一切信函、文件均使用中文。

11．投标文件的组成

11.1投标人编写的投标文件，应按以下目录编制。应包括但不限于且不得少于下列各项内容：

一、投标函及投标函附录

二、开标一览表

三、投标报价分项表

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、投标货物技术规格偏离表

七、商务条款偏离表

八、中小企业声明函

九、售后服务承诺书

十、资格审查资料

十一、实施方案

十二、其他资料

11.2 投标文件的编制应遵循如下原则，否则其投标将被拒绝。

（1）投标文件的内容和格式必须按照招标文件第六章《投标文件格式》的内容和要求编制，除招标人另有规定者外，投标人不得修改。

（2）方案应为具有可行性的方案。

（3）投标文件装订成册，不得采用活页夹。

（4）投标文件除制作文本文件外，还需提供电子版。

11.3 投标文件应印刷清晰整洁，不提倡装帧豪华。高档豪华的投标文件对评标结果不产生任何影响。

11.4 投标文件不退还。

12．投标报价

12.1 投标人应按第五章“采购需求”的要求填写相应表格，自主确定投标报价。

12.2 除非合同中另有规定，投标报价应包括承担本招标项目的成本、利润、税金及风险等全部费用。

12.3 投标人所报价格在合同实施期间固定不变，即固定价格。

12.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“采购需求”中的相应内容。

12.5 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单其他项目的单价和合价之中。

13．投标文件的有效期

13.1 投标文件有效期为开标之日后本须知资料表所载明的时间内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

13.2 在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应于24小时内以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复。投标人可以拒绝招标人的要求，并要求退还其投标保证金。同意延期的投标人应相应延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第14 条关于投标保证金的规定仍然适用。

14．投标保证金

14.1 投标人在送交投标文件时，应同时按本须知资料表规定的数额提交投标保证金。

14.2 投标保证金以人民币计，必须采用转账、电汇形式。详见投标人须知前附表24条。

14.3 投标保证金缴纳证明的复印件须装入投标文件的正、副本之中。

14.4 投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知13.2 款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

14.5 招标人与中标人签订合同书后5天内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。

14.6 投标人如有下列情况，其投标保证金将不予退还：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保或不配合招标人接受履约能力审查的。

详见须知前附表。

15．投标文件的签署

15.1 投标人应按本须知规定投标文件的制作应使用不褪色的墨水书写或打印。

如果是代理人签署，则必须附有法定代表人（或单位负责人）出具的授权书。

15.2 投标文件的任何一页如有修改，必须在修改处由法定代表人（或单位负责人）或经正式授权的代理人签字确认。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件递交

16.1投标人在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）通过有效数字证书（CA认证）制作的投标文件1份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。其他要求详见投标人须知。

16.2投标文件必须由法定代表人（或单位负责人）或法定代表人（或单位负责人）授权代表签名并盖公章，详见第六章“投标文件格式要求”。

16.3本项目开标方式为远程开标。投标人开标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行远程解密。其他要求详见投标人须知。

17．递交投标文件的截止期

17.1 投标人必须按招标文件写明的地址，在本须知资料表中所规定的送交投标文件截止期前，将投标文件送达招标人签收。

17.2 招标人可按本须知第9条规定，以补遗文件的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间，在此情况下，招标人与投标人在原投标截止时间前的全部权利和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

18．迟到的投标文件

18.1 招标人在按本须知第17条规定的送交投标文件截止期以后收到的投标文件，不予开封，并原封退回投标人。

19．投标文件的更改与撤回

19.1 在送交投标文件截止期以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须书面提出，并由投标人的法定代表人（或单位负责人）或经正式授权的代理人签署。在时间紧迫的情况下，投标人可将撤回投标文件的要求，先传真通知招标人，但应随即补发一份正式书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在递交投标文件截止期前送达招标人签收。

19.2更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记（在内层信封标明“更改”字样）和发送。

19.3 如果在投标文件有效期内撤销的投标文件，则按本须知第14条第14.6款的规定不退还其投标保证金。

## 五、开标与评标

20．开标

投标人（法人或法人授权代表）务必准时参加，未在规定时间内到达的，视为自动放弃本次公开招标，逾期送达的投标文件将被拒收。投标文件解密后，投标人到“政采云”平台电子开标大厅等候，对开标进行确认。

21．投标文件的有效性

21.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标

21.1.1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第15条规定加盖投标人印章或未经法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人签字或盖章的。由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”的。

21.1.2投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

21.1.3投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

21.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

## 六、评标

22．评标委员会与评标

22.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

22.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

23．评标过程的保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

23.4投标文件的澄清

23.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

23.5投标文件的初步评审

23.5.1 开标后，评标委员会根据本须知第21条有关规定审查投标文件的有效性。

23.5.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.5.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24．投标文件的评审、比较和否决

24.1 评标委员会将按照本须知第23.5条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

24.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

24.3评标方法和标准（见招标文件第三章）

24.4经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

## 七、授予合同

25．合同授予的标准

25.1 本招标项目的合同将授予本次评标的评标委员会推荐的中标候选人。

25.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，投标文件提供虚假信息，拒绝接受最终审查或不配合招标人最终审查，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26．招标人接受和拒绝投标的权力

招标人在发出中标通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人，但招标人应将投标保证金退还给投标人。

27．评标报告

招标人按规定确定中标人以后，发出中标通知书。

28．中标通知书

28.1在投标有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标通知书中应写明业主将支付给中标人按合同规定完成工作的总价（即合同价格）。

28.2中标通知书是合同文件的组成部分。

- 履约担保

详见投标人须知前附表。

30．合同协议书的签署

30.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

30.2中标人在收到中标通知书30天内，如不与招标人签订合同，招标人有权委托其他单位负责，中标人不得提出异议，招标人也不承担其相关法律责任。

30.3签订合同书时，中标人应出示法定代表人（或单位负责人）证书或代理人授权书。

30.4合同经双方法定代表人（或单位负责人）或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

30.5如果中标人未能遵守本须知第28.1 款或29.1 款的规定，在招标人则可宣布其中标无效，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可根据本须知第25条第25.2 款的规定,将合同授予下一个符合评标及授予合同要求的中标候选人。

31．纪律与监督

31.1招标人应当采取必要的措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。

31.2投标人在投标过程中不得串通作弊，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得以行贿、弄虚作假等手段骗取中标，也不能采取任何方式向招标人施加压力或干扰，损害招标的公正性和竞争性，否则将被取消投标资格。

31.3专家委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。专家委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处，不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

## 八、其他

32．适用法律

本招标文件受中华人民共和国法律管辖。若发生纠纷，应适用中国法律，通过招标人当地诉讼机构裁决。

33．时间标准

33.1本次招标活动过程中，招标人提及的时间，均以北京时间计算。

33.2招标人保留更改时间表的权力，如有改动，将及时通知各投标人。

34. 双方承诺

34.1参加本次招标的投标人均视为承认本招标文件所有内容。

34.2中标人在确定并签订合同后，双方应履行合同各项条款。

## 附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年     月         日

## 附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

年      月       日

# 评标办法（综合评分法）

第一条 为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律法规的规定，结合本项目采购文件要求，特制定本项目招标评标办法。

第二条 评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第三条 本采购项目的评标工作是按照采购文件规定的主要评标标准、办法和本评标办法的具体评价指标，采用综合评分法评标，对所有投标人的投标文件进行综合评审和比较，提出否决投标、中标或重新招标等评标意见，编写评标报告。

评标工作由评标委员会负责。评标委员会是由招标代理机构依法从政府采购评审专家库中随机抽取的技术、经济方面专家组成。

第四条 评标委员会成员熟悉采购文件﹑投标文件﹑补充通知及评标方法及标准。

第五条 本项目采用资格后审方式，评标工作按以下程序进行：

1.开标结束后，依据本章规定的标准对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查。符合性评审表中有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，只有通过资格评审、符合性评审的投标人才能进入后续评审。

只有当通过资格评审、符合性评审的投标单位超过3家（包含3家），此次招标才能进入详细评审，否则视为具有竞争性的投标单位不足3家，应重新组织招标。

2.评标委员会只对通过资格评审、符合性评审的投标人的投标文件进行详细评审。本采购项目投标文件的评审采用百分制。

3.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容或与采购文件的偏差作必要的澄清或说明，投标人不得拒绝。

投标人须以书面形式提供澄清或说明内容，并作为投标文件的组成部分。澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.评标委员会成员应当按照评标细则的规定，独立评审并署名。评标委员会对投标人的投标文件进行综合评价，综合计算得分结果并由高至低排列顺序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同，按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分结果为所有评委打分的算术平均值。小数点后保留两位有效数字。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（6）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.投标报价有算术错误的，评审小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与依据单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.评标委员会对投标文件评审完成后，按综合得分由高至低排序，推荐三名中标候选人，并推荐排名第一的中标候选人为中标人。向招标人提出书面评标报告。

第六条 评标委员会全体成员应当在评标报告上签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

第七条 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处，不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第八条 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第九条 评标表格。以下附表是办法的组成部分。

- 一、资格评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件及标准 | 申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照副本。 | 复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 资格条件承诺函 | 根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，文件中附复印件加盖投标单位公章； | 复印件加盖供应商公章。 |
| 3 | 法人授权委托书 | 有法定代表人及委托代理人签字并加盖公章(法人参加投标无需提供) | 复印件加盖供应商公章。 |
| 4 | 信用记录 | （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 （2）近三年内（截止到本项目公告发布之日）未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 提供承诺书，格式自拟。 | 响应文件内附加盖公章的承诺书。 |
| 5 | 其他要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 提供承诺书，格式自拟。 | 响应文件内提供加盖公章的承诺书。 |
| 6 | 基本资质 | 具有独立承担民事责任的能力，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 | 具有独立承担民事责任的能力，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 备注 |  | 上述内容有一项不合格，即为资格性检查不合格。不进入下一阶段评审。 |  |

注：注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

- 二、符合性评审表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人签字和加盖单位章。 |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 5 | 投标报价 | 不超过最高投标限价。 |
| 6 | 投标内容 | 技术条款中的“具体参数值或功能要求表述”中“*”条款为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则投标无效。 |
| 7 | 合同履行期限 | 采购合同签订之日起90天内。 |
| 8 | 投标有效期 | 90天。 |
| 9 | 质量标准 | 满足招标人项目需求，详见招标文件技术需求。 |
| 10 | 其他要求 | 满足相关法律法规及采购文件的其他要求。 |

注：上述要求投标人有一项不合格的，视为未通过符合性评审，将不再进入后续评标。

- 三、详细评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 | 主、客观项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格评分 | 综合评估法中的报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值30%×100 | 30.0 | 客观项 |
| （二）技术评分（50分） |  |  |  |  |
| 1 | 传感器原理及应用实验平台（第一项功能需求第3条竞赛支持能力） | 第一项功能需求第3条竞赛支持能力第3.1 - 3.3款内容： 1.满足3项得6分； 2.满足2项得4分； 3.满足1项得2分； 4.其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的证明材料为评分依据） | 6分 | 客观项 |
| 2 | 传感器原理及应用实验平台（第五项辅助教学资源软件第1条电子原理创新仿真设计平台第1.1小项） | 传感器原理及应用实验平台第五项辅助教学资源软件第1条电子原理创新仿真设计平台第1.1小项：要求能够分析、设计和实时测试模拟、数字、VHDL和混合电子电路，包含不少于8项主要功能。 1. 满足8项内容得2分。 2. 满足6-7项内容得1分。 3. 其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的功能操作截图证明文件为评分依据） | 2分 | 客观项 |
| 3 | 传感器原理及应用实验平台（第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十六）款智能电源安全管理模块第1条） | 传感器原理及应用实验平台第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十六）款智能电源安全管理模块第1条（第1.1-1.5）项内容 1. 满足5项内容得3分。 2. 满足4项内容得2分。 3. 满足3项内容得1分。 4. 其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的实物图片及功能显示界面截图、专业机构出具的相关硬件检测报告等证明文件为评分依据） | 3分 | 客观项 |
| 4 | 传感器原理及应用实验平台（第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十七）款智能化实验室课程管理系统） | 传感器原理及应用实验平台第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十七）款智能化实验室课程管理系统第8条8.1-8.8项内容 1. 满足8项内容得3分。 2. 满足7项内容得2分。 3. 满足6项内容得1分。 4. 其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的实物图片及工作显示界面截图等证明文件为评分依据） | 3分 | 客观项 |
| 5 | 传感器原理及应用实验平台（第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十八）款综合设计训练项目) | 传感器原理及应用实验平台第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十八）款综合设计训练项目第1-3条内容 1.满足3项要求得3分； 2.满足2项内容得2分； 3.满足1项内容得1分； 4.其余不得分。 （以投标文件中提供加盖投标单位公章的设备实物图片和面板示意图和技术功能等证明文件为评分依据）。 | 3分 | 客观项 |
| 6 | 传感器原理及应用实验平台（第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十九）款虚拟现实仿真教学软件第2条） | 传感器原理及应用实验平台第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十九）款虚拟现实仿真教学软件第2条功能要求（第2.1-2.4）项内容： 1. 满足4项内容得3分； 2. 满足3项内容得2分； 3. 满足3项内容得1分； 4. 其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的实物图片及功能显示界面截图等证明文件为评分依据） | 3分 | 客观项 |
| 7 | 传感器原理及应用实验平台（第七项传感器应用模块需求清单第（二十一）款PLC模块第8条） | 传感器原理及应用实验平台第七项传感器应用模块需求清单第（二十一）款PLC模块第8条8.1-8.3内容。 1.满足3项内容得2分； 2.满足2项内容得1分； 3.其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的教材内容截图及功能操作截图证明文件为评分依据） | 2分 | 客观项 |
| 8 | 传感器原理及应用实验平台（第七项传感器应用模块需求清单第（二十二）款传感器应用虚拟生产系统第3条） | 传感器原理及应用实验平台第七项传感器应用模块需求清单第（二十二）款传感器应用虚拟生产系统第3条虚拟生产系统执行器模型组成结构要求（第3.1-3.4条）内容： 1. 满足4项内容得2分。 2. 满足3项内容得1分。 3. 其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的功能操作截图证明文件为评分依据） | 2分 | 客观项 |
| 9 | 传感器原理及应用实验平台（第七项传感器应用模块需求清单第（二十二）款传感器应用虚拟生产系统第5条） | 传感器原理及应用实验平台第七项传感器应用模块需求清单第（二十二）款传感器应用虚拟生产系统第5条传感器应用虚拟生产系统开发需求及扩展能力要求（5.1-5.3）内容： 1. 满足3项内容得3分； 2. 满足2项内容得2分； 3. 满足1项内容得1分； 4. 其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的功能操作截图证明文件为评分依据） | 3分 | 客观项 |
| 10 | 传感器原理及应用实验平台（第七项传感器应用模块需求清单第（二十三）款智能移动教学及虚拟控制终端第2条） | 传感器原理及应用实验平台第七项传感器应用模块需求清单第（二十三）款智能移动教学及虚拟控制终端第2条结构组成及使用要求（2.1-2.7）项内容： 1. 满足7项内容得3分。 2. 满足6项内容得2分。 3. 满足5项内容得1分。 3. 其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的功能截图及组件说明等证明文件为评分依据） | 3分 | 客观项 |
| 11 | 传感器原理及应用实验平台（第七项传感器应用模块需求清单第（二十三）款智能移动教学及虚拟控制终端第3条） | 传感器原理及应用实验平台第七项传感器应用模块需求清单第（二十三）款智能移动教学及虚拟控制终端第3条虚拟实训项目要求（3.1-3.2）内容： 1.每满足1项内容得1分，不满足不得分，满分2分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的功能截图及组件说明等证明文件为评分依据） | 2分 | 客观项 |
| 12 | 机器视觉综合应用实训平台（第六项配套软件第（一）款机械臂应用软件第10-11条） | 机器视觉综合应用实训平台第六项配套软件第（一）款机械臂应用软件第10-11条内容： 第10条：需具备碰撞检测功能，并可根据需求对碰撞等级进行设置，可设置的等级≥5个。 第11条：图形化编程指令需包括事件、控制、运算、变量、函数、IO、运动、通信（Modbus、TCP）、相机、码垛等。 1.每满足1项要求得2分，不满足不得分，满分4分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的包含以上功能的软件界面截图或使用手册上该功能说明页截图等证明文件为评分依据） | 4分 | 客观项 |
| 13 | 机器视觉综合应用实训平台（第六项配套软件第（一）款机械臂应用软件第13条） | 机器视觉综合应用实训平台第六项配套软件第（一）款机械臂应用软件第13条：智能机器人控制与编程常用的代码工程模板供脚本编程使用。工程模板包括但不限于：Dynamic Tracking、Elapsed Time、Modbus Coil、Modbus Hold、MoveJ_4Axis、MoveJ_6Axis、Pallet、TCP Client、TCP Client MultiThread、TCP Server、TCP Server MultiThread、UDP Client、UDP Server、Vision”。 1.提供≥15种工程模版的，得2分； 2.满足≥10种且＜15种工程模版的，得1分； 3.其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的包含相应数量工程模板含代码的软件界面截图等证明文件为评分依据） | 2分 | 客观项 |
| 14 | 机器视觉综合应用实训平台（第六项配套软件第（二）款视觉系统软件第10-11条） | 机器视觉综合应用实训平台第六项配套软件第（二）款视觉系统软件第10-11条内容： 第10条：机器人控制命令工具模块≥9个，包含运动到点、速度比例、回零校准、吸盘开关、爪子开关、激光开关、IO功能复用、IO输出、IO输入。 第11条：机器视觉软件内嵌机器人控制工具，适用机器人数量≥4个，并可显示控制机器人的虚拟控制面板，功能需包含但不限于轴坐标控制、角度控制、速度控制。 1.每满足1项要求得2分，不满足不得分，满分4分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的通过软件控制机械臂移动相关功能演示界面截图等证明文件为评分依据） | 4分 | 客观项 |
| 15 | 机器视觉综合应用实训平台（第七项配套教学资源第1条） | 机器视觉综合应用实训平台第七项配套教学资源第1条机器视觉相关配套教学资源：提供≥30个PPT课件，每个PPT≥20页，同时提供≥30个课程教案。 1.满足以上要求得2分，不满足不得分，满分2分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的相关资源内容界面截图等证明文件为评分依据） | 2分 | 客观项 |
| 16 | 机器视觉综合应用实训平台（第八项人工智能视觉开发机器人第（四）款详细配置清单及参数要求第1-3条） | 机器视觉综合应用实训平台第八项人工智能视觉开发机器人第（四）款详细配置清单及参数要求第1-3条内容。 1. 满足3项要求得3分； 2. 满足2项要求得2分； 3. 满足1项要求得1分； 4. 其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的实物及组件照片等证明文件为评分依据） | 3分 | 客观项 |
| 17 | 机器视觉综合应用实训平台（第九项安全实验管理器及数据采集模块第（二）款数据采集接口功能第3条） | 机器视觉综合应用实训平台第九项安全实验管理器及数据采集模块第（二）款数据采集接口功能第3条可配合数字化课程软件完成的“理+实+虚”一体化教学项目（第3.1-3.3项）内容 1. 满足3项内容得3分； 2. 满足2项内容得2分； 3. 满足1项内容得1分； 4. 其余不得分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的功能操作截图证明文件为评分依据） | 3分 | 客观项 |
| （三）商务评分（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 投标供应商提供2022年1月1日至今类似合同,每提供1个得1分,不提供不得分，满分3分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的合同扫描件为评分依据） | 3分 | 客观项 |
| 2 | 人员培训方案 | 根据供应商提供的人员培训方案，包括但不限于：1）培训计划；2）培训内容；3）相关的培训资源。按以下标准进行评审： 1.上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得1分。 2.存在一般缺陷的小项方案得0.5分（一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施）。 3.未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施） | 3分 | 主观项 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于：1）售后服务计划安排、内容、形式和服务范围；2）故障响应和到达现场响应时间；3）应急维修措施等方案；4）质保期满后的售后服务范围和收费情况。按以下标准进行评审： 1.上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得1分。 2.存在一般缺陷的小项方案得0.5分（一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施）。 3.未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施） | 4分 | 主观项 |
| 4 | 售后服务能力 | 供应商提供的售后服务人员应具备专业的行业服务能力、竞赛能力和赛项支持履历等能力，按以下标准进行评审： 1.专业的行业服务能力：售后服务团队包含具备全国技术能手及以上水平人员或取得其他同等专业荣誉的人员。提供1名得1分，不提供不得分，满分1分； 2.竞赛能力和赛项支持履历：售后服务团队人员具备机电或控制类中华人民共和国职业技能竞赛国赛及以上参赛经历或具备人工智能竞赛及智能传感器方向的竞赛服务能力。提供1名得1分，不提供不得分，满分1分。 （以投标文件中加盖供应商公章的证书扫描件为评分依据） | 2分 | 客观项 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，包含但不限于：1）设备质量保证措施与整体实施计划；2）设备的运输、安装、调试方案；3）设备的测试运行方案；4）设备的布局方案。按以下标准进行评审： 1.上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得1分。 2.存在一般缺陷的小项方案得0.5分（一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施）。 3.未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施） | 4分 | 主观项 |
| 6 | 软件著作权 | 1.传感器原理及应用实验平台第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十七）款智能化实验室课程管理系统具备相关软件著作权证书；满足得2分，不满足不得分。 2.传感器原理及应用实验平台第六项传感器原理实验模块配置需求第（二十九）款虚拟现实仿真教学软件具备相关软件著作权证书；满足得2分，不满足不得分。 （以投标文件中加盖供应商公章的证书扫描件为评分依据） | 4 | 客观项 |
| 说明： 1、评分标准中有分值区间的，包含区间上限本数，不含下限本数。 2、评分因素有时间限制（如投标截止日前三年内）的，所提供的合同、证书、证明等材料的时间，以签署日期、颁发日期或出具日期为准。 |  |  |  |  |

- 附件：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 招标人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，投标单位提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 招标人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标单位的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标单位处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标单位以联合体形式参加采购活动，且联合体中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标单位将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、招标代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由招标人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 招标人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标单位后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《小微企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标单位提供《小微企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，招标文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标单位资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）招标人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交投标单位享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当对中标、成交结果公开中标、成交投标单位的《小微企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《小微企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标单位注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 招标人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，招标人、招标代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 投标单位按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2022年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库[2022]19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列，新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子招标文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 合同格式（具体以签订为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 采购需求

- 一、项目概述

该项目主要完成智能传感器以及机器视觉教学应用中心的建设，包含机器视觉与智能传感器应用实验装置，该中心的建设目标主要以机器视觉和智能传感器为核心，与智能机械臂、PLC控制技术、气动技术进行有机结合，完成教学应用及教学实验。

（一）采购标的需实现的功能或者目标

完成智能传感器教学应用中心的建设，包含机器视觉与智能传感器应用实验装置，实验装置应以机器视觉和智能传感器为核心。实验装置一部分为传感器原理及应用实验平台，包括传感器原理实验模块和工业应用传感器实验模块；传感器原理实验模块满足本科院校开设的传感器技术与应用、传感器技术与检测、自动检测技术等课程的实训教学任务，让学生了解传感器原理、电路设计；工业应用传感器实验模块满足传感器原理与应用、新型传感器及其应用等课程的实训教学任务；每个模块均采用模块化设计，涵盖了RFID系统、光电、电感、电容、光纤、色标、旋转编码器、称重、温湿度、振动、PM2.5等，覆盖了开关量、模拟量、脉冲等信号类型，使学生可以生动并深入的了解各类传感器在工业现场的使用场合及检测应用条件。另一部分与智能机械臂、PLC控制技术、气动技术进行有机结合，实现机器视觉手眼标定、物料分拣、尺寸测量、字符识别、组合装配等多方面的技术应用，可开展机器人系统认识、机器视觉技术、机器人基本运动控制（四轴）、机器人综合应用、智能机械臂控制与编程等课程的教学实践。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：无。

（三）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（投标文件中《中小企业声明函》中填写的“采购文件中明确的所属行业”应与下述行业一致）：所属行业均为工业。

- 二、技术要求

（一）技术条款

注：投标人应在投标文件《技术条款偏离表》中对本部分技术条款逐条说明响应和偏离情况，技术条款中的“具体参数值或功能要求表述”中“*”条款为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则投标无效。

| 序号 | 标的名称 | 具体参数值或功能要求表述 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器原理及应用实验平台 | 一、整体需求描述 1.装置要求配置传感器原理实验模块，让学生了解传感器原理、电路设计；可以通过自主设计模型配合工业传感器进行工业传感器的教学，设备上的信号检测点要求完全由工业化控制对象实际运行产生。 2.须提供基于设备的实训指导书，并根据用户的实际使用需求结合硬件设备对实训指导书进行完善，须承诺满足用户教学实训需求，投标文件须提供承诺书。 3.竞赛支持能力 3.1装置须具备扩展性和竞赛性，设备制造商须具备智能硬件装调员（智能传感器与边缘计算方向）的竞赛支持能力； 3.2设备制造商须具备国赛级人工智能或智能传感器方向的赛事设备设施支持单位经验； 3.3设备制造商须具备中华人民共和国职业技能竞赛机电（传感器）控制类省级选拔赛技术支持单位经验； 4.投标人须依据采购人所提供的场地对采购的设备设施进行合理的规划、设计与建设，提供设计实训室布局效果图。 5.实训室要求交钥匙工程，须提供实训室电源线路和网络布设。 二、产品结构需求 *1.实验平台须由电源控制屏、卡扣式挂箱实验模块、数据采集系统、教学辅助系统组成，所有的实验单元应采用实验电路板，交、直流电源应分开确保实验平台有可靠的安全性，同时配有实验室安全管理系统，可使用刷卡取电或无线Wi-Fi控制，确保人身和设备的安全。 2.设备须具备的保护功能 2.1实验平台电源控制系统须具有自我保护功能：应具有漏电保护、具有输出过载保护功能；信号系统、电源系统均应具有强大耐电压冲击能力，能适应不同等级不同种类电源错误串接； 2.2电源系统供电须设有急停按钮，可切断实验台上的所有电源，便于紧急情况的处理； 2.3供电模块应采用物联网技术，实验室台电源可进行统一管理，实现教师允许后学生方可给设备上电的功能。 3.设备须具备综合性和灵活性 3.1电源主控制屏和各测量仪表、负载、电源系列（稳压源、信号源、稳流源等）功能模块配置应灵活机动； 3.2各个功能模块拆卸方便，可将实验时不需要的部件取下放置于存储柜内，便于实验设备管理。 4.实验模块须采用模块化设计，更换方便且可实现分模块维修。 5.配套数字化教学资源，须包含数字化课程教学资源。 三、可实现的实验项目需求 1.常规传感器基础实验需求 1.1金属箔式应变片：单臂电桥性能实验； 1.2金属箔式应变片：半桥性能实实验； 1.3金属箔式应变片：全桥性能实验； 1.4金属箔式应变片：单臂、半桥、全桥比较； 1.5金属箔式应变片的温度影响实验； 1.6移相器实验； 1.7相敏检波器实验； 1.8应变式传感器应用：电子秤； 1.9热电偶（T型）的原理应用； 1.10互感式差动变压器的性能； 1.11互感式差动变压器零点残余电压的补偿； 1.12互感式差动变压器的应用：振幅测量； 1.13互感式差动变压器的应用：电子秤； 1.14电涡流传感器的静态标定； 1.15被测体的材料对电涡流传感器特性的影响； 1.16电涡流传感器的应用：振幅测量 1.17电涡流传感器的应用：电子秤； 1.18霍尔传感器的直流激励特性； 1.19霍尔传感器的应用：电子秤； 1.20霍尔传感器的交流激励特性； 1.21霍尔传感器的应用：振幅测量； 1.22磁电式传感器的性能； 1.23压电式传感器的动态响应实验； 1.24差动变面积式电容传感器的静态及动态特性； 1.25扩散硅压阻式压力传感器实验； 1.26光纤位移传感器静态实验； 1.27光纤位移传感器测量振动实验； 1.28光纤位移传感器测速实验； 1.29温度传感器（PN结）测温实验； 1.30热敏电阻特性实验； 1.31气体流量的测定实验。 2.传感器扩展实验 2.1热电阻（Pt100）测温特性实验； 2.2气敏（酒精）传感器实验； 2.3湿敏传感器实验； 2.4光敏电阻特性实验； 2.5光敏二极管的特性实验； 2.6光敏三极管特性实验； 2.7红外传感器实验； 2.8超声波位移测量实验。 3．传感器应用实验 3.1磁阻式接近传感器实验； 3.2回归反射型光电传感器测量实验； 3.3距离设定型光电传感器测量实验； 3.4对射型光电传感器测量实验； 3.5智能光纤传感器测量实验； 3.6电容式接近传感器测量实验； 3.7电感式接近传感器测量实验； 3.8激光雷达传感器测量实验； 3.9温湿度传感器测量实验； 3.10 RFID读写器应用实验； 3.11 PM2.5传感器测量实验； 3.12称重传感器测量实验； 3.13振动传感器测量实验。 4.虚拟仪器技术的实验 4.1 LabVIEW软件的基本认识； 4.2 LabVIEW软件的编程练习：直流电压发生与直流电压表的显示； 4.3 LabVIEW软件的编程练习：波形发生器与示波器； 4.4 LabVIEW软件的编程练习：仿真信号频谱分析仪； 4.5 虚拟示波器。 四、技术条件要求 1.输入电源：单相三线220VAC±10%50Hz； *2.工作环境：温度-10℃～40℃，相对湿度≤85%（25℃），海拔＜4000m； 3.外形尺寸：长1620*宽750*高1350(mm)±10%； 4.整机功耗：≤1KW； 5.安全保护措施：须具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。须采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 五、辅助教学资源软件（整体设备配置一套） 1.电子原理创新仿真设计平台 1.1要求能够分析、设计和实时测试模拟、数字、VHDL和混合电子电路，包含不少于8项主要功能：电子技术原理图符号和封装编辑器的功能；原理图3D视图功能；电子技术瞬时分析功能；多项数字仿真功能；常规的测试分析仪器的虚拟仿真功能；3D电路板，面包板的虚拟交互功能；根据实验平台的实训项目，能够实现完整仿真过程；可实现连接硬件设备，监测硬件设备各种数据的功能，可实现频谱分析仪，网络分析仪。 1.2详细参数要求 1）全中文：全中文界面,提供数量不少于1000个电路的习题库； 2）模型库元器件应超过40000个，包含TI、ADI、仙童等制造厂商元件模型； 3）具备智能连线系统，可快捷建立原理图； 4）界面可即时切换2D/3D显示，可在3D仿真界面下，对外围模组控制； 5）自建模型功能：用户可自行建立模型； 6）可通过VHDL，SPICE，图形法建立宏模块完成对元件的扩充； 7）提供20种以上高阶分析功能，包含直流分析、交流分析、瞬态分析、正弦稳态分析、傅立叶分析、温度扫描、参数扫描、符号分析、最坏情况及蒙特卡罗统计； 9）采用 SPICE 3F5 仿真引擎，可以接受大多数SPICE包装的档案格式； 10）提供RF仿真功能，可对模拟电路提供基于SPICE 3F5的真实电路仿真，可以修改元器件的参数，具有温度仿真功能用于模拟电路的极限条件； 11）支持单片机控制器、ARM以及VHDL、Verilog的仿真； 12）包含AVR、PIC、8051单片机元器件，支持汇编语言、C语言以及流程图编程，支持对代码的调试和寄存器查看功能，MCU模块具备编程、下载、除错、单步、中断等功能。 2.具备动画与虚拟仿真技术，包含43个综合实验项目，如电工基本常识与操作、电工识图、电力拖动、电机控制、多种仪器仪表介绍和使用、低压电器原理和使用、照明电路 2.1提供实物器材说明、实物仿真电路图、高清动画模拟演示视频、实物布局界面，原理图闪烁提醒方式来进行实物的连线，可实现实物仿真运行效果的模拟演示； 2.2提供安全用电、常用导线连接工艺、手工焊接工艺的详细介绍和说明界面； 2.3提供电工仪表模块，包含仪表的介绍和使用说明； 2.4提供照明电路仿真模块，提供典型的启辉器、镇流器照明电路和两地控制电路； 2.5电机与变压器仿真模块：提供电机与变压器的外形、结构、装配、维修动画仿真界面和动画原理视频； 2.6低压电器仿真模块：具有常用低压电器模型（如交流接触器、继电器、断路器等），提供外形、结构、组装、检测动画仿真界面和动画原理视频； 2.7识图界面：提供各种电子电气在电路中的符号，提供绘制原理图、接线图的遵循原则。 3.创意机构教学模型资源库 须包含不少于50种的运动机构仿真，包含摆动导杆、插床机构、齿轮齿条、单圆销槽轮机构、电影放映中的卷胶片机构、定块机构、对心曲柄滑块、颚式破碎机、翻台机构、飞轮、缝纫机、干涉、滑块机构、棘齿条、棘轮机构、棘轮拉式、夹具机构、搅拌机、搅拌机等内容。 4.电子仿真资源库软件 1）包含常用工具（如试电笔、钢丝钳、电工刀、剥线钳、电烙铁等）的使用说明； 2）导线连接：线头连接、导线连接、绝缘包扎等注意事项； 3）仪器仪表：万用表、示波器、信号源等常用仪表的使用训练； 4）电子产品制造技术：简单放大电路、稳压电源、收音机、数字钟、声光报警、调光台灯； 5）模拟电子技术：电阻器、电容器、电感与小型变压器、二极管、三极管等12项原理应用实训； 6）电子工艺：焊接、插装、生产、SMT等工艺仿真说明。 六、传感器原理实验模块配置需求 (一)实训桌 1.外形尺寸：长1620*宽750*高1350(mm)±10%； 2.材质要求：应采用铝型材组合拼接桌架，表面双层密纹喷塑处理，实训桌顶部应配备电源安全插座；底部安装移动脚轮； 3.实训桌桌面：不低于25mm厚优质高密度防火板，耐火、耐划；桌面配有防滑防静电胶垫； 4.铝型材操作面板：尺寸为700*350mm±10%，型材面槽宽标准尺寸8.5±0.1mm，槽间距50mm，双面对称；应采用GB工业级铝合金型材，8-10μ阳极本色氧化喷砂处理，表面耐磨耐刮；应采用一体化成型技术，由整板组成，不能采用拼接工艺。 (二)实验台架 1.实验台架采用定制铝型材式结构设计，框架由上中左右四根工业型材，台架下面可放置移动储物柜。 (三)移动柜 1.材质结构：优质冷轧钢板制作，表面烤漆处理，由上中下三个抽屉（优质导轨）组成； 2.外形尺寸：宽400*高500*深600mm±10%，用于存放实验配件及模块等。 (四)气动源及压力表 1.气动源：压力范围0～25kPa； 2.数字压力表：测压范围0～999.9kPa； 3.测量精度：不低于0.5级； 4.流量计：玻璃转子气体流量计。 (五)直流智能仪表 1.应包含直流电压表和直流电流表2只仪表，仪表测量精度不低于0.5级，四位半数字显示，须具有超量程保护功能； 2.直流电压表：0～750V测量范围，应具有200mV、2V、20V、200V、750V五档量程，手动和自动选择可切换； 3.直流电流表：0～3A测量范围,应具有2mA、20mA、200mA、3A四档量程，手动和自动选择可切换。 (六)直流电源及振荡源 1.直流稳压电源：应包含一组±5V/1A固定电源、一组±1.2V～15V/1A连续可调直流稳压电源； 2.音频振荡器：输出频率范围0.4k～10kHz连续可调，输出电压峰-峰值为0～20V连续可调，有180°、0°两组反相输出，最大输出电流0.5A； 3.低频振荡器：频率范围1～30Hz，输出电压峰-峰值范围0～20V，最大输出电流0.5A； 4.频率表/转速表：频率测量范围0～9999Hz，转速测量范围0～9999rpm，不低于四位数字显示，测量精度不低于0.5级。 (七)差动放大器I 1.放大器电路应具有高共模抑制比，具有较强的共模抑制能力和较小的输出漂移电压，其增益应在1～100倍范围内可调，可配合应变传感器完成金属箔式应变片的单臂、半桥和全桥实验。 (八)差动放大器II 1.应采用同相输入放大器，其增益应为1～5倍可调，可配合霍尔传感器、压电式传感器完成传感器特性及信号处理实验内容。 (九)电容传感器实验模块 1.应包含高频振荡、放大器和双T电桥组成的信号处理电路。 (十)压电传感器及电桥实验模块 1.应包含全桥、半桥和电荷放大电路，全桥和半桥电路应可产生共模信号产生电路，电荷放大器应为电容反馈型，可实现压电传感器的信号处理。 (十一)电涡流传感器实验模块 1.传感器线圈在调频测量电路中，当传感器与被测导体距离发生变化时，其电感发生改变，通过F/V变换电路，可测出电压变化，输出电压≥8V。 (十二)光纤传感器实验模块和光纤传感器 1.由红外发射、接收管及信号处理电路组成。由集成运放放大器构成的恒流控制电路，调节红外发射管的电流大小，光敏三极管的输出电压经2级负反馈放大电路放大后输出。 (十三)移相、检波及低通实验模块 1.移相器：最大输入电压峰-峰值为10V，当输入信号为5kHz时，输出信号的移相范围应为-30°～140°； 2.相敏检波器：应由极性反转整形电路与电子开关构成，可检波电压频率范围0～10kHz，允许最大输入电压峰-峰值为10V； 3.低通滤波器：应为四阶巴特沃兹滤波器，转折频率30Hz。 (十四)传感器母板上各实验传感器 1.悬臂梁、测微头：要求采用双平行式悬臂梁，梁端装有磁钢、激振线圈和可拆卸式螺旋测微头，通过测微头和振动源，可进行压力位移与振动相关的实验； 2.加热器：电热丝加热器，输入电压0～5V，温度可达高于环境温度30℃； 3.转动源：由直流电机构成，电机输入电压0～12V，转速调节范围0～3000rpm，为传感器的转速检测提供转动源； 4.振动源：应由激振线圈和磁钢组成，通过输入频率为1Hz～30Hz低频正弦信号，引起振动平台位置的上下振动，为差动变压器、电涡流传感器、霍尔传感器、光纤位移传感器等振动实验提供振动源； 5.应变片及检测机构：应由压力传感器和托盘构成，压力传感器的上下梁各贴有不少于2个金属箔应变片，应变片阻值不小于350Ω，最大量程1kg； 6.差动变压器：应由透明空心变压器和可移动的铁芯组成，空心变压器由1个初级、2个次级线圈绕制而成，铁芯为软磁铁氧体材料，铁氧体的行程0～15mm； 7.电涡流传感器：应由线圈与金属涡流片组成，振荡幅度0～15mm，线圈电阻3Ω～5Ω； 8.霍尔传感器：应由霍尔片和环形磁钢组成，振荡幅度0～±7.5mm，传感器输入和输出内阻为240Ω～550Ω； 9.热电偶：应采用铜/镍铜热电偶，测量范围-200～+350℃； 10.电容式传感器：应由不少于4组电容定极板和3组电容动极板组成的可变电容组成，通过悬臂梁位移改变电容值来检测压力和距离等信号，位移幅度0～±7.5mm； 11.热敏电阻：应为NTC型负温度系数热敏电阻，常温下（25℃）阻值不小于10kΩ； 12.光纤传感器测量机构：应由光纤传感器和红外线发射与接收安装机构组成，可应用于位移、振动、压力和速度等非电量的检测； 13.压阻式传感器测量机构：应由MPX53DP型差压传感器和安装机构组成。MPX型传感器应采用X型工作片，应具有温度自动补偿功能，其输入内阻不小于450Ω，输出内阻不小于1kΩ，可用于压力的测量； 14.压电传感器：应由PZT-5压电陶瓷片和铜制质量块组成，可用于测量力和加速度； 15.PN结：应采用1N4148二极管为测温传感器，应具备良好的线性温度电压特性，可与电阻组合实现温度计的功能； 16.磁电式传感器：应由线圈和磁钢组成，可将机械能转换成电信号，内阻不小于25Ω，灵敏度不小于0.5V/m/s。 (十五)温度PID控制仪表 1.温控仪应可用于完成温度闭环实验，由单片机控制，具有热电阻、热电偶等多种信号自由输入。 (十六)7种温度传感器 1.包含NTC热敏电阻传感器、PTC热敏电阻传感器、K型热电偶、E型热电偶、Cu50温度传感器、PT100 铂热电阻、AD590集成温度传感器。 (十七)温度传感器实验模块 1.应包含全桥、半桥和仪用放大电路。可完成7种温度传感器的信号放大与转换处理，可与温度源和温度传感器配合完成温度检测相关的实验。 (十八)虚拟仪器 1.虚拟仪器模块可实现实验波形的实时采集和信号输出,与上位机进行通讯，可实现高速数据传输。 2.虚拟仪器功能要求 2.1具有符合操作习惯的数字存储示波器功能，电压档位V/DIV（25mV～5V），8档可调，周期档位T/DIV（5μs～2s），18档可调，数字显示幅值和频率，光标定位，波形数据的存储等； 2.2独立双通道16bit分辨率，1Msps实时采样，模拟量输入； 2.3不少于8路12bit/200ksps模拟量输入； 2.4不少于2路12bit模拟量输出，≤0～10V标准信号； 2.5不少于8路数字量输入/8路数字量输出，TTL电平。 3.软件要求：采用LabVIEW或其他替代品牌的虚拟仪器图形化编程软件，软件须具有测量、数据处理和控制三大功能，软件要求完全开放，学生可根据提供的软件，按照实训指导书完成练习；也可以自行修改实训内容，编写不同的软件来实现不同的实训内容。 (十九)气敏传感器实验模块 1.模块须由气敏传感器和信号处理电路组成。当气敏传感器接触酒精时，表面电阻随酒精浓度的大小而变化，通过分压电路可将阻值变化转换为电压信号输出。模块的LED显示电路中LED点亮的数量可表示酒精浓度的大小，LED显示电路应由芯片LM339和LM324构成。 (二十)湿敏传感器实验模块 1.模块须由湿敏传感器和其信号处理电路组成。当空气湿度变化时，湿敏传感器阻值与湿度的大小成线性关系，通过分压电路可将阻值变化转换为电压信号输出。模块的LED显示电路中LED点亮的数量可表示湿度的大小，LED显示电路应由芯片LM339和LM324构成。 (二十一)光敏传感器实验模块 1.为光敏传感器的信号处理电路，模块须与光敏传感器支架和各光敏传感器配合完成光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、硅光电池、LED发光二极管和小灯泡等教学实验，模块上的电位器可调节实验所需的电压。 (二十二)光敏传感器支架和光敏传感器 1.支架应给予光敏传感器实验一个封闭的空间，具有一个可调电压源，可通过改变光源的电压值，得到实验要求的光照强度。配合实验模块与各光敏传感器配合完成光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、硅光电池、LED发光二极管和小灯泡等教学实验。 (二十三)红外遥控实验模块 1.模块要求由51单片机控制，红外接收管（光敏二极管）IR接收，配合遥控器发射数据，经STC51单片机处理，控制模块上的LED灯指示。 (二十四)超声波测距实验模块 1.超声波发生源、超声波的发送和接收、超声波信号的处理电路和计数显示电路组成； 2.须通过测量超声波从发射到接收时间差来判断其与被测物体的距离，模块可测量距离为0.35～10m，不小于3位数码显示被测距离。 (二十五)磁阻式传感器实验模块和磁阻式传感器 1.磁阻式传感器为可检测磁场强度，模块应采用磁阻三端差分输出电路； 2.要求由集成运算放大电路实现磁阻式传感器的信号处理电路，用于磁电式传感器的性能实验； 3.实验模块要求信号采集电路具有输出信号较大和较强抑制温漂的能力。输出的微弱信号经过两级电压放大和电压比较器后输出为矩形脉冲。 (二十六)智能电源安全管理模块 1.可刷卡定时或平板控制开关，须满足以下功能要求 1.1采用RFID/WIFI/2.4G射频通信等物联网技术，可以实现多种电源控制方式：刷卡上电、PC端监控、手机平板电脑端控制等，使用灵活方便； 1.2提供上位机读写卡程序，可实现IC卡的读写，IC卡中可写入实验时间、实验台号、通用卡等信息。可脱离终端控制，直接上电，实验时间到后自动断电； 1.3采用隐藏式设计，智能电源管理模块可硬件一键关闭，提供应急使用方案。通过APK应用程序，可添加最终用户背景图片、Logo等信息； 1.4模块具备电源控制和数据采集功能，电源控制页面显示为各实训装置的通断电状态，可以进行远程操作控制。数据采集页面显示为每一台设备的用电情况，包含UA\UB\UC\1A\1B\1C\PA\PB\PC 等内容； 1.5为保证产品质量和硬件安全，投标单位须提供专业机构出具的相关硬件检测报告。 2.设备结构采用贴片工艺，ARM主控芯片控制，数字化保护电路，含3个高精度传感器。相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。 3.技术参数 3.1电源电压：220VAC±10%； 3.2输出电压：24VDC，短路保护； 3.3输出电流：4.5A； 3.4尺寸：250*250*220mm±10%。 (二十七)智能化实验室课程管理系统 1.智能化实验室课程管理系统平台可提供多元化及个性化的专业教学方式，系统中要求包含专业课程、电子化实验实训指导、虚拟仪器、考核、实验仿真、虚实一体、多媒体教学资源等功能； 2.为保护软件知识产权和方便后期维护升级，智能化实验室课程管理系统须具备软件著作权证书和软件产品登记测试报告证书。 3.平台可根据不同专业的需求自由选择资源内容，无论是哪一个专业或者是关于专业的哪一个技术的实验实训系统，都应配备内容丰富的多媒体课程，课程应包含动画演示、视频演示等内容，帮助学生进行理论知识的自主学习，实验步骤动画演示指导学生循序渐进完成所有实验实训项目，并可以通过平台自带的考核系统进行学习效果检查； 4.所有实验硬件都应配有相关课程资源，标准的包含文字、图片和动画展示的多媒体课程软件，课程软件与实训硬件能够实现实时交互。软件上的理论学习紧密联系硬件上的实验操作，硬件上的实验操作能够随时反馈到软件上的理论基础； 5.工业网络技术视频：根据可编程控制器、人机界面、变频器、伺服驱动器、网络通讯等系统知识点和技能点，采用视频教学的方法，对工业网络集成控制系统实际器件的安装、接线、编程和调试过程进行讲练操作。视频教学内容应包含：控制系统器件安装、接线、调试视频（工业网络层次介绍、可编程控制器、人机界面、网络地址设定、网络测试、程序下载工作任务）； 6.电气类实验室安全教育，以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，能够使学生掌握电气类实验室各种安全操作规程、用电安全、人身的触电方式及触电急救方法、过电压及防火防爆、火灾的预防、各种灭火器的使用和火灾逃生的方法；基础功能如下： 6.1电气安全：包含安全用电的意义、预防人体触电、电气防火防爆、防雷保护、安全标志； 6.2消防减灾：包含电气火灾的扑救常识、火灾逃生与救护、灭火器的使用、烫伤的简单处理、消防讲解、火灾逃生； 6.3紧急救护：医疗急救小常识、触电急救动画讲解； 6.4答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答、安全标志连连看。 7.安全用电仿真，以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，各项操作直观简洁。基本功能如下： 7.1理论知识：包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分； 7.2动画仿真：包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分 ； 7.3用电事故预防：包含用电事故预防、电的危害、生活中如何预防电气事故等八部分； 7.4紧急救护：包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解； 7.5答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答。 8.功能详细要求 8.1平台具备加密保护，平台终身免费维护升级及系统内容更新； 8.2平台资源具有2D和3D效果及视频资源，资源至少包含文档、视频、动画仿真、教学资源； 8.3平台资源集成与设备配套的实验指导书，含有实验原理与目的、步骤、实验报告与分析； 8.4平台包含动画和视频教学资源，平台内所显示的设备图片，元器件图片等内容必须跟投标实物一致，以及视频内设备操作视频须与项目供货实物保证一致，保证理实虚一体化教学的效果； 8.5平台包含设备追溯内容，可通过系统查看项目供货设备的出厂详细信息，内容须包含设备出厂编号，出厂日期，可以查看设备出厂检验报告，设备出厂测试视频等内容； 8.6定制化服务，平台登录页面及教学资源页面可根据用户需求增加文字及图片内容，平台页面须包含学校名称及LOGO； 8.7平台支持后期升级扩展，可选配虚实控制器，可通过虚实控制器实现仿真系统与实际设备的连接及通讯，平台仿真系统可通过虚实控制器进行设备的控制。 8.8可满足传感器技术,气动，电工电子，机电一体化，过程控制，运动控制专业的教学需求，投标文件中须提供满足上述专业功能截图，截图内容须包含电子化教材、实训指导教程、专业知识考核、仿真资源； (二十八)综合设计训练项目（整批设备配置一套） 1.整体要求 1.1须包含圆度测量仪的设计及制作、光伏发电跟踪器项目； 1.2要求提供的技术资料、元器件及器材能够完成项目设计、装调和技术文件撰写任务，学生可自行设计安装并具有二次开发编程功能； 1.3供货时须提供该产品的设计与制作项目书（包含任务、制作时间、功能要求与技术指标、技术文件要求、评分标准等），并在任务书中提供设备实物图片和面板示意图和技术功能说明。 2.圆度测量仪的设计及制作功能要求：输出PWM波驱动直流减速电机旋转，带动被测圆旋转，电感式位移传感器测量相应角度的被测圆半径，并在液晶屏上显示测量结果； 2.1硬件组成要求 整个系统要求采用STM32F103核心板、H桥PWM输出直流减速电机驱动板、ADS7950串口A/D转换电路板、多功能万用板、液晶显示和键盘电路、圆度仪传感器测量电路、圆度仪检测机构和电源等部分组成。各模块功能要求如下： 1）STM32F103核心板：要求核心板搭载ST公司的STM32F103芯片，包含512k Flash，64kRAM、3个12位模数转换器、2通道12位D/A转换器、12通道DMA控制器、11个定时器、5个USART接口、3个SPI接口，外围器件有串口通讯芯片MAX3232、USB转串口芯片CH340T，采用扁平带方式，方便与外围电路连接； 2）H桥PWM输出电路：该电路为H桥PWM输出电路，CPU可以同时输出四组脉冲信号，经过隔离后，可由双路全桥PWM电机驱动器DRV8412来驱动电机，芯片应具有过热保护，和故障检测功能； 3）ADS7950 串口A/D转换电路：此模块要求由模拟信号输入电路、ADS7950及外围电路、数字信号输出电路组成，其中输入部分有放大和偏置功能，ADS7950功能脚及数字输出由PMOD口引出，可通过跳线帽调节输入的单双极性。 4）液晶显示和键盘电路：该模块要求包括一块1602液晶屏和一块12864液晶屏、查询式键盘和矩阵式键盘。该线路板配合核心板可以完成液晶的显示实验、查询式键盘和矩阵式键盘实验。 2.2软件功能要求：要求含有欢迎界面，系统菜单、参数设定、圆度测量、手动测量、自动测量和数据回看等软件功能。 3.光伏发电跟踪器的设计与制作 3.1原理设计要求：由于太阳位置随时间而变化，使得光伏发电系统的光伏电池光照强度不稳定，不能充分利用太阳能资源。光伏发电跟踪器要求可以使光伏电池始终跟踪太阳的运动轨迹，从而提高发电效率； 3.2硬件组成要求：光伏发电跟踪器要求由光敏检测电路、ADS1118串口A/D转换电路、单片机（MSP430F5438或者STM32等）电路、直流减速电机、液晶显示与键盘电路、DRV8412全桥PWM驱动电路以及模拟太阳能板等几部分组成，通过光敏检测电路的感应实现对光源的自动跟踪。 3.3系统功能要求 1）应具备发电模式和跟踪模式，二者可切换；发电模式下可通过相关参数设置，实现光伏电池瞬时功率测量，发电量测量；跟踪模式下可实现太阳光模拟跟踪功能； 2）发电模式要求：系统处于发电模式运行过程中，手动调节模拟电压和电流电位器，瞬时功率和发电量应该能够同步变化；按下停止键，除了时钟正常运行外，瞬时功率和发电量保持停止键按下前的数值不变； 3）跟踪模式要求：在发电模式下，按下停止键后，接着按下模式选择按键，系统进入跟踪模式，并在显示屏第二行显示模拟跟踪，第三行显示跟踪时间，显示格式为（跟踪时间：□□.□s），顺次拨动光伏发电装置中模拟太阳光位置的按键，电机开始跟踪时从0.0s开始计时，系统自动寻找光源，执行机构运行到正确位置后，电机停留在该位置，跟踪时间停止计时。 (二十九)虚拟现实仿真教学软件 1.系统要求 传感器及检测技术虚拟现实仿真教学软件应为可满足本科、高职院校开设的《传感器技术与应用》、《传感器与检测技术》、《自动检测技术》等课程的虚拟仿真实验教学的教学辅助类软件，应能在3D环境中进行虚拟设备的仿真教学。软件中应对硬件设备的整体架构进行1:1比例的建模，可将被测体、各种传感器、激励源作为一个整体，处理电路等部分作为另一个整体，可通过二号导线连接使其组成一个完整的测量系统，可在软件中完成课程对应的实验项目。 2.功能要求 2.1项目化教学案例：≥10余种典型的传感器的教学案例； 2.2实验数据及结果的真实性：软件设计中涉及到的实验数据，应为实验仪的实测数据，确保实验数据的真实性，软件模拟后可在硬件实验仪平台上进行实验数据的实测及验证； 2.3软件内容：每个实验均应包含实验目的、实验原理说明、实验设备、实验内容包括具体的实验电路，以及实验导线的连接，具体实验操作过程，并带有实测的实验数据。 2.4为保护软件知识产权和方便后期维护升级，软件平台须具备软件著作权证书。 3.软件技术参数 3.1软件界面： 1）隐匿式菜单或工具条：软件界面可全部用于显示场景和虚拟设备，菜单或工具条可隐藏及显示； 2）整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域； 3.2部件认知 引出线：引出线将同时显示各部件名称； 3.3虚拟传感器设备：外形尺寸与真实的传感器实验设备完全相同，表面可见结构、零部件与真实设备一致；软件启动后，即可进入逼真的实验室环境，应包含金属应变式传感器、热电偶(热电式)传感器、差动变压器、电感螺管式器、电涡流位移传感器、霍尔式传感器、压电加速度传感器、磁电传感器、电容式传感器、压阻式压力传感器、光纤传感器。 3.4项目化案例教学功能：可直接用于仿真实训，可选择不同的实训项目，按步骤演示传感器的真实操作方法，并同步伴随语音操作说明； 3.5加密方式：提供注册文件及网络密码等加密方式； 3.6系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示； 3.7自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表或TXT文件驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。 七、传感器应用模块需求清单 (一)镜面反射传感器 1.设备要求采用结构为固定在快速安装底板上的镜面反射式光电传感器，可以快速安装在铝合金实验板，可以快速连接带有安全插头的电缆，支持单手无工具完成安装操作； 2.要求可旋转360°，每15°制动； 3.安装底板一体化集成4mm安全插座，可以进行安全导线的快速连接。 4.传感器技术参数要求 4.1工作电压：12～24VDC； 4.2光类型：红光； 4.3最大范围：不小于3000mm； 4.4要求可由电位计调节； 4.5要求PNP集电极开路。 5.反射板 5.1要求固定在快速安装底板上的反射板，可安装于铝合金实验板； 5.2可旋转360°，每15°制动； 5.3须采用三垂面反射镜。 (二)漫射传感器 1.固定在快速安装底板上，可以快速安装于铝合金实验板，可以快速连接带有安全插头的电缆； 2.可旋转360°，每15°制动； 3.工作电压：12～24VDC； 4.光类型：红光； 5.检测距离：≥100mm； 6.可使用示教功能调整； 7.安装底板一体化集成4mm安全插座，可以进行安全导线的快速连接； 8.PNP集电极开路。 (三)对射型光电传感器 1.设备要求采用结构固定在快速安装底板上的对射型光电传感器的接收器（光电式接近传感器），可以快速安装在铝合金实验板和连接带有安全插头的电缆； 2.可旋转360°，每15°制动； 3.工作电压：12～24VDC； 4.光源：红外； 5.检测距离：≥15m； 6.安装底板一体化集成4mm安全插座，可以进行安全导线的快速连接； 7.输出短路保护、输出逆连接保护、电源反接保护； 8.PNP集电极开路输出。 (四)电感式传感器模块 1.要求固定在快速安装底板上，可以快速安装在铝合金实验板和连接带有安全插头的电缆； 2.结构组成：由传感器支架、传感器、接口单元组成； 3.可旋转360°，每15°制动。 4.传感器技术参数要求 4.1检测距离：≥5mm； 4.2检测物体：磁性金属； 4.3响应频率≥500Hz； 4.4安装底板一体化集成4mm安全插座，可以进行安全导线的快速连接。 (五)电容式传感器模块 1.要求固定在快速安装底板上，可以快速安装在铝合金实验板和连接带有安全插头的电缆； 2.安装底板一体化集成4mm安全插座，可以进行安全导线的快速连接； 3.结构组成：由传感器支架、传感器、接口单元组成； 4.可旋转360°，每15°制动。 5.传感器技术参数要求 5.1检测距离：≥4mm； 5.2检测物体：导体电中性； 5.3输出格式：PNP； 5.4动作模式：NO。 (六)光纤放大器模块 1.要求固定在快速安装底板上，可以快速安装在铝合金实验板和连接带有安全插头的电缆； 2.安装底板一体化集成4mm安全插座，可以进行安全导线的快速连接； 3.结构组成：由放大器支架、光纤放大器、接口单元组成； 4.可旋转360°，每15°制动。 5.传感器技术参数要求 5.1电源电压：12～24VDC； 5.2输出：PNP； 5.3保护：电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护； 5.4配备≥8位LED数字显示功能； 5.5配备灵敏度微调功能。 (七)光纤传感器模块 1.要求固定在快速安装底板上，可以快速安装在铝合金实验板和连接带有安全插头的电缆； 2.结构组成：由传感器支架、光纤传感器探头、接口单元组成； 3.可旋转360°，每15°制动。 4.传感器技术参数要求 4.1光纤探头：漫反射、直径≥6mm； 4.2光源：红外。 (八)数显位置滑轨 1.要求固定在快速安装底板上，可以快速安装在铝合金实验板和连接带有安全插头的电缆； 2.可以安装在铝型材上，装有快拆式物料安装台，可快速调节测试物料的位置，装有数显电子尺，任意位置清零，分辨率≥0.01mm，可直观显示物料位置。 (九)磁阻式接近传感器 1.要求固定在快速安装底板上，可以快速安装在铝合金实验板和连接带有安全插头的电缆； 2.安装底板一体化集成4mm安全插座可以进行安全导线的快速连接； 3.可旋转360°，每15°制动； 4.工作电压：10～30VDC； 5.启动功能：常开触点（PNP）； 6.输出电流：≥200mA； 7.防止短路、过载和反向极性。 (十)电感式模拟量传感器 1.要求固定在快速安装底板上，可以快速安装在铝合金实验板和连接带有安全插头的电缆； 2.安装底板一体化集成4mm安全插座可以进行安全导线的快速连接； 3.可旋转360°，每15°制动； 4.工作电压：10～30VDC； 5.测量范围0～7mm； 6.防止短路、过载和反向极性。 (十一)激光雷达传感器 1.工作电压：5V； 2.扫描角度：360°； 3.光源：≥905nm激光； 4.采样频率：≥5400次/s； 5.角度分辨率：≥0.4°； 6.测量距离精度：±3cm； 7.扫描频率：6～12Hz可调； 8.测量半径：白色物体25m，黑色物体11m； 9.驱动方式：内置无刷电机； 10.通讯接口：标准串口； 11.应用场景：二维地图重建、实时导航避障、商用机器人、服务机器人、自动驾驶等。 (十二)RFID读写器 1.工业RFID读写器：可完成工件数据的标识与解析； 2.技术：HF RFID； 3.无线通讯与协议标准：ISO-15693，NFC Type 5； 4.结构尺寸：40*40*65(mm)±5%； 5.最大读写距离：45mm； 6.可支持达至1.5W射频功率； 7.检测尺寸：≥40*40mm； 8.重量：≤150g； 9.配置检测芯片。 (十三)温湿度传感器 1.测量介质：气体(与接触材质兼容)； 2.温度量程：-40～0～80℃； 3.湿度量程：0～100%RH(相对湿度)； 4.精度：±0.5℃，±3%RH； 5.电源：9～30VDC； 6.输出信号：0～10VDC。 (十四)PM2.5传感器 1.测量参数：PM2.5； 2.测量范围：0～2000ug/m³； 3.分辨率：≥1ug/m³； 4.精度：±3FS； 5.电源：10～30VDC； 6.输出信号：0～10VDC。 (十五)色标传感器 1.要求固定在快速安装底板上，可以快速安装在铝合金实验板和连接带有安全插头的电缆； 2.结构组成：由传感器支架、传感器探头与放大器、接口单元组成； 3.可旋转360°，每15°制动。 4.传感器技术参数要求 4.1检测距离：10mm±3mm； 4.2输出1(OUT)：①具有自动复位式短路保护功能；②色标模式时输出动作：入光时ON/非入光时ON(教导时自动设定)，彩色模式时输出动作：一致时ON/不一致时ON(教导时设定)； 4.3输出2(OUT取反)：①具有自动复位式短路保护功能；②输出动作：输出1的反转状态； 4.4反应时间：色标模式时≤45µs，彩色模式时≤150µs 4.5配备4位红色LED数显； 4.6灵敏度设定方法：色标模式时2点教导/全自动教导，彩色模式时1点教导； 4.7配备灵敏度微调功能。 (十六)振动传感器 1.电源：5～36VDC； 2.振动测量方向：X轴、Y轴、Z轴； 3.输出数据：振动(速度，加速度，角速度，角度，位移，频率)； 4.测量范围：振动速度0～30000mm/s，振动加速度±16g，振动角速度±2000°/s，振动角度0～180°，振动位移0～30000um，振动频率1～100Hz； 5.精度：±5%F.S； 6.耐冲击：≥20000g； 7.通讯接口：RS485。 (十七)称重传感器 1.工作电压：24VDC； 2.称重范围：0～300g； 3.输出电压：0～10V； 4.分辨率（灵敏度）：0.01g。 (十八)交流电机测速模块 1.结构组成：由三相交流电机、编码器、连接器和支架等组成。 2.电机技术参数要求 2.1 电机电压：三相380V/220V； 2.2 电机转速：≥1300RPM； 2.3 编码器电源：24VDC； 2.4 编码器性能：≥360脉冲/转； 2.5 编码器输出：AB两相脉冲。 (十九)电机调速器 1.电源：220VAC； 2.调速方式：VR调速、多段速； 3.调速范围：120～1300RPM。 (二十)电气指示单元与分配器 1.应包含≥1个声音报警器、≥4个带连接端子的指示灯和≥3组供电母线接口。每个指示灯上应接有一对接通的插座，可以用作分压器使用。 (二十一)PLC模块 1.紧凑型CPU，DC/DC/DC型。 2.集成输入/输出要求 2.1 ≥14DI直流输入 24V； 2.2 ≥10DQ晶体管输出 24V直流； 2.3 ≥2AI模拟量输入0-10V DC； 2.4 ≥2AQ模拟量输出0-20mA DC。 3.通讯方式：配置RS485通讯模块； 4.供电：20.4～28.8VDC； 5.可编程数据存储区：125KB； *6.应配置正版博图编程软件，要求版本不低于V18，单授权，软件及其文档，包含DVD； 7.应配套PLC同品牌原厂工业以太网编程电缆，独立包装，长度≥6米； 8.应配套专业出版的教材需求 8.1基于所投的PLC配置及技术要求编著； 8.2教材配套PPT、教学视频不低于24个； 8.3教材每个课程章节配置1个二维码，支持通过手机扫码观看章节内容教学视频。 (二十二)传感器应用虚拟生产系统 1.设备功能：使工件在料仓中被循环推出到传送带上，并实现分拣的功能； 2.设计机构模型：应使用模块化结构，包含供料模块、传送带分拣模块、双滑槽存储模块、接线端口模块，支持使用SolidWorks 建立模型。 3.虚拟生产系统执行器模型组成结构要求 3.1供料模块：使用气缸推料系统来实现供料的功能，能够调节进给速度和退回速度。整体高度可调，可实现对接不同系统的模块，兼容其他机电设备，料仓内装有对射型传感器，可检测工件的有无； 3.2传送带分拣模块：使用直流电机来控制传输带的运动。传送带配有检测机构，能够检测工件的物理属性和基本位置。气动阻挡器实现工件的分流，达到分拣效果，可对接其他机电设备； 3.3双滑槽存储模块：滑槽模块用于传送和储存工件。滑槽的倾斜角度可以调节支架右侧的螺丝来实现。滑槽底部可选择安装光电式传感器，用于检测工件。滑槽侧面也可选择安装传感器支架，配合光电式传感器来检测工件的具体位置。在供料单元中使用了两个滑槽模块； 3.4接线端口模块：接线端口将≥8个输入及≥8个输出连接至接头，每个输入、输出接线端子上装有LED，用来显示I/O口的状态。接线端口配有24V直流电源接口，用于连接传感器线缆和控制线缆。带有LED输入的数量≥8，带有LED输出的数量≥ 8，每个端口最大不超过2A。 4．虚拟仿真：支持CD中建立虚拟调试的环境；在博途环境中编辑程序；建立NX/MCD与PLC的映射关系；通过虚拟调实验证模型的可用性。虚拟仿真可实现与现实设备的连接，能够同步动作。实现仿真运动流程，首先在供料模块料仓内放入工件，按下开始按钮，工件从料仓中被推出，检测工件的属性，再经过传送带的传送和分拣功能，被输送到对应的滑槽中。 5．传感器应用虚拟生产系统开发需求及扩展能力要求 5.1模型开发须完全基于真实的实际传感器类机电设备开发，有实物与之完全一致。须实现包含硬件及软件同步运行过程，能显示外部信号配置与PLC建立映射关系，能够通过虚拟调试模型与实物设备相连接，能实时反映物料颜色的分拣，软硬件的动作同步，画面实时显示； 5.2虚拟生产系统执行器模型须基于机电一体化竞赛设备和智能硬件装调员设备（智能传感器与边缘计算方向）实际硬件设备开发； 5.3虚拟生产系统模块执行器须具备相关竞赛的扩展能力，满足机电一体化国赛和智能硬件装调国赛竞赛需求。 (二十三)智能移动教学及虚拟控制终端（设备整批配置1套） 1.功能要求 1.1智能移动教学控制系统要求能够满足移动教学向导，可以充当用于实验室内的互动学习平台系统，支持结合配套的PLC模块实现虚拟对象的硬件控制实训项目； 1.2控制系统可以连接到任何一个外部的机电设备中去，进行实物控制，同时满足通过外部设备来控制系统里面的仿真模型； 1.3系统可拓展各种机电技术课程，满足学生对于理论知识的学习；能够利用系统进行机电技术的数据测量和学习。 2.结构组成及使用要求 2.1系统采用≥10.1英寸，集成≥16路光电隔离数字量输入，≥16路继电器数字量输出，集成≥4通道模拟量输入和≥2通道模拟量输出； 2.2触控屏两侧为4mm安全导线插孔，仿真系统里面的实物模型通过页面导线指引到边侧安全插孔，可清晰观察出仿真模型的外接插孔，通过插孔连接到外部实物控制器，可通过外部控制模块来实现控制系统中的模型，模型可通过动画形式或者指示灯提示模式进行动作反馈； 2.3实验采用原始接线方式，实验项目屏中切换，避免了传统LED模拟对象各个实验需单独模块的弊端； 2.4一屏多用，既可以作为PLC模拟被控对象，也可单独作为控制器控制其他模拟对象，也可以模拟手控盒操作机电类控制对象； 2.5支持软件升级，支持升级及增加新的仿真模型及控制仿真设备； 2.6支持不同场景下的PLC模拟控制及离线编程训练； 2.7支持不同品牌PLC控制，可与多种PLC进行数据交换及通讯。 3.虚拟实训项目要求 3.1系统内模拟对象要求包含但不局限于以下内容：抢答器控制，音乐喷泉控制，装配流水线控制，十字路口交通灯控制，自动送料转车控制，四节传送带控制，三层电梯控制，机械手控制，天塔之光控制，多种液体混合装置控制，数码显示、舞台灯光、轧钢机、邮件分拣的模拟控制、装配流水线、Y/△换接起动、自动配料、运料小车的模拟控制、加工中心； 3.2模拟对象还可以扩展基于机电一体化竞赛的设备实物模型，要求包含但不局限以下模型：供料模块、翻转模块、旋转模块、搬运模块、加工模块、分拣模块控制对象，要求模型要求基于国赛平台1:1建模，可训练机电自动化类的程序编写和竞赛训练。 (二十四)测试物料箱 1.测试种类包含不限于颜色、磁性与非磁性、金属与非金属、透明与非透明等测试物料。 | 21套 |
| 2 | 机器视觉综合应用实训平台 | 一、整体功能要求 平台要求参照机器视觉技术目前在多个工业、生活领域的日常应用，以机器视觉技术岗位技能需求为培养目标，采用技术领先的主流工业设备，搭配丰富的实用性项目式教学资源，理实结合，开展机器人系统认识、机器视觉技术、机器人基本运动控制、机器人综合应用、智能机械臂控制与编程等课程的教学实践，通过软件编程并结合硬件拓展来开发更多的应用场景，满足不同层次学生的需求。 二、机器人本体 *1.机器人轴数：4轴或以上，在机械臂末端或相邻机械臂具备拖拽示教按钮； 2.负载：≥500g； 3.工作半径：≥440mm； 4.重复定位精度：不低于±0.05mm。 5.轴运动参数 5.1轴1：工作范围-160°～+160°，最大速度300°/s； 5.2轴2：工作范围-25°～+85°，最大速度300°/s； 5.3轴3：工作范围-25°～+105°，最大速度300°/s； 5.4轴4：工作范围-360°～+360°，最大速度300°/s。 6.额定功率：150W； 7.电源电压：100～240VAC，50/60Hz； 8.额定电压：48VDC； 9.通讯方式：须支持TCP/IP，Modbus TCP。 10.底座接口 10.1数字输入：≥16路； 10.2数字输出：≥16路； 10.3Ethernet接口：≥2个； 10.4编码器接口：≥1组； 10.5USB接口：≥2个； 10.6外部急停接口：≥1组。 11.末端接口 11.1数字输入：≥2路； 11.2数字输出：≥2路； 11.3气路接口：≥1路。 12.本体重量：≤8kg； 13.底座尺寸：190mm*190mm±10%； 14.工作环境：0℃～40℃。 15.具备交互指示灯，须包含但不限于具备以下7种灯语（灯颜色及闪亮状态不限，以下颜色及闪烁状态供参考） 15.1白色闪烁：系统启动中； 15.2蓝色常亮：系统已启动，机械臂未使能； 15.3蓝色闪烁：拖动示教状态； 15.4绿色常亮：机械臂使能状态(未运行工程)； 15.5绿色闪烁：自动运行状态(工程运行中)； 15.6红色常亮：一般报警状态； 15.7红色闪烁：限位报警状态。 16.安装方式：台面安装； 17.平均无故障工作时间≥2万小时。 三、迷你气泵盒 1.工作电压：24VDC±10%； 2.额定电流：0.8A； 3.峰值电流：1.2A； 4.控制方式：I/O； 5.气压范围：-70～110kPa； 6.尺寸：160*140*50mm±10%； 7.气管接头尺寸：φ4mm； 8.自身重量：≤800g； 9.运行噪声：≤65db； 10.防护等级：不低于IP20。 四、人工智能视觉套件 (一）相机 *1.有效像素：≥500万； 2.色彩范围：彩色； 3.像元尺寸：2.2*2.2μm； 4.帧率/分辨率：31 @2592 * 1944； 5.信噪比：≥40dB； 6.动态范围：≥60dB； 7.快门类型：卷帘快门。 8.曝光时间 8.1Bayer格式：16μs～1s； 8.2其他格式：28μs～1s。 9.曝光控制：自动/手动； 10.数据接口：USB3.0； 11.数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8； 12.镜头接口：C-Mount； 13.外观尺寸：29*29*30mm（相机主体尺寸，不含圆形螺纹部分）； 14.重量：≤56g。 (二)镜头 1.焦距：12mm； 2.像面最大尺寸：1/1.8＂(φ9mm)； 3.光圈范围：F2.8～F16； 4.控制：手动光圈；手动焦点； 5.视角：D：1/1.8＂41.2°；H：1/1.8＂34.4°；V：1/1.8＂23.4°； 6.工作温度：-10℃～+50℃； 7.光学畸变：-0.38%； 8.法兰后焦：17.526mm； 9.最近摄距：0.06m； 10.接口：C接口； 11.滤镜螺纹：M27*0.5mm； 12.大小：φ29*40mm（不含螺纹部分长度）。 (三)光源 1.发光颜色：白色； 2.照度：≥40000lux； 3.波长：455～457.5nm； 4.工作距离：35～110mm； 5.灯镜筒外径：Maxφ39mm； 6.重量：≤0.48kg； 7.工作环境：0～40℃,20%～85%RH； 8.储存环境：-20～40℃,20%～85%RH ； 五、视觉拓展箱 (一）实训箱 1.外箱尺寸：535*420*255mm±10%； 2.内箱尺寸：485*360*170mm±10%； 3.实训箱材质：PP工程塑料； 4.内衬材质：EVA。 (二）2D工业相机 *1.像素：≥1200万像素； 2.像元尺寸：≥1.85*1.85 µm； 3.靶面尺寸：≥1/1.7''； 4.分辨率：≥4024*3036； 5.最大帧率：≥9.7fps @4024* 3036； 6.动态范围：≥70.5dB； 7.信噪比：≥40.5dB； 8.增益：0～20dB； 9.曝光时间：34μs～2s； 10.快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式； 11.黑白/彩色：黑白； 12.像素格式：Mono 8/10/10Packed/12/12Packed； 13.数据接口：Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）； 14.数字 I/O：由6pin P7 接口提供电源和I/O，数字量I/O包含1路输入（Line0），1路输出（Line1），1路双向可配置I/O（Line2）； 15.供电：12～24VDC； 16.典型功耗：≤1.78 W@12VDC； 17.镜头接口：C-Mount； 18.外形尺寸：29*29*42mm±10%； 19.重量：≤80g； 20.IP防护等级：IP30； 21.温度：工作温度0～50℃，储藏温度-30～70℃； 22.湿度：20%～95%RH 无冷凝； 23.认证：CE，FCC，RoHS，KC。 (三）定焦镜头 1.焦距：35mm； 2.F数：F2.8～F16； 3.像面尺寸：≥Ф11mm(2/3'')； 4.畸变：≤0.02%； 5.最近摄距：0.15m； 6.滤镜螺纹：M30.5*0.5mm； 7.接口类型：C-Mount； 8.法兰后焦：17.526mm； 9.外形尺寸：Ф32*48.43mm； 10.重量：≤90g； 11.温度：-10～50℃。 (四）光源控制器 1.类型：2通道控制器24VDC； 2.输入电压：100～240VAC，50/60Hz； 3.输出电压：12～24VDC； 4.功率：≤24W； 5.通道数：2通道。 (五）环形光源 1.发光类型：蓝色； 2.尺寸：φ73*17.5mm±10%； 3.功率：≤8W； 4.电压：24VDC。 (六）条形光源 1.发光类型：白色； 2.尺寸：196*34*25(mm)±10%； 3.功率：≤12W； 4.电压：24VDC。 (七）面光源 1.发光类型：白色； 2.功率：≤10W； 3.电压：24VDC。 (八）光源固定支架 1.架臂前伸长度：≥200mm； 2.键槽宽：155*4.5mm； 3.支持安装孔：M3、M4； 4.承重：≥5KG。 (九）配件包 1.吸底座：铝合金6061； 2.吸盘技术参数要求 1)气动元件材质：硅橡胶； 2)尺寸：≥直径6mm。 3.气管接头要求：PC4-M5； 4.标定针尖≥1个； 5.螺纹针尖≥1个； 6.手机工件模型≥1个； 7.手机芯片工件模型≥6种； 8.手机固定功能板≥1个； 9.识别定位功能板≥2个； 10.魔术师转接法兰盘≥1个； 11.气管转接头≥1个； 12.工具包：内六角扳手须包含但不限于M3、M4、M6； 13.气管：直径4mm； 14.固定型材≥4个。 (十）实训操作台 1.外形尺寸：1450*750*750mm（L*W*H）±10%； 2.输入电源：220V±10%/50Hz； 3.主要材料：应使用优质工业级铝型材搭建桌架主体，可灵活拆装；桌面应配备电源安全插座；底脚安装万向脚轮，方便移动和搬运； 4.台面材质：≥25mm厚优质高密度防火板，板面层采用≥0.8mm饰面，耐火、耐划； 5.实训凳：每张操作台应配套2把实训凳，尺寸长35cm*宽25cm*高45cm±10%。实训凳采用≥1mm厚优质铁方管制作，由凳面、凳腿焊接而成，表面乳白色静电喷塑处理，凳腿底端加装黑色防滑脚垫。 六、配套软件 (一）机械臂应用软件 1.支持多类型机械臂控制，须至少可在平台控制4轴机械臂； 2.软件主界面须包含但不限于具备：菜单、快捷返回主界面、机器人链接面板、报警日志、使能、全局速度、急停按钮等功能模块； 3.控制面板：须具备控制面板功能，可隐藏和快捷恢复该功能界面；控制面板打开后，须具备包含但不限于初始位姿、设置、坐标系、运动方式等功能； 4.支持用户二次开发； 5.须提供多种机械结构的运动学算法，内置虚拟仿真环境，适用于各种工艺应用； 6.支持机器人拖拽示教编程； 7.外部设备可以通过不同的远程控制模式如远程I/O模式、远程Modbus模式下发指令控制机械臂； 8.末端负载设置：用户可通过软件界面设置智能机器人末端负载的重量与惯量、将其设定在运行范围值内、从而优化智能机器人的运动，抑制振动、缩短作业时间； 9.智能机器人具备默认IP，连接过程中，如无法快速识别，可通过自定义方式设置智能机器人IP地址进行连接； 10.安全防护：须具备碰撞检测功能，并可根据需求对碰撞等级进行设置，可设置的等级≥5个； 11.图形化编程指令须包括事件、控制、运算、变量、函数、IO、运动、通信（Modbus TCP）、相机、码垛等； 12.脚本编程支持Lua脚本语言，且支持不少于5线程的多线程编程； 13.智能机器人控制与编程常用的代码工程模板供脚本编程使用。工程模板包括但不限于：Dynamic Tracking、Elapsed Time、Modbus Coil、Modbus Hold、MoveJ_4Axis、MoveJ_6Axis、Pallet、TCP Client、TCP Client Multi Thread、TCP Server、TCP Server Multi Thread、UDP Client、UDP Server、Vision； 14.常用API指令库，包括但不限于运动、运动参数、姿态获取、坐标系设置、负载设置、安全设置、程序管理、I/O/、TCP/UDP、Modbus、轨迹复现、码垛、传送带跟踪、六维力传感器、编码器、末端设置以及视觉API指令； 15.须具备串口调试、TCP调试、Modbus调试工具。 (二）视觉系统软件 1.功能模块须包含但不限于：采集、定位、测量、图像生成、识别、标定、运算、图像处理，颜色处理，缺陷检测，逻辑工具，通信功能模块； 2.提供定位功能模块：≥21个，高精度匹配、快速匹配、灰度匹配、图形定位、圆查找、直线查找、BLOB分析、卡尺工具、边缘查找、位置修正、矩形检测、顶点检测、边缘交点、平行线查找、直线查找、BLOB标签分析、路径提取、角平分线查找、中线查找、平行线计算、垂线查找； 3.提供测量工具模块：≥10个，包含但不限于线圆测量、圆圆测量、点圆测量、点线测量、线线测量、点点测量、亮度测量、像素统计、间距检测、直方图工具； 4.标定工具模块：≥7个，：相机映射、标定板标定、N点标定、畸变标定、映射标定、N图像标定、标定加载； 5.缺陷检测工具模块：≥10个，包含但不限于字符缺陷检测、圆弧边缘缺陷检测、直线边缘缺陷检测、圆弧对缺陷检测、直线对缺陷检测、边缘组合缺陷检测、边缘对组合缺陷检测、边缘模型缺陷检测、边缘对模型缺陷检测、缺陷对比； 6.图像处理工具模块：≥18个，形态学处理、图像二值化、图像滤波、图像增强、图像运算、畸变校正、清晰度评估、图像修正、阴影校正、仿射变换、圆环展开、拷贝填充、帧平均、图像归一化、图像矫正、几何变换、图像拼接、多图融合； 7.逻辑工具模块：≥13个，条件检测、分支模块、分支字符、文本保存、逻辑、格式化、字符比较、脚本、Group、点集、耗时统计、数据集合、延时等待； 8.识别工具模块：3个，包括条码识别、二维码识别、字符识别； 9.支持TCP通讯、UDP通讯、串口通讯； 10.机器人控制命令工具模块：≥9个，包含运动到点、速度比例、回零校准、吸盘开关、爪子开关、激光开关、IO功能复用、IO输出、IO输入； 11.机器视觉软件内嵌机器人控制工具，适用机器人数量≥4个，并可显示控制机器人的虚拟控制面板，功能须包含但不限于轴坐标控制、角度控制、速度控制。 七、配套教学资源 1.机器视觉相关配套教学资源：提供≥30个PPT课件，每个PPT≥20页，同时提供≥30个课程教案。 2.PPT与教案须包含但不限于以下内容：相机的选型、镜头的选型、光源的选型、Vision Studio软件的安装、图像采集与存储、颜色转换、图像二值化、图像滤波、形态学处理、图像运算、仿射变换、特征匹配、BLOB分析、圆查找、边缘查找、边缘交点、直线查找、顶点检测、相机标定、线线测量、点点测量、点线测量、字符识别应用、条形码识别应用、二维码识别应用、字符缺陷检测、手眼标定、机器视觉定位分拣应用、机器视觉定位装配应用； 3.须提供与PPT相匹配的微课教学视频或者教学动画，每个微视频≥3分钟，所有的教学视频与教学动画总时长≥200分钟，个数与PPT数量相同，≥30个。 八、人工智能视觉开发机器人（整批设备配置2套） (一)整体需求 1.要求具有深度学习和计算机视觉能力的智能机械臂，使用Jetson Nano主控，同时配备高清广角摄像头，可以高效地与感知环境进行交互，可将AI创意变为现实； 2.要求采用NVIDIA（英伟达）或同等配置的的处理器为新一代自主机器设计的嵌入式系统（AI平台）； 3.外观要求小巧便携，性能须采用不低于四核 64 位 ARM CPU和 128 核集成NVIDA GPU，可以提供高达不低于472 GFLOPS 的浮点运算能力； 4.具备的性能和能效可以运行现代AI负载，并行运行多个神经网络，以及同时处理来自多个高清传感器的数据，可广泛应用与图像分类、对象检测、图像分割、语音处理等领域； 5.集成先进的运动控制与图像识别功能，须适用于人工智能、机器人学和自动化领域的学习、实验和项目开发，可以轻松搭建并编程操控机械臂进行精密操作，如抓取、分类、移动物体等。要求为开放式的硬件和软件平台，支持多种编程语言。 (二)功能需求 1.满足高效计算：须依托NVIDIA的强大算力，能够实时处理视频流、运行神经网络模型，实现快速图像识别、目标跟踪和物体分类等任务； 2.满足精准控制：机械臂须具备不少于4+1自由度，即4个主要关节加上末端执行器，能够完成抓取和移动任务。使用伺服电机提供运动控制能力，能够胜任教育和科研中常见的任务，如物体抓取、分类、搬运，可以通过自定义编程调整机械臂的运动路径和速度； 3.AI视觉集成：支持通过摄像头进行实时视频捕捉，并结合图像识别和目标追踪技术来控制机械臂动作，可以部署轻量级的深度学习模型（如YOLO）用于基本的物体检测和追踪场景；结合摄像头的视觉反馈，机械臂能够执行例如物体识别、抓取等任务； 4.采用模块化设计：须支持Python和C++编程语言，兼容主流AI框架，如TensorFlow和PyTorch，支持用户部署和运行自定义的深度学习模型。 (三)技术条件 1.输入电源：12VDC/5A适配器； 2.工作环境：温度范围-10℃～40℃，相对湿度≤85%（25℃），海拔＜4000m； 3.外形尺寸：450*160*260mm±10%； 4.整机功耗：≤80W。 (四)详细配置清单及参数要求 1.主控接口：拥有≥2路MIPI CSI摄像头、Display Port、HDMI高清、DC供电、DC供电接口排针开关、≥4路USB3.2Gen1、千兆以太网口、Micro USB、主存储器SD卡槽、M.2 Key E接口、PoE管脚、GPIO扩展管脚、风扇等多种扩展接口，可连接多种外设； 2.扩展板要求：提供可外接电机的直流电机接口；可与总线舵机相连并驱使转动的总线舵机接口，接口可读取舵机状态；可与PWM舵机相连并驱使转动的PWM舵机接口；可通过编程设置的蜂鸣器；可连接电源适配器得电源接口；可开启/关闭设备的电源开关。 3.主控架构：配备≥128个不低于NVIDIA CUDA®核心；≥四核ARM® Cortex®-A57 MP Core处理器；≥4GB 64位LPDDR4内存；Micro SD卡卡槽（配备≥64G的SD卡）；≥4K@30/60（H.264/H.265)视频编码；≥12通道（3x4 或 4x2）MIPI CSI-2 DPHY 1.1（1.5Gbps）摄像头平台；千兆以太网的网络连接接口；HDMI 2.0或 DP1.2¦eDP1.4¦DSI( 1X2 )2 协议；1x1/2/4 PCIE、1xUSB3.0、3xUSB2.0 UPHY；1xSDIO/2xSPI/4xIIC/2xIIS/GPIO 的IO. 3.夹具设计要求：至少包含吸嘴、大夹爪、小夹爪、画板画笔、电磁吸头；吸嘴采用泵机和电机的组合方式，可以将木块、模拟垃圾卡片吸起，通过程序云放到指定的地方；大夹爪在智能实物分拣操作中进行不规则、大体型物件的分拣（须带电机）； 小夹抓在智能仓储操作中可将木块夹紧放入货架上（须带电机）；画笔画板可将摄像头捕捉、分析检测到的表情在画板上画出简笔画，也可以通过编程画出其他不同的画；电磁吸头可在螺丝分拣操作中按照设定的程序进行螺丝的分拣。 4.高清广角摄像头 4.1高清≥170°广角可视角度； 4.2支持Windows、Linux、OpenWRT系统； 4.3像素：≥30万（640*480）； 4.4连接方式：USB免驱动器连接； 4.5输出格式：Motion JPEG； 4.6对焦方式：手动对焦； 4.7安装方式：≥2种安装方式。 5.智能高压总线舵机 5.1转动速度：≥0.18sec/60°； 5.2堵转扭矩：≥35kg.cm； 5.3舵机精度：≥0.2°； 5.4保护措施：应具备堵转和过温保护； 5.5支持回读功能：温度、电压、位置等参数反馈； 5.6智能高压总线舵机应采用高精度电位器，精度线度高，角度控制精准；三端口插拔线的接线方式，布线方便，防止虚焊；使用金属齿轮，大大提高舵机寿命，同时能够提供充沛动力。 6.机械臂 6.1机械臂尺寸（装吸嘴版）：长450*宽160*高260mm±10%； 6.2机械臂重量（装吸嘴版）：≤1.6kg； 6.3自由度：≥4+1； 6.4电源：12VDC/5A适配器； 6.5软件部分：须包括PC端控制软件和手机APP； 6.6抓取重量：≤450g； 6.7编程工具：Python/C/C++/Java Scripts； 6.8通信方式：USB/WIFI/以太网； 6.9存储：64G TF SD卡； 6.10机身结构须采用硬铝合金和碳纤维混合构成，活动关节采用金属轴承嵌套。 7.配套学习资料 7.1提供Linux学习基础资料 7.2提供OpenCV学习（中文版）：OpenCV-Python学习（中文版）； 7.3提供Python技术参考大全：Python学习手册 第4版，Python语言入门，Python语言入门，Python网络编程教程，The Python Tutorial，简明python教程； 7.4提供ROS基础学习：简单TensorFlow； 8.收纳箱 加厚储藏箱，尺寸400*300*200(mm)±10%。 9.工业视觉算法平台(配置2套) 9.1图形化编程：可采用拖拽流程框图完成检测项目的流程编辑； 9.2软件工具：提供≥100个完全自主研发的图像处理算子与多种交互式开发工具，支持多种图像采集设备，须能够满足机器视觉领域中定位、测量、识别、检测等需求； 9.3常用工具：≥70个常用工具，如红外检测、深度学习等多种高级算子；可二次开发添加用户编辑的算法功能；软件架构灵活，支持多线程和多项目同步运行；支持任意形状ROI，支持MASK功能，支持输出门限自由配置组合，支持计算器和公式编辑功能； 9.4通讯方式：支持数字IO，支持Modbus、TCP/IP、RS232、S7通讯协议。 九、安全实验管理器及数据采集模块（设备整体配置一套） (一)安全用电管理功能需求 1.合闸前故障检查功能：要求采用高精度电压、电流互感器实时采集设备用电情况，当输入过压、欠压、对地漏电、过流、任一故障存在时，人机界面上显示对应的故障，并且可以进行普通话语音报警，此情况下设备不能进行合闸； 2.运行检测保护功能：输入过压、欠压、输出过流、漏电等任一故障出现将自动跳闸，可显示对应的故障类型，并且进行普通话语音报警；当检测符合上电条件后，系统可自动合闸恢复供电；可实时显示电压、电流等参数，发生故障后可记录故障次数并显示； 3.须提供配置管理工具软件，可通过软件设置设备IP地址、设备地址、是否使用WIFI远程控制、设备保护阀值设置(过流保护、漏电保护、过压保护、欠压保护)、读取设备用电参数三相电压UA/UB/UC，三相电流IA/IB/IC，漏电电流Io。软件界面上可显示客户信息； 4.提供移动端远程控制APP，管理人员可通过移动端APP，一键单个、多个或者全部控制实验室设备合闸或分闸，APP上可定制客户信息。 (二)数据采集接口功能 1.数字量模拟量接口：8路数字量输入、12路数字量输出(8路晶体管、4路继电器)、4路模拟量输入（0～10V）、2路模拟量输出（0～10V）； 2.总线通讯接口：以太网RJ45、无线WIFI、RS485等接口。 3.可配合数字化课程软件完成的“理+实+虚”一体化教学项目 3.1配合过程控制系统可实现的项目 1)可采集液位、流量、压力等传感器进行测量和校正； 2)可手动控制数字量和模拟量的输出，便于调试设备； 3)可控制设备的自动运行，进行两点法控制液位； 4)可控制设备的自动运行，进行PID控制液位； 5)可生成液位、流量、压力、泵的控制等曲线，可采集6)液位、流量、压力等数据，并可截图和导出数据。 3.2配合离散控制系统可实现得项目 1)可手动控制8路数字量和2路模拟量的输出，并可实时采集8路数字量输入，4路模拟量输出，便于设备的手动调试； 2)可作为虚拟被控制对象，直接通过IO口与PLC连接IO口，完成多种控制编程练习； 3)物料传输功能； 4)液体罐装功能。 3.3可作为虚拟仪器采集设备的用电参数，当实验设备配套的直流可调电压电流源时本模块可作为Modbus RTU的主站，通过数字化课程软件远程设置直流电压电流源的输出。 十、机器视觉及人工智能视觉开发机器人实训课程管理平台（整批设备配置2套） 1.平台可提供多元化及个性化的专业教学方式，系统中要求包含专业课程、电子化实验实训指导、虚拟仪器、考核、实验仿真、虚实一体、多媒体教学资源等功能； 2.可满足机器视觉,人工智能，气动，电工电子，机电一体化，过程控制，运动控制等相关专业的教学需求，须包含电子化教材、实训指导教程、专业知识考核、仿真资源； 3.平台可根据不同专业的需求自由选择资源内容，每个实验实训系统都应配备内容丰富的多媒体课程，包含动画演示，视频演示等内容，实验步骤动画演示可指导学生循序渐进完成所有实验实训项目，并可以通过平台自带的考核系统进行学习效果检查； 4.所有实验硬件都配有相关课程资源，课程资源包含文字、图片和动画展示的多媒体课程软件，课程软件与实训硬件能够实现实时交互。软件上的理论学习紧密联系硬件上的实 验操作，硬件上的实验操作能够随时反馈到软件上的理论基础； 5.功能详细要求： 5.1平台具备加密保护，平台终身免费维护升级及系统内容更新； 5.2具有2D和3D效果及视频资源，资源至少包含文档、视频、动画仿真、教学资源等文件； 5.3提供与机器视觉及人工智能机器人设备配套的实验指导书，含有实验原理与目的、步骤、实验报告与分析等。平台内所显示的机器视觉及人工智能机器人设备图片，元器件图片等内容必须跟投标实物一致，以及视频内设备操作视频须与项目供货实物保证一致，保证理实虚一体化教学的效果； 5.4设备信息追溯：可通过系统查看项目供货设备的出厂详细信息，内容须包含设备出厂编号，出厂日期，可以查看设备出厂检验报告，设备出厂测试视频等内容； 5.5定制化服务要求：平台登录页面及教学资源页面可根据招标方需求增加文字及图片内容，平台页面须包含招标方学校名称及LOGO。 十一、实训室配套及教学辅助设施（实训室整体配置一套） 1.实训室要求交钥匙工程，须提供实训室设备供电线路和网络布设，要求配套机柜和千兆网络交换机； 2.须提供实训室文化建设； 3.须配套可升降讲台桌2张，采用单电机模式，尺寸1400*700mm±10%； 4.须配套文件柜2组，≥0.8mm厚钢板，尺寸850*400*1800mm±10%。 | 21套 |

（二）须具有强制采购节能产品、环境标志产品认证证书的标的名称：无

（三）采购标的的强制性产品认证等其他要求：无

- 三、商务要求

符合政府采购法第二十二条规定；本项目不接受联合体投标；不得转包分包；不采购进口产品。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016] 125号）的规定。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

注：1.投标人应在投标文件《商务条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应和偏离情况，否则投标无效。

2.本部分内容均为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或正偏离，否则投标无效。

| 序号 | 商务条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间 | 采购合同签订之日起 90天内。 |
| 2 | 交付地点 | 长春汽车职业技术大学指定位置。 |
| 3 | 包装和运输要求 | 中标人应保证所提供设备的包装完整，且有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等防护措施，对包装及防护有特殊要求的设备应满足相应要求且在设备外包装的显眼处明确标注。中标人所提供设备包装或防护不良的，采购人有权拒收并要求中标人需在3个工作日内予以更换；若中标人未能在3个工作日内更换符合包装及防护要求的设备，将视同中标人无法履行本合同约定，采购人有权解除合同、要求中标人于3天内退还采购人已支付的本项目相应设备的款项并要求中标人承担由此给采购人造成的一切损失。 |
| 4 | 保险要求 | 无 |
| 5 | 付款条件（进度和方式） | 中小企业（需执行《保障中小企业款项支付条例》【国务院第728令】的相关规定）：合同签定后，预付合同金额的35%，验收合格后一次性支付65%。 |
|  |  | 非中小企业：合同签定后，预付合同金额的30%，验收合格后付65%，5%尾款一年后无任何质量问题一次性无息付清。 |
| 6 | 售后服务 | 提供原厂3年7*24小时电话邮件技术支持服务，如免费的版本升级和专业的售后服务专线支持（400电话）等 |

- 四、合同主要条款

| 1 | 合同类型及定价方式 | （一）本项目为固定总价合同。 说明：供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 履约保证金数额 | 非中小企业中标的：中标金额的 5 %（0-5%）。 中小企业中标的：中标金额的 2 %（0-2%）。 中标人交纳履约保证金须在转账凭证备注栏里填写（采购项目+采购项目编号） 履约保证金账户： 开户名：长春汽车职业技术大学 账 号：4200222409000034129 开户行：工行驻一汽支行 |
| 3 | 知识产权的归属和处理方式 | 1.中标供应商需保证本项目所提供的货物没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利, 采购人、中标供应商双方在本项目之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有，不因共同执行本项目而改变。 2.在本项目执行过程中，供应商与采购人双方共同完成的科技成果由采购人、中标供应商形成的知识产权、技术秘密、荣誉等归双方共同享有。知识产权纠纷可以调解，也可以根据当事人达成的书面仲裁协议或者知识产权协议的仲裁条款，向仲裁机构申请仲裁。 |
| 4 | 履约验收要求 | 1.产品验收：投标人提供的产品必须逐条检验技术参数，产品经过安装调试，性能符合使用要求，如经鉴定不符合要求，采购人将拒收投标人的所有货物，一切费用投标人负担。为确保产品的质量和售后服务，中标人在验收前必须提供全部产品及完整的技术资料；产品符合招标文件技术规格书的要求，产品已安装和调试到位并能正常使用。 存储提供测试服务，不影响现有存储系统业务的正常运行，部署前需提供产品给甲方测试，测试期为5个工作日，测试结果与投标书中的应答一致时，且能够满足用户的实际需求，方为测试通过；测试结果与投标书中的应答不一致时，测试未通过，视作虚假应标。存储扩容以及存储新建提供实施部署服务以及设备上架安装服务，部署后完全满足现网使用条件，设备到货配置与投标书中应答一致，且能够满足用户实际使用需求，方为验收通过，到货设备硬件配置与投标书中的应答不一致时，不予验收，视作虚假应标。 2.货物按照采购人同意的时间和方式运抵现场并完成安装调试后，采购人一般应在30日内完成验收，并在验收单上签字。如果“合同专用条款”对验收时间和方式另有约定的，按照专用条款执行。 3.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,采购人可以拒绝接收该货物,供应商应无条件更换被拒绝的货物,如果采购人同意，供应商也可以免费进行必要的修改以满足规格的要求。 4.采购人在验收材料上签字是对外观、数量和试运行符合要求的确认，不作为采购人认可供应商所供货物设备质量合格的依据，如供应商所供货物在在质保期或合理使用期限内出现质量问题，供应商应无条件修复或更换。 5.中标供应商需提供（包括：作为本项目评分细则评分依据的，中标供应商投标文件中需要提供的，由具有检测资质的第三方检测机构出具的所有检测报告、软件功能截图、相关认证证书、业绩等证明文件）的原件，在合同履约前供采购人备查。 |
| 5 | 违约责任与解决争议的方法 | 1.经验收，由于供应商责任，合同货物的主要技术参数不能够满足合同附件规定的保证值（或技术参数）时，供应商应按专用条款的规定向采购人支付违约金，专用条款中如未对质量等问题的违约责任进行约定的，供应商提供货物存在质量问题的，可视为供应商未能在约定期限内交付合格货物，双方按照约定承担违约责任。 2.采购人对合同货物进行抽检，发现合同货物不符合合同要求，供应商未能在采购人限定的时间内通过整改使其符合合同要求，或者采购人扩大范围抽检的结果表明合同货物仍不符合要求的，采购人有权要求更换此货物或解除合同，由此引起的一切后果由供应商承担。 3.如果在出厂试验时合同货物未满足合同规定的保证值，且供应商在发现不合格之日起2个月内（含本数）未能通过整改使合同货物满足保证值，采购人有权要求更换此货物或解除合同，由此引起的一切后果由供应商承担。 4.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，双方应将争端提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，可申请采购人所在地法院诉讼解决。 |

# 投标文件格式

（正/副本）

（项目名称）

投  标  文  件

招标项目编号：

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

## 目    录

（格式自拟）

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的价格投标，服务周期          ，按合同约定实施和完成承包项目，质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月        日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 90天 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 权利义务 | 符合第四章“主要合同条款及格式”规定 |  |
| 5 | 采购内容及要求 | 符合第五章“采购需求”规定。 |  |

## 二、开标一览表

项 目 名 称 ：

招标项目编号：

| 序号 | 投标报价 | 合同履行期限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

※注：1、本表填写内容必须和投标文件中投标函内容一致，否则其投标文件将被否决。

2、投标人应当在开标一览表中提报投标报价，且不得超过最高投标限价，否则投标无效。

3、投标人的报价应当考虑为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期:年月日

## 三、投标报价分项表

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.此表可根据需要自行拉长加宽。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期:年月日

## 四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 五、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（或单位负责人）及授权代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人（或单位负责人）：                           （签字盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 六、投标货物技术规格偏离表

招标项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的货物需求、技术规格 | 投标文件对应的货物情况、技术规格 | 是否偏 离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.技术条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.招标人要求投标人认真填写本表。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期:年月日

## 七、商务条款偏离表

招标项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.商务条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款主要填列付款条件、交货时间、交货方式、售后服务、质量保证、违约赔偿等重要条款方面的偏离情况。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.招标人要求投标人认真填写本表。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期:年月日

## 八、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（行业划分：其他未列明行业）

2、投标人提供的小微企业声明函被发现存在虚假、与事实不符的，该投标人作废标处理。

3、如投标人虚假承诺本声明函，中标的投标人招标人有权拒绝与其签署合同，并追究其法律责任，未中标投标人视为其虚假响应，并将此虚假响应情况报送主管部门处理。

九、售后服务承诺书

（招标人名称）：

我公司自愿参加项目（招标编号          ）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件第四章合同条款对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

详细服务内容、服务方式等格式自拟。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期:年月日

十、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标方式 | 独立 | 注册资金 |  |
| 营业执照编号 |  | 成立日期 |  |
| 主要业务 |  |  |  |
| 行政负责人 | 1．姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |
| 联系方式 | 1．地址： 2. 邮编： 3. 电话： 4. 传真： 5. E-mail 6. 联系人： |  |  |
| 开户银行 | 1．户名： 2.开户行： 3.账号 |  |  |

注：在本表后应附投标人营业执照（副本）、等相关证件的复印件。

(二)投标人已完成类似项目情况

| 序号 | 起止时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应将近3年内已完成的类似项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、规模、金额等。

3、投标人应随本表出具所填项目的中标通知书或合同协议书的复印件。

(三)投标人正在承担的类似项目情况

| 序号 | 起止时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应如实将正在进行的主要项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、规模、金额等。

3、投标人应随本表出具所填项目的中标通知书或合同协议书的复印件。

- 资格条件承诺

资格条件承诺函

致 ： (招标人、招标代理机构 ) :

我单位(公司)参与    ( 采 购 项 目 名 称 、项 目 编 号 )采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受招标人、招标代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料， 证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标单位基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

(五) 拟投入负责本项目人员基本情况表

| 在本项目中所担任的职务 | 姓名 | 性别 | 职业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出拟配备的人员清单。

2、后附相关人员身份证、证书（如有）复印件。

十一、实施方案

（投标人根据评标办法要求自行编写）

十二、其他资料

根据招标文件要求，投标人可参考评标办法，提交其认为需要的其他材料（如企业信用截图、相关承诺书等内容）