招 标 文 件

采购项目名称：青海大学三江源生态与高原农牧业国家重点实验室设备购置

采购项目编号：青海国焱公招（货物）2019-180号

采 购  单 位：青海大学

采购代理机构：青海国焱招标代理有限公司

2019年08月

目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

一、说明	6

1.适用范围	6

2.采购方式、合格的投标人	6

3.投标费用	6

二、招标文件说明	6

4.招标文件的构成	6

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	6

6.招标文件的澄清或修改	7

三、投标文件的编制	7

7.投标文件的语言及度量衡单位	7

8.投标报价及币种	7

9.投标保证金	8

10.投标有效期	9

11.投标文件构成	9

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	10

13.投标文件的密封和标记	10

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.投标文件的补充、修改或者撤回	11

五、开标	11

16.开标	11

六、资格审查程序	12

17.资格审查	12

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	14

20.评审方法和标准	16

八、中标	18

21.推荐并确定中标人	18

22.中标通知	19

九、授予合同	19

23.签订合同	19

十、招标代理费	20

十一、其他	20

第三部分  青海省政府采购合同文本样式	22

第四部分  投标文件格式	34

投标文件封面（上册）	34

投标文件目录（上册）	35

格式1：投标函	36

格式2：法定代表人证明书	37

格式3：法定代表人授权书	38

格式4：投标供应商承诺书	39

格式5：投标供应商诚信承诺书	40

格式6：资格证明材料	41

格式7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	42

格式8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明	43

格式10：投标保证金证明	45

投标文件封面（下册）	46

投标文件目录（下册）	47

格式11：评分对照表	48

格式12：开标一览表（报价表）	49

格式13：分项报价表	50

格式14：技术规格响应表	51

格式15：投标产品相关资料	52

格式16：投标供应商类似业绩证明材料	53

格式17：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	54

格式18：残疾人福利性单位声明函	56

格式19：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分  采购项目要求及技术参数	58

一、投标要求	58

二、项目概况及技术参数	59

第一部分  投标邀请

青海国焱招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海大学（以下均简称“采购人”）委托，拟对青海大学三江源生态与高原农牧业国家重点实验室设备购置（采购项目编号：青海国焱公招（货物）2019-180号）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标供应商参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海国焱公招（货物）2019-180号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海大学三江源生态与高原农牧业国家重点实验室设备购置 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算控制总额度 | 人民币500万元整 |
| 本项目采购预算 | 人民币500万元整 |
| 项目分包个数 | 分三包 |
| 各包要求 | 包1：生物学平台建设 控制预算价：人民币150万元 ； 大写：壹佰伍拾万元整； 包2：测试中心平台建设1 控制预算价：人民币183万元 ； 大写：壹佰捌拾叁万元整； 包3：测试中心平台建设2 控制预算价：人民币167万元 ； 大写：壹佰陆拾柒万元整； 具体内容详见《招标文件》 |
| 投标供应商资格条件 | (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： 1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内；若查询无果提供相应截图）。 |
| 公告发布时间 | 2019年08月20日 |
| 招标文件发售起止时间 | 自2019年08月21日至2019年08月27日（上午09:00-12:00，下午14:00-17:00休息日、节假日除外）。 |
| 招标文件发售方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 人民币500元整/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让） |
| 招标文件发售地点 | 地址: 西宁市城西区黄河路90号西宁市政府综合办公大楼3层青海国焱招标代理有限公司 标书购买联系人：魏女士 联系电话：0971-5567989 电子邮箱：qhgyzb@126.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 1、投标供应商的营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件或三证合一营业执照（副本）复印件、法人授权委托书（原件）。以上资料复印件均需加盖公章（采购代理机构对以上资料留存备案）。 2、网上购买标书的投标供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱(qhgyzb@126.com)，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。 |
| 投标截止时间及开标时间 | 2019年09月11日上午11:00（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省公共资源交易中心二楼【青海省西宁市西川南路53号】 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：青海大学 联 系 人：张寿德 联系电话：13997060026 联系地址：西宁市城北区宁大路251号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海国焱招标代理有限公司 联 系 人：张先生 联 系 电 话：0971-8456071 邮 箱 地 址：qhgyzb@126.com 联 系 地 址：西宁市黄河路90号市政综合办公大楼3楼北侧 |
| 采购代理机构开户银行 | 中国工商银行股份有限公司西宁五四大街支行 |
| 收款人 | 青海国焱招标代理有限公司 |
| 银行账号 | 2806 0013 0900 0043 259（开户行号：1028 5100 0139） |
| 其他事项 | - 本公告在《青海政府采购网》、《青海项目信息网》、《青海省电子 招标投标公共服务平台》、《中国招标与采购网》同时发布（公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准公告发布媒体等）。 - 本项目共分为三个包，三个包共用壹份招标文件，投标人须针对包号 购买招标文件并针对该包进行投标，但投标时须单独提交投标文件（即每个包均须按照该包招标文件单独编制投标文件）。 - 本项目报名时须填写清楚所报包号，投标时包号须与报名时包号一致， 否则其投标文件将不予接收。 - 本项目投标人可选其一或多个包进行投标，若中标，只能中一个包，采用 大包优先原则。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

青海国焱招标代理有限公司

2019年08月20日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：

包一：￥30,000.00元整(大写：叁万元整)；

包二：￥36,000.00元整(大写：叁万陆仟元整)；

包三：￥33,000.00元整(大写：叁万叁仟元整)；

收款单位：青海国焱招标代理有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁五四大街支行

开户行号：1028 5100 0139

银行账号：2806 0013 0900 0043 259

交纳时间：2019年09月10日17时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

- 投标文件（上册）（资格审查）

（1）.投标函

（2）.法定代表人证明书

（3）.法定代表人授权书

（4）.投标人承诺函

（5）.投标人诚信承诺书

（6）.资格证明材料

（7）.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明

（8）.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）.无重大违法记录声明

（10）.投标保证金证明

- 投标文件（下册）

（11）.评分对照表

（12）.开标一览表（报价表）

（13）.分项报价表

（14）.技术规格响应表

（15）.投标产品相关资料

（16）.投标人的类似业绩证明材料

（17）.制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

（18）.残疾人福利性单位声明函

（19）.投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，投标文件左侧胶装处须打印本次采购项目的名称、包号及供应商名称，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写并由投标供应商逐页加盖公章，副本(上、下册)可采用正本的复印件加盖骑缝章。电子文档(上、下册)用U盘或光盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。并与书面投标文件一并提交。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

12.5 投标供应商的投标文件编制不满足12.1-12.4规定的，按无效投标处理。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)、投标保证金证明，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”(上、下册)、“副本”(上、下册)、“电子文档”(上、下册)字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。投标文件的正本与副本须分别密封，加贴密封条，并在密封包装的封口处加盖投标单位公章和法人章；

13.2为方便开标唱标，投标供应商应将“报价一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样；

13.3为方便我司退还投标保证金，投标供应商应将“投标保证金证明”单独密封，并在信封上标明“投标保证金证明”字样；

13.4密封后的投标文件均应：

- 按“投标供应商须知前附表”注明的时间、地址送达；

- 投标文件密封袋用“于2019年09月11日上午11:00（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.5如果投标供应商未按第13.1-13.4条要求将投标文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标供应商；

13.6 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

13.7 投标供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本上、下册、副本上、下册、电子文档上、下册）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.4条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标截止期后不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还，上缴同级财政部门。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织招标开标。提交投标文件时投标供应商须派法定代表人或委托代理人参加并签到以证明其出席开标会议，否则视为自动放弃；

采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

16.5开标时，“开标一览表”中的报价与投标文件中“报价一览表”内容不一致的，以开标时的报价为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标供应商拒绝接受，其投标将被拒绝；

16.6身份验证：投标供应商在投标文件正本拆封以后，出示法定代表人或委托代理人的有效身份证明，身份不符的按无效投标处理；

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.7答疑：本项目的评标委员会对投标供应商的投标文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，投标供应商应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到现场答疑的，视同放弃答疑。

六、资格审查程序

17.资格审查

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格审查文件（上册）进行审查。

- 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

- 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

- 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

- 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（12）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见格式18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

- 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员-会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

20.评审方法和标准

- 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

- 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

| 评审因素 |  | 评审分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术水平 50分 | 技术参数 | 36 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得36分；每有一项负偏离扣3分，★参数为重要参数，每有一项负偏离扣6分，扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 2 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准 |
|  | 项目管理及实施方案 | 7 | 1、设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案，好的，得3分；较好的，得2分；一般的，得1分；较差或未提供或其他情况的不得分。 2、交货期进度计划及保证措施：保证措施计划编制合理（2分）；一般（1分）；不合理（0分）。 3、质量控制及保证措施：措施明确、周密，可行（2分）；措施较明确、可行（1分）；措施欠妥（0分）。 |
|  | 培训方案 | 5 | 培训方案周到全面，培训内容起点高，定位明确，针对性强，对于产品使用的重点、难点等方面有详细的描述。优秀的得5分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 |
| 履约能力 10分 | 类似业绩情况 | 8 | 提供投标截止日期前3年的投标人类似业绩证明材料，（须提供包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页、（中标通知书和验收报告）的扫描（或复印）件，须有原件备查）每提供一项得2分，满分8分，不提供不得分。 |
|  | 对招标文件规范性要求 | 2 | 完全响应招标文件格式要求编排者得2分；反之不得分。 |
| 售后服务 10分 | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 针对该项目有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺，好的，得5分；较好的，得2分；一般的，得1分；较差未提供或其他情况的不得分。 |
|  | 本地化服务 能力 | 5 | 在青海省有服务机构的，得5分；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供合作性服务机构的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证及售后服务承诺函）。本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务人员联系方式等（需提供相关证明材料复印件，原件备查）。 |

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

- 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

- 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

- 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

- 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 中标公告期限为1个工作日。

- 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 签订合同时，中标人以对公转账形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额为采购合同总金额的5%。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

- 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

- 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取对象：中标人

2、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳：

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

3、由采购人自行招标的，中标人无需缴纳招标代理费。

十一、其他

- 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

(4)  因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购合同文本样式

青海省政府采购项目合同书

采 购 项 目 名 称：

采 购 项 目 编 号：

采 购 合 同 编 号：QHGY-2019-180

包             号：

合同金额（人民币）：

采 购 人 （甲 方）：                                   （盖章）

中标供应商（乙方）：                                   （盖章）

采   购   日   期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据     年  月  日                                 （青海国焱公招（货物）2019-180号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1．招标文件；

2．招标文件的更正、变更公告；

3．中标供应商提交的投标文件；

4．招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5．中标通知书；

6. 履约保证金缴纳凭证。

二、合同标的及金额                                          单位：元

| 编号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币      （大写）         元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付期、地点和要求

1.交货时间：进口产品60个工作日内，国产产品30个工作日内。

交货地点：指定地点（卸货、安装、调试）。

质保期：除技术参数要求的产品质保期以外，其余产品质保期均为一年；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

7. 合同签订之前乙方须将合同总价款5%的履约保证金转让甲方指定账户。

四、合同价款及付款方式

1．本项目不支付预付款；

2．乙方所交付的产品由甲方验收合格，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%，即人民币（大写）：             元。合同签订前乙方向甲方提交的5%履约保证金计（大写）              元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1．乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚；

4．甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金；

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补；

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1．不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1．因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担；

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼；

3．诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1．本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效；

2．本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理；

3．本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海国焱招标代理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

  - “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

  - “合同条款”指本合同条款。

  - “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

  - “服务”指根据本合同规定乙方承担与交货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - “甲方”指购买货物和服务的单位。

  - “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

  - “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

  - “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

  - 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

  - 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

  - “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

- 技术规格要求

  - 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

  - 乙方应向甲方提交货物及服务有关的标准的中文文本。

  - 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 合同范围

  - 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

  - 乙方应负责培训甲方的技术人员。

  - 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的免费质保期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的免费质保期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

- 合同文件和资料

  - 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

  - 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

- 知识产权

  - 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

  - 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

  - 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

  - 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

  - 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

- 保密

  - 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

  - 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

    - 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

    - 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

    - 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

  - 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

- 质量保证

  - 货物质量保证

    - 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

    - 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物免费质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

    - 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在免费质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

    - 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

    - 合同条款下货物的免费质保期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

  - 辅助服务质量保证

    - 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

    - 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

- 包装要求

  - 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

  - 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提交货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

  - 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

  - 乙方所提交货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

  - 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

- 价格

  - 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、免费质保期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

  - 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

  - 检验费用

    - 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

    - 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

    - 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

- 交货方式及交货时间

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货时间：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

- 检验和验收

  - 开箱验收

    - 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

    - 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

    - 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

  - 检验验收

    - 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

    - 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

    - 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

    - 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- 重新测试直至合格为止；

- 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

  - 使用过程检验

    - 在合同规定的免费质保期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

    - 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

- 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

- 履约保证金

  - 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

  - 乙方应在合同签订前，按招标文件中的约定提交履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

  - 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

  - 支票或汇票。

  - 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

- 索赔

  - 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在免费质保期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

  - 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

  - 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

- 迟延交货

  - 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

  - 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

  - 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

- 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

- 不可抗力

  - 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

  - 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

  - 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 合同争议的解决

  - 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

  - 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

- 违约解除合同

  - 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

    - 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

    - 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

    - 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

  - 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 转让和分包

  - 政府采购合同不能转让。

  - 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

- 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律：本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

投标文件封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

采购项目编号:

采购项目名称：

包        号：

投   标   人：                     （公章）

法定代表人：           （签字并加盖法人章）

年   月  日

投标文件目录（上册）

（1） 投标函………………………………………………………………………………所在页码

（2） 法定代表人证明书…………………………………………………………………所在页码

（3） 法定代表人授权书…………………………………………………………………所在页码

（4） 投标供应商承诺书…………………………………………………………………所在页码

（5）供应商诚信承诺书…………………………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料………………………………………………………………………所在页码

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明………………………………………所在页码

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明……………………………所在页码

（9）无重大违法记录声明………………………………………………………………所在页码

（10）投标保证金证明……………………………………………………………………所在页码

格式1：投标函

投 标 函

致：

我们收到 （采购项目名称）采购项目 （采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起          内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

法定代表人姓名：           职务：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字）

日期：                  年   月   日

格式3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：

（投标供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）  特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理           项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签名：               授权人（法定代表人）签名：

职务：                                     职务：

附：被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字）

日  期：                年   月   日

格式4：投标供应商承诺书

投标供应商承诺书

致：

关于贵方      年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供项目参数中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交工，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快返工或保修，并承担相应的经济责任；

3、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式5：投标供应商诚信承诺书

投标供应商诚信承诺书

致：

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式6：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

格式7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金证明

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的上一年度2018年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、扫描（或复印）件应全面、完整、清晰并加盖投标供应商公章。

格式8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；须提供相关设备的购置发票以及相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

格式9：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海国焱招标代理有限公司
（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目前三年内无重大违法活动记录，符合规定

的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式10：投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海国焱招标代理有限公司

我方为                       （项目名称）项目（采购编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明及开户许可证复印件（加盖投标供应商公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

投标文件封面（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号:

采购项目名称：

包        号：

投   标   人：                       （公章）

法 定 代 表 人：           （签字并加盖法人章）

年  月  日

投标文件目录（下册）

（11）.评分对照表………………………………………………………………所在页码

（12）.开标一览表（报价表）…………………………………………………所在页码

（13）.分项报价表………………………………………………………………所在页码

（14）.技术规格响应表…………………………………………………………所在页码

（15）.投标产品相关资料………………………………………………………所在页码

（16）.投标人的类似业绩证明材料……………………………………………所在页码

（17）.制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………………所在页码

（18）. 残疾人福利性单位声明函…………………………………… ………所在页码

（19）.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………………所在页码

格式11：评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

格式12：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

采购项目名称：                                          单位：人民币（元）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式13：分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                  采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照项目参数中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式14：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                            采购项目编号：

| 序号 | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标供应商应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

日期：                  年   月   日

格式15：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

格式16：投标供应商类似业绩证明材料

投标供应商类似业绩证明材料

按评分细则表内的业绩要求提供相关的证明材料。

格式17：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海国焱招标代理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

2.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

从业人员声明函

致：青海国焱招标代理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

格式18：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海国焱招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

格式19：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

项目管理及实施方案、售后服务计划、措施及服务承诺等内容。（格式可自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

一、投标要求

- 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被视为非实质性相应。

1.4 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 重要指标

2.1技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 商务要求

3.1.交货期：进口产品60个工作日内，国产产品30个工作日内；

3.2.交货地点：按采购人约定执行；

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4.质保期：除技术参数要求的产品质保期以外，其余产品质保期均为一年。

二、项目概况及技术参数

采购一览表

青海大学三江源生态与高原农牧业国家重点实验室设备购置参数表

包一：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1.生物学平台建设 |  |  |  |  |
| 1-1. | 电动体式荧光成像系统 | 1 | 台 | 原装进口： 一、光学系统： 1、平行式光学复消色差光学系统（变焦变倍式）； 2、综合倍率：3.15倍-315倍； ★3、变倍比：25:1 4、变焦范围：0.63-15.75× 5、目镜：C-W 10×目镜，视场数22； 6、目镜筒： 100 三目镜筒； 7、镜筒倾斜角：30° 8、光路切换：两档分光 (100/0 : 50/50)； 9、物镜： Plan Apo 1X (NA: 0.156, W.D.: 60mm) Plan Apo 0.5X (NA: 0.078, W.D.: 71mm) 10、底座： LED透射照明底座； 11、调焦装置：电动调焦装置； 12、照明：LED透射冷光源照明器，光源更均匀、稳定； 13、电源：提供同轴落射照明系统，切换物镜时无需拆卸光源。包含：同轴落射照明装置、LED光纤照明器、电源适配器等； 14、标准架台 / 支柱高：270mm、尺寸（mm）：514（W）×298（D）×569（H）； 15、载物台： 长方形载物台，移动被检测物体更精准。 二、荧光系统： 1、荧光由高级全自动长寿命130W高效金属卤化物灯激发，灯体寿命长达2000小时以上； 2、包含以下设备：高级长寿命荧光光源、电动荧光激发控制器、长寿命金属卤化物灯泡、1500mm传导光纤； 3、配备以下2种荧光激发滤块，可满足不同的荧光带宽需求： （1）GFP-B Filter Cube（绿色长通）(EX 480/40 DM510 BA535-50) （2）RFP Filter Cube（红色长通）(EX 545/30 DM570 BA620-60) 三、成像系统： 1、显微镜同品牌、同厂家、高分辨率显微专用彩色数码CCD，有效物理像素(一次成像)：≥600万像素 2、芯片规格：1/1.8英寸彩色数字CCD，芯片尺寸：6.91×4.92mm 3、图像速度：全分辨率实时速度≥15幅/秒（2880×2048），14400×1024模式下≥30幅/秒 4、曝光模式：自动曝光和手动曝光两种模式 5、白平衡：自动模式和手动模式 6、曝光时间：100μs到30s 7、光学接口：0.7倍C型视频接口 8、传输方式：USB 3.0超高速图像传输 9、采图软件：支持多种型号专业CCD，界面直观、操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 10、对单荧光通道图片做多通道色彩合成，方便显示多染标本图像； 11、合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 12、方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 13、配备EDF景深扩展融合软件插件，实现EDF景深扩展功能、对厚标本进行叠加； 14、配备图像采集专用品牌计算机1台。 四、售后服务： 1、提供原厂售后服务承诺，免费质保3年。 |  |
| 1-2. | 数据分析服务器 | 3 | 台 | 国产设备： 1、4U机架式服务器 2、4颗Intel Xeon Gold 6126处理器(单颗2.6GHz/12核) 3、配置640GB DDR4 ECC内存 4、Qudro P4000显卡（8G显存）1块 5、配置2块1.8T SAS 10K 硬盘，设备支持8个SFF硬盘插槽 6、1块RAID卡，支持RAID 0/1/5/6等方式，自带2GB缓存 7、含超级电容模块，4个千兆电接口，2个万兆光口，2个万兆多模光模块，2块1600W 电源模块，含安装导轨、安全面板等组件，配套机柜 8、3年免费上门维保服务。 9、正版Windows或者Linux操作系统1套。 |  |
| 1-3. | 磁盘阵列 | 1 | 台 | 国产设备： 1、4U机架式24盘位，≥1*miniSAS扩展柜接口：1+1冗余电源；配置10TB SAS企业级存储硬盘24块 2、2个10/100/1000Mb自适应以太网口，可扩展至10个 3、光口≥4个10Gb SFP+光口/RJ-45电口，可扩展至8个 4、具有协议：iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP、AFP等，具有RAID级别：RAID 0,1,5,6,7,10,50,60,单盘，具有专用热备、全局热备、具有磁盘漫游，具有RAID自动重建、重建接续、虚拟化存储、RAID/存储池/卷在线扩容，具有RAID7，任意3块硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断;提供制造厂商家出具的相应的功能证明材料 5、具有ASST主动数据流稳定技术，为视频快进平稳播放提供高速稳定的持续带宽；提供制造厂商家出具的相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网和功能截图等) 6、支持突然断电或出现固障时BBU缓存保护。 7、具有全局共享，独占式共享等权限分配、临时文件删除、具有WORM（一写多读，防删除）、可修改不能删除、指定时间不能删除、审计功能，回收站，防病毒功能；提供制造厂商家出具的相应的功能证明材料并加盖制造厂商公章(包括但不限于测试报告、官网和功能截图等) 8、具有用户分级、分组、分域管理，配额管理功能、具有普通用户、分级用户、WEB用户、Windows域管理、NIS管理、分组管理功能、具有数据快照、数据备份和同步、文件拷贝、具有QoS带宽预分配、具有多路径访问、具有TOE技术、加速网络响应同时提升系统性能，可选FCOE功能 9、具有IPv6网络环境、网络链路冗余、聚合、负载均衡、路由设置。内嵌管理系统，具有单一管理界面集中监控所有存储设备的运行状态和故障信息、完善的日志管理功能。具有网络流量、硬盘S.M.A.R.T、CPU温度、风扇速度等环境监控、配置信息管理、时间同步。具有MAID2.0节能技术，可延长磁盘驱动器使用寿命，并降低功耗、具有远程统一开、关机功能、具有UPS掉电保护管理功能 10、主机提供三年原厂免费质保上门服务。 |  |
| 1-4. | KVM切换器 | 1 | 台 | 国产设备 1.设备功能：kvm切换器8口，8进1出电脑显示器 1.17寸LCD显示屏，使用寿命LCD MTBF>50000H 2.分辨率1280*1024 3.键盘鼠标共享 4.标配8条1.8米USB+VGA 5.尺寸适用于机架式服务器 |  |
| 1-5. | 透反射偏光显微成像系统 | 1 | 台 | 原装进口： 一）工作条件 1．工作温度：室温～+40℃； 2．工作相对湿度：20－80%； 3．电源：220V，50赫兹。 二）技术要求及配置 1.主要功能： 1.用于具有各向异性的样品观察。 2.技术指标： 1.显微镜总放大倍数：50-1000X 2..光学系统：无限远光学系统，齐焦距离：60mm，以最大限度减小球差和色差。 3.管径距离：满足≥200mm，以便增加起偏器等额外光学部件。 4.照明：反射照明系统为低功耗的新型12V50W卤素灯，主机内置直流变压器；透射照明光学系统需采用“复眼”镜头，透射照明系统内置透射6V30W卤素灯，内置直流变压器，内置中灰减光镜；配备有反射和透射照明一键转换开关。 5.中间透镜：可从光路中取出的内置可调勃氏镜置检偏器；板/补偿器插槽。 6.聚焦机构：同轴粗/微调焦钮，聚焦行程：30mm，粗调：14mm /转，微调：0.1mm/转，最小读数1μm。 7.目镜：10x (视场直径： 22mm )，高眼点型目镜，其中一个带十字线和微刻度，均具有屈光度调节功能。 8.镜筒：P-TT偏光专用宽视野三目镜筒，观察和摄影，三档（100:0 / 20:80 / 0:100三种分光模式）； 9.反射照明器：视场光栏和孔径光栏均可调节（视场光栏最小视域可调至0.1mm），配备NCB11色温平衡片和ND4、ND16减光片、GIF滤光片。 10.检偏器：360°可旋转；最小读数 0.1°。 11.物镜转换器：双向调中心型五孔物镜转换器，带 DIN 插槽，配两个校正螺丝。 12.载物台：滚珠轴承旋转式载物台，可360°水平旋转，1°间隔；可定位，带45度角声音提示。聚光镜为消应力无应变聚光镜，NA=0.9。 13.聚光器：专业的消应力消色差聚光器，NA0.9；用于相差观察的相差聚光镜。 14.起偏器：固定于聚光器支座底部，带刻度显示。 15.波长补偿器：标配1λ石膏板&1/4λ云母片， 16.物镜：透反射专用高级偏光反射专用物镜一套。 16.1.CFI TU Plan Fluor EPI P 5 X (N.A. 0.15/W.D. 23.5mm) 16.2. CFI TU Plan Fluor EPI P 10X (N.A. 0.3/W.D. 17.5mm) 16.3. CFI TU Plan Fluor EPI P 20X (N.A. 0.45/W.D. 4.5mm) 16.4. CFI TU Plan Fluor EPI P 50X (N.A. 0.80/W.D. 1.0mm) 二、彩色显微成像系统 1.高分辨率彩色相机，传感器为APS-C画幅(芯片尺寸：23.5*15.7mm) 2.照相接口：带有专用相机转接口、TV镜筒 3.有效像素：2088万 4.显示屏像素：92.2万像素液晶屏 三、配置（单台仪器所要求的配置） 1.主机1台（含透反射两种光源和稳压器等主机一切配件）； 2.反射通用高分辨率高数值孔径物镜整套（包含5X、10X、20X、50X、各1只） 3. 宽视野目镜2只，其中一只带刻度；每台主机自带透、反射原装进口专用卤素灯泡各贰只（原装进口） 4. 宽视野三目镜筒一个，三档调节（100:0 / 20:80 / 0:100）；石膏、云母标准试板一只。 5. 产品说明书和操作手册一套； 6. 产品维修工具一套。 7. 投标厂商应提供详细的仪器配置清单 8. 品牌计算机1台 四、技术支持及服务 1. 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护，终身保修；3年免费质保 |  |
| 1-6. | 便携式体式显微镜 | 1 | 台 | 国产设备： 1、光学系统：采用平行光，平场消色差光学系统，机械机构创造性的采用单导螺杆和磁导轨变焦机构，具有多功能性，可以安装多种附件装置，提供更为清晰的立体图像，符合人机学原理的20°倾斜式双目镜筒，带视觉调节自动锁，操作更为轻松，简便，观察更为舒适合理。 2、主机变倍范围：0.8X～8X 3、变倍比：1：10 4、连续变倍放大倍数为：4X～320X 5、双目镜筒：倾斜20°带视度调节自动锁, 瞳距55-75mm 6、视度可调目镜：10X、视场直径24mm 屈光度调节：±5屈光度 7、物镜：1X平场消色差物镜 8、视场范围：Φ3mm～Φ30mm 9、工作距离：物镜1X时为78mm 10、调焦： 粗动：升降范围：160mm 连续调焦：105mm 支架换位：55mm 11、光源：采用先进的110V~220V自适应宽电压电源，光源选用LED照明方式，透射照明1W和落射照明2W分别光亮度可调，上下光源可同时开启使用 12、防静电功能：架台、变倍镜筒、目镜、辅助物镜都具防静电功能 13、密封功能：变倍镜筒、目镜都具有密封功能，使显微镜在湿度高的环境下仍能方便使用 14、显微镜机械部分用金属件 15、相机参数： 15.1、传感器：APS-C画幅(23.5*15.7mm) 15.2、2088万像素 15.3、92.2万像素液晶屏 二、基本配置 1、显微镜架台 2、变倍镜筒 3、目镜10X 4、上、下LED光源 5、双端口分光器，相机接口及相机 |  |
| 1-7. | 百分之一天平 | 4 | 台 | 国产设备： 1.称量范围2000g 2.可读性0.01g 3.重复性±0.01g |  |
| 1-8. | 3KV不间断UPS | 3 | 台 | 国产设备： 1、输入电压110-300VAC，具有稳压电源作用 2、输出电压200/208/220/230/240VAC±1% 3、主机功率3KV，便携式内置电池。 |  |
| 1-9. | 空调 | 3 | 台 | 国产设备 1.空调类型 柜机. 2.冷暖类型 冷暖电辅 3.空调功率 3匹 4.工作方式 变频 5.制冷功率 2500W 6.制冷量 7200W 7.制热功率 3000W 8.制热量 9000W 9.室内机噪音 47dB 10.室外机噪音 56dB |  |
| 1-10. | 露点渗透压仪 | 1 | 台 | 原装进口： 1．仪器读数为LED液晶显示； 2．测量之前不需要对样品进行处理，无需经过加热或者制冷，常温常压即可直接进行测量 3．单位：mmol/kg 4．样品量：10ul，可通过更换样品支架可测量2ul样品量 5．全部测量过程自动控制，内设自动较对功能，自动提示操作流程，内置自检功能可提醒使用者操作错误或步骤错误； 6．可显示多个样品的平均值和标准偏差； 7．除标配的校准液外，无需采购其他耗材。 8．自动清洗。配备去离子水瓶和废液瓶，自动清洗热电偶头，可以减少维护步骤，提高仪器性能 ★9．测量范围：室温下20-3200 mmol/kg，更换热电偶头测量范围可达：20-3600mmol/kg 10．测量时间：90秒 11．分辨率：不小于1 mmol/kg 12．可重复性：20-1000mmol/kg时， ≤2mmol/kg；1000-3200mmol/kg时，≤0.5%（读数值） 13．线性：整个量程内，读数值的+5%，环境温度在20-25度时，为读数值的+1% 14．最多可存储16个记录，RS-232和USB接口可直接连接电脑和打印，方便数据的输出 15.系统配置：包含主机，热电偶头，100、290、1000 mmol/kg校准液各一盒，吸水纸一瓶、清洗液一套、10ul移液器一把、文件包一套。样品支架2个（10ul，2ul） |  |

包二：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2 | 2.测试中心平台建设1 |  |  |  |  |
| 2-1. | 离子色谱仪 | 1 | 套 | 原装进口： 1 应用范围：适用于样品中阴阳离子、有机酸、有机胺、糖和氨基酸类物质的分析 2 技术要求 2.1 离子色谱系统总体要求： ★2.1.1 仪器包括耐6000psi压力的PEEK高压泵（带有原装进口泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳三根以上色谱柱的柱温箱，阴、阳离子抑制器（淋洗液通道和再生液通道完全独立），无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装电导检测器和电化学检测器，配置耗材监控及追踪功能。 2.1.2 要求仪器为厂家最高端仪器型号，模块化设计（提供图片证明） ★2.2 泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，最大耐压6000psi（41MPa），适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂，标配原装进口泵前脱气装置。 2.2.1 流速范围：0.000-10.000 mL/min。提供主机同一程序内运行0.001、1.000和5.001mL/min流速梯度的软件正常运行截图。 2.2.2 流速设定值误差：<0.1%，需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准。 2.2.3 流速稳定性误差：<0.1%，需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准。 2.2.4 密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗系统，可与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。提供密封圈清洗系统图片或软件截图。 2.3 色谱分析柱 2.3.1 原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受0-14的pH工作范围，最大耐压不小于3000psi，柱交换量不小于210μeq/根，耐受2.0mL/min及以上的流速。以上参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱手册截图。 2.3.2 原厂生产的高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用大孔二乙烯基苯/乙基乙烯基苯共聚物，最大耐压不小于3000psi，柱交换量需1450μeq/根以上，耐受1.5mL/min及以上的流速。以上参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱手册截图。 2.4 柱控温 2.4.1 种类：柱温控模块具有升降温和加热块预加热功能，可同时容纳三根以上4mm分析型色谱柱和9mm制备型色谱柱。 2.4.2 温控范围：10 - 70℃. 2.4.3 温度控制稳定性：＜0.05℃ 2.4.4 加热方式：采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求，控温效果比接触式加热更好。 ★2.4.5 耗材识别监控：标配接触式识别功能，可识别并监控抑制器、试剂盒和捕获柱等耗材的使用状况。选配非接触式识别功能，可识别并监控色谱柱等耗材使用状况，可同时监控不少于25个不同耗材的16项关键性能指标，为耗材的维护提供全面参考信息。 2.5 抑制器 2.5.1 阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1 套，无需外加硫酸进行化学再生，不需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子，所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。 2.5.2 阳离子自动电解连续再生微膜抑制器 1 套，连接在阳离子交换柱和电导检测器中间，可以电解连续再生，无需外加再生液进行化学再生，不需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，经一次抑制即可将淋洗液抑制成水，总电导率小于2.0 μS/cm，无需转子，所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。提供仪器连接图片证明，不能以软件功能代替。 2.6 电导检测器： 2.6.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。 2.6.2 电导池体积：≤0.7 μL。 2.6.3 全程信号输出范围：0-16000 μS/cm，无需调整量程。 2.6.4 检测器分辨率：≤0.003nS/cm，需提供仪器制造商官方网站可供下载的具有该参数的检测器或主机说明书。 2.6.5 检测器耐受最大压力：≥8Mpa，需仪器制造商官方网站可供下载的具有该参数的检测器或主机说明书。 2.6.6 信号采集频率：不低于80Hz，需提供仪器制造商官方网站可供下载的带有该参数的检测器或主机说明书或实际软件操作截图。 2.6.7 电导池控温范围：环境+5℃到60℃ 2.6.8 电导池温度稳定性：<0.001℃ 2.6.9 电导池电极材料：钝化316不锈钢 2.6.10 电导池体材料：化学惰性聚合材料 2.7 电化学检测器 2.7.1 微处理器控制，数字输出模式，提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。 2.7.2 平衡扭矩安装旋钮：提供稳定的池体积，易于安装。 2.7.3 软件预设四电位波形，分别采用还原清洗和氧化清洗的方式清洗工作电极表面，提供软件中带还原清洗和氧化清洗电位的波形截图。 2.7.4 检测器噪音：直流安培：<5pA，积分安培：<30pC 2.7.5 电位范围：-2.0到2.0V，0. 001V增幅。 2.7.6 量程范围：直流安培：0.00008 pA to 74 μA，积分脉冲安培：0.0008 pC-200 μC积分安培50 pC 到 200μC； 2.7.7 池体材质：钛合金池体。 2.7.8 工作电极：1mm和3mm永久电极可供选择，并可提供可抛弃型电极。 2.7.9 垫片：可提供1mil，2 mil，3 mil，5 mil，15 mil和62 mil六种规格垫片，可通过改变垫片厚度来改变灵敏度，涵盖μg/L到mg/L之间不同浓度范围的样品测定。 2.7.10 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可通过监控系统pH值来判断参比电极的健康状况，并可减少因pH变化而引起的基线漂移。需提供能显示电极pH值的软件截屏。 2.7.11 调整量程：直流安培、脉冲安培和积分安培均可自动调整量程。 2.7.12 池体积：<0.2μL. 2.8 软件 2.8.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。 2.8.2 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据； 2.8.3 可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。 2.9 在线电解淋洗液发生器 2.9.1 产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。 2.9.2 梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。 2.9.3 梯度精度：≤0.2%，需提供0.01-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图。 2.9.4 梯度准确度：±0.2% 2.9.5 软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。需提供软件控制截图。 2.9.6 淋洗液发生器耐压：可耐受≥5000psi压力，需提供原厂说明书截图。 2.10 离子色谱用自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。 2.10.1 具有同时放置大于120位样品瓶的样品盘，投标文件中附证明照片 3. 配置清单 3.1 双系统型分析型高压等度泵（配脱气机） 1套 3.2 淋洗液托盘 1套 3.3 2L溶剂瓶 6个 3.4 过滤头 10个 3.5 气体调节阀 1个 3.6 双系统气体调节部件 1套 3.7 色谱单元双进样口 1套 3.8 耗材监控器 1套 3.9 双系统管路 1套 3.10 电导检测器及电导池1套 3.11 电化学检测器 1套 3.12 电化学池 1套 3.13 Ag/AgCl 参比电极 1套 3.14 Au电极，配有垫片及磨光套件 3.15淋洗液发生器 1套 3.16淋洗液发生器脱气装置1套 3.17 KOH试剂盒 1套 3.18 MSA试剂罐 1套 3.19 淋洗液捕集柱 2套 3.20阴离子色谱柱及保护柱 1套 3.21 阳离子色谱柱及保护柱 1套 3.22 糖分析柱及保护柱 1套 3.23 阴离子抑制器 1套 3.24阳离子抑制器 1套 3.25自动进样器 1套 3.26 2ML托盘 1套 3.27 10ML托盘 1套 3.281.5ml样品小瓶 300个 3.29 10 mL小瓶（含盖子）300个 3.30 1 mL注射器 2只 3.31 5 mL注射器 2只 3.20 水中锂、钠、钾、镁、钙、铵根混合标准溶液 1套 3.33 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根、磷酸根混合标准溶液 1套 3.34 计算机系统（I7，8G,1T）1套 3.35 打印机系统 1套 3.36 氮气钢瓶（带气）及减压阀 1套 3.37 3KVA UPS 电源（延时1小时）1套 4售后服务 4.1 要求仪器厂家出具授权书及售后服务承诺函原件，提供整机质保三年。 4.2 仪器带国内厂家分析测试中心培训名额2名 4.3 要求在兰州或者西宁有常驻工程师，可以提供24小时服务。 4.4 仪器厂商提供两名人员免费的提高操作培训，培训地点为国内分析测试中心。 |  |
| 2-2. | 原子吸收光谱仪 | 1 | 套 | 原装进口： 1 仪器系统 原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统一体机。 2 操作环境 电源：AC 230V +/- 10%, 50/60Hz 环境温度：10-35℃ 环境湿度：20% - 80% 3 技术参数 3.1光谱仪主机系统:火焰-石墨炉一体机、非分体机。 3.2 光学系统 3.2.1 光路结构：单/双光束自动切换； 3.2.2 波长范围：186-900nm； 3.2.3 光栅刻线密度：³1800条/mm； 3.2.4 狭缝: 0.2，0.5，0.8，1.2nm四狭缝可调； 3.2.5 石墨炉电源必须内置在仪器主机内。 3.2.6 焦距：³320mm； 3.2.7 波长重复性：£ +/- 0.3nm ； 3.2.8 仪器光谱分辨能力：Mn 279.5 –279.8之间峰谷与279.5nm 峰高之比£30% ； 3.2.9 灯座：³ 8灯座，全自动切换 3.2.10 有下一灯预热和自动关灯功能 3.2.11 检测器：高灵敏度、宽范围光电倍增管。 ★3.2.12火焰-石墨炉自动切换：火焰和石墨炉切换无任何机械位移，不需要拆卸和移动石墨炉自动进样器及样品盘，不需要拆卸和移动火焰燃烧头及进样管，火焰和石墨炉测定可连续进行，软件切换，确保数据稳定性，重复性。 3.2.13 可以接国产空心阴极灯，无需任何转换装置和转换接头 4． 分析系统 4.1火焰分析系统技术要求 4.1.1 火焰背景校正方法：氘空心阴极灯，电子调谐 4.1.2 燃烧头： 10cm缝长 4.1.3 雾化器：可调雾化器 4.1.4 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化 4.1.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 4.1.6 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制 4.1.7 点火方式：软件自动点火，无需手动点火按钮 4.1.8 代表元素检测指标 Cu：特征浓度£ 0.035 mg/L；检出限£0.005 mg/L；RSD£0.5%。(提供制造商盖章的仪器软件证明截图) 4.1.9燃烧头位置调整：高度能自动调整优化，可旋转 4.2 石墨炉分析系统 4.2.1 石墨炉背景校正方法： 4.2.1.1具备氘空心阴极灯背景校正 4.2.1.2具备交流塞曼背景校正 4.2.2 石墨炉加热方式：业内高性能进横向加热方式 4.2.3 石墨炉工作最高温度：不低于2900℃ （提供制造商盖章软件证明截图） 4.2.4 最大升温速率：³2900℃/秒，软件中可显示（提供制造商盖章软件证明截图） 4.2.5 最大磁场强度：³0.9T 4.2.6 磁场强度：0.1—0.9特斯拉之间连续可调，可以优化磁场强度 4.2.7 加热控温方式：全自动，自动温度校正 4.2.8 升温方式：阶梯升温、斜坡升温 4.2.9 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换 4.2.10 代表元素检测指标：（提供制造商盖章软件证明截图） Cd:特征浓度: £ 0.03 ug/L Cd: 检出限£ 0.01 ug/L ；Cd：(2ppb)RSD£2%。 4.2.11保护气控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制全部QC(质量控制)软件, 自检和自诊断功能。 4.2.12系统配置：配备不少于100位石墨炉自动进样器 4.2.13 除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染。 4.2.14石墨炉进样系统配备加氧除碳装置，将干燥和灰化步骤气化的基体成清出管外 4.2.15操作软件: 4.2.15.1分析软件：全中文软件，原代码汉化，可以生成全中文实验报告。 4.2.15.2.多任务操作：在分析样品的同时，能同时进行数据处理、方法的编辑、修改等等； 4.2.15.3.方法参数设定：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可读取小数点后15位数字，积分时间可按0.1秒的增量在0.1至600秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。 4.2.15.4.校正曲线：多达60个标准点的各种校正曲线法供选择，包括曲线法，标准加入法，标准加入校正法，可任选单标进行曲线斜率重校，即单点重校。 4.2.15.5．支持氢化物法与AAS石墨炉法联用进行痕量金属元素分析； 4.2.15.6数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，导入、导出，支持数据的各种格式输出，包括EXCEL格式。 4.2.15.7.石墨炉法软件提供3磁场塞曼和动态3磁场功能。 4.2.15.8.软件提供自动优化功能，火焰法包括雾化器雾化效率优化，火焰参数优化；石墨炉法包括升温程序优化，磁场优化。 4.2.15.9提供石墨炉法热预处理功能，控制自动进样器进行自动稀释和富集功能。 5、配置清单： 以下配置清单需分别注明生产厂家和产地 5.1 火焰石墨炉一体机 1台 5.2火焰氘灯扣背景装置 1套 5.3石墨炉氘灯扣背景装置 1套 5.4石墨炉塞曼扣背景装置 1套 5.5石墨炉自动进样器 1套 5.6 全钛空气乙炔燃烧头，100mm 1个 5.7 石墨烟囱 1个 5.8 石墨炉进样系统除碳装置 1套 5.9 原装进口横向加热涂层石墨管 15根 5.10原装进口元素空心阴极灯 8支 5.11超静空气压缩机（进口机芯，国内组装） 1台 5.12循环水冷却系统（进口机芯，国内组装） 1台 5.13主流品牌计算机、打印机。 配置不低于： 工作站品牌电脑配置不低于：主流CPU，4G内存，500G硬盘，DVD-RW光驱，21”液晶显示器，1个RS-232串行接口，1个并行接口, 2xUSB 2.0,10/100M以太网卡，打印机：品牌双面激光打印机 各1台 5.14其他备件： 1.5ml自动进样器小瓶 1000个 石墨炉自动进样器进样毛细管 1根 随机维修工具包 1套 5.15氩气瓶 1瓶（含减压阀1个）、乙炔瓶1瓶（含减压阀1个） 各1套 5.16中英文操作软件 1套 5.18随机手册 1套 6、售后服务： 6.1．在兰州或西宁有厂家售后服务工程师，所购仪器质量保证期为1年，提供仪器的终生维修； 6.2．在任何时候，包括保修期后，在接到用户故障报告电话后，2小时内响应，24小时内提出解决方案，必要时，维修服务工程师在1个工作日内到达现场； 6.3．提供软件终生免费升级； 6.4．免费安装调试至仪器可正常运行； 6.5、仪器安装调试后进行现场免费培训； 6.6、提供由生产厂家安排的2人1次的集体操作应用培训,培训费差旅食宿费均由厂家承担。 |  |

包三：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包3 | 3.测试中心平台建设2 |  |  |  |  |
| 3-1. | 超高效液相色谱仪 | 1 | 套 | 原装进口： 1 仪器安装、调试、操作工作环境要求： 工作环境温度：5～35℃，工作环境湿度：10%～85%，工作电压：220V。 2 技术指标要求 2.1 液相色谱输液系统技术要求： 2.1.1 四元梯度输液系统，送液形式：并联双柱塞。 2.1.2 流速范围：（0.0001～ 10.0000） ml/min。 ★2.1.3 流速精确度: ≤0.060％RSD 。 2.1.4 流速准确度: ±1% 。 2.1.5脉动：0.08MPa以下。 2.1.6最大工作压力：≥130MPa 。 2.1.7梯度组成范围：（0.0-100.0）%, 0.1%步进。 2.1.8梯度组成精度：≤0.2%RSD。 2.1.9同时具有软件控制和面板控制两种方式（需要证明材料）。 2.2柱温箱技术要求： 2.2.1容量：至少可放置6根色谱柱和两个手动进样器, 梯度混合器等。 2.2.2温度控制范围：室温-10℃～85℃ 。 2.2.4控温方式：强制空气循环加热方式。 2.2.5定时程序：线性温度程序。 2.2.6温度设定准确度：≤±0.8°C。 2.2.7温度稳定性：≤±0.1°C。 2.2.8温度重现性：≤±0.1°C。 2.2.9控制方式：同时具有软件控制和面板控制两种方式（需要提供证明材料）。 2.3自动进样器技术要求： 2.3.1进样量设定范围：0.1mL ~ 50mL(标配)。 2.3.2样品瓶位数：≥100个(1.5ml) 。 2.3.3进样精度： ≤0.25%RSD 。 2.3.4进样量准确度：1%以下。 ★2.3.5交叉污染： ≤0.0005% 2.3.6进样速度： ≤8s 2.3.7使用pH范围：pH1 ～ pH14。 2.3.8自动进样器需具有样品制冷功能。 2.3.9需同时具有软件控制和面板控制两种方式（需要提供证明材料）。 2.4网络控制系统技术要求： 2.4.1具有数据转换功能,可以将工作站或网络客户计算机通过网络与分析装置连接。 2.4.2具有内存缓冲功能，可在发生意外或通信错误时，保护重要的分析数据。 2.4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等。 ★2.4.4具备自动启动、自动清洗、基线确认等功能，可以在模块HPLC上实现完全自动化分析。 2.5在线脱气机技术要求： 2.5.1流路数目：5 个 。 2.5.2最大操作流速：每个流路 20 mL/min（使用去离子水）。 2.5.3内部容量：每个流路 380ul。 2.5.4压力阻力：98kPa (1kgf/cm2) 或以下（仅当用输送单元抽吸时）。 2.6荧光检测器技术要求： 2.6.1光源：氙灯。 2.6.2波长范围：200nm-900nm。 2.6.3光谱带宽：20nm。 2.6.4波长准确性：2nm。 2.6.5波长重现性：0.2nm。 ★2.6.6灵敏度：水的拉曼峰S/N 1200以上。 2.6.7检测池：12μL；2Mpa，并具有温控功能。 2.6.8同时具有软件控制和面板控制两种方式。 2.7二极管阵列检测器 2.7.1波长范围：200nm～750nm。 2.7.2二极管数量：≥1024个。 2.7.3设备分辨率：0.7 nm/pixel。 2.7.4波长准确度：±1nm。 2.7.5噪音：<±3×10-6AU（狭缝 8 nm ， 波长250 nm ，参比 350 nm）。 2.7.6漂移：500x10-6AU/h（250 nm，参比350 nm，甲醇1 mL/min）。 2.7.7采样频率：≥90Hz。 2.7.8同时具有软件控制和面板控制两种方式。 2.7.9紫外截止滤光片：有 2.8光化学柱后衍生装置 2.8.1最高耐压:10Mpa。 2.8.2光源寿命:≥9000小时。 2.8.3检出限: 黄曲霉毒素 B1 和 G1 检测限≤0.05 μg/L。 2.9电脑技术要求： 2.9.1主机：商用台式机，立式、DVD刻录机、四核心、独立显卡、win7操作系统以上。 2.9.2CPU 频率： 3.1GHz、i5以上处理器。 2.9.3内存容量：≥8G，内存类型： DDR3 1333MHz。 2.9.4硬盘容量：≥1TB+64G固态硬盘；显存容量： 1GB。 2.9.5显示器:≥21.5英寸，分辨率: 2048X1536。 2.9.6须具备足够多的接口以实现1台计算机控制4台仪器的功能。 2.10打印机技术要求： 2.10.1、打印:黑白激光打印；最大打印幅面：A4；黑白打印速度: 18ppm；最高分辨率：1200x1200dpi；双面打印手动。 2.10.2接口类型:USB2.0 。 2.10.3介质尺寸:A4，A5，A6，B5，明信片，信封（C5、DL、B5）。 2.10.4进纸盒容量:150页、出纸盒容量:100页。 2.10.5耗材:鼓粉一体；硒鼓寿命:随机700页，标配1500页。 2.11软件技术要求： 2.11.1界面组成：方便快捷的模块界面。 2.11.2语言：中文/英文。 2.11.3数据库： 融合WINDOWS关系型数据库。 2.11.4向导：众多向导,图形界面,直观。 2.11.5接口卡： RS-232技术, HUB接口，可以快速交流数据。 2.11.6报告格式：可任意编制,也可选择模板,可自动生成E-mail 和PDF格式。 2.11.7系统适应性：标准配置系统适应性软件，方便客户计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证必备指标。 3、配置要求 3.1四元高精度超高压输液单元 1套 3.2自动进样器1套 3.3高效空气强制制冷柱温箱 1套 3.4二极管阵列检测器 1套 3.5高灵敏度荧光检测器1套 3.6柱后光衍生系统1套 3.7独立网络化系统控制器 1套 3.8 全中文色谱工作软件 1套 3.9样品瓶（含盖子和垫子） 1.5mL规格100个；流动相瓶（1000ml，5个）和流动相瓶盖(5个) 各1套 ； 3.10 C18规格为3um, 2.1x150mm快速色谱柱 2套；规格为2.1x10 mm，保护柱套/柱芯1套 3.11 配套品牌电脑（含232串口线）和打印机 1套 4、售后服务要求 4.1仪器安装、调试和验收要求： 4.1.1仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。 4.1.2仪器安装调试应在10日内完成。 4.2技术培训要求： 4.2.1安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。 4.2.2仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次的高级操作和技术培训。培训时间不得少于1周。 4.3保修期要求： 4.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件。 4.3.2、仪器生厂厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务。须提供承诺函。 4.3.3、仪器生厂厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次。须提供承诺函。 |  |
| 3-2. | 全自动固相萃取仪 | 1 | 套 | 国产设备： 1.工作条件 1.1环境温度：10℃~45℃ 1.2相对湿度：10~80% 1.3工作电压：100~120VAC 200~240VAC，50-60Hz 1.4工作功率：200W 2.技术指标 2.1主要功能 , 四通道全自动固相萃取系统。主要用于样品的分离、纯化和富集，广泛应用于环保（环境水、土壤），食品（加工性食品中的添加剂、饮用水等）、农产品（水果、蔬菜、茶叶、烟草、中药等中农药残留；饲料、肉类、乳品、鱼虾等样品中的抗菌素残留物、激素检测），石化，药物临床分析（血样、尿样、组织等药物代谢研究的样品前处理），生命科学等领域；整套系统可自动完成固相萃取柱的活化、样品过柱、清洗、氮气干燥、洗脱等操作，处理样品量大，自动化程度高；整套系统密封环保。 2.2.技术指标 2.2.1全自动完成固相萃取的全过程（包括萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等）。 2.2.2并行通道数量：4通道, 可同时自动处理4个样品，实现4通道的同时活化、上样、洗脱，提高工作效率。支持通道数升级，最多可升级至8通道。 2.2.3连续处理样品能力：可连续自动化处理32个样品。整个处理过程不需要任何人工介入，完全达到全自动化要求。 2.2.4处理样品体积范围：0mL－60L，不仅可以处理常规样品，也可处理大体积水样。 2.2.5配置大体积上样组件，可连续自动处理大体积样品32个。 2.2.6多种样品架及收集架可选，满足实验室各种应用方法需求。 2.2.7可全自动连续处理标准的1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱，包括萃取柱预处理、上样、清洗、柱干燥、洗脱、分析物收集等过程；整个过程无需人为干预，最大限度提高工作效率； 2.2.8可使用标准的免疫亲和柱（适用于黄曲霉毒素等应用），并且连续自动处理，扩大了仪器的使用范围。 2.2.9 SPE柱上采用独特的膜片式弹性密封技术，独立的顶部弹性密封垫不会产生固定密封活塞反复使用而造成的交叉污染问题，同时也避免了硬质密封盖密封不严、进样针易损坏的问题。 2.2.10正压上样、洗脱的模式，4个高精度输液泵，可实现连续无间断自动液体输送，液体流速：0.1-120mL/min。 2.2.11采用双路套针结构，移液、上样、清洗流路分别独立，外部柱密封针可避免密封不严或损害移液针，同时避免了不同固相萃取过程中清洗不干净而导致的交叉污染问题。 2.2.12移液针进行特殊防腐处理，可有效防止有机溶剂的腐蚀，同时可减少液体在针外壁的附着。 2.2.13通过清洗池自动清洗移液针内外壁，可编程控制洗涤参数，设置清洗步骤、清洗次数和清洗体积，最大限度的防止交叉污染。 2.2.14具有自动喷淋清洗样品瓶功能，并将清洗液完全转移至固相萃取柱中，实现样品的真正完全上样，没有样品损失。 2.2.15液面追随功能：采用非接触式流体传感器在吸液过程中实时监测,可以在吸液的同时进行液面探测，跟随吸液时不断下降的液面，保证进样针与液面的最小接触。同时非接触式传感器可避免浸入式传感器带来的交叉污染。 2.2.16溶剂管理系统标配8种溶剂接口，标配500ml溶剂瓶，系统可供使用的溶剂瓶体积不受限制，可选1L、2L、4L以及更大体积定制。 2.2.17整套系统采用单向流路设计，流路总体积小于2ml，解决了缓存管式流路残留和交叉污染的问题。 2.2.18三种废液接口，包含废水、一般有机废液和含氯废液通道，实现废液的分类收集。 2.2.19整个固相萃取系统采用避光设计，可适用于对光敏感的样品进行固相萃取，例如样品中亚硝胺类物质的萃取等。 2.2.20整机系统密闭设计，且自带通风系统，实验中挥发的有毒有害气体可通过风扇，从通风管路排出，无需放置于通风橱中，节省了实验室宝贵的通风厨空间，保护实验人员。 2.2.21系统内置照明和双摄像头，本机监控摄像头，主机自带的液晶显示屏可以实时观察到仪器内部的运行状态。 2.2.22可通过手机APP通过远程监控摄像头，实时监控仪器运行状态，并在紧急情况下实现紧急停机操作。 2.3控制软件 2.3.1工作站软件适用于Microsoft windows 2000/XP/7/8操作系统环境，可对仪器各部分进行实时反控。 2.3.2图形化界面设置，实时显示工作状态。 2.3.3主机自带、定时预约运行方法及关机功能，做到低碳节能，延长耗材的使用寿命，降低维护成本。 2.3.4集成化的网口通讯，最大限度的保证仪器运行数据的安全、可靠、不丢失。 2.3.5具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。 2.3.6具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。 2.3.7支持中英文双语工作站，支持双语自由切换。 2.3.8 APP移动智能监控系统 2.3.8.1可通过智能手机或平板电脑APP监控仪器软件，实时监控软件运行情况。 2.3.8.2通过摄像头实时向智能手机或平板电脑APP传输仪器运行视频。 2.3.8.3智能手机或平板电脑APP具有紧急一键停止功能，发生意外时可远程第一时间停止运行仪器。 2.3.8.4具有查看应用文集功能。 3. 仪器配置 3.1全自动固相萃取系统主机（包括以下部分：） 1套 3.2双路套针（4个/套） 4套 3.3高精度输液泵 4个 3.4本机监控摄像头 1个 3.4远程监控摄像头 1个 3.5液晶监控显示器 1个 3.6 6mL萃取柱载架（64位） 2个 3.7 500mg/ 6ml C18固相萃取柱（30个/包） 1包 3.8 6ml萃取柱密封盖（100个/包） 1包 3.9 20mL样品管架（64位） 1个 3.10 20mL收集管架（64位） 1个 3.11 20mL样品管 含盖/垫（100个/包） 2包 3.12 500mL溶剂瓶及瓶口适配器 8个 3.13附件包（包括排风管、溶剂适配器、液路接头等） 1套 3.14全自动固相萃取操作系统（包括安装光盘） 1套 3.15 大体积上样组件 1套 |  |
| 3-3. | 全自动氮吹浓缩仪 | 1 | 台 | 国产设备： 1.工作条件 1.1环境温度：15℃～35℃ 1.2相对湿度：45～80% 1.3工作电压：220V/110V，50Hz 1.4工作功率：1500W 2.技术性能指标 2.1全自动高通量平行浓缩仪：利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，最多可同时32位使用，通量大，效率高。 2.2氮吹模块 2.2.1浓缩过程中，氮吹针可随液面自动下降，并可在浓缩结束后自动升起，保证浓缩效率更高，使用更方便。 2.2.2具有专用氮吹针抬升设计，在无电状态下，可手动抬起氮吹针，顺利取出样品管架。 2.2.3氮吹针双模式控制，既可根据程序自动升降氮吹针，也可使用实体按钮手动控制氮吹针调至任意位置。 2.2.4氮吹压力程控自动调节，不受通道开关数量变化的影响，精准，高效，实用，方便。 2.2.5氮吹管快换设计，共4通道氮吹，每个通道的氮吹管可整体拆卸，方便快捷的更换成其他位数的浓缩通道，方便拆卸清洗。 2.2.6除整排更换氮吹管外，氮吹管上的单个氮吹针也均可方便的拆卸安装，方便不使用时用堵头堵上，节省氮气，操作方便。 2.2.7标配两种不同的氮吹针，细氮吹针适合于小体积浓缩过程，可节省浓缩过程中的氮吹气量；粗氮吹针更适合体积较大时的浓缩过程，可有效提高大体积样品浓缩的效率和平行性。 2.3浓缩腔 2.3.1浓缩仪前部开窗，并具有照明功能，浓缩过程可视，无须打开上盖后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。 2.3.2经典上翻盖式设计，避免抽屉式移动设计导致氮吹针位置对不准。 2.3.3固定式水浴槽，防止移动式水槽运动时引起水浴飞溅，防止水浴槽长时间移动造成滑轨损坏。 2.3.4水浴盆采用全身PTFE涂层防腐蚀防生锈工艺，提高仪器的耐用性和寿命。 2.3.5可使用10ml试管、15ml离心管、50ml离心管等多种通用规格的管架，并提供管架定制服务。 2.3.6与全自动GPC、固相萃取、压力溶剂萃取等仪器的20ml、40ml、60ml样品管、50ml和200ml浓缩杯等可以通用，联用过程中无需转移，避免样品损失，操作方便。 2.3.7智能快插排水系统，插上排管水将自动流出，拔下排管自动停止排水。 2.3.8具有强力排风装置，风扇及相应管道 2.4加热模块 2.4.1水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。 2.4.2控温方式：PID；控温精度：±1℃；控温范围：室温~100℃，显示值基本误差：小于0.5%。 2.5安全保护模块 2.5.1具有水位超限报警，压力超限报警，方便安全。 2.5.2过热保护组件可有效防止水箱干烧，过载保护组件杜绝意外漏电，更加安全。 2.5.3浓缩状态时，上盖会自动锁定。 2.5.4打开上盖时，浓缩仪会自动断气。 2.6工作站控制系统 2.6.1本机具有人机交互界面，7寸触摸彩屏，界面友好，易于操控。 2.6.2可以通过触控屏随时开始、暂停或停止任意一排氮吹。 2.6.3可以通过本机触屏设置氮吹针下降速度，浓缩时间，氮吹压力等参数，并实时显示加热温度和压力。 3.配置 3.1浓缩主机单元，32位氮气出口 1套 3.2氮吹管套件（每套含8个氮吹针、2个密封O型圈） 4套 3.3备用氮吹针（21G） 10包 3.4备用氮吹针（19G） 24根 3.5氮吹管密封圈 8个 3.6长排气管 3米 3.7排水管套件 1套 3.8堵头 32个 3.9喉箍 1套 3.10专用工具 1套 3.11氮气接头组件 1套 3.12 PU管 5米 3.13配套浓缩管支架（含相应样品管） 1套 3.14说明书 1本 |  |
| 3-4. | CO2临界点干燥仪 | 1 | 台 | 原装进口： 1．腔室结构：二氧化碳顶部充入、底部放出的垂直腔室；腔室内经尺寸32mm直径×47mm高；具有侧面观察窗口，直观地观察二氧化碳液面线，窗口外部具有“热塑聚碳酸酯”安全保护层 2．调温方式：全自动电加热温度控制系统，腔室绝热保护。仪器在临界点范围内自动控温。即过温自动停止加热、降至接近临界点时自动开启加热 3．目标温度范围：冷却，小于0℃；加热，大于+35℃ 4．自动温度监控：液晶屏温度值实时数显，数码显示精度0.1℃ 5. 腔室耐压：0-3000 psi 6．压力保护：具有压力安全保护减压阀，释放压力1700 psi 7．温度保护：具有安全的温度保护系统，当温度超过预值时自动泄压保护 8．搅拌系统：用于增加溶解交换的磁力搅拌系统 9．放气方式：针阀减压放气，流量精确控制 10. 样品载篮：标配可装12个小样品的样品篮1只、可装2个较大样品或1个大样品的样品篮1只、多孔渗透样品埚1包（10个） 11. 宽电压设计：100V~240VAC，无需配接变压器，适合全球广泛区域使用。 |  |
| 3-5. | 全自动液体样品处理工作站 | 1 | 台 | 国产设备： 1.基本要求 1.1 功能要求：主要用于实验中各种液体样品的处理，满足各种液态样品的稀释、转移、定容，具备分液功能，同时满足标准溶液的配制，标准曲线的制备、标液的定量添加等制备需求，支持多级稀释的配制需求。 2.技术参数 2.1 基本参数 2.1.1 样品位可兼容2ml~100ml标液储备瓶，可兼容离心管，可定制其他管型，兼容性好。 2.1.2 具备高精度双注射泵系统，同一制备方法中，仪器自动进行注射泵切换，选取最精确的量程进行处理，取液精确，使液体处理体积范围更广，提高工作效率。 2.1.3仪器同时安装一支标母液泵和一支溶剂泵，泵使用溶剂进行填充，母液只储存在定量管中，不进入泵，避免泵内残留导致的交叉污染。 2.1.4平台可同时放置200位样品，满足在一个运行方法的过程中，在无任何人为介入的情况下将199种样品转移至同一个样品瓶的操作，满足多残留混标配制的位数要求。 2.1.5溶剂通道数8位，溶剂含有自己独立的通道，多通阀进行溶剂种类的切换，溶剂在管路中单向转移，支持同一制备方法中不同液体样品配制连续运行的多溶剂需求。 2.1.6取样终端材质可更换：peek针，不锈钢针，多种材质可选，且可在无任何工具的协助下完全手动进行取样针的更换。 2.1.7液体处理体积：满足最小液体处理体积为10uL，满足微量液体处理的要求。 2.1.8有效的稀释倍数为109倍，可满足各种稀释倍数的需求。 2.1.9针对易挥发的有机试剂可采用具备自动穿刺脱瓶功能的取样终端，避免有机试剂的挥发。 2.1.10 主机具备移液器功能，可在无任何工具的协助下现场直接手动将针模式更换成移液器模式，支持采用一次性tip枪头的配制方式。 2.1.11使用移液器模式时，在一个方法的运行过程中，仪器可在无任何人为介入的情况下，根据液体样品处理体积自行更换不同规格的移液枪枪头进行制备 2.1.12 具备自定义式多级清洗功能，至少三个独立的清洗槽，清洗溶剂可选，清洗次数可调节，有效的减少少标液残留对配制的影响，由独立的排废泵进行废液排放。 2.1.13相对标准偏差RSD：全标液范围不大于±0.25 %（10次纯水精度测试） 2.1.14 主机整平台自带半导体制冷控温功能，200个样品同时温控，降低配制过程中溶剂的挥发，避免室温对配制的浓度产生影响，增加配制的准确度。 2.1.15采用多组高精度注射泵，规格从100μL~25mL可选，可在无任何工具的帮助下进行快速更换。 2.1.16 采用高精度XYZ三维机械臂，移动误差≤0.15mm，定位更加准确。 2.1.17 主机自带搭载磁力搅拌功能，可在运行后无人为介入的情况下实现最大36位50ml无机标准品配制过程中的磁力搅拌混匀，可在运行方法特定步骤开关磁力搅拌功能以完成标液混匀和配置。 2.2控制模块 2.2.1图形化操作软件，操作简易，支持方法设置导向功能。 2.2.2报警功能：当溶剂发生异常时，软件会自动报警提示操作者，更人性化、更有效 2.2.3可内置配制方案，提供方法数据包 2.2.4软件可支持Windows XP/7/8/系统，可选用笔记本电脑、台式电脑、平板电脑 2.2.5 链接方式为无线WIFI控制，支持远程操作，具备实时监控功能。 2.2.6数据安全模块 2.2.7 具备方法报告导出功能，数据可导出留存，方法具备追溯性。 2.2.8 日志可查询，配制过程实时记录，配制过程具备追溯性。 2.2.9 配制过程具备实时监控功能，配制步骤实时显示，消耗体积实时显示，具备明确的原始记录。 3、配置 3.1 主机 (包括1. XYZ三轴控制系统 2. 双泵控制系统 3. 溶剂选择控制系统 4.控制软件 ) 3.2有机模块 3.2.1 2mLX50位样品架4个 3.2.2不锈钢针组 1套 3.2.3 100μL高精度注射器 3.2.4 2.5mL高精度注射器 3.3无机模块 3.3.1 50mLX18位样品架4个 3.3.2 PEEK针组 1套 3.3.3 500μL高精度注射器 3.3.4 25mL高精度注射器 3.4移液器模块 3.4.1160位移液枪头架1个 3.4.2枪头针组 1套 3.4.3 250μL高精度注射器 3.4.41mL高精度注射器 3.4.5 Tip枪头脱离装置 3.5控温模块1套 3.6 取样终端清洗系统1套 3.7磁力搅拌模组1套 3.8笔记本电脑 14英寸 (i5-7200U 8G 1T 2G独显)灰 4. 售后服务 4.1、质保期：质保期为验收合格日期起壹年。 4.2、售后服务：提供7×24技术支持热线；需要上门服务时，保证3日内上门服务。 |  |
| 3-6. | 赶酸器 | 2 | 台 | 国产设备： 1. 消解池孔径：Ø28深170mm 2. 位数：20位 3. 加热材料采用高纯石墨喷涂特氟龙防腐层； 4. 面板采用全特氟龙材料； 5. 机箱采用喷涂特氟龙防腐层 6. 电源：AC220V±10% 50HZ，16A； 7. 显示控制温度：+/-0.1℃ 8. 控温精度：±1.0℃（孔间温度）； 9. 温控范围：0~240℃； 10. 功率：1.5Kw； 11. 控制器触屏：5寸电容屏； 12. 阶梯控温，可控制升温速率； 13. 自定义温度曲线，可保存自定义方法，避免重复输入工作； 14. 超温保护、定时自动停止加热功能； |  |
| 3-7. | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 国产设备： 1、立式风格、流线造型、 节约实验室横向空 2、优质镜面不锈钢工作室 3、双层玻璃观察窗 4、独有风机调速功能 5、背部水平送风 6、不锈钢加热管省时提效 7、高清亮数码管显示 8、轻触式松紧调节隐形门锁 9、PID微电脑控制系统 预约自动开关机 10、具有定时运行、参数记忆、超温声光报警等多功能 11、技术参数： 电源电压：220V/50HZ 控温范围(℃)：RT±5～300 温度分辨率(℃)：0.1 恒温波动度(℃):±1 加热功率（KW）:3 工作室尺寸(mm):≥600*500*750 托架/负荷：两块、15kg/块 定时范围：1-9999分钟（小时） |  |
| 3-8. | 真空干燥箱 | 1 | 套 | 国产设备： 1.控温范围：室温+10～250℃ 2.恒温波动度：±1℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.真空度: ＜133Pa 5.工作室材料:冷轧钢板 6.工作环境温度：+5～40℃ 7.功率：2200W 8.内胆尺寸：≥450×450×450mm 9.外形尺寸：≥615×660×1440mm 10.搁板：2块 11.钢化、防弹双层玻璃门观察工作室物体 12.箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度 13.工作室采用抛光镜面不锈钢板制成 14.电源：AC 220/50Hz |  |