磋商文件

采购项目编号：青海诚鑫竞磋（货物）2019-098

采购项目名称：青海省人民医院省级临床重点专科建设项目麻醉无创血流动力学监测仪等医疗设备采购项目

采   购   人：青海省人民医院

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

二〇一九年八月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	9

第四部分  采购项目合同书	21

第五部分  响应文件格式	36

第六部分  采购项目要求及技术参数	53

第一部分  竞争性磋商公告

青海诚鑫招标有限公司受青海省人民医院委托，拟对青海省人民医院省级临床重点专科建设项目麻醉无创血流动力学监测仪等医疗设备采购项目进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加。

| 采购项目编号 | 青海诚鑫竞磋（货物）2019-098 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省人民医院省级临床重点专科建设项目麻醉无创血流动力学监测仪等医疗设备采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 200万元 |
| 项目分包个数 | 一个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《磋商文件》(点击此处下载) |
| 各包供应商资格条件 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、供应商为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；供应商为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围、具备所投产品的有效医疗器械经营许可证和医疗器械注册证、提供进口产品制造商的有效授权书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力（同品牌的货物只能有一家供应商参加）； 3、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格； 4、 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、 本次磋商不接受供应商以联合体方式参加； 6、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前10天内）。 |
| 公告发布时间 | 2019年8月9日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 2019年8月12日至2019年8月16日上午08时30分-12时00分；下午14时30分-18时00分（节假日、午休除外）。 |
| 磋商文件发售方式 | 现场购买或网上购买。 |
| 磋商文件售价 | 400元（磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让） |
| 磋商文件发售地点 | 采购代理机构名称：青海诚鑫招标有限公司 （青海省西宁市城西区文景街14号） 文件购买联系人：高昌宏 电话：0971-6130761 电子邮箱： qhcxzb@sina.com |
| 购买磋商文件时应提供材料 | 法定代表人授权书或企业介绍信（原件）。 注：需网上购买磋商文件的供应商可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 磋商截止时间 | 2019年8月22日上午09时30分（北京时间） |
| 递交响应文件截止时间 | 2019年8月22日上午09时30分（北京时间） |
| 磋商及递交响应文件地点 | 青海省西宁市城西区文景街14号青海诚鑫招标有限公司1号会议室 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购人：青海省人民医院 联系人：范老师 联系电话：0971-8066129 联系地址：青海省西宁市共和路2号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司 业务联系人：龙思雨、甘仁全 联系电话：0971-6107362 联系地址：青海省西宁市城西区文景街14号 |
| 采购代理机构开户银行 | 青海银行海湖新区支行 |
| 收款人 | 青海诚鑫招标有限公司 |
| 银行账号 | 400069945805035（磋商保证金专用账号） 400069945805017（磋商文件费及代理费专用账号） |
| 其他事项 | 本项目公告将在《青海政府采购网》、《青海项目信息网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》及《青海诚鑫招标有限公司》/www.qhcxzb.com同时发布。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 青海诚鑫竞磋（货物）2019-098 |
|  | 采购项目名称 | 青海省人民医院省级临床重点专科建设项目麻醉无创血流动力学监测仪等医疗设备采购项目 |
|  | 采购人 | 青海省人民医院 |
|  | 采购代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | 200万元 |
|  | 项目分包个数 | 一个包 |
|  | 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、供应商为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；供应商为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围、具备所投产品的有效医疗器械经营许可证和医疗器械注册证、提供进口产品制造商的有效授权书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力（同品牌的货物只能有一家供应商参加）； 3、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格； 4、 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、 本次磋商不接受供应商以联合体方式参加； 6、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前10天内）。 |
|  | 磋商保证金 | 磋商保证金：大写：肆万元整； 小写：40000.00元 |
|  | 提交方式 | 提交方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其账户汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
|  | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
|  | 递交响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄。 |
|  | 递交响应文件截止时间 | 2019年8月22日上午09时30分（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2019年8月22日上午09时30分（北京时间） |
|  | 递交响应文件份数 | 正本一份、副本两份 |
|  | 递交响应文件地点 | 青海省西宁市城西区文景街14号青海诚鑫招标有限公司1号会议室 |
|  | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
|  | 代理服务费收取 | 收取对象：成交供应商。 成交供应商须向采购代理机构另行支付代理服务费： （大写）贰万陆仟元整； （小写）26000.00元 |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日 |
|  | 其他事项 | 无 |

- 第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

本次采购依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：

1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、供应商为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；供应商为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围、具备所投产品的有效医疗器械经营许可证和医疗器械注册证、提供进口产品制造商的有效授权书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力（同品牌的货物只能有一家供应商参加）；

3、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格；

4、 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、 本次磋商不接受供应商以联合体方式参加；

6、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前10天内）。

3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）磋商公告

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目要求及技术参数

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在递交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的递交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商保证金

8.1 供应商须在磋商文件开启时间前提交磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

8.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接转入“青海诚鑫招标有限公司”保证金专用帐户。

8.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日

- 10.响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

（1）响应文件封面

（2）目录

（3）磋商函

（4）报价一览表

（5）技术规格响应表

（6）法定代表人证明书

（7）法定代表人授权书

（8）供应商承诺函

（9）供应商诚信承诺书

（10）资格证明材料

（11）财务状况

（12）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（13）无重大违法记录声明

（14）磋商保证金

（15）供应商最后报价表

（16）供应商类似业绩证明材料

（17）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 11.响应文件编印和签署

11.1 供应商须提交一式三份响应文件（一份正本、二份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的响应文件一概按无效文件处理。

11.2响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。响应文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章，电子文档采用U盘制作,采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括页码、签字、盖章的等并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.3响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

四、响应文件的递交

- 12.响应文件的密封和标记

12.1供应商应将响应文件正、副本分别封装在统一印制或自行定制的“响应文件专用袋”中，并按要求标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。

12.2密封后的响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）响应文件专用袋用“于2019年8月22日上午9：30之前不准启封”标签密封。

12.3如果供应商未按第12．1－12．2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

12.4供应商以电报、电话、传真形式磋商的，采购代理机构概不接受。

- 13.提交响应文件截止时间、地点

13.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

13.2采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

- 五、磋商过程

- 14.磋商过程

14.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

14.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

14.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 15.磋商小组

15.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

15.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

15.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 16.磋商程序

16.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

16.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按磋商文件要求提交或未足额提交磋商保证金的；

（3）未按第10.1款（1）-（14）要求提供相关资料的；

（4）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（6）交货时间、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

（7）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

16.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

16.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

16.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 17.评审办法

17.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

17.2具体项目及评分细则：

| 类别 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 （30分） | 报价分 | 30分 | 磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 （残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。） |
| 商务评价 （15分） | 业绩 | 8分 | 提供自2016年1月1日以来类似业绩证明材料。提供4项以上（含4项）的，得8分，提供4项以下的，每提供1项得2分，不提供不得分。（以中标通知书或合同复印件为准）。 |
|  | 对磋商文件响应程度 | 2分 | 完全响应磋商文件格式要求编排者得2分；反之不得分。 |
|  | 设备的技术支持、安装调试技术指导 | 5分 | 由评委对各设备的技术支持、安装调试技术指导等进行比较、评议，优秀5分、良好3分、中等1分，差或不提供不得分 |
| 技术质量 （55分） | 技术性能评价 | 36分 | 投标技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的得36分；一般参数偏离每一项扣2分；重点参数扣4分；直至扣完为止。 |
|  | 所投产品的可靠性 | 3分 | 所投产品取得国家相关部门的认可，备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈，提供质量保证的得3分 ，否则不得分。 |
|  | 所投产品的操作性 | 6分 | 所投产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好满足或优于磋商文件要求的得5-6分，较好的得3-4分，一般的得1-2分，差或没有不得分。 |
|  | 售后计划及应对措施 | 5分 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力及相关应对措施。所述内容响应磋商文件要求的，相互比较优秀的得4-5分，良好的得2-3分，一般的得1分，未提供者不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5分 | 在西宁市设有服务机构的 (需提供服务机构的工商营业执照) 相互比较优秀的得4-5分，良好的得2-3分，一般的得1分，未提供者不得分。注：本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件加盖公章）。 |

- 七、确定成交供应商

- 18.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 19.成交通知

19.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

19.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

- 20.签订合同

20.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。

20.2 签订合同前，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额10 %的履约保证金到采购人指定的账户。

20.3成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。

20.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

20.5磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

20.6采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、磋商活动终止

- 21.终止情形

21.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

21.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 22.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第四部分  采购项目合同书

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚鑫竞磋（货物）2019-098

采购项目名称：青海省人民医院省级临床重点专科建设项目麻醉无创血流动力学监测仪等医疗设备采购项目

采购合同编号：QHCX-2019-098

合同金额（人民币）：

采 购 人（甲方）：                      （盖章）

供 应 商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年8月22日采购青海省人民医院省级临床重点专科建设项目麻醉无创血流动力学监测仪等医疗设备采购项目，采购编号（青海诚鑫竞磋（货物）2019-098）的磋商文件要求和青海诚鑫招标有限公司出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3. 成交供应商提交的响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书。

二、合同标的及金额                                           单位：元

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、成交服务费及不可预见费等全部费用。

三、交货时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后90天 ；    交货地点：青海省人民医院内甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订后产品到达安装现场，经验收合格后乙方提供全额发票支付合同总价款的100%。

合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方提交的履约保证金，验收合格后履约保证金转为质保金，待有效期至待质保期（1年）结束无质量问题后退还给乙方。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：所投设备如需与甲方网络连接，供应商须免费提供端口，甲方无偿使用。

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

经办人：                               经办人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：        年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货时间需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第五部分  响应文件格式

- 附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海诚鑫竞磋（货物）2019-098

采购项目名称：青海省人民医院省级临床重点专科建设项目麻醉无创血流动力学监测仪等医疗设备采购项目

供应商名称：

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件2：目录

（1）响应文件封面......................................所在页码

（2）目录............................................. 所在页码

（3）磋商函........................................... 所在页码

（4）报价一览表....................................... 所在页码

（5）技术规格响应表................................... 所在页码

（6）法定代表人证明书................................. 所在页码

（7）法定代表人授权书................................. 所在页码

（8）供应商承诺函..................................... 所在页码

（9）供应商诚信承诺书................................. 所在页码

（10）资格证明材料.................................... 所在页码

（11）财务状况........................................ 所在页码

（12）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明...... 所在页码

（13）无重大违法记录声明.............................. 所在页码

（14）磋商保证金...................................... 所在页码

（15）供应商最后报价表....................... ........ 所在页码

（16）供应商的类似业绩证明材料.........................所在页码

（17）供应商认为在其他方面有必要说明的事项............ 所在页码

附件3：磋商函

磋商函

致：青海诚鑫招标有限公司

我们收到青海省人民医院省级临床重点专科建设项目麻醉无创血流动力学监测仪等医疗设备采购项目（青海诚鑫竞磋（货物）2019-098）文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60个日历日内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商响应文件或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：____________

电话：_______________        传真：____________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件4：报价一览表

首次报价一览表

供应商名称：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 包号 |  |
| 磋商报价 |  |
| 交货时间 |  |
| 免费质保期 |  |
| 服务承诺及其他： |  |

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

分项报价表

供应商名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

格式5：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 规格型号、产地 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.“产品技术参数、指标”必须与响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效文件处理。

3. 供应商响应采购需求应具体、明确，应以采购项目参数要求为基本磋商要求，对超出或不满足采购项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 供应商应按所投产品实际情况填写，不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。

5. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

附件6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海诚鑫招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月   日

附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海诚鑫招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月  日

附件8：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海诚鑫招标有限公司

关于贵方2019年  月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加磋商活动，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件9：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海诚鑫招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海诚鑫招标有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件10：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件11：财务状况证明

财务状况证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2018年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件12：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

附件13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海诚鑫招标有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商活动，并承担因此引起的一切后果。

附“信用中国”网站查询截图，时间为磋商截止时间前10天内。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件14：磋商保证金

磋商保证金

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）粘贴后加盖公章。

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- 附件15：供应商最后报价表

供应商最后报价表

项目名称：                                            包号：

| 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的质量保证及服务承诺 |  |  |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商现场填写。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自2016年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。以中标通知书或合同复印件为准。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件17：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

第六部分  采购项目要求及技术参数

附件1：国产产品招标参数

电子插管软镜技术参数

- 设备名称：电子插管软镜

- 数    量：贰台

- 使用单位：青海省人民医院麻醉科

- 用   途：用于困难气道插管、支气管内麻醉辅助定位

- 预算价格：贰拾玖万元

- 主要规格及参数

- 采用电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

- 插入部外径<4.0mm，工作管道内径≥1.5mm，确保能顺利通过35号双         腔管和4.5号单腔管。（提供实物或证明材料）

- 软性工作管有效长度：≥ 600mm,

- 软性工作管前端弯曲角度：向上弯曲：≥160°，向下弯曲：≥130并且弯曲半径越短越佳。（提供实物或证明材料）

- 视场角：≥120°；

- 景深：3-50mm, 视野方向：0°（向前直视）

- 具有拍照、录像功能，

- 独立外置式充电式锂电池供电，更换方便；全新充满的电池，其使用时间≥120分钟。

- 3寸显示器与操作手柄连接方式：采用航空立体对插电气连接,并旋转固定，提高连接的稳定性和耐用性；避免卡口式连接容易松晃而导致掉帧的事故发生。

- 操作部与软镜镜身连接处可实现左右旋转，向左旋转角度 ：≥90°、向右旋转角度 ：≥90°；

- 配备原厂测漏器，满足设备消毒要求。

七、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。

八、提供产品彩页及完整产品资料并加盖投标人公章。

九、售后服务

1；免费安装、调试；

2；货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

3；在货物安装调试结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认无任何问题，则验收合格。

4；免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作

麻醉机内部回路消毒机参数

- 设备名称：麻醉机内部回路消毒机

- 数    量：壹台

- 使用单位：青海省人民医院麻醉科

- 用   途：用于麻醉机、呼吸机管路消毒

- 预算价格：贰拾伍万元

- 主要规格及参数

- 消毒机理：醇类复合消毒液，不使用氧化类消毒剂（臭氧、过氧化氢）。

- 产品级别：产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。

- 消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准）

- 消毒残留：消毒完成后回路内无任何残留，可提供无腐蚀性报告。

- 消毒时间：10分钟消毒，20分钟干燥，节省使用时间。可逆式等离子雾化

- 温度检测：OMRON温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。

- 自动加液:采用机械手弹匣式定量准确自动加液方式，无液自动报警，更加合理人性化。

- 打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。

- 用户名单：全国用户超过800家，大量的用户反馈产品的优秀品质，及可靠的产品质量。

- 人机对话模式：本消毒机采用7寸松下触摸屏，操作简单，一键式模式操作方便使用者对设备的操控。

（十一）其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：300W。

七、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。

八、资质证明文件
1；进口医疗器械注册证
2；代理商必须有医疗器械经营企业许可证；
3；提供产品彩页及完整产品资料并加盖投标人公章。

九、售后服务

1；免费安装、调试；

2；货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

3；在货物安装调试结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认无任何问题，则验收合格。

4；免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；

### 多功能麻醉监护仪技术参数

- 设备名称：多功能麻醉监护仪

- 数    量：贰台

- 使用单位：青海省人民医院麻醉科

- 用   途：围术期患者监护

- 预算价格：拾柒万元

- 主要规格及参数

物理指标

- 正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。

- 无风扇设计。

- 提供1块锂电池，能够支持至少2小时的持续监测。

- 自身集成6槽插件箱，能够满足大部分临床需求。

- 支持通过线缆直接连接1个插件箱，不需要额外的供电。每个插件箱具有8个模块槽位。

- ECG, TEMP, IBP, SpO2 C.O., PiCCO, NIBP, EEG, and NMT除颤抗电击满足CF级别；ScvO2, CO2, ICG, BIS, AG, RM，rSO2除颤电击满足BF级别。

- 工作温度0 ~40 ℃。

显示指标

- 大于等于17英寸显示屏分辨率不低于1920 x 1080像素。

- 显示屏视角上下、左右视角均达到178度。

- 采用具有光学胶技术的电容触摸屏。提供多点触摸和手势操作功能。

- 无边框显示屏设计，易于清洁。

- 显示屏至少支持8道波形显示。

- 显示屏亮度自动调节。

- 界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量自动动态调节，最大程度的合理利用界面空间。

- 大字体界面支持6个参数的设置和显示。

- 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。

- 当测量值不可靠时，提供镂空值显示。例如，NIBP测量值超过有效时间，不能表征当前病人的血压情况；血氧灌注指数PI值小于0.3，SpO2值不够可信。

- 具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。用户通过点击按键进入锁屏状态。用于也可以定义锁屏持续时间10秒到1分钟，或者持续锁屏，在时间到后，系统自动退出锁屏状态。

监测指标

- 标配MPM模块（3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温，2通道IBP）。

- 选配CO2，AG，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，CCO/SvO2，ICG，BIS/BISx4，EEG，NMT，rSO2参数模块，以及记录仪、设备集成模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。

心电指标

- 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。

- 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 – 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- 提供大于等于24种心律失常事件的分析。

- 提供心律失常报警开关。致命心律失常开关可以设置为不可关闭。

- 提供心律失常阈值设置，例如停搏延迟时间，PVC相关报警阈值等。

- 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。

阻抗呼吸指标

- 计算导联可以选择I，II，自动

- RR测量范围0-200 rpm，精度0-120 rpm:±1 rpm; 121-200 rpm:±2 rpm。

- 呼吸窒息报警开关和RR超限报警开关可分开设置。

血氧饱和度指标

- 血氧饱和度测量范围：0 - 100%。

- 来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

- 提供双血氧监测功能

体温指标

- 提供8通道体温测量，提供其中两通道体温测量差值显示。

- 体温测量范围：0-50摄氏度。

NIBP指标

- 成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

- 小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

- 新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

- 在监护界面提供NIBP列表显示。

- 支持辅助静脉穿刺。

IBP指标

- 最大支持9道IBP波形显示。（含两道PiCCO的pArt和pCVP显示。）

- 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。

PR指标

- PR测量范围：25-350 bpm (来自IBP动脉压), 20-300 bpm (来自Mindray/Nellcor SpO2), 30-300 bpm (来自NIBP)

- 当没有通过ECG测量HR值，而有PR测量值的时候，PR值能够自动显示到HR参数区。（常见于新生儿科使用。）

报警功能

- 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。

- 具有三种报警音风格，可根据客户的喜好选择。

- 应具有报警复位功能，在报警触发后能够通过报警复位消除报警声音。

- 具有报警记录功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录。

- 用户能够通过手动事件功能快速捕捉一个参数、波形的事件快照，以便于后续查看。

- 提供报警集中设置和在参数菜单中设置两种方式，满足不同用户习惯。

- 所有参数报警限自动设置。

- 能够在参数区持续显示参数报警限，而不需要额外打开窗口查看。

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

- 具有防误报警功能，能够显著降低HR、PR和心律失常误报警。

- 具有报警升级功能。当某报警持续触发一段时间时，能够提高报警音量。报警升级功可以用户定义。

- 回顾与数据存储

- 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

- 提供10个或更多趋势组选择。用户能够调整趋势组中参数个数以及排列顺序。

- 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

- 1000条NIBP测量结果回顾。

- 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。

- 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 48小时呼吸氧合图回顾。

- 能够在监护仪上查询最近的至少20组12导分析结果。

- 提供24小时心律失常统计。

- 提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较。例如，全息波形与事件回顾同页显示，趋势图与事件回顾同业显示等。

- 病人数据和测量结果能够在监护仪关机以及无电池供电的情况下保存。

系统功能

- 主界面上显示配置信息，从而避免用户使用错配置。

- 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

七、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。

八、提供产品彩页及完整产品资料并加盖投标人公章。

九、售后服务

1；免费安装、调试；

2；货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

3；在货物安装调试结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认无任何问题，则验收合格。

4；免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；

肌松监测仪技术参数

- 设备名称：肌松监测仪

- 数    量：贰台

- 使用单位：青海省人民医院麻醉科

- 用   途：用于全身麻醉肌松监测

- 预算价格：陆万元

- 主要规格及参数

1、3.5寸 高分辨率彩色显示屏。

2、TOF、T1、STS、DBS、PTC 多种肌松监测方式。

3、最佳刺激电流自动校准功能。

4、采用压电膜片监测原理，指套方式高灵敏度肌松监测传感器，不受体位限制，自动复位，无需定期校准，使用简单方便。

5、趋势图显示，清晰直观了解肌松变化趋势。

6、趋势图事件标记功能。

7、电极阻抗检测功能，可检查自动检查电极粘贴是否可靠。

8、常用肌松药用药参考数据。

9、具有历史数据存储及导出功能，可通过USB接口将数据导出到电脑上。

10、报警功能： T1校准失败/完成、TOF值过高、体温过低、电缆未连接、检查电极、电池电量低、电池耗尽。

11、刺激电流: 1mA – 70mA，以1mA递增

12、安全机制，最大刺激电压不超过350V。

13、刺激脉冲宽度：100µs、200µs、300µs。

14、手部温度监测：20℃-50℃

15、适配器电压输入范围：交流100 — 240V，50/60Hz 电源电压：DC 15V。内置可充电电池: DC 11.1V。

16、工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700～1060hpa。

17、电池：具有电池容量显示，充电10小时，可以持续工作11小时以上。

18、电气安全II类 BF型

七、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。

八、提供产品彩页及完整产品资料并加盖投标人公章。

九、售后服务

1；免费安装、调试；

2；货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

3；在货物安装调试结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认无任何问题，则验收合格。

4；免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；

脑氧监测仪设备技术参数

- 设备名称：脑氧监测仪

- 数    量：壹台

- 三、使用单位：青海省人民医院麻醉科

- 用   途：无创、连续、实时监测局部组织血氧信息，第一时间发现患者脑皮层等重要器官的缺血缺氧事件，及早提示临床进行干预，降低患者脑损伤发生率。

- 预算价格：伍拾万元整

- 主要技术参数及配置：

- 具备监测局部组织血氧饱和度（TOI）、

- 具备监测局部组织血红蛋白浓度指数（THI）、

- 具备监测局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHbO2）、

- 具备监测局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHb）、

- 具备监测局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCtHb）

- TOI测量范围及精度： 30% ～ 80%，误差≤±4%

- THI测量范围及精度： 0～3.0，误差≤±0.5

- ΔCHbO2测量范围及精度： -30 ~ 30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)

- ΔCHb测量范围及精度：-30~ 30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)

- ΔCtHb测量范围及精度：-30 ~ 30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)

- 仪器通道数≥4个，且每个通道可同屏监测、显示5个参数的数值和趋势曲线。

- 探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿；可监测脑组织、肌肉组织的血氧信息。

- 测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行定义。

- 用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。

- 具有历史回顾功能，且选择性导出所需的测量数据。

- 连续测量存储数据长度不少于40h。

- 操作方式：触摸屏+快捷键

- 探测光源：三种波长的LED,非激光光源

- 刷新频率:≤3秒/次

- 显示屏幕：≥12英寸

- LED发光管平均辐射功率≤1mW

- 备用电源：内置可充电锂电池，电池工作时间不少于2小时

- 同时配备可重复使用探头（无粘胶,可使用次数不少于150次）和一次性使用探头/单病人使用探头:（一次性带粘胶）

- 功耗：≤60VA

七、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。

八、提供产品彩页及完整产品资料并加盖投标人公章。

九、售后服务

1；免费安装、调试；

2；货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

3；在货物安装调试结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认无任何问题，则验收合格。

4；免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；

BIS脑电双频谱指数测量仪技术参数

- 设备名称：BIS脑电双频谱指数测量仪

- 数    量：贰台

- 使用单位：青海省人民医院麻醉科

- 用   途：用于围术期麻醉手术患者麻醉深度的测量

- 预算价格：玖万元

- 主要规格及参数（见附件）

基本参数

产品型号 BIS Complete

尺寸:19cm×20.3cm×12.7cm

重量:1.6kg

输入电压:100-240 V／AC

频率:50/60Hz

显示屏规格与尺寸:10cm×13cm彩色全触摸屏操作

数据输出: USB端口，RS232串行端口

电器安全 :符合UL 60601-1、IEC 60601-2-26、CAN/CSA-C22.2#601.1

备用电池组 :满负荷可运行45min，再次充电时间：6h

固件更新:可通过USB固件更新

EEG处理性能

间歇持续时间:2s

干扰波抑制:自动

输入放大器范围:±1mV

EEG范围:单通道显示：25μV/div（±50μV满刻度）

EEG扫描速度:双通道或四通道显示：50μV/div(±μV波形)25mm/s

EEG抓取储存与回放:可抓取每3.9ms的脑电波进行储存与回放

监护仪工作参数

BIS指数:指示范围0~100,反映患者意识镇静状态

肌电图EMG监测范围:70-110hz

肌电图EMG信号显示范围:30dbs-80dbs

*可显示抑制比（SR）监测范围:0-100%

信号质量指数SQI:0-100

爆发计数（BC）监测范围:0-20

用户定义和显示:趋势和实时EEG波形

更新速率:BIS值为1s，趋势波形为10s

*平滑抗干扰模式:可选择10秒，15秒，30秒

报警:包含听觉与图示报警，用户可调节

滤波器:开（2-70Hz带陷波）或关（0.25-100Hz）

可选传感器类型:成人传感器；儿童传感器；新生儿传感器

传感器识别模式:由设备根据传感器自动选择

BISx/BISx4规格

重量:0.284kg，含完整电缆

尺寸:9.5cm（直径）×6.3cm（厚度）

缆线长度:2.7m

*模拟信号-数字信号转换器:Σ-δ（sigma-delta）模数转换器

*脑电信号采样速率:16384样本数/s

拆分率:16位，256样本数/s

输入阻抗:50 MΩ

噪音:＜0.3μV RMS

共模抑制:50/60Hz时为110dB

频率/带宽:0.15-450Hz

数据存储

历史监测数据:包括日期、时间、SQI、SR、BIS等参数，时长1200小时，可生成格式文档，并通过USB接口输出

病人监测趋势曲线:包括SQI、SR、BIS等值，数据量上限725760比特，时长72h，可按病例直接生成图形化PDF文档，并通过USB接口输出

实时EEG信号录制:可录制在外接存储设备，无上限，可生成格式文档，并通过USB接口输出

图表数据时间间隔:1、5、10、15、30和60分钟

事件快照:每个病例可保存额外10分钟的密集快照数据，包含BIS数值和连续EEG图形记录，可生成PDF报告或格式文档，并通过USB接口输出

运输与储存

运行温度:-10℃至+60℃

运行湿度:15%至95%（无冷凝）

气压:360mmHg至800mmHg

标准配置

BIS VISTA型监护仪配置（/套）:1台

BIS VISTA型监护仪主机:1个

BIS VISTA型成人/儿童数据转换器:1根

BIS VISTA型监护仪电源缆线:1根

BIS传感器缆线:1根

BIS VISTA型内置充电电池:1块

输液架固定器:1个

中英文操作手册:1套

快速操作卡（中，英文）:1套

七、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。

八、提供产品彩页及完整产品资料并加盖投标人公章。

九、售后服务

1；免费安装、调试；

2；货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

3；在货物安装调试结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认无任何问题，则验收合格。

4；免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；

附件2：进口产品招标参数:

无创血流动力学监测仪设备技术参数

- 设备名称：血流动力学监测仪设备

- 数    量：壹台

- 使用单位：青海省人民医院麻醉科

- 用   途：应用于用于急危重症患者的血流动力学监测

- 预算价格：陆拾万元

- 主要技术参数及配置：

1、技术参数要求：

1.1、采用压力记录分析法（PRAM）监测患者的血流动力学参数变化。

*1.2、产品应用范围：用于患者的血流动力学监测，并用于特殊患者如：体重1kg以上的新生儿及儿童、IABP、脓毒败血症、心律失常、先天性心脏病患者等。

1.3、运行模式：心排量测量无需打冷水校准，也无需输入病人年龄、性别进行计算，只需通过有创血压的压力曲线即可进行连续、每搏、实时的监测。

1.4、创伤性：微创，只需通过桡动脉或股动脉进行穿刺即可，传感器必须通用；

1.5、连接方式：两种连接方式，通过压力传感器或监护仪连接，从压力传感器接口或者主监护仪的有创动脉压模拟输出接口获得患者有创血压波形。

*1.6、无专用耗材，可与市面主流压力传感器和监护仪兼容。

*1.7、采样率≥1000Hz

1.8、趋势图显示周期0.5－24小时

1.9、报警功能：有，可以关闭

1.10、输入阻抗：>40kΩ

1.11、输出阻抗：<50Ω

1.12、监测参数每次心跳更新一次，更新频率可调

1.13、须有时间标记功能，同意对软件进行免费升级。

1.14、数据传输：监测数据可传输至电脑、并可生成EXCEL等常规格式文件

1.15、安全类别：I 类CF级，具有除颤保护

2、测量参数要求：

2.1. 舒张压(Pdia)

2.2. 收缩压(Psys)

2.3. 平均压(Pmean)

*2.4. 重脉压（Pdic）

2.5．心率(HR)

2.6. 心输出量(CO) ，一次心跳搏动即可获得数值

2.7. 心脏指数(CI) ，一次心跳搏动即可获得数值

2.8. 外周血管阻力(SVR)

2.9. 外周血管阻力指数(SVRI)

2.10. 心搏量(SV) ，一次心跳搏动即可获得数值

2.11. 心搏量指数(SVI) ，一次心跳搏动即可获得数值

2.12. 压力变化速率(dp/dt)

2.13. 心搏量变异度(SVV%) ，一次心跳搏动即可获得数值

2.14. 脉压变异度(PPV%)

2.15. 收缩压变异度（SPV%）

2.16. 重脉压变异度（DPV%）

*2.17. 心脏循环效率(CCE)

3、配置要求：全套。

3.1、血流动力学监测仪主机1台

3.2、电源线1根

3.3、简易操作说明1份。

3.4、中文使用手册1份。

3.5、符合标准申明1份。

3.6、保护和运输设备的手提箱1个。

3.7、提供相应的连接线缆1条。

七、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。

八、提供产品彩页及完整产品资料并加盖投标人公章。

九、售后服务

1；免费安装、调试；

2；货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

3；在货物安装调试结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认无任何问题，则验收合格。

4；免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；

便携式掌上彩色超声诊断仪

一、设备名称：便携式掌上彩色超声诊断仪

二、数    量：壹台

三、使用单位：青海省人民医院麻醉科

四、用   途：用于床旁、急诊、急救、麻醉血管、浅表组织等超声诊断。

五、预算价格：贰拾万元

六、主要技术参数及配置

- 主机系统性能概括

1.1显示器

1.1.1可连接不同品牌的智能手机、平板，屏幕大小、分辨率依据智能设备

1.1.2瞬间待机启动系统

1.1.3 扫描图像支持全屏显示

1.2主机系统

1.2.1下一代微型数字宽频带波束形成器

1.2.2 数字化通道数≥60,000

1.2.3 动态范围≥170dB

1.2.4复合成像技术，可同时作用于发射和接收

1.2.5斑点噪声抑制技术，提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰

1.2.8 自动扫描，内置自动连续智能二维优化技术

1.3成像模式

1.3.1数字化高分辨率二维灰阶成像单元

1.3.2彩色多普勒超声波诊断部件

1.3.3 M模式

1.4全触屏中文操作界面。

1.5可用手指触屏放大、缩小、平移、回放

1.6探头频率范围1-12MHZ

1.7 Micro USB、Type C可选探头接口

1.8探头与探头缆线可插拔拆分，缆线可换

1.9主机探头质量:相控阵主机探头≤90g，线阵主机探头≤100g，凸阵主机探头≤130g

1.10电池

1.10.1主机采用先进的一体化设计，低功耗，由智能设备供电

1.10.2纯电池供电下，可支持连续工作时间取决于外接智能设备

1.11条码扫描器功能，可以用智能设备的摄像头，扫描患者二维码信息，并存储患者信息用以检查

1.12临时ID存储功能，图像存储系统可采用临时ID，临时ID信息可再编辑

1.13超声诊断设备为2019年第一次上市的最新机型

测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量（距离、面积、周长、深度、时间等）

2.2常规成像分析：常规腹部、小器官（前列腺）

2.3产科、妇科分析（头围、腹围、双顶径、胎儿长骨、胎龄计算）

全数字内存，内存容量依据智能设备，数字化图像存储，电影回放重现单元200帧

输入/输出信号

4.1标准Micro USB端口或Type C端口

4.2蓝牙传输图像

4.3 WiFi传输图像（包括邮件、微信、直传服务器等）

图像管理与记录装置

5.1超声图像存档与病案管理

5.2 Micro USB端口或Type C端口接口支持打印和数据输出

5.3无线DICOM传输

5.4将图像输出到网络存储服务器

技术参数及要求

6.1系统通用功能：

6.1.1全触屏中文操作界面，可直接手指触屏放大、缩小、平移、回放，

6.1.3安全性能：符合国家商品安全质量要求

6.2探头规格：

6.2.1探头频率范围1.0-12.0MHZ

6.2.2阵元：有效阵元≥128阵元

6.2.3支持二维、M-模式、快速血流彩色多普勒、慢速血流彩色多普勒

6.3 二维灰阶显像主要参数

6.3.1相控阵探头频率1.0-4.0MHz；凸阵探头频率2.0-5.0MHz；线阵探头频率4.0-12.0MHz

6.3.2线阵探头及凸阵探头具备中心标志点，图像具备中心引导线，使平面外穿刺更加快速精准

6.3.3成像速度：

6.3.3.1凸阵探头, 全视野，17CM深度时，帧速度≥20帧/秒

6.3.3.2相控证探头，全视野，17CM深度时，帧速度≥25帧/秒

6.3.4接收方式：前端接收超声信号动态范围≥170dB

6.3.5数字化声束形成器：连续动态聚焦，可变孔径及动态变迁

6.3.6回放重现：灰阶图像回放≥1000幅

6.3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。具备肺超声、FAST等预设，。

6.3.8最大检测深度30cm

6.4彩色多普勒

6.4.1显示方式：速度和速度变量显示

6.4.2 细分快速血流及慢速血流两种方式

6.4.3在实时成像和冻结成像

6.4.4增益调节：0-100逐级可调

6.4.5电影回放浏览

6.4.6触控式彩色感兴趣区调节：大小、位置、角度

6.4.7通过预设功能自动优化色谱、过滤器、彩色灵敏度、线密度、平滑度、回声优先级、彩色余辉、增益和基线

6.4.8彩色显示帧数：相控阵，全视野，17cm深度，帧频≥6帧/秒

6.4.9彩色显示帧数：凸阵，全视野，17cm深度，帧频≥20帧/秒

6.5 超声图像存档与病案管理功能，实时动态静态捕获/存储超声图像，内存容量依据智能设备。

6.6所配软件升级为最新版本，并包含已发布的全部功能。

七、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。

八、提供产品彩页及完整产品资料并加盖投标人公章。

九、售后服务

1；免费安装、调试；

2；货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

3；在货物安装调试结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认无任何问题，则验收合格。

4；免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；

自动凝血时间测定仪（ACT）技术参数

- 设备名称：进口自动凝血时间测定仪（ACT机）

- 数    量：壹台

- 使用单位：青海省人民医院麻醉科

- 用   途：用于心脏体外循环手术凝血功能的监测

- 预算价格：拾捌万元

- 主要规格及参数：

| 通道数目： | 2 |
| --- | --- |
| 计时范围（秒）： | 6–999 |
| 致动器加热块温度 |  |
| 范围： | 37.0°C±2°C |
| 分辨率： | 0.1°C |
| 精度： | ±0.5°C |
| 电源 |  |
| 电压： | 100 - 240V~单相 |
| 频率： | 50 - 60Hz |
| 最大电流： | 1.0A（100-240） |
| 保险丝： | T2A 250V |
| 电源线： | 两线加地线插头 |
| 长度： | 3.1m（10英尺） |
| 类型： | 3插头医院级（仅适用于美国） |
| 外观尺寸 |  |
| 长： | 33cm（13.0英寸） |
| 宽： | 20cm（8.0英寸） |
| 高： | 27cm（11.0英寸） |
| 重量： | 5.22kg（11.5磅） |
| 环境 |  |
| 工作温度： | 14°C至32°C（57°F至90°F） |
| 储存温度： | 0°C至49°C（32°F至120°F） |
| 工作湿度： | 10%至90%，无冷凝 |
| 储存湿度： | 5%至90%，无冷凝 |
| 数据端口 |  |
| 串行数据端口： | 19200波特，8数据位，1停止位，无奇偶校验 |
| USB 端口： | 供以后扩展，现在不支持。USB 装置必须符合安全标准（IEC 60601-1-1）。 |
| 条形码扫描器端口： | 与选项标志LS1902T条形码扫描器配合使用。 |
| 软盘驱动器： | 可与个人机兼容，1.44MB，3.5英寸软盘。 |
| 测定血样： | 新鲜全血、含柠檬酸盐全血、含柠檬酸盐血浆 |
| 测试药筒： | 高量程ACT低量程ACT |
| 测量通道数： | 2 |
| 结果显示： | 每个通道结果、两个通道平均值、两个通道差值 |
| 对照类型： | ACTtrac ® 电子对照物（电子控制装置）有三种设置：98-102、190-204和490-510。 高量程 ACT（HR-ACT）测试药筒：正常（HR-NM）和异常（HR-AB）对照物。 低量程 ACT（LR-ACT）测试药筒：正常含柠檬酸盐全血（CWB）和异常（LR-AB）对照物。 |
| 预热时间： | 3min |
| 杵组件： | 菊状密封环和包括旗标在内的组件主体 |
| 旗标： | 旗标位于杵的上部。 |
| 试剂室： | 菊状密封环 菊状密封环构成试剂室的上部密封，同时也是血块形成的敏感元件。 |
| 致动器加热块： | 插入试验药筒的插孔 。致动器加热块在开和关两个位置之间回转 |
| 反应室： | 反应室在试剂室上方。试验开始后，杵组件被提起，试剂室的底塞被向上推，从而把试剂室的试剂输送到反应室。这一过程还把试剂和血样进行了混合。 |

七、设备上带有计算机数据通讯口，提供数据通信线缆及数据解析协议，积极配合第三方信息厂家读取设备进行信息整合工作。

八、提供产品彩页及完整产品资料并加盖投标人公章。

九、售后服务

1；免费安装、调试；

2；货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

3；在货物安装调试结束后，卖方应把详细的记录提供给买方，经双方确认无任何问题，则验收合格。

4；免费培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；