公开招标文件

采购项目编号：青海鸿阳公招（货物）2022-023

采购项目名称：西宁市第三人民医院呼吸科、心血管内科重点学科建设、电生理科医疗设备采购及门诊楼、外科楼弱电改造项目

采购人：西宁市第三人民医院

青海鸿阳招标代理有限公司

2022年08月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	11

13. 电子投标文件上传	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回	11

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	12

17.资格审查	12

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	22

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	23

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书	42

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	50

目录（下册）	52

（12）开标一览表（报价表）	54

（13）分项报价表	55

（14）技术规格响应表	56

（15）投标产品相关资料	57

（16）投标人的类似业绩证明材料	58

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	63

第五部分  采购项目要求及技术参数	64

1.投标说明	64

2.重要指标	64

3.商务要求	65

（二）项目概况及技术参数	66

第一部分  投标邀请

青海鸿阳招标代理有限公司受西宁市第三人民医院委托，拟对西宁市第三人民医院呼吸科、心血管内科重点学科建设、电生理科医疗设备采购及门诊楼、外科楼弱电改造项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海鸿阳公招（货物）2022-023 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 西宁市第三人民医院呼吸科、心血管内科重点学科建设、电生理科医疗设备采购及门诊楼、外科楼弱电改造项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 560.9万元 |
| 最高限价 | 560.9万元 |
| 项目分包个数 | 7个包（包1：94.9万元；包2：150万元；包3：49.6万元；包4：50.4万元；包5：70万元；包6：86万元；包7：60万元；） |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条及政府采购法实施条例第17条的规定； - 有良好的企业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人经第三方出具的2021年度财务状况审计报告，注册时间至文件递交截止日不足一年的提供在工商备案的公司章程或银行资信证明）。 - 近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 4、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 7、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 8、 其他资质条件： 1)包1-包6: 投标人为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；投标人为代理商的，须具备所投产品的有效医疗器械经营许可/备案凭证、医疗器械注册证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。 2）投标人所投产品为进口产品的，须提供制造厂家或有授权权限的代理商针对本项目的产品授权书； |
| 公告发布时间 | 2022年8月11日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年8月12日至8月18日，每天00:00至24:00 |
| 获取招标文件方式 | 《青海政府采购网》免费下载招标文件。具体流程请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云400-881-7190。（提示：请潜在供应商获取文件前务必在青海政采云平台完成注册等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 提交投标文件截止时间 | 2022年9月1日上午10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn） 如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密投标文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标。 |
| 采购人联系人 | 采购人：西宁市第三人民医院 联 系 人：郑先生 联系电话：0971-5295895 联系地址：西宁市城北区柴达木路377号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海鸿阳招标代理有限公司 联系人：杨女士 联系电话：0971-4716020 电子邮箱：1192690417@qq.com 联系地址：西宁市城西区万达购物广场SOHO2号楼13层11324室 |
| 代理机构开户行 | 青海西宁农村商业银行股份有限公司普丰路支行 |
| 收款人 | 青海鸿阳招标代理有限公司 |
| 银行账号 | 中标服务费专用账户： 开户行：青海西宁农村商业银行股份有限公司普丰路支行 账号：8201 0000 0002 9937 9 |
| 其他事项 | - 本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：400-881-7190； 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198； |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：西宁市财政局 电话：0971-6304026 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内在政采云平台系统中向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在系统中收到质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、第三方检测认证费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等与本合同履行相关的全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190。

12.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13. 电子投标文件上传

13.1电子投标文件，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间在政采云系统中组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；（本项目不收取保证金）

- 未按第11.1（1）-（9）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.1（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 投标人所提供的证明材料含糊不清、不确切或伪造、编造材料的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照评审得分相同的，由评标委员会按照以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先；技术得分也相等的，由采购人自行确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

## 包1-包6：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重 （3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （残疾人福利性单位属于监狱企业、小型、微型企业的，不重复享受政策。） |
| 2 | 技术水平 （50分） | （1）技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得48分； 技术参数中含“*”每有一项负偏离扣5分， 其他技术参数中每有一项负偏离扣3分（此项评分以产品彩页或者检测报告等为依据）。 （2)节能和环保：所投产品为节能产品，得1分，所投产品为环保产品，得1分，共2分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 履约能力 （10分） | 类似业绩情况：提供自开标截止之日三年内的投标人类似业绩证明材料。每提供1项得2分,（以提供的合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页或中标通知书扫描或复印件为准）满分10分；不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 （10分） | （1）项目管理及实施方案：供应商针对本项目设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施及质量保障方案，能够结合项目特点制定项目管理方案，从项目管理方案的合理性、人员安排的完整性、质量保障的科学性等方面进行横向比较，制定的项目管理方案能完全结合项目特点，方案完整合理、人员安排完整、质量保障的科学性强且优秀的得5分；项目管理方案部分结合项目特点，方案较完整合理、人员安排较完整、质量保障的科学且良好的得 3 分；项目管理方案基本结合项目特点，方案不完整、人员安排欠缺、质量保障一般的得1分；未提供或差的不得分。 （2）售后服务计划、措施及服务承诺：供应商针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺及响应时间等方面进行横向比较：供应商验收方案详细完整、售后服务计划及措施合理性强、相关承诺及响应时间完整可行性强、所述内容对招标文件要求响应优秀的得5分；供应商验收方案较为完整、售后服务计划及措施较为合理、相关承诺及响应时间较完整可行、所述内容对招标文件要求响应良好的得 3 分；供应商验收方案简单、售后服务计划及措施基本合理、相关承诺及响应时间较差、所述内容对招标文件要求响应一般的得 1 分；差或未提供的不得分。 |

包7：

|  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （30分） |  | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重 （3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （残疾人福利性单位属于监狱企业、小型、微型企业的，不重复享受政策。） |
| 2 |  | 技术水平 （30分） |  | （1）技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得28分；技术参数中每有一项负偏离扣3分。 （2）所投产品为节能产品，得1分，所投产品为环保产品，得1分，共2分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 履约能力 （20分） |  | （1）类似业绩情况：提供自开标截止之日三年内的投标人类似业绩证明材料。每提供1项得2分,（以提供的合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页或中标通知书扫描或复印件为准）满分10分；不提供不得分。 （2）投标产品制造厂商具有CMMI5证书、检测报告 （提供证书复印件或扫描件），投标人具有信息系统集成及服务资质证书，公司具有三名技术人员工程师。每提供1项得2.5分，不提供不得分（满分10分）。 |  |
| 4 | 售后服务 （20分） |  | （1）项目管理及实施方案：供应商针对本项目设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施及质量保障方案，能够结合项目特点制定项目管理方案，从项目管理方案的合理性、人员安排的完整性、质量保障的科学性等方面进行横向比较，制定的项目管理方案能完全结合项目特点，方案完整合理、人员安排完整、质量保障的科学性强且优秀的得10分；项目管理方案部分结合项目特点，方案较完整合理、人员安排较完整、质量保障的科学且良好的得 7 分；项目管理方案基本结合项目特点，方案不完整、人员安排欠缺、质量保障一般的得4分；未提供或差的不得分。 |  |
|  |  |  | （2）售后服务计划、措施及服务承诺：供应商针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺及响应时间等方面进行横向比较：供应商验收方案详细完整、售后服务计划及措施合理性强、相关承诺及响应时间完整可行性强、所述内容对招标文件要求响应优秀的得10分；供应商验收方案较为完整、售后服务计划及措施较为合理、相关承诺及响应时间较完整可行、所述内容对招标文件要求响应良好的得7分；供应商验收方案简单、售后服务计划及措施基本合理、相关承诺及响应时间较差、所述内容对招标文件要求响应一般的得 4 分；差或未提供的不得分。 |  |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（本项目不收取保证金）

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

26.3 收费金额：说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海鸿阳公招（货物）2022-023

采购项目名称：西宁市第三人民医院呼吸科、心血管内科重点学科建设、电生理科医疗设备采购及门诊楼、外科楼弱电改造项目

采购合同编号：QHHY-2022-023

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：西宁市第三人民医院

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，以及     年   月   日     采购项目（西宁市第三人民医院呼吸科、心血管内科重点学科建设、电生理科医疗设备采购及门诊楼、外科楼弱电改造项目  ）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额 ( 此处应参照招标文件的要求详细写明各项设备、系统规格型号的具体要求。)

单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

按《中标通知书》载明的成交价格成交，本政府采购合同的总金额为人民币¥(大写： )。本合同以人民币进行结算，合同总价为含税价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、第三方检测认证费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等与本合同履行相关的全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：

交货期：

交货地点：

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构（盖章）：

负责人或经办人：

签约时间： 年 月 日

合同通用条款

根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海鸿阳招标代理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海鸿阳招标代理有限公司

法定代表人姓名       现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：   年龄：  民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

（3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海鸿阳招标代理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

法定代表人姓名   特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

职务：

授权人（法定代表人）签字：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）                                                                                   年   月   日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海鸿阳招标代理有限公司

关于贵方2022年  月  日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海鸿阳招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、提供投标人经第三方机构出具的2021年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。（注册时间至文件递交截止日不足一年的提供在工商备案的公司章程或银行资信证明）

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海鸿阳招标代理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、第三方检测认证费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等与本合同履行相关的全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自开标截止之日三年内的投标人类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

附件16：享受政府采购政策优惠的证明资料

- 节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

2.中小企业声明函（货物）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

4.监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2技术参数中除注明签订合同时或者供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：包1：60个日历日

包2: 90个日历日

包3-包6：60个日历日

包7：90个工作日

3.2.交货地点：甲方指定地点。

3.3.付款方式：

包1-包6：在设备到货后支付合同总价款的30%，设备装机完成后支付合同总价款的30%，设备验收合格正常运行后支付合同总价款的30%，余款10%作为质量保证金，待质保期满后，由乙方提交申请，甲方在收到申请后予以退还。

包7：乙方向甲方交纳合同价的10%的履约保证金至甲方指定帐户。甲方在签订合同后按合同价的30%支付预付款。货物到达交货地点，经乙方安装验收合格后，由甲方支付合同总价的 70%。履约保证金待质保期满且提供产品无质量问题证明后一次性付清，不计利息。

3.4.免费质保期：包1：三年

包2: 一年

包3-包6：三年

包7：一年

（二）项目概况及技术参数

| 序 号 | 科室 | 设备名称 | 是否进口 | 数量 | 预算合计 （万元） | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸内科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 |  | 2 | 94.9 | 1 |
| 2 |  | 床旁电子支气管镜 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 便携式肺功能仪 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 冷冻治疗仪 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 氩气刀 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 空气压力治疗仪 |  | 2 |  |  |
| 7 |  | 储药冰箱 |  | 1 |  |  |
| 8 | 心血管内科 | 主动脉球囊反搏泵 | 是 | 1 | 150 | 2 |
| 9 | 心血管内科 | 可视喉镜 |  | 1 | 49.6 | 3 |
| 10 |  | 动态血压系统 |  | 5 |  |  |
| 11 |  | 动态心电系统 |  | 10 |  |  |
| 12 |  | 心电血压二合一记录仪 |  | 2 |  |  |
| 13 | 呼吸内科 | 防辐射铅衣（套） |  | 4 | 50.4 | 4 |
| 14 |  | 电动床 |  | 8 |  |  |
| 15 |  | 多参数心电监护仪 （带中心静脉压测定） |  | 4 |  |  |
| 16 | 心、呼 | 麻醉机 |  | 2 | 70 | 5 |
| 17 | 电生理科 | 肌电图仪 |  | 1 | 86 | 6 |
| 18 |  | 脑电图仪 |  | 1 |  |  |
| 19 | 信息科 | 门诊楼、外科楼弱电改造 |  | 1 | 60 | 7 |
| 合计：560.9万元 |  |  |  |  |  |  |

包1：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式肺功能测试仪 | 一、设备名称、数量： 1.1 设备名称：便携式肺功能测试仪。 1.2 数量：1套。 二、系统要求 儿童和成人的肺通气功能检查、舒张试验功能检查、激发试验检查功能； 三、测试功能： 1、 主要测试参数 1）慢通气功能：VCmax, VT, f, MV, ERV, IC… 2）流速容量环和用力时间肺活量：FVCex, FEV0.5, FEV1, PEF, MEF25, MEF50,MEF75,FEV1%FVC… 3）每分最大通气量：MVV, FEV1*35, FEV1*30… 4）舒张试验： CHG%… 5） 药物激发试验：PD20，PC20 2、 主要测试曲线 1）流量容积环曲线 2）用力时间肺活量曲线 3）测试质量控质曲线 4）每分最大通气量曲线 5）测试数据趋势分析图 6）立体流量容积环 四、技术要求 1、 超声流量传感器 1.1、 要求传感器与病人不直接接触，共同呼吸回路每个病人可更换，可完全杜绝交叉感染； ★1.2、 传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，呼吸阻力为零； ★1.3、 传感器全自动进行环境定标和容量定标，无需繁琐的定标筒人工定标工作； 1.4、 传感器内置温度、湿度和气压探头，实时测量口腔处的环境参数，BTPS校正数据更准确； 1.5、测量范围：0- ± 16升/秒，测量精度：±1%，分辨率：1毫升/秒，容量范围：0– ±16 升，分辨率：1毫升，采样频率：2000赫兹，呼吸阻力：0； 2、药物舒张试验功能 药物舒张试验，自动计算改善率； 3、中国人正常值 开放型正常值系统，预计值系统对用户开放，用户可输入自己的预计值回归公式； 4、中文软件 全中文界面，可输入中文病人资料，中文报告打印；软件编程必须遵循ERS（欧洲呼吸协会）和ATS（美国胸科协会的）的最新规范要求，提供最少三次测试结果比较，以符合肺功能检查质控要求，需提供一份检测报告来证明这一点，自动进行重复性和质量控制分析处理，指出质控缺陷，让操作医生和受试者改善测试质量。 ★5、主机系统及配套 高度集成式主机（便携肺功能配工作站式）。 6,、负责与医院信息系统连接。 五、质量保证和售后服务 1、2小时响应，整机免费保修不少于3年； - 故障发生后48小时内解决或提供备用机； | 1套 |  |
| 2 | 床旁电子支气管内镜 | 一、设备名称、用途： 1、设备名称：电子支气管内镜； 2、设备用途 引导气管插管、吸痰、肺泡清洗、注射、活检、检查治疗等； 二、主要配置和技术参数要求： 1、主屏幕≥3.1寸，显示分辨率≥740×480。可无缝兼容该型号系列全线产品，无需转接，可带电插拔连接、分离； 2、主屏幕采用提拉卡扣设计，无需旋转，方便临床使用及携带； 3、屏幕采用TFT屏，屏幕表面覆盖高分子材料保护层，坚固耐用. 4、按钮采用按键设计，适应各种使用环境，避免误触，不接受戴手套不易操控的触控按键； 5、内置锂电池，容量≥3600mAh，工作时间≥240分钟； ★6、采用外置冷光源设计，方便拆卸，避免传统内置式冷光源由于频繁洗消而导致的高故障率风险； 7、显示器上下翻转角度≥0º～90º，为保障稳固性、减少故障率，显示器不可左右转动； 8、采用高像素CMOS呈像，图像清晰，视野角≥90°； ★9、手柄采用高强度工程材料，非金属手柄，轻便耐用，易于减轻操作医生的疲劳感； 10、观察景深≥3-50mm 11、头端部外径≥5.2mm 12、钳子管道内径≥:2.2mm 13、弯曲角度：上≥160°，下≥130° 14、有效长度≥600mm 总长≥900mm ★15、采用外置冷光源照明，亮度≥2000Lx； 16、吸引量：≥300ml/min； 17、全防水测漏检测功能，可整体浸泡消毒； 18、与主机之间的连接方式采用提拉卡扣一键插拔设计，无需旋转，利于临床抢救； 19、配置UPS电源可工作≥30分钟； | 1套 |  |
| 3 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 1.投标产品名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪，以《产品注册证》产品名称为准。 2.全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件 3.流量设置调节范围：2L-80L/min。 4.可实现80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。 5.支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-80L/min时调节步长为5L/min。 6.支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。 7.支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cm H2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。 8.温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃。 9.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。提供专利证书。 10.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗趋势 11.主机实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。 12.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。 13.机器具备高压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。 14.内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。 15.彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。 16.具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。 17.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。 18.可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。 19.提供与主机配套使用的原厂耗材，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接方式说明。 20.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。 21.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。 22.提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂自产气切界面等多种患者连接界面。 23.提供配套移动台车和吊臂。 24.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。 25.可在主机上手动选择水位报警功能的开启和关闭。 26.报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。 27.具备报警复位静音功能。 28.提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。 | 2 |  |
| 4 | 空气压力波治疗仪 | 一、功能描述 空气压力波治疗仪，通过多气囊有规律的充放气，形成对肢体和组织的循环压力，起到加速静脉血流速度，促进淤血排空，生成波动血流，以改善微循环的作用；并能增加纤溶系统活性，对深静脉血栓形成有效预防，减轻肢体水肿。 二、适用范围 用于骨科、外科及神经科等术后患者或长期卧床患者预防深静脉血栓形成；偏瘫，截瘫及瘫痪的病人；上、下肢体淋巴水肿、淋巴回流障碍性水肿；静脉曲张，肢体痉挛、静脉引起的慢性病；风湿性关节炎、运动引起的肌肉损伤；糖尿病足、糖尿病末梢神经炎患者；瘦身塑形人群；中老年人。 三、技术参数 1、高清数码显示，压力、时间、间隔等参数独立调节设置，各种参数实时直观显示，操作便捷； 2、压强范围：3-26kPa连续可调，调节步长1kPa，允许误差±2kPa； 3、可选kPa与mmHg两种计量单位； 4、10种工作模式，1种标准模式、9种扩展模式； 5、主机可同时连接2个充气气囊； 6、紧急制动安全按钮，提供安全防护措施； 7、固定循环速度：14秒/腔，连续可调，调节步长1秒/腔。 8、时间范围：1-60min连续可调，调节步长1min误差±0.25%； 9、6腔气囊，层叠设计，有效防止体液倒流； 10、气囊采用内嵌式设计，大小可调节，通用性强； 11、充气模式包括逐个循环充气、单气囊模式、持续加压模式、单气囊充气模式、三气囊充气模式、从近心端到远心端充气、从远心端到近心端充气； 12、具有过压保护装置，以保证在单一故障状态下能够在气囊和连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍； 13、气囊和连接管路具有良好的气密性，最大输出压强下保持1min，压降应不大于10%； 14、气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂，也不永久变型； 15、可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s； 16、连接管路具有防止接错的装置或标识； 17、主机采用特殊减震装置，噪音低，工作时，其噪声在一米距离处，不得大于65dB(A)； 18、主机尺寸：230mm×165mm×290mm； 19、电源电压：AC220V，电源频率：50Hz，输入功率：200VA； 20、安全类型：Ⅰ类内部电源设备B型。 标准配置清单 产品名称：空气压力波治疗仪 品名; 型号/规格; 单位; 数量; 备注. 主机; 台; 1. 电源线; 根; 1. 熔断器; 个; 2. 合格证/保修卡/用户回执; 份; 1. 简易操作流程; 份; 1. 使用说明书; 份; 1. 一分一充气管; 件; 1. 一分二充气管; 件; 1. 上肢气囊; 件; 1. 下肢气囊; 件; 1. 上肢气囊内衬; 包; 1. 下肢气囊内衬; 包; 1. 上肢气囊连接管; 件; 1; 已安装在气囊上. 下肢气囊连接管; 件; 1; 已安装在气囊上. 装箱单; 份; 1. 医疗三证; 份; 1. | 2 |  |
| 5 | 冷冻手术治疗机 | 设备名称：冷冻手术治疗机 设备用途：用于气管镜下气道内良、恶性病变的冷冻治疗 技术参数： 1软管冷冻探针能够在检查气管镜直径2.0活检通道下畅通使用，探针直径≤1.8mm 2环境温度18-25℃摄氏度 3制冷剂二氧化碳CO2 4电源220v 50HZ 5探头温度-40℃至-79℃ 6冷冻降温时间＜4S 7冷冻升温时间＜5s 8主机具有自动温度检测，数字显示温度 9主机具有时间定时，报警，数字显示 10主机具有自动压力控制，仪表显示压力 11最大接地电阻0.1Ω 12最大功率≤120W 13工作压力5-7Mp 14探针与电源间绝缘电压4KV 15对地漏电流<0.1mA 16适用部件BF型 17脚踏开关医用防爆、防水 售后服务要求： 1冷冻手术治疗机主机质保期为3年，质保期内免费保修。质保期结束后，仍对产品提供终身维修服务，维修只收配件费。 2设备出现故障时，收到维修通知后24小时内响应，需现场维修48小时内到达现场 3产品附件接到客户需求后7日内到达现场 4提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 5根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 6配置UPS电源可工作≥30分钟 | 1 |  |
| 6 | 氩气高频电刀 | - 氩气高频电刀集切割、凝血、双极、AIC氩气技术为一体，可满足不同手术的要求，具有很强的操作性和实用性。 - 全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，～220V网电源供电。 3、具备单极切割功能：纯切、混切1、混切2、脉冲切等工作模式。 纯切：≥300W(负载500Ω)； 混切1：≥200W(负载500Ω)； 混切2：≥150W(负载500Ω)； 脉冲切：≥200W(负载500Ω)； 4、具备单极凝血功能：喷凝、柔凝等工作模式。 喷凝：≥120W(负载500Ω)； 柔凝：≥80W(负载500Ω)； - 具备氩气凝血功能：氩气非接触凝血等模式。 氩气凝：≥120W(负载500Ω)； 6、具备双极功能：标准双极凝等模式。 双极电凝：≥50W(负载100Ω)； 7、具备独立高频发生器通用内窥接口，可配合各品牌内窥镜进行治疗。 8、具备高频脉冲功能，可满足支气管、食道等各种精细手术的间歇电切需求。 9、采用ENDO CUT内镜模式，提供安全的内镜下最佳凝血效果。 10、氩气刀主机面板具有氩气压力检测系统，可实时检测氩气输出前后及过程中压力情况。 11、双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min，调节范围0~10L/min，允许0.200-0.50Mpa大范围氩气不定压输入，不受现场气源限制。 12、采用SMART INTERRUPT安全系统，全程监测喷嘴压力。当氩气管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。氩气瓶压力过低时，系统会发出报警。 13、全功能功率自动补偿，可匹配双极超刀系统。 14、具备专用病人回路电极板接触质量检测系统，可实时检测电极板贴敷效果。 15、本机具有断电保护电路功能，能记忆前一次使用的输出设定值。 16、四核CPU独立控制，远程故障诊断系统。 17、运行环境 17.1、环境温度范围：5℃～40℃； 17.2、相对湿度范围：≤80%； 17.3、大气压力范围：86.0～106.0kPa； 17.4、电源：220V±22V， 50Hz±1Hz； 17.5、工作频率：≥416kHz； 18、配置UPS电源可工作≥30分钟。 | 1 |  |
| 7 | 医用试剂冷藏箱 | - 立式，箱内有效容积≥198L 2、温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调整增量为0.1℃； 3、安全系统：超温报警、传感器故障报警、断电报警，持续20小时；温控器内置电池，断电后可持续显示箱内实时温度； 4、采用透明双层玻璃门体，满足32℃，60%湿度无凝露； 5、冷凝水自动蒸发，无需人工操作 6、带有可锁定的底脚和门止档； 7、电压：220V±10％ 8、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证，具有医疗器械生产许可证； 9、产品具有医疗器械注册证 10、提供所投产品型号3C认证证书； 11、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个搁架。 ★12、配置温度记录仪 （可记录打印温度数据， 实现蜂鸣报警）；测温范围：-30℃- +60℃范围内可根据用户要求自行设定；选配外置探头测温范围为-40℃- +85℃；在-20℃- +20℃测温范围内，精度为±0.5℃；其余±1℃；显示分辨率：0.1℃（上传到电脑数据显示）；记录周期：可实现 10 秒- 24 小时连续设置；记录容量：16000 点；可通过主机 USB 线连接计算机交换数据。 13、售后服务：当地有维修网点，2小时内响应，48小时内上门完成修理。 | 1 |  |

包2：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1、原装进口 2、该套设备是心脏科介入手术必备急救设备，用于心源性休克、顽固性心力衰竭、冠心病高危患者的介入治疗、缺血性顽固性室性心律失常、感染性休克心肌损害、高危心脏患者施行重大非心脏手术、危重心脏病手术前的预防性措施、术后心功能异常或低心排血量综合征等疾病的纠正心功能治疗，为病人提供有效血液动力学支持。 项目; 要求. 电源; 交流电源：电源范围110V-240V；电流≥2.8A（240V）;频率47-63Hz. 电池供电：充满后可工作≥90分钟（40CC导管，80次/分钟心率，1:1反搏）；充电时间4小时（充至≥80%电量）；另配UPS电源可工作≥30分钟. 物理质量; 工作全重：≥48千克. 显示; 显示器：≥13.3吋触摸屏，中文或英文显示. 波形显示：ECG，AP ，AUG波形；ECG可以显示充气间隔；AUG可以精确显示压力值. 生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压. 图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值. 报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以３６０度可见，可以暂停声音报警. 控制; 触摸屏控制；按键控制；报警角控制. 关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置. 工作模式; 自动／手动； 工作模式转换过程不影响正常反搏； 工作模式转换，设备自动保留原有设置. 自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（≥6种）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联（≥7种）. 手动模式：可以选择信号源；选择反搏模式；调整时相；选择ECG导联. 触发模式; ７种：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置. Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟）. Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全）. Aifb模式：房颤心律（R波排气安全）. 起搏器V／A-V：心室起搏器. 起搏器A：新房起搏器. AP：压力搏动. 机内设置：机器设置固定频率. 排气分析; 计算排气速度，评估R波排气安全性. 辅助频率; 四种： 1:1/1:2/1:4/1:8. 动力系统; 驱动方式：步进式马达加钛合金风箱，免维护，免保养. 增压系统. 反搏频率：可达２００次／分钟. 反搏容量：０－５０毫升，可精确调整，调整精度０.５毫升. 除水：每２０分钟一次；不影响正常辅助. 气体补充：自动补充. 驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶，更换氦气瓶无需停机. 辅助功能; 报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息. 开机自检清单:清单式提示功能自检结果. 报警历史记录：可以显示并打印最近100次报警. | 1 |  |

包3：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电系统 | 一、记录器技术参数 - 导联数目：12导联/3导联二合一，自动识别导联线类型，实现12导联和3导联两种记录模式。 - 抗除颤：配置抗除颤专用导联线，具备抗除颤功能。 - 工作模式：支持动态/静态心电图检测双模式 - 采样频率：32000Hz - ★存储频率：250～1000Hz可调，通过记录器参数设置 - 频率特性：0.05～240Hz； - 记录时间：1节5号电池支持连续记录长达7天，支持更换电池功能，可进行30天长程连续监测； - 存储媒介：通用型高速SD卡，标准存储容量≥16G，可扩展至32G； - 屏幕显示：OLED显示彩色文字和波形，支持中、英文操作界面，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换； - A/D精度：24位A/D转换精度，通过软件可放大看到高质量的心电图波形； - 自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡等，提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警提示，蜂鸣器可选择关闭。欠压检测：自动检测电池电量，提示报警电池电量不足； - ★记录器具有蓝牙功能，采集的心电波形可通过蓝牙通讯方式发送到接收设备，接收设备可以通过蓝牙通讯对记录器参数进行设置,设置类型包括记录时间、电极脱落报警、电池类型、事件开关、心率参数、停博事件等。 - 数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。 - 记录器具备防水功能。 - 事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能； - 电子标签：支持电子预约登记，防止不同患者间数据混淆； - 回放接口：支持USB数据线/SD卡读卡器/蓝牙等多种通讯方式； - ★体位监测：支持体位运动信息，提供运动功能校验； - 尺寸：≤80mm×60mm×20mm； - 重量：≤65克； - 兼容性：可与多种第三方分析软件兼容； 二、软件功能及特点 - 中文操作界面，兼容3导/12导数据分析。 - 软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计； - 可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。 - 真正的12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。 - ★采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型，提供模板合并和拆分功能。必须具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。 - 提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。 - 提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，提供1000/2000等多心搏叠加显示和分析，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。 - 具有心率变异性(HRV)分析功能，提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。 - 提供房颤房扑自动分析技术，可准确定位到房颤房扑的起始和结束，提供房早一键变房颤分析技术。 - 提供独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，医生快速识别和分析起搏器功能。软件自动归类统计起搏心搏类型，自动分析夺获失败、感知不良、感知过度等起搏异常事件。适用AAI、VVI、DDD、DDDR等多种类型起搏器，提供独立分析报告。 - 独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。提供ST段重新扫描功能，对24小时内任意导联任意时间段心电图重新扫描分析ST段，重置参数和基线参照点，提供更准确的ST段分析结果。 - 心率震荡（HRT）分析功能。 - 具有心向量和心室晚电位分析功能，能够提供每分钟心向量和24小时心向量值，提供心向量动画播放功能。 - 具有T波电交替分析功能。 - 具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能。 - 具有心率减速力DC和DRs分析功能。 - 具有时间散点图、Lorenz散点图、四象限散点图及差值散点图等多种反向编辑技术。； - 具备任意时间长度的逆向回放窗口，无1小时步长限制。 - 具有分段式单天或多天分析功能，提供单天或多天分析报告。 - 方便导出心电图间期等参数，方便临床研究数据后处理。 - 具有网络化功能，提供独立的客户端和服务器软件，网络管理软件与心电图分析软件分开，方便病例管理和分析，实现医院内部或与其他医院远程应用。 - 网络版软件需能够兼容各种品牌心电图机、实现动态血压、心电工作站、运动平板等心脏电生理设备的统一管理。 - 具备专用移动平台心电应用软件APP,通过与手机、平板连接可实现远程传输、动态+监测双模式。 - 配置电脑，打印机各两台，分析软件2套。 三、制造厂家资质要求 - 通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证、提供动态心电产品CPA证书。 - 软件具有软件著作权登记证书。 产品具有起搏专利证书 | 10 |  |
| 2 | 动态心电血压二合一 | 1、心电血压二合一记录仪参数 1）记录器采用动态心电、动态血压检测二合一设计，一机两用； 2）支持多种工作模式：单心电、单血压及心电血压二合一监测可调； ★3）自动心电事件检测及血压触发技术，当检测到心动过速／心动过缓/早搏/停搏等事件发生时，触发血压追加测量，进—步提高心电血压关联度； ★4）心电导联：标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式； 5）心电采样频率：32000Hz； ★6）心电存储频率：250～1000Hz可调，通过记录器参数设置； ★7）心电采样精度：24位； ★8）心电频率特性：0.05～240Hz； 9）动态输入范围：±20mV； 10）共模抑制比：≥90dB； 11）起搏功能：采用多通道起搏脉冲检测技术，自动检测和识别电压幅值很低的起搏脉冲信号，对新型双极型起搏器的记录和分析具有优势； 12）血压测量方法：示波震荡法 13）血压收缩压测量范围：60-255mmHg； 14）血压舒张压测量范围：20-195mmHg； 15）心率测量范围：40-200bmp； 16）血压精确度：±3mmHg； 17）血压采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力； 18）血压提供白天、晚上以及特殊时间段（自定义）等多个测量时间段设置； 19）血压提供5、10、12、15、20、30、45、60、120分钟等多种测量间隔； 20）血压测量智能升压，自动充气到上次读数以上30mmHg，保证测量速度和舒适性； 21）血压测量失败,提供自动重测功能； 22）血压袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁； 23）屏幕显示：OLED显示屏彩色文字和波形，支持中、英文操作界面，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换； 24）蓝牙功能，通过蓝牙连接可以实现波形预览、参数设置、 时间同步、启动记录、自动触发事件和手动触发事件传送到手机或其他蓝牙传输设备； 25）体位监测：支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验功能； 26）事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能； 27）回放接口：支持USB数据线/SD卡读卡器/蓝牙等多种通讯方式； 28）电池供电：2节AA电池，支持记中更换电池续记功能。 2、二合一分析软件功能 1）分析软件支持独立心电分析、独立血压分析以及心电血压关联同步分析； 2）软件提供全面的散点图逆向分析功能：包括24小时时间散点图、1小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图和四象限散点图五大功能； 3）散点图编辑提供包括室早、房早、正常、伪差、起搏等各心搏类型的快捷显示； 4）软件能提供散点图和叠加图同步逆向分析，叠加区域可以多次逆向选取和编辑，提供心率校准、漏波批量添加、房早未下传批量添加等多种快捷功能； 5）软件提供独立的房颤房扑分析模块，提供包括P波瀑布图、RR间期趋势图在内的编辑工具，对快速分析和添加小于1分钟的房颤具有很好优势； 6）软件提供起搏脉冲显示和编辑通道，自动分类和统计起搏心搏类型，统计起搏时间； 7）软件提供多种高级分析功能：心率变异性分析、心率震荡分析、T波电交替分析、心向量、心室晚电位、QT分析、心率减速力、睡眠呼吸暂停综合征分析等； 8）血压分析提供成人和儿童分析两种模式，儿童模式可根据性别、身高等信息自动调整血压分析标准，减少医生手动调整的工作量； 9）血压分析提供高血压评估、血压负荷、血压变异系数、血管僵硬指数等高级分析； 10）血压分析提供总报告、测量数据表、小时统计表、趋势图、圆饼图、柱状图等报告； 11）软件提供体位和运动状态同步显示分析通道，辅助了解心率及心电图改变，客观了解血压测量准确性。 12）软件提供心电和血压结合报告界面，提供24小时心电和血压趋势，对每次血压测量提供心电图同步对照，帮助医生了解血压和心电的关联性。 13）配置分析软件2套。 3、制造厂家资质要求 1）制造商通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。 2）动态心电、动态血压以及动态心电血压二合一为同一品牌，提供产品注册证。 3）提供产品硬件和分析软著作权登记证书。 4）提供产品起搏技术知识产权或专利证书。 | 2 |  |
| 3 | 动态血压系统 | 1、品牌：国产品牌 2、测量方法：振荡示波法 3、测量精度: ±3mmHg 4、测量范围：收缩压：60-260mmHg、 舒张压：20-210mmHg、 心 率：40-200bpm - 记录时间：支持1-3天血压监测，记录天数可通过软件进行设置。 - 测量方案：支持睡眠、清醒及自定义特殊时间段设置，任意设置时段起止时间。 7、测量间隔：支持5、10、12、15、20、30、60、90、120分钟等多种时间间隔选择。 8、监测仪自带体位记录功能，能够记录患者站立、躺位、静止、运动状态。 9、液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率，同时液晶屏上面提供电池电量查看。 10、支持自动重测功能，测量失败后2分钟内自动重测保证有效测量次数； 11、支持手动测量模式，同时可以通过软件设置关闭手动测量功能防止患者误操作。 12、电池：2节5号碱性电池，市场通用采购，无需厂家定制。 ★13、数据传输：手机通用的USB数据线传输，支持蓝牙通讯方式。 14、记录器小巧，重量不超过180克，操作简单，采用单键操作。 15、纯棉袖带设计，有防滑金属环固定，支持左右手测量，内囊可换洗。 16、软件默认中文操作界面，支持Windows XP、Win7、Win10等多种操作系统。 17、软件支持24小时、48小时、72小时血压数据分析。 ★18、软件提供体位标记功能，每次测量数据包含患者测量时体位和运动状态，辅助分析。 19、软件支持动态血压报告自动分析结论，可基于各种分析标准设置自动分析策略。 ★20、软件支持RPP、血压变异性系数、僵硬指数、晨峰指数等高级分析指标。 ★21、软件支持错误值自动剔除、设定范围筛选显示和统计、血压对照分析等功能。 22、软件提供汇总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图等报告。 23、软件支持多种常用（大医院推荐）的报告模板可选，支持报告自定义功能。 24、软件支持儿童自动血压自动分析功能，可以根据输入的年龄、性别和身高自动得出诊断标准。 25、动态血压原始数据可导入动态心电分析系统进行对照分析，生成心电血压同步对照报告。 ★26、动态血压系统支持网络功能，原始数据及报告可接入医院信息管理系统共享。 27、配置分析软件2套。 | 5 |  |
| 4 | 可视喉镜 | - 显示屏 - 尺寸：≧3.0寸进口高清LCD显示器 - 直角平面显示屏，显示屏与主机为可拆卸分离设计 - 分辨率 1600*1200 - 电源 5V - 色温 不小于5000K - 上下转动角度 0-130°±2° - 左右转动角度 0-270°±2° 数据输出：2种文件输出法，TYPE-C传输，内置16G内存卡读卡器读写 - 喉镜片（含摄像头） - 摄像头分辨率200万像素 - 电源 3.7V - ★喉镜片 8种规格钛钢可选重复使用金属镜片（a:镜片前端可活动式带弯头镜片分：成人大号，成人中号，儿童；b：固定式金属镜片分：成人大号，成人中号，儿童，婴儿，早产儿）；4种钛合金支架（配套使用一次性镜片，一次性镜片插入长度分成人大号≤155mm，成人≤125mm，儿童≤108mm，婴儿≤88mm，）重复使用镜片和支架规格齐全，适应不同病员，消毒时镜片与摄像头可拆卸独特设计，大大避免损伤摄像头，所有镜片与支架均与主机兼容匹配。 - 视场角 ≧90° - 光照度 ≧800LUX - 电池 ： - ★视频喉镜专用大容量锂电池（电池满电待机高达500分钟） - 电压 3.7V - 容量 3000mAh - 充电次数 ≧500次 - 充电时间 ≤3小时 - 电源适配器 - 充电接口输入极性 内正外负 - 充电器输入 100-250V,50Hz - 充电器输出 4.2V-12V,1000mA - 运输/储存环境 - 温度 -10℃~﹢40℃ - 湿度 ≤93％ - 大气压力 500hPa to 1060hPa - 工作环境 - 温度 -10℃~﹢40℃ - 湿度 30％~85％ - 大气压力 700hPa to 1060hpa - ★防雾功能：摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果。 - 摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化，视野无盲区，气管插管能更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿。 - ★拍照摄像功能：手柄具备快捷一键快速拍照，摄像功能，轻轻一点，即可实时存储高清图片或影像。 - ★镜片与手柄连接：镜片和手柄之间的连接采用最新防脱落锁扣开关设计，镜片与主机的连接器采用6孔公母匹配航空定制弹性针孔设计，针孔均进行过镀真金处理，插拔稳定，持久耐用，信号传输流畅。 - 手柄为波浪型防滑设计，操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响，手柄顶端可旋开盖帽，随意更换锂电池，避免了封闭式内置电池故障就不能使用的缺陷；手柄材质采用高强度进口PC材料，耐刮弹性表面处理，更美观，更耐用，手感更佳。 | 1 |  |

包4：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动多功能病床 | 一、基本参数： 1．规格：（长×宽×高）≥2170mm×1060mm×（500～760）mm； 2. 床面尺寸为：（长×宽）≥1930mm×900mm； 3．背部升降角度：0～70°； 4．腿部升降角度：0～45°； 5．最大载荷能力≥180Kg； 6．整床升降范围：≥270mm； 7. 头高脚低、头低脚高倾斜范围0～12°； 8．六个输液架插孔，两个引流袋钩。 二、工艺要求： 1. 焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固； 2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺； 3. 床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性 能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点； 4. 喷塑工艺：经过SGS认证，采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电 喷涂等22道工序，提高病床整体的防腐蚀性能； 5. 塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，注塑成型，保证加工生产质量。 三、床架： 1. 整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳； 2. 采用名牌大厂优质冷轧钢管，长×宽≥30×60mm，厚度≥1.5mm。 3. 底架采用工字型结构设计，底架两端为铝合金铸造而成； 4. 床体两侧与床尾共设置5个防滑筋，两侧的防滑筋也可作约束带提手用； 5. 床体配有床底灯，便于病人起夜用； 6. 床体侧边配备有由患者停止床功能控制的（床的运动）急停开关； 7. 床头处设有两个助力棒插座。 四、床面板： 1. 采用名牌大厂（武钢等）优质冷轧精制平板，板材厚度≥1.2mm； 2. 背部框架壁厚≥1.2mm； 3. 背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴≥φ32mm，厚度≥3.0mm。 五、床头床尾板： 1. 采用PP材质注塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能； - 采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度； 3. 床头尾板通过SGS认证； 4. 其颜色还可随用户的需求而变换。 六、护栏： 1. 四片豪华分体式护栏，采用PP材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病员上下床之安全性与便利性； 2. 阻尼器控制速度及噪音； 3. 护栏开关采用卡钩紧锁； 4. 护栏支撑主体（护栏与床体连接处），支撑部件采用钢板一次冲压成型； 5. 护栏通过SGS认证； 6. 护栏上可放置移动餐桌板，充分体现出功能多样性； 7. 外侧护栏上附带背部角度显示装置； 七、控制系统： 1. 原装进口品牌，电动推杆能力强（最大推力达6000N，最大拉力达4000N）,设计紧凑，防护等级高； 2. 控制盒可最大程度的发挥推杆的功能，待机功率低； 3. 手控器（手控板）是采用优化工效学设计、开关触发的手控器。 4. 蓄电池组：采用蓄电池系统，提供推送及停电时紧急操作病床动力。 八、脚轮： 1. 选用专业生产厂家所产高强度静音脚轮，通过SGS认证； 2. 6吋中心控制万向脚轮，病床脚轮中控系统：床架的前后两侧分别装有主动锁紧装置和从动锁紧装置，包括固定在床架上的六方轴，六方轴通过轴套固定在床架上，脚踏板通过转动轴固定在六方轴两端插在中心控制脚轮的六方孔内，六方轴上固定有主动轴胶耳，主动轴胶耳与连杆链接，通过轴套固定在低架上，中控踏板采用高分子材料注塑成型，踏板外形尺寸：≥300×162×40，根据物理性能踏板为R工字背形状。使用轻便，刹车稳定； 3. 密封自润滑轴承，防水、防尘； 4. 轮立轴：圆钢主轴≥φ28mm； 5. 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨，轻便灵活，防杂物缠绕。 九、防撞轮： - 采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作； 2. 床体四角具有防撞轮，外形圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。 十、输液架： 304#优质不锈钢，≥φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。 十一、床垫： 1. 三折床垫，两侧配有透气孔，长宽与床相配； 2. 全海绵内胆，医用耐磨防水布外套； 3. 通过SGS认证。 | 8 |  |
| 2 | 多参数心电监护仪 | - 监护参数 1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温和双有创血压监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。 2.可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件。 3.双有创血压（IBP），支持CVP(中心静脉压）、ART、PA、PAWP测量。 4.支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。 - 显示 1.≥10英寸彩色显示屏，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息。 2.★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式 - 数据 1.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。 2.支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片） 3.★支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片） - 性能特点 1.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。 2.在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。 3.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 4.★支持24种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。 5.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 6.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 7.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 8.同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。 9.支持用户自行安装激光打印机驱动。 10.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。 11.屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。 12.电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。 13.监护仪设计使用年限8年。 | 4 |  |
| 3 | 铅衣 | 生产厂家资格要求： 产品需通过ISO9001质量管理体系认证、13485医疗器械管理体系认证、FDA认证；通过当地环保部门的验收，具有产品的研发专利证书。检测报告均需由医疗器械行业内有资质的检测机构出具。 铅衣参数 品名：X射线防护服（连体和分体。无袖、半袖、长袖可根据科室要求定制） 规格：分男、女款且每种款式具有至少20余个尺寸供临床选择（支持量身定制），让衣服更加合身 铅当量：正面0.5 mmpb，后面0.25mmpb，袖0.25mmpb 防护适用范围： 40KV-150KV管电压。 面料： 1、高档纳米技术聚酰胺印花面料，需至少有30多种面料可选； 2、采用高分子纳米技术面料，内衬和表面材料均有双面防水涂层，具有双面防水功能，耐汗防止汗渍侵蚀核心防护材料。面料防水指数＞1000，表面抗沾湿性＞4级（需有防水、沾水检测报告）； 3、表面材料结实，抗撕裂，耐磨性能好，不会被轻易划伤划破，人体穿戴不过敏（需有面料耐磨检测报告）； 4、便于清洁、消毒处理。（需有面料抗污、易清理和抗菌检测报告）。 核心材质： 1、精选进口超轻、超薄、超柔软含铅的复合材料组合而成，分布均匀，能够有效屏蔽弥漫性散射线，防护严密。 2、内部防护材料用4层0.125铅当量材料叠加设计。产品柔软舒适度，穿着在身上没有束缚感。 3、有符合国家药监局强制执行标准 YY0318-2000的检测报告。 4、有符合国际电工学会IEC 61331-1:2014标准的测试报告。 5、有符合国家职业卫生标准GBZ130-2020中核心材料性能要求的检测报告（包含扯断拉伸强度、伸长率、永久变形、硬度、撕裂强度、老化试验等。） 6、★提供进口胶皮报关单。 产品介绍： 1、衣服重叠设计，使胸前部位的铅当量达到甚至超过0.50mmpb。 2、★人体工程学设计，穿着舒适、灵活，裙子后背有松紧，双层腰带护腰设计，不脱落。 3、肩部带有柔软衬垫，使得产品穿戴非常柔软、舒适，并能在无人协助的情况下，方便穿上和脱下。 4、★支持量身定制，医院、科室和名字刺绣。铅衣可以量身定制大小。 5、★每套铅衣带产品追溯，能够记录产品的参数、生产日期、质检人、出厂日期等。 6、相关产品的专利证书，避免产品使用纠纷。 卡口组：大牌卡扣，卡扣对接精准，结合度紧密，链接牢固，不易脱扣；万次试验不变形，不断裂，弹性更好；耐磨，使用时间长。终身免费更换。 魔术贴毛刺：采用品牌毛刺，粘合强度高，粘合力度大，可通过5万余次粘连，终身保修。 包边条：包边条材料经久耐用，结实耐磨。与衣服边角吻合严密，不漏针跑边。 | 4套 |  |

包5：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 1.电源需求：220V 50Hz。备用电池（锂电池），使用时间≥90分钟。 2.配备≥4个辅助输出电源接口。接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个 RS-232C 串行通讯接口，1个 VGA 接口，满足我科手麻系统的连接。 3.适合内窥镜手术模式：具备照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。具有独立的LED报警指示灯。麻醉机与手麻系统的电脑通过机械臂链接，安全稳固。 4.气源和气路系统规格 配氧气、空气两气源。快速充氧范围25-75 L/min。电子显示流量计，空气范围：0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min。电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。具备数字显示的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。具备备用流量计（总流量计），具备辅助流量计，用于辅助吸氧，配AGSS主动负压吸引排放麻醉废气功能。 5.麻醉罐规格 配双麻醉罐位，配一个高品质麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，具备温度、压力和流量补偿功能，配七氟醚罐。 6.呼吸机规格：气动电控或者电动电控呼吸机，全中文操作和显示。提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式。潮气量设置范围：20ml-1500ml（压力模式下潮气量可以达到5ml）。呼气末正压(PEEP)，显示屏数字设置，范围：5-30 cmH2O，具有PEEP递增法肺复张功能。呼吸频率：4-100次/分钟，吸呼比：4:1到1:8，压力限制范围：10到100 cmH2O。 具备动态潮气量实时自动补偿功能，呼吸机根据测得的吸入潮气量来调节送气的流速，动态补偿通气系统的顺应性和系统微量泄漏等带来的潮气量损失。 具备内置第三个流量传感器，可以实现对吸入端和呼出端两个传感器的用户自校准，保证流量传感器的精准和潮气量的精准。 7.呼吸回路规格 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求，部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。 二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml。内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器监测频率为1000次/秒。 低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2850ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。 具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 配CO2旁路(Bypass)功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换。具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示。 8. 控制、监测与报警 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示，彩色触摸屏，同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示。 槽位插件槽3个，可直接热插拔插件而且插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。 配EtCO2呼气末二氧化碳监测模块，麻醉气体分析（自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，F-V）监测。 可监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性。 潮气量监测范围：0到2500mL，分钟通气量监测范围：0L/min 到99L/min。 | 2 |  |

包6：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌电图/诱发电位仪 | 一、功能要求：通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、神经电图等测试项目，为医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈大脑神经的活动，指导医生（如神经内科、神经外科、骨科、耳鼻喉甲状腺科、胸外科等科室）开展门诊肌电图检查以及监测手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。 二、技术参数： （一）放大器 ★1、通道数：6通道（可根据医院要求升级为16或32通道术中监护）。 2、灵敏度：0.05mV/div到30mV/div分档控制 3、频率范围：0.5Hz～10kHz，电压测量误差+5%～-15% 4、陷波：50 Hz ★5、共模抑制比：≥122dB（提供食品药品监督局出具的检验报告） 6、噪声电压：≤0.4V 7、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测 8、分辨率：24比特； （二）电刺激器 1、 高恒流电刺激最大脉冲强度：100mA±5%；低恒流电刺激最大脉冲强度：5mA±5%； 2、 脉冲强度误差：±5%； 3、 最大脉冲宽度：1ms±5%； 4、脉冲宽度误差：±5%； （三）声音刺激器 1、 最大Click声强：125～140dB（SPL 峰值）； 2 、最大白噪声强：105～115dB（SPL峰值）； 3 、声强在25dB至125dB范围内以不大于10dB的加减量分档选择. （四）视觉刺激器 1 、黑白翻转变化的棋盘格图像显示器； 2 、分别给与左、右和双眼刺激的LED闪光器； 3 、棋盘格图像在全场4×3格至128×96格范围内以2×2倍率分档选择； 4、 LED闪光器照度：20Lux～55Lux（10cm距离，直射）。 （五）软件功能要求 - 神经电图：运动传导、感觉传导、运动位移、感觉位移、传导速度分布、 F-波、H-反射、重复电刺激、运单数目、瞬目反射、皮肤反应、心脏副交感、准备电位、多点MUNE、多道运动、面运动传导、小纤维感觉、运动实验、兴奋实验、易化实验、自定义。 - 肌电图：静息单位电位、运动单位电位、干扰相、同步电位、单纤维、巨肌电图、皮层静息期、运单指数（MUNIX） - 诱发电位： 1.体感诱发电位：上肢诱发电位、下肢诱发电位、三叉诱发电位、脊髓诱发电位、阴部体感诱发、长潜体感诱发、中潜体感诱发、多道体感诱发、坐骨海绵体反射、球海绵体反射、三叉神经颈反射、心电触发体感诱发电位、运动-皮层关联电位、自定义体感。 2.听觉诱发电位：脑干听觉、脑干听阈、40HZ稳态听觉、长潜听觉、中潜听觉、耳蜗电图、微音电位、高刺激率脑干听觉、颅顶慢反应、自定义。 3.视觉诱发电位：模式反转、LED闪光、长潜、中潜、自定义。 ★4.前庭诱发电位：ACS-cVEMP、BCV-cVEMP、GVS-cVEMP、ACS-oVEMP、BCV-oVEMP、GVS-oVEMP、ACS-mVEMP、BCV-mVEMP、GVS-mVEMP。 5.运动诱发电位（电刺激、可连接磁刺激）：上肢运动、下肢运动、运动阈值、对冲实验、三冲实验、SAI短潜伏期传入抑制。 - 1.4表面肌电：静息放松、肌张力评估、功能太A、功能太B、自定义 - 1.5事件相关电位：听觉 P300、视觉 P300、三重P300、听觉 P50 、视觉N400、伴随负电位、失匹配负波 - ★震颤分析 三、配置要求及服务 1、系统工作站：具有处理软件功能；中央处理器：工控主机，主频≥1.7GHz处理器内存：≥2G、硬盘：≥320G、标准接口、显示器：≥21”液晶，打印机：黑白激光； 2、配稳压隔离电源。 3、免费质保期：3年，终生维修；保修期外收取零配件费，不收维修费； 4、接到用户维修通知后， 4小时内作出相应，并在24小时内派员到达用户现场实施维修； 5、配置UPS电源可工作≥30分钟； 6、负责与医院信息系统连接。 四、整体要求 1、产品具备低噪声、高抗干扰能力的一体化台式系统和专用工控机，设置听觉、视觉和电刺激模块和接口；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目； 2、厂家应确保消耗品及维修备件八年内长期供应； | 1 |  |
| 2 | 脑电图仪 | 一、脑电主机系统： 1.采样率：1000次/秒。 通道数：20导。 共模抑制比：≥110dB 。 2.数据传输，脑电主机供电都是通过一条USB线完成，无需外加电源或加干电池。 3.典型病例可制作浏览光盘，方便医生进行学术交流，也可用U盘拷贝 4.可编辑报告形式：脑电图、脑电地形图、病人视频图像可任意组合。 ★5. LED闪光刺激器：频率范围：1Hz-50Hz，控制方式：手动、软件编程、脚踏多种模式可选（单闪、递增、递减） 6.产品功能强大：集脑电图、脑电地形图、脑电监护于一体 7.绝缘方式：双重绝缘、4000V隔离 8.各种诱发试验（眼睁、闭眼、闪光刺激、过度换气等，并可自行设置名称及颜色。） 9.超前记录：带有记忆的采样模式，可保存按键前10秒的数据。 10.精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均速度、波形个数。 11.新型电子频率标尺：代替普通脑电图尺，帮助测量脑电图频率，3-30Hz可调 12.脑电波单点测量：选择任意一时刻，系统显示在该点的单点测量数据（测频率和波幅绝对值） 13.单导放大脑电波：可换导、调整增益、纸速，用不同颜色标识所选EEG片段，对其进行测连分析。 14.增益可调：1μv/mm, 2μv/mm ,3μv/mm, 5μv/mm,7μv/mm, 10μv/mm,15μv/mm,20μv/mm,30μv/mm, 50μv/mm,75μv/mm ,100μv/mm, 150μv/mm ,200μv/mm.随意可选 15.阻抗检测功能，即通过放大器外壳中的指示灯或软件图形界面直观显示各通道的接触状态 16.压缩谱阵图和异常波检测 17.产品通过ISO13485质量认证 二，动态脑电记录盒： （1）体积小、重量轻:体积不超过：（93×63×25）mm, 重量不超过150g.(裸机重量）。 ★（2）阻抗测试显示功能，便于操作者随时了解电极放置情况。 （3）采用最大容量SD卡（≥16G）存储，无压缩记录超过48小时的完整EEG数据。 （4）大屏幕图形液晶显示器，中/英菜单，实时显示信号波形，便于调整记录盒参数，并使得电极和传感器安装更直观可靠。 （5）优化设计的高性能EEG放大电路，保证高共模抑制比和高输入阻抗，高采样率和高采样精度以及低噪声。 （6） 除16导脑电外，需配置2导扩展信号（1导心电，1导肌电） ★（7） 采用特殊材质的导联线及银镀金电极，极具抗牵拉及韧性，并可逐根替换。 实时时钟显示（年、月、日、时、分、秒）。 （9） 高频滤波：15、30、45、60、120Hz （10）时间常数：0.03、0.1、0.3s （11）工频陷波：50 Hz /60 Hz （12）共模抑制比：≥110dB。 （13）实时显示电池电量，实时显示采集进度。 （14）使用2节5号（AA型）电池即可保证超过48小时的记录时间。为保证使用安全性，拒绝锂电充电供电。 （15）数据可转换为EDF（欧洲数据格式），便于学术交流，数据共享和使用第三方分析软件 (16）异常波检测、脑地形图功能、直方图功能、时域地形图、频域数值分析、数值可保持Excel格式、及FFT数值、（能量值、通道内各频段百分比）。 ★ (17) 病例可备份到U盘和光盘及移动硬盘在任意不安装脑电软件PC电脑浏览分析病例。 ★（18）记忆功能：病例在当前时间关闭，下次打开该病例在当前时间显示。 三，配置： 1 高配置品牌主机（商用） 1套 2 19液晶显示器 1套 3 高档专用仪器车 1台 4 彩色喷墨打印机 1套 5 脑电放大器 1套 6 闪光刺激器 1套 7 电极线 1套 8 电极帽 1套 9 脑电记录盒 1套 10 读卡器 1个 11 SD卡 2块 12 加密狗 1个 13 程序文件光盘 1张 14背包 1套 15视频系统 1套 16配置UPS电源可工作≥30分钟 17负责与医院信息系统连接 | 1 |  |

包7：门诊楼、外科楼弱电改造项目技术参数

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 86底盒 | 配合信息面板一起使用，应用于工作区 产品特性 标准86型底盒 安装方便，坚固耐用 颜色：瓷白色 材料：ABS | 1300 | 个 | 明装86型PVC底盒（优质） |
| 2 | 网络模块 | 产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2.1； 产品性能：六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； 电气特性：绝缘电阻：＞500MΩ； 耐高电压：＞1,000V； 额定电流：≤1.5Amps； 直流电阻≤：0.1Ω； 接触电阻：≤20mΩ。 产品用途：应用于ISDN、ATM622Mb/2.4Gb、1000Mbps以太网等的工作区终端连接及快捷式配线架连接。 提供第三方链路检查报告，所投产品必须有原厂针对此项目所提供项目授权书及售后服务承诺函及提供20产品年质量保证书 | 1300 | 个 | 六类非屏蔽RJ45模块 |
| 3 | 网络面板（单/双口） | 86型平面型单/双口面板 符合JB/T 8593标准和要求，兼容标准86底盒 产品表面模刻厂家logo，易于识别和品质追溯 面板采用3层隐藏式结构，螺钉不外露 模块化快拆设计，支持免拆螺钉快速拆卸 自锁式弹性防尘门，避免异物进入 高弹性系数、高冲击强度ABS+PC材料，经久耐用 尺寸：86*86mm 工作温度：-10~60℃ 环保原材料，产品符合REACH和RoHS要求 产品性能：采用高品质PC材料制造，具有标签框及语音数据表示符，可供用户识别语音、数据等不同用途；三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便，表面隐藏螺钉孔，美观大方,各孔均配有专门的防尘门。 产品用途：用于工作区布线子系统端口。 | 1300 | 个 | 单口/双口按 实际施工现场走 |
| 4 | 网线 | 物理参数： 导体：无氧铜；线径：0.57；绝缘材料：高密度聚乙烯-HDPE，绝缘直径：0.95±0.05 mm；线缆外径：5.5±0.4 mm；护套材料：聚氯乙烯-PVC； 优化设计的高速线缆节距技术、高速线缆生产工艺； 提供福洛克测试相关报告，并提供详细证明文件。 产品符合 REACH 和 RoHS 要求； 线缆长度：每盘标准为305米，整体采用木托打包，方便货运发货，减少货物损坏； 工作温度： -20℃～ 60℃ 护套颜色：浅蓝色 电气参数 传输速度：69% 电容：≤ 5.6 nf/100m 直流电阻：≤ 9.5Ω/100m 直流电阻不平衡：≤ 5% 产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，要求提供报告复印件；提供原厂授权函；可提供原厂工程师现场督导服务 | 270 | 箱 | 六类网线 |
| 5 | 楼层机柜 | 24U标准化机柜 产品符合标准《YD/T 2319 数据设备用网络机柜》要求 模块化结构设计，安装快速、灵活 弹压式门锁设计，使用简单、方便、高效 标准19″设计，兼容任何19″配线架、理线架 前单开后双开金属网孔门，优质冷轧钢板，经久耐用 脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，提高防潮能力 金属部分：SPCC 优质冷轧钢板/耐指纹镀锌铝锌钢板 支架厚度：2.0mm 工作温度：-10~60℃ 环保原材料，产品符合REACH和RoHS要求 机柜承重≥1000kg，静载72小时，机柜无损坏、无变形；提供第三方测试报告，产品型号与报告中型号一致 产品特点 •标准《YD/T 2319 数据设备用网络机柜》 •完全透明钢化玻璃前门，玻璃丝印网纹，门边条带六角透气孔，高密度平板后门，机械防护，外部观察机器运行状态等问题 •顶部前后，底部前中后5处可关闭走线通道，进行位置灵活 •快开侧板，开启方便灵活 •带侧板并柜连接，保障设备独立安全工作 •角规镀锌，主要部件预置接地铜柱，可快速形成机柜接地系统 •风扇单元从机柜顶部安装，后期操作维护方便 •可方便安装竖向PDU电源分配单元和走线板，800宽机柜可加装200MM深超大容量带盖金属线槽 •可方便安装底座，脚轮，支脚 •加宽托盘设计，兼容所有主流服务器安装 •配件通用齐全 防护等级：IP20 主要材料： SPCC优质冷轧钢板/耐指纹镀锌铝锌钢板 材料厚度：角规2.0mm，框架1.2mm，其他1.2mm 承重：带脚轮承重600kg,落地静态承重800kg 表面处理：脱脂，清洗，陶化，钝化，静电喷塑 | 20 | 台 | 24U楼层弱电井机柜（带PDU） |
| 6 | 配线架 | 产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2； 产品性能：传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 产品用途：产品适用于10/100/1000 BASE-TX 快速以太网、ATM155Mbps/622Mbps等非屏蔽六类系统设备与布线子系统的配线连接或集中点的互配端接。 提供第三方链路检查报告，所投产品必须有原厂针对此项目所提供项目授权书及售后服务承诺函及提供20产品质量保证书。 | 65 | 个 | 24口六类配线架 |
| 7 | 光纤配线架 | 符合YD/T778标准要求 光纤配线架用于光纤链路，考虑到今后维护和扩容时的材料采购，要求采用双芯LC或单芯SC、ST、MTRJ模块。并在光纤配线架上打标签方便后期维护。 标准19″设计，兼容任何19″机柜/机架 抽拉式结构设计，易于施工维护 自带24芯LC适配器模组，使用方便快捷 高容量模块化结构设计，1U最大支持96芯（LC） 工作温度：-10~60℃ 环保原材料，产品符合REACH和RoHS要求 光学性能符合ISO/IEC 11801-1标准要求，提供第三方测试报告，产品型号与报告中型号一致 产品性能：19英寸机架标准安装；适用于与SC/ST/双联LC/FC等适配器的端接；采用前置面板，保护光纤跳线的连接；表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；采用大熔纤盘，确保其弯曲半径≥40mm；4个进缆孔； 所投产品必须有原厂针对此项目所提供项目授权书及售后服务承诺函及提供20产品年质量保证书；光学性能符合ISO/IEC 11801-1标准要求，提供第三方测试报告，产品型号与报告中型号一致。 | 40 | 个 | 12芯 |
| 8 | 单模光纤跳线 | 产品标准：EIA/TIA-568-B、YD/T1272、YD/T 987-1998、YD/T 926.3-2009 产品性能：陶瓷插芯，插拔式锁紧，活动连接；适用于SC,FC型适配器；插入损耗：单模：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB；环境性能：温度范围：-40℃～+80℃；插拔寿命：≥1000次。 提供第三方链路检查报告，所投产品必须有原厂针对此项目所提供项目授权书及售后服务承诺函及提供20产品年质量保证书 | 240 | 对 | 电信级单模双芯LC-FC,3米 |
|  |  |  |  |  | 电信级单模双芯LC-LC,3米 |
| 9 | 网络理线架 | 符合标准IEC60297-3-100、GB/T 3047.8、YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2标准要求 标准19″设计，兼容标准19″机柜/机架 铝合金型材、优良机械耐久性能 上下对称式琴键式设计，方便上下理线表面处理：静电喷涂，美观大方 12/24槽可选，适应不同的配置需求 工作温度：-10~60℃ 环保原材料，产品符合REACH和RoHS要求 产品性能：标准1U19"机架安装 ；采用优质铝合金材料，重量轻；拉丝工艺，表面电喷处理；12/24槽可选，7CM深，提供更大线缆管理空间；盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 。 产品用途：适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆容纳和管理，使布线更加方便美观 ； 提供第三方链路检查报告，所投产品必须有原厂针对此项目所提供项目授权书及售后服务承诺函及提供20产品年质量保证书 | 65 | 个 | 金属理线架 |
| 10 | 水晶头 | 产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2.1； RJ45标准接口 产品性能：镀金纯铜芯片，抗氧化不生锈，传输带宽≥250MHz，满足千兆数据传输，接点镀金厚度为50μ(inch)，插入拔出次数>2000次，环保PC材质耐腐蚀、韧性强，保证端接颜色及导线可视。水晶头弹片需经过强化处理，180°弯折不易断裂经久耐用。 产品用途：用于与线缆作端接，实现数据设备与模块间的连接。 提供福禄克测试检测报告，所投产品必须有原厂针对此项目所提供项目授权书及售后服务承诺函及提供20产品年质量保证书 | 28 | 盒 | 超六类（一盒100个） |
| 11 | 成品跳线 | 产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2.1；(型号：TF-RI45-CAT6) 产品性能：传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，导体直径23AWG，铜导体由7根细铜丝组成，非屏蔽RJ45水晶头，采用十字骨架，整体注塑工艺；接点镀金厚度为50μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次，外护套为灰色PVC材料，多种颜色可选。 产品用途：适用于设备、配线架多用户模块等间的快速连接； 可提供第三方链路检查报告，所投产品必须有原厂针对此项目所提供项目授权书及售后服务承诺函及提供20产品年质量保证书 | 1300 | 根 | 配线架至交换机，六类1米 |
| 12 | 24芯光缆 | OS2单模万兆光缆电信级，单模，24芯 光缆必须获得中国国家权威机构出具的光性能、物理性能合格认证，并提供详细证明文件；并提供光缆UL认证 符合YD/T 1258.4、IEC 60794-2-20标准要求 单芯紧套结构，利于纤芯的保护 芳纶加强元件、优良的抗拉性能 纤芯规格：9/125um 衰 减：≤0.40(dB/km，@1310nm) ≤0.30dB(dB/km，@1550nm) 护套材料：LSZH（IEC 60332-1） 短期拉伸力：660N（≤12芯）、1320N（＞12芯） 长期拉伸力：200N（≤12芯）、400N（＞12芯） 动态弯曲半径：≥20 OD 静态弯曲半径：≥10 OD 工作温度：-20~60℃ 环保原材料，产品符合REACH和RoHS要求 光纤系统技术指标： 测试波长：1310nm或1383nm或1550nm或1625nm； 建筑群主干子系统光纤链路连接(万兆)： 信号衰减 ≤0.36dB （1000m，波长1310nm） 信号衰减 ≤0.35dB （1000m，波长1383nm） 信号衰减 ≤0.22dB （1000m，波长1550nm） 信号衰减 ≤0.30dB （1000m，波长1625nm） 1、单模光纤为G652.D标准光纤； 2、所选单模光纤工作窗口扩大到1260-1625nm全波段，能全面优化1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，所选光纤采用PCVD工艺制造。 3、单模光纤光学特性：衰(+20℃)@1310nm ≤0.35dB/km； @1550nm ≤0.22dB/km；多模光纤光学特性：标准50 µm [ @ 850 nm≤ 2.3 dB/km、@ 1300 nm≤ 0.55 dB/km]；标准62.5 µm [ @ 850 nm≤ 2.7 dB/km、@ 1300 nm≤ 0.6 dB/km] 4、所选光缆产品型号适合管道、架空，所选光缆结构具有良好的防水性能，防水措施材料有：金属中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、双面涂塑钢带（PSP）抗透潮 5、所选光缆产品品牌为国际知名品牌或是国内一线具备规模化制棒-拉丝-成缆一条龙生产能力、即所选光缆品牌产品中所含光纤为光缆厂商原厂品牌,所选光纤与光缆为同一生产商制造，并出具证明文件； 6、光纤品牌生产厂商为中国光通信市场最具品牌竞争力企业10强企业，提供CNAS认可证书的复印件，并加盖公章； 7、为保证所选光缆品牌材料质量合格达标，所选产品品牌必须具备及符合ISO9001认证、ISO14001认证、SA8000认证、IOS27001认证，提供原厂商加盖公章的证书复印件。 | 1000 | 米 | 室外楼宇单模无卤 |
| 13 | 12芯光缆 | OS2单模万兆光缆电信级，单模，12芯 光缆必须获得中国国家权威机构出具的光性能、物理性能合格认证，并提供详细证明文件；并提供光缆UL认证 符合YD/T 1258.4、IEC 60794-2-20标准要求 单芯紧套结构，利于纤芯的保护 芳纶加强元件、优良的抗拉性能 纤芯规格：9/125um 衰 减：≤0.40(dB/km，@1310nm) ≤0.30dB(dB/km，@1550nm) 护套材料：LSZH（IEC 60332-1） 短期拉伸力：660N（≤12芯）、1320N（＞12芯） 长期拉伸力：200N（≤12芯）、400N（＞12芯） 动态弯曲半径：≥20 OD 静态弯曲半径：≥10 OD 工作温度：-20~60℃ 环保原材料，产品符合REACH和RoHS要求 光纤系统技术指标： 测试波长：1310nm或1383nm或1550nm或1625nm； 垂直主干子系统光纤链路连接(万兆)： 信号衰减 ≤0.36dB （1000m，波长1310nm） 信号衰减 ≤0.35dB （1000m，波长1383nm） 信号衰减 ≤0.22dB （1000m，波长1550nm） 信号衰减 ≤0.30dB （1000m，波长1625nm） 1、单模光纤为G652.D标准光纤； 2、所选单模光纤工作窗口扩大到1260-1625nm全波段，能全面优化1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，所选光纤采用PCVD工艺制造。 3、单模光纤光学特性：衰(+20℃)@1310nm ≤0.35dB/km； @1550nm ≤0.22dB/km；多模光纤光学特性：标准50 µm [ @ 850 nm≤ 2.3 dB/km、@ 1300 nm≤ 0.55 dB/km]；标准62.5 µm [ @ 850 nm≤ 2.7 dB/km、@ 1300 nm≤ 0.6 dB/km] 4、所选光缆产品型号适合管道、架空，所选光缆结构具有良好的防水性能，防水措施材料有：金属中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、双面涂塑钢带（PSP）抗透潮 5、所选光缆产品品牌为国际知名品牌或是国内一线具备规模化制棒-拉丝-成缆一条龙生产能力、即所选光缆品牌产品中所含光纤为光缆厂商原厂品牌,所选光纤与光缆为同一生产商制造，并出具证明文件； 6、光纤品牌生产厂商为中国光通信市场最具品牌竞争力企业10强企业，提供CNAS认可证书的复印件，并加盖公章； 7、为保证所选光缆品牌材料质量合格达标，所选产品品牌必须具备及符合ISO9001认证、ISO14001认证、SA8000认证、IOS27001认证，提供原厂商加盖公章的证书复印件。 需对检验科、放射科、核磁室单独进行光纤入科。 | 800 | 米 | 室内楼层单模无卤 |
| 14 | PVC线槽 | 入户明装线槽 | 7500 | 米 |  |
| 15 | 综合布线施工费 | 布线施工费、测试费、运费等 | 1 | 项 |  |
| 二、桥架安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂直桥架 | 主要技术要求：电缆桥架及其附件所用的钢板应采用冷轧钢板，电缆桥架规格为150*200mm；厚度为1.5mm；应根据使用条件选择，必须具有符合国家标准或部颁标准的材质证明和 出厂合格证。材质应符合GB/T700中Q235钢并符合GB/T11253中的有关规定。防火桥架材 质采用热镀锌板喷防火涂料,板厚要求与普通桥架相同，执行标准GB/T2423.17-2008。 所有标准件的型号、技术参数、性能指标应符合工程设计要求，并有出厂合格证。桥架与线槽间软管连接。 | 160 | 米 |  |
| 2 | 水平桥架 | 主要技术要求：电缆桥架及其附件所用的钢板应采用冷轧钢板，电缆桥架规格为150*200mm；厚度为1.2mm；必须具有符合国家标准或部颁标准的材质证明和出厂合格证。材质应符合GB/T700中Q235钢并符合GB/T11253中的有关规定。防火桥架材 质采用热镀锌板喷防火涂料,板厚要求与普通桥架相同，执行标准Q/JG005-2013。 所有标准件的型号、技术参数、性能指标应符合工程设计要求，并有出厂合格证。桥架与线槽间软管连接。 | 1400 | 米 |  |
| 3 | 托臂安装支架（200） | 支架与桥架所用钢材应平直，无显著扭曲。无卷边、毛刺；钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形，焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口，焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷；支架与桥架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与桥架应与建筑物的坡度、角度一致；支架与桥架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm； 严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位；固定支点间距一般不应大于1.5～2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点；严禁用木砖固定支架与桥架。 | 430 | 个 |  |
| 4 | 光缆熔接 | 完成门诊大楼、外科大楼、内科楼的光缆熔接工作； 施工中光缆的外护层（套）不得有破损，接头处应密封良好。光缆的最小容许弯曲半径，单条光缆不应小于其外径的20倍，光纤在接头部位一般有0.6至1m的余留长度，弯曲半径不小于40mm，光缆的接续人员必须经培训并取得合格证后方可上岗，光缆尾纤的特性和长度应符合设计要求，光纤活动连接器应具有良好的重复性和互换性km；在1310mm波长上，衰减平均值应小于等于0.36dB/km，衰减最大值应小于等于0.4dB/km；在1550mm波长上,衰减平均值应小于等于0.22dB/km,衰减最大值应小于等于0.25dB/km;光纤接续时,其双向平均接头损耗不得大于0.08dB。 |  |  |  |
| 5 | 弱电井百叶窗安装 | 弱电井木门上安装百叶窗，保证井内热气能够排出 | 20 | 套 |  |
| 6 | 辅材 | 国标 | 1 | 批 |  |
| 7 | 其它 | 桥架安装固定、包含吊顶拆卸、桥架内废线拆除、二次安装恢复，墙面打孔 90个工作日 |  |  |  |
|  | 弱电井防尘处理 | 拆除弱电井吊顶、隔墙通风开孔、垃圾清运 | 20 | 间 |  |