公开招标文件

采购项目编号：青海诚鑫公招（货物）2022-017

采购项目名称：省特殊病残强制隔离戒毒所基础医疗设备采购项目

采购人：青海省戒毒管理局

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

2022年06月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13. 电子投标文件上传	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	23

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	39

目录	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书	42

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

（12）开标一览表（报价表）	52

（13）分项报价表	53

（14）技术规格响应表	54

（15）投标产品相关资料	55

（16）投标人的类似业绩证明材料	56

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	62

（二）项目概况及技术参数	1

第一部分  投标邀请

青海诚鑫招标有限公司受青海省戒毒管理局委托，拟对省特殊病残强制隔离戒毒所基础医疗设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海诚鑫公招（货物）2022-017 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 省特殊病残强制隔离戒毒所基础医疗设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 616.72万元； |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条及政府采购法实施条例第17条的规定； 2、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、 其他资质条件：本次采购要求供应商为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证；供应商为代理商的，须提供有效的医疗器械经营许可证及所投产品的医疗器械注册证。 |
| 公告发布时间 | 2022年6月29日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年6月30日至7月7日24时止 |
| 获取招标文件方式 | 《青海政府采购网》免费下载招标文件。具体流程请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云400-881-7190。（提示：请潜在供应商获取文件前务必在青海政采云平台完成注册等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 提交投标文件截止时间 | 2022年7月20日上午9时30分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn）加密上传投标文件 如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃投标。 开标地点：青海省西宁市城西区文景街14号青海诚鑫招标有限公司 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海省戒毒管理局 联系人：王老师 联系电话：0971-8217596 联系地址：青海省西宁市城东区八一东路62号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海诚鑫招标有限公司 联系人：陈臻、蔡成斌 联系电话：0971-6140989 联系地址：青海省西宁市城西区文景街14号 |
| 代理机构开户行 | 青海银行海湖新区支行 |
| 收款人 | 青海诚鑫招标有限公司 |
| 银行账号 | 400069945805035（保证金账号） 400069945805017（中标服务费专用账号） |
| 其他事项 | 本项目招标公告将在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》及《青海诚鑫招标有限公司》/www.qhcxzb.com同时发布。 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日 - 本次项目招标采用线上进行，投标人无需到现场开标；如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃投标。线上电子投标文件必须在投标文件提交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA数字证书等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：400-881-7190； 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198； 4、注：投标人务必在2022年7月20日上午9：20时之前进入电子开标系统完成电子签到，如投标文件无法解密或解密不成功的视为放弃投标。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971—3660354 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内在政采云平台系统中向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在系统中收到质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评标专家就有关问题需要向投标人进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，投标人接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评标专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、设备调试费、培训费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金:120000.00元（大写：壹拾贰万元整）

收款单位：青海诚鑫招标有限公司

开 户 行：青海银行海湖新区支行

银行账号：400069945805035

交纳时间：2022年7月20日09时30分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件

- 投标函

- 法定代表人（非法人组织负责人）证明书

- 法定代表人（非法人组织负责人）授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人应在提交投标文件截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190。

12.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13. 电子投标文件上传

13.1电子投标文件，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间在政采云系统中组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1（1）-（10）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.1（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照评审得分相同的，由评标委员会按照以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先；技术得分也相等的，由采购人自行确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 30分 | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重 （3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （残疾人福利性单位属于监狱企业、小型、微型企业的，不重复享受政策。） |
| 2 | 履约能力 3分 | 类似业绩情况（3分）：提供2019年1月1日至今投标人类似业绩证明材料,每提供1项得1分,满分3分；不提供不得分。（须提供合同复印件并加盖公章） |
| 3 | 技术水平 41分 | （1）技术参数（40分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣3分，带★项为主要参数，每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 （2）节能和环保（1分）：所投产品为节能产品得0.5分；所投产品为环保产品得0.5分；不提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 4 | 投标产品的可实施性6分 | 投标产品的可实施性（6分）：所投设备的技术支持能力强、安装调试技术指导完整详尽可行性强，产品取得国家相关部门的认可，备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈，提供质量保证，产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好且满足或优于招标文件要求的得6分；所投设备的技术支持能力强、安装调试技术指导完整详尽可行性强，产品取得国家相关部门的认可，备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈，提供质量保证的得3分；所投设备的技术支持能力强、安装调试技术指导完整详尽可行性强的得1分；不提供不得分。 |
| 5 | 项目方案、技术实施方案10分 | 项目管理及实施方案（10分）：针对本项目的设备供货、运输、产品安装调试以及售后服务中应包含的人员培训、定期回访、设备检修等服务环节设置了项目管理机构，并且对所投产品的定期维护、易损件更换以及软硬件升级有着详细的计划措施，能够结合项目特点制定实施方案。能够结合项目特点制定实施方案得10分。针对本项目的设备供货、运输、产品安装调试,设置了项目管理机构以及软硬件升级有着详细的计划措施，能够结合项目特点制定实施方案得6分。针对本项目作出计划措施，制定实施方案得3分；不提供不得分。 |
| 6 | 售后服务(10分) | 售后服务计划、措施及服务承诺（10分）：根据投标人及投标人所投产品的生产厂家提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务，如果主机发生故障，具备备份机器提供给用户使用等综合评定等，方案内容合理、准确、详尽、完善得10分。根据投标人及投标人所投产品的生产厂家提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务，如果主机发生故障，具备备份机器提供给用户使用等综合评定等，方案内容合理、准确得6分。根据投标人及投标人所投产品的生产厂家提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务，如果主机发生故障，具备备份机器提供给用户使用等综合评定等，方案内容合理得3分；不提供不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

26.3 收费金额：82008.00元

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚鑫公招（货物）2022-017

采购项目名称：省特殊病残强制隔离戒毒所基础医疗设备采购项目

采购合同编号：QHCX-2022-017

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年  月  日省特殊病残强制隔离戒毒所基础医疗设备采购项目（青海诚鑫公招（货物）2022-017）的招标文件要求和青海诚鑫招标有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.中标通知书。

二、合同标的及金额                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、设备调试费、培训费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货期限：签订合同后3个月内交付；交货地点：甲方指定地点。

2.乙方提供货物、软硬件功能不符合招投标文件和本合同规定，甲方有权拒绝接收。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方应按照招投标文件，逐一检查所交设备是否达到规格要求。

5.甲方应当在安装、调试完后22个工作日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

6.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

7.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

8.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲乙双方签订合同后5个工作日内，乙方向甲方支付10%履约保证金，甲方在收到乙方履约保证金后5个工作日内向乙方付款40%，全部设备到货后甲方向乙方支付40%，安装调试合格后甲方向乙方支付20%。

乙方向甲方提交履约保证金计（大写）      元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满  两 （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

乙方未能按合同约定履行其质量保修义务，甲方有权委托第三方进行，所需费用从履约保证金中扣除，不足另补。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方通知后的 10 个工作日内更换；更换不及时的，每逾期一日，按未交货物货款的3‰承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，视为质量不合格，按本条第一款执行。

4.甲方无故延期接收货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在14天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生后的三个工作日内向对方提交不可抗力的证明材料。

八、知识产权：按合同通用条款执行。

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向西宁仲裁委员会申请仲裁。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，甲方执   份，乙方执  份。八份合同具有同等法律效力，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

负责人

经办人：

合同备案时间：2022年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

青海省政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）证明书……………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）授权书……………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购人或者采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书

法定代表人（非法人组织负责人）证明书

致：青海诚鑫招标有限公司

法定代表人（非法人组织负责人）姓名现任我单位职务，为法定代表人（非法人组织的负责人），特此证明。

法定代表人（非法人组织的负责人）基本情况：

性别：年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

（3）法定代表人（非法人组织负责人）授权书

法定代表人（非法人组织负责人）授权书

致：青海诚鑫招标有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

法定代表人（非法人组织负责人）姓名   特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

职务：

授权人（法定代表人或非法人组织的负责人）签字：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）                                         年   月   日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方2022年  月  日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或（2020或2021年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内任意2个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，供应商需具备履行合同的设备或专业技术能力，并提供承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人或者采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、设备调试费、培训费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2019年1月1日至今的类似业绩证明材料。须提供合同复印件并加盖公章。

附件17：享受政府采购政策优惠的证明资料

- 节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

2.中小企业声明函（货物）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

4.监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时或者供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：自合同签订之日起3个月内完成交付

3.2.交货地点：由甲方指定地点。

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.质量保修期：2年

- （二）项目概况及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护性约束床 | 张 | 4 | 平板约束床参数 规格尺寸：≥长2080×宽900×高500mm ≥55公斤 1、床框部分：床框采用≥30*60㎜矩型钢管，截面钢材厚度≥1.0mm；床体焊接质量坚实牢固，整床承载重量：床体静载承重≥260kg。 2、床头床尾：选用优质的201不锈钢圆管，截面钢材厚度≥1.0mm；焊接质量坚实牢固。 3、拉手：束缚带绑扎拉手采用φ8实用圆棒，高度为≥6mm。 4、床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用。 5、四个床脚均加固定金属片，确保可焊接入地面，并保证牢固性 6、输液架：配全不锈钢两节升降输液架，“防脱落”挂钩。 磁控约束带参数 1、磁控约束带：全棉本色自然植物棉花强力纤维织带，无添加任何化学物质，耐拉、耐扯，可承受拉力≥2000N，耐磨性≥2.5万次，有第三方测试报告。 2、软垫：与人体接触部位使用全羊绒保护垫，减轻局部压力与摩擦力行保护性约束，起减压作用避免局部皮肤受损。 3、超强魔术贴：选用超强魔术贴加搭扣设计，双重固定更有保证，可以根据腕部大小调节约束的松紧。 4、专用锁扣：为合金材料，厚≥15MM,直径≥25MM，内置开关，与锁钉卡槽吻合，防爆防裂。 5、专用锁钉：医用304不锈钢材料，圆管高≥40MM,底宽≥25MM，卡槽长度≥2.5MM,与专用的锁扣开关吻合，磁性钥匙打开灵敏，快速安全约束。 6、合金钥匙：强度N40,小斜坡≥D20*5MM钕铁硼上小下大，合金外壳上大下小，紧包裹住钕铁硼形成磁性钥匙，有一小柄易手持使用。黑色塑料锁帽与磁性钥匙紧扣，不松脱有效隔绝磁性钥匙对周围金属物的影响。 |
| 2 | ABS病床带防护、万向轮 | 张 | 32 | 一、规格：长≥2140×宽980×高500mm 二、材质： 1、床架采用优质碳钢矩形型材，床架规格：≥30×70×1.5mm。 2、床头床尾：采用ABS工程塑料注塑成型，表面光滑易清洁。中部装饰面板颜色可选。床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型，安装、拆卸简便。床尾外侧配床头牌。 3、床面采用冷轧钢板条形焊接，板材厚度≥1.2mm。 4、床腿为≥50×50×1.5mm方管制做。 5、摇把：摇把采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。 三、功能配置： 1、手动两摇，背部升降范围≥70°，腿部升降范围≥35°。 2、传动系统：ABS折叠摇把，可推拉折叠设计，可隐藏于床头下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。为保证传动系统的稳定性，拉杆支轴和拉杆采用高强度管材（支轴规格：≥Ø35×3.0mm，拉杆规格：≥Ø32×1.2mm），确保不断裂。 3、护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理，长度≥1450mm。六根304不锈钢平面扁管立柱，立柱规格：≥Φ19×1.2mm，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，折叠轻松。底座采用≥30*30*2.0的钢制管材，长度≥1380mm。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度400mm。护栏安装于大边侧方，并用内六角螺栓紧固，螺栓嵌入护栏底管内，并用装饰帽遮盖，防止螺栓外露，外形美观。 4、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，规格≥φ19×1.0mm，保证永不断裂。床体两侧各有一个钢制引流挂钩。 5、碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。粉末材料为抗菌粉末，具有耐老化、高韧性、耐溶剂，冷脆温度低和抗菌的性能。 6、脚轮：采用直径为≥125mm的高级静音耐磨脚轮，单独制动，通过国际谱尼测试认证。 超级人造胶TPR轮/弹性体车轮，豪华超静音，采用精密轴承，行走轻松，顺畅，耐压耐磨；表面覆盖白色高强度ABS工程塑料包罩，豪华美观，防水，防尘，易清洁。采用内镶封闭式轴承方式转动，不用填注润滑油，有效的降低了噪音，并提高了脚轮整体的流畅度。自带刹车开关，踩踏关闭功能，方便床体移动。固定方式：螺杆固定 7、整床焊接工艺先进，采用焊接机器人进行群组焊接，确保焊接精度。 |
| 3 | 手摇病床 | 张 | 280 | 规格:≥L2150×W980×H500mm 1、床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。 2、床面采用优质冷轧钢带一次压制成型，厚度≥1.2mm，M型设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构，延长病床寿命。床体骨架采用≥40*80*1.5mm,床腿采用≥50*50*1.5mm的成型方管焊接而成.先进的焊接工艺.焊接质量优质.床体坚固.可承载≥240kg;靠背：0-80±5º 3、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。 4、护栏采用折叠式护栏，管材为优质铝合金材料，护栏立柱上下连接件为ABS塑料材质，坚固耐用，使用方便，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。 5、四轮采用125mm豪华静音脚轮，转动灵活，稳定性强，无噪音，方便移动。 6、配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。丝杠采用20mm/40Cr材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。 标准配置 ABS床头一副、不锈钢隐藏式摇把丝杠1套、半棕半棉防水布专用床垫、输液插孔四个、铝合金五档护栏一副 |
| 4 | 急诊抢救床 | 张 | 1 | 一、规格：≥1900 * 800 * 500/800mm 升降行程：300mm 二、参数： 1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，阻燃性高，耐腐蚀，韧性强， 2、四角有把手方便护理急救人员操作。 3、床身由≥30*50厚1.2mm的冷轧钢管制成，先进机器人焊接工艺.，高精度焊接工艺保证焊接质量.床体坚固.可承载≥240kg;（提供焊接机器人原产地证明） 4、床身采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过ROHS检测、重金属检测（提供第三方检测机构出具的检测报告）。 5、起背采用优质气压系统，背部起升≥80°，操作简便，可单手操作； 6、整体升降采用摇杆式设计，升降行程≥300mm，摇把采用双向过盈保护，延长产品使用寿命； 7、平车底座为≥1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型，坚固耐用，稳定性强；（提供1.5mm冷轧钢板材质证明及平车底座实物图） 8、刹车采用先进的中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径不小于φ125mm，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。 9、平车带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。 10、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液； 11、辅助装置：带有厚度3cm牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落，是急诊室、ICU、病房推运病人及当急诊床、ICU床的最佳选择。 基本配置 1、床体 1套 2、床垫 1张 3、护栏 1副 4、输液杆架 1根 5、氧气瓶架 1个 6、脚轮 4个 7、摇把 1套 8、产品说明书 1套 |
| 5 | 药品柜 | 台 | 4 | 1.样式：立式。 2. 总容积≥300L冷藏室容积≥198L，冷冻室容积≥102L。 3.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。 4.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。 5.外门结构：冷藏冷冻室均为发泡门体，数量2扇。 6.内部结构：冷藏室采用2层浸塑网架+1个网框，搁架可调高度，有插卡槽；冷冻室采用3层抽屉。 7.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 8.压缩机：知名品牌压缩机，数量2台。 9.风道设计：冷藏室采用循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。 10.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；上下间室独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。 11.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警（断电后报警至少24小时）、开关门异常报警。报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 12.键盘锁定功能，密码保护功能，防止随意调整运行参数； 13.标配2个暗锁设计，防止开关门异常； 14.传感器故障安全运行模式； 15.双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息； 16.冷藏室和冷冻室，分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温； 17.资格凭证：医疗器械生产许可证；医疗器械产品注册证； |
| 6 | 药架 | 组 | 14 | 1、尺寸：≥1600*600*2000mm,离地30cm,高4层 2、材质：采用优质冷轧钢板制成,表面静电喷塑，层板采用厚度≥0.7mm 板材加工成型。立柱、横梁采用厚度≥1.5mm 板材冲孔成型。层距可任意调节。 3、层数：4 层隔板 |
| 7 | 精神麻药保险柜 | 个 | 1 | （一）整体要求： 1、防爆测试报告、耐火测试报告。（提供证书） 2、可与医院HIS无缝连接，提供标准的数据接口，可接收所需的基础数据信息。 （二）硬件参数要求： 1、由于医院药房对毒麻柜存储空间要求，要求设备外形尺寸：长度≥680mm、宽度≥570mm、高度≥1640mm。设备可存储≥70种药品。柜体采用优质钢板架构，经防腐喷涂处理，柜体采用钣金钢结构，防止意外事故的冲击和碎片可能产生的二次伤害。 2、八层毒麻药品安全抽屉，抽屉独立锁闭功能。 3、抽屉可自动弹出，并有红色指示灯指示。抽屉忘关、未闭合自动报警，抽屉打开30秒以上自动报警。 4、设备配有≥12.1英寸操作触控屏，分辨率：≥1024*768，灰阶响应时间：5ms，屏幕点距：0.264mm，人性化触摸操作软件界面。配备内置条码枪，处方条码扫码取药。 5、设备配备两个高清摄像头，进行全天性多方位监控。一个顶部摄像头负责手部取药的近景拍摄，一个前视摄像头负责人脸及半身拍摄。硬盘存储大小≥4T，视频存储时间要求180天以上。 6、设备配备双人双锁，外壳采用冷轧钢板一体成型，保障用药安全。 7、设备配有指静脉识别器、读卡器，可通过指静脉识别开锁、工卡进行登录。指静脉采集头为EMC采集头。指静脉识别速率≤1秒，指静脉误判率 ≤0.0001%，指静脉拒绝率≤0.01%。 8、设备具备紧急解锁装置，方便紧急用药。 9、设备配备工业级主机，内存4G。 10、设备应配备UPS备用电源，保证系统在没有外界电源的情况下，≥30分钟的正常工作。 11、设备配备触动报警功能。 12、设备底端设置安全滚轮，可按照医院需求移动位置。 （三）软件参数要求： 1、可进行麻精药品存储、名称、批号、效期、基础数量、使用数量、报表统计等信息记录与查询。 2、设备能对抽屉使用情况自动记录。 3、可对每个编号抽屉的药品信息查询：包括药品名称、规格、批号、效期、数量等。 4、管理系统中药品维护做到药品名称、药品规格、生产厂家、药品简拼等各种详细信息维护。 5、数据导入导出：能将系统的配置信息、基础信息、库存信息导出，进行备份，在软件升级及其它需要数据恢复时进行数据导入，导出的数据为独立的文件，可进行备份。 6、可实现柜内毒麻药品的报表统计、数据分析等信息记录，还可进行信息查询。如《麻醉药品使用登记表》、《库存记录表》、《取药记录表》。 7、对使用者设置不同的权限，帮助医院实现有序分级管理，根据用户不同的职责设置相应权限，通过指纹识别、密码验证成功，才能进行存、取药操作等。 8、补药时，界面选择待补充的药品，抽屉可自动弹开，补药完成后在界面增加库存数量。取药时，药品所在抽屉自动弹开，按医嘱取药后减少库存。 9、可实现药品实盘记录，交接班清点，查看所有药品库存状态及流向。 配置清单 1、尺寸：长≥0.68m×宽0.57m×高1.64m 2、储药量：抽屉内部也可做物理隔层6-24个等不同分区 3、硬件配置：≥12.1英寸操作触控电脑1台 两个高清摄像头 1台指静脉识别器+ID卡 1台条码枪 8层安全抽屉 1个UPS备用电源 2个机械锁 触动报警器 |
| 8 | 洗衣机 | 台 | 1 | 主要功能： 1.洗涤 2.高速脱水 3.加热（电热、蒸汽） 4.辅助消毒灭菌 全不锈钢外表，美观大方，耐腐蚀性好。 本机具有洗涤后消毒灭菌功能，保障医院布草不受病菌污染。 电脑智能控制，全自动一键完成洗衣，自动操作，内置多种标准洗衣程序，用户也可根据实际洗涤要求编辑个性化程序，真正地随机应变。 采用高性能变频驱动系统，保证最低转速与最高转速稳定性，无级变速，加速平顺，节能省电。 创新的悬浮减震结构，配合高强度弹簧、阻尼，实现超低震动，无需地基安装，可放置楼层使用。 高强度大轴座，优质耐磨轴承，主轴承高精度同心，大大减少横向震动力矩，经久耐用。 人机工程学设计，大口径不锈钢门，单面冲孔双面抛光不锈钢内胆，方便装卸织物，减少织物的磨损。 加热系统有热水和蒸汽两种可选，大大提高衣物的洁净率。 广泛用于各大医院、养老院、精神病院等医疗系统。 整机提供一年免费保修，终身维护。 主要技术参数： 1.洗涤量h/c≥ 40 2.电机功率 3.0 KW 3.工作电压 380v 4.洗衣转速≥ 36rpm/min 5.脱水速度≥ 780rpm/min 6.外形尺寸≥ 1420×1450×1800mm 7.整机重量 ≥1500kg |
| 9 | 冲洗车 | 台 | 1 | 尺寸：≥500*500*850MM 1.手术清洗车采用优质不锈钢材料，焊接而成，用料实在，外观平整，光滑美观。 2.漏斗形设计，方便操作，易于清洗。 3.不锈钢封闭式推拉设计，有效避免有菌污染，保持卫生干净。 4.搭载质保五年的超静音医用脚轮，邵尔50度的高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，具有超静音效果 |
| 10 | 输液车 | 台 | 6 | 规格：≥625*475*920mm 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱塑钢； 2上部：不锈钢304材质三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃； 3.车身配有一抽屉，高度≥120mm内空：≥424*375*110mm三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 4.车体背后：配有隐藏式伸缩龙门输液架； 5.车体底部置物盆注塑一体成型尺寸：≥500*413*75mm可放入大量的物品。抽屉下部两只旋转式污物桶。 6.车体底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 |
| 11 | 洗胃机 | 台 | 1 | 产品用途： 供临床机构为患者洗胃用。 结构特征： 产品结构主要由控制板、吸泵、吸阀、冲泵、冲阀等部件组成。 工作原理： 采用电磁泵作为冲液和吸液的动力源。 主要技术指标： 1.电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz 2.输入功率：250VA 3.流量：≥2L/min 4.自控冲液量：≥250～350mL/次 5.自控吸液量：≥300～450mL/次 6.熔丝管：T1AL250V，Φ5*20（网电源用） 7.熔丝管：F4AL250V，Φ5*20（变压器用） 8.噪声：≤65dB(A) 9.贮液桶：10L/只，2只一组 10.重量：27kg 11.外形尺寸：≥362*400*850mm 12.本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用 13.工作制：连续运行 14.电器要求：I类设备，BF型应用部分 15.正常工作条件： 环境温度范围：+5℃- +40℃ 16.相对湿度范围：30%-80% 17.大气压力范围：860hPa-1060hPa 18.注意：包装后的洗胃机应贮存在相对湿度≤93%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震。 附件清单 1.电源线 一根 2.吸引软导管（长度1M，7*12） 三根 3.熔丝管（T1AL250V，Φ5*20） 二只 4.熔丝管（F4AL250V，Φ5*20） 二只 5.贮液桶 二只 6.进液过滤器、过滤瓶 各一套 7.一次性胃管包 一套 8.说明说、保修卡、合格证 各一份 |
| 12 | 呼吸机 | 台 | 1 | 1、技术部分： 1.1、先进的涡轮供气系统，提供280L/min的峰流速，在大漏气量的情况下依然能保证流速的稳定，漏气补偿120L/min。 1.2、采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确。 1.3、全中文操作界面，≥12.1寸彩色触摸屏幕，操作和监测一页全览。 2、通气模式： 2.1、常规通气模式：CPAP、S、T、S/T、APCV、CPAV、TVV-T、TVV-ST、TVV-APCV。 3、技术参数： 3.1、吸气压力IPAP:4-40cmH2O 3.2、呼气压力EPAP：4-25cmH2O 3.3、持续气道正压CPAP：4-25cmH2O 3.4、呼吸频率：4-60次/分 3.5、目标潮气量：200 -2000mL 3.6、吸气时间Ti：0.2-4秒 3.7、吸气时间控制窗： Ti Max 0.2-0.4 sec ;Ti Min 0.2- TiMax sec。 3.8、吸气斜率：1-6档可调 3.9、延迟升压时间：0-60分 3.10、吸气及吸气灵敏度：可根据患者不同情况1-6档可调。 4、监测参数： 4.1、同屏监测三道波形：压力波形（Pressure）、流量波形（Flow）、容量波形（Vol），并可进行实时冻结分析。 4.2、呼吸相位指示器：图形显示吸气相位箭头指向肺内的图片，呼气相位箭头指向肺外的图片。 4.3、实时吸气压力（IPAP）、分钟通气量（MV）、潮气量（VT）、吸气比例（I/T）、呼吸频率（RR）、漏气量（Leak）、患者触发百分比（sTrig）、吸气峰压（PIP）、升压剩余时间（RAMP）、潮气量（TVV）。 |
| 12 | 呼吸机 | 台 | 1 | 6、报警参数设置： 6.1、高/低吸气压力报警（HiPress）：1-10 cmH2O 6.2、高/低漏气量报警（HiLeak）：20-100 L/min 6.3、窒息报警（Apnea）：5-60 秒 6.4、低分钟通气量报警（LowMV）：关闭，1-99 L/min 6.5、高呼吸频率报警（HiBPM）：5-90 次/分 6.6、低呼吸频率报警（LowBPM）：1-89 次/分 6.7、高潮气量报警（HiTV）：100-2500 mL 6.8、低潮气量报警（LowTV）：关闭，10-2000 mL 6.9、高/低于目标潮气量报警（HiTVV）：50-1000mL 7、报警监测参数： 氧气供应压力过高、氧气供应压力过低、未供氧气、高吸气压力、低吸气压力、高呼吸频率、低呼吸频率、窒息报警、高漏气量、低漏气量、高潮气量、低潮气量、高于目标潮气量、低于目标潮气量、低分钟通气量、患者连接断开、患者端压力测量管断开、内部电池电量低、最大极限压力、内部电池供电运行、外部DC供电运行、内部电池故障、外部DC供电电压高、外部DC供电电压低、压力传感器故障、接口板与主控板通信异常、电源脱落、电源已恢复。 8、仪器具备中心供氧跟低压氧两种方式，拥有专用接氧口无需转换接头，内置先进控氧模块，氧浓度21%-100 %可调。 9、配置一体化后备电池，断电情况可提供6小时的后备电源，主机可拆卸，方便院内院外转运使用。 10、配置多个网络端口跟专用SD、USB接口，方便后期临床数据的采集与升级。 11、仪器配置移动式专用台车、采用分体式湿化方式。 |
| 13 | 无影灯 | 台 | 1 | 性能要求： 1 产品通过ISO9001、ISO13485认证、ISO14001认证、欧盟CE认证。 2 灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果（提供产品实物照片）。 3 平衡臂系统可无限旋转导电系统。（提供中国权威机构证书证明文件） 4 无影灯中轴旋转装置，具有安全承载设计；无影灯各旋转轴位置，采用新式蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。（提供中国权威机构证书证明文件） 5 消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处不锈钢弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压140°消毒。 6 灯盘回转半径：≥182cm，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。 7 通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。（提供中国权威机构证书证明文件） 参数要求： 1、照度相距1米处（Lux)：160000 2、色温（K）：4300 3、色温可调（Kelvin）：3600-5600 4、演色性指数（CRI）：96 5、红色还原指数（Ra)：96 6、灯头电子光线强度控制：standard 7、调光范围：10—100% 8、术者头部温升（℃）：0.5 9、术野温升（℃）：2 10、有效工作聚焦深度（cm）：60-150 11、总辐射量Ee（W/㎡）：530 12、光能效率(MW/㎡lux)：3.3 13、灯泡类型：LED 14、灯泡平均寿命（h）：≥60000 15、灯泡数量：48LEDS（主灯）+96LEDS（副灯） 16、照明深度L1+L2（cm）：130 17、消耗功率（W）：70 18、高度调整（cm）：118 19、电源输入：100-240VAC,50/60Hz 标准配置： 底座部分 1套 横臂部分 1套 平衡臂部分 1套 灯头体部分 1套 灯头体火炬部分 1套 手柄 1个 保险管 2只 简易维修工具 1套 证书技术资料 1套 |
| 14 | 万能手术床 | 张 | 1 | 1.床台具有腰桥功能，腰桥可上顶12cm，可轻松调节到适合高度，便于手术进行。 2.手术台背部段采用气压棒操作设计，在抢救病人时可快速调整背部角度，操作省力方便。 3.分体式腿板设计，可轻将脚板上下左右移动或装卸。 4.床台升降可通过脚踏机构轻松上升与下降； 5.手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面，提高操作安全性； 6.手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生，并且床垫具有抗静电功能； 7.手术台床垫皮层通过UL94V0防火等级测试，提供检测报告； 8.手术床底座外壳和立柱均采用SUS304不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀,确保永不生锈； 9.手术台内建14″×17″ X光片匣轨道，便于手术时X光的拍片应用； 10.T型底座设计，使手术台具有可靠的稳定性，提供手术医生更大的脚部空间； 11.床身长度：≥2000mm； 12.床身宽度（不含边轨）：≥500mm； 13.床台升降（不含床垫）：水平最低≤650mm，水平最高≥1000mm； 14.纵转（头低脚高/头高脚低）：≥30°/30°； 15.侧转（左/右）：≥25°/25°； 16.背部段（上/下）：≥75°/30°； 17.头部段（上/下）：≥30°/90°； 18.脚部段（上/下/张开）：≥20°/90°/180°； 19.顶腰器行程：≥120mm； 20.最大安全承载重量：≥160kg； |
| 15 | 胃镜主机+胃肠镜各2条分 艾滋和普通检査 | 台 | 1 | （一）图像处理器1台 ※1、具有电子滤光功能，与兼容冷光源的光学滤光结合，实现特殊光成像，提高早癌帅查； 2、具有红蓝伪彩图显示功能； 3、具有平均测光、峰值测光、自动测光三种测光模式； 4、构造强调，可选A/B模式，每种模式三档可调，每档可设置增强级别0至15级； 5、色彩增强0-15级，三档可调； 6、轮廓增强，0-15级，三档可调； 7、具有白平衡自动修正功能； 8、具有色调（红色、蓝色、饱和度）调节功能，≥±8级； 9、具有自动调光功能； 10、具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能； ※11、支持DICOM标准协议，可通过网络传输病历数据。 12、图像亮度调节，具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度； 13、病例管理系统：支持病例管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告以及病历检索； ※14、具有500G存储容量的内置工作站，支持脱离外置工作站情况下的图像和视频存储，支持图像保存和视频录制功能并能回访； 15、USB接口可将视频、病例图像、报告导出至外接USB储存设备； 16、输出信号接口：DVI、SDI、S-VIDEO、CVBS、VGA。 （二）内镜冷光源1台 ※1、照明光源采用两种及以上LED光源合束实现照明设计的新型复合医用冷光源； 2、灯泡平均寿命：连续使用≥10000小时； 3、支持白光和特殊光照明模式； 4、具有手动和自动两种调光模式，调光级别：具有1到19级； 5、色温：5700K~7000K； 6、主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况； 7、气泵流量可调，可设为高、中、低三档； 8、具有透光功能，开启后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出，持续时间6~8秒，可用于对镜体头端部的定位。 |
| 15 | 胃镜主机+胃肠镜各2条分 艾滋和普通检査 | 台 | 1 | （三）电子胃镜（治疗型）1条 1、视场角≥140°； 2. 头端部外径≤9.9mm； 3. 主软管外径≤9.9mm； 4. 景深：3-100mm； 5. 弯曲角度上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°； 6. 钳道孔径≥3.2mm； 7. 工作长度≥1050mm； 8. 全长≤1350mm； 9. 镜体操作部具有4个遥控按钮，功能可进行自行设定； 10. 具有辅助送水功能； 11. 具有镜体信息存储功能。 （四）电子胃镜（检查型）1条 1、视场角≥140°； 2、头端部外径≤9.4mm； 3、主软管外径≤9.4mm； 4、景深3-100mm； 5、弯角：上≥210°、下≥90°、左右≥100°； 6、钳道孔径≥2.8mm； 7、工作长≥1050mm； 8、全长≤1350mm； 9、镜体操作部具有4个遥控按钮，功能可进行自行设定； 10、具有辅助送水功能 11、具有镜体信息存储功能。； （五）电子结肠镜（治疗型）1条 1、视场角≥140°； 2、头端部外径≤12.9mm； |
| 15 | 胃镜主机+胃肠镜各2条分 艾滋和普通检査 | 台 | 1 | 3、主软管外径≤12.9mm； 4、景深3-100mm； 5、弯角：上下≥180°、左右≥160°； ※6、钳道孔径≥4.2mm； 7、工作长度≥1350mm； 8、全长≤1650mm； 9、镜体操作部具有4个遥控按钮，功能可进行自行设定； 10、具有辅助送水功能； 11、具有镜体信息存储功能。 （六）电子结肠镜（检查型）1条 1、采用高分辨率图像传感器呈像； 2、视场角≥140°； 3、头端部外径≤12.8mm； 4、主软管外径≤12.8mm； 5、景深3-100mm； 6、弯角：上下≥180°、左右≥160°； 7、钳道孔径≥3.8mm； 8、工作长≥1300mm； 9、全长≤1600mm； 10、具有全防水侧漏设计装置； （七）医用监视器1台 液晶彩色监视器1台：≥24寸医用级高辨率液晶监视器 （八）专用台车1台 专业设计的内镜专用台车； （九）内镜送水装置1台 1、最大功率≥120VA； 2、电压≤220V ； 3、频率：50Hz； 4、具有供水操作限制功能，单次连续供水操作时长≤30 秒； |
| 15 | 胃镜主机+胃肠镜各2条分 艾滋和普通检査 | 台 | 1 | 5、最大流量≥500ml/min； 6、送水量可调范围：0ml/min～600ml/min； 7、脚踏开关寿命：≥25000次； 8、冲洗系统完全密闭，可直接连接生理盐水瓶，方便快捷； 9、小型轻巧：重量轻、体积小，可直接放置于台车上； 10、工作噪声：≤60dB(A)。 （十）内镜用二氧化碳送气装置1台 1、工作温度:＋5℃～＋40℃； 2、功率：≥60VA； 3、电压：220V； 4、频率：50Hz； 5、输出CO2额定流量：≥0.8L/min； 6、输入额定压力：344 kPa； 7、工作压力范围：100 kPa～600 kPa； 8、 装置具有输入压力监测功能。当输入压力小于100 kPa±5 kPa或大于620 kPa±30 kPa时，装置发出声光提示，并切断气路； 9、装置具有输出压力监测功能，能实时测量并显示装置气体输出接口处的压力，精度为±5 kPa, 10、当流量低于设定值的50％时且输出管路终端的压力超过45 kPa（允许有±5 kPa的偏差）时，自动调低输出直至中断； 11、送气装置重量：≤5kg； 12、送气装置尺寸： 330mm×128mm×155mm（长×宽×高）,不含脚垫。 （十一）高清图文工作站1套 1可根据设备配置的不同，自由选择视频信号，工作站根据视频源的不同自动选择视频制式，支持BNC接口。； 可对视频影像任意调节动态的亮度、对比度、彩度、饱和度。 |
| 15 | 胃镜主机+胃肠镜各2条分 艾滋和普通检査 | 台 | 1 | 3、一个病员拥有对应的动态图片库，该图片库可采集并保存无限幅图片，同时该图片库随新建病员而清空。 4、快速高质量采集动态真彩色图像，医学图像实时高保真采集和录像，图像清晰，具有动态图片库，滚动式回放浏览 ，并支持录像回放采集 。 5、对于医师选定的需要打印的报告影像，支持自动记忆保存的功能。可支持设置无限幅图像的打印，满足医师对打印影像的要求。 6、工作站图像可进行自定义伪彩编码模块，彩色显示方式灵活方便。 7、对采集后的图像可进行测量、亮度、饱和度、对比度、增强、放大、镜像等的调节，在图像任意位置标注文字信息，对图像进行镜像。 8、可输出色彩逼真、图像清晰的图文报告单，且具有多种打印报告模式，支持A4、16开、B5等打印纸的打印，打印的报告图文并茂，打印报告时可通过预览打印，也可直接打印， 9、拥有大容量专家诊断词库和丰富的诊断模版，无须输入汉字就可生成规范化的诊断报告单。医生可按自己的使用频率设定模板的排列顺序 10、动态实时采集图像，支持后台脚踏开关高保真采集图像，图像采集可使用脚踏开关和鼠标。 11、可同时对多个病历进行操作，节约病人就诊时间，可解决医院由于病人多而来不及写报告的问题。 12、病人的资料以网页的形式显示，便于携带，适用于医院、医学院，医师可编辑带图像的文件，进行学术研究和对外交流。 13、快捷的病历查询及统计，通过简单的查询方法，即可对以前做过的病员信息进行查询及统计。方便医院进行考核及评估。同时程序提供图片预览，可满足诊断医师的不同要求。 14、具有软件备份功能，在误操作或系统出现问题时可进行系统恢复。 15、可选择没有打印报告单的病人进行集中打印。 16、具有大格式动态电影回放功能，保存录像文件为AVI大影像格式；支持录像回放、暂停显示；录像及回放过程中支持影像资料的采集。 17、可提供定制病例项操作，满足医院对工作站扩展和延展性的要求 18、具备自定义工具栏功能，可以方便使用者把最常用的操作放在最显著的位置 |
| 16 | 高压水清洗、高压气吹干 设备（胃肠科） | 套 | 1 | 1、清洗槽、洗消台面及干燥台： （1）台面主料为亚克力（PMMA），经数次冷热加工吸塑成型。 （2）面层质薄而坚硬，耐摩擦、耐酸碱，表面光亮平滑，抗菌，易清洗，对工作人员身体无害。 （3）厚度≥5mm，固层由玻璃纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用，防止迸裂，防止台面长期使用变形。 （4）台下柜向内凹150mm设计，既能使人员在操作过程中能充分保证站立时的舒适感，又可避免倾斜式设计柜体储物空间变小的问题。 （5）整个清洗台面前端采用大圆弧造型设计,大圆弧边缘与槽面内侧圆弧距离150mm。 2、功能背板（灯箱）： （1）功能背板采用与清洗台面及槽面相同材料亚克力（PMMA），经数次冷热加工吸塑成型。 （2）面层质薄而坚硬，耐摩擦、耐酸碱，耐腐蚀，表面光亮平滑，抗菌，易清洗，对工作人员身体无害。 （3）整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养、搬迁和功能升级之用。 （4）设备整体总高度：≥ 1780mm。 3、防水柜门：彩晶钢化玻璃+铝合金边框柜门,环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀，无任何有害挥发物质残存。 4、台面支架：彩晶钢化玻璃+铝合金边框柜门,环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀，无任何有害挥发物质残存。 5、槽体尺寸： （1）单方槽：外尺寸：≥660mm*680mm；槽体内尺寸：上面长≥550mm*宽430mm，上对角线长≥660mm,槽内底部长≥510mm*宽400mm,下对角线≥630mm,深≥180mm。 （2）双方槽：双方槽尺寸为≥1320mm*680mm(每方槽内上面长≥550mm*宽430mm，上对角线长≥660mm,槽内底部长≥510mm*宽400mm,下对角线≥630mm,深180mm)。 （3）斜转角方槽：斜转角方槽：外尺寸长≥1260mm*宽680mm转角槽:槽内部上面长≥900mm*宽420mm,槽内底部长≥870mm*宽390mm,深170mm。 （4）单方槽：外尺寸：≥540mm*680mm；槽体内尺寸：上面长≥420mm*宽430mm，上对角线长≥570mm,槽内底部长390mm*宽400mm,下对角线540mm,深180mm。 （5）990单方槽：990单方槽外尺寸：990mm*680mm；槽体内尺寸：上面长870mm*宽430mm，上对角线长930mm,槽内底部长840mm*宽400mm,下对角线890mm,深180mm。 （6）380立槽：380立槽外尺寸：380mm*680mm；槽体内尺寸：槽内上层底部(左右)长120mm*(前后)宽440mm,深50mm;下层深270mm。 |
| 16 | 高压水清洗、高压气吹干 设备（胃肠科） | 套 | 1 | 6、干燥台：干燥台尺寸系列： 660干燥台：长660mm*宽680mm 990干燥台：长990mm*宽680mm 1320干燥台：长1320mm*宽680mm 1650干燥台：长1650mm*宽680mm 转角干燥台：长1260mm*宽680mm 7、照明灯：采用专用防水照明系统，柔和的LED灯，在为操作者提供充足的照明的同时，不会对操作者的眼睛造成疲劳。注：矮灯箱无此配置。 ※8、微电脑控制器： （1）整体的设计简洁明快、不占用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。整个操作立面平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。 （2）一键启动，避免重复操作，一次性完成注液、注气、吸引、计时。独特地触摸控制按键和液晶屏显示，非数码管简易显示，显示更直观，能清晰显示清洗流程、时间等参数。 （3）可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），计时准确。 （4）24V安全电压，保证操作者安全。 9、多功能灌流器： （1）吸引器：直排式吸引器用于吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍直接排入下水道，并可自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染；电压DC24V；电流4.8A；最大流量3.2GPM（12L/min）；最高压力35PSI(0.24MPa)。 （2）专用控制器(豪华款)：严格按国家卫生部最新版颁布的《内镜清洗消毒操作规范》的标准，使用流动水清洗，隐藏式设计，采用国际标准做法；微电脑控制器直接控制，每槽单独控制，按照屏幕提示进行清洗，可根据实际需要设定注流清洗时间。 （3）注气器：用于吹出内镜孔道孔内残留的污物、水、消毒液、酶液等，已达到防止消毒液、酶液稀释，节约消毒液的目的；注气压力可通过灌流气压调节器调节，调节范围：0.1MPa—0.7 MPa（一般设定：0.165 MPa）。 10、酶液注流器： （1）采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。 （2）一键式启动，自动定时停止功能。 （3）多功能，酶液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度。 （4）防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 （5）注流器：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 |
| 16 | 高压水清洗、高压气吹干 设备（胃肠科） | 套 | 1 | 11、浸泡控制系统（新外观）： （1）可自由设定浸泡时间，浸泡完成报警提示。 （2）可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 12、消毒液注流器： （1）采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。 （2）一键式启动，自动定时停止功能。 （3）多功能，消毒液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度。 （4）防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 （5）注流器：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 13、消毒液回收系统： （1）每日清洗消毒结束后，只需按动开关即可将消毒液回收入位于柜体内的密闭回收箱中，防止戊二醛等消毒液的有毒气体挥发。 （2）回收箱容量：≥26L。 14、不锈钢消毒液回收箱：采用优质304材质，连接结构方便，易于更改消毒液及定期清洗内部，采用环型密封垫严实隔绝内腔与空气的连通，防止消毒液气味挥发到空气中。 ※15、消毒液过期报警器：对消毒液进行动态管理，可自由设定消毒液有效期，检测到消毒液过期时，报警提示，只需按动开关即可将过期的消毒液可排入排污管道。 16、消毒液自动加液系统：每日清洗消毒开始时，只需按动开关即可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内，节约时间，减少劳动强度。 ※17、中心气体处理器： （1）采用优质气体处理器，两级过滤，第一级过滤过滤精度5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，能有效的分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的空气。 （2）含压力调节器及压力表，气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。 注：此为选配件，为保护内镜及洗消效果建议配置，如无特殊说明则配置此装置。 18、灌流气压调节器：精确控制注气压力，气压调节范围：0-0.7Mpa，一般设定：0.165 MPa为内镜洗消提供安全的气压，保护内镜。无耗材，免维护。 19、高压水、气枪： （1）采用优质SUS304镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学一次压铸成型,轻巧耐用。 （2）根据内镜孔径设计的专用三用枪头能与常规内镜孔道匹配，自动封闭注水、注气口。可选配8种不同口径、形式枪头，用于各种内镜、器械的清洗。 （3）适用水压、气压：0.2-0.7MPa，流量5-6L/min。 |
| 16 | 高压水清洗、高压气吹干 设备（胃肠科） | 套 | 1 | 20、管路系统： （1）给水管路：全部采用优质PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 （2）排水管路：优质PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 （3）供气管路：采用优质PU管，承压强，寿命长，外径8mm±01mm，内径5mm±01mm，耐压15kg。 （4）下水器：采用全优质SUS304不锈钢材质，特有的机械式结构，方便排水，具有过滤篮能有效地避免了管道堵塞的问题。 21、专用水龙头： （1）全优质SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。 （2）多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。 （3）全304＃优质高压编织供水软管及管件。 22、水处理器：过滤精度：0.01μm；适用水压：0.2~0.4Mpa；适用水温：4℃-45℃；水处理量：1000L/H。 23、内镜烘干机：对内镜外表面进行干燥，风量大、干燥速度快、操作简便等特点。功率：300W～900W 控制：无级可调（连续调节）。 ※24、医用空气压缩机：带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥气体的清洁度。压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。电压：AC220V，50Hz；功率：≤550W；流量(0.4Mpa)：62L/min；最高工作压力：0.8 Mpa；噪音：＜65db。 25、方槽盖：采用透明亚克力（PMMA）材料吸塑成型，避免消毒液气体外散，减少人员刺激。可全方位观看到物品浸泡情况，配304不锈钢把手。 26、快速接头：每槽的每个流程均采用专用接头连接内镜的接口，最大化的为用户节约时间。采用优质快速接头，插取方便、快捷，单手操作就能完成操作。材质坚韧性强、弹性好，摩擦系数低、具有很好的稳定性。 ※27、戊二醛气体解析器： （1）器件选用优质真空泵，消毒液散发出的气体，经由专门的真空泵抽出后分解为，最后将残留物排进下水道，而非将其排入空气中，有效的保护了环境。 （2）气体解析排放系统：主机位于柜体内部的隐藏式设计，减少消毒液在空气中的挥发，同时不占用内镜清洗操作空间，控制按钮位于解析器控制面板上，开关简洁，操作方便。随时分解并通过下水总管或专用排气通道排除槽内挥发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医务人员的健康。意外进入解稀系统的液体自动排放掉，防止系统被损坏。 （3）功率：≤500W,排气量：≥0.8m3/h。 |
| 16 | 高压水清洗、高压气吹干 设备（胃肠科） | 套 | 1 | 28、高压供水器(选配)：在外接水压达不到要求时，对水源进行增压处理，以满足内镜注水的压力要求。电压：DC 24V, 电流：3.5A,出水水压：0.4MPa，功率：84W，流量：5.0L/min（0.3T/h）。 ★29、气源处理器(选配)：对进入空压机的气源进行处理(过滤、杀菌)，保证内镜用气的洁净度。过滤精度大于或等于99%，电压220V,功率40W左右；紫外线灯管自动启动，自动杀菌（操作简单，节能）。 ★30、自动/手动双控水源开关（选配）：设备通电时自动开启水源开关，设备断电时自动断开水源开关；在停电时可通过手动方式开启、关闭水源。 31正常工作条件： 温度：5~40℃ 相对湿度：≤85% 供电电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz 大气压力：70~106KPa 水压：0.2~0.4MPa 32、运输和贮存条件： 环境温度范围：-20~+50℃ 相对湿度范围：30~95%无结露 大气压力范围：70~106KPa 33、输入功率：约2.4KVA 34、工作制：连续运行 |
| 17 | 床垫 | 张 | 370 | 1.尺寸：≥1920*890*60mm,角圆角设计，配合床板，长宽与床相配； 2.布料采用新型防水布，具有液体不渗透表层易擦拭特性，内部填充物为天然海南椰棕片（厚度≥60 mm），椰棕片经高温灭菌和高压成型处理，属于无污染绿色环保产品，具有不变形、不生虫、有弹性，无毒无味、无公害的特点；适于四季使用。床垫配有拉链,便于装卸、清洗。 |
| 18 | 被子 | 床 | 370 | 尺寸：≥150*200cm,重量：≥5斤，填充物：新疆棉花，100%优质棉花。外包面料白色缎条尼成份：50%涤，50%棉。耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 |
| 19 | 褥子 | 床 | 370 | 尺寸：≥90*200cm,重量≥4斤，填充物：新疆棉花，100%优质棉花。外包面料白色缎条尼成份：50%涤，50%棉。耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 |
| 20 | 枕芯 | 个 | 600 | 尺寸：≥70*40，填充物：荞麦壳，约5斤左右，高度8-9厘米。外包面料红色缎条尼成份：50%涤，50%棉。 |
| 21 | 床单 | 套 | 600 | 尺寸：≥160*240，面料淡蓝色缎条尼成份：20%涤，80%棉。（耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好）医院专用面料。 |
| 22 | 被套 | 套 | 600 | 尺寸：≥160*210，面料淡蓝色缎条尼成份：20%涤，80%棉。（耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好）医院专用面料。 |
| 23 | 枕套 | 套 | 1200 | 尺寸：≥75*45，面料淡蓝色缎条尼成份：20%涤，80%棉。（耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好）医院专用面料。 |
| 24 | 病号服 | 套 | 600 | 面料成份：全棉。（医院专用面料，国标） （耐氯漂、耐洗涤、不起球、亲肤舒适、透气性好。） |
| 25 | 床头柜 | 个 | 320 | 规格:≥L480×W480×H780mm 整体采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭，美观大方，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。 2、整体为三层，第一层为餐桌板，第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音，下部是大容积储物柜，内置隔板，方便使用。 3、配置：餐桌、抽屉、单拉门扇，两侧毛巾架及挂勾，方便实用。 |
| 26 | 电子分析天平（十万分之 -） | 台 | 1 | 产品特点： 全自动内校电子天平设计先进而合理，采用新一代电磁式称量传感器，是一种操作方便、读数清晰、称量速度快，稳定性、可靠性高的精密衡量仪器。天平采用微机控制，具有全自动内校、4级防震、去皮、校准、自动故障检测、计数、百分比、单位转换和双向通讯的标准RS232C输出接口等功能。只要启动自动内校功能，即可进行全自动内校，在称量过程中随时可以保持最高的称量精度。 技术要求 1.最大称量(g)：105 2.可读数(mg)：0.01 3.称盘尺寸(mm)：φ90 4.输出接口：双向通讯的RS232C 5.校准方式：全自动内校 |
| 27 | 全自动酶标仪 | 台 | 1 | 1、波长：400-750nm，8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm；选配414、546、578、690nm） 2、测量范围：0.0-4.0（A） 3、检测通道：8通道。 4、测量方式：单波长、双波长、两点法、动力法、多波长、外部计算机控制测量。 5、计算方式：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等。需要提供检测报告证明文件。 6、测试速度：≤96孔/3秒（完成一次96孔板读数）。需要提供检测报告文件。 7、稳定性：≤0.004 8、重复性：≤0.005A 9、显示方式：中文 10、存储容量：可存储≥450个检测程序和≥800次96孔板检测结果 11、打印功能：标准外接打印机（不接受内置打印机），打印A4纸张报告单。 12、配套耗材：具有同品牌配套免疫试剂，至少具有乙肝五项，梅毒、艾滋项目，需要提供注册证。 13、主机一台 |
| 28 | 全自动洗板机 | 台 | 1 | 1、适应板型：96孔，平、U、V型底酶标板或条 2、洗板头：96针洗头。 3、清洗模式：单板、双板或多板 4、洗液通道：≥3个通道（洗液通道），1个缓冲液通道，1个废液通道； 5、注液精度： CV≤2% 6、注液和吸液速度：可调； 7、残液量：≤0.8ul/孔； 8、酶标板振动：支持振荡功能，弱、中、强可调节； 9、振板时间：0～15分钟； 10、程序储存能力：≥80个程序； 11、清洗容量：50～2000ul； 12、清洗次数：0-99次 13、冲洗次数：0-99次； 14、侵泡时间：0～15分钟； 15、故障报警：具有空载报警技术，防止托盘空载加液;自动检测液面，清洗液不足和废液满溢时自动报警。（提供证明材料） 16、主机和内置泵分开设计，较少主机震动造成的加液、洗涤等影响；（提供图片证明材料） 17、洗液、废液瓶容量：4L。 |
| 29 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 技术指标： 1.100%外排 2.流入气流平均风速为0.53±0.025m/s，下降气流平均风速为0.30±0.025m/s 3.超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999% 4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试 5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性 6.采用高性能EBM单风机设计，风速自动调节，故障率低，噪音小；标配EC外排风机，风速自动调节 7.工作区和外排出风口各配一个高灵敏、高精度的热式微风速传感器，真实、实时检测风速的安全性 8.显示面板可实时显示工作区温度、气流流速/流量、过滤膜寿命、累计运行时间等信息 9.主机标配温度传感器：可实时检测并显示工作区的温度，监测风机运行及操作区安全状态 10.前窗采用电动升降方式，可配脚踏开关，安全位置具有上、下限位声光报警装置 11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 12.操作台面前侧凹槽设计，无需搁手架，避免操作时手臂或其他物品阻挡风口 13.集液槽面积不小于工作台面积，集液槽与工作台面之间无任何支撑架，材质为304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 14.10度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性 15.前窗玻璃门采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 16.出厂前均通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa 17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 19.通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供密闭阀、风机等，并自动控制 20. 可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能 21.柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能 22.噪音≤65分贝 23.外形尺寸(宽×深×高)：1323×800×2260mm 工作区内部尺寸(宽×深×高)：1200×600×678mm |
| 30 | 自动加样器（仪） | 台 | 2 | 主要技术指标 1 人体工程学设计：操作用力小，使用更加轻松； 2采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 3可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 4 卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损； 5 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 6 不准确度和不精确度。 7单道0.5-10 ul最大量程的不准确度≤±1.0%，不精确度≤0.7 % |
| 31 | 低温冰箱 | 台 | 1 | 1.有效容积：330L±10L； 2.温度范围：-20~-40℃可调；立式，右开门，底部带脚轮； 3.控温系统：微电脑控制，精度为0.1℃；具备温度设定、显示、报警、运行状态指示等功能； 4.具有完善的报警系统，声音蜂鸣及灯光闪烁报警功能；高温报警、低温报警、传感器故障报警、门开报警等功能；多重保护功能（密码保护、频繁启动保护）； 5.蒸发器：采用内藏式盘管蒸发器结构设计，不可为钢丝冷凝器结构，避免局部结冰严重。 6.标配内锁设计，美观实用，不可为挂锁； 7、压缩机：品牌压缩机 8、采用碳氢制冷剂，节能环保。 9、材料：箱体外壳为喷涂钢板，内箱材料为喷涂钢板，表面经先进防腐磷化、喷涂工艺处理，经久耐用，安全可靠. 10.内门体：独立的5个或以上内小门设计，可隔断冷气泄露，使开门时柜内温度回升大幅度减小； 11.搁架：采用搁架式结构，柜内配置搁架高度可调节，方便按实际物品高度调节空间； 12.结构设计：采用嵌入式门把手设计，使用时不易碰撞；选用可限位门铰链，防止门开启时碰撞其他设备； 13.资格凭证：医疗器械生产许可证；医疗器械注册证 |
| 32 | 移动式医用屏风 | 个 | 16 | 1.规格尺寸：长2000*高1850mm； 2.材质：主框架采用Ф22 厚度1.2mm的不锈钢管材，优质医用棉布； 3.采用2.5万向脚轮，可自由灵活使用，无噪音。 |
| 33 | 恒温水浴箱 | 台 | 1 | 本产品内胆用不锈钢制成，电热管安装在水槽内，加热升温快、热效率高、耗电省，温控仪测温、控温准确可靠。水箱设计合理、操作简单、使用和维护方便。 主要技术参数 1.指示方式 表头 2.有效容积（mm）3 420×200×150 3.控温范围（℃） 室温～100 室温～99.9 4.水温均匀性（℃） 1．0 5.电源电压（V） 220±22 6.电源频率（HZ） 50±1 7.额定功率（W） 450±50 |
| 34 | 测温门 | 台 | 1 | 一、热成像测温参数 1 传感器：测量芯片环境温度的环境传感器和测量 VDD 的电源传感器。 2 工作温度：工作温度范围为-40至85°C，可在严苛的工业环境中部署 3 测量温度：可测量的物体温度范围为-40至300°C 4 像素：32H x 24V像素红外阵列 5 红外波段：5.5~14um 6 视角：标准55°x35°和110°x75°广角，可供选择 7 精度：±0.2~0.5℃ 8 检测距离：1.5-2.0m 9 显示屏:7寸LCD高清显示屏，可外接电脑显示，定制大屏显示 10 分辨率:800x600dpi 11 显示内容:1精准框脸测温；2实时温度；3环境温度；4人体温度；5通过人数；6报警人数；7实时日期。 12 动态显示:可动态显示当前人员的测试温度 13 报警方式:对温度异常人员可进行声光同时报警 14 自动补偿：根据周围环境进行温度自动修正补偿 15 九大系统功能设置：1人体温度值设置，2环境温度值设置，3平均温度值设备，4最低成像温度值设置，5最小显示值设置，6最小识别值设置，7摄像头透过率设置，8温度模式设置，9实时时间设置 16 端口数据传输：可提供后台数据输端口（注：不提后台软件） 17 抓拍：异常抓拍，可定制对当前温度有异常及温度过高人员进行抓拍照片 定制 18 联动：闸机联动，可输出信号与闸机联动通行 定制 19 开发：二次开发，可提供SDK接品，按实际需求二次开发 二、金属探测技术参数 1 多防区探测模式：6、12个相互重叠的金属探测可区域选定，采用当前数字脉冲技术，交互式发射和接收，分成多个防护区，能准确判出每个区域的可疑物体具体位置 2 飞物探测：具有智能飞物探测功能，防止未通过安检人员远程抛投（传递）违禁物品。 3 智能分辨：智能分辩，具有所有金属、铁磁物、非铁磁物功能。 4 小金属大排除：可设置小金属自动排除功能，有效减少误报，提高安检通过率。 5 自动调频功能：具有开机自动调整工作频率，自动识别周边环境干扰频率做出相应调整，有效降低设备调整难度；复合式电路设计，信号频率可自由调节，采用先进散射型红外扫描，迅速捕捉感应信号，且并网安装多台探测门共同工作互不干扰。 |
| 34 | 测温门 | 台 | 1 | 6 内置应用场所快捷设置：内置应用场所快捷设置，可设置不同铃声，方便用户快速设置； 7 内置系统自检：具有开机自动故障诊断功能 8 红外计数：具有进出人员数量统计功能、可以精准判断各出入口设置的合理性 9 面板显示：发现可疑物品时，安检门发出报警声的同时四侧LED门柱灯区位灯条亮起，视角可达360°清晰明亮，也可通过面板部位可以看到报警区位，可以更加准确直观看到违禁物品藏匿位置。 10 通过人数：可记录9999次，双侧对射红外可以自动检测到通过人数和报警人数，精确100%。 11 防震设计：全球独家防震设计，可在人多拥挤情况下正常运行，手拍门板不会产生误报。 12 灵敏度调节：每个探测区域具备0-1999级灵敏程序可以任意调节，为满足客户所探测不同的违禁物品，可根据实际使用情况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节，排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的误报，最高灵敏度可探测到一枚回形针大小的金属或一角硬币。 13 24小时工作：全自动线圈缠绕及主机的贴片生产能更精确的达到探测效果，具有连续工作特点。 14 密码保护设置：具有密码保护功能，有输入密码才能修改，非操作人员无法修改。 15 报警设置：报警铃声可调，报警音量可调，声光同时报警。 16 门体材质：采用防火板，外加防水材料，门体上下带有防水脚套，并且内有合金支柱，不变形、防水、防火、防腐等功能。 17 安全标准：符合当前所采用的国际安全标准，采用弱磁场发射技术，对心脏起博器佩带者、孕妇、录像带等无害。 18 工作温度：-20℃ +55℃ 19 电源：AC220V f：50HZ 20 整机重量：约85kg 21 功耗：P≤35w 22 发射频率：多个工作频率可供选择 23 通过率：大于60人次/分钟 24 符合标准：GB15210-2003 25 通道尺寸1985mm(高) ×700mm（宽）×580mm(深)可定制 26 外型尺寸：2220mm(高) ×833mm(宽)×580mm(深)可定制 三、产品功能及安全性认证 1、安检门具有自主研发的小金属探测门系统，提供相关证书。 2、安检门具有自主研发的飞物探测探测金属门系统，提供相关证书。 3、安检门具有自主研发的红外线多点感应温度检查安检门系统，提供相关证书。 4、提供环保部门颁发的生产销售及使用射线装置的《辐射安全许可证》。 |
| 35 | 污物处理设备 | 台 | 1 | 1、进水水质 医院各科室工作区废水及生活污水，具体设计参数参照国内的综合医院排水水质标准。 2、技术指标 2.1出水水质：处理后的污水水质达到《医疗污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准： 指标 CODcr（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） PH 粪大肠菌群数（MPN/L） 标准值 250 100 60 6～9 5000 2.2处理水量：5T/D 2.3 电压：380V 2.4控制模式：多种全自动应急操作方式，实现自动和手动两种控制模式，保证系统正常运行； 2.5主机壳体材质：碳钢，防腐耐用，材质厚度：8mm 3、技术参数 3.1 功能要求 3.1.1 必须采用国内成熟产品，要求为一体化设备，相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修；同时为保证产品质量及服务，需提供设备制造商营业执照等相应资质文件。 3.1.2 为确保环境友好和健康，需提供制造厂商 ISO14001 环境管理体系认证证书；从废水进入至排放全程采用封闭式处理，无二次污染，内部选用静音电机与防腐核心部件，低噪音且使用寿命长； 3.1.3 所提供的设备制造商需提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。所采用的工艺必须是技术先进，并经过实践证明是成熟可行的，所选系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护。同时系统具备应急备用功能，保证设备出现故障时，整体系统能够正常使用。 3.1.4 设备系统具备全自动启停功能，无需定时开关机，用户单位额外工作加班，设备正常运行。 3.1.5 定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，部件使用寿命更长； 3.1.6 采用成熟的A/O 生化处理工艺路线，具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能， 以满足排放标准的要求；（为确保处理效果，需提供通过 CMA 认证检测机构出具的检测报告）； 3.1.7 具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点； 3.1.8 采用污泥前置回流硝解工艺，大大降低污泥的生成量； 3.1.9 采用新型填料，微生物挂膜快，寿命长，快速的处理废水中的各种细菌及微生物成份等（为确保处理效果，需提供相关技术证明文件） 3.1.10 该设备需具备集中控制功能，全自动 PLC 触摸控制系统，全中文操作页面，实时显示设备的运行状态信息。制造商需提供水处理集中控制功能相关证明资料； |
| 35 | 污物处理设备 | 台 | 1 | 3.2高智能化 3.2.1设备采用国际知名品牌全自动 PLC 可编程控制系统和彩色人机触摸操作屏，液晶中文显示所有监控参数，如设备的启停、冲洗、排污等功能； 3.2.2显示各单元运行状态，如动画式流程图、提升泵、压力显示、流量显示、水箱液位等都要显示在控制触摸屏里； 3.2.3具备人机对话功能，时钟和语言设定功能，设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能，自动记录和管理历史运行水质信息与分析，自动化程序较高； 3.2.4全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化； 3.2.5污泥自动定期浓缩，达到一定泥量后设备自动报警，客户只需简单操作取下污泥无害化处理 3.2.6 该系统需具备水处理集中控制功能，全程运行状态及参数等在线实时监测并显示，符合 GLP（实验室优良标准）设计。制造商需提供水处理集中控制功能相关证明资料； 3.3安全性能 3.3.1安全性能：开机自检，遇非正常状况自动识别、保护、报警及处理；可实现自动与手动多种应急操作，并定时进行内部自动清洗，延长核心部件使用寿命； 3.4运行经济 3.4.1运行经济：系统功率小，耗能低；运行稳定，维护成本低；耗材使用寿命长且成本低， 按比例自动投药，无须专人值守，免专人管理费用等； 3.5环保达标 3.5.1 为确保环境友好和健康，需提供制造厂商 ISO14001 环境管理体系认证证书；从污水进入至排放全程采用封闭式处理，无二次污染，内部选用静音电机与防腐核心部件，低噪音且使用寿命长； 3.5.2 出水符合《医疗污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准。为确保出水水质达标，需提供通过 CMA 认证检测机构出具的检测报告； 4、出厂标配 4.1一体化污水处理设备，1 套 4.2处理药剂，1 份 4.3操作说明，1 份 4.4合格证，1 份 4.5保修卡，1 份 5、售后服务 5.1安装调试：厂家承诺送货上门，派出有相应资格的安装工程师负责安装调试培训，直至正常使用； 5.2质保期：本项目质量保证期为一年，质保期内，负责对该设备进行维修维护，不收取任何费用（消耗品、人为损坏及自然损坏除外）；质保期后，继续提供技术支持和终身维护，只收取人工及配件成本费用； 5.3 提供制造商针对本项目的售后承诺、服务保障及培训方案（并提供400全国服务热线）。 |
| 36 | 震荡器 | 台 | 1 | 一、用途及特点 主要用于各大医院、医疗卫生科研单位的化验室、实验室做微量液体混和之用。它具有体积小、噪音低、混和均匀、速度快(一次能混和一百九十二个样品)的优点。 产品执行标准：YY0156—94 二、特点（参数） （1）频率范围：最低不低于30Hz 最高不高于40Hz （2）电源范围：220V±10% 50Hz±1Hz （3）消耗功率：5W （4）使用环境：-10℃～+40℃ 相对湿度：<85%RH |
| 37 | 清洗消毒器 | 台 | 1 | 1.适用范围：产品适用于手术器械、呼吸管、口腔器械、奶瓶、湿化瓶、玻璃器皿等进行清洗、消毒、干燥。 2.有效容积：≥550L（以注册证为准） 3.结构材料：清洗管路采用卫生级不锈钢管道，清洗机内胆采用304不锈钢，外罩以及配件采用304不锈钢，厚度为1.5mm 4.快速连接技术：清洗小车注水口位于清洗腔的侧面，清洗小车与喷臂之间能够快速无缝连接，保证了清洗水压及效果。提供第三方证明文件 5.开门方式：自动下开门，前后双开门，可实现双门互锁，双层中空镀膜防爆钢化玻璃门，厚度≥50mm，隔音隔热 6.门安全控制：关门遇障碍自动返回，门打开/关闭给予语音提示，告知门动作状态 7.快速管路设计：双水箱设计，能够实现快速预热 8.干燥系统：≥3×1500W干燥系统，噪音≤65dB 9.空气过滤：过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%） 10.控制方式：采用非PLC/单片机智能控制系统，故障报警 11.通讯协议：设备可通过以太网、wifi、3G、USB多种方式接入互联网或PC机 12.显示屏：双屏，前后各一块10.4英寸LCD显示屏，能够动态显示设备运行状态及参数；故障报警；触控式操作； 13.安全保护：门电机：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作； 循环风机：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 循环水泵：循环水泵有故障时，自动检测，退出程序； 酶液量、润滑油量：耗材不足时给予提示，并退出程序； 加热器：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 门防夹手装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行； 超温保护：双温控检测，超过设定温度，系统自动切断加热电源 |
| 37 | 清洗消毒器 | 台 | 1 | 14.记录方式：可与信息管理系统及追溯系统相连，自动打印过程时间、温度等参数，自动记录AO值 15.内置程序：≤6套预置程序，每套用户均可依据需要进行程序编辑 16.温控系统：具有独立的预消毒舱水温控制器，预清洗舱水温控制器，清洗舱温度控制以及进风口、出风口温度控制系统 ※17.化学消毒功能 本机带单独化学消毒程序，预留化学消毒功能模块，可以根据客户需要配备化学消毒功能。提供第三方化学消毒检测报告。 ※18.清洗效果检测：设备通过相关检测机构对呼吸管路、口腔手机、玻璃试管、普通器械、湿化瓶、婴儿奶瓶清洗效果的检测，检测结果合格。并提供婴儿奶瓶、湿化瓶相关检测报告。 ※19.消毒效果检测：设备通过相关检测机构对三种消毒模式的检测，分别为低温消毒、高温消毒、化学消毒，检测结果合格。并提供三种消毒方式的检测报告。 20.远程监控：可通过3G、WIFI等有线、无线方式进行远程实时监控，提高维修的及时性，提供第三方证明文件。 21.身份识别技术：用户通过自身的生理特征进入操作系统，生理特征在登录过程中具有唯一性，能实现对操作人员的操作。提供第三方证明文件 22.云服务：通过云服务功能可以对设备运行参数进行云存储，当设备故障修复后，可通过云服务对数据进行恢复，保障数据的安全可追溯，提供第三方证明文件。 23.教学功能：除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够视频播放各种感控知识、操作指南、科室要求内置的其他教学内容。提供彩页加盖公章证明文件。 24.动态实时通知：设备的运行状态（包括运行信息、故障信息等）会第一时间以手机短信发送到设备相关人员，提高服务的实时性及准确性。提供第三方证明文件 25.日志导出：设备运营的数据导出后自动生成为Excel文件格式 26.产权保护：设备软件具有相关证明，受国家知识产权保护。提供带有清洗消毒器字样的著作权证书 27.装载量：5层，共15个标准器械篮筐（480*250*50mm） 28.运行时间：≤30min 29.耗水量：≤35L/步 ※30.耗材：具有产品相对应的耗材的生产许可 |
| 38 | 激光治疗仪（性病） | 台 | 1 | 1.激光波长：10.6µm 2.激光导出：7关节精密导光臂 3.激光器最大功率：40 W 4.终端输出功率：1~30W每1W步进可调（最大峰值功率550w） 5.工作方式：连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲、照射 6.脉冲输出：开时间和关时间可预置周期0.1s~9.9s可调 7.超 脉 冲：调制频率1000Hz±1Hz 8.光斑直径：最小光斑直径F50≤0.1mm,F100≤0.2mm 9.治疗手具：通用治疗刀头、切割刀头、照射刀头 10.安全保护：安全互锁、远程控制、出光保护、能量补偿、断水保护、安全检测等 11.冷却系统：内置密闭水冷循环系统，高灵敏度低压水流传感器 12.指引光系统：650nm红色半导体指示光，亮度无级可调 13.系统控制：微电脑嵌入式控制系统 14.附加系统：能量衰减不稳定补偿系统 15.操作系统：10英寸真彩触摸屏，软件版本终身免费升级 16.电磁兼容：通过EMC电磁兼容性检测（提供检测报告） 17.排烟系统：内置吸烟除烟过滤系统（国家专利） 18.环境温度：5-40℃ 19.相对湿度：<90% 无凝露 20.供电电源：AC220V±10% 50Hz 3A 21.外形尺寸：350mm X 380mm X 1040mm （不含关节臂） 22.整机重量：35Kg 23.CFDA注册：CFDA三类医疗器械注册证 |
| 39 | 试验椅 | 把 | 8 | 凳面：双圈大靠背凳面，直径38.5cm，靠背扶手一体化， 脚盘名称：镀锌钢圈脚 材质：钢制 表面处理：电镀 凳脚半径：19.5cm 升降原理：采用气缸杆升降 安装脚钉高度：41CM-54cm 安装滑轮高度：43.5CM-56.5cm五星脚直径50cm，万象防滑静音轮， |
| 40 | 病历车40层 | 台 | 8 | 尺寸：783*504*990MM 台面:695*485MM 1.台面采用ABS工程塑料纯料注塑成型,三层台面均配置透明软玻璃，有效防止物品在台面滑行。 2.方格牌ABS病历车台面均安装12.7#不锈钢围栏，精致美观，不沾手印； 3.立柱采用半弧防撞双T型槽铝合金型材，承载量大。利用不锈钢丝杆连接台面，达到整车稳固不变形。强度高，耐磨抗腐蚀，外形美观精致； 4.侧板背板采用独特蜂窝仿生铝型材设计，车体更轻便，颜色淡雅美观； 5.ABS病历车有防碰撞措施,更安全保护车体，模具一次成型，精致美观； 6.抽屉选用重型1.2/1.2/1.5MM厚度三节静音滑轨。 7.抽屉铝型材框架，美观，不生锈。 8.自由模式插片药盒，最大间隔空间20格，整个药盒可轻松拿出； 9.配有安全锁以确保病历夹资料安全。 10.ABS病历托架，可以放置40个病历夹； 11.搭载质保五年的超静音医用脚轮，邵尔50度的高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，配置出了先天的超静音效果； 12.此车样式可根据要求定做各种数量双排病历夹车。 |
| 41 | 医用冰箱 | 台 | 3 | 1.样式：立式。 2.总有效容积＞360L，冷冻室容积大于170L 3.额定功率≤300W。 4.制冷方式：冷藏室，风冷；冷冻室，直冷。 5.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。 6.外部材料：喷涂钢板。内部材料：喷涂钢板。 7.外门结构：上下结构，数量2扇；上门为发泡玻璃门，双层中空玻璃带除凝露电加热功能；下门是发泡门体。 8.内部结构：冷藏室≥3层浸塑搁架；冷冻室≥6个PS材质抽屉。 9.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计。 10.检测孔：2个；冷藏室与冷冻室各1个。 11. 制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 12.压缩机：高效全封闭压缩机，数量2台。冷藏室、冷冻室分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温 13.制冷系统：采用国际知名品牌压缩机和干燥过滤器，采用铜盘管蒸发器，独有的新制冷技术的应用，性能优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 14.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；冷藏冷冻独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。 15、四锁设计，标配2个暗锁设计；冷藏室、冷冻室采用独立挂锁孔设计，可装配挂锁 16.报警系统：具备开门报警、高低温报警、环温高报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警。报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 17、双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息； 18、冷冻室标配1个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门； 19、标配USB接口，方便导出数据，数据可保存10年以上时间； 20、标配RS232接口，可用于计算机串行接口外设连接 21、.生产厂家具备医疗器械生产许可证；产品具备医疗器械产品注册证； 22.售后质保：整机质保三年。 |
| 42 | 微量泵 | 台 | 8 | 1 注射器规格 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml 2 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） 3 快速推注 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) 4 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 5 限制量 0—9999ml 6 精度 ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7 电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上 8 环境条件 温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90% 9 报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 10 自动识别注射器规格 11 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌） 12 阻塞后针筒内压力自动释放 13 可记录500条以上（含500条）历史纪录） 14 具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。 15 快速输液控制 16 RS232 电脑接口 17 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 18 KVO速率 19 类型：Ⅰ类CF型 20 IP等级：IP×4（防溅水） 21 快速推进键保险 22 注射过程中快速推注 |
| 43 | 输液泵 | 台 | 8 | 1.速度设定范围：1ml/h～1200ml/h(最低每级1ml/h) 2.输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度） 3.冲洗速率：1000 ml/h 4.输 液 量：1ml～9999ml 5.累 计 量：0ml～9999ml（每级0.1ml） 6.阻塞压力范围三挡可调: 高：120kPa 中：66.7kPa 低：10kPa 7.具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h） 8.气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul 9.报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。 10.电 源：AC110-230V，50-60HZ；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以 25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。可根据顾客需求选配更大容量电池，以增加放电时间）。 11.功 率：39VA 12.操作历史纪录（黑匣子）：至少1500条 13.输液历史纪录：1200条（约7天纪录，可从泵上查询） 14.输液器：本泵最多可以选用9个厂家生产的一次性使用输液器，前3个品牌输液器出厂时已经校准，输液器4～9需要用户自行校准。 15.运行环境条件：a) 温度: +5℃～+40℃ b) 相对湿度: 20%～90% c)大气压86.0～106.0 kPa 16.运输和贮存条件：温度-40℃～+55℃ b) 相对湿度: ≤95% c)大气压50.0～106.0 kPa 17.外形尺寸：282mm(宽)×120mm（高）×170mm（深） 18.重 量：2kg(含夹座) 19.IP等级：IP×4属防溅水设备 20.类型：Ⅰ类CF型 |
| 44 | U型输液轨道 | 床 | 312 | 1、截面尺寸：32*26。 厚度：1.2mm。 表面氧化处理。 常规尺寸，U型轨道： 1.8*0.8*1.8； 2、采用铝合金材料,轨道每米承受重量50kg,氧化处理,不生锈,收拉轻巧流畅,安全稳固。采用优质量氧化铝，坚固、抗腐蚀、熔点高，轨道封头采用ABS原生料一体注塑成型，滑轮采用四轮滑轮，采用锌合金材质,滑轮带橡胶外套，静音滑轮，滑轮带轴承，使用年限长。 |
| 45 | 便捷式心电图机 | 台 | 1 | 1.支持同步12导联自动采集、自动测量和自动分析 2.外置采集盒，减少机器内部对采集信号的干扰（提供产品图片证明） 3.分体式导联线设计，胸导联和肢体导联线可以分别插拔，使用方便，维护成本低（提供产品图片证明） 4.采样率：16000Hz、A/D转换精度:24位 5.频响范围：0.01～280Hz、共模抑制比≥115dB 6.支持自动、手动、节律、向量&心室晚电位、药物试验、心率变异多种工作模式 7.可冻结/回顾15分钟心电波形，可节选10秒波形进行分析和打印 8.≥9英寸彩色TFT屏显示，标配触摸屏 9.支持外接USB激光打印 10.支持WIFI，4G方式传输数据 11.支持PDF、GDT、FDA-XML、DICOM、SCP、HL7等国际标准协议文件的输出，实现与心电信息网络管理系统的无缝连接 12.记录增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,AGC ±5% 13.记录速度： 5 mm/s、10 mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%） 14.信息录入：支持一维/二维条码扫描仪、支持身份证读卡器、支持外接标准键盘、支持外接鼠标 15.外接显示：支持VGA外接显示 16.存储：支持SD卡、U盘存储，主机内部存储不小于1000例病例 17.输入方式：浮地，除颤保护，起博脉冲抑制 18.打印纸规格：支持295mm*210mm标准A4大小热敏打印纸 19.数据上传支持ftp和http两种数据传输方式（提供产品界面截图证明） 20.支持与心电信息网络管理系统的双向通讯功能，包括预约获取、记录上传、报告下载等，实现心电图远程诊断 |
| 46 | 便捷式彩超机 | 台 | 1 | 一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它 二、主要技术规格及系统概述： 1主机系统性能 1.01 便携式彩色多普勒超声诊断系统主机 1.02 ≥15.3“超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器 ※1.03 主机重量≤4.5kg（带电池） 1.04 显示器开合角度≥165° 1.05 全物理键盘及轨迹球操作，非触摸板操作 1.06 主机内置探头接口1个，可扩展至3个接口 1.07 系统冷启动时间≤35秒 1.08 具备待机功能 1.09 数字波束形成器 1.10 多倍信号并行处理技术 1.11 数字化全程动态聚焦 1.12 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit 1.13 接收方式：发射、接收通道≥1024 1.14 二维灰阶成像单元 1.15 谐波成像单元 1.16 M型成像单元 1.17 彩色多普勒成像单元 1.18 频谱多普勒成像单元 1.19 组织多普勒成像 ※1.20 高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵（提供图片证明） 1.21 解剖M型成像，≥3线，360°可调 1.22 彩色M型成像 1.23 空间复合成像 1.24 支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式 |
| 46 | 便捷式彩超机 | 台 | 1 | 1.25 二维角度独立偏转成像，≥5级可调 1.26 斑点噪音抑制，多级可调 1.27 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用 1.28 一键自动优化，支持B模式、M模式、彩色模式、PW模式 1.29 图像放大功能，支持前端放大、后端放大 1.30 一键全屏放大，≥2级可调 1.31 多语言操作界面：支持中英文键盘输入 1.32 穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示 1.33 穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调 1.34 实时宽景成像，支持线阵及凸阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像 1.35 组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 ※1.36 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示（提供图片证明） 1.37 可选配内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、子宫及附件、胆道系统、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练 2探头规格 2.01 超宽频变频探头：基波≥4种，谐波≥4种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 ※2.02 腹部凸阵探头，探头频率：1.0-6.5MHz（提供图片证明） 1把 ※2.03 浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz 1把 2.04 心脏探头，探头频率：1.5-5.5MHz 3二维灰阶参数 3.01 最大显示深度≥38cm 3.02 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 3.03 二维增益调节范围≥250 dB 3.04 动态范围≥300 dB，可视可调 |
| 46 | 便捷式彩超机 | 台 | 1 | 3.05 灰阶曲线≥12种 3.06 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示3.07 LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示 3.08 伪彩≥12种 3.09 声功率1–100%，可视可调 4彩色多普勒参数 4.01 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.02 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 4.03 多普勒增益≥250 dB 4.04 支持B/C双实时 4.05 一键隐藏血流 4.06 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 5频谱多普勒参数 5.01 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF） 5.02 B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW 5.03 快速角度校正功能 5.04 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm 5.05 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项 6系统通用技术规格 6.01 内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时 6.02 主机内置HDMI视频输出接口 6.03 可升降台车 6.04 多功能背包（带拉杆箱功能） 6.05 可选配1拖3探头扩展器 6.06 主机内置USB接口≥2个 6.07 可选配接口扩展盒 |
| 46 | 便捷式彩超机 | 台 | 1 | 7测量和分析 7.01 基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 7.02 腹部测量软件包 7.03 妇科测量软件包 7.04 产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等 7.05 心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等 7.06 泌尿测量软件包 7.07 小器官测量软件包 7.08 儿科测量软件包：髋关节角度测量 7.09 血管测量软件包：Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分 8图像存储，回放和浏览 8.01 同屏一体化智能剪切板 8.02 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 8.03 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置 8.04 图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 8.05 主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等 9图文工作站 9.01 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 9.02 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 9.03 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 |
| 47 | 动态血压监测仪 | 台 | 3 | 一、硬件参数 1、测量原理：震荡示波法 2、血压测量范围：0-290 mmHg、精准度±3 mmHg 3、脉率测量范围：40-24.0bpm 4、测量间隔：最大至240分钟 5、数据传输：USB2.0、蓝牙4.0 6、电源：两节5号AA碱性电池 7、24小时动态血压监护功能支持自动和手动启动测量，最多可记录350条动态血压测量数据 8、高清彩屏TFT液晶屏显示，可视性强,屏幕可显示列表、趋势图、大字体等数据回顾界面；低电量提示、错误信息提示、时间显示； 9、具有生理参数超限提示功能 10、提供mmHg和kPa两种血压计量单位。 二、软件参数 1、与上位机通讯，上位机软件实现数据回放、分析测量结果、观看趋势图、打印报告等功能。 2、具有数据表、勺状趋势图、填充式趋势图、血压柱状图、频率柱状图、PR/MAP/PP柱状图、饼图，拟合曲线。 3、具有血压负荷值、昼夜血压变化节律、标准差、血压变异系数、晨峰血压、动脉硬化指数。（需提供软件截图） 4、病例对比，可同屏现实同一患者不同时期的趋势图对比。 5、能够编辑每条血压数据，并为数据添加注解。 6、可按医院报告结论规范定制自动结论， 7、可按医院报告规范自定义报告格式。 8、可检测3个月以上儿童血压，软件可根据儿童状况年龄具体到月，然后一键设置儿童标准血压值。（需提供软件截图） 9、可按XML、HL7标准与信息管理系统进行对接。 10、能够通过采集工作站将原始数据上传至服务器，通过分析诊断工作站将原始数据下载后进行分析、出具报告，并将报告回传服务器 11、可将原始数据远程传输至三甲级心脏病专科医院进行分析诊断及远程会诊 12、具有分院医生工作站向总院医生工作站转诊功能 13、具有通过云服务器向第三方机构，符合国家标准中心医院开展的远程会诊功能 |
| 48 | 体重计 | 台 | 2 | 1.具备二类备案资质 2.身高体重测量仪，全自动身高、体重、体型指数BMI；同步测量数据清晰语音播报；高亮LED数码显示，不受外界光线和视角影响； 3.内置热敏打印机，高速热敏打印测量报告，换纸方便，易操作，方便实用。 各分项检测功能技术指标： 4.身高测量方式: 身高采用优质超声波测距，优质探头并实现温差补偿，不受外界环境影响测量精度，测量精准；提供第三方CMA/CNAS产品检测报告； 5.体重测量方式：中航工业高精度平衡梁式压力传感器测量体重，灵敏度高，测量精准快速； 6.体型:国际通用体格指数(BMI)自动计算 7.显示方式:主显示屏LED显示，显示屏能同时显示身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖），待机状态下显示当前日期、时间，室内环境温度 8.测量范围:身高测量范围：60-200cm 分度值0.1cm 9.体重测量范围：4-200kg 分度值0.1kg 10.测量速度：480次/小时 11.数据传输：标准RS232通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口协议。根据需要可选无线WiFi或蓝牙传输。 12.整机冷板冲压成型，表面静电喷塑，抗氧化，防磨损，底盘非铸铁，结实耐用。 13.电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ 14.直流（蓄电池）：12V±10％ 15.功耗:待机时功率：≤８Ｗ测量时功率：≤１２Ｗ 16.工作环境：环境温度：－１０℃～＋４０℃ 17.整机重量：毛重：25kg 净重：20kg 18.外形尺寸:MAX:55(L)×33(W)×230(H)cm 19.附件: 使用说明书、电源线、数据线、保修卡、合格证、工具包等 |
| 49 | 高低可调节输液架 | 件 | 20 | 1、伸缩尺寸：1000*1800mm； 2、ABS五脚架能够更好的让输液架站稳； 3、五个优质塑料脚轮，推动灵活、轻便无噪音； 4、架管采用优质不锈钢，并且能够自由伸缩，带塑料锁紧手柄； 5、架管内装有弹簧，能减少放下内管是的噪音，并且缓冲下降力度； 6、带4个液体挂钩。 |
| 50 | 制氧机 | 个 | 7 | 1、最大推荐流量：5L/min 2、出口标称压力为7kPa时的流量范围：0.5~5L/min 3、在最大推荐流量时，施加7kPa的被压，流量变化：0.5L/min 4、氧流量0.5~5L/min时，氧浓度为93%±3% 5、输出压力：40~70kPa 6、压缩机安全阀释放压力：250 kPa±50 kPa 7、整机噪声：≤60dB(A) 8、最大雾化率：≥0.1mL/min 9、电源：~220V±22V，50HZ±1HZ 10、输入功率：500VA 11、净重：17.8kg 12、外形尺寸：49×24×64（cm） 13、海拔高度：海平面至1828米时不会降低氧浓度，从1828米至4000米时效率低于90%。 14、安全系统： 电流过载或连线松脱，停机； 压缩机高温，停机； 压力，循环故障报警，报警停机； 压缩机故障，报警停机； 低氧浓度，报警； 15、最短工作时间：不得低于30分钟 16、电气分类：Ⅱ类设备，BF型应用部分 17、工作制：连续运行 |
| 50 | 制氧机 | 个 | 7 | 18、正常工作环境（含氧浓度状态指示器）： 环境温度范围：10℃~40℃； 相对湿度范围：30%~75%； 大气压力范围：860hPa~1060 hPa； 19、氧气输出口温度：≤46℃ 20、建议：吸氧管长度不能超过15.2米且不能折瘪。 21、贮存和运输环境： 环境温度范围：-20℃~+60℃； 相对湿度范围：10%~93%，且无冷凝现象； 大气压力范围：700hPa~1060 hPa； 22、具备累计时间功能 23、具备定时功能 24、具备雾化功能 |
| 51 | 白大褂 | 件 | 200 | 长袖冬款，涤20%棉80% |
| 52 | DR铅防护服 | 套 | 2 | 1.适用范围：适用于医院X射线诊断时操作者的X射线防护。 2.尺寸说明：950*600mm，1000*600mm，1100*600mm 3.长袖、半袖可定做，单面、双面可定做，尺寸可定做 4.铅当量：0.35mmpb，0.5mmpb 5.材质：正穿双面式，由天然橡胶、黄丹粉经加工外包布制成。表面为牛津布，内为含铅胶皮制作（每层0.175mmpb） 6.功能：医学X射线防护及其它射线防护 7.类型：医用X射线防护系列制品 |
| 53 | 多层铝合金急救箱 | 个 | 8 | 尺寸:30*21*24，三层收纳，双锁扣，铝合金包边，可手提，可肩背 配：医用纱布2个、创可贴10片、剪刀1把、三角绷带1个、无纺布胶带1个、棉签20根、止血带1卷、镊子1个、别针10个、酒精棉10片、碘伏片4片、PBT绷带1个、急救包一个 |
| 54 | 全钢通风柜 | 台 | 2 | 1、外壳说明： 外壳采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、2、内壳说明： 采用≥ 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 3、日光灯说明：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 30W 日光灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。 4、4、把手说明： 不锈钢亚光把手。 5、5、导流板说明： 采≥5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。 6、6、电源说明： 采用实验室专用电源插座。 7、窗口说明： 铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节 。 8、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 9、集气罩说明： 采用 PP 材质 10、配电箱说明： 符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。 11、控制开关说明：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统 12、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 13、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m3/h左右，且噪声小。 14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 含PP轴流风机、通风管道 |
| 55 | 药品柜 | 组 | 3 | 1.柜体：1200*700*2100，采用新概念双贴面三聚氰胺防火防水耐蚀中密度纤维板，厚度≥18mm,截面以优质≥2mmPVC封面条，全自动快速优质热熔胶封边机封边防水处理，各连接部位用专用连接件连接，牢固性强。 2.柜门：采用≥18mm双贴面三聚氰胺耐蚀中密度纤维板，门板断面以优质≥2mmPVC封边条热熔胶封边防水处理。上木框内嵌玻璃对开门，≥5mm厚条纹玻璃，下门为全木对开门。上层分三层，下层分两层。 3.铰链：采用105度多锻定位铰链，承重，经久耐用，达到可承受实验室的行业标准，110度左右开启，保证开启十万次以上。 4.拉手：采用实验室专用金属亚光拉手，美观大方，经久耐用，达到国家五金行业标准。 |
| 56 | 中央实验台 | 台 | 3 | 1.台面：采用≥12.7mm厚实理化板，边缘加厚≥25.4mm，具有耐强酸碱，耐油，耐磨，耐热，耐冲击，无毒无味，抗菌抗老化，防霉，防水，防火等优点。 2.主框架：采用≥40mm*60mm*1.2mm优质冷压钢管，焊接采用二氧保护焊工艺，打磨平整光滑，无任何毛刺，经防锈处理，用暗藏式内置紧固螺丝连接，工程塑料专用封头；表面经复合环氧树脂粉末静电喷涂，使钢木结构产品防潮与防腐结合为一体，金属高质感和夺人的光感使您的实验室稳重中间优雅，组装灵活、结实耐用、经济实惠、承重可达每平方米三佰公斤以上。 3.柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用新概念双贴面三聚氰胺防火防水耐蚀中密度纤维板，厚度为≥18mm,截面以优质≥2mmPVC封面条，经全自动快速优质热熔胶封边机封边防水处理，各连接部位用专用连接件连接，牢固性强。 4.柜门及抽屉：采用≥18mm双贴面三聚氰胺耐蚀中密度纤维板，门板和抽屉面板断面以优质≥2mmPVC封边条配热熔胶封边件防水处理。 5.铰链：采用105度多锻定位铰链，承重，经久耐用，达到可承受实验的 国际五金行业标准，110度左右开启，保证开启十万次以上。 6.滑轨：采用尼龙滑轮钢制滑轨，表面经防蚀处理，具止滑装置，防止抽屉意外滑离柜体，达到国际五金行业标准，耐腐蚀，承重30公斤以上，经久耐用。 7.拉手：采用铝合金一次成型拉手。 8.调节脚：采用注塑连插件专用调节脚，承重力强，减震防潮，快速调节，平衡高低。 |
| 57 | 实验边台 | 米 | 25 | 1.台面：采用≥12.7mm厚实理化板，边缘加厚≥25.4mm，具有耐强酸碱，耐油，耐磨，耐热，耐冲击，无毒无味，抗菌抗老化，防霉，防水，防火等优点。 2.主框架：采用≥40mm*60mm*1.2mm优质冷压钢管，焊接采用二氧保护焊工艺，打磨平整光滑，无任何毛刺，经防锈处理，用暗藏式内置紧固螺丝连接，工程塑料专用封头；表面经复合环氧树脂粉末静电喷涂，使钢木结构产品防潮与防腐结合为一体，金属高质感和夺人的光感使您的实验室稳重中间优雅，组装灵活、结实耐用、经济实惠、承重可达每平方米三佰公斤以上。 3.柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用新概念双贴面三聚氰胺防火防水耐蚀中密度纤维板，厚度为≥18mm,截面以优质≥2mmPVC封面条，经全自动快速优质热熔胶封边机封边防水处理，各连接部位用专用连接件连接，牢固性强。 4.柜门及抽屉：采用≥18mm双贴面三聚氰胺耐蚀中密度纤维板，门板和抽屉面板断面以优质≥2mmPVC封边条配热熔胶封边件防水处理。 5.铰链：采用105度多锻定位铰链，承重，经久耐用，达到可承受实验的 国际五金行业标准，110度左右开启，保证开启十万次以上。 6.滑轨：采用尼龙滑轮钢制滑轨，表面经防蚀处理，具止滑装置，防止抽屉意外滑离柜体，达到国际五金行业标准，耐腐蚀，承重30公斤以上，经久耐用。 7.拉手：采用铝合金一次成型拉手。 8.调节脚：采用注塑连插件专用调节脚，承重力强，减震防潮，快速调节，平衡高低。 |
| 58 | 中央台试剂架 | 套 | 4 | 1.立柱：采用≥40*100*1.2mm厚的冷轧钢板，折弯成型，经酸洗磷化处理，经环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，抗酸碱。每10mm有一调节孔位，可自由调节高度。 2.层板：采用≥10mm钢化玻璃，四周车边处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调节高度，边缘配≥∮12mm不锈钢钢管，以防止试剂瓶跌落。 |
| 59 | 水盆水嘴 | 套 | 3 | 1采用优质1.台面：采用≥12.7mm厚实理化板，边缘加厚≥25.4mm，具有耐强酸碱，耐油，耐磨，耐热，耐冲击，无毒无味，抗菌抗老化，防霉，防水，防火等优点。 2.主框架：采用≥40mm*60mm*1.2mm优质冷压钢管，焊接采用二氧保护焊工艺，打磨平整光滑，无任何毛刺，经防锈处理，用暗藏式内置紧固螺丝连接，工程塑料专用封头；表面经复合环氧树脂粉末静电喷涂，使钢木结构产品防潮与防腐结合为一体，金属高质感和夺人的光感使您的实验室稳重中间优雅，组装灵活、结实耐用、经济实惠、承重可达每平方米三佰公斤以上。 3.柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用新概念双贴面三聚氰胺防火防水耐蚀中密度纤维板，厚度为≥18mm,截面以优质≥2mmPVC封面条，经全自动快速优质热熔胶封边机封边防水处理，各连接部位用专用连接件连接，牢固性强。 4.柜门及抽屉：采用≥18mm双贴面三聚氰胺耐蚀中密度纤维板，门板和抽屉面板断面以优质≥2mmPVC封边条配热熔胶封边件防水处理。 5.铰链：采用105度多锻定位铰链，承重，经久耐用，达到可承受实验的 国际五金行业标准，110度左右开启，保证开启十万次以上。 6.滑轨：采用尼龙滑轮钢制滑轨，表面经防蚀处理，具止滑装置，防止抽屉意外滑离柜体，达到国际五金行业标准，耐腐蚀，承重30公斤以上，经久耐用。 7.拉手：采用铝合金一次成型拉手。 8.调节脚：采用注塑连插件专用调节脚，承重力强，减震防潮，快速调节，平衡高低。7mm厚高度PP水槽，模具一体成型，耐酸碱防腐蚀，光泽度好，表面光滑易清洗，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用。 9.采用实验室专用化验龙头，铜质镀锌一体成型，阀芯采用国际通用的瓷质阀芯，密封性能好，美观度强。出水嘴为PVC材质尖嘴型，高头、单口360°旋转。 |
| 60 | 滴水架 | 套 | 3 | 1.材质：高密度PP/高分子材料。 2.底部托盘中间设有排水孔。 3.可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。 |
| 61 | 台式洗眼器 | 台 | 2 | 主体：加厚铜质 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 最大耐水压：6巴 |
| 62 | 恒温恒湿空调机组 | 台 | 1 | 风量：3200m³/h 冷量：20KW 热量：30KW 加湿量：10KG/H 余压：500Pa 功率：2KW ，新风量：650m³/h ，中效：板式46-G4,初效：袋式-F8，机组直膨/加湿段采用不锈钢接水盘；混合段、初效过滤段、盘管段、加热段、加湿段、送风机-离心、均流段、中效过滤段、出风段，机组尺寸：4080*960*860mm、箱板：30mm、内外板均为：0.5mm |
| 63 | 风冷模块机组 | 台 | 1 | - 以空气为冷（热）源，以水为供冷（热）介质的 中央空调机组，即冷凝器为翅片式换热器，蒸发器为水氟换热应用的换热器，如套管、壳管及板式换热器等。 - 作为冷热源兼用型的一体化设备，风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件，系统结构简单，安装空间节省，维护管理方便而且节约能源，尤其适用于水源缺乏区域。 - 风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热，既无供热锅炉，又无供热热网，或热网供热时间短、不稳定，要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的有效补充。 4、其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。 |
| 64 | 中效排风机组 | 台 | 1 | 1、结构类型：风机箱 2、风机压力：高压风机 3、功能类型：通风换气 4、最大流量：2000m3/min 5、电机功率：0.75-225KW 6、额度转速：1450-1900r/min 7、材质：钢板 8、工作噪声：低噪声 9. 轴功率：0.75-22 10.重量：80-500kg |
| 65 | PP水槽 | 只 | 1 | - 台面：采用≥12.7mm厚实理化板，边缘加厚≥25.4mm，具有耐强酸碱，耐油，耐磨，耐热，耐冲击，无毒无味，抗菌抗老化，防霉，防水，防火等优点。 2.主框架：采用≥40mm*60mm*1.2mm优质冷压钢管，焊接采用二氧保护焊工艺，打磨平整光滑，无任何毛刺，经防锈处理，用暗藏式内置紧固螺丝连接，工程塑料专用封头；表面经复合环氧树脂粉末静电喷涂，使钢木结构产品防潮与防腐结合为一体，金属高质感和夺人的光感使您的实验室稳重中间优雅，组装灵活、结实耐用、经济实惠、承重可达每平方米三佰公斤以上。 3.柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用新概念双贴面三聚氰胺防火防水耐蚀中密度纤维板，厚度为≥18mm,截面以优质≥2mmPVC封面条，经全自动快速优质热熔胶封边机封边防水处理，各连接部位用专用连接件连接，牢固性强。 4.柜门及抽屉：采用≥18mm双贴面三聚氰胺耐蚀中密度纤维板，门板和抽屉面板断面以优质≥2mmPVC封边条配热熔胶封边件防水处理。 5.铰链：采用105度多锻定位铰链，承重，经久耐用，达到可承受实验的 国际五金行业标准，110度左右开启，保证开启十万次以上。 6.滑轨：采用尼龙滑轮钢制滑轨，表面经防蚀处理，具止滑装置，防止抽屉意外滑离柜体，达到国际五金行业标准，耐腐蚀，承重30公斤以上，经久耐用。 7.拉手：采用铝合金一次成型拉手。 8.调节脚：采用注塑连插件专用调节脚，承重力强，减震防潮，快速调节，平衡高低。12.7mm厚实理化板，边缘加厚25.4mm，具有耐强酸碱，耐油，耐磨，耐热，耐冲击，无毒无味，抗菌抗老化，防霉，防水，防火等优点。 |
| 66 | PP水龙头 | 只 | 1 |  |
| 67 | 304不锈钢洁净洗手池 | 台 | 2 |  |
| 68 | 感应水龙头 | 只 | 2 |  |
| 69 | 手消毒 | 台 | 2 |  |
| 70 | 烘手器 | 台 | 2 |  |
| 71 | 给皂器 | 台 | 3 |  |

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材料说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿岩板吊顶 | 600X600 | 150 | ㎡ | 材料：矿棉纤维 功能：防潮、防火、吸音 等级；A级 形态：微孔 特性：防火阻燃、吸音降噪 | 装修部分 |
| 2 | 塑胶地板 | PVC同质透心 | 150 | ㎡ | 厚度：2cm 材质：PVC发泡/密实底/同质透心 含地面找平 | 装修部分 |
| 3 | LED灯 | 600X600 | 18 | 盏 | 流明效率高，显指高，颜色一致性好 尺寸：600cmX60cm | 装修部分 |
| 4 | 墙面粉刷 | 乳胶漆 | 490 | ㎡ | 类型：饰面防火涂料 按溶剂类型分：水性漆 功能：防火防霉、净味环保 颜色：白色 | 装修部分 |
| 5 | 台式电源插座 | 不锈钢喷塑 | 26 | 组 | 插座盒：不锈钢、喷塑 插座：6孔插座 电线：4²-6²电线 | 装修部分 |

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术规格、参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、结构部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50mm机制岩棉净化彩钢板围护 | 钢板厚:0.4mm | 53 | ㎡ | （一）结构部分 1.围护、吊顶：采用 50mm 厚机制岩棉净化彩钢板，钢板厚度 0.476mm, 接缝处严密密封；燃烧性能等级为 A 级， 传热系数≤0.85W/（㎡.k）（提供检测报告）；隔断要设置适宜比例的固定透视窗，铝合金包边，保证实验室围护 结构具高强度和良好的气密性。 2.所有转角处均设内外圆弧过度，易于防尘及清洁，墙体与吊顶、墙体与墙体、墙体与地面所有连接均应为专用 R ≥50mm 的铝合金阴、阳圆弧角压条，建筑装饰及门窗的缝隙应在洁净室的正压面采用中性密封胶密封，整体无卫 生死角，不得有渗水、漏水现象。R 圆弧的处理，表面无腐蚀变色、要求平整、无弯曲、无锤痕，铝合金，厚度≥ 0.8mm。 3.铝合金净化密闭门（带窗）：不锈钢压把门锁，配备中空玻璃视窗，钢制成套门。门关上密封条要压住，门把手 开关要自然稳定。 4.观察窗：采用专用净化观察窗，双层中空玻璃，不锈钢内衬，整体密封，直边形。 5.不锈钢传递窗：双门电子互锁传递窗，内胆、外壳采用 304 不锈钢，钢板厚度不小于 1.0mm， 配紫外线杀菌灯。 6.顶棚加强：8mm 丝杆+方形调节器，国标。 7.五金密封材料：国内知名品牌。 |  |
| 2 | 50mm机制硫氧镁净化彩钢板吊顶 | 钢板厚:0.4mm | 62 | ㎡ |  |  |
| 3 | 铝合金配套型材 | 50系列 | 115 | ㎡ |  |  |
| 4 | 铝合金内圆角 | 50系列 | 240 | m |  |  |
| 5 | PVC底座 | 50系列 | 240 | m |  |  |
| 6 | 铝合金外圆角 | 50系列 | 18 | m |  |  |
| 7 | 铝合金净化密闭门 | 900*2000 | 3 | 樘 |  |  |
| 8 | 洁净密闭窗 | 1500*1200 | 9 | ㎡ |  |  |
| 9 | 不锈钢传递窗 | 600*600*600 | 1 | 樘 |  |  |
| 10 | 闭门器 | 50kg | 3 | 套 |  |  |
| 11 | 顶棚加强 | 8mm丝杆+方形调节器 | 62 | ㎡ |  |  |
| 12 | PVC地板 | 2.0mm | 59 | m2 |  |  |
| 13 | 自流坪 | 5.0mm | 59 | m2 |  |  |
| 14 | 五金密封材料 | 钢板厚:0.4mm | 115 | ㎡ |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 16 | 安装费 |  |  |  |  |  |
| 20 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二、通风管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 优质镀锌钢板风管 | 厚度0.5～0.75mm | 120 | m2 | 1.单层百叶带过滤调节阀风口：开启式，喷塑、带阻尼。 2.栅格式回风窗：喷塑、带阻尼。 3.防雨百叶：喷塑、带阻尼。 4.栅格式回风窗：喷塑、带阻尼。 5.手动对开式多叶调节阀：汇金净化。 6.橡塑保温板：国标。 |  |
| 2 | 液槽式高效送风口 | 额定风量：500m3/h | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 液槽式高效送风口 | 额定风量：1000m3/h | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 无隔板高效排风口 | 额定风量：500m3/h | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 无隔板高效排风口 | 额定风量：1000m3/h | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 防雨百叶 | 420*300 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 防雨百叶 | 500*300 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 手动对开式多叶调节阀 | 200*200 | 4 | 个 |  |  |
| 9 | 手动对开式多叶调节阀 | 320*200 | 4 | 个 |  |  |
| 10 | 手动对开式多叶调节阀 | 420*300 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 手动对开式多叶调节阀 | 500*300 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 止回阀 | 400*300 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 70℃防火阀 | 420*300 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 70℃防火阀 | 400*250 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 压差表 | 0-60Pa | 2 | 只 |  |  |
| 16 | 软接头 |  | 40 | 个 |  |  |
| 17 | 风管保温（难燃B级） | 20mm橡塑保温 | 120 | m2 |  |  |
| 18 | 保温胶水 | 厚度0.5～0.75mm | 120 | m2 |  |  |
| 19 | 辅材 |  | 120 | m2 |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 21 | 安装费 |  |  |  |  |  |
| 22 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三、通风设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费 |  |  |  |  |  |
| 四、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯(应急) | 1*36w | 4 | 只 | 1.超薄式净化灯、紫外线杀菌灯：LED 2.单控开关：DLX。 3.电气配电箱：DLX。 4.电线电缆：知名品牌。 |  |
| 2 | LED平板灯 | 48w | 8 | 只 |  |  |
| 3 | LED平板灯（应急） | 48w | 3 | 只 |  |  |
| 4 | 紫外线杀菌灯 | 1*30w | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 单相三孔插座 | 250V 16A | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 单相五孔插座 | 250V 10A | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 单开 | 86型 | 4 | 只 |  |  |
| 8 | 双开 | 86型 | 8 | 只 |  |  |
| 9 | 照明配电箱 |  | 3 | 只 |  |  |
| 10 | 动力配电箱 |  | 2 | 只 |  |  |
| 11 | 电线 | BV-2.5mm2 | 150 | m |  |  |
| 12 | 电线 | BV-4mm2 | 120 | m |  |  |
| 13 | 电线 | BV-6mm2 | 180 | m |  |  |
| 14 | 电缆 | YJV-5*2.5mm2 | 50 | m |  |  |
| 15 | 电缆 | YJV-5*10mm2 | 40 | m |  |  |
| 16 | 电缆 | YJV-5*16mm2 | 60 | m |  |  |
| 17 | 电缆 | YJV-3*25+2*10mm2 | 30 | m |  |  |
| 18 | PVC线管 | ∮20-25 | 180 | 米 |  |  |
| 19 | PVC线盒 | 86型 | 180 | 只 |  |  |
| 20 | 辅料 | 86型 | 1 | 批 |  |  |
| 21 | 小计： |  |  |  |  |  |
| 22 | 安装费 |  |  |  |  |  |
| 23 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 五、空调系统管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管 | ∮25.5 | 50 | m |  |  |
| 2 | 铜管 | ∮22.05 | 50 | m |  |  |
| 3 | 排水管(UPVC) | De50 | 28 | m |  |  |
| 4 | 自来水管PPR | DN25 | 28 | m |  |  |
| 5 | PPR截止阀 | DN25 | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 五金配件及辅料 |  | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 小计： |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 六、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管 | DN20 | 60 | m | 1.PPR 给水管，304 不锈钢洁净洗手池。 |  |
| 2 | PPR给水管 | DN32 | 96 | m |  |  |
| 3 | PPR排水管 | DN50 | 40 | m |  |  |
| 4 | PPR排水管 | DN110 | 60 | m |  |  |
| 5 | PPR截止阀 | DN20 | 6 | 只 |  |  |
| 6 | 洁净地漏 | DN75 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | S型存水弯头 | DN50 | 4 | 个 |  |  |
| 8 | 五金及管件辅料 |  | 1 | 批 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 七、理化工作台及水池部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |