PCR实验室设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸纯化仪 | 1台 | 一、工作条件 环境温度：10℃—40℃ 相对湿度：10～90% 使用电源：AC100V-240V， 600W， 50HZ/60HZ 二、技术性能指标 1. 用途:采用磁珠分离技术，选择相应的试剂盒可以自动地从多种样品材料如血液、 组织、细胞中分离纯化高纯度的核酸，整个仪器结构设计精巧、操作简单。 具有省时、省力、高效及良好的一致性等特点，是临床基因检测和分子生物学实验室科学研究的得力“助手”。 2.处理样品数: 32个样品/次 *3.处理样本范围: 20-1000ul *4.磁珠收集效率: >98 % 5. 提纯孔间差：Cv<3% 6. 加热温度：裂解加热温度，室温+5℃～125℃ 2. 控制范围：洗脱加热温度，室温+5℃～125℃ *8.振荡模式：多模式多档可调，智能环节设定，增加提取效率。 9. 消毒/去污染方式：UV灯 10. 控制电脑：8寸嵌入式一体化电脑。无需外接设备。 11. 接口方式：USB、RS232、蓝牙、Wifi无线 12. 净重: 25 KG 三、主要性能: - 实现自动化，一次性可以处理样品 32份，处理速度为单个手工提取的4-5倍。 - 配合微纳米磁珠核酸提纯试剂，优化样品回收和提纯效果，直接用于后续实验。 - 自动化操作保证了实验结果稳定，避免人工操作引起的差异及错误。 - 智能化操作系统，严格控制孔孔之间污染，采用一次性塑料提取套管，避免了不同批次间污染。 - 仪器有多个一键化标准核酸提纯程序，也可根据操作者需要编制程序。 - 操作者接触有害试剂的危险大大减少 , 更好保护使用者生命安全。 - 试剂盒完全开放：支持市面上各中品类磁珠法核酸提取试剂盒。如：ABI、凯杰、博日。 四、质量保证 *1.生产厂家通过质量管理体系认证（ISO9001:2008）、医疗器械质量管理体系认证（ISO13485:2003/AC:2007）；仪器通过TUV CE LVD（电气安全）和EMC（电磁兼容）认证，中国CFDA认证。 *2.产品由中国人民财产保险股份有限公司（PICC）质量承保。 |
| 2 | 荧光定量PCR仪（四通道） | 1台 | 1.样本容量：96微孔板（全裙）、12×8联管、96×0.2ml单管（底部透明）国产管适用； 2.动力学范围：1-1010Copies *3.检测通道：4通道 4.激发光波长：300-800nm 5.检测波长：500-800nm 6.适用染料：F1:FAM，SYBR Green I;F2:VIC，HEX，TET，JOE，CY3，NED,TAMRA;F3:ROX，TEXAS-RED; F4：CY5; 7.加热制冷方式：Ferrotec量身定制的温控半导体技术； *8.模块工作温度范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)，具有SOAK低温保存功能； 9.升降温速率：4.0℃/s(max)； *10.温控精度：≤0.1℃； 11.温度波动度：≤0.1℃； 12.温度均匀性：≤0.3℃； *13.控温模式：BLOCK、模拟Tube模式（依据加液量自动控制）； *14.加液量：5-100uL； *15.梯度功能：具备梯度功能，梯度温度范围：1-36℃； 16.热盖工作温度范围：30～110℃(可调，默认105℃，恒压热盖，自动升降)； 17.扫描模式：灵活的扫描模式可调，具备指定行扫描和整板扫描。 18.编程：每个程序段可设置多达20个温控程序节，最大循环数99个； 19.运行方式：连续运行； *20.软件功能：自动判别并计算阴阳性结果，自动建立标准曲线，具备绝对定量、相对定量、SNP分析、熔解度、梯度功能、自动增益、用户自定义参数等，软件终身免费升级； *21.数据接口方式：支持RS232，USB、蓝牙、WIFI接口； 22.操作系统： Win 7/Vista/Win 8 兼容应用软件Excell 2003/2007 *23.试剂：必须为开放试剂，可使用国产或进口的各品牌试剂。 |
| 3 | 病毒DNA纯化试剂盒（预分装） | 20盒 | 1.产品包装：16T*2为标准包装 2.操作方式：仪器提取磁珠法； 3.样品处理量：10-200μl； 4.提取灵敏度：50 copies/ml； 5.提取时间：≤26min，最快可达16min；提取32个样品。 6.样品要求：全血；血清；组织（经研磨）拭子、唾液等； 7.无需蛋白酶K； 8.保存条件：常温保存。 9.是否封闭：否。 10.有效期：12个月。 11.仪器配合：32孔磁珠法核酸提取仪。 12.生产厂家资质：拥有10年以上该产品生产历史。 *13．病毒DNA纯化试剂盒和核酸纯化仪应为同一生产厂家 14.售后服务：7*24小时在线咨询。 |
| 4 | 非洲猪瘟荧光定量PCR快速检测试剂盒 | 10盒 | 1．拟采购的PCR试剂用于非洲猪瘟病原核酸检测。 2．参与投标的试剂必须在农业部疫控（诊）【2019】74号文件中规定的PCR厂家的试剂。 3．参与投标的试剂为快速PCR检测试剂盒。 4．试剂反应液中酶、探针、引物、Mix等已预混合，无需单独配置反应液。 *5. 需满足单一组分裂解液核酸提取，整批检测时间可在1小时内完成。 6．单个样品从采集到PCR结果出来时间小于60分钟，扩增程序不超过50分钟。 *7. 试剂的灵敏度高，最低检测下限为100copies/反应； *8、所投产品必须匹配ABI stepone 、QIAGEN Rotor-Gene Q、耶拿等全自动荧光定量PCR仪；反应程序：95℃3min；95℃15s，60℃30s，45循环。 9、效率高、单份样品检测成本低者优先。 10、在检测时，如果阴性对照或阳性对照不成立，应无条件退货。 |
| 5 | 生物安全柜 | 1台 | 技术参数： 1.安全柜分类：A2型，30%外排，70%循环 2.外部尺寸（L×D×H）：1500mm ×750mm×2250mm 内部尺寸（L×D×H）：1350mm ×600mm×660mm 3.生物安全性： (1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 (2)产品安全性：菌落数≤5CFU/次 (3)交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 4.洁净等级：100级. 5.过滤效率:对0.3μm微粒过滤效率≥99.995% 6.底座采用福马脚轮设计，可以实现移动、升降和固定功能。 7.可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。 8.密闭性：装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。 9.平均风速：0.33±0.015m/s, 吸入口风速0.53±0.015m/s 10.电机与风机：电机有热保护装置，并能在1.15倍额定电压值的条件下稳定工作；电机可以调速，以便在风速下降下保证合格气流。 11.前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且超出安全高度具有声光报警功能；安全玻璃，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃；前玻璃窗采用电动玻璃门设计，同时满足脚踏控制、手动开关和遥控控制，提高产品的安全性。 12.内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。工作台面采用下凹盆状，具有收集废液功能。 13.噪音等级：≤65d B（A） 14.照明：≥1000LUX 15.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，实时显示过滤器的寿命、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力。当安全柜出现故障时，声光报警提示。 16.遥控控制。具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机。 17. 抗电强度：耐压1390V 、5S不击穿。 |
| 6 | 恒温水浴锅 | 1台 | 1.双孔 2.电源：220V 50Hz 3.加热功率：500W 4.控温范围：室温-99.9℃ 5.水温波动：≤0.5℃ 6.控温精度：≤0.5℃ |
| 7 | 组织研磨仪 | 1台 | 1.主要用途：用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基 因组。 2.主要功能和技术指标： 2.1.15秒内最大处理量同时可以处理8个样品 2.2 可以同时处理24个2ml研磨管,和12个5ml研磨管，6个（7-15）ML研磨管, 2*25ml， 2*50ML可以任意定做各种规格研磨管 2.3 液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作. 2.4 防震原理: schleifen-1工作方式专利防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的运动方式 专利的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果. 2.5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节.最终出料粒度：~5µm *2.6.不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁,且有降音装置或透明罩可选 2.7.研磨平台数(可接纳研磨罐数) >2 2.8.带自动中心定位的紧固装置 是 *2.9均质速度：0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-99分钟，用户可自行设定； 2.10.研磨球直径：0.1-30mm 2.11.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 2.12.加速： 在2秒内达到最大速度3.13.减速： 在2秒内达到最低速度 2.14.噪音等级： <55db 2.15.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 2.16. 拥有多项专利，提供专利证书复印件 2.17 提供不少于15篇SCI引用论文，做为实验指导 2.18. 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力 3、基本配置： 3.1主机一台 3.2 2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套，1.5ml位制冷液适配器壹套（选配） 3.3 5号进口不锈钢研磨珠1000颗，5号进口陶瓷研磨珠1000颗（选配），3号进口不锈钢研磨珠3000个 3.4 专用加珠枪一套。（选配） |
| 8 | 移液器 | 6支 | 量程可选：0.5-5ul、1.0-10ul、2-20ul、5-50ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、0.5-5ml |
| 9 | 八道移液器 | 3支 | 量程可选：1.0-10ul、5-50ul、10-100ul、30-300ul |
| 10 | 高压灭菌器 | 1台 | - 1.消毒容积：18L； - 2.电源/电压：220V/50Hz ； - 3.功率：2.0KW； - 4.计时范围:0-60MIN ； - 5.最高工作压力:0.165MPa ； - 6.额定工作温度:125℃； - 7.内筒尺寸:Φ365×250 ； 8.不锈钢材料，耐酸碱、耐腐蚀； 9.双刻度读数压力表； |