青海省财政厅

政府采购进口产品项目征求意见公示

（贵德县人民医院购置双能X线骨密度仪项目 ）

主管预算单位：贵德县卫生健康局

采购单位：贵德县人民医院

项目内容：数字化双能X线骨密度仪   1台

申请采购进口产品理由：

经专家组调研、讨论，目前国内同类设备在设备运行稳定性、检测范围、检测精确度等方面较原装进口设备存在一定的差距，为了进一步提升医院诊疗水平，更好地服务于广大患者，建议购置原装进口设备，且此类设备不属于国家限制进口类设备。

现就上述内容向潜在政府采购供应商征求意见，潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至青海省海南州贵德县人民医院（地址：贵德县西久公路北侧，联系人：巷副院长 ，联系电话：0974-8553737 ）和青海省海南州贵德县财政局采购监督办(地址：贵德县河阴镇迎宾东路，联系电话：0974-8552775）。

征求意见期限：2019年 12 月 12 日至2019年 12 月 18 日。

附：1.政府采购进口产品申请及专家论证意见

2.申请采购进口产品清单

3.政府采购进口产品论证专家成员名单

2019年12月11日

附件1：

政府采购进口产品申请及专家论证意见表

| 主管预算单位名称 | 贵德县卫生健康局 |
| --- | --- |
| 项目使用单位（采购人） | 贵德县人民医院 |
| 采购进口产品内容 | 高档数字化双能X线骨密度仪 1台（详见附件） |
| 采购进口产品预算金额 | 80万元 |
| 所属项目名称 | 贵德县人民医院购置双能X线骨密度仪项目 |
| 所属项目金额 | 80万元 |
| 一、申请理由 |
| □✔1.中国境内无法获取： |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |
| □3.其他。 |
| （一）原因阐述：进口设备和国产设备相比具有易操作、性能稳定、精确度高、使用寿命长等显著优势，能够更好地为使用单位提供更加可靠的检测数据。经采购人组织专家论证，该类设备不属于国家限制进口类产品，采购单位申请采购原装进口产品。 （二）进口产品简要说明：进口设备具有最先进的软、硬件技术，检验结果精确、产品质量可靠，可完全满足使用。该类设备不属于国家限制进口类产品，采购单位申请采购原装进口产品。 |
| 二、专家论证意见 设备名称：高档数字化双能X线骨密度仪 贵德县人民医院拟采购的数字化双能X线骨密度仪经专家组调研、讨论，目前国内同类设备在设备运行稳定性、检测范围、检测精确度等方面较原装进口设备存在一定的差距，为了进一步提升医院诊疗水平，更好地服务于广大患者，建议购置原装进口设备，且此类设备不属于国家限制进口类设备。 |
| 论证专家小组签字：赵希鹏 方靖 王跃忠 李祥武 鱼建青 2019年12月6日 |

附件2：

申请采购进口产品技术参数

一、设备名称：数字化双能X线骨密度仪

二、数量：1台

三、设备用途说明：用于人体骨矿含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。

四、主要技术规格：

| 一： | 为了保证设备的先进性，该设备需获得美国FDA或者欧洲CE认证，请投标商提供FDA或者CE认证复印件 |
| --- | --- |
| 二： | 该设备需通过中国CFDA认证，请投标商提供中国CFDA认证的复印件。 |
| 序号 | 技术规格及要求 |
| 1 | X线源 |
| 1.1 | 双能X线发生方式 |
| 1.1.1 | 稳恒电压 |
| *1.1.2 | K缘过滤，同时产生高低双能X线 |
| 1.2 | 双能的峰值：高≥60Kev； 低能≤40Kev |
| *1.3 | X线扫描线束：窄角扇形，非宽角扇形或笔形束 |
| 1.4 | 采集成像方式：连续扫描式 |
| 1.5 | SmartScan自动智能扫描 |
| 1.5.1 | 配置激光定位系统 |
| 1.5.2 | 可根据骨骼结构，自动调整扫描路径，无需预扫描 |
| 1.6 | X线球管最大电流1mA |
| 2 | 探测器系统 |
| 2.1 | 探测器材质为LYSO硅酸钇镥闪烁晶体，高光输出、快发光衰减、有效原子序数多、密度大，具备高能量分辨率 |
| 2.2 | 探测器通道数量≥6个 |
| 3 | 扫描 |
| 3.1 | 扫描床，长度：≥200cm；宽度：≥80cm |
| 3.2 | 最大病人承重：≥155kg |
| 3.3 | 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥80cm * 40cm |
| 3.4 | 标准扫描时间：腰椎：≤1分钟，股骨：≤1分钟 |
| 3.5 | 精确激光定位灯 |
| 3.6 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节） |
| 3.7 | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差) |
| 3.7.1 | 腰椎、股骨: ≤1.0% |
| 3.8 | MVIR多视角影像重建技术 |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |
| 4.1 | 正位腰椎扫描、评估 |
| 4.2 | 单侧股骨扫描、评估 |
| 4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 |
| 4.3.1 | 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 |
| 4.3.2 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 |
| 4.4 | 前臂测量和分析 |
| 4.5 | OneScan一键多扫，一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |
| 4.6 | FRAX骨折风险评估软件 |
| 4.7 | 计算机自动辅助诊断分析软件 |
| 5 | 临床应用软件包 |
| 5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） |
| 5.3 | 骨密度计算软件包 |
| 5.4 | NHANES III参照数据库 |
| 5.5 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 （请提供国内外核心期刊发表文章证明） |
| 5.6 | 自动确定骨边缘软件 |
| 5.7 | 与前一次扫描结果对比分析 |
| 5.8 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |
| 5.9 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |
| 5.10 | 体重/种族差异校正软件 |
| 5.11 | T值和Z值分析软件 |
| 5.12 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |
| 5.13 | 检测结果趋势分析功能 |
| 5.14 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |
| 5.15 | 自动化报告编辑书写软件 |
| 5.16 | DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） |
| 5.17 | HL7协议接口 |
| 6 | 放射剂量 |
| 6.1 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤25μGy |
| 6.2 | 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤1μSV/hr |
| 7 | 计算机系统 |
| 7.1 | 主控计算机 |
| 7.1.1 | CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz |
| 7.1.2 | 内存：≥4GB |
| 7.1.3 | 硬盘：≥500GB |
| 7.1.4 | DVD光驱 |
| *7.2 | 显示器：≥24寸液晶显示器 |
| 7.3 | 彩色激光打印机 |
| 8 | 校准系统 |
| 8.1 | 自动质控测试程序 |
| 8.2 | 自动质控趋势分析 |
| 8.3 | 质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告） |
| 9 | 售后服务 |
| *9.1 | 厂家在直辖市及省会城市驻有办事处，有专业工程师负责售后服务（请厂家提供办事处详细地址，非代理机构。） |
| 9.2 | 中国大陆保税库数量：≥1个（请厂家提供详细地址） |

| 附件3： 论证专家成员名单 |
| --- |
|  |  |  |  | 论证时间： | 2019年12月6日10时 |
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 | 签字 |
| 1 | 赵希鹏 | 青海大学附属医院 | 教授 | 13007799887 | 技术专家 | 赵希鹏 |
| 2 | 李祥武 | 青海省第三人民医院 | 副主任技师 | 13519788889 | 技术专家 | 李祥武 |
| 3 | 方靖 | 青海省中医院 | 主任医师 | 13709766443 | 技术专家 | 方靖 |
| 4 | 王跃忠 | 青海卫生职业技术学院 | 主任 | 13734609827 | 技术专家 | 王跃忠 |
| 5 | 鱼建青 | 青海德诚司法鉴定中心 | 法律专家 | 13997051253 | 法律专家 | 鱼建青 |