# 青海省财政厅政府采购进口产品项目征求意见公示

(青海省海南藏族自治州人民医院新生儿重点专科购买医疗设备项目）

采购单位：青海省海南藏族自治州人民医院

采购项目：青海省海南藏族自治州人民医院新生儿重点专科购买新生儿婴幼儿高频呼吸机（原装进口）项目

项目内容：新生儿婴幼儿高频呼吸机（原装进口）

采购金额：70万元

采购理由：

随着患者的逐年增多，原有呼吸机满足不了临床病人的需求，病人对呼吸机的要求也越来越高。进口产品在使用便捷度上、安全性上、性能稳定等方面明显优于国产产品，且该产品不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品。进口的呼吸机相对国产而言，产品的监测准确度、灵敏度、等方面有着明显的优势，这些都是国产产品很难达到的。为了病人能够得到更好的治疗且结合等级医院的建设要求和中心的建设，特此申请购买进口设备专家组一致认为医院应该购买进口设备。现就上述内容向潜在政府采购供应商征求意见，潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至青海省海南藏族自治州人民医院（联系人：索南才项 联系电话：0974-8522713）和海南州财政局  （联系人：兰青 联系电话：0974-8510605  ）。

征求意见期限：2019年11月27日至2019年12月05日。

附：1.政府采购进口产品申请及专家论证意见

2.政府采购进口产品论证专家成员名单

附件1：

政府采购进口产品申请及专家论证意见表

| 申请单位 | 青海省海南藏族自治州人民医院 |
| --- | --- |
| 申请项目名称 | 青海省海南藏族自治州人民医院新生儿重点专科购买新生儿婴幼儿高频呼吸机（原装进口）项目 |
| 采购项目内容 | 新生儿婴幼儿高频呼吸机（原装进口） |
| 采购项目金额 | 70万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 青海省海南藏族自治州人民医院新生儿重点专科购买新生儿婴幼儿高频呼吸机（原装进口）项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 70万元 |
| 项目使用单位 | 青海省海南藏族自治州人民医院 |
| 项目组织单位 | 青海省海南藏族自治州人民医院 |
| 采购单位的申请理由 |  |
| 随着患者的逐年增多，原有呼吸机满足不了临床病人的需求，病人对呼吸机的要求也越来越高。进口产品在使用便捷度上、安全性上、性能稳定等方面明显优于国产产品，且该产品不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品，结合等级医院的建设要求和中心的建设，特此申请购买进口设备。 |  |
| 专家论证意见：专家一致认为，进口的呼吸机相对国产而言，技术性能成熟、稳定、配置先进、性能稳定、故障率低、安全性能高、准确精度、可调范围值较大、具备一定先进智能性，可避免患者间的传染源。为保证重症新生儿幼婴儿抢救，提高救治成功率，降低致残率。且使用年限长、操作简单、易于维护等优势。采购单位称述该项目所含产品需进口论证理由充分，同意采购进口设备。 |  |
| 论证专家签字：马如存、李祥武、李得恩、王跃忠、何青山 2019年11月27日 |  |

附件2：

|  | 论证专家成员名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 青海省海南藏族自治州人民医院新生儿重点专科购买新生儿婴幼儿高频呼吸机（原装进口）项目 |  | 论证地点： | 青海省西宁市 |  |
| 论证时间： | 2019年11月25日 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 李得恩 | 青海省疾控中心 | 主任技师 | 18997173115 | 技术专家 |
| 2 | 马如存 | 青海省第四人民医院 | 主任医师 | 13519784279 | 技术专家 |
| 3 | 李祥武 | 青海省第三人民医院 | 副主任技师 | 13519788889 | 技术专家 |
| 4 | 王跃忠 | 青海省卫生技术学院 | 副高 | 13997245815 | 技术专家 |
| 5 | 何青山 | 青海清致律师事务所 | 律师 | 13639746068 | 法律专家 |

新生儿婴幼儿高频呼吸机技术参数

（原装进口）

一、基本要求：

1、原装进口新生儿/小儿高频、常频、无创一体化呼吸机；常频适用30kg以内的新生儿；高频适用20kg以内的新生儿；

2、一体化彩色触摸屏幕，具有中文界面，及报警事项中文记录；

3、配备分体式，外加热丝管路，不用穿加热丝，减少冷凝水；

4、所有管路为开放式，不受厂家限制，便于自行采购，利于降低后期使用成本；

二、常频通气要求：

1、控制原理：压力控制通气、配合容量限制(防止肺过度膨胀)和容量保证（防止通气不足），

根据病情实施两种肺保护性通气方案；

2、触发方式：智能容量触发和流量触发 1 ~ 15级,根据病人自主呼吸情况，自动调整触发水平的门限数值，提高人机协调水平；

3、 配备近端热敏式流量传感器，传感器的分辨率0.1mL,最小潮气量0.8mL；

4、 呼吸环比较：存储的呼吸环和当前呼吸环，在同一界面中比对，便于对通气效果评估；

5、 通气模式：IPPV、SIPPV、SIMV、SIMV+PSV、PSV、CPAP+窒息后备通气，以及手动通气、手动增氧（氧冲洗）等通气模式；

三、无创通气要求：

1、无创通气模式：NCPAP、双水平DUOPAP、高流量氧疗；采用新生儿专用正压发生器及附件，以降低患者呼吸做功，改善病人耐受性；

2、具有自动泄露补偿功能，当鼻塞或者鼻罩出现漏气时，通过泄漏补偿确保病人端压力稳定,保证通气治疗效果并防止鼻中隔压迫性损伤；

四、高频通气要求：

1、高频振荡方式:鼓膜式高频，振荡气流须经湿化后在送往病人端，避免因鼓膜内潮湿滋生微生物造成交叉感染；具有主动吸气和主动呼气的双向气流，利于呼出肺内潴留的CO2；

2、高频震荡通气（HFO），具有高频通气容量保证（VG）功能，可根据肺顺应性变化自动调整振幅，防止过度通气而造成肺损伤和脑损伤；

3、具有持续基础气流和可调节的震荡偏流，呼吸比可在1:1、1:2、1:3之间调节，必须有高频通气的潮气量监测；

- 参数：

- 高频频率：5-20 HZ

- 高频振幅：5-100cmH2O

- 均压：5-50cmH2O

- 吸呼比：1：1、1:2、1:3

6、容量限制：1 ~ 350ml

7、容量保证：1 ~ 350ml

- PIP：4-80cmH2O

- PEEP：0-30cmH2O

- 监测：

1、压力监测：PIP峰压、 PEEP、 Pmean（平均气道压）、PHFO（震荡压）；容量监测：MV（分钟通气量）, VTe（潮气量），VTe HFO（高频潮气量）；其它监测：呼吸频率，呼吸比，氧浓度，气道阻力，肺顺应性，肺过度膨胀指数C20/C；

七、报警：

1、报警方式：光闪烁，报警音和文字信息显示；

2、具备自动报警界限调整；