特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化升级后的平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记备案。（省公共资源交易中心二楼，联系电话：0971-5115646）

3、为了给投标供应商提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

4、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

5、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：蒲先生  0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2018-007-3号

采购项目名称：青海省民政厅康复系列设备采购项目

采 购 单 位：青海省民政厅

青海省政府采购中心编制

2019年6月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	19

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	21

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

附件9：报价一览表	46

附件10：分项报价表	47

附件11：技术规格响应表	48

附件12：其他资格证明材料	49

附件13：投标产品相关资料	50

附件14：投标人类似业绩证明材料	51

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

附件16：残疾人福利性单位声明函	53

附件17：销售及服务相关内容	54

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

1、项目概况	58

2、产品交付说明	58

3、产品验收	58

4、安装、调试	59

5、维护服务和技术支持	59

6、其他要求	60

采购一览表及技术参数	61

包1：运动康复类（一）	61

包2：运动康复类（二）	73

包3：理疗康复类	79

包7：急救设备	93

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省民政厅康复系列设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2018-007-3号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 包1：200万元（人民币）；包2：153万元（人民币）； 包3：240万元（人民币）；包7：115万元（人民币）。 |
| 项目分包个数 | 4个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 3、已在青海省政府采购中心升级后的平台登记备案。（联系人：刘先生，联系电话：0971-5115646） 4、投标人办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398） 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 7、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 8、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2019年6月4日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2019年6月5日起，至2019年6月12日止；在青海省政府采购电子化升级后的平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 递交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化升级后的平台上递交电子投标文件，逾期未完成递交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2019年6月25日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2019年6月25日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描或复印件均需加盖公章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格性审查文件，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查文件，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并压缩上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省民政厅 联系人：张先生 联系电话：0971-6109894 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：于先生 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：马先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查文件

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查文件

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件21.2款的规定，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查文件没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查文件没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 40分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，以不超过三项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项为零分。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品具有环保认证证书的，得1.5分；具有节能认证证书的，得1.5分；未提供不得分。（该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准） |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩及20分 | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案好的，得5分；一般的，得3分；差的不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求好的，得5分；一般的，得3分；未响应招标文件的不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在西宁市有服务机构的，得5；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2016年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2018-（货物）-007（包*）

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年*月*日             项目（青政采公招（货物）2018-007-3号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间： 2019年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查文件

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查文件

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、销售及服务相关内容……………………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查文件）

采购项目编号：青政采公招（货物）2018-007-3号

采购项目名称: 青海省民政厅康复系列设备采购项目

所 投  包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2018-007-3号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖法人章：            职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方2019年  月  日青政采公招（货物）2018-007-3号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2017或2018年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

（投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查文件）

采购项目编号：青政采公招（货物）2018-007-3号

采购项目名称: 青海省民政厅康复系列设备采购项目

所 投  包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：                                         单位：人民币(元)

| 项目名称 (所投包号) | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

包号：                                                单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告(软件测试报告)、生产厂家出具的产品彩页（或网页原始截图）等能够证明技术参数响应的相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2016年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理措施。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3、本地化服务能力。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2018-007-3号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于2019年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6114432）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，视为无效投标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海省民政厅康复系列设备采购项目共4个包。主要采购医疗康复设备一批。

| 包号 | 名称 | 采购预算额度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运动康复类（一） | 200万元 |
| 2 | 运动康复类（二） | 153万元 |
| 3 | 理疗康复类 | 240万元 |
| 7 | 急救设备 | 115万元 |

技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

4.2中标供应商应按合同规定的交货期要求，在采购人指定的安装地点（不超过招标文件规定的供货地）进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品，中标供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。所提供的所有产品必须在安装后，进行加电测试运行正常，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.5每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

5.6组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.7保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

5.8投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

5.9所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.10其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

### 包1：运动康复类（一）

采购预算额度200万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED治疗仪 | 1、光源类型：医用LED光源； 2、适用范围：适用于人体体表的照射以达到消炎、抗感染、修复作用。 ★3、同时输出三种波长治疗光： 蓝光：417nm±10nm； 黄光：590nm±10nm； 红光：633nm±10nm； 4、三种光功率密度： 蓝光100mW/cm²±20%； 黄光35mW/cm²±20%； 红光80mW/cm²±20%；功率密度连续可调，步进1mW/cm²。 5、性能：功率密度不稳定度ST:优于±10%，功率密度重复性Rp：优于±10%； 6、照射定时范围：1～60min，设置治疗时间结束时声音报警提示，仪器自动停止工作； 7、照射面积：≥1740cm²，光源模块分三块组成，光源模块间角度可调整为90度-180度，可根据患者照射部位自由定位，辐照头整体0-90度可调； 8、操作系统：10.2寸16:9高清真彩触摸屏操作和单键飞梭按钮操作； 9、产品组成：主机（包括电源系统及控制装置和安全防护装置）、LED发射头（阵列）。 10、升降系统：电动垂直升降可达450mm，活动支架电动水平旋转可达90度； 11、治疗方案：16种治疗方案可存储； 12、工作方式：连续照射； 13、移动台车设计：移动台车式设计，脚轮具备刹车装置； 14、电源输入：220V,5A,50HZ； 15、冷却方式：风冷； 16、无侵入式操作，不损坏皮肤细胞，无副作用，治疗后无需特别护理； 17、需提供检验报告及医疗器械注册证。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化脑电图仪 | 一、基本配置： 1.数字化脑电分析系统一套； 2.配套视屏； 3.配套24小时动态脑电记录盒（2个）； 4.配套计算机≥21寸； 5.配套打印机； 6.配套台车； 7.教学大屏尺寸≥55英寸。 二、数字化脑电技术参数要求 1.系统技术参数 1.1 EEG放大器 放大器输入空： EEG 25个，DC输入：4导，双极输入：7对； 输入阻抗 100兆欧； 输入范围 ±3.2mv； 放大倍数 469.73倍； 共模抑制比 110dB； 噪声电平 ≦1.5uVp-p； A/D转换 16bit； 最大采样频率 1KHz； 带宽 0.08Hz–300Hz。 1.2 数据处理 灵敏度 OFF,1～200uV/mm； 时间常数 0.03～2秒； 高频滤波 15Hz～300Hz； 电源滤波 50Hz/60Hz可选。 1.3、显示 显示导数 64导(另加一导标志)； 显示分辨率 不低于1024 X 768； 扫描速度 5,10,15,20,30,60秒/屏,5分/屏。 2.基本功能： 2.1 32导联脑电信号输入，支持新生儿导联检测； 2.2 双向阻抗检测：放大器和检测画面均可进行阻抗检测并LED显示检测结果； 2.3 具有定量脑电图、闪光刺激，视频监测、血氧饱和度、睡眠检测等功能； 2.4 脑电地形图显示，并可提供脑电地形图分析结果报告； 2.5 数字视频：采用时间戳同步技术，实现毫秒级同步、同步记录音频信号，MPEG4格式、计算机远程控制数字摄像机的远、近、聚焦、万向调节。 3. 性能指标： 3.1 一体式数字化脑电前置放大器及电极输入盒，具备双极接口和DC接口； 3.2 前置放大器全电极同时采样，使电极间的数据不会发生时间延迟现象； 3.3 原始数据采集和处理采用光电隔离技术，以电极为单位进行保存，可重新配置导联及重新进行个各种滤波处理； 3.4 多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, , 源参考法（SD）,系统参考（Org），双耳参考A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式； 3.5 系统软件中配置脑地形图分析功能，既可显示某一指定位置的电位地形图，也可对指定范围的脑波进行分析，显示一组频谱地形图； 3.6 波形视频同步功能：保存的视频和波形数据可进行编辑，并可另存文件； 3.7 波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量，其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值； 3.8 通过回放程序对导联、灵敏度、高切滤波器、时间常数、参考电极、显示速度等项目进行编辑； 3.9 记录软件和回访软件独立运行； 3.10回访模式：对比回访、连续回放，高速回放，手动逐页，手动逐秒，也可通过指定时间或者指定事件跳转； 3.11 LED闪光刺激器，具备滤光片检测功能,能量可调节； 3.12 闪光刺激频率和闪光刺激时间可根据需要进行人工编辑，最大可预置3种不同的刺激程序。闪光刺激脉冲可选择单脉冲、双脉冲以及随机脉冲； 3.13 多导联DSA功能：将脑波的频率分布和振幅显示为一个趋势图功能，可自定导联、振幅范围； 3.14 aEEG功能：数据压缩法显示振幅整合脑电图，直观显示病人脑波变化情况； 3.15 DSA/aEEG等监护功能并可跟根据需求隐藏或显示； 3.16 有微型电极输入盒，作长程监护时方便客户行动，支持热插拔； 3.17 事件编辑、数据保存、数据选择保存、波形放大、时间/振幅测量、定规、DSA/aEEG重新分析。 三、 动态脑电记录分析系统性能参数 1、基本参数 记录通道：可记录16通道EEG信号以及3 个辅助信息通道（包含1通道ECG信号）可外接直流信号输入； 记录方式：全信息； 电压测量：误差不超过±10％； 频率特性：（1-30）HZ 输入阻抗：≥ 10MΩ； 共模抑制比：≥ 100dB； 内部噪声：≤ 2.5µV； 采样率：200Hz； A/D 转换精度：12Bit； 输入回路电流：≤ 0.1μA； 输入范围：（2-900）µV，误差：±10％； 描记灵敏阀值：10Hz、2µV； 功率谱频率：±5%； 功率谱幅度：±10%； 耐极化电压：加±300mv的直流电压，幅度最大允许相对偏差±5%； 2、信号处理 灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm； 时间常数：(0.03、0.1、0.3)s；0.03s～0.1s； 高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120)Hz； 交流滤波器：50Hz 导联配置：支持最大16 组单极导联配置模式； 参考电极：AV（可增加或删除组合电极），AaV，0V，SD，OFF； 标识信号：事件标记。 3、显示 显示分辨率：分辨率1920*1080； 显示通道数：最多显示64个通道，加一个标识数据通道； 波形显示颜色：16色； 波形显示控制：打开、关闭、DC1、DC2、DC3 和DC4； 可以冻结波形； 可以添加波形注释； 波形扫描速度：5 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分每页或者自定义； 时间刻度：0.1s,1s； 时间标记：0.2s, 1s，OFF； 事件标记：在画面底部显示； 显示导联示意图； 脑电地形图显示。 4、系统基本功能 显示功能：具备正确显示主菜单画面的功能； 信号传输：具备读取保存在储存卡上的脑电信号的功能； 测量分析：具备测量周期、频率和电压幅度的功能； 一般操作：具备修改各种参数与状态的功能； 档案存储及打印：具备打印脑电波形和诊断报告的功能； 可变项目：导联、灵敏度、高切滤波器、时间常数、参考电极、显示速度； 跳转功能：指定时间或者指定事件跳转； 显示模式：连续回放，高速回放，手动逐页，手动逐秒； 显示信息：事件名及时间，通道编号，导联类型，导联注释； 波形打印：事件打印，病人信息打印，导联打印； 事件编辑； 数据保存； 数据选择保存； 波形放大； 波形测量：时间/振幅测量；定规； 脑功能分析。 5、记录盒电源 电池规格：1.5V,LR6（五号）碱性电池； 电池数量：2； 连续记录时间：12、24、48小时可设； 需提供检验报告、医疗器械注册证及注册登记表。 | 台 | 1 |
| 3 | 智能运动康复机 | 1.设备功能： 1.1用于中风、偏瘫等肢体障碍患者进行肌力和关节活动度的康复训练；设备应具有主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练模式； 2.技术规格： 2.1设备动力控制： 2.1.1阻力：在主动训练时上下肢阻力设定范围0-18NM，分20档设定，档位间距1NM； 2.1.2转数：在被动训练时，上下肢转数0-55rpm，步距1rpm； 2.1.3定时时间：设定范围0min-100min，步进可调，步距1min，到达设置时间后自动切断输出； 2.2设备操作控制： 2.2.1水平训练模式：上肢训练盘旋转面调整角度90°做水平训练； 2.2.2高度调节：训练机高度调节范围90-100cm； 2.2.3彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作； 2.2.4左下肢和右下肢，左上肢和右上肢可进行对称训练； 2.2.5能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛，痉挛模式可设置开/关，并分高中低三档可调节； 2.2.6通过方向键改变运动方向； 2.2.7主被动训练模式可自由转换或手动选择 ★2.2.8具有异常声音控制和按键控制的急停功能，当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可大叫一声，机器自动停止运转。 2.3设备功能： 2.3.1具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能； 2.3.2具有显示高肌张力功能； 2.3.3具有语音提示功能（即时中文语言提示功能）； 2.3.4具有显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能； 2.3.5具有上肢垂直圆周运动和水平圆周运动互换功能； 2.3.6设备带有USB接口，训练数据可用U盘导出； 3、基本配置和附件/专用工具和备件 3.1主机1台； 3.2带小腿支架的腿部训练引导装置1对； 3.3主被动上肢训练器（含支撑杆）1套； 3.4安全脚踏板1对； 3.5电源线1根； 3.6保险管2个； 3.7手部绑带1副； 3.8臂绑带1副 3.9护手托板1对； 4.0弯型把手1对； 5、需提供检验报告、医疗器械注册证及注册登记表。 | 台 | 8 |
| 4 | 减重步态康复平台 | 1、规格(mm)： 1200×1090×1800，允许相对偏差±2%； 2、产品净重：44.0KG，允许相对偏差±2%； 3、控制方式：手动控制 4、立柱升降调节范围（mm）：0～300； 5、扶手高度调节范围（mm）：0～390； 6、额定载荷：135kg； 7、用来保持身体平衡或支撑身体的海绵扶手，可以保证人身安全； 8、立柱升降可调节；立柱升降逐渐上升，训练者下肢的承重逐渐减少至患者能承受时，进行步态训练；随着下肢承重及步行能力增强，可同步调整升降立柱的高度支持自身体重进行步态训练； 9、橡胶脚轮，带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练； 10、需提供医疗器械注册证及注册登记表。 | 套 | 2 |
| 5 | 训练用阶梯 | 尺寸337×83×134～155cm，允许相对偏差±2%；质量≥120.0kg扶手杠调节范围：0～20 cm；扶手杠侧向额定载荷：≥70 kg；阶梯额定载荷≥135 kg；用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 | 台 | 2 |
| 6 | 辅助步行训练器 | 尺寸105×84×104～145cm，允许相对偏差±2%；质量：29.0kg；座垫宽度≥ 45 cm；座垫前后调节范围：≥17 cm；座垫高度调节范围： 45～63 cm；台面垫高度调节范围： 88～138 cm；手柄间距离调节范围： 0～55 cm；台面垫额定载荷质量≥ 80 kg；座垫额定载荷质量≥ 135 kg；用途：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。 | 台 | 2 |
| 7 | 平行杠 | 规格(mm)： 3500×1160×780～1200，允许相对偏差±2%；矫正板坡度≥15°；质量：≥138.0kg；杠杆直径(mm)：≥ Φ38；杠杆宽度调节范围（mm）：340～600 ； 允差：±20mm；额定载荷(kg)：≥135；矫正板坡度：≥ 15°；用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 | 台 | 2 |
| 8 | 助行器 | 规格(cm)： 50×60×80～96，允许相对偏差±2%；质量：≥2.5kg；扶手宽度(cm)：≥ 46；额定承载质量(kg)：≥ 135；支脚高度调节范围： 30×5； 用途：辅助代步用具。 | 台 | 8 |
| 9 | 多功能训练器 | 规格(cm)： 248×280×220，允许相对偏差±2%； 用途：组合训练，适用于各种患者全身关节的恢复训练；组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩梯、滑轮吊环训练器、复式墙拉力器、训练床、功能牵引网架。 | 套 | 3 |
| 10 | 腕关节康复训练器 | 规格(cm)： 56×26×99，允许相对偏差±2%；质量：≥13.0kg；平台升降调节范围(cm)： 0～63；最大阻尼(N.CM)： 980；用途：改善腕部关节活动范围及肌力训练。 | 台 | 2 |
| 11 | 重锤式手指肌力训练桌 | 规格(cm)： 80×60×110，允许相对偏差±2%；质量：≥24.0kg；重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组）；用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。 | 台 | 2 |
| 12 | 上肢协调功能练习器 | 规格(cm)： 110×25×51，允许相对偏差±2%；质量：≥3.8kg；用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 | 台 | 4 |
| 13 | 橡筋手指练习器 | 规格(cm)： 61×42×50，允许相对偏差±2%；质量：≥6.0kg；搁手垫尺寸（长×宽）（cm）： 58×24，允许相对偏差±2%；橡筋框尺寸（长×宽）（cm）： 54×40，允许相对偏差±2%；用途：提高手指的主动屈伸活动能力。 | 台 | 2 |
| 14 | 肘关节牵引训练椅 | 规格（cm)： 123×101×117，允许相对偏差±2%；质量：≥70.0kg；座垫高度调节范围(cm)： 55～66；升降支架调节范围(cm)： 0～10；前臂垫调节范围(cm)： 0～15；角度调节支架调节角度范围： 0°～-25°；靠背垫角度调节范围： 90°～100°；前臂支架角度调节范围： 0°～150°；座垫额定载荷(kg)：≥ 135；配重块质量(kg)：≥ 1.8；配重块数量： 4块； 用途：适用于肘关节屈曲伸展活动障碍患者进行持续性肘关节牵引训练，改善关节的活动范围。 | 台 | 2 |
| 15 | 股四头肌训练板 | 规格(cm)：80×20×22～31，允许相对偏差±2%；质量：≥3.9kg；用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌主动运动；材质：泡沫海绵、优质PU革、实木材。 | 台 | 2 |
| 16 | 股四头肌训练椅 | 规格(cm)： 106×105×116，允许相对偏差±2%；质量：≥57.0kg；座垫高度（cm）：≥66；扶手宽度(cm)：≥60；升降支架调节范围(cm)：0～13；小腿垫调节范围（cm）：0～47；助力手柄调节范围（cm）：0～28；小腿支架摆动角度：不小于120°；座位额定载荷(kg)：≥135；座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55；配重块质量(kg)：≥1.8；配重块数量：4块；用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。 | 台 | 3 |
| 17 | 踝关节训练器 | 规格(cm)： 130×65×88，允许相对偏差±2%；质量：≥35.0kg；座位高度(cm)：≥45 ； 座位宽度(cm)：≥50；座垫前后调节范围(cm)：0～10；脚踏板角度调度范围： 0°～80°；额定载荷(kg)： 靠背垫：≥70 kg； 座位垫：≥135 kg；用途：用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练。 | 台 | 2 |
| 18 | 踝关节矫正训练器 | 立式靠垫与墙面夹角调节范围：0°～25°；扶手架高度调节范围：≥50cm；胸部绑带高度调节范围：≥50cm；膝部绑带高度调节范围：≥50cm；矫正角度调节范围：4档,即15°、25°、30°、35°；矫正板额定承载质量：≥135kg；规格(cm)： 83×40×188，允许相对偏差±2%；质量：≥35.0Kg；用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 | 台 | 2 |
| 19 | 踝关节矫正板 | 适用于矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。外形尺寸：≥规格(cm)：37×31×7.5，允许相对偏差±2%；质量：≥4.0kg。 | 台 | 2 |
| 20 | 髋关节训练器 | 座位高：≥50cm；座位宽：≥55cm；下肢支架长度：≥60cm；下肢支架展角范围：0°～50°；配重块质量×块数：1.8kg×6；座位额定载荷：≥135 kg；靠背垫额定载荷：≥70 kg；规格： 130×66×91cm，允许相对偏差±2%；质量：≥63.0kg；用途：髋关节外展、内收肌力训练。 | 台 | 2 |
| 21 | 下肢康复训练器 | 电子表的功能： 1、显示窗口：显示时间、速度、距离、热量等数值； 2、回零键：按此键，使显示窗口当前显示的数据回零； 座垫调节范围（cm）前后：0～20；额定载荷：靠背垫：≥70kg 座垫：≥135kg；阻尼调节档数：8；规格(cm)： 160×60×140，允许相对偏差±2%；质量：≥70.0Kg；用途：改善下肢关节活动范围和协调功能。 | 台 | 2 |
| 22 | 液压式踏步器 | 扶手宽度：≥50cm；扶手高度：≥122cm；油缸力值调节档数mm：12档；额定载荷：≥135 kg；规格(cm)： 83×63×130，允许相对偏差±2%；质量：≥23.0Kg；用途：下肢关节活动度及肌力训练。 | 台 | 2 |
| 23 | 站立架 | 臀部垫和绑带额定承载质量：≥135kg；脚踏板额定承载质量：≥135kg；台面高度调节范围：102-130 cm；胸托架前后调节范围：≥8cm；背托架前后调节范围：≥15cm；膝部托架调节范围：前后：≥15cm 、上下：≥25cm；规格(cm)： 88×76×96～120，允许相对偏差±2%；质量：≥32.0Kg；用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 | 台 | 6 |
| 24 | 矫正镜 | 规格(cm)： 85×67×191，允许相对偏差±2%；质量：≥28.0kg；镜面玻璃厚度：≥0.5cm；用途：各种姿势矫正训练。 | 台 | 2 |
| 25 | 肋木 | 规格(cm)： 98×58×231，允许相对偏差±2%；质量：≥45.0Kg；肋木杠直径：≥Φ25mm；肋木杠间距离：≥150mm；额定载荷：≥135kg；用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。 | 台 | 2 |
| 26 | 偏瘫康复器 | 绳索、拉环额定负载：≥50kg；滑轮额定负载：≥100kg；拉环最大行程：≥35cm；规格(cm)： 87×48×172，允许相对偏差±2%；质量：≥14.0Kg；用途：用于偏瘫患者利用健侧肢体帮助患肢进行被动性训练，增加关节活动度。 | 台 | 4 |
| 27 | 胸背部矫正运动器 | 踏脚板承载质量：≥135kg；规格(cm)： 128×72×210，允许相对偏差±2%；质量：≥20.0kg；用途：防止和矫正脊柱弯曲、驼背。 | 台 | 2 |
| 28 | 高级防潮软垫 | 内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料；规格(cm)： 200×120×10，允许相对偏差±2%；质量：≥12.0kg；用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。 | 套 | 8 |
| 29 | 功能牵引网架和床 | 规格(cm)： 200×115×205，允许相对偏差±2%；床面高度（cm）：≥47；床面宽度（cm）：≥111；水平网架额定载荷：≥80.0kg；绳索、吊带额定载荷：≥50kg；床面额定载荷：≥135.0kg；用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗 | 套 | 4 |
| 30 | 训练床 | 规格： 191×124×49 cm，允许相对偏差±2%；床面尺寸(长×宽)cm：≥191×124 cm；质量：≥53.0kg额定载荷：≥135.0kg；用途：用于训练患者床上活动。 | 张 | 6 |
| 31 | 电动PT床 | 规格(cm)： 202×124×50~100，允许相对偏差±2%； 质量：134.0±2kg； 额定载荷：135.0kg； 电源参数：220V、50Hz； 功率：130VA； 最高位置：≤100cm 最低位置：≥50cm； 使用环境：相对温度≤80% 温度≥5℃； 用途：用于PT训练患者床上活动； 电机需提供相关证明。 | 张 | 4 |
| 32 | 光电治疗仪 | 1、安全分类符合GB9706.1-2007中Ⅰ类、BF型、普通设备； 2、电源电压：AC220V±10% 频率50Hz±1Hz ； 3、额定输入功率500VA±15%； 4、使用环境温度为5～40℃；相对湿度≤80%；大气压力：70kPa~106kPa； 5、本产品集红外偏振光治疗仪和立体动态干扰电治疗仪两种治疗功能于一体，针对不同类型疼痛有较好的治疗效果，极大的满足了临床的治疗需求。 6、采用了LCD人机对话界面，实现智能化操作； 7、一路偏振输出，配一套偏振光治疗头；每套配备了多种治疗头，供使用者选择； 8、一路红外光照射输出，配一个红外光治疗头； 9、中频干扰电“内生”干扰电场可发挥低频电和中频电双重治疗作用；10、六路立体动态干扰电输出（3组贴片电极，3组吸附电极）。负压吸附式电极，能轻松的吸附于治疗部位，并有拔罐功能；11、中频干扰电的基波频率为1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz，可根据患者的身体状况和耐受能力进行选择，扩大了适应人群；12、偏振光部分技术参数1）光源功率：150W；2）波长范围：0.6~1.6µm；3）治疗头输出光偏振度≥91%；4）连续输出光功率：A型治疗头为600mw±10%(选配),B型治疗头为2200mw±10%（标配），C型治疗头为2800mw±10%（标配），D型治疗头为2600mw±10%（选配），SG治疗头为1800mw±10%（标配）；5）输出控制：输出功率分十档可调，显示为10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%，默认值50%；6）输出方式：按“照射时间（1～9秒：默认为3秒，调节步长1秒）”和“间歇时间（0～9秒：默认为3秒，调节步长1秒）”的不同组合，形成81种间歇输出方式；当“间歇时间”为零秒时， 输出方式为连续输出方式；7）治疗时间：能在1min-30min范围内设置，设置调节步长为1min，默认值为15min,误差≤0.5min，治疗时间结束有声音提示；8）光导纤维长2米，直径8毫米，藕合头外径为16毫米。13、红外光部分1）有效光谱波长范围：0.66µm～2.14µm；2）最大输出功率：30±20%W；3）输出功率控制：3W～30W内可调，调节步长1W，默认15W；4）治疗时间：能在3min～30min范围内设置，设置调节步长为1min，默认值15min，误差≤0.5min。14、立体动态干扰电部分1）基波：1000Hz±180Hz，2000Hz±180Hz，3000Hz±180Hz，4000Hz±180Hz，5000Hz±180Hz范围内上下规律变化；默认为3000Hz；2）调制波在0~200Hz范围内循环规律变化；3）调幅度10%~100%自动循环；4）电疗波处方周期（动态节律）：每一组电疗波的变化周期（动态节律）为4s-10s.5）电疗波幅值：在额定负载阻抗500Ω的情况下，其有效值不大于50V，最大输出电流≤80mA（Rms），误差不大于±5%；6）治疗时间：治疗时间设定范围为0-60min，调节步长为1min，默认值为30min，误差小于0.5min；7）处方设置：六种处方任意选择，默认处方为1#；8）吸附电极吸附负压范围：0～-35kPa；9）报警功能：零启动自动安全锁定并报警；治疗过程中电极开路或短路报警；输出电压幅值大于50V，电流小于5mA或电流有效值超过80mA报警；开机故障报警；治疗结束提示；15、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车；16、需提供检验报告及医疗器械注册证。 | 台 | 1 |
| 33 | 电动康复直立床 | 1、产品尺寸： 205*64*48cm，允许相对偏差±2%； 2、床面长度：185cm； 3、框架材质：铁框架加喷塑处理； 4、动态承重：150kg； 5、电压：220V~50HZ； 6、电机调节时间：35-40秒； 7、足部外翻调节角度-10度到+20度； 8、需提供检验报告、医疗器械注册证及注册登记表。 | 张 | 5 |
| 34 | 电动多功能理疗床 | 1、产品尺寸规格：190x120x(49-93.5)cm，允许相对偏差±2%； 2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理； 3、承重：225kg； 4、电压：220V~50HZ； 5、升降高度：49-93.5cm； 6、调节需要时间：35-50秒 7、第一段长度65cm可调节角度：0度到65度； 8、第二段长度121cm； 9、需提供检验报告、医疗器械注册证及注册登记表。 | 张 | 6 |
| 35 | 悬吊康复训练器 | 适用范围：用于对骨骼肌肉疼痛、神经肌肉机能障碍、关节功能障碍患者进行康复训练 性能参数： 轨道： 单轨设计，方便移动和调节；单条轨道长度应为2.5m，误差±5% 轨道单点承重不小于200kg； 落地架： 落地架最大承重200kg；尺寸2200mm(W)×2800mm(L)×2600mm(H)，误差±2%； 落地架在空载和最大承重下，在任意方向10度的角度不应发生失衡； 落地架设有挂钩，可以挂放全部的相关配件，方便使用，不需要别外在墙上安装挂钩； 落地架设有专门的挂孔，用于挂放滑轮组件，不需要挂放在悬挂件上，节省挂点，使用更加人性化； 落地架为可组装式的结构，方便安装，产品维护方便。 悬挂件： 悬挂件单边承重不小于100kg； 配备稳定的滑动锁定解锁装置，滑动件任意调节； 配备三个悬挂件，满足临床治疗需求； 滑动件自由锁定： 悬吊单轨道设计独特的锁定装置——下垂绳索拉拽式锁定解锁装置，轻拉垂绳便可打开、关闭锁定锁定装置； 配件： 配备50kg强力弹性绳和50kg弱性弹力绳，合理减重支撑；强力弹性绳长度450mm；弱性弹力绳长度450mm和600mm； 配备宽带、窄带、中分带、握带、握具等多种治疗配件，满足各种悬吊治疗；其中宽带长850mm宽240mm；窄带长950mm宽100mm；中分带长700mm；握带长300mm； 宽带、窄带等配件采用防滑设计，给予患者支撑更为稳定； 悬吊悬挂件两段绳长一体化调节，节省调节时间； 配备全套操作系统，提高临床实用性。 需提供医疗器械备案证 | 套 | 1 |
| 36 | 多功能牵引床(四维) | 1、电源：220V±22V、50Hz±1Hz； 2、额定输入功率：240~500VA； 3、腰椎牵引行程：0~200mm； 4、腰椎牵引力：0~990N可调； 5、牵引总时间：0~60min可调； 6、持续牵引时间：0~9min可调； 7、间歇牵引时间：0~90s可调； 8、旋转动作范围：±25°可调； 9、成角动作范围：+10°~ -30°可调； 10、平摆动作范围：左右各25°可调； 11、具有360°任意定位牵引、中医正骨手法纠正； 12、颈椎牵引行程：0-250mm； 13、颈椎牵引力：0-300N可调； 14、持续牵引时间：0-9min可调； 15、间歇牵引时间：0~90s可调； 16、颈椎牵引角度：0~15°可调； 17、电脑控制颈椎、腰椎牵引； 18、双机双牵互不影响； 19、电脑对设备所有技术参数进行监控； 20、电脑控制腰椎牵引的所有技术参数，来实行多种功能组合牵引或单一功能独立使用； 21、电脑控制腰椎牵引的所有技术参数，显示牵引过程中的所有信息，自动判断牵引床的错误信息和故障信息，安全保护牵引床所带来的不必要损伤； 22、具有牵引力自动补偿功能和过力保护功能； 23、颈椎牵引、腰椎牵引同时工作互不干扰，具有独立的操作系统； 24、8种不同的牵引模式， 配备双核处理芯片，具有独立的操作系统； 25、五项安全保护 ,需提供相关证明材料； 26、牵引驱动软件：需提供相关证明材料； 27、需提供检验报告及医疗器械注册证。 | 台 | 2 |
| 37 | （骨龄）评定应用软件 | 评价方法：（CHN法）定量评测发育早晚程度； 评价功能：评测身高偏离程度，预测未来身高；按年龄和发育程度分别评测肥胖程度（BMI）；算遗传身高（靶身高）；预测初潮年龄和初潮骨龄； 三种评价报告：（CHN法）骨发育评价报告；（CHN法）身高评价报告；（CHN法）BMI评价报告； 查询功能：播放器查询和关键字查询等7种方式； 数据导出功能：数据导出生成excel文档，方便数据统计处理； 基本配置：联想电脑一台，彩色激光打印机一台； 技术支持：免费咨询、操作指导，一年免费升级； 需提供著作权证书、软件登记证书、相关测试报告。 | 台 | 1 |
| 1、其他要求： 1）针对本项目成立专项组，指定负责人，协调处理中标设备的安装及有关事宜。 2）售后服务热线（7*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题；提供7*8小时现场保修和技术支持服务。如果在48小时内无法解决故障，须提供备机。 3）中标供应商供货时应免费向采购人提供现场技术培训，培训内容包括：培训时间、地点；培训方式；设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。 4）中标供应商应明确自设备验收合格正式交付使用后，免费质保期至少两年，中标供应商须承担免费质保期内因设备故障给采购人造成的一切损失（因采购人原因造成的故障除外），在质保期内，如产品发生重大质量问题，由中标供应商负责包修、包换。 5）中标供应商需提供保修期满后易损件、备品备件、耗材等的生产厂家及价格。 6）中标供应商必须保证5年内备品备件的供应；在设备停止生产后，如采购人要求，中标供应商应免费向采购人提供备品备件的图纸和规格等。 7）本项目的配送地点为甲方指定地点，供货方需按接收人的要求，负责产品的运输、装卸，并负责搬运到接收人指定的房间、仓库。请投标供应商报价时综合考虑，将相关费用一并包含在投标报价中。 8）所有产品必须保证标配完整，可单独使用，无需另购其他配套设备。 2、交货期限：签订合同后40个工作日内。 3、交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |

### 包2：运动康复类（二）

采购预算额度：153万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WBC体外短波热疗机 | 1、电流电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2、额定输入功率：≤2KVA； ★3、工作频率：27MHz±0.4MHz； 4、穿透深度：全透 5、最大输出峰值功率：1200W 6、输出波形：等幅连续正弦波； 7、定时装置：计算机设定，设定范围任意，按设定时间自动关机并报警； 8、噪声：不大于65dB； 9、环境条件：环境温度：0—40℃；相对湿度：不大于80%； 10、阳极高压：DC2300±200V； 11、帘栅极电压：DC0—300V； 12、正常工作温度下的连续对地漏电流：≤0.5mA； 13、单一故障状态对地漏电流≤1.0mA。 14、保护接地阻抗≤0.2Ω； 15、介质强度：治疗部分（发射电极外壳）与机器机身之间应能承受交流4000V，50Hz试验电压，历时1min无闪烁击穿现象。 16、上下极板：直径R=200mm（两个）；左右极板：直径R=160mm(两个)； 17、治疗温度设定范围：38℃—45℃； 18、极板电动升降范围：230 mm； 19、上极板垂直调整角度40°； 20、电动床床板左右移动距离各400 mm； 21、具有自动调谐功能； 22、具备过载保护功能； 23、具备手自动切换功能； 24、四极板输出，同时对病灶加热； 25、配有能直观指示输出功率的假负载； 26、提供检验报告及医疗器械注册证。 | 台 | 1 |
| 2 | 高能量激光治疗仪 | 1、适应范围：在医疗机构中用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗体表和腔道部位的增生性病变及良性血管性病变的目的； 2、输出波长：980nm±10nm； 3、光学技术：光学耦合技术； ★4、最大输出功率：30W； 5、操作模式：智能模式和专家模式； 6、输出方式：手持式靶点治疗光学手柄，连续模式，单脉冲模式，重复脉冲 模式； 7、能量传输效率：>90%； 8、光斑直径：≥4cm； 9、出光控制方式：手柄治疗按键控制出光； 10、指 示 光：激光二极管635nm（±20nm） ≤5mW，亮度1-7档可调； 11、定时功能：0—999秒，可调； 12、操作方式：8英寸高档精密彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，单键飞梭调节旋钮或触摸液晶屏进行各种参数、模式和状态的选择和设置； 13、方案存储：内置人体解剖图谱，预设有36种治疗方案；点击图谱人体相应治疗部位，即可显示预设治疗方案，方便随时调取； 14、端口：内置网络连接端口，USB接口，RS232接口； 15、保护系统：具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出； 16、具有ISO13485认证； 17、冷却方式：风冷； 18、激光类别：4类激光； 19、电源输入：220V，5A，50Hz； 20、安全分类：Ⅰ类B型； 21、需提供国家三类医疗器械注册证、检验报告。 | 台 | 1 |
| 3 | CPM上肢关节康复器 | 1. 采用回转运动方式，模拟肩关节自然运动轨迹，肩关节康复锻练效果理想。 2. 通过适用调节，可实现肩关节的前屈、后伸位；外展、内收位及外旋、内旋等各种运动，能满足临床对肩关节康复的要求。 3. 动力头及支架调节范围大，对不同体形的病人及左、右手均可适用。 4. 关节活动范围可根据需要来任意设定。终止和起始角度均能以1度的递增或递减或递减值进行设置，可实现活动范围精确定位。 5. 精密的机械结构，运行平稳，调节灵活。 6. 微电脑智能化控制，功能强大，操作直观方便。宽视角液晶屏显示，数据直观、准确，给临床记录及医学研究提供了方便。 7. 设有超负荷自动反转的安全动能（力矩控制），机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。 8. 设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自功关机，为临床使用和管理提供了方便。 9. 有三种工作模式可供选择（常规每5分种增加2度每15分种增加2度），活动角度可根据临床需要自动增加，真正体现“循序渐进”的锻练理念。 10. 机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段康复锻炼要求。 11. 上肢支架活动范围：前屈、后伸位：0度～270度；外展、内收位：0度～270度；内旋、外旋位：0度～180度。 12. 支架范围：250mm～350mm。 13. 运行角速度范围：0度～6度/秒(无级调速) 。 14. 电源：AC220V，50Hz。 15. 功耗：≤50VA 。 16. 需提供检验报告及医疗器械注册证。 | 台 | 3 |
| 4 | CPM下肢关节康复器 | 1、微电脑智能化控制，(角度显示精确) ，技术更先进，功能更完美。 2、关节活动角席、患肢搁架调节范围大，能满足临床使用的各种要求。 患肢搁架采用双侧撑杆，运行平稳，患肢固定简便、舒适、可靠。 4、宽视角大屏幕液晶显示，数据直观、准确，给临床纪录及医学研究提供了方便。 5、设有超负荷自动反转的安全功能 (力矩控制) ，机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时的力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。 6、设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自动关机，为临床使用管理提供了方便。 7、有四种工作方式可供选择（常规 毎30分钟终止角度增加1度 毎20分钟终止角度增加1度 ④毎10分钟终止角度增加1度），活动角度可根据临床需要自动增加，真正体现“循序渐进”的锻练理念。 8、设有反复往返功能，设置后，机器到了设定的最大屈曲角度后，将在此处往返5度的范围内连续运行三次后才回到起始位，确保锻炼到位。9、机器运行速席可连续平稳地调节，以适应不同阶段的康复锻炼要求。 10、配置手控制，病人可自行控制机器的“伸”、“屈”、和“启”、“停”，既方便、实用，又提高了病人使用的安全感。 11、膝关节角度活动范围： —10度～120度 ； 髋关节角度活动范闺： 10度 ～110度； 机架长度调节范围：小腿330～560mm、大腿310mm ～450mm； 角速度变化范围： 0度/秒～4度/秒 (无级调速)； 电源：AC220V，50Hz； 功耗：≤75VA。 16、需提供检验报告及医疗器械注册证。 | 台 | 3 |
| 5 | 专业型全身有氧垂直律动床 | 1、振动模式：周期性振动 。 2、振动方向：垂直向上 。 3、振动范围：全身振动 。 4、操控设计：遥控器控制 。 5、频率范围：7 段频率调整 2.5-15Hz 。 6、振幅范围：≥2mm 。 7、外形结构：高硬度钢体结构 。 8、最大载重：≥180kg 。 | 台 | 2 |
| 6 | 特定电磁波 | 1、具有消炎镇痛、活血化瘀、舒筋活络，增强脑啡呔的分泌，持久镇痛。 2、能迅速改善血液循环功能，促进微循环系统的通畅，促进血液循环。 3、能提高机体内各种酶的活性，增强缺乏元素的转换和吸收。增强胃肠功能。 4、能提高机体自身的免疫功能，增强人体的抗病能力。 5、能促进血液载氧率，增强脑细胞活力，改善睡眠质量，提高记忆力。 6、需提供医疗器械注册证。 | 台 | 10 |
| 7 | 电动多功能理疗床 | 1、产品尺寸：195x66x(50-96)cm，允许相对偏差±2%； 2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理 3、承重：≥225kg 4、电压：220V~50HZ 5、升降高度：50-96cm 6、调节需要时间：35-50秒 7、 第一段长度43cm，可调节角度：45度到-35度；扶手调节距离15cm； 8、第二段长度51cm ，可调节角度：25度； 9、 第三段长度96cm ，可调节角度：0度到70度； 10、需提供医疗器械注册证。 | 张 | 2 |
| 8 | PT训练床 | 规格： 191×124×49 cm，允许相对偏差±2%；床面尺寸(长×宽)：≥191×124 cm，允许相对偏差±2%；质量：≥53.0kg；额定载荷：≥135.0kg；用途：用于PT训练患者床上活动。 | 张 | 4 |
| 9 | PT凳 | 治疗师对使用者进行手法治疗时可移动的坐具。 规格(cm)：长≥49；宽≥49；高35～48可调 升降范围：35-48cm | 张 | 20 |
| 10 | 智能运动康复机(床旁下肢) | 1. 技术规格： 1.1 电源电压：Ac220V±10% 1.2 电机动力：下肢电机最大动力15NM，允许误差±20%； 1.3 训练阻力：主动训练时，下肢阻力设定范围0-18NM，步长1Nm，允许误差±1Nm； 1.4 训练转数：被动训练时，下肢转数0-55rpm，步距1rpm，允许误差10%； 1.5 定时时间：训练定时设置范围0min-100min，步进可调，允许误差5s； 2. 功能要求： 2.1 彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者使用； 2.2 具有进行左下肢和右下肢的对称训练功能； 2.3 具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能； 2.4 具有显示高肌张力，智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛模式可设置开/关，并分高中低三档可调节； 2.5 具有语音提示功能（即时中文语言提示功能）；具有按键控制的急停功能，当训练过程中发生异常时，患者可通过急停按键控制设备暂停； 2.6异常声音控制急停功能：当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可大叫一声，机器自动停止运转。 2.7具有训练过程中暂停功能； 2.8主被动训练模式可自由转换或可手动选择； 2.9通过方向键可改变运动方向； 2.10具有电动升降调节设备高低功能，适应不同患者要求并方便医护人员调节。（需要有资料证明） 二、基本配置要求 1、主机1台； 2、带小腿支架的腿部训练引导装置1对； 3、安全脚踏板1对； 4、电源线1根； 5、护膝垫、护脚垫各一副。 三、需提供检验报告、医疗器械注册证及注册登记表。 | 台 | 8 |
| 11 | 成人摆动步态训练仪 | 一、设备功能： 适用于脑损伤引起的上肢及下肢功能障碍，例如：脑瘫、脊髓损伤、脊髓灰质炎等运动功能障碍。 二、功能描述 1、患者通过健肢运动带动患肢的同步训练，模拟常态骨骼肌肉的负载系统，进行站立行走训练，适合早期站立康复训练； 2、提供坚固的支撑系统，矫正患者异常步态，抑制异常、原始的反射活动，重建正常的运动模式，改善认知能力和心脏康复能力，提高患者的整体协调性，加速患者的早期康复； 3、可通过臀部支撑架对大腿位置的固定，保持患者正常的下肢功能运动体位； 4、合理的运动幅度可有效防止患者在下肢屈伸运动伸直位训练时膝过伸、髋外展的发生； 5、手部握套可帮助上肢零肌力的患者在运动时保持抓握位及伸腕位； 6、臀部固定杆长度可以调节，可满足患者活动范围的屈伸训练； 7、前方和两侧均有舒适的海绵保护装置；摆动卡锁可便于患者安全独立上下设备。 8、足部根据患者生理特点方便固定； 9、膝部固定装置安全稳定； 10、悬空式步行设计，为患者提供了更加轻松和更自然的训练方式。 | 套 | 1 |
| 12 | 肌兴奋治疗仪 | 1、5-10寸真彩触摸屏显示触摸式操作； 2、机内存有2个自定义处方和6个治疗处方并中文显示：处方一：小儿脑瘫治疗；处方二：颅脑损伤治疗；处方三：脊髓损伤治疗； 3、脉冲周期：T:0.067s -2s； 4、占空比：0.00005-0.0149； 5、治疗时间：0-99分钟治疗结束具有报警功能； 6、豪华推车式四路输出同时治疗两人或一人多部位治疗； 7、安全保护：一键锁屏功能防止治疗时误操作； 8、获国家软件产品认证证书（提供证明材料）； 9、适应症：小儿脑瘫、脑出血、脑血栓、脑栓塞、脊髓损伤。骨折或关节置换术后。臂丛神经损伤（挠神经；正中神经；尺神经），坐骨神经，胫神经，腓总神经，马尾神经损伤，面神经麻痹，完全失神经及部分失神经疾病等。皮肤感觉障碍，股外侧皮神经炎； 10、需提供检验报告及医疗器械注册证。 |  |  |
| 1、其他要求： 1）针对本项目成立专项组，指定负责人，协调处理中标设备的安装及有关事宜。 2）售后服务热线（7*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题；提供7*8小时现场保修和技术支持服务。如果在48小时内无法解决故障，须提供备机。 3）中标供应商供货时应免费向采购人提供现场技术培训，培训内容包括：培训时间、地点；培训方式；设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。 4）中标供应商应明确自设备验收合格正式交付使用后，免费质保期至少两年，中标供应商须承担免费质保期内因设备故障给采购人造成的一切损失（因采购人原因造成的故障除外），在质保期内，如产品发生重大质量问题，由中标供应商负责包修、包换。 5）中标供应商需提供保修期满后易损件、备品备件、耗材等的生产厂家及价格。 6）中标供应商必须保证5年内备品备件的供应；在设备停止生产后，如采购人要求，中标供应商应免费向采购人提供备品备件的图纸和规格等。 7）本项目的配送地点为甲方指定地点，供货方需按接收人的要求，负责产品的运输、装卸，并负责搬运到接收人指定的房间、仓库。请投标供应商报价时综合考虑，将相关费用一并包含在投标报价中。 8）所有产品必须保证标配完整，可单独使用，无需另购其他配套设备。 2、交货期限：签订合同后40个工作日内； 3、交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |

### 包3：理疗康复类

采购预算额度：240万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压低频脉冲治疗仪 | 技术参数： 1、输出通道：采用数码显示，具有15个输出通道。 2、结构组成：治疗仪主要由主机、电极线、电极片等组成。 3、额定输入功率：50VA。 4、输出脉冲 治疗仪输出单向脉冲方波； 脉冲频率范围：0.5Hz～60Hz； 脉宽范围：0.2ms～2.0ms。 5、输出强度 I档0～850V，0～255级可调； II档0～1400V，0～255级可调； III档0～2000V，0～255级可调； IV档0～2800V，0～255级可调； V档0～4000V，0～255级可调。 6、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。自增级数：0～255级，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s。 7、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形； 浪涌范围：I档（55Hz，60Hz）：0.2ms～0.8ms； II档（35Hz，40Hz）：0.4ms～1.0ms； III档（15Hz，20Hz）：0.4ms～1.0ms； IV档（10Hz，15Hz）：0.4ms～1.0ms； 浪涌周期：短浪：3s长浪：6s。 8、治疗时间 治疗时间0～99min可调，最大允差±3min，步长1min；开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到，声音报警提示。 9、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性； 手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极； 自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自动换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。 10、具有医疗器械产品注册证。 | 台 | 1 |
| 2 | 痉挛肌电刺激治疗仪 | 1、痉挛肌电刺激治疗仪符合YY 0505标准电磁兼容有关要求。 提供医疗器械注册证。 2、适应范围：刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，开展电刺激，用于中枢神经系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解。 3、性能参数： （1）四通道输出可选，可同时治疗2部位； （2）液晶触摸显示屏≥ 5.7英寸，显示直观，操作简便； （3）触摸+一键飞梭，操作简便，多样化； （4）所有治疗参数单独显示，独立可调； （5）8种内置处方，对应不同痉挛等级； （6）20种自定义处方，充分满足临床需求； （7）脉冲宽度100～500μs范围内可调，调节步长10μs默认300μs； （8）输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，精度±10%； （9）脉冲波形：双向对称波，不区分正负极； （10）输出方式：单次双向脉冲交替输出，更科学； （11）延迟时间0.1～1.5s连续可调，步长0.1s，精度±10%； （12）治疗时间1～99min可调，步长1min，，精度±2%，默认15min； （13）输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA； （14）恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化； （15）输出导线长2.5米，治疗范围更广； （16）粘胶式电极，放置/解除电极更方便； （17）可选配专业台车，便于移动； （18）开路报警，确保治疗安全。 | 台 | 1 |
| 3 | 神经肌肉电刺激仪 | 具有国家医疗器械产品注册证。 适应范围：用于神经肌肉电刺激，锻炼骨骼肌，促进局部血液循环，预防肌肉萎缩，增强肌力，运动再学习。 性能参数： ≧四路电流输出可选，可同时满足多人/多部位治疗需求； ≧5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； 触屏显示+一键飞梭，操作简便多样化； 所有治疗参数单独显示，独立可调； 仪器的上升时间：0s～2s，步长为0.5s； 仪器的维持时间：0s～20s，步长为1s； 仪器的下降时间：0s～2s，步长为0.5s； 脉冲群波形：可调梯形波、方波、三角波、尖波； 脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长10us； 频率1～180Hz范围内连续可调，步长1Hz； 最大输出电流：140mA(峰值电流)、步长1mA； 仪器的断电时间：2s～50s，步长为1s，断电时间不少于通电时间；通电时间为上升时间、维持时间和下降时间之和； 治疗时间1～99min可调，步长1min，默认20min； 脉冲波形：双相对称方波，不区分正负极； 同步/异步输出，满足不同治疗需求； 恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化； 输出导线长1.5米，适应范围更广； 粘胶式电极，放置/解除电极更方便； 可选配专业台车，便于移动； 开路报警，过电保护确保治疗安全； 全球通用110~240V宽幅电源。 | 台 | 1 |
| 4 | 脑功能障碍治疗仪 | 1、具有国家医疗器械产品注册证。 2、磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、 脑损伤性疾病的辅助治疗； 3、电疗适用范围：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛； 4、主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极和治疗辅电极组成； 5、结构形式：不可分拆的柜机推车式 6、显示及按键方式：≥8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式； 7、治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统三种功能； 8、输出路（线）数：1路磁疗；1路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）； 9、2路（4线）仿生电刺激上、下肢； 10、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间； 11、磁疗部分 11.1、治疗强度： 3-30 mT，最高必须达到30mT； 11.2、微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V； 12、电疗部分 12.1、主频谱：≤20KHz； 12.2、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调； 12.3、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），可调； 13、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。 | 台 | 1 |
| 5 | 低频电子脉冲治疗仪（子午流注治疗仪） | 1.开穴查询 a.逢时开穴查询 b.定时开穴查询 根据患者病症情况辩证查询患者的开穴。也可查询未来任意时间开穴 2.未来五次查询 可预先查询到某个穴位的未来五次开穴时间。 3.病症查询（辨证分型、症候分析、针灸处方，临床加减等） 4.十四经穴查询（部位、作用、主治、解剖、图形） 5.经外奇穴查询（部位、作用、主治、解剖、图形） 6.治疗周期设定10-60分钟不同治疗周期设定； 7.时区设定根据仪器使用城市选择当地经度后仪器自动设定当地真太阳时； 8.真太阳时自动计算打开真太阳时按钮可以自动显示自动计算出的开穴精确开穴； 9.治疗强度调整99级强度调节； 10.治疗频率调整10种频率调节； 11.定时治疗功能（夜间自动治疗功能及不能自理患者使用功能）； 12.触摸屏校准可校准触摸屏幕准确度； 13.强制修复系统功能可修复系统故障； 14.断电后强度归零功能保证每次开机后强度归零，避免大强度刺激； 15.自定义处方功能可根据患者自身不同疾病设定自身处方保存治疗； 16.视频功能； 17.输出频率：脉冲频率范围 1.25-1000hz，<1000hz 18.治疗模式：20个穴位 单人/双人治疗模式； 19.能量调节：0-99级，单通路智能连续增量调节； 20.显示经络图：开穴计算功能，信息显示功能。 21.需提供检测报告和医疗器械注册证。 | 台 | 1 |
| 6 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 具有国家医疗器械产品注册证。 产品符合GB 4824标准I组A类的相关要求。 适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。 性能参数： 具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极共五种电极治疗方式。 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。 触屏+一键飞梭，操作简便多样化。 脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。 脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。 输出强度：0mA～25mA或0V～25Vp-p范围内可调，步长0.1mA或0.1V。 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。 脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。 治疗时间1~99min可调，步长1min。 电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间。 固定电极具备三种治疗模式。 内置电极放置图示，方便使用。 具备恒流、恒压两种电疗输出模式。 脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。 开路报警提示，过电保护确保治疗安全。 | 台 | 1 |
| 7 | 吸附式电刺激低频治疗仪 | 适用范围：适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。 技术参数： 10.4-12英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； ≧12组电路输出，治疗点≥24个； 负压吸引式电极，使电极能轻松地吸附于治疗部位，操作方便，并有拔罐功能； 负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA； 吸附式电极、普通电极两种可供选择； ≧八种治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域； 治疗时间：1min~99min可调，步长1 min； 在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V； 无创针灸模式提供内置治疗处方，内置建议穴位点及取穴图示，操作简单； 脉冲频率范围： 1Hz～999Hz； 负压性能，工作压力设置范围在5KPa-40KPa内可调； 三大操作方式：无创针灸模式，低频电疗模式，自由模式； 特殊的中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀银电极，不仅导电性更好，而且模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果； 自由模式中的输出频率，间歇时间，均可自由设定可为临床提供更多治疗选择； 脉冲宽度：SSP电极时为50µs ，普通电极时为150µs； [1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受，人体的耐受性将最大降低； 一体式悬挂网架，便于电极的放置； 强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作； 治疗结束输出强度自动归零并声音提示； 安全保护：断路保护； 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。 | 台 | 1 |
| 8 | 红外偏振光治疗仪 | 具有国家规定的医疗器械产品注册证。 适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗。 性能特点： 10.4-12寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷； 主机台车一体化设计，下置静音轮胎，方便转运和运输； 独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位； 峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调； 波长范围：600nm~1600nm； 人体工程学设计，操作平台120°旋转，可调整角度，可自由升降； 功率调节：10%~100%连续可调，步长为10%； 治疗时间1-60min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示； 智能化触控操作系统，五大模式自由切换，满足各种治疗需求； 采用进口光源，使用寿命更长； ≧5种治疗头可供选配； 治疗头最大输出光功率为2900mW。 | 台 | 1 |
| 9 | 中频脊柱物理治疗系统 | 中频脊柱物理治疗系统，是一个具有12个集成通道的符合人体工学电极刺激垫，结合中频电刺激和热疗法，提供了一个动态的、波浪状的刺激，省去了多通道刺激器中耗时的电极定位，动态变化的波形可以使患者体验到轻叩、按摩、揉捏的舒适感觉，使刺激更深入，开辟了新的治疗途径。 产品参数： 具有医疗器械注册证 1. 人体脊背外形设计电极垫，可与人体背部充分接触。 2. 8-10寸液晶触摸屏显示与控制 3. 载波波形：双向对称矩形波。 4. 载波频率：2000Hz，允差±10%。 5. 脉冲宽度：250us，允差±10%。 6. 输出电流：最大输出电流60mA，允差±20%。 7. 输出电流稳定度：输出电流变化率应不大于10%。 8. 载波波形：在500Ω负载阻抗条件下，双向对称矩形波。 9. 输出幅度：输出幅度0～35V可调，分为0～99级，允差±10%。 10.定时范围：1min～30min可调，级差1min，开机默认值20min，允差±30s，治疗时间结束后，停止输出，并发出声响提示。 11.内置模式77个，其中颈肩模式19个、胸背模式19个、腰部模式21个、组合模式18个。 12. 温度：36℃～40℃五档可调 13 连续工作时间：中频脊柱物理治疗系统连续工作时间≥4h。 14. 病例存储：能存储40位病人信息，存储内容为姓名、性别、年龄和备注说明。 15.具有中频脊柱物理治疗系统医疗器械注册证。 16.配备多体位医用诊疗床搭配使用。 17.尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±2%。 18.人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 19.方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 20.配有患者呼吸孔。 21.具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。 | 台 | 1 |
| 10 | 干扰电治疗仪 | 具有国家医疗器械产品注册证。 适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。 性能参数： 1.吸附式电极，吸引压-30~-300mmHg连续可调； 2.吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式； 3.吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值； 4.吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适； 5.顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激； 6.输出波形为正弦波； 7.双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换； 8.输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节； 9.干涉频率0.5~180Hz； 10.在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA； 11.干涉模式≧五种可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序； 12.≧六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5； 13.≧四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒； 14.调制度≧六种可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特； 15 .≧五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高； 16.强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作； 17.治疗结束输出强度自动归零并声音提示； 18.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗； 19. 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。 | 台 | 1 |
| 11 | 磁振热治疗仪 | 具有国家规定的医疗器械产品注册证； 提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）； 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 性能参数： 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位； 磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，； 特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择； 振动频率： 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调； b、多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调； 软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。 治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定； 输入功率：500VA 具有多种安全保护装置： 输入过流保护装置； 输出过流保护装置； 双重过温度保护装置。 正常工作条件： 环境温度范围：5~40℃； 相对湿度范围：≤80%； 电源：a.c220V±22V、50Hz±1Hz； 大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa； | 台 | 1 |
| 12 | 空气波压力治疗仪 | 1、适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。 2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。 3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。 4、显示及按键方式：8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式。 5、工作腔数：8腔，叠加气囊设计；主机可同时支持2个8腔套筒工作。 6、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 7、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。 8、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。 9、工作模式：共有8种预先设定的工作模式。 10、治疗方案：≥12种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。 安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。 套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。 设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。 提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书） | 台 | 1 |
| 13 | DMS深层肌肉刺激仪 | 适用范围： 用于肌肉功能障碍所致的劳损及慢性疼痛； 用于扭伤、拉伤等软组织损伤康复； 用于长度变短或萎缩的肌肉，有效促进肌肉力量平衡，恢复正确体姿； 用于训练后全身就如或局部肌肉紧张痉挛的治疗与放松，有效缓解训练后乳酸堆积以及损伤的预防。 性能参数： 设备电机为原装进口电机（需提供报关单）； 为机械性冲击治疗设备，频率≧15-60Hz，≧四档可调； 输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效； 设备重量为≧2.5kg，整体重心于机头部位； 治疗深度可达20-60mm，表层和深层组织均可治疗； 采用低压供电方式，保证安全性； ≧3种治疗头可供选择； 25℃室温下，设备连续工作温度不操过41℃； 治疗手柄配备橡胶皮套，便于抓握； 电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg。 | 台 | 1 |
| 14 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 具有国家规定的医疗器械产品注册证和检测报告； 提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）； 适用范围：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。 性能特点： ≧10.4英寸彩色液晶触摸屏设计，支持显示直观，操作简便； 气动弹道式放射状冲击波源； 独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位； 立式一体机，避免拼装机倾倒的风险； 支持≧六种语言界面； 内置治疗处方及治疗图示； 可自由编辑并储存自定义处方； 支持USB接口一键升级，并可导出PDF格式病历； 大容量病例库，可保存≧10000个病例信息； 内置治疗前后VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图，并可保存在患者个人病例库； 人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作； 治疗强度1~5bar可调，步长≦0.1bar； 治疗频率1~22Hz连续可调，步长1Hz； 具备M1-M5五种自动变频输出； 治疗手柄子弹、枪管等易耗件拆卸简便，客户可自行维护更换； 具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位； 进口超静音空气压缩机，设有减震装置；具备压缩机油液面可视窗； 治疗头≧5种可供选配，标配两种治疗头。 | 台 | 1 |
| 15 | 熏蒸治疗仪 | 电源电压：交流电压220V，频率50Hz 额定输入功率：1500W 治疗温度：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度) 治疗时间：0～99min 最大加液量：5L 熏蒸面积：1530mm*340mm，根据人体工程学，11块熏蒸垫可任意组合； 自动吹送蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保湿度恒定； 独特的多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适； 三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效； 独立的操作控制台，机电分离式设计； 具有双重温控保护功能； 亚克力材质全身式熏蒸罩； 蒸汽凝水回收床体内干爽； 亚克力床体，耐腐蚀，蒸汽部分采用食品级材料； 自动上水、自动水位控制，配备无水防干烧装置； 中药药液雾化功能，使蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效果； 具有国家规定的医疗器械产品注册证。 | 台 | 1 |
| 16 | 经颅磁治疗仪 | 一、主要技术性能要求 1、产品不仅能用于中枢神经和外周神经功能的检测，也能用于精神科、神经科、康复科某些疾病的治疗；（适用范围应明确相关适用疾病的具体科室或具体症状，以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准） 2、冷却系统为液态循环冷却系统，非风冷或固态冷却系统。（该设备的《医疗器械产品注册表》中应有冷却系统的相关说明或应提供相关检测报告）； 3、刺激线圈：能实现双面双向刺激 ★4、单面最大刺激强度不低于6Tesla. 5、刺激强度1.0-6Tesla连续可调；刺激频率0--100Hz，最高必须满足100 Hz. 6、磁感应强度最大变化率：30KT-70KT； 7、脉冲上升时间≧50μs±10μs 8、输出脉冲宽度不低于340μs±20μs（或双向波单边脉冲宽度不低于260μs） 9、电脑操作管理方式，能实现： a)硬盘储存、USB储存； b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出； c)刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。 10、一体式可推移整机结构： a)静音脚轮设计； b)可固定线圈支架； 11、具备触发输入输出通用接口。 12、单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。 13、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。 二、售后服务要求 15、提供两年免费保修终身服务，24小时内解决出现的问题；如果5天内不能解决问题，提供备用设备。 16、负责上门安装、调试、维修和技术支持。 17、现场技术操作培训，保证使用人员正规操作设备的各种功能 18、负责软件免费升级 单套设备配置清单：（以下配置需提供《医疗器械产品注册表》加以说明） 序号; 产品名称; 数量. 1; 磁刺激器主机; 1台. 2; 液态循环冷却系统; 1套. 3; 与液态循环冷却系统配套的圆形或8字形线圈; 1副. 4; 重复刺激定位帽; 5套. 5; 管理与控制系统; 1套. 6; 线圈支架; 1套. | 台 | 1 |
| 17 | 中低周波治疗系统 | 1、电流输出频率：1-1500Hz，误差为±10%，独特的e-TRON频率段将中频的穿透能力强、起效快等优势和低频的疗效持久优势融合在了一起，同时摒弃了中频作用不持久及低频穿透能力弱的劣势，治疗结束后仍有30分钟以上的电麻醉感，对慢性疼痛类疾病起到最佳的治疗效果； 2、输出电流：最大输出电流35mA，误差为±10%； 3、输出电压：输出电压峰值≤250V； 4、输出波形：输出波形为矩形脉冲，脉宽范围在90-700微秒，误差为±10%； 5、定时范围：1min-60min，步长为1min，误差为±5%； 6、连续工作时间≥4h； 7、不少于3种工作输出模式：具有TENS、e-TRON、TENS+e-TRON等模式，可以根据病患部位疼痛点的深浅选择不同的模式； 8、吸附模式：不少于8种吸附模式，能够根据不同病人的具体情况，选择最适合的吸附模式，使电极与人体贴合更紧密，达到最佳的刺激效果； 9、每一刺激周期，有不少于256种频率波形的变化，不断变化的波段，有效防止机体耐受性的产生，代替人为进行波段的调节，进而起到最佳的治疗效果； 10、吸附电极的吸附负压压强为0-310hPa； 11、组内模式：不少于3种，同步连续、同步波动、交叉波动； 12、完全独立的双通道，四组（八个）吸附电极，两组（四个）平板电极，能够同时治疗一个病人的两个部位或同时治疗两个病人； 13、原装进口吸附电极及海绵垫，安全舒适，能够保证其最佳的治疗效果，最长的使用寿命。 14、不少于五种治疗处方，处方范围能够覆盖到大多数产品适用病症，方便治疗师的操作。 15. 需提供检测报告和医疗器械注册证. | 套 | 1 |
| 18 | 半导体激光疼痛治疗机 | 1.按运行模式分类：连续，脉冲。 2.治疗机的额定电压和频率：AC 220V，50Hz。 3.治疗机的输入功率:200VA。 4 光束模式：多模。 5.治疗头数量：2个 6.治疗头一激光波长及数量：808nm激光器1支 640nm辅助激光6支。 7.治疗头二激光波长及数量：808nm激光器1支 640nm辅助激光36支。 8.单组激光器额定输出功率：100mW。 9.每只808nm激光器不小于1000mW。 10.激光输出功率不稳定度：应优于±10%。 11.激光输出功率复现性：应优于±10%。 12.操作系统：8寸液晶触摸显示屏 13.软件名称：半导体激光治疗机嵌入式软件组件 发布版本：JLT-BDT-01 14.电磁兼容 应符合 YY 0505-2012 的要求。 15.一种多波长复合式的激光（提供证明文件）。 16.具有国家规定的三类医疗器械产品注册证。 | 台 | 1 |
| 19 | 智能通络治疗仪 | 适用在中医科、神经内科、脑病科，骨伤科、康复科、等科室使用； 需集合中医分证型治疗、中医快捷治疗、西医治疗、综合治疗功能； 中医定向经皮经穴药物透入功能； 中医分证型治疗(注册证必须有描述)； 可开展整体辨证分证型治疗技术（提供证明文件）； 单通道治疗深度调节：1-5分级可调（供证明文件）； 必须具有中风后遗症脑瘫专用处方（临床证明报告）； 中医治疗功能：补法，泻法（提供证明文件）； 中医20种疾病分证型治疗处方； 20种疾病按症候、证型有处方； 西医的二十种疾病对症治疗 中医辨证处方调制：2000～5000kHz & 0～150Hz； 调制方式：连续调制/间歇调制/断续调制/变频调制； 治疗深度分级可调； 4通路8穴位电极输出； 单通道治疗频率可调 极板加热功能； 极板温度分级调节； 输出通道可同步或异步输出； 推车式设计移动方便； 调幅度：0～100﹪分段可调； 输出电流：≤110mA； 差频变化：差频范围0～96 Hz 变化周期1～10s； 热疗输出：单次治疗20分钟，极板温度≤45℃； 极板配置：Φ4.6cm多功能圆形治疗极板； 综合治疗系统含干扰电疗法、音频电疗法； 干扰电治疗系统； 提供检测报告和医疗器械注册证。 | 台 | 1 |
| 20 | 加压冷热敷治疗仪 | 产品可用于各类骨创伤、关节镜手术、关节置换、急性软组织损伤的早期等病症的治疗和康复，对临床术后的疼痛、肿胀、渗出等病症有显著的治疗效果。 - 技术参数 1.温度控制系统 1.1采用8-10 寸彩色液晶触摸屏； 1.2采用航天级半导体制冷技术； 1.3温度范围10.0℃～41.0℃，满足临床对冷敷、热敷的需求； 1.4采用智能温控保护系统，表面温度不高于41℃，防止烫伤（提供检验报告）。 2.多模式加压功能 2.1七种不同加压脉动模式，循环周期不低于15秒； 2.2实时显示监测压力。 3.冰袋：适用于四肢及关节等部位，包裹性好，冷、热传导率高。 4.温度监测功能：(选配） 4.1体温监测范围为30℃-41℃； 4.2体温探头双槽卡座，防止误插及脱落。 5.定时功能 5.1工作定时范围为1-960min，调整级差为1min。 6.音乐治疗功能 6.1内置18首以上国际辅助康复治疗名曲，循环播放，可缓解患者情绪，支持更换和拓展。 7.功能保护： 7.1冰袋堵塞检测报警功能； 7.2噪声≤55分贝； 8.其他 。 | 台 | 1 |
| 21 | 罐疗仪 | 1工作环境 1.1能在室温5～40℃、相对湿度85%以下的环境中工作 1.2能在温度-30～50℃、相对湿度95%以下的环境存储和运输 2仪器结构性能 2.1仪器由抽真空系统、罐疗器（负压罐）、导气管、电源适配器组成 2.2采用先进的16位哈佛结构，运算速度达每秒100万次 2.3具有四路独立拔罐通道 2.4具有时间控制功能，预设治疗时间结束仪器自动停止工作，罐疗过程无须工作人员值守 2.5采用电动装置形成一吸一放的负压模式，在罐疗过程中既能产生吮吸动作，又能保证罐体吸附在穴位上不脱落 2.6具有温热罐治疗功能 2.7配备有不少于5种不同直径型号的温热罐和普通理疗罐 2.8配备有仪器专用推车，便于移动 2.9配备有针对罐疗器的臭氧消毒装置 2.10可对仪器的罐疗时间、吸放气比例时间、治疗温度进行设定 2.11可方便实现罐疗手法中的闪罐、留罐、排罐、走罐 3参数 3.1输入电压：AC220V±10%，50Hz。 3.2工作电压：DC12V；功率：≤45W 3.3真空压力：≥-65KPa 3.4罐疗时间：（10～60）min 3.5吸气时间：1s～60min 3.6放气时间：1s～60min 3.7热罐温度：常温～45℃ 需提供医疗器械证和检测报告。 | 台 | 1 |
| 22 | 生物陶瓷加热装置 | 额定电压： AC 220 V； 额定频率：50 HZ； 额定功率： 1200 W 额定电流：6 A； 时间设定范围：0--99分钟； 温度显示范围：1-99； 加热调节：12档； 保护温度：70度； 控制盒尺寸： 长240mm*宽120mm*高90mm允差±5cm； 治疗垫尺寸：长2000mm *宽 900mm允差 ±5cm； 重量： 15KG ±2KG； 独立的颈部充气试加热枕、可单独开关； 特制加热装置 加热速度快10分钟可达到治疗温度； 专用的直径2mm瓷珠、磁场稳定、保温时间长； 可拆卸生物陶瓷垫维护保养更方便； 提供医疗器械注册证。 | 台 | 1 |
| 1、其他要求： 1）针对本项目成立专项组，指定负责人，协调处理中标设备的安装及有关事宜。 2）售后服务热线（7*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题；提供7*8小时现场保修和技术支持服务。如果在48小时内无法解决故障，须提供备机。 3）中标供应商供货时应免费向采购人提供现场技术培训，培训内容包括：培训时间、地点；培训方式；设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。 4）中标供应商应明确自设备验收合格正式交付使用后，免费质保期至少两年，中标供应商须承担免费质保期内因设备故障给采购人造成的一切损失（因采购人原因造成的故障除外），在质保期内，如产品发生重大质量问题，由中标供应商负责包修、包换。 5）中标供应商需提供保修期满后易损件、备品备件、耗材等的生产厂家及价格。 6）中标供应商必须保证5年内备品备件的供应；在设备停止生产后，如采购人要求，中标供应商应免费向采购人提供备品备件的图纸和规格等。 7）本项目的配送地点为甲方指定地点，供货方需按接收人的要求，负责产品的运输、装卸，并负责搬运到接收人指定的房间、仓库。请投标供应商报价时综合考虑，将相关费用一并包含在投标报价中。 8）所有产品必须保证标配完整，可单独使用，无需另购其他配套设备。 2、交货期：签订合同后60日。 3、交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |

### 包7：急救设备

采购预算额度：115万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg； 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s； 6.可配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能； 7.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求； 8.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm； 9.可选配血氧饱和度、无创血压功能； 10. 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤； 11. 最大能量可达到360J； 12. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； 13. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片； 14. 支持中文操作界面、AED中文语音提示； 15. 彩色TFT显示屏≥7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 16. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 17. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 18. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 19. 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 20. 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 21. 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 22. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 23. 需提供检测报告和医疗器械注册证。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 呼吸机 | 一．基本要求 1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。 2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 3.整机重量小于9.8千克（不含台车），方便手提转运。 4.采用12.1英寸 彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。 5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 6.不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240 分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 7.吸气安全阀组件可拆卸 ，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 8.呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 9.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 10.具备待机模式、有创通气、氧疗模式，可选无创通气。 11.可通过病人类型及体重进行参数设置。 12.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 13.提供旁流CO2监测。 14.提供主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 二．呼吸模式及功能 1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 2.高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），自动适应性压力调整容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV。 3.无创通气模式：具备无创通气NIV。 4.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可设，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。 5.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 6.具备自动气管插管阻力补偿功能 （例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 7.具备低流速P-V工具 ，帮助确定最佳PEEP设置值。 三．设置参数要求 1.潮气量：20ml -2000ml 2.呼吸频率：1-100 次/min 3.SIMV频率：1-60次/min 4.吸/呼比：1:10-4:1 5.最大峰值流速：≥210L/min 6.吸气压力： 5-80 cmH2O 7.压力支持：0-80 cmH2O 8.呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O 9.压力触发灵敏度： -10 - 0.5cmH2O 10.流量触发灵敏度： 0.5-15L/ min 11.呼气触发灵敏度：Auto, 10-85% 12.氧浓度：21-100% 13.压力上升时间：0-2s 14.吸气时间：0.2-10s (0.2-30s @ DuoLevel) 四．监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄露的分钟通气量。 3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、理想体重输送的潮气量 （例如TVe/IBW或VT/PBW）。 4.呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 5.氧浓度参数：吸入氧浓度。 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 8.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。最多可同屏显示4道波形 ，波形的颜色可调。 9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测。 10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 12.日志记录：提供最多5000 条历史事件信息的记录。 五．报警要求 1. 智能化分级报警、声光报警； 2. 气道压力：过高报警； 3. 呼出每分钟通气量：过高/过低报警； 4. 自主呼吸频率：过高报警； 5. 呼出潮气量：过高/过低报警； 6. 呼气末正压：过高/过低报警； 7. 吸入氧浓度：过高/过低报警； 8. EtCO2：过高/过低报警 ； 9.窒息报警，时间可设置（5-60s）； 10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； 11.电源、气源中断报警； 12.电池低压报警。 六．其他功能要求 1.强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童） 2.先进的智能同步技术IntelliCycle ：呼吸触发灵敏度自动调节，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。 3.灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。 4.灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源 两种方式。 5.信息互连：能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。 6.具备护士呼叫功能。 7.具备VGA扩展显示功能。 8.配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。 9.软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。 需提供检测报告和医疗器械注册证 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电动综合手术台 | 1.台面全长: 2000mm，允许相对偏差±2%； 2.台面全宽: 540mm，允许相对偏差±2%； 3.台面升高最高高度: 730mm，允许相对偏差±2%； 4.台面升高最低高度: 530mm，允许相对偏差±2%； 5.腿板调节范围:可拆卸； 6.头板调节范围:上升≥100mm 下降≥50mm； 7.电源：220V±22V 50Hz±1Hz； 8.具有国家医疗器械注册证。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 12导心电图机 | 12导联实时同步采集\实时同步打印； 滤波功能：具有交流、肌电和漂移滤波功能 应用部分：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能 频率响应0.05-250Hz,高记录精度,更适合采集儿童心电波形（提供相关证书） 支持DICOM、XML、JPG等多种数据格式，并可转存至U盘、SD卡，方便网络连接，转存； 超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉； 支持冻结模式下选择1道节律、3道节律波形节律分析、打印，方便选取最有用波形； 特有监控模式，支持心率异常监控与周期监控模式。 特有心率异常监控模式，可自动扑捉心率不齐波形，并打印心率不齐时刻前后各5秒的波形； 特有周期监控模式，支持阿托品实验等药物测试； 独立导联，独立外置到联盒，有效避免干扰，导联按键，快速操作，更节省时间，导联线可单独拔插，维修、更换方便快捷； 具有起搏器检测功能(可自动检测起搏信号，分析起搏器类型)，起搏器采样率不低于16,000HZ；提供常规和体检模式，提高大规模体检时医生工作效率； 高清8-10寸彩色液晶触摸屏(带背景网格，具有在屏观测功能)，高性能触摸屏手写输入，快速响应医生操作；屏幕可90°翻转。 屏幕可显示三、六、12道波形切换显示，满足扑捉不同心电波形的诊断需求； 多种信息输入方式，标准pc键盘配合快捷功能键，支持手写，输入资料更快速。 特有CardiPro成人\儿童专用特异性分析算法（通过欧洲CSE数据库测试）、明尼苏达码编码系统，分析更准确（提供相关证书） 支持心率失常检查，常规检查时，检测到心律失常可并自动转为节律模式，方便日常工作中对偶发心率不齐的采集、检查； 支持R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告 特有真人语音报警，方便故障排除；特有按键背光，方便昏暗条件下操作。 多种数据存储方式，内部存储≥1500份病历，并支持大容量SD卡、U盘等支持外接扫描枪，轻轻一扫，完成条码等输入。 支持有线、无线联网,具备DICOM，Digital Imaging and Communications in Medicine医疗数位影像传输协定，可无缝对接远程心电网络 支持与服务器双向通信上传、下载病理报告； 特有支持本机叫号功能，方便组网使用； 二、技术参数： 频响：0.05Hz～250Hz（提供检测报告） 输入回路电流：≤0.01 μA (提供检测报告) 输入阻抗：≥50MΩ； 共模抑制比：≥104.7dB； (提供检测报告) 耐极化电压：±500mV 噪声电平：<15 μVp-p 灵敏度：1.25 mm/mV 2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV，10/5 mm/mV，20/10 mm/mV ； 记录速度： 5 mm/s，6.25 mm/s，12.5 mm/s，10 mm/s，25 mm/s，50 mm/s六档，误差≤5% 记录纸规格：210 mm×150 mm×200 p，折叠纸 | 台 | 1 |  |
| 5 | 心肺复苏机 | 1. 采用电控气动工作原理，活塞式胸腔接触式按压方式。 2. 按压频率：100次/分钟、110次/分钟、120次/分钟。 3. 按压深度在0～7cm，实际按压深度大于5cm，可视，连续精确可调。 4. 通气量范围在0～1500ml。 5. 按压释放比率：1：1（50%：50%）。 6. 具有全自动同步连续按压呼吸30：2模式， 15：2模式；连续按压模式（CCV），具备按压通气声光提示。 7. 通气时间1s，1.5s，2s三档可调。 8. 额定工作压力输入≥0.35MPa。 9. 压力过大保护≥0.7 MPa±0.1 MPa时，系统压力释放阀开。 10. 气道压力≥50cmH2O时，自动泄气报警。 11. 按压器的双立刚性固定柱有刻度标示，可指示患者实际胸厚。 12. 按压器的双刚性立柱可前后滑动、上下移动锁定，在不移动病人的同时，可确定病人的心脏按压位置。 13. 按压器与人体接触位置为高分子绝缘材料，故按压器不移开胸部时，亦可进行除颤。 14. 等高背板设计，便于病人头部可后仰，有效开放气道。 15. 氧气驱动压力范围345Kpa~600Kpa。 16. 正常工作温度：-40ºC～40ºC 17. 工作电压：DC电压12V或AC电压100-240V。 18. 心肺复苏机的输入功率: 30W。 19. 防水等级：IPX4 20. 防电击类型：Ⅰ类BF型 21.整机体积60cm×46cm×7cm，允许相对偏差±2%； 22. 电池持续工作时间≥8小时，充电时间≤4小时；电池电量不足时，电量显示处亮红灯 提示。 23. 具有暂停∕重启工作键，根据需要可暂停∕重启工作。 24. 键盘上的锁定键，防止工作过程中误操作。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电子吸引器 | 产品具有医疗器械注册证； 产品用途：供医疗手术时作真空吸引用，不适合流产吸引用； 结构特征：产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成； 工作原理：采用无油润滑活塞泵，无油雾污染； 主要技术指标：电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz； 输入功率：≤180VA； 吸引泵：活塞泵； 极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg）； 负压调节范围：0.02MPa-极限负压值； 噪声：≤65dB(A)； 抽气速率：≥20L/min； 贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组； 熔丝管：F2AL250V，Φ5*20； 外形尺寸：≥360*320*480mm； 工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间30分钟,持续率50%； 电器要求：I类设备，B型应用部分； 正常工作条件：环境温度范围：+5℃- +35℃ 相对湿度范围：30%-80%； 大气压力范围：860hPa-1060hPa； 注意：包装后的电动吸引器应贮存在相对湿度不超过93%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震； 附件清单：腹腔吸引管 一支；吸引软导管（长度2M，7*12） 一根；熔丝管（F2AL250V，Φ5*20） 二只；空气过滤器二只；电源线一根；脚踏开关一只；说明说、保修卡、合格证各一份。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 担架车 | 规格尺寸： 1950*600*800mm，允许相对偏差±2%；材质：车架材料为Φ25*1.5CR管，床面为CR0.8mm板材，CR槽板焊合而成，可拆卸成一单架，护栏可折放；脚轮均为Φ125号包罩静音万向轮；配置两钩不锈钢伸缩输液杆。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 不锈钢急救车 | 规格： 650×400×800mm，允许相对偏差±2%；优质不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；配伸缩式输液架；双门带抽，抽屉安装高级三折静音滑轨；配置高档静音耐磨脚轮，带刹车；配抢救用灯、污物桶。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 听诊器 | 频响曲线：100-500HZ以测试声源为基准。衰减≦12db、在500-1000HZ≦20db；弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4；耳环弹力：两耳塞拉开140mm,弹力值1.372-1.960N；耳环弹性：两耳塞拉开300mm,1分钟后恢复，变形不大于10mm。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 血压计 | 产品具有医疗器械注册证；台式血压计：台式血压计1只、说明书1份；测量范围：0-40kPa（0-300mmHg）；最小分度值为：0.5kPa（2mmHg）；最大允许误差为±0.5kPa（±3.75mmHg）。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 体温计 | 产品具有医疗器械注册证；体温计具有测温留点结构，感温液为汞；规格：三角型棒式体温计CRW-11口腔性；测量范围：35-42℃；体温计示值允差：+0.1℃∽-0.15℃。 | 台 | 5 |  |
| 13 | 检查床 | 尺寸： 1900*600*680mm，允许相对偏差±2%；床框采用30*50mm厚度1.2mm矩方管；床腿采用φ38mm、厚度1.2mm的圆管；床面采用25mm优质海绵及优质蓝西皮包面，坚固耐用，美观大方材质有钢制和不锈钢两种；按摩床与诊查床样式一样，只是在一端多出一个放头的圆孔，方便使用者做背部按摩、针灸、拔罐等作用。 | 张 | 10 |  |
| 14 | 不锈钢治疗车 | 1、尺寸： 700*450*800mm，允许相对偏差±2%； 2、材质：全不锈钢材质，管材为Φ25*1.2不锈钢管，面板采用δ=1.0mm厚304不锈钢板； 3、脚轮采用优质φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车； 4、结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转； 5、可根据用户需要选择大、中、小规格尺寸； 本车全部采用不锈钢精工制作，具有防腐、防锈、易清洗等优点。外形美观、设计合理、使用更方便、灵活； | 台 | 5 |  |
| 15 | 换药车 | 顶部带有托盘，车身带有盆架，桶架，配备不锈钢托盘、不锈钢盆，蓝色塑料桶。方便医护人员使用； 左边带有抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用； 不锈钢换药车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左右两边配有推手，推手管为不锈钢圆管； 面板、车身、层板、抽屉厚度≥0.8mm； 采用万向轮4只，带刹车，高耐磨，无噪音，稳定性好，承重40kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音； 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 | 台 | 5 |  |
| 16 | 不锈钢器械车 | 规格: 1380/720*450*800mm，允许相对偏差±2%； 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 两层台面都有直径为12mm、70mm不锈钢实心栏杆头加工而成，防止物体滑落 采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 板材厚度≥1.0mm 采用3寸万向轮5只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好； 车坚实、美观大方、操作灵活方便。 扇形面设计，符合人体工程学，方便医师和护理人员使用，空间充足 外型美观，平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 台 | 5 |  |
| 17 | 不锈钢清创车 | 尺寸： 560*410*800mm，允许相对偏差±2%； 槽的深度是(mm):200，允许相对偏差±2%； 槽壁的厚度是(mm):≥1.0； 采用优质201#不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀； 焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不生锈； 焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷， 各焊接部位打磨平整，抛光均匀； 外观美观平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷； 采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 台 | 5 |  |
| 18 | 不锈钢器械柜 | 1、尺寸： 900*400*1750mm，允许相对偏差±2%； 2、材质：采用一级不锈钢拉丝板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，山头板、底板δ=0.6mm不锈钢拉丝板，后身板、层板δ=0.5mm不锈钢板；门子δ=1.0mm不锈钢板；裙边δ=0.5mmCR板。 3、结构：4mm厚镜面玻璃对开门，内有层板，高度可调 | 台 | 5 |  |
| 19 | 病历车 | 规格：（30格 、40格、50格、60格），材料采用优质不锈钢板材，厚度0.8mm，病历夹两边带有可折叠带锁挡板，配置病历夹格，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，底部配3寸聚氨酯塑包静音脚轮，对角刹车，高耐磨，稳定性好，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 台 | 5 |  |
| 20 | 医用氧气瓶及推车 | 1、扶手到里面的距离为1400mm±10mm。 2、轮子：前面2个尼龙轮，后面2个聚氨酯轮带刹车。 3、材料≥1.2mm厚无缝钢管。 4、附一根安全链。 5、适合可以同时搬运1个直径≤220mm，1个直径≤250mm或者将气瓶至于车上作业。 | 套 | 2 |  |
| 21 | 全身三维步态及分析系统 | 含可移动主机台车，内置全身三维步态分析软件，可实时自动分析、计算、反馈显示、记录步态传感器采集的全身步态波形和数据； 2.三维动作捕捉和实时显示，具有轻巧便捷、无线高速、适应性强的特点；能多视角实时显示病人全身三维姿态； 3.可查看/录制/编辑/回放病人全身三维姿态动作； 4.可查看/录制/编辑/回放病人全身步态波形和数据； 5.包含多种动作捕捉数据输出格式； 6.基于内嵌式数据库管理的病人资料系统，可记录当日患者数据和大量病人的历史病历和步态数据库； 7.自动产生病历报告； 8.自动统计和导出同一患者历史评估数据； 9.自动统计和导出多个不同患者评估数据； 10.可外接高清专业摄像机（预留端口，选配件）； 11.可远程实时异地查看/录制/编辑/回放病人全身三维步态波形和数据（预留端口，选配件）；。 12.可无线接收、存储、实时分析和同步显示足底压力，包括分布图和波形（预留端口，选配件）； ★13.上肢、下肢、头部、躯干全身检测； 14.各传感器之间没有导线连接； 15.尺寸：直径≥44mm, 厚度≥16mm； 16.动态范围：360度全方位； 17.最大测量范围：角速度+/- 2000 dps，加速度+/-16g；角度测量分辨率：0.02 deg ； 18.工作电源；3.7VDC, 可充电锂聚合物电池； 19.最大更新速率：200帧每秒（FPS）； 20.配套中继器 、充电插排、电源适配器、绑带。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 佩戴式足下垂康复仪 | 提供医疗注册证和检测报告； ★1、刺激器采用脉冲形状双向矩形脉冲； 2、采用步行模式和锻炼模式； 3、脉冲宽度范围分100、200、300 us； 4、脉冲重复频率20-45Hz可调； 5、刺激触发源为倾角或足底传感器，最大刺激时间≤10s； 6、编程器电源采用锂聚合物电池； 7、遥控距离≥2M； 8、绑带种类≥2种； 9、电极片类型分布导电极片和自粘电极片两种； 10、电极片直径根据部位不同多种可选； 11、仪器定位具有同时定位神经电极和肌肉电极的位置功能 12、具有行走和非行走两种模式； 13、具有步行时自动分析步态采集功能； 14、具有适应控制刺激的开始和停止步态控制功能； 15、无线手持式编程器，放在口袋随身携带，可遥控刺激器输出； 16、刺激波形采用双相波输出及等效双通道技术； 17、具有电池电量指示、电极脱落、低电压报警检测功能； 18、上升时间设置、下降时间设置、扩展时间设置、最长刺激时间设置； 刺激器：尺寸71*47*16mm，允许相对偏差±2%；3.7V锂聚合物电池；安全类型内部电源设备BF型；直流分量直流分量0,负载阻抗0欧；最大电流80mAp；脉冲形状双向矩形脉冲（对称和非对称）；最大输出脉冲电130Vp； 模式：步行模式、锻炼模式、膝踝联动、上下肢联动、镜像康复；脉冲宽度范围100、200、300 us；脉冲重复频率20-45Hz可调；刺激触发源倾角或足底传感器，最大刺激时间≤10s；工作与储运环境温度：5℃～40℃；相对湿度：25%～85%；大气压力范围：900hPa～1060hPa。 编程器 尺寸约： 115*55*18mm，允许相对偏差±2%；3.7V锂聚合物电池；遥控距离 ≥2m；工作与储运环境 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：25%～85%；大气压力范围：900hPa～1060hPa。 绑带 尺寸：大、中、小；工作与储运环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：25%～85%；大气压力范围：900hPa～1060hPa。 电极片 类型：布导电极片，自粘电极片；规格：直径：30mm，40mm； 工作与储运环境 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：25%～85%；大气压力范围：900hPa～1060hPa。 | 套 | 4 |  |
| 23 | 超声复合电导治疗仪 | 中医六种分证型治疗功能； 中医快捷治疗功能：补法、泻法； 中药离子导入功能； ≥7高分辨率触摸屏操作，内置图文操作说明； 脉冲频率5级可调； 超声治疗强度10级可调； 超声和脉冲可单独治疗，也可联合治疗； 探头特点：一头损坏，另一探头可正常工作； 配有多功能导药电极及不同型号的电极保湿垫； 主要性能：超声复合导药治疗、中医分证型治疗； 超声频率：1.1MHZ； 超声频率最大功率2w； 有效声强≤1w/cm2； 波束类型会聚型； 分证型处方调制：2-4KHz＆0-150H； 电致孔脉冲周期3ms,输出电流50—100mA； 治疗深度1—5级； 超声治疗头Φ20mm； 多功能导药电极Φ46mm； 电极保湿垫Φ42mm。 分六种证型： 寒症两种：风寒痹阻型、寒湿痹阻型； 痹症两种：痰瘀痹阻型、湿热痹阻型； 虚症两种：肝肾阴虚型、气血亏虚型； 中医，补法，泻法； 需提供检测报告和医疗器械注册证。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 低中频推拿治疗仪 | 5-7寸彩色触摸液晶屏显示； 一路治疗输出通道实现治疗功能自由切换； 推拿治疗模拟常用手法，具有点穴功能； 体质辨识治疗内置“补法”、“泻法”处方； 中药药物透入疗法，应用致孔透药技术； 十四经络图示功能； 治疗深度调节功能； 脱落提示及脱落再接触保护功能； 手触及脚踏双向输出调节功能； 工作频率：体质辨识治疗模式下：载波频率：2-5KHz，允差± 10%； 体控推拿模式下：输出频率50Hz，允差±10%； 体质辨识治疗模式下：调制波形有方波、正弦波、指数波、三角波； 体控推拿治疗模式下：正弦波； 专业设置：治疗深度5级可调，300ms脉冲致孔，推拿工作模式下增加10%； 配置多功能治疗电极、手套电极、脚踏； 体控推拿治疗功能、体质辨识治疗功能、致孔透药治疗功能； 需提供检测报告和医疗器械注册证。 | 台 | 1 |  |
| 1、其他要求： 1）针对本项目成立专项组，指定负责人，协调处理中标设备的安装及有关事宜。 2）售后服务热线（7*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题；提供7*8小时现场保修和技术支持服务。如果在48小时内无法解决故障，须提供备机。 3）中标供应商供货时应免费向采购人提供现场技术培训，培训内容包括：培训时间、地点；培训方式；设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。 4）中标供应商应明确自设备验收合格正式交付使用后，免费质保期至少两年，中标供应商须承担免费质保期内因设备故障给采购人造成的一切损失（因采购人原因造成的故障除外），在质保期内，如产品发生重大质量问题，由中标供应商负责包修、包换。 5）中标供应商需提供保修期满后易损件、备品备件、耗材等的生产厂家及价格。 6）中标供应商必须保证5年内备品备件的供应；在设备停止生产后，如采购人要求，中标供应商应免费向采购人提供备品备件的图纸和规格等。 7）本项目的配送地点为甲方指定地点，供货方需按接收人的要求，负责产品的运输、装卸，并负责搬运到接收人指定的房间、仓库。请投标供应商报价时综合考虑，将相关费用一并包含在投标报价中。 8）所有产品必须保证标配完整，可单独使用，无需另购其他配套设备。 2、交货期：签订合同后40个工作日内。 3、交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |  |